FORMATO N°5.1: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

GRUPO 2: POLARÍMETRO SACARÍMETRO

| Característica | Requerimiento | Configuración ofertada | CUMPLE |  | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO |  |
| Tipo de equipo | Polarímetro sacarímetro digital de doble longitud de onda |  |  |  |  |
| Cantidad | 1 |  |  |  |  |
| Longitudes de onda seleccionables | 589 nm |  |  |  |  |
|  | NIR 880 nm o 882 nm |  |  |  |  |
| Modo de medición | Escala Internacional del azúcar °Z, rotación óptica. Con corrección automática por temperatura a 20 °C |  |  |  |  |
| Rango de medición mínimo | ±259 °Z (ISS) ±89,9 °Rotación óptica |  |  |  |  |
| Resolución mínima | ±0,01 °Z 0,001 ° (Rotación óptica) |  |  |  |  |
| Repetibilidad mínima | 0,015 °Z 0,005 ° |  |  |  |  |
| Precisión y Exactitud | El equipo debe garantizar la precisión y exactitud establecidos por los métodos ICUMSA y OIML |  |  |  |  |
| Interfaz | Pantalla táctil |  |  |  |  |
| Configuración para trasmisión de datos | Mecanismo que permita la transmisión de resultados a los equipos de la red interna del laboratorio. Debe tener al menos tarjeta de red Ethernet (Fast Ethernet/Gigabit 10/100/1000 Mhz. (conector RJ-45). protocolo TCP/IP) y puertos: USB |  |  |  |  |
| Fuente de Luz | LED con una vida de al menos 50000 horas |  |  |  |  |
| Control de temperatura | Sistema para control automático de la temperatura en la celda de la muestra tipo Peltier. Rango mínimo de temperatura: 18 °C a 35 °C, con precisión de al menos ±0,2 °C para medidas a 20 °C |  |  |  |  |
| Celdas para muestra | 1 Tubo de polarímetro para control automático de temperatura con peltier de 200 mm, en acero inoxidable, de fácil llenado, con sensor de temperatura integrado para corrección automática de temperatura a 20 °C, tolerancia Clase A (la desviación del valor deseado no deberá ser mayor que 0,01 %. 1 Tubo de polarímetro para control automático de temperatura con peltier de 100 mm, en acero inoxidable, de fácil llenado, con sensor de temperatura integrado para corrección automática de temperatura a 20 °C, tolerancia Clase A (la desviación del valor deseado no deberá ser mayor que 0,01 %. |  |  |  |  |
| Estabilidad mecánica | El dispositivo no debe verse afectado por influencias externas tales como vibraciones en el entorno de trabajo. Esto no debería causar ningún retraso en la lectura del dispositivo. Esta característica del dispositivo debe ser probada. |  |  |  |  |
| Calibración | Automática |  |  |  |  |
| Cumplimiento normativo | NTC 586 ICUMSA (especialmente GS2/3-1; GS1/2/3-1; GS1/2/3-2; GS1/2/3/9-1) ISO 10520 Reglamentación de la Comunidad Europea 72/199/EEC) Contenido de almidón en cereales por polarimetría o sacarimetría (medición de la rotación óptica) |  |  |  |  |
| Software | El software para tratamiento de datos debe permitir la trazabilidad y seguridad de la información |  |  |  |  |
| Dimensiones máximas (W x D x H) (cm) | 100 x 70 x 50 |  |  |  |  |
| Peso máximo (kg) | 50 |  |  |  |  |
| Potencia (KVA) | 0,5 |  |  |  |  |
| Material de referencia certificado | Estandar o estándares de calibración con placas de cuarzo, trazable al Sistema Internacional de Unidades, certificado en °Z a 20 °C, con un valor lo más cercano a 100 °Z (rotación óptica: α589.440 0 nm = 34.629° y α882.60 nm = 14.863° o α880.00 nm = 14.955°), conforme ICUMSA, para las dos longitudes de onda (589 nm y 880 nm o 882 nm), con certificado vigente emitido por Ente certificador. Para todos los materiales de referencia certificados, especificar tiempo de vigencia del certificado. |  |  |  |  |
| Libro de métodos ICUMSA (última versión) | Formato pdf. Última versión |  |  |  |  |
| Norma ISO 10520 Native starch – Determination of starch content – Ewers polarimetric method (última edición) | Formato pdf. Última edición |  |  |  |  |
| NTC 586 Azúcar. Método de ensayo para determinar la polarización (última versión) | Formato pdf. Última versión |  |  |  |  |
| Certifico que he leído, entendido y me comprometo a suministrar equipo, material de referencia y consumibles con las características y las condiciones de garantía y servicio solicitadas, y prestar los servicios (asistencia técnica de uso, asistencia técnica de mantenimiento, calificaciones, entrenamiento) de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 2. Entiendo que la certificación de cumplimiento está sujeta a las calificaciones de instalación y operación de los equipos, y a las pruebas realizadas, mediante las que se demuestre la calidad y correcto funcionamiento de los equipos y el cumplimiento de parámetros establecidos por el fabricante. |  |  |  |  |  |

| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE |  |
| --- | --- |
| CÉDULA |  |
| EMPRESA |  |
| FECHA |  |
| FIRMA |  |