FORMATO N°5: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

GRUPO 3: VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO DE DOBLE BAÑO ASTM D445

| CARACTERÍSTICA | Configuración requerida (mínima) | Configuración ofertada | CUMPLE |  | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO |  |
| Numeral 1.1 VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO DE DOBLE BAÑO NORMA ASTM D445 (IND28): |  |  |  |  |  |
| Tipo de equipo | Viscosímetro automático de doble baño que cumpla norma ASTM D445, que permita dos análisis simultáneos a diferentes temperaturas. |  |  |  |  |
| Cantidad | 1 |  |  |  |  |
| Aplicaciones | Determinación de la viscosidad cinemática de productos líquidos, petróleo, emulsiones que contienen agua, aceites usados, muestras cerosas, asfalto, aditivos, aceites formulados, aceites ligeros/pesados, aceites crudos, aceite hidráulico, glicoles |  |  |  |  |
| Rango de viscosidad mínimo | 0,5 a 10,000 mm2/s (cSt) |  |  |  |  |
| Pantalla | Si LCD, táctil, que permita el control del equipo El equipo debe tener dos opciones de manejo: a través de pantalla con PC integrado y opcional a través de PC externo. |  |  |  |  |
| Capilares | Si Dos (2) - Rango de 2 a 200 mm2/s - Rango de 100 a 10.000 mm2/s Para medición de muestras claras y oscuras |  |  |  |  |
| Automuestreador | Si, Automático Dos (2), uno para cada capilar, cada uno para un número de muestras entre 14 y 26 |  |  |  |  |
| Múltiples mediciones | Si El equipo debe realizar automáticamente la repetición de la determinación de la viscosidad hasta que la repetibilidad de dos medidas sucesivas esté de acuerdo a lo establecido por la ASTM D445. |  |  |  |  |
| Volumen de muestra (mL) | De 8 a 18 |  |  |  |  |
| Baños | Si - Dos (2), independientes, control de temperatura independiente. - Capacidad: Máximo 12 litros c/u. Se debe suministrar el equipo con el fluido de transferencia de calor (aceite siliconado, silicona, aceite termostático) recomendado por el fabricante, requerido para la operación del equipo. NOTA: El equipo debe suministrarse adicionalmente con fluido suficiente para cambio de los dos baños para que el laboratorio tenga como stock en caso de que sea necesario realizar el cambio o reposición. - Temperatura exacta y uniforme en el baño, la desviación de temperatura del set point establecido para la medición no debe exceder + 0,02 °C. - Debe contar con termómetro de contacto digital o de características superiores, con resolución del display de 0,001°C y exactitud de +0,02°C y demás requisitos mínimos exigidos por la norma ASTM D445 numeral 6.4. - Cada baño calibrado de fábrica por lo menos a dos temperaturas: 40°C y 100°C |  |  |  |  |
| Rango de temperatura de los baños | De 20°C a 100°C (Baño derecho) De 20°C a 150°C (Baño izquierdo) |  |  |  |  |
| Precalentamiento para muestras | Si (1) Para baño derecho del equipo |  |  |  |  |
| Temporizador | Si Resolución de 0,1 segundos o superior Exactitud de + 0,07% |  |  |  |  |
| Limpieza y secado de capilares | - Automática - Debe permitir el uso de (2) dos solventes para asegurar limpieza y secado completo de los capilares mediante dos sistemas independientes con reservorios, bombas y válvulas que permitan el transporte de los solventes desde cada reservorio hasta cada capilar independientemente y que sean de material y características para trabajo con solventes agresivos. - Se debe incluir un reservorio hermético para la recolección segura de residuos de lavado y secado de capilares, conectado a la salida del equipo, el cual debe incluir indicación y/o alarma en caso de llenado. Deseable que tenga opción de Lavado y secado automático de los viales o recipientes que contienen las muestras. |  |  |  |  |
| Conexión a la extracción | El equipo debe contar con punto de salida de vapores de solventes generados en la operación del equipo. El contratista debe instalar una conexión en material apropiado desde dicha salida al punto de extracción más cercano. |  |  |  |  |
| Materiales de referencia certificados | Se deben suministrar Estándares de Referencia de Viscosidad certificados (CVRS Certified Viscosity Reference Standards) de acuerdo a los requisitos exigidos por la norma ASTM D445 numeral 8. Mínimo tres estándares de acuerdo a los tubos seleccionados y a la recomendación del fabricante. El tiempo de vigencia debe ser mayor a 1 año a partir de la recepción por parte de la entidad. |  |  |  |  |
| Requerimientos eléctricos | - Máxima potencia: 1,2 kW - Voltaje: Monofásico 120 V - Frecuencia: 60 Hz - Corriente regulada |  |  |  |  |
| Dimensiones máximas (W x D x H) (cm) | 75 x 70 x 80 |  |  |  |  |
| Peso máximo (kg) | 92 |  |  |  |  |
| Numeral 1.2. Accesorios |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Viales de vidrio compatibles con el equipo ofertado |  |  |  |  |
| Numeral 1.3. y 1.4. Software y computador |  |  |  |  |  |
| 1.3 1.4 | Se cumple la totalidad de características solicitadas para software y computador |  |  |  |  |
| Herramientas: El equipo ofertado se entrega con la herramienta necesaria de acuerdo a los numerales 1.2.2. del Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 3 |  |  |  |  |  |
| Certifico que he leído, entendido y me comprometo a suministrar equipo, material de referencia y consumibles con las características y las condiciones de garantía y servicio solicitadas, y prestar los servicios (asistencia técnica de uso, asistencia técnica de mantenimiento, calificaciones, entrenamiento) de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 3. Entiendo que la certificación de cumplimiento está sujeta a las calificaciones de instalación y operación de los equipos, y a las pruebas realizadas, mediante las que se demuestre la calidad y correcto funcionamiento de los equipos y el cumplimiento de parámetros establecidos por el fabricante. |  |  |  |  |  |

| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE |  |
| --- | --- |
| CÉDULA |  |
| EMPRESA |  |
| FECHA |  |
| FIRMA |  |

Ver numeral 2 del Anexo Técnico N°1 Ficha Técnica Grupo 3