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FORMATO N°5: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS
GRUPO 3: VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO DE DOBLE BAÑO ASTM D445


	CARACTERÍSTICA
	Configuración requerida (mínima)
	Configuración ofertada
	CUMPLE
	Evidencia de cumplimiento

	
	
	
	SI
	NO
	

	Numeral 1.1 VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO DE DOBLE BAÑO NORMA ASTM D445 (IND28):

	Tipo de equipo
	Viscosímetro automático de doble baño que cumpla norma ASTM D445, que permita dos análisis simultáneos a diferentes temperaturas.
	
	
	
	

	Cantidad 
	1
	
	
	
	

	Aplicaciones
	Determinación de la viscosidad cinemática de productos líquidos, petróleo, emulsiones que contienen agua, aceites usados, muestras cerosas, asfalto, aditivos, aceites formulados, aceites ligeros/pesados, aceites crudos, aceite hidráulico, glicoles
	
	
	
	

	Rango de viscosidad mínimo
	0,5 a 10,000 mm2/s (cSt)
	
	
	
	

	Pantalla
	Si
LCD, táctil, que permita el control del equipo

El equipo debe tener dos opciones de manejo: a través de pantalla con PC integrado y opcional a través de PC externo.
	
	
	
	

	Capilares 
	Si
Dos (2)
· Rango de 2 a 200 mm2/s
· Rango de 100 a 10.000 mm2/s

Para medición de muestras claras y oscuras
	
	
	
	

	Automuestreador
	Si, Automático
Dos (2), uno para cada capilar, cada uno para un número de muestras entre 14 y 26 
	
	
	
	

	Múltiples mediciones
	Si
El equipo debe realizar automáticamente la repetición de la determinación de la viscosidad hasta que la repetibilidad de dos medidas sucesivas esté de acuerdo a lo establecido por la ASTM D445.
	
	
	
	

	Volumen de muestra (mL)
	De 8 a 18
	
	
	
	

	Baños 
	Si
· Dos (2), independientes, control de temperatura independiente.

· Capacidad: Máximo 12 litros c/u. Se debe suministrar el equipo con el fluido de transferencia de calor (aceite siliconado, silicona, aceite termostático) recomendado por el fabricante, requerido para la operación del equipo.

NOTA: El equipo debe suministrarse adicionalmente con fluido suficiente para cambio de los dos baños para que el laboratorio tenga como stock en caso de que sea necesario realizar el cambio o reposición.

· Temperatura exacta y uniforme en el baño, la desviación de temperatura del set point establecido para la medición no debe exceder + 0,02 °C.

· Debe contar con termómetro de contacto digital o de características superiores, con resolución del display de 0,001°C y exactitud de +0,02°C y demás requisitos mínimos exigidos por la norma ASTM D445 numeral 6.4.

· Cada baño calibrado de fábrica por lo menos a dos temperaturas: 40°C y 100°C
	
	
	
	

	Rango de temperatura de los baños
	De 20°C a 100°C (Baño derecho)
De 20°C a 150°C (Baño izquierdo)
	
	
	
	

	Precalentamiento para muestras
	Si (1)
Para baño derecho del equipo
	
	
	
	

	Temporizador
	Si
Resolución de 0,1 segundos o superior
Exactitud de + 0,07% 
	
	
	
	

	Limpieza y secado de capilares
	· Automática
· Debe permitir el uso de (2) dos solventes para asegurar limpieza y secado completo de los capilares mediante dos sistemas independientes con reservorios, bombas y válvulas que permitan el transporte de los solventes desde cada reservorio hasta cada capilar independientemente y que sean de material y características para trabajo con solventes agresivos.
· Se debe incluir un reservorio hermético para la recolección segura de residuos de lavado y secado de capilares, conectado a la salida del equipo, el cual debe incluir indicación y/o alarma en caso de llenado.
Deseable que tenga opción de Lavado y secado automático de los viales o recipientes que contienen las muestras.
	
	
	
	

	Conexión a la extracción
	El equipo debe contar con punto de salida de vapores de solventes generados en la operación del equipo. El contratista debe instalar una conexión en material apropiado desde dicha salida al punto de extracción más cercano.
	
	
	
	

	Materiales de referencia certificados
	Se deben suministrar Estándares de Referencia de Viscosidad certificados (CVRS Certified Viscosity Reference Standards) de acuerdo a los requisitos exigidos por la norma ASTM D445 numeral 8. 
Mínimo tres estándares de acuerdo a los tubos seleccionados y a la recomendación del fabricante. 
El tiempo de vigencia debe ser mayor a 1 año a partir de la recepción por parte de la entidad. 
	
	
	
	

	Requerimientos eléctricos[footnoteRef:2] [2:  Ver numeral 2 del Anexo Técnico N°1 Ficha Técnica Grupo 3] 

	· Máxima potencia: 1,2 kW
· Voltaje:   Monofásico 120 V
· Frecuencia:    60 Hz
· Corriente regulada
	
	
	
	

	Dimensiones máximas 
 (W x D x H) (cm)
	75 x 70 x  80
	
	
	
	

	Peso máximo (kg)
	92
	
	
	
	

	Numeral 1.2. Accesorios 

	1.2.1
	Viales de vidrio compatibles con el equipo ofertado
	
	
	
	

	Numeral 1.3. y 1.4. Software y computador

	1.3
1.4
	Se cumple la totalidad de características solicitadas para software y computador
	
	
	
	

	Herramientas: El equipo ofertado se entrega con la herramienta necesaria de acuerdo a los numerales 1.2.2. del Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 3
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Certifico que he leído, entendido y me comprometo a suministrar equipo, material de referencia y consumibles con las características y las condiciones de garantía y servicio solicitadas, y prestar los servicios (asistencia técnica de uso, asistencia técnica de mantenimiento, calificaciones, entrenamiento) de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 3. Entiendo que la certificación de cumplimiento está sujeta a las calificaciones de instalación y operación de los equipos, y a las pruebas realizadas, mediante las que se demuestre la calidad y correcto funcionamiento de los equipos y el cumplimiento de parámetros establecidos por el fabricante.
	
	
	




	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE
	

	CÉDULA
	

	EMPRESA
	

	FECHA
	

	FIRMA
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