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FORMATO N°5: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS
GRUPO 1: ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS


	CARACTERÍSTICA
	Configuración requerida (mínima)
	Configuración ofertada
	CUMPLE
	Evidencia de cumplimiento

	
	
	
	SI
	NO
	

	Numeral 1.1. ESPECTROFOTÓMETRO UV VISIBLE (OG3):

	Tipo de equipo
	Espectrofotómetro UV-VIS
	
	
	
	

	Cantidad 
	1
	
	
	
	

	Clase
	Doble haz, con posición para referencia y muestra
Un monocromador 
	
	
	
	

	Intervalo de medición (nm)[footnoteRef:2] [2:  El rango de medición del equipo debe contener el intervalo establecido.] 

	190 - 900
	
	
	
	

	Lámpara
	Halógena (Tugsteno) y Deuterio o
Xenon (tipo flash) para todo el rango UV VIS
	
	
	
	

	Cambio de lámpara con respecto a la longitud de onda
	Automático, cambio en  seleccionable
	
	
	
	

	Ancho de banda espectral (nm)
	Variable: que permita configurar como mínimo 0,5 – 1 – 2  y 4 o 5 nm
	
	
	
	

	Rango de medición espectrofotométrica
	Hasta 3A o superior
	
	
	
	

	Exactitud longitud de onda
	Máximo + 0,5 nm en todo el rango de medición a slit bajos. A slit altos no debe superar + 1 nm
	
	
	
	

	Repetibilidad longitud de onda
	Desviación estándar de 10 medidas <0,2 nm
	
	
	
	

	Exactitud fotométrica 
	Máximo + 0,5 % A esperada
	
	
	
	

	Repetibilidad fotométrica
	Medidas de absorbancia deben ser repetibles dentro del 0,5% A (máx) esperada 
	
	
	
	

	Requerimientos eléctricos[footnoteRef:3] [3:  Ver numeral 2 del Anexo Técnico N°1 Ficha técnica Grupo 1] 

	· 500 W
· Voltaje:   Monofásico 120 V
· Frecuencia:    60 Hz
· Corriente regulada
	
	
	
	

	Dispositivo para multiceldas
	Si
De 6 a 18 posiciones que permita lectura automática 
El equipo debe poder trabajarse con dispositivo para multicelda o con una única celda.
	
	
	
	

	Dimensiones máximas 
 (W x D x H) (cm)
	[bookmark: _GoBack]68  x  70  x   45
	
	
	
	

	Peso máximo (kg)
	50
	
	
	
	

	Numeral 1.2.1. Accesorios - celdas

	1
	Cuarzo, paso de 1 cm NOTA[footnoteRef:4] [4:  Celdas tipo 1 y tipo 2 pueden ser con tapa para proveedores que solo ofrezcan esta opción.] 

	
	
	
	

	2
	Vidrio, paso de 1 cm   NOTA 3
	
	
	
	

	3
	Cuarzo, paso de 1 cm + 0,005 cm CON TAPA, hermética
	
	
	
	

	Numeral 1.3. Materiales de referencia certificados

	1
	Filtros de vidrio de densidad neutra
Absorbancias: Mínimo certificados a tres valores de absorbancia entre 0,2 y 1,5A
Valores de absorbancia certificados a : 440; 465; 546; 590 y 635.0, como mínimo
	
	
	
	

	2
	Filtro de vidrio de óxido de holmio
Longitudes de onda certificadas (): Mínimo 5 longitudes de onda en rango UV -VIS
	
	
	
	

	Numeral 1.4. y 1.5. Software y computador

	1.4
1.5
	Se cumple la totalidad de características solicitadas para software y computador
	
	
	
	

	Herramientas: El equipo ofertado se entrega con la herramienta necesaria de acuerdo a los numerales 1.2.2. del Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 1
	
	
	

	Certifico que he leído, entendido y me comprometo a suministrar equipo, material de referencia y consumibles con las características y las condiciones de garantía y servicio solicitadas, y prestar los servicios (asistencia técnica de uso, asistencia técnica de mantenimiento, calificaciones, entrenamiento) de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 1. Entiendo que la certificación de cumplimiento está sujeta a las calificaciones de instalación y operación de los equipos, y a las pruebas realizadas, mediante las que se demuestre la calidad y correcto funcionamiento de los equipos y el cumplimiento de parámetros establecidos por el fabricante.
	
	
	





	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE
	

	CÉDULA
	

	EMPRESA
	

	FECHA
	

	FIRMA
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