FORMATO N°5: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

GRUPO 1: ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS

| CARACTERÍSTICA | Configuración requerida (mínima) | Configuración ofertada | CUMPLE |  | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO |  |
| Numeral 1.1. ESPECTROFOTÓMETRO UV VISIBLE (OG3): |  |  |  |  |  |
| Tipo de equipo | Espectrofotómetro UV-VIS |  |  |  |  |
| Cantidad | 1 |  |  |  |  |
| Clase | Doble haz, con posición para referencia y muestra Un monocromador |  |  |  |  |
| Intervalo de medición (nm) | 190 - 900 |  |  |  |  |
| Lámpara | Halógena (Tugsteno) y Deuterio o Xenon (tipo flash) para todo el rango UV VIS |  |  |  |  |
| Cambio de lámpara con respecto a la longitud de onda | Automático, cambio en  seleccionable |  |  |  |  |
| Ancho de banda espectral (nm) | Variable: que permita configurar como mínimo 0,5 – 1 – 2 y 4 o 5 nm |  |  |  |  |
| Rango de medición espectrofotométrica | Hasta 3A o superior |  |  |  |  |
| Exactitud longitud de onda | Máximo + 0,5 nm en todo el rango de medición a slit bajos. A slit altos no debe superar + 1 nm |  |  |  |  |
| Repetibilidad longitud de onda | Desviación estándar de 10 medidas <0,2 nm |  |  |  |  |
| Exactitud fotométrica | Máximo + 0,5 % A esperada |  |  |  |  |
| Repetibilidad fotométrica | Medidas de absorbancia deben ser repetibles dentro del 0,5% A (máx) esperada |  |  |  |  |
| Requerimientos eléctricos | - 500 W - Voltaje: Monofásico 120 V - Frecuencia: 60 Hz - Corriente regulada |  |  |  |  |
| Dispositivo para multiceldas | Si De 6 a 18 posiciones que permita lectura automática El equipo debe poder trabajarse con dispositivo para multicelda o con una única celda. |  |  |  |  |
| Dimensiones máximas (W x D x H) (cm) | 68 x 70 x 45 |  |  |  |  |
| Peso máximo (kg) | 50 |  |  |  |  |
| Numeral 1.2.1. Accesorios - celdas |  |  |  |  |  |
| 1 | Cuarzo, paso de 1 cm NOTA |  |  |  |  |
| 2 | Vidrio, paso de 1 cm NOTA 3 |  |  |  |  |
| 3 | Cuarzo, paso de 1 cm + 0,005 cm CON TAPA, hermética |  |  |  |  |
| Numeral 1.3. Materiales de referencia certificados |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtros de vidrio de densidad neutra Absorbancias: Mínimo certificados a tres valores de absorbancia entre 0,2 y 1,5A Valores de absorbancia certificados a : 440; 465; 546; 590 y 635.0, como mínimo |  |  |  |  |
| 2 | Filtro de vidrio de óxido de holmio Longitudes de onda certificadas (): Mínimo 5 longitudes de onda en rango UV -VIS |  |  |  |  |
| Numeral 1.4. y 1.5. Software y computador |  |  |  |  |  |
| 1.4 1.5 | Se cumple la totalidad de características solicitadas para software y computador |  |  |  |  |
| Herramientas: El equipo ofertado se entrega con la herramienta necesaria de acuerdo a los numerales 1.2.2. del Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 1 |  |  |  |  |  |
| Certifico que he leído, entendido y me comprometo a suministrar equipo, material de referencia y consumibles con las características y las condiciones de garantía y servicio solicitadas, y prestar los servicios (asistencia técnica de uso, asistencia técnica de mantenimiento, calificaciones, entrenamiento) de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico N° 1 – Ficha técnica Grupo 1. Entiendo que la certificación de cumplimiento está sujeta a las calificaciones de instalación y operación de los equipos, y a las pruebas realizadas, mediante las que se demuestre la calidad y correcto funcionamiento de los equipos y el cumplimiento de parámetros establecidos por el fabricante. |  |  |  |  |  |

| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE |  |
| --- | --- |
| CÉDULA |  |
| EMPRESA |  |
| FECHA |  |
| FIRMA |  |

El rango de medición del equipo debe contener el intervalo establecido.

Ver numeral 2 del Anexo Técnico N°1 Ficha técnica Grupo 1

Celdas tipo 1 y tipo 2 pueden ser con tapa para proveedores que solo ofrezcan esta opción.