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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Objetivo: Contratar la adquisición de equipos de conductividad eléctrica para realizar mediciones de agua ultrapura producida en los laboratorios del Servicio Geológico Colombiano.
CLASIFICACIÓN UNSPSC:
	Clasificación
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	Código
	41000000
	41110000
	41115600
	41115609

	Nombre
	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas
	Instrumentos de medida, observación y ensayo
	Instrumentos y accesorios de medición electroquímica
	Medidores de Conductividad

	Clasificación
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	Código
	41000000
	41110000
	41115600
	41115610

	Nombre
	Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas
	Instrumentos de medida, observación y ensayo
	Instrumentos y accesorios de medición electroquímica
	Celdas de Conductividad



El Contratista que resulte seleccionado mediante el presente proceso de selección, se obliga a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas previstas a continuación, así: 
	ITEM 
	CARACTERISTICAS
	CANTIDAD

	1
	MEDIDORES DE MESA DE CONDUCTIVIDAD 

Especificaciones Técnicas:
· Parámetros: Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad, Temperatura
· Intervalo de medición de conductividad: 0,001 uS/cm-1000 mS/cm
· Precisión de conductividad (±): 0,5 %
· Resolución 0.001 uS mínimo (mínimo 4 cifras significativas)
· Rango de Temperatura: MTC -30°C a 130°C. ATC -5°C a 130°C
· Resolución de temperatura: 0,1 °C
· Precisión de temperatura (±): 0,1 °C
· Intervalo de TDS: 0,00 mg/L a 1000 g/L
· Intervalo de Salinidad: 0,00 a 80,00 psu
· Intervalo de Resistividad: 0,00 a 100 MOhm*cm
· Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa de 9-12 V/10 W
· Calibración: Mínimo 5 puntos de Calibración permitidos y con edición.
· Incluye: Medidor, brazo portaelectrodo, cubierta en uso, certificado de calibración y declaración de conformidad.
· Energía: Adaptador de corriente universal y funcionamiento con pilas (adicional).
· Memoria que almacena como mínimo 1000 puntos de datos con hora y fecha.
· Cubierta IP54 o superior para control de salpicaduras y fácil limpieza.

· SENSOR DE CONDUCTIVIDAD
Intervalo de medición: 0,001 – 100 μS/cm
Intervalo de temperatura: 0 °C – 100 °C
Sensor de Temperatura integrado
Cable y conectores: 
Constante de la celda: 0,1 cm-1
Almacenamiento: seco

· ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN DE CONDUCTIVIDAD menor o igual a 100 uS/cm
Certificado de inspección de calidad, certificado de calibración y hojas de seguridad incluidos.

Incluir brochure, folletos, etc de los equipos ofertados, 
	5 UNIDADES



CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
· El contratista debe entregar el equipo con batería instalada, en funcionamiento, instalado en sitio, probado y calibrado.
· Las partes que componen los equipos medidores de CE y el sensor deberán tener garantía de fábrica mínimo de un (1) año contado a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el SGC. 
· Entrenamiento virtual de mínimo dos (2) horas en el uso, manejo y cuidados de los equipos. Adicionalmente, en el entrenamiento el proveedor deberá realizar una demostración de la aplicación en mediciones de Agua Ultrapura. 
· Entregar Manual de instalación, operación y funcionamiento, partes y referencias, los cuales deben corresponder al modelo adquirido en versión original impreso y/o en digital (formato *.PDF), en idioma español y/o inglés. 
· Adicionalmente el Manual de operación debe contener un capítulo para diagnóstico y solución de problemas más comunes, versión original impreso y/o en digital, en idioma español y/o inglés. 
· La entrega de los equipos se debe realizar a cada una de las sedes donde se requieren, como se describe a continuación: Sede Principal SGC Bogotá (1 unidad), Sede Medellín (1 unidad), Sede Cali (1 unidad), Sede Manizales (1 Unidad) y Sede CAN Bogotá (1 Unidad). 
Nota 1: Las anteriores especificaciones son de obligatorio cumplimiento y deberán tenerse en cuenta al momento de que el proponente elabore su oferta económica.
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