## NOTA
EL ANEXO FICHAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DILIGENCIADO, ÚNICAMENTE SERÁ PRESENTADO CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ LA ENTREGA DE LOS BIENES A LAS RESPECTIVAS IPS. NO SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACION DE INTERÉS.

## Orden
GRUPOS
Grupo 1. Equipo e instrumental Odontologico
Amalgamador
Cavitrón
Compresor de Aire 1 Hp
Escaler
Instrumental de operatoria dental
Instrumental para cirugía
Instrumental para Endodoncia
Instrumental para Exodoncia simple
Instrumental para Periodoncia
Micromotor y Contra ángulo
Pieza de mano de alta
Pieza de mano de baja
Unidad Odontológica fija
Grupo 2. Equipo Medico de Diagnostico o Prevencion
Aspirador de secreciones 1200 CC
Balanza de pie con tallimetro
Balanza Pesa Bebes Digital con protector térmico (colchoneta)
Calentador o infusor de líquidos
Cámara cefálica o de Hood
Cinta métrica
Desfibrilador bifásico con paletas adulto y pediátricas, con monitoreo básico
Doppler fetal
Electrocardiógrafo
Equipo de crecimiento y desarrollo
Equipo de órganos de los sentidos de pared
Equipo de órganos de los sentidos portátil
Fonendoscopio Adulto Pediátrico
Fonendoscopio Neonatal
Glucómetro con tirillas
Infantómetro
Lámpara Cielítica o pielitica
Lámpara cuello de cisne de luz fría
Lámpara para pequeños procedimientos
Laringoscopio adulto, pediatrico y nenonatal
Linterna para valoración pupilar
Martillo de Reflejos
Monitor de signos vitales multiparametro preconfigurado adulto, pediátrico y neonatal con ECG, PANI, RESPIRACIÓN SPO2, TEMPERATURAS
Monitor fetal
Nebulizador compresor portátil 1200 cc
Negatoscopio de dos cuerpos
Negatoscopio un cuerpo
Oxímetro de pulso
Succionador portátil de 1200 CC
Tabla de agudeza visual adulto y pediátrica
Tensiómetro Adulto pediátrico aneroide de pared
Tensiómetro adulto pediatrico rodable
Tensiómetro neonatal portátil
Termohigrómetro digital con certificado de calibración
Termómetro digital con certificado de calibración
Grupo 3. Equipo Medico de Tratamiento y Mantenimiento de la vida
Bomba de Infusión
Cuna con lámpara de calor radiante
Electrocauterio
Flujómetro sencillo
Incubadora de transporte neonatal
Manómetro regulador de aire
Manómetro regulador de oxigeno
Resucitador Pulmonar manual adulto pediatrico
Resucitador Pulmonar manual Neonatal
Resucitador Pulmonar manual pediátrico
Grupo 4. Equipo para Analisis de Laboratorio
Analizador automatico para electrolitos
Balanza analitica
Cámara de neubauer
Destilador de agua
Equipo de Hematología
Gradilla acrílico porta 12 tubos
Gradilla acrílico porta 50 tubos
Gradilla Coloración
Gradilla metálica porta 24 tubos
Horno Incubador
Horno para secado de material
Pipeta Automática de 1 a 5 ml
Pipeta Automática de 10 a 100 UL
Pipeta Automática de 100 a 1000 UL
Grupo 5. Equipos de Imágenes Diagnosticas y complementos
Delantal plomado adulto y pediátrico
Ecógrafo con transductor transvaginal, gamma 2D con transductores convexo, intrauterino
Equipo de Rayos X periapical análogo
Equipo fijo de Rayos X convencional digitalizado que permite realizar radiográfias de tipo general, incluye 60 mts de blindaje del área, estudios radiofísicos y licencia de funcionamiento.
Protector de tiroides adulto y pediátrico
Protector Gonadal Adulto y pediátrico
Grupo 6. Equipos para Esterilizacion
Autoclave autogenerador de vapor de alto volumen
Autoclave autogenerador de vapor de bajo volumen
Grupo 7. Instrumental
Amniótomo
Bandejas en acero inoxidable medidas: 35 x 25
Bandejas en acero inoxidable medidas: 42 x 29.5
Cubeta metálica con tapa medidas 31x15x4
Equipo de atención de partos
Equipo de sutura
Equipo de toracostomía
Equipo Instrumental de pequeña cirugía
Instrumental para equipo de episiorrafia y episiotomia
Instrumental para Examen Ginecológico (Paquete) compuesto por: Contenedor, Histerectomía, Espéculo Vaginal, Pinza de Cuello Uterino, Pinza Corazón.
Pato coprológico adulto en acero inoxidable
Pisingo en acero inoxidable adulto
Riñonera en acero inoxidable
Subtotal
Grupo 8. Hospitalario
Atril portasuero rodable
Bascula pesa residuos
Cama cuna con colchón, barandas y atril porta suero
Cama hospitalaria de tres planos con colchón, barandas y atril
Camilla de examen con gabetero y estribos
Camilla de transporte con freno y barandas
Camilla fija para examen tipo diván
Caneca con balde y pedal gris de 15 litros
Caneca con balde y pedal roja de 15 litros
Caneca con balde y pedal roja de 20 litros
Caneca con balde y pedal verde de 15 litros
Caneca con balde y pedal verde de 20 litros
Caneca con pedal gris de 4 o 5 litros
Caneca con pedal roja de 4 o 5 litros
Caneca con pedal verde de 4 o 5 litros
Caneca Punto Ecológico
Canecas de 55 galones gris, verde y roja
Carro con tapa para transporte de material sucio, limpio y estéril
Carro de paro completo
Carro para distribución de medicamentos
Compreseros
Cuna para recién nacido
Escalerilla de dos pasos en aluminio
Estantes metálicos de 5 entrepaños
Estibas plásticas
Material para inmovilizacion Adulto y pediátrico
Mesa auxiliar de consultorio
Mesa de atención al recién nacido
Mesa de curaciones sencilla en material inoxidable con cuatro rodachines Medidas: 0,51 x 0,37 x 0,80
Mesa de Mayo en acero inoxidable
Mesa de Noche
Mesa de partos
Mesa puente
Mesa riñonera en material inoxidable
Nevera de reactivos
Nevera para conservación de medicamentos
Nevera para conservación de vacunas con termómetro
Silla con rodachines para baño de paciente
Silla de Ruedas
Silla tándem x 3 puestos
Silla tándem x 4 puestos
Silla tipo sanitario con rodachines
Tabla miller rígida
Termómetro digital para nevera
Torre gabetera (Apoteca)
Vitrina de dos puertas con chapa de seguridad
Grupo 9. Oficina
Archivador bajo mesón
Archivador de piso metálico 5 gavetas
Archivador rodable 3 cuerpos para historias clínicas
Butaco giratorio con espaldar y apoya pie
Butaco giratorio sin espaldar y apoya pie
Estructura portante con mesón y superficie ML
Locker de dos cuerpos cuatro puertas
Locker de tres cuerpos seis puertas
Locker de un cuerpo dos puertas
Mueble de dos (2) cubiculos con sillas para toma de muestras
Puesto de trabajo
Silla operativa alta con apoya pies
Silla Plástica tipo Rimax sin brazos
Silla tipo secretaria

## Amalgamador
Definición técnica del bien : AMALGAMADOR
Descripción general: Equipo de uso odontologico utilizado para mezclar y dosificar amalgama.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/ Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Fabricado en material inoxidable de alta resistencia
Control de velocidad graduable programable, con mínima división de escala en mmHg.
Con seguro automático para el área de mezcla y cubierta.
Disponible para velocidad baja, media y alta, con control graduable de tiempo.
Control automatico de apagar al finalizar el tiemporizado de operación o al abrir la compuerta, Seguridad eléctrica: describir
Sin mantenimiento y Silencioso
Selector de tiempo de mezcla e segundos.
Temperatura de trabajo: 40 ° C. Máximo
Display digital donde se visualice las funciones de tiempos y velocidades.
Frecuencia de mezclado o velocidad de mezcla mínima 4.000 RPM
Con chupas en las patas para adherir a la superficie del mesón, Voltaje: 110V /60Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Capsulas dos
Cable de poder o de alimentación de corriente
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describrir - Seguridad

## Cavitron
Definición técnica del bien:SISTEMA DE CAVITACIÓN POR ULTRASONIDO "CAVITRON" O SKALER
Descripción general: Ultrasonido de uso Odontológico, Instrumento para procedimientos de destartraje y alisado radicular, que a través de energía de alta frecuencia permite el tratamiento de enfermedades periodontaesl, Diseñado sin juntas exterior y pedal de control antideslizante.
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE:
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Fabricado sin juntas exterior y en material que no permita la oxidación
Potencia frecuencia ultrasónica. 25 khz o mayor
Presión Hidráulica de 25-60psig (172-414 kPa)
Que funcione con todos los insertos
Velocidad de flujo valor mínimo (sentido horario) =0 ml/min
Velocidad de flujo valor máximo (sentido contra horario) > 60 ml/min
Temperatura de trabajo 10° C a 25°C máximo
Pedal con sistema anti-deslizante (si aplica)
Cable de pieza de mano con resorte para evitar oclusión y garantiza el flujo de agua constante durante el procedimiento
Control de encendido, apagado
Voltaje de 110 V - AC, Frecuencia 60 Hertz
Corriente de 0,8 Amp, aproximadamente
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Juego de puntas
Boquilla o puntas ultrasónica de cavitron
Sistema de suministro de cavitron
Manguera de Agua
Pedal (si aplica)
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de Chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO EL BIEN
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Compresor odont.
Definición técnica del bien: COMPRESOR DE AIRE LUBRICADO SIN ACEITE DE 1 Hp
DEFINICION: Equipo que permite suministrar aire comprimido higiénicamente tratado para uso médico-odontológico, Libres de Aceite, tanques conformidad con las normas ASME u similar, certificado de pruebas hidrostáticas, protector de sobre carga de corriente, sobrecalentamiento térmico - Filtro de salida de aire, Regulador de aire presión escala.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Capacidad de generador de aire comprimido libre de aceite: 1 HP. Volumen del tanque minimo 100 Lt y Presión la solicitada en psig,
Con proteccion termica, Escala de trabajo 60 dB o menos, Salida de aire con regulador de presión
Presostato con llave conecta/desconecta, pulgador manual con válvula. que el flujo de aire que cumpla normas general y específicas de seguridad
Pintura externa e interna en polvo, con control microbiana, verificar sus dimensiones preinstalaciones en la obra en en construcción
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Manguera requerida para su funcionamiento desde la unidad hasta su lugar de operación.
Filtros de aire
Filtros de agua
DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL BIEN
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## EQUIP E INSTRUM
ANEXO
EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL
NOMBRE | DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS | MARCA | MODELO | SERIE | IMAGEN | OBSERVACIONES
ESCALER | Frecuencia de operación: Disponible en 25khz. Potencia de Salida de 10 a 30 Vatios durante la velocidad de escala normal. Aumento de poder durante el procedimiento con el toque del botón –Función turbo, salida de 25-35W.Abastecimiento de agua de 25-60 PSIG Incluye 1 inserto o punta
AMNIOTOMO | Puncionar membranas amnióticas durante el trabajo de parto, 26 cm (+/- 1 cm) de longitud.
BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL | Fabricadas en acero inoxidable. Medidas de 35 cm X 25 cm (+/- 1 cm), 42 cm X 29.5 cm (+/- 1 cm) Y 30 cm X 25 cm (+/- 1 cm)
COMPRESEROS | Construidos en acero inoxidable, lectura digital de la temperatura del termostato. Eficiencia eléctrica Simple de llenar y drenar, incluyen racks de acero. No necesita plomería, cuenta con válvula de desagüe. Para 4 o 6 compresas. Control termostático de temperatura, regulable entre 71ºC a 75ºC (+/- 2 °C), Switch de encendido y apagado, Bisagras metálicas con tope en la tapa, Protector térmico snap-off para prevenir sobrecalentamiento, cable toma corriente de grado hospitalario con tierra física 4 ruedas orientables, dos de ellas con freno.
ARMARIO DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS Y MANTAS | Equipo con calentamiento mediante la circulación de aire caliente, temperatura ajustable desde 35°C a 50°C +/- 5°C.Limites de temperatura modificables y boton de bloqueo para los mismos parametros, alarmas ajustables para temperaturas altas y bajas, vidrio protector con doble aislamiento, con pies regulables en altura o ruedas bloqueables, de maximo 2 estantes. calentamiento rápido y económico de: fluidos intravenosos y mantas.
CAMARA CEFALICA O DE HOOD | Camara de hood en acrilico transparente, tamano: mediano * para concentracion de oxigeno en 90%, * conexion standar para manguera corrugada, * provista de asas de agarre.
CINTA METRICA | CINTA-METRICA,PARA ADULTOS, DE 2.00 METROS con escala en Centimetros
COMPONENTES DE DOTACION CARRO DE PARO | Un (1) equipo para permeabilización de vía aérea (baja lenguas, tornillos, pinzas Maguill). Una (1) cánulas orofaríngeas: Guedelm mayo, Bergman y nasofaríngeas blandas o rígidas de diferentes tamaños. Un (1) dispositivo para ventilación transtraqueal percutánea. Un (1) tubos endotraqueales de diferentes tamaños. Una (1) mascaras laríngeas de diferentes tamaños o combitubo. Un (1) fijadores de tubo endotraqueal. Una (1) mangueras conectoras a fuentes de oxígeno. Un (1) dispositivo de bolsa válvula mascara con reservorio para adultos/pediátrico.
CUBETA METALICA CON TAPA | Cubeta con tapa en acero inoxidable para: Esterilización de instrumental, Salas de Cirugía Menor, Tópicos, Procedimientos, Consultorios, Curaciones, etc. Medidas aproximadas: (31 x 15 x 4) (20 x 24) y (24 x 42)
DELANTAL PLOMADO ADULTO Y PEDIATRICO | Chaleco plomado, con minimo 0.5 mm de protección en goma plomada, 100 cm de largo; 63 cm de ancho, tela anto fluidos, ajuste delantero con velcro.
DESTILADOR Y/O PURIFICACION DE AGUA PARA LABORATORIO | Construido en material inoxidable, doble filtro, el volumen mínimo es de 3 litros.
EQUIPO DE ATENCION DE PARTOS | Kelly Pinza Hemostatica Recta 14,0 Cm (+/- 1 Cm), Mayo-Hegar Porta-Agujas C/Ranura 26,0 Cm (+/- 1 Cm), Standard Pinza De Dis.Rec.1x2 D. 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Metzenbaum Tijera Curva R/R 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Braun-Stadler Tij.P.Episiotomia 14,0 Cm (+/- 1 Cm), Simpson Forceps Obstetrico 30,0 Cm (+/- 1 Cm), Schroeder Pin.P.Cue.Uter.Rec.Std 25,0 C , Grave Special Espec.Vag.Con Succ.,Apert, Pozzi Pin.P.Cue.Uter.Rec.Fuerte 25,5 Cm (+/- 1 Cm), Esp. Vel Espatula De Velasco Juego X 2 Unds, Foerster-Ballenger Curva Dentada 25,0 Cm (+/- 1 Cm), Allis Pinza P.Intest.+Tejid.5x6d.19,0 Cm (+/- 1 Cm), Halsted-Mosquito Pinza Hem.Curva 12,5 Cm (+/- 1 Cm), Nelaton Sonda Acanalada 16,0 Cm (+/- 1 Cm), Beacham Amniotomo 26.0cm (+/- 1 Cm).
EQUIPO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO | Juegos didácticos compuesto por: (cubos plásticos, rompecabezas, cuerda para saltar, espejos pequeños, juegos para ensartar, pelotas de diferentes tamaños, juegos de platos y cucharas, muñecos y muñecas plásticos)
EQUIPO INSTRUMENTAL PARA SUTURA | Standard Pinza De Diseccion Rec. 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Kelly Pinza Hemostatica Recta 14,0 Cm (+/- 1 Cm), Standard Tij.P.Cir.Rec.A/R Fig.2 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Metzenbaum Tijera Curva R/R 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Halsey Porta-Agujas Recto Estr 13,0 Cm (+/- 1 Cm)
ELECTROCAUTERIO | Display indicador de dos dígitos, Set indicador de funcionamiento, Perilla de control para potencia en el equipo, Sistema de control de potencia desde el lápiz, Alarma audible y visual de conexión, Modos de trabajo monopolar y bipolar.Salida Monopolar: Potencia de saluda del equipo de minimo 40W, frecuencia de salida 550Hz, voltaje maximo de circuito abierto de 5000V. Salida Bipolar: Potencia de salida 40 W en incrementos de 1/10 W, Frecuencia de salida 550 Khz, Fuente de poder universal 100 a 240 VAC, Ciclo de trabajo 10 seg. Activado y 30 seg. Desactivado, Consumo eléctrico 80 W. Debe incluir lapiz porta electrodo, manual de usuario.
EQUIPO DE TORACOTOMIA | Finocchietto Sep.Costales 80x65x190 Mm (+/- 1 Mm), Mayo Tijera P.Cir.+Gin.Recta R/R 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Mayo Tijera P.Cir.+Gin.Recta R/R 23,0 Cm (+/- 1 Cm), Metzenbaum-Nelson Tijera Crv.R/R 18,0 Cm (+/- 1 Cm), Metzenbaum-Nelson Tijera Crv.R/R 23,0 Cm (+/- 1 Cm), Mayo-Hegar Porta-Agujas C/Ranura 18,0 Cm (+/- 1 Cm), Mayo-Hegar Porta-Agujas C/Ranura 24,0 Cm (+/- 1 Cm), De Bakey Pin.Vasc.Atr.Rec 2,0 Mm/20,0 Cm (+/- 1 Cm), De Bakey Pin.Vasc.Atr.Rec 2,0 Mm/24,0 Cm (+/- 1 Cm), Mango Para Bisturi No.4, Mango Para Bisturi No.3, Standard Pinza De Dis.Rec.1x2 D. 16,0 Cm (+/- 1 Cm), Standard Pinza De Diseccion Rec. 16,0 Cm (+/- 1 Cm), Cestilla, 540 X 255 X 100 Mm (+/- 1 Mm)
FLUJOMETRO SENCILLO | Flujómetro sencillo para oxígeno, con adaptador tipo Chemetron, equipo para administración de oxigeno cuerpo fabricado en bronce en barra sólida y exterior cromado, altura 160 mm, peso 300 grs, tubo indicador calbrado a 50 PSI, fabricado en lexan transparente, capacidad de flujo de 0,5- 15 LPM, conexion de entrada de 1/8' NPt, conexion de salida 9/16 Unf
GLUCOMETRO CON TIRAS | Sistema de monitoreo de glucosa en sangre capilar. Medidor portátil de mano, alimentado con una pila de litio de 3 v no recargable. El medidor incluye un puerto de prueba para insertar una sola tira de prueba, una pantalla LCD, un puerto serial para cargar datos de la memoria del medidor a una computadora y botones para recorrer opciones del menú, para configurar el medidor o para acceder a la memoria para recorrer los resultados guardados. Incluye: 10 tiras reactivas para pruebas y 10 lancetas. Funda de transporte (bolsa blanda), Manual del usuario, Guía de análisis, Batería.
GONIOMETROS ESTANDAR | Mide un rango completo de 360 ​​grados en incrementos de un grado. Cuenta con una guía impresa para medir ángulos. Medidas en pulgadas y centímetros,de plastico transparente.
GRADILLA PORTA TUBOS | Gradilla en acrílico o material inoxidable de:12, 24, 30 y 50 huecos
HORNO PARA SECADO DE MATERIAL DE LABORATORIO | Usado para deshidratar reactivos de laboratorio o secar instrumentos, temperatura gradualmente programación, con capacidad para 20 o más crisoles.
INFANTOMETRO O TALLIMETRO | Infantómetro en plexiglass. Graduado en doble escala: pulgadas y centímetros.
INSTRUMENTAL BASICO | Consta de explorador (1), pinza algodonera (1), espejo bucal con mango (1) y cucharilla No. 5 (1), Sonda exploradora 1
INSTRUMENTAL DE OPERATORIA | Paquete: tallador de Frank, tallador discoide cleoide, condensador mediano, bruñidor de bola, bruñidor de orqueta, aplicador de dycal, espatula, FP3, Tallador 21b, portamatriz
INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA ODONTOLOGICA | Paquete: porta-agujas, pinza gubia, lima para hueso, cucharilla de lucas, seprador de minesota, periostotomo, mago para bisturi, tijeras para tejido, tijera para material, pinza de adson con garra, pinza de adson sin garra
INSTRUMENTAL DE PEQUEÑA CIRUGÍA | Mango Para Bisturi No.3, Standard Pinza De Dis.Rec.1x2 D. 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Standard Pinza De Diseccion Rec. 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Foerster-Ballenger Recta Dentada 18,0 Cm (+/- 1 Cm), Kelly Pinza Hemostatica Curva 14,0 Cm (+/- 1 Cm), Halsted-Mosquito Pinza Hem.Curva 12,5 Cm (+/- 1 Cm), Mayo-Hegar Porta-Agujas C/Ranura 16,0 Cm (+/- 1 Cm), Sonda Acanalada Recta 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Farabeuf Separador Juego, Mayo Tijera P.Cir.+Gin.Recta R/R 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Metzenbaum Tijera Curva R/R 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Allis Pinza P.Intest.+Tejid.5x6d.15,0 Cm (+/- 1 Cm), Jones Pinza De Campo 9,0 Cm (+/- 1 Cm).
EQUIPO INSTRUMENTAL EPISIORRAFIA | Standard Pinza De Diseccion Rec. 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Standard Pinza De Dis.Rec.1x2 D. 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Metzenbaum-Nelson Tijera Crv.R/R 18,0 Cm (+/- 1 Cm), Mayo Tijera P.Cir.+Gin.Recta R/R 17,0 Cm (+/- 1 Cm), Mayo-Hegar Porta-Agujas C/Ranura 18,0 Cm (+/- 1 Cm).
EQUIPO INSTRUMENTAL EPISIOTOMIA | Mango Para Bisturi No.4 L – Largo, Metzenbaum-Nelson Tijera Crv.R/R 23,0 Cm (+/- 1 Cm), Kelly Pinza Hemostatica Recta 14,0 Cm (+/- 1 Cm), 100 Hojas Para Bisturi, Foerster-Ballenger Recta Dentada 25cm (+/- 1 Cm), Mayo-Hegar Porta-Agujas Tuc Rec. 18.0cm (+/- 1 Cm), Deaver Tijera P.Cirugia Rec.A/R 14,5 Cm (+/- 1 Cm), Mayo-Harrington Tijera Curva R/R 22,5 Cm (+/- 1 Cm), Pean Pinza Hemostatica Curva 20,0 Cm (+/- 1 Cm), Kelly-Rankin Pinza Hemostatica Rec. 16cm (+/- 1 Cm), Mod.Usa Tijera Umbilicales Recta 10,5 Cm (+/- 1 Cm), Nopa E-Container 285x280x135mm (+/- 1 Mm), Cestilla, 255 X 245 X 100 Mm (+/- 1 Mm).
INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA | Paquete: Explorador de conductos, espaciadores 25a, 30a, 40a, 25b, 30b, 40b, instrumento de Glick,miniendoblok
INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLOGICO | Paquete: Compuesto por: contenedor, histerectomía, espéculo vaginal, pinza de cuello uterino, pinza corazón.
INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA SIMPLE | Paquete: forceps 69, 150,151,16, 24,150s, 151s, elevador recto, elevador apical, elevador de bandera derecho y izquierdo
INSTRUMENTAL GINECO-OBSTETRICO | Sims Espec.Vag.Dbl. 60x25/65x30 Mm (+/- 1 Mm), Sims Espec.Vag.Dbl. 70x30/75x35 Mm (+/- 1 Mm), Sims Espec.Vag.Dbl. 80x35/85x40 Mm (+/- 1 Mm), Heaney Sep.P.Hist. 73x28 Mm/27,0 Cm (+/- 1 Cm), Simpson Forceps Obstetrico 30,0 Cm (+/- 1 Cm), Sims Histerometro Rigido Gra. 32,0 Cm (+/- 1 Cm), Grave Especulo Vaginal 95x35 Mm (+/- 1 Mm), Thoms-Gaylor Pin.P.Biop.Uter.Crv 24,0 Cm (+/- 1 Cm), Novak Cur.Asp.P.Biop.Endom. 4 Mm 23,0 Cm (+/- 1 Cm), Museux Pin.P.Cue.Uter.Rec. 10 Mm/24,0 Cm (+/- 1 Cm), Schroeder Pin.P.Cue.Uter.Rec.Std 25,0 C, Backhaus Pinza De Campo 13,0 Cm (+/- 1 Cm)
INSTRUMENTAL PARA PERIODONCIA | Paquete: Cuharillas de grace 11-12, 7-8, 13-14, CK6
LINTERNA PARA VALORACION PÚPILAR | En aluminio. Describir: tipo de baterias, medidas
MANOMETRO REGULADOR DE AIRE | Regulador para aire medicinal, para dosificar la administración a los pacientes, regulador, cumplimiento de las normas que aplique en Colombia y a nivel Interrnacional, garantía: un (1) año por defectos de fabricación .
MANOMETRO REGULADOR DE OXIGENO | Regulador para oxigeno medicinal, pediátrico / adulto, para dosificar el oxígeno que se administra a los pacientes regulador tipo clic con: manómetro de a 0-2000 PSI, perilla reguladora de oxigeno tipo clic para flujos de 0-15 LPM (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2, 4 LPM), flujo: 0.12, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10 Y 15 LTR por min, presión de salida 50 PSI (345 KPA), conexión tuerca CGA 540, garantía: un (1) año por defectos de fabricación .
MARTILLO DE REFLEJOS | Martillo para reflejos, 3 servicios. Cromado
MATERIAL PARA INMOVILIZACION ADULTO Y PEDIATRICO | Férulas de inmovilización semirígidas, juegos de 6 y 10 unidades para adultos, pediátricos y neonatos, de material no absorbente, sistema de fijación por velcros, ajustables a cualquier tipo de fractura y tamaño del miembro, de fácil limpieza y poco mantenimiento, especialmente apreciadas por su facilidad de colocación, limpieza y ausencia de válvulas, bombas, etc.
MICROMOTOR + CONTRA ANGULO + PUNTAS RECTAS | Micromotor: Bajo nivel de ruido. Avance y retroceso de hasta 20.000 RPM. Contra ángulo: Operación silenciosa con el mínimo de vibración. Las piezas deben funcionar con un micromotor standard. Tanto los cabezales como el micromotor deben ser esterilizables en autoclave a un máximo de 135°C. Marcha directa 1:1. Para fresas CA (2,35 mm). Tipo pistilo. Velocidad máxima 30.000 rpm
PATO COPROLOGICO EN ACERO INOXIDABLE | Fabricado en lámina de acero inoxidable. Describir: calibre, referencias y características del acero inoxidable.
PIEZA DE MANO DE ALTA | Cabezal Estándar, Velocidad entre 380.000~480.000 min-, borden 2 vías, cuerpo en acero inoxidable, Óptica de vidrio celular, rodamiento de cerámica , sistema de cabezal limpio, portafresas Push Botton, spray Simple .
PIEZA DE MANO DE BAJA | Autoclavable, Cuerpo en acero inoxidable, Acople tipo borden de dos agujeros, velocidad entre 500 - A 15000 RPM, Turbina, incluye Llave Cambia fresas.
PISCINGO EN ACERO INOXIDABLE | Fabricado en lámina de acero inoxidable. Describir: calibre, referencias y características del acero inoxidable.
PROCESADORA O REVELADORA DE PLACAS ODONTOLOGICAS | Reveladora automática de sobremesa.
PROTECTOR DE TIROIDES RX ODONT. Y CONVENSIONAL | Protector de tiroides. Con Hebilla trasera ajustable en la zona del cuello del operario.
PROTECTOR GONADAL RX ODONT. Y CONVENSIONAL | Delantal para protección radiológica para pacientes de odontología, liviano, para protección completa de los pacientes del cuello, garganta, hombros y área gonadal. Chaleco plomado
RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE | Bandeja médica en forma de Riñon de acero inoxidable. Describir: referencias, dimensiones y caracteristicas del acero inoxidable.
TABLA DE AGUDEZA VISUAL | Gráfica alfabética con letras de tamaños graduados que se emplean para reconocer la visión a distancia, Clásica para optometría, con valor normal de 20/20, Para contemplar a distancia de 6 mts.
TARRO ALGODONERO EN MATERIAL INOXIDABLE | Contenedor con tapa en acero inoxidable para: Procedimientos, Consultorios, Curaciones, etc. Describir: Características técnicas del material inoxidable.
TENS PORTATIL | La amplitud del pulso Ajustable 0-80 mA,La frecuencia del pulso Ajustable 2-150 Hz,Ancho de Pulso Ajustable 36-260 microsegundos,Forma de onda Onda Monofásica pulso cuadrado Timer 15, 30, 60 minutos o continua,Modos Burst, Normal, Modulación 1, modulación 2, Fuerza Duración SD.con adaptador de corriente y bateria.
TERMOHIGRÓMETRO | Rango Temp. Sensor interno -10 a 70 °C (+/- 5 °C), Rango temp. sensor externo -50°C a 70°C (+/- 5°C), Rango Humedad 10-99% HR, Alimentacion Bateria 1.5 V tamaño AAA, Memoria maxima y minima selección °C o °F, incluye certificado de calibración.
TERMOMETRO DIGITAL PARA PACIENTE | Medicion en Centígrados / Fahrenheit seleccionable, Punta Antialergica, Punta flexible, · Display LCD, Alarma Resultados, Apagado Automático, Memoria de almacenamiento de temperatura, Clínicamente probado, Resistente al agua, con certificado de calibración.
TERMOMETRO DIGITAL PARA NEVERA | Unidad de medida en grados centigrados. Amplio display para una fácil lectura. Modos: min/max con opción de reinicio. Rango temperatura: -30ºc A 50ºc. Exactitud temperatura: ± 0.5ºc desde -20ºc A 10ºc.
INCUBADORA DE LABORATORIO | Equipo de cultivo para laboratorio (incubadora), control de temperatura por medio de microprocesador en un rango de 30 - 80 °C. Camara interna de trabajo fabricada en acero inoxidable, almacenamiento interno por medio de parrillas internas en acero inoxidable o similares, estructura externa en acero inoxidable o similares, mecanismo de cierre o bloqueo de la apertura de la puerta (chapa). Doble puerta, prinicpal constuida en acero inoxidable y secundaria en vidrio. Iluminacion interior. Sistema de autodiagnóstico, interruptor principal (oprima/gire) para encendido/apagado (en combinacion con el boton set) para ajuste de parametros de temperatura, programacion de timer. Esfera, calentamiento, sostenimiento y enfriamiento. Mínimo un sensor de temperatura pt 100 clase A, pantalla de visualizacion digital de temperatura, velocidad, segmento de la rampa y puntos de ajuste. Señales de funcion para reposo, modo de operacion, calentamiento y falla puerta exterior en acero inoxidable o similares de una sola hoja, puerta interior en cristal. Puerta con ajuste de seguridad con termometro digital, proteccion contra sobrecalentamiento. Circulación de aire por convección natural. Mínimo 3 bandejas en acero fino perforada. Requerimiento electrico 110 VAC-60Hz.

## U. Odont. fija
Definición técnica del bien : UNIDAD ODONTOLOGICA CON BUTACOS Y ACCESORIOS
Descripción general: Equipo fijo, electromecánico de tecnología avanzada con fines de tratamiento y diagnóstico en la atención odontológica integral del paciente
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS |  | NOMBRE OFERENTE:
GENERALIDADES
Imagen del equipo |  | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Lámpara odontológica | Integrada al sillón.
Cabezal: de alta resistencia.
con movimientos orientable a la boca del paciente.
Ventilación natural o sistema de enfriamiento.
Haz de luz fría enfocable de 50 a 160 cm de distancia libre de sombras.
Intensidad luminosa graduable, en rangos de 8,000 a 25,000 luxes o mayor.
Temperatura mínima de color 4.500º Kelvin
Reflector dicróico o reflector LED.
Módulo Odontológico | Integrado al sillón o independiente con altura ajustable y pedal propio.
Posicionable en cualquier punto alrededor de 270º como mínimo.
Panel de control de las funciones del sillón y del módulo.
Negatoscopio integrado.
Dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y agua en las piezas de mano a través de bloque automático.
Manómetros con escala de kg/cm2 o PSI.
Reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple.
Sistema para el suministro de aire y agua, de la caja de conexiones al módulo de trabajo.
Sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos.
Con mangueras de silicón o poliuretano lisas, de 3 vías, de un largo de 180 a 200 cm, mínimo
Mangueras lisas asépticas con conexión tipo borden para pieza de mano y micromotor
Jeringa triple odontológica | De acero inoxidable tipo quirúrgico.
Dos puntas desmontables y esterilizables en autoclave.
Dos ductos, uno para agua y otro para aire.
Alimentación de agua y aire, con válvula de no-retracción.
Pieza de mano | De acero inoxidable tipo quirúrgico.
De alta velocidad
Sillon | Movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base.
Sistema de mando eléctrico accionado con control manual integrado al módulo y pedal.
Movimientos electromecánicos para posiciones desde posición cero Max. Inferior 500 mm (cambio de la posición supina horizontal o cero grados a -10 grados como mínimo), posición cero automática. El respaldo del sillón vaya de la posición vertical Max. Superior 750mm o sentado a la horizontal de forma automática.
Posiciones de trabajo ergonómico.
Asiento anatómico y descansa piernas corrido, forrado con material resistente y lavable.
Funda de protección en el área de la piecera, con coderas, o descansa brazos abatibles.
Cabezal articulado o magnético para facilitar procedimientos en campo operatorio.
Descansa brazos abatibles.
Descansabrazos fijos que permiten fácil acceso y salida del paciente
Escupidera | Fija integrada al soporte del sillón o a la unidad odontológica.
Fija o desplazable horizontalmente .
Estructura fabricada en aluminio
Con recipiente de porcelana o acero esmaltado o acero inoxidable.
Desmontable para fácil limpieza.
Con soporte para llenado de vaso, con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado.
Base conectada al sistema de drenaje.
Eyector de saliva | Con filtro para retención de sólidos y adaptador para cánulas desechables.
Descarga directa al drenaje.
Silla para Odontólogo | Con descansa pies.
Sistema neumático para ajuste de altura.
Con rodajas, tapizada de plástico o tela resistente y lavable.
GENERALIDAD
Estructura de la unidad en material de alta resistencia
Control de encendido, apagado y nivel de intensidad de la lámpara en el Modulo en el Sillón
Tomas eléctricas en la base de la unidad, para permitir la conexión de otros equipos
Pintura electrostática en toda la unidad
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Pedal manos libres para el manejo de los controles de la unidad
Tapete aislante en la base de la unidad
Filtro de aire (mínimo 1)
Filtro de agua (mínimo 1)
Dos bombillos de repuesto para la lámpara
Una bandeja auxiliar adaptable a la unidad
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de Chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)

## Aspirador de Secreciones 1200CC
Definicion tecnica del bien : ASPIRADOR DE SECRECIONES 1200 CC
Descripción general: Equipo portatil, utilizado para realizar la aspiración de fluidos biológicos o extracción de secreciones del tracto respiratorio superior, por medio de presion negativa.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Capacidad de la botella de recoleccion 1200 CC
Botella de material autoclavable
Valvula de seguridad de rebose
Asa de transporte
Manometro
Nivel acústico menor o igual a 60 dB a 1 metro de distancia
Desplazamiento entre 29 I/min y 40 l/min - 34 I/min a 40 l/min
Vacío de operación minimo 0 a 500 mmHG
Bomba de vacio de diafragma
Longitud del cordon - manguera para aspiracion de minimo 2 metros
Requerimientos eléctricos: 110 - 120 VCA, 50 - 60 Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Cable AC de conexión
Botella de recoleccion
Paquete de filtros (minimo 3 unidades)
Cordon - Manguera de succion
Conexión Cable AC - Colombia
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalacion en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrologia (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
BASE INSTALADA EN COLOMBIA (DESDE 2012 Al 2015)
Numero de equipos instalados en Colombia del modelo a ofertado

## Bascula de pie con Tallimetro P
Definición técnica del bien : BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO TIPO HOSPITALARIO DIGITAL
Descripción general: Báscula de peso humano, de pie con tallimetro. Permite visualizar la variable en Kilos y libras, y su medida en centimetros.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/ Norma de calidad y certificado de calibraciòn (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Báscula digital para peso humano con tallímetro incorporado
Capacidad minima de 230 Kg
Display LCD o tecnologia superior
Con llantas para facil movimiento
Alimentacion 110 V - Incluye adaptador
Resolucion de 0,1 Kg
Con funcion de TARA
Funcion de Auto Cero
Tallímetro metálico material acero
Con certificado de calibración
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Tallímetro
Cable adaptador a red de 110 v
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original )
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES REQUERIDA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Balanza pesa bebe PC
Definicion técnica del bien: BALANZA PESA BEBE DIGITAL, CON PROTECTOR TÉRMICO (COLCHONETA)
Descripción general: Equipo para determinar el peso corporal en paciente neonato, que permita su visualuzacion en kilogramos y libras, fabricada en material apto para el contacto con el tipo de paciente.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de Comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Báscula digital
Construida en material de fácil limpieza
Despliegue digital del peso en kilogramos y libras Capacidad: 20Kg/44lb
Pantalla de lectura Digital
Rango de medición: 0 a 20 kilogramos o mas
Ajuste automático a cero. (Autotest)
División de 10 gramos o menor.
con infantometro incluido en Plataforma
Indicador /o alarma de batería baja.
Con certificado de calibracion
Plataforma resistente al alto impacto para colocación del bebe
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Adaptador de votaje de alimentacion
Colchoneta o protector termico.
Cable de poder
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original )
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES REQUERIDA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año
Observaciones - Garantía 1 año (Valores agregados)
Visitas preventivas Incluidos en la garantía al año (mínimo 1)
Vida útil estimada del equipo (mínimo 5 años)
Año de salida al mercado del modelo ofertado

## Desfibrilador
Definicion tecnica del bien : DESFIBRILADOR BIFÁSICO CONMONITOR CON MARCAPASOS EXTERNO
Descripción general: Equipo electromédico portátil, de soporte de vida, para la descarga eléctrica sincrónica o asincrónica, con marcapasos externo con el fin de revertir alteraciones del ritmo cardiaco y de la conducción y el monitoreo de la actividad eléctrica del corazón.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Desfibrilador monitor de onda bifásica con monitoreo multiparamétrico. Con rango de descargas que al cance la maxima y minima requerida por la normatividad existentes u omologada en el pais: ( 200 - 360 J.)
Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado con Marcapasos
Con capacidad de desfibrilación interna/externa.
Capacidad de alimentación con batería que permite la monitorización continua y de larga duración y descargas durante el transporte sin una fuente de alimentación externa.
Monitoreo de Señal ECG por medio de palas, y cable de ECG.
Con selector de nivel de energía para descarga bifásica
Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
Con sistema para probar energía de descarga o prueba automática del desfibrilador
Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
Con selector (es) de modo: cardioversión, desfibrilación, y modo semiautomático (modo DEA).
Equipo de corriente alterna y batería recargable, Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continuo integrado.
Con sistema para probar descarga y Tiempo de carga máximo de 7 segundos para máxima carga.
Con selector de modo: sincrónico (o cardioversión), asincrónico (o desfibrilación).
Monitor:
Pantalla LCD a color o tecnología superior de10 cm como mínimo.
Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español.
Marcapasos transcutaneo:
Interconstruido usando electrodos autoadheribles
Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA a 140 mA
Duración de pulso de 40 milisegundos o menor.
Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto a 170 pulsos por minuto.
Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
Despliegue de parámetros en pantalla.
Palas:
Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
Con descarga desde las palas y desde el panel de control
Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.
Alarmas audibles y visibles, priorizadas:
desconexión al paciente
Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca
Del nivel de carga de la batería.
Sistema de Registro: Impresión integrada.
Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario
Batería: Recargable e integrada.
Tiempo de carga máximo de 4 horas.
Cable de paciente de mínimo 5 puntas.
Requerimientos eléctricos: 115V CA, 60 Hz
Cable AC Conexión - Colombia
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Paletas externas adulto / pediátrico
Cable para uso de electrodos de desfibrilación y marcapasos de 5 puntas
Batería interna
Papel para impresora
Gel un Litro
Paquete de electrodos (2)
Interface para marcapasos
Parches para marcapasos (adulto - pediátrico 1 juego de cada uno como mínimo)
Cable de conexión eléctrica
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 2 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Doppler fetal
Definicion tecnica del bien : DOPPLER FETAL
Descripción general: Dispositivo de ultrasonido de uso Obstétrico, diseñado para la escuchar y monitorizar los ruiddos cardiacos fetales, en las pacientes en embarazos, Opera con baterías recargables y cargador,
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Indicacion acustica para latidos cardiacos fetales de 0,5 W minimo
Modo de trabajo por ondas continuas de ultrasonido
Transductor de 2 MHz ó 3 MHz para uso específico en obstetricia. Transductor a prueba de agua.
Con rango de frecuencia cardiaca fetal (FHR).
Despliegue de lectura y visualización digital en pantalla LCD o electroluminiscente de la frecuencia cardiaca fetal y señal visual de latido cardiaco fetal
Con indicador de batería bajaen pantalla .
Con apagado automático cuando no está en uso para mayor duración de la batería
Bocina o parlante para escuchar los latidos
Control de volumen variable.
Conector para audífonos
Tiempo de trabajo continuo de 4 horas como minimo.
Requerimientos eléctricos Para el cargador : 110 VCA, 60 Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Transductor
Gel Litro
Maleta de transporte
Bateria Recargable
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Guía de cazafallas para el personal asistencial (debe entregarse plastificada)
Guía de cazafallas para el personal de mantenimiento (debe entregarse plastificada)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Electrocardiografo
Definicion tecnica del bien : ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES)
Descripción general: Equipo digital portátil que adquiere, despliega, y registra simultáneamente las señales electrocardiográficas con fines diagnósticos en los servicios de consulta externa. Urgencias. Hospitalización Unidades de diagnóstico, Utilizado para detectar, registrar y grabar las señales eléctricas producidas por la actividad del corazón y reproducir como electrocardiograma (ECG).
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Pantalla LCD o superior entre 4, pulgada minimo
Con capacidad para adquirir en forma simultánea las señal con las derivaciones
Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo
Teclado para introducir los datos del paciente y demás información
Frecuencia de muestreo de mínimo 1000 Hz
Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas (120 minutos)
Filtro de línea: 50 - 60 Hz
Filtro de miograma: 25- 35 Hz
filtro de línea de base: 0.05, 0.10, 0.2, 0.5 Hz como mínimo
Protección contra descargas de desfibrilador
Detección de marcapasos (opcional)
Programa de interpretación para pacientes adulto pediátrico
Despliegue de datos en la pantalla LCD con los pixeles que permita la lectura
Impresión dtermica con trazos simultáneos que hace parte del equipo
Velocidad del registro de minimo 5 a 50 mm/seg
Sensibilidad del registro de al menos 5, 10 y 20 mm /mV
Despliegue e impresión de los mensajes en idioma español
Requerimientos eléctricos: 110 - 120 VCA, 50 - 60 Hz
Cable AC Conexión - Colombia
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Carro de transporte para colocar el equipo (se debe fijar el equipo
Tubo de gel
Batería recargables
Cable o derivaciones para paciente
Papel para impresora
Juego de pinzas de extremidades
Juego de seis electrodos de succión precordiales pediátrico.
Juego de seis electrodos de succión precordiales adulto.
Cable de conexión electrica a 110V
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalacion en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrologia (si requiere)
Guia rapida de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de facil limpieza y se debera fijar al equipo)
Guia de cazafallas para el personal asistencial (debe entregarse plastificada)
Guia de cazafallas para el personal de mantenimiento (debe entregarse plastificada)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Eq. Organos pared
Definición técnica del bien : EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED
DEFINICION: Equipo utilizado en la exploración física pacientes, con fines diagnósticos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización / Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Sistema fijo a la pared
Transformador de alimentación a 110 V.
Con dos cordones de espiral y mangos
Oftalmoscopio con sistema óptico normal
Otoscopio de sistema óptica
Cable de poder o conexión eléctrica
Control de intensidad de luz
Requerimientos eléctricos: 110 VAC, 60 Hz
El equipo se debe entregar fijo a la pared en el lugar donde indique el personal a cargo de recibirlo.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Juego de conos
Juego de bombillos
Otros:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Eq. Organos portatil
Definición técnica del bien : EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL
DEFINICION: Equipo utilizado en la exploración física de pacientes con fines diagnósticos de sus organos .
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Sistema de batería recargable
Oftalmoscopio con sistema óptico normal
Otoscopio de óptica normal
Mango metálico en acero inoxidable de acabado rugoso o estriado recargable directo a la corriente y/o para uso con baterías del tipo clavija de conexion electrica.
Control de intensidad de luz
El equipo se debe entregar con estuche resistente
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Baterías recargable
Juego de conos
Juego de bombillos
Otros:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)

## Fonendo Ad-Ped
Definición técnica del bien : FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO
Descripción general: Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Arco y auriculares de acero inoxidable, bronce cromado o titanio
Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario
Olivas flexibles fabricadas de silicón, goma o plástico grado médico, lavables
Un tubo flexible de un largo de mínimo 50 cm
Cápsula doble para auscultación fabricada en acero inoxidable, bronce cromado o titanio
Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo
Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula
Membrana o diafragma acústica fabricada de un material de fibra de nylon fibra de vidrio o plástico
Anillo con rosca fabricado en goma, silicón, plástico grado médico
Con anillo de goma, silicón o plástico grado médico
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Juegos de Olivas
Membranas
Otros:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Fonendo Neonatal
Definición técnica del bien : ESTESCOPIO FONENDOSCOPIO NEONATAL
Descripción general: Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente (Neonato).
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado o titanio
Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario
Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables
Un tubo flexible de un largo de mínimo 50 cm
Cápsula doble para auscultación, fabricada en acero inoxidable o bronce cromado o titanio
Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo
Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula
Cápsula pequeña dentro del rango de 2.5 a 3 cm de diámetro
Membrana o diafragma acústica fabricada de un material de fibra de nylon, fibra de vidrio o plástico
Con anillo de goma, silicón o plástico grado médico
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Juegos de Olivas
Membranas
Otros:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Lamp Cielitica
Definición técnica del bien : LAMPARA CIELITICA QUIRURGICA CON DOS BRAZOS
Descripción general: Lámparas aplicables en los servicios de quirófanos, Gineco-obstetricia, diseñadas como unidad fija al techo de columna en dos brazo focos, con sistema de reemplazo de emergencia, que gira y se abate para iluminar el campo quirúrgico para proporcionar iluminación intensa directa y focalizada del tipo día en el espectro de luz visible.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Forma de Generación de luz con una luminaria de emergencia con reemplazo automático e indicador de uso.
Fuente de luz blanco, con capacidad de iluminación para operatoria.
Brazos porta lámpara con rotación ilimitada. Capacidad de abatimiento mayor de 45°, ajuste vertical mayor de 90 cm.
Mango desmontable y autoclavable.
Con panel de sistema de en encendido / Apagado para control de intensidad luminosa.
Intensidad luminosa homogénea mínima de 120,000 luxes a 1 m de distancia entre la fuente y el campo operatorio.
Libre de sombras a la interposición de cuerpos.
Temperatura de funcionamiento máximo 4500 Kelvin en el campo operatorio.
Profundidad del área de trabajo mínimo 20 cm
Diámetro de campo de luz de 20 cm o mayor y variable
Filtro reductor de calor con incremento de temperatura en la zona de operación máximo 10ºC y en la zona de la cabeza 2ºC.
Superficies exteriores lisas que permitan limpieza y desinfección adecuada.
Tiempo de vida útil del fungible en horas describir
Cabezal de iluminación compacta.
Longitud del brazo flexible de 79 cm mínimo.
Requerimientos eléctricos: 110 V, 60 Hz
Las lámpara al techo se deben ajustar a la altura de trabajo o campo operatoria que define la normas para estos servicios
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Bombillos de reemplazo (un juego).
Mango desmontable y autoclavable.
Cable de poder
Pedestal rodable con freno o Soporte para Montaje a la pared (si aplica)
Otros:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES NECESARIA PARA EL FUNCIONEMIENTO DEL BIEN
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Lamp. qx pielitica
Definición técnica del bien : LAMPARA QUIRURGICA PIELITICA PORTATIL DE OPERACIÓN MANUAL
Descripción general: Equipo lámpara portátil de columna fija a pedestal, rodarble, de aplicacion en los servicios de Urgencias y Cirugía Ambulatoria, diseñada para proporcionar iluminación intensa directa de luz blanca o del tipo dias, y focalizada en el campo quirúrgico de forma rutinaria y continua, con batería recargable para suministro de energía eléctrica de corriente alterna en caso de emergencia
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS |  | .
Brazo portalámparas con giro de 90 grados o mayor abatible.
Lámpara para examinar u observación de pacientes
Fuente de luz blanco libre de sombras a la interposición de cuerpos..
Sistema de Interruptor de energía encendido / Apagado
Intensidad luminosa homogénea de 75,000 luxes o mayor a 1 m. de distancia entre la fuente y el campo operatorio
Filtro reductor de calor con incremento de temperatura en la zona de operación de 10 a 15ºC como máximo y en la zona de la cabeza 2ºC.
Temperatura de color dentro del rango de 3,500 Kelvin maximo
Batería recargable. Con indicador de nivel de carga. Asegurando un tiempo mínimo de funcionamiento continúo sin variación de cálida de la luz mínimo tres 3 hr.
Superficies exteriores lisas que permitan limpieza y desinfección adecuada.
Tiempo de vida útil del fungible en horas
Cabezal de iluminación compacta.
Longitud del brazo flexible de 79 cm mínimo.
Requerimientos eléctricos: 110 V, 60 Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Bombillos de reemplazo (un juego).
Mango desmontable y autoclavable.
bateria recargable
Cable de poder
Pedestal rodable con freno o Soporte para Montaje a la pared
Otros:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Guía de cazafallas para el personal asistencial (debe entregarse plastificada)
Guía de cazafallas para el personal de mantenimiento (debe entregarse plastificada)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año
Observaciones - Garantía 1 año (Valores agregados)
Visitas preventivas Incluidos en la garantía al año (mínimo 2)
Vida útil estimada del equipo (mínimo 7 años)
Año de salida al mercado del modelo ofertado
Ensayos clínicos o certificado de comercialización aprobados por: FDA y/o Certificado CE (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas

## Lampara C. Cisne PC
Definición técnica del bien : LAMPARA CUELLO DE CISNE
Descripción general: Lámpara cuello de cisne de luz blanca y fría del tipo LED, diseñadas para proporcionar iluminación intensa directa y focalizada en el campo de observación, con telescópico de altura graduable, con base móvil que asegure estabilidad y que a su vez proporcione fácil transporte, su reproducción e intensidad lumínica permita precisar el color de los tejidos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Lampara de 1 LED blanco no cromada
Temperatura del color 5.500 K, Intensidad de la luz a distancia de trabajo 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)
Suministro eléctrico Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.
Funciones de control Encendido/apagado sin contacto
Tipo de extensión Cuello de cisne/cuello de ganso
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Cable de poder
Otros:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad

## Lampara pequeños Proc PC
Definición técnica del bien : LAMPARA DE PEQUEÑOS PROCEDIMIENTOS
Descripción general: Equipo lámpara del tipo LED para uso en procedimientos menores que se realizan en los servicios de Urgencias, Obstetricia y Cirugía Ambulatoria, diseñada para proporcionar iluminación intensa directa de luz blanca y fría del tipo día, e intensidad luminosa homogénea 80,000 luxes o mayor a 60 cm de distancia focal al campo quirúrgico de forma rutinaria y continua, libre de sombras a la interposición de cuerpos, para suministro de energía eléctrica de corriente alterna en caso de emergencia, suministro continua sin variación de calidad de luz .
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS |  | .
Lampara de Luz LED
Intensidad de luz 80.000 Lux a 61 cm (24 pulg.) 65.000 Lux a 100 cm (40 pulg.)
Encendido/apagado por sensor de proximidad con control de intensidad
Sistema de brazo flexible con articulación
Suministro Electrico: Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 1,00 A máx
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Cable de poder
Otros:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Laringo standar
Definición técnica del bien : LARINGOSCOPIO OPERATOTIO RIGIDO
Descripción general: Instrumento operatorio para visualizar directamente la laringe, que permite realizar intubación endotraqueal para administrar anestésicos inhalatorios y oxígeno, aplicación Hospitalización, Cirugía y Urgencias.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Fabricado en Acero inoxidable
Acabado acanalado o rugoso.
Compatible con todos los modelos de hojas.
Alimentación por baterías recargables a 110 V
Luz blanca de 2.5 Volts. como mínimo.
Hojas hechas de acero inoxidable, curva sin aristas ni ángulos y recta, tipos (Neonatal. 0 (Macintosh) y/o 00, 0 (Miller), Pediatrico. 1, 2 (Macintosh y/o Miller) y Adultos. 3,4 o 5 (Macintosh y/o Miller).
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Batería , para el caso del mango con alimentación recargable.
Hojas (Macintosh o miller) de diferentes tamaños (00, 0, 1, 2, 3 o 4), como son neonatal, infantil y para adulto.
Hojas Macintosh en tamaño 5, para adulto.
Estuches para accesorios.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
Ensayos clínicos o certificado de comercialización aprobados por: FDA y/o Certificado CE (?)

## Monitor S. Vitales
Definicion tecnica del bien : MONITOR DE SIGNOS VITALES
Descripción general: Equipo Monitor Multiparametro, que detecta, mide y despliega en pantalla de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados al paciente, con señales de electrocardiograma, frecuencia cardiaca, temperatura, presión arterial y oximetría de pulso.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento) Aprobado por FDA y/o Certificado CE
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Monitor configurado con pantalla de 12 pulgadas como mínimo
Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior
Con capacidad para conectarse a red de monitoreo
Protección contra descarga de desfibrilador
Al menos 5 curvas simultáneas en la pantalla
En la pantalla el ECG debe permitir el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 3 derivaciones o más
Despliegue numérico frecuencia cardiaca
Despliegue numérico saturación de oxígeno
Despliegue numérico Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media)
Despliegue numérico temperatura
Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo
Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario
Que cubra uso Neonatal, Pediátrico, Adulto
Con batería interna recargable con duración de al menos una hora, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla
Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: Saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica), Temperatura y frecuencia respiratoria.
Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor
Con silenciador de alarmas
Interface, menús y mensajes en idioma español
Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor portatil y monitor de cabecera
Detección de arritmias básicas que cumpla con al menos dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular.
Requerimientos eléctricos: 110 - 120 VCA, 50 - 60 Hz
Cable AC Conexión - Colombia
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Cable ECG
Latiguillos 5 derivadas
Cable SPO2
Sensor de SPO2
Cable NIBP
Brazalete NIBP
Sensor de T°
Batería
Cable de alimentación eléctrica
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA ENTREGA DEL BIEN
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
Garantiza consecución de repuestos por:
Año de salida al mercado del modelo ofertado
PREINSTALACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Monitor fetal
Definicion tecnica del bien : MONITOR FETAL
Descripción general: Equipo para observar y registrar la actividad uterina y cardiaca fetal. Con opción simple y/o gemelar. Con capacidad de monitoreo de los signos vitales de la madre.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Pantalla para visualizacion de datos
Transductor de ultrasonido entre 1 a 2 Mhz +/- 1%.
Actividad uterina (UA) en embarazos con feto único o gemelar características
Frecuencia cardiaca fetal (FHR) Rango de medición entre 30 a maximo 240
Que permita la separación, diferenciación e identificación de las trazas de los dos canales de ultrasonido.
Despliegue gráfico y numérico de la actividad uterina, con registro de la detección del movimiento fetal en forma manual o automática. Registro de fecha y hora como mínimo.
Marcador de sucesos o eventos remoto.
Marcador de movimiento fetal.
Alarmas audibles y visuales, de los siguientes parámetros: Frecuencia cardiaca, para frecuencias altas y bajas, configurables por el usuario.
Indicador de perdida de la señal o señal insuficiente
Con retardo de alarma o intervalo de tiempo para activación de alarmas
Intensidad del ultrasonido no mayor a 20 mW/cm2.
Registro gráfico y numérico simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal de dos productos
Con batería interna recargable con duración de al menos una hora, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla
Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: Saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica), Temperatura y frecuencia respiratoria.
Alarma de apnea
Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor
Con silenciador de alarmas
Interfase, menús y mensajes en idioma español
Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor de transporte y monitor de cabecera
Requerimientos eléctricos: 110 - 120 VCA, 50 - 60 Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Juego de transductores
Juegos de Electrodos
Correas de fijación para transductor
Gel un Litro
Papel para impresora
Cable AC Conexión - Colombia
Bateria
Cable de alimentacion electrica
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalacion en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrologia (si requiere)
Guia rapida de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de facil limpieza y se debera fijar al equipo)
Guia de cazafallas para el personal asistencial (debe entregarse plastificada)
Guia de cazafallas para el personal de mantenimiento (debe entregarse plastificada)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 2 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
Garantiza consecución de repuestos por: (
Año de salida al mercado del modelo ofertado
Ensayos clínicos o certificado de comercialización aprobados por: FDA y/o Certificado CE (?)

## Nebulizador
Definicion tecnica del bien : NEBULIZADOR
Descripción general: Equipo eléctrico que transforma a los medicamentos líquidos en un vapor fino o rocío. El vapor producido se conduce por un tubo de plástico transparente que está unido en uno de sus extremos a la salida del equipo y Equipo de apoyo para el tratamiento de trastornos respiratorios, para la administración de aire húmedo con sustancias broncodilatadoras, agentes mucolíticos, expectorantes, de flujo regulable hasta, con capacidad de administrar medicamentos, dimensión de partículas nebulizadas de 0 a 5 micrómetros ó mayor
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Flujo de aire de 9 lpm o mas
Funcionamiento continuo con mascarilla
Velocidad promedio de nebulización 0,25 CC/min como mínimo a 0,50 cc/min como máximo
Nivel acústico 49 dba mínimo - 57 dba máximo desde 1 metro
Compresor (pistón sin aceite )
Dimensión de la partículas entre 0,5 a 5 Micrones o mejor
Longitud del cordón o tubo flexible de conexión de 2 metros
Requerimientos eléctricos: 110 - VCA, 60 Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Cámaras o frascos de nebulización: dos (02) reusables ó diez (10) desechables (no vidrio).
Tubos (corrugados o lisos): dos (02) reusables ó diez (10) desechables.
Mascarillas de inhalación con reservorio tamaño adulto diez (10) desechables, con sus respectivos tubos y conectores: cinco (05) reusables ó diez (10) desechables.
Mascarillas de inhalación con reservorio tamaño pediátrico, diez (10) desechables, con sus respectivos tubos y conectores: diez (10) reusables ó diez (10) desechables.
Cinco (05) filtros de ingreso de aire para el equipo.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
GARANTIA
Garantía mínima de1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Oximetro de pulso
Definicion tecnica del bien : OXIMETRO DE PULSO
Descripción general: Equipo portatil no invasivo para monitorizar la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO2) y la frecuencia del pulso (fp o fc) con fines diagnósticos y terapéuticos, aplicación servicios de: Quirófano, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, Hospitalización, ginecobstetricia, Neonatología y Cirugía Ambulatoria.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Equipo para monitorizar la saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuencia del pulso (fp o fc).
Lectura en despliegue en LCD, CCD o LED.
Teclado digital de membrana con simbología internacional o en español.
Despliegue digital de SpO2 rango de 1 a 99% o mayor, Fp o Fc de 30 a 240 pulsos por minuto, Barra de calidad de pulso o perfusión, Alarmas y mensajes de error.
Precisión de la señal SpO2 , Rango bajo de 69 a 40 ± 3%, Rango alto de 70 a 100 ± 2%.
Promediación (tiempo de muestreo) de SpO2, Dentro del rango de 2 a 8 segundos.
Alarmas Audiovisuales, Alta/Baja SpO2, Fc o Fp, batería baja, sensor desconectado o en mal estado, mensajes de error.
Visuales: Alta/Baja SpO2, Fc o Fp, batería baja, sensor desconectado o en mal estado, mensajes de error.
Silenciador de alarmas de al menos dos minutos.
Apagar volumen del pulso.
botón de apagado con retraso de 2 segundos para evitar el cierre por accidente,
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Estuche
Bateria
Sensor Extensión
Cable de poder
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalacion en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrologia (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado
PREINSTALACIONES NECESARIA PARA SE FUNCIONAMIENTO
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Succionador de 1200 CC.
Definicion tecnica del bien : SUCCIONADOR PORTATIL
Descripción general: Equipo portatil, utilizado para realizar la aspiración de fluidos biológicos o extracción de secreciones del tracto respiratorio superior, por medio de presion negativa.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Capacidad de la botella de recoleccion 1200 CC
Botella de material autoclavable
Valvula de seguridad de rebose
Asa de transporte
Manometro
Nivel acústico menor o igual a 60 dB a 1 metro de distancia
Desplazamiento entre 29 I/min y 40 l/min - 34 I/min a 40 l/min
Vacío de operación minimo 0 a 500 mmHG
Bomba de vacio de diafragma
Longitud del cordon - manguera para aspiracion de minimo 2 metros
Requerimientos eléctricos: 110 - 120 VCA, 50 - 60 Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Cable AC de conexión
Botella de recoleccion
Paquete de filtros (minimo 3 unidades)
Cordon - Manguera de succion
Conexión Cable AC - Colombia
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalacion en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrologia (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Tensiometro A- P Pared
Definicion técnica del bien : TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO DE PARED
Descripción general: El Tensiómetro es un Instrumento que se usa para medir la presión arterial.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Escala: Graduada entre 0 a 300.
Precisión para medir presión de ± 3 mmHg.
Con Mínima división de escala de 2 mmHg.
Brazalete:
Brazalete con bolsas de Insuflación libres de Látex integrada.
Brazalete reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva
Brazalete cierre tipo velcro
Brazalete de diferentes medidas: Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso.
Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire.
Canastilla para guardar el brazalete y mangueras, integrada o interconstruida.
Fijación a la pared (Se debe entregar instalado donde indique la persona a cargo)
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Canastilla para brazaletes
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
GARANTIA
Garantía mínima de1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Tensiometro A - P Rodable
Definicion técnica del bien : TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO RODABLE
Descripción general: El Tensiómetro es un Instrumento que se usa para medir la presión arterial adulto/pediátrico
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Carátula con Escala :
Graduada entre 0 a 300.
Precisión para medir presión de ± 3 mmHg.
Con Mínima división de escala de 2 mmHg.
Brazalete:
Brazalete con bolsas de Insuflación libres de Látex integrada.
Brazalete reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva
Brazalete cierre tipo velcro
Brazalete de diferentes medidas: Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso.
Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire.
Canastilla para guardar el brazalete y mangueras, integrada o interconstruida.
Soporte con minimo tres ruedas
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Canastilla para brazaletes
DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL BIEN
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Bomba de infusion
Definicion tecnica del bien : BOMBA DE INFUSION
Descripción general: Equipo portátil para administrar de forma controlada infisiones o mezclas medicamentosas.soluciones parenterales o nutriciónles .
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Bomba de un solo canal
Operación volumétrica
Modo de funcionamiento continúo.
Rango de Flujo o tasa de administración entre 0,1 a 999 ml/h o superior
Resolución de 1 ml
Rango o límite de volumen por infundir entre 1 a 9999 ml
Con sistema de seguridad de aire en la línea
Con capacidad de aceptar diferentes tipos de fluido (soluciones, medicamentos, sangre, alimentación, etc.)
Con protección contra libre flujo
Con sistema de auto-diagnóstico
Con sistema de alarmas e indicadores para:
Detección de aire en la línea
Detección de línea ocluida
Infusión completa
Puerta abierta (opcional)
Mal función del circuito
Equipo desconectado
Batería baja
Con alarma audible que permita:
Control de volumen
Silencio momentáneo
Diferenciar alarmas de alertas
Batería para autonomia de 2 horas mínimo
Software panel de control en español
Exactitud mínima del 5%.
Requerimientos eléctricos: 110 VCA, 60 Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Batería
Incluye 1 Set para bomba de infusión
Cable AC Conexión - Colombia
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Cuna de C. Radiante
Definición técnica del bien : CUNA CON LAMPARA DE CALOR RADIANTE
Descripción general: Unidad rodable autocontrolada utilizada en quirófano, tococirugía, urgencias para cuidados transitorios de pacientes neonatos, proporcionando calor en un medio abierto.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Noma de obligatorio cumplimiento: Cuna térmica controlada sevocuntrolada que cumpla con las siguientes normas: IEC 601-2-21 O ANSI/AAMI. O similar
Lecho fabricado en acrílico con bordes redondeados removibles. Soporte de suero de altura graduable. Opcional trendelemburg manual.
Modo de operación manual y servo-controlada, con un elemento calefactor, dos ruedas con freno, control de temperatura automático.
Con control manual de la potencia del calefactor de 0 a 100%
Con modo de precalentamiento que se inicie de forma manual o automática al encender el sistema y se despliegue la temperaturas del paciente, de control y del calefactor.
Control automático de la temperatura del paciente dentro del rango de 35°C a 39°C, con tolerancia de +/- 2° C
Despliegue de temperatura del paciente del control y de la potencia del calefactor
Pantalla para la visualización de los parámetros a controlar en el paciente.
Dotado con 4 ruedas de manera que se puede mover fácilmente a diferentes áreas.
Función de prueba o diagnóstico del sistema manual o automático
Alarmas auditivas y visuales, priorizadas o en rampa de:
Temperatura del paciente (alta y baja)
Falla en el sensor o sonda de la temperatura del paciente
Falla del sistema
Falla de alimentación eléctrica o potencia de alimentación eléctrica
Verificación de paciente o vigilar paciente en modo manual.
Silenciador temporal de alarmas
Con medios para evitar cambios involuntarios en la programación.
Bandeja portachasis o portacartucho de rayos X interconstruida
Lámpara o elemento calefactor que permita el acceso del equipo de rayos X
Lámpara o Elemento calefactor que gire al menos 60º.
Lámpara o luz de examinación, exploración u observación
Colchón radiotransparente con cubierta lavable e impermeable
Requerimientos eléctricos: 110 VCA, 60 Hz
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Tres sensores reusables de temperatura de piel
Cable AC Conexión - Colombia
Bombillo de repuesto para lámpara de examinación
DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL BIEN OFERTADO
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Incuba-transp
Definicion tecnica del bien: INCUBADORA DE TRANSPORTE DE PACIENTE NEONATO
Descripción general: Equipo para el traslado de pacientes critico recién nacidos/neonatal, con freno en 2 ruedas como minimo, altura ajustable, lampara de examen integrada.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Con interface de usuario con Display LCD, LED o tecnología superior, membrana, boto-nes, indicadores luminosos LED o tecnología superior
Nivel de Ruido <60dB, Rango de Temperatura de aire: 25° C – 39° C,Rango de Temperatura en la piel 34° C - 39° C
Precision de control de Aire/Piel +/- 0,2°C, Rango de Temperatura de Display Aire de 25° C a 39° C
Suministro de oxigeno 21% - 80%, Humidificacion >60% de HR con esponja humidificadora
Con inclinacion de la cuna tipo trendelemburg
Modos de operación con corriente alterna, corriente directa y bateria.
Bateria recargable con duracion de al menos 90 minutos
Modulos de control microcontrolada y/o servo controlada
Visibilidad cupula en acrilico, alarmas audio y visuales, con cubierta cerrada, con control de temperatura de aire.
Control de temperatura de 30 o menor a38°C o mayor
Monitoreo de parámetros con despliegues digitales de los siguientes parámetros: temperatura de aire y temperatura de control del paciente.
Monitoreo de parámetros de lo indicador de potencia o encendido del calefactor, al igual de los indicadores de la fuente de alimentación eléctrica (batería, corriente directa y corriente alterna).
Monitoreo de parámetros de indicador de nivel de carga de la batería según tecnología.
Alarma Audibles y visibles para los niveles nosivos de temperatura del aire con corte de la energía del calefactor cuando la temperatura sobrepase los 39°C, en la Falla en el flujo de aire, Falla en el sistema, Falla en el suministro de energía, Temperatura alta del aire respecto a la programada o de control, Batería baja, entre otras.
Gabinete o Capacete con doble pared, Puerta frontal con al menos dos portillos y puerta de acceso cefálico, Con colchón deslizable o que el capacete permita maniobras de reanimación e intubación, dos o más accesos para tubos al interior de la cámara, Colchón con cubierta lavable o impermeable, Con carro rodable y plegable, Con freno en al menos 2 ruedas.
Soporte para cilindro de oxigeno tipo E o D y poste o atril para infusiones.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Lámpara de luz de exploración o examinación.
Cinturon de Seguridad para el neonato
Atril para infusion intravenosa
Sensor reusable de temperatura de piel.
Colchoneta y funda
Baterías - cable adaptador de cc a 12v y AC, 110V.
Soporte en aluminio y Pasatubos,
Puertas de Acceso.
Cilindro de Oxigeno con soportes integrado al equipo con regulacion y manguera y demas elementos para su funcionamiento.
Soportes para Balas de Aire/Oxigeno.
Filtro de aire.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Resucitador Manual A-P PC
Definicion tecnica del bien : RESUCITADOR MANUAL PULMONAR DE SILICONA PARA ADULTO Y/O PEDIATRICO
Descripción general: Administración de oxigeno a través de una bolsa de resucitador manual, para prevenir o tratar la hipoxemia y mejorar la oxigenación tisular, pediatrico para 10 a 30 Kg ± 3 Kg y adulto 30 Kg o mas ± 3 Kg
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Resucitador 100% Silicona Autoclavable a 134C°.
Mascarilla facial Anatómica Nº 2 y 5
Cuerpo transparente
Volumen corriente máximo de aprox. 1.500 ml (Adulto)
Volumen corriente máximo de aprox. 450 ml (Pediatrico)
Volumen total del resucitador 2000 ml adulto y 700 ml pediátrico
Reservorio de oxígeno
Volumen Bolsa de Reservorio de O2, aprox. 2600 ml
Válvula Paciente unidireccional, de Polisulfato con filtro y membrana
Válvula de seguridad para sobre presión
Válvula Peep
Conectores para tubos endotraqueales
Conector espiratorio
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Dos mascarillas adulto
Dos mascarilla pediatricas transparentes
Conectores para manguera de oxígeno
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalacion en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original )
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrologia (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES REQUERIDA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad

## Resucitador Manual Neonatal PC
Definicion tecnica del bien : RESUCITADOR MANUAL PULMONAR NEONATAL HASTA 10 Kg ± 3 Kg
Descripción general: Administración de oxigeno a través de una bolsa de resucitador manual, para prevenir o tratar la hipoxemia y mejorar la oxigenación tisular. Neonatal, hasta 10 Kg +/- 3 Kg .
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Resucitador 100% Silicona Autoclavable a 134C°.
Mascarilla facial Anatómica Nº de 0,1 a 0,5
Cuerpo transparente
Volumen corriente máximo de aprox. 150 ml
Reservorio de oxígeno
Volumen total del resucitador aprox 220 ml
Volumen del recipiente de O2 aprox. 100 ml
Válvula Paciente unidireccional, de Polisulfato con filtro y membrana
Válvula de seguridad para sobre presión
Válvula Peep de baja
Conectores para tubos endotraqueales paciente
Conector espiratorio
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Dos mascarilla pediátricas transparentes
Conector de manómetro
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalacion en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original )
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrologia (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Segridad
Describir - Seguridad
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Analizador de Electrolitos PC
Definicion tecnica del bien : ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA SEMIAUTOMATIZADO
Descripción general : Equipo de laboratorio clínico diseñado para medir diferentes sustancias químicas y otras características en una muestra de sangre, que diferencie la población leucocitaria en grupos de neutrófilos, linfocitos y células medias eosinófilos, basófilos y monocitos, en determinación de 19 parámetros y 3 histogramas
Definición técnica del bien: ANALIZADOR AUTOMATICO DE ELECTROLITOS
Descripcion general: Equipo de laboratorio clínico diseñado para analisis de electrolitos en sangre, suero, plasma u orina
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Volumen de muestra de minimo 95uL
Tipo de muestra: Sangre entera, suero, plasma, orina
Totalmente automatizado
Diferentes configuraciones intercambiables de electrolitos
Aplicación de muestra: Jeringa, cubilete de muestra, tubo, capilar
tipo de analisis 50 segundos
calibracion automatica de 1 y 2 puntos
Con pantalla lcd de minimo 2 lineas o tecnologia superior
impresora Interna, rollo de papel térmico
temperatura de Operación 15°C-32°C
Humedad relativa < 85%, sin condensación
requerimientos electricos 100-240V-50/60Hz, incluirá UPS
Alarma de aviso de resultados anormales ; rangos de referencia programables por el usuario
certificados CSA, CE, FCC.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de Chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Guía de cazafallas para el personal asistencial (debe entregarse plastificada)
Guía de cazafallas para el personal de mantenimiento (debe entregarse plastificada)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año
Observaciones - Garantía 1 año (Valores agregados)
Visitas preventivas Incluidos en la garantía al año (mínimo 2)
Vida útil estimada del equipo (mínimo 7 años)
Año de salida al mercado del modelo ofertado
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas

## Balanza Analitica PC
Definicion tecnica del bien : ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA SEMIAUTOMATIZADO
Descripción general : Equipo de laboratorio clínico diseñado para medir diferentes sustancias químicas y otras características en una muestra de sangre, que diferencie la población leucocitaria en grupos de neutrófilos, linfocitos y células medias eosinófilos, basófilos y monocitos, en determinación de 19 parámetros y 3 histogramas
Definición técnica del bien: BALANZA ANALITICA
Descripcion general:
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercializacion (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Capacidad de 205 grs aprox.
Division: 0.0001g
Legibilidad 0.0001g
Repetibilidad +/- 0.0001g
Linealidad +/- 0.0002g
Digital
Pantalla de cristal liquido o tecnologia superior
Con certificado de calibración
Interfase Bi-direccional RS-232 para conexión a computadora/ impresora
Múltiples unidades de peso
Cuerpo metalico y corta aires de vidrio, Plato en Acero Inoxidable
Seguro contra robos
Cuenta con filtros para trabajos en condiciones de ambiente inestables como vibración y corrientes de aire
Alimentacion 110 VAC / 60 Hz Sin Bateria
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de Chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Guía de cazafallas para el personal asistencial (debe entregarse plastificada)
Guía de cazafallas para el personal de mantenimiento (debe entregarse plastificada)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año
Observaciones - Garantía 1 año (Valores agregados)
Visitas preventivas Incluidos en la garantía al año (mínimo 2)
Vida útil estimada del equipo (mínimo 7 años)
Año de salida al mercado del modelo ofertado
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas

## Camara de Newbauer
Definicion tecnica del bien: CAMARA DE NEWBAUER
Descripción general: Instrumento utilizado para realizar el recuento de células en un medio líquido, que puede ser un cultivo celular, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, etc.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | OFERENTE (MARCA - MODELO)
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Linea Brillante con cubreobjetos en cuarzo para recuento de globulos blancos y rojos
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Cubreobjetos para cámara de recuento, en caja de plástico transparente.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
Seguridad
Describir - Seguridad
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Analizador Hematologia
Definicion tecnica del bien : ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA SEMIAUTOMATIZADO
Descripción general : Equipo de laboratorio clínico diseñado para medir diferentes sustancias químicas y otras características en una muestra de sangre, que diferencie la población leucocitaria en grupos de neutrófilos, linfocitos y células medias eosinófilos, basófilos y monocitos, en determinación de 19 parámetros y 3 histogramas
Definicion tecnica del bien : ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA SEMIAUTOMATIZADO
Descripción general: Equipo de Laboratorio Clínico, diseñado para medir diferentes sustancias químicas y otras características en una muestra de sangre, que diferencie la población leucocitaria en grupos de neutrófilos, linfocitos y células medias eosinófilos, basófilos y monocitos, en determinación de 19 parámetros y 3 histogramas (con tecnica igual o superior certificadas)
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Principio de medición: Recuento WBC, RBC, PLT: Impedancia eléctrica o tecnología igual o superior comprobada.
Hemoglobina: Colorimetría, Lector de código de barras, Impresora térmica, Pantalla LCD de 25 cm minimo o tecnologia superior, con resolución de 800x600 px minimo, Sistema auto-limpiante para eliminar tareas de mantenimiento, Capacidad de integración a una red de información de laboratorio, Capacidad de procesamiento: 60 muestras/hora minimo, 4 programas de control de calidadminimo, incluyendo análisis L-J, X-B,`X y`X-R, Calibración y QC (Control de calidad ) automático.
Presentar: Tabla de Valores de Referencia Normales de: Linealidad del equipo mínimo en Prueba de laboratorio, Rango normal en unidades US, SI y Para convertir unidades US a SI.
Para dos modos de conteo: Sangre completa ( ml) ó Prediluida ( ml)
Capacidad de almacenamiento mínimo 35000 resultados
Realiza entre 60 muestras/hora minmo (tubo abierto)
Equipo abierto al uso de reactivos de las diferentes casas comerciales
Principio de detección ERI/PLA/WBC
Medida de HB: Método Fotométrico
Medida del HCT: Método Integración numérica o Calculada con RBC y VCM
Medida de LEU: Método Impedancia
Para 19 parámetros, incluyendo 3-partes WBC diferencial: WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT, MCV, RDW, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW
Gráficos : Histograma WBC (Población de LMG) , histogramas RBC y PLT
Volumen de la muestra: Prediluido entre 15 y 55 ul ; sangre total entre 10 y 30 ul
Modo operativo de la muestra: Sistema de tubo abierto
Identificación: Identificación del paciente.
Visualización de los errores
Tabla de Valores de Referencia Normales de Linealidad del equipo: (Adjunta)
Requerimientos eléctricos: 110v CA +10/-15%, 50/60 Hz
Conexión Cable AC - Colombia
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Cable AC
Reactivos necesarios para la puesta a funcionamiento del equipo (Kit de reactivos)
Otros - describir:
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Guía de cazafallas para el personal asistencial (debe entregarse plastificada)
Guía de cazafallas para el personal de mantenimiento (debe entregarse plastificada)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 2 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES REQUERIDA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describrir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Pipetas
Definicion tecnica del bien : PIPETAS AUTOMATICAS
Descripción general : Dispositivos micromedidas multicanal de volumen variable .
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Se debe suministrar los incertos, certificado de calidad individual (CC) y el informe de calibración de acuerdo con ISO 8655 y/o CE IVD, así como el certificado de calibración del patrón de laboratorio acreditado por la SIC. Registro Sanitario/Permiso de comercializacion (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Pipeta multicanal de volumen variable
Fabricado con materiales inoxidables que mantenga la protección contra corrosión química y física
Mango pipeta tiene revestimiento de elastómero termoplástico para evitar la transferencia de calor del cuerpo durante el uso continuo
Tipo Pistón con émbolo de corto recorrido máximo 12,5 mm
Indicación de volumen de 4 dígitos
Autoclavables
Volumen variable
Indicador de volumen visible
Pipeta 1 Volumen 0,5 - 10 ul Incremento máximo 1
Pipeta 1 Volumen 1 - 5 ul Incremento máximo
Pipeta 1 Volumen 5 - 50 ul Incremento máximo 0,100
Pipeta 2 Volumen 10 - 100 ul Incremento máximo 10
Pipeta 2 Volumen 20 - 100 ul Incremento máximo
Pipeta 3 Volumen 100 - 1000 ul Incremento máximo 1
Fijo 1000
Fijo 500
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Ecografo
Definicion tecnica del bien : ECOGRAFO GAMA MEDIA DOPPLER COLOR BÁSICO (2D)
Descripción general: Instrumento compuesto por un sistema de ultrasonido estacionario para imagen, detecta ecos de la anatomía humana o flujos sanguíneos, procesa la información adquirida y la despliega en una imagen estática o dinámica en 2 dimensiones, que para la prsente solicitud aplicara a: estudios generales en obstetricia y ginecología, (Incluye el mueble)
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Con mínimo 1024 canales de procesamiento digital.
Plataforma digital. Tratamiento digital de la imagen sobre una base mínima de 8 bits y Rango dinámico de 150 dB o mayor.
Filtrado de ruido en imagen sin pérdida de señal, preselección de programas de trabajo para el especialista en función de la sonda y la técnica utilizada.
Mínimo de tres puertos activos para sondas de transductores del tipo convexo, lineal y sectorial como mínimo y En modo B, se necesitan los formatos convexo y lineal orientables y el software necesario para cálculos de longitud, área y volumen.
En modo de trabajo, El ecógrafo debe permitir obtener imágenes en tiempo real en modos: B, M, M color, Doppler pulsado, Doppler color, Power, doppler (angio), imagen armónica, dúplex y tríplex y capacidad de haz cruzado en modo B.
Conectividad: El software incorporado debe incluir las aplicaciones de: Abdominal, Digestivo, Obstetricia, Ginecología, Vascular, Partes Blandas y Urología, Tablas y cálculos obstétricos, Posibilidad de importación de imágenes en CD-DVD y por puerto USB, Include los siguientes servicios DICOM: Basic Greyscale Print SCU, Storage SCU / SCP, Storage Commitment SCU, Verification SCU / SCP, Modality Worklist SCU, Modality Perform Procedure Step, 5. SONDAS
Sonda microconvex transvaginal, convex y linealmultifrecuencia con un ancho de banda de frecuencia de la imagen de 4,0 a 9,0 Mhz, de uso para aplicaciones de obstetricia, ginecología y urología y Sonda convex, multifrecuencia con ancho de banda de 2,0 a 5,0 Mhz., para aplicaciones de abdomen, obstetricia y ginecología, así como Guías de punción para sonda transvaginal.
Disponer del software necesario incorporado al equipo para poder utilizar todos los transductores
Capacidad de efectuar Zoom sin pérdida de calidad, capacidad de memoria de imagen (cine loop), Interface de conexión a periféricos y teclado alfanumérico.
Monitor a color de 15 pulgadas o mayor.
Todos los transductores permitirán trabajar en todos los modos de trabajo.
Programa completo de mediciones, cálculos y reportes en modo Doppler, 2D y M.
Almacenamiento en disco duro, con capacidad de 40 GB o mayor.
Capacidad de escalamiento de hardware y software.
Opcional: Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD y USB.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Una Sonda microconvex, una convex, una transvaginal y una lineal.
Impresora térmica blanco/negro, opcional (térmica color).
Papel compatible con impresoras ofertadas
Guías de punción para sonda transvaginal
Quemador de DVD compatible
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 2 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Equipo de RX Peria PC
Definición técnica del bien: EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL INCLUYE CAJA PARA REVELADO
Posee: Registro sanitario o de INVIMA - Certificado de Calidad vigente? Cuál:
Descripción general: Equipo generador de rayos x para obtención de imágenes radiográficas intraorales o periapicales para diagnóstico
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca, Modelo Serie
Aprobado por FDA y/o Certificado CE, Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento) Licencia de funcionamiento para el servicio de RX, soporte con ingenueros certificados ante el INVIMA.
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
GENERADOR:
Alta Frecuencia
Corriente del tubo 60 kV y 70 kV
Mínimo 7mA
Punto Focal 0.7 mm CEI
Cono estándar
BRAZO:
Brazo extensor más brazo tijera (tres secciones)
Longitud del brazo 170 cm Aprox.
Para montaje en pared
TEMPORIZADOR:
Configuración de la exposición
- 60 / 70 kV
- 3 tamaños de paciente: niño, adulto y adulto grande.
- 3 modos preestablecidos: placa de fósforo/digital/película
- 1 rueda de selección de diente intuitiva:
- incisivo / premolar / molar – maxilar o mandíbula
- Aleta de mordida anterior / posterior – Oclusal
CAJA REVELADORA PARA RX
Fabircada en acrílico, con orificios para entrada de brazos con protector, incluye 3 recipientes para líquidos.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Kit de revelado
Regulador/supresor de picos de voltaje.
Cable de alimentacion electrica AC.
Caja de placas si aplica
Proctectores para pacientes
BLINDAJE DEL ÁREA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE RX
El contratista suministrara e instalara en los ambientes y áreas del servicios de radiología el material necesario para el blindaje de filtraciones ionizantes los ambientes y áreas de operación del equipo de Rayos X, que permita a la IPS obtener los estudios radio físicos y la licencia de funcionamiento para el servicio de Rayos X.
GESTIONAR LOS ESTUDIOS RADIO-FÍSICOS Y LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
El contratista contratara por su cuenta y costos los Estudios Radio Físicos del servicio de radiografía de la IPS, donde se encuentre Instalado el equipo de Rayos X, obteniendo con este estudio la certificación del cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que en este aspecto le permita obtener el certificado y la posterior licencia o permiso de funcionamiento del servicio de imágenes diagnósticas, del que se trata la presente contratación.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de Chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida Tecnicas y de de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Estudios Radio- Físicos, cumplimiento con las normas nacionales e internacionales que apliquen la a las fuertes de emisión de radiaciones ionizante de uso en diagnósticos y tratamientos en humanos,
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 2 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Equipo RX conven Dig PC
Definición técnica del bien: EQUIPO FIJO DE RAYOS X CONVENCIONAL DIGITALIZADO QUE PERMITE REALIZAR RADIOGRAFIAS DE TIPO GENERAL, ESTUDIOS RADIOFISICOS Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
Posee: Registro de invima - Certificado de Calidad vigente cual:
Descripción general: Unidad radiográfica fija al piso y pared, de uso general de 500 mA. ó más, integrado por: Generador de alta frecuencia, Tubo de Rayos X de ánodo giratorio, Columna porta tubo con fijación piso/pared, Colimador manual y/o automático, Consola de control con indicación digital de KV, mAs, S, Unidad de bucky , en diversas aplicaciones de obtención de imágenes con fines de tratamiento y diagnóstico en la atención integral del paciente. para la toma de imágenes radiográficas convencional con digitalizador de imagen radiografico, compuesto por: Tubo de Rayos X, Soportes de tubo, Colimador, Generador de alta frecuencia, Mesa multifuncion, Sistema de digitalizacion de Radiografía , Estación de trabajo
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Aprobado por FDA y/o Certificado CE, Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento) Licencia de funcionamiento para el servicio de RX, soporte con ingenieros certificados ante el INVIMA.
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
GENERADOR de alta frecuencia
Con capacidad minima de 40 kW.
Con 500 mA Mínimo, Monofásico o bifásico de 220 V
Rango de 40 kVp. a 125 kVp. ó mayor
Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 5 segundos ó mayor
Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg. o mAs.
Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 80 ó mayor.
TUBO DE RAYOS X
De Ánodo giratorio
Foco fino menor o igual a 0.6 mm y Foco grueso de 1.2 mm ó menor Ánodo rotatorio
Revoluciones por minutos rpm 3,000
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 200.000 KHU ó mayor y disipación 1.200 KHU Mínimo
Colimador manual para el centraje de luz, giro en plano horizontal
Filtro total mínimo 2,5 mmAl, indicador de distancia foco/película en centímetros, con características iguales o superiores a las del generador en (KW, KV, mA)
Rotacion del tubo de 135 grados mínimo
Desplazamiento vertical de mínimo 149 cm
Programas anatómicos ó APR ó protocolos de procedimientos 80 ó mayor
COLUMNA PORTA TUBO
Con sistema de control manual y automático de fin de carrera y frenos para todos los movimientos, recorridos y desplazamiento.
Con altura de la columna de 210 cm mínimo
Con frenos electromagnéticos
Versatilidad para Imagen Ortopédica, extensión más allá del final de la mesa, para exámenes de tórax y otros procedimientos que se hacen Fuera de la mesa
Soporte a: piso desplazamiento longitudinal de minimo 180 cm.
Con desplazamiento longitudinal de 120cm. O mayor. Para el caso de columna o soporte a piso.
TECNOLOGIA DE RADIOGRAFIA COMPUTALIZADA
Capacidad de Proceso: Approx 38 IPs/hr 11 X 14
TECNOLOGIA FOSFORO DE PLATA
En 14”x17” 47 IPs/hr. : Normal mode 【10 pixels/mm】
60 IPs/hr. : High speed mode 【5 pixels/mm】
Tiempo en mostrar Imagen: Min. Approx. 33 sec
Densidad del Pixel: 10 pixels/mm, 5 pixels/mm
Impresora en seco
Tamaño de píxel; 84,7μm (300dpi)
Oferta de Pelicula; 2 bandejas online
Capacidad de Procceso; Aprox. 50 pel / hr. 35 x 43 (14 x17)
(No. Máx. aprox. 90 películas /hr (8x10”))
Tamaños a escoger entre 8x10, y 14x17
ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN (minimo)
Un (1) Monitor: Color / LCD de minimo 19”, de 1.5MP, Una Consola Minitower,Core i3-2130/3.4GHz,2GB RAM, 16X DVD +/- RW,250GB SATA HD CD-RW-
UPS para el sistema gestion de la informatico
Con unidad de grabación CD-R o DVD.
Almacenamiento de imágenes en el disco en tiempo real
Hardware y software certificado por la FDA (510k) y CE norma Europea.
MESA
Mesa con capacidad de carga minima de 400libras.
Movimento lateral de campo de 125mm
Movimento lateral de Bucky de 350mm
Movimento longitudinal de campo de 110cm (±55cm)
REALIZACION DEL ESTUDIOS RADIO-FISICOS
El contratista suministrara los estudios radio físicos y los requisitos normativos de orden nacional e internacional, con los cuales certifique dichas condiciones ante la entidad territorial competente para alcanzar la licencia de funcionamiento del servicio de radiologia
REALIZACION DEL ESTUDIO RADIOFISICO Y LA OBTENCIÒN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOCTICAS
Gestionar por su cuenta y costos ante una firma debidamente autorizada por el Ministerio de Minas, los Estudios Radio físicos del área blindad de la IPS, donde se encuentre Instalado el equipo de Rayos X, obteniendo con este estudio la certificación de que el área es segura y que tiene riesgos de filtración radiaciones ionizantes a las áreas adyacentes y que cumple con todas las normas nacionales e internacionales que aplique para este casos, certificado con el que deberá tramitar ante la entidad territorial que corresponda la licencia o permiso de funcionamiento del servicio de imágenes diagnósticas, del que se trata la presente contratación.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original )
Lista de Chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida Tecnicas y de de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 2 año minimo
Garantía superior en años (Valores agregados)
Visitas de Mtto. preventivas Incluidas en la garantía durante los 2 años
(Soporte remoto via WEB ilimitado)
Garantiza consecución de repuestos por: (minimo 10 años)
Vida útil estimada del equipo (mínimo años)
Año de salida al mercado del modelo ofertado
PREINSTALACIONES REQUERIDAS (Incluir documento para instruir al constrctor de la obra)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental

## Autoclave de bajo Volumen
Definición técnica del bien: AUTOCLAVE AUTOGENERADOR DE VAPOR DE BAJO VOLUMEN
Descripción general: Equipo fijo de sobre poner, con control para el sistema de control programado con 6 o más, Ciclos de esterilizar elementos o materiales a altas temperaturas a vapor húmedo, con programas para prueba de temperatura y humedad como control de calidad, instrumental no envuelto, envuelto, textiles y paquetes
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad y Norma de calidad, certificados de parametros de operaciòn y prueba de funcionamiento y estanqueidad (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Cámara de acero inoxidable, Una puerta, Filtros de aire y vapor, Indicadores de presión y temperatura, Válvulas de seguridad y válvula reductora, con inyecciones de vapor, Capacidad 20 Litros +/- 3 litros, (Opcional: recámara que recubre a la cámara, para Pre vacío, registro e impresión de operación)
Sistema de generador con tanque de agua integrado al equipo, estructurado con fácil acceso al depósito del tipo abierto, con monitoreo de la calidad de agua y del vapor.
Equipo esterizador y Generar de vapor construido en acero inoxidable,.
Sistema de generador con tanque de agua estructurado con fácil acceso al depósito del tipo abierto, con monitoreo de la calidad de agua y del vapor.
Ciclos pre-programados de esterilización: Mínimo seis (6) instalados y configurables en memoria, que incluyen: productos envasados, productos sin envasar, artículos de caucho, programa personalizado, programa rápido, programa de pruebas BD, programa de pruebas de vacío, programa de precalentamiento y programa de secado.
Seguro de puerta activado por sobrecalentamiento o cualquier otro sistema que no permite su apertura hasta que la presión atmosférica no esté por debajo del nivel de seguridad especificado..
Sistema de detección de fallas y diagnóstico por sistema microprocesado.
Válvula de seguridad de vapor. (Calibrada)
Sistema para despliegue de variables (tiempo, presión y temperatura), durante el proceso de esterilización y visualisar el proceso de esterilización y mensajes de error.
Prevacío y post-vacío (con todo lo requerido para su funcionamiento sin modificar el suministro eléctrico del Hospital.)
Alarmas audibles y visibles por mal funcionamiento y error de manejo.
Debe contener parrillas y/o bandejas en la cámara
Temperatura estándar de esterilización de 121°C y 134°C
Apagado de emergencia: Switches de emergencia fácilmente accesibles para detener inmediatamente el ciclo
Sistema de seguridad en el generador de vapor integrado que monitoreé la temperatura,el nivel del agua y demas variables deseguridad integridad a la operación del equipo.
Con Certificado de calibracion de instrumentos de medicion, calificacion de instalacion y operación.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Bandejas o parrillas (mínimo 3)
Bandejas o parrillas
Indicadores de control de calidad y prueba de funcionaminto
Cable AC
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 2 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES REQUERIDA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Autoclave Alto Volumen
Definición técnica del bien : AUTOCLAVE AUTOGENERADOR DE VAPOR DE ALTO VOLUMEN
Descripción general: Equipo fijo para esterilizar elementos o materiales a altas temperaturas y presión con vapor humedo.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad certificados de parametros de operación y pruebas de funcionamiento (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Equipo esterizador y Generador de vapor construido en acero inoxidable 316 L
Cámara de acero inoxidable, una puerta, Filtros de aire y vapor, Indicadores digital de presión y temperatura, Válvulas de seguridad y reductoras con inyecciones de vapor, Capacidad 250 Litros +/- 20 litros
Temperatura de Esterilización programable para 121 y 134 °C.
Sistema automático de protección de sobretemperatura de la camara de esterilizador controlada por sistema automático seguridad de bloqueo en la puerta, protección de sobrepresión y control protección para el generador de vapor (control de presión).
Sistema de generador con tanque de agua integrado al equipo, estructurado con fácil acceso al depósito del tipo abierto, con monitoreo de la calidad de agua, presion, temperatura. El generador de vapor debera cumplir la normativa asociada, incluyendo ASME. Construido en acero inoxidable 316L.
Seguro de puerta activado por sobrecalentamiento o cualquier otro sistema que no permite su apertura hasta que la presión atmosférica no esté por debajo del nivel de seguridad especificado..
El equipo debe ser suministrado con un sistema de tratamiento de agua que supla las necesidades de consumo del equipo, y especificando el costo y tiempo de cambio de los consumibles de dicho sistema.
Sistema de detección de fallas y diagnóstico por sistema microprocesado.
Válvula de seguridad de vapor. (Calibrada), tanto para la camara chaqueta y generador de vapor
sistema para despliegue de variables (tiempo, presión y temperatura), durante el proceso de esterilización y visualisar el proceso de esterilización y mensajes de error
Ciclos pre-programados de esterilización: Mínimo seis (6) instalados y configurables en memoria, que incluyen: productos envasados, productos sin envasar, artículos de caucho, programa personalizado, programa rápido, programa de precalentamiento y programa de secado.
Prevacío y post-vacío (con todo lo requerido para su funcionamiento sin modificar el suministro eléctrico del Hospital que es de 110VAC - 220 VAC/ 60Hz) se aconseja que la bomba de vacio sea eléctrica por consumo de agua.
Alarmas audibles y visibles por mal funcionamiento y error de manejo.
Debe contener parrillas y/o bandejas en la cámara
Temperatura estándar de esterilización de 121°C y 134°C
Sistema de seguridad en el generador de vapor integrado que monitoreé el nivel del agua constante, asegurando la integridad de las resistencias térmicas
Con Certificado de calibracion de instrumentos de medicion, calificacion de instalacion y operación.
Consumo maximo de 20 Kw.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Bandejas o parrillas
Indicadores de control de calidad y prueba de funcionaminto
Cable AC
Otros: sistema de proteccion de sobrealimantacion
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (Idioma original y español)
Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, ASME, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 2 año
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES REQUERIDA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Muebles
ANEXO
REQUERIMIENTO DOTACIÓN DE MUEBLES PARA PARA DOTAR LAS IPS CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE EL PEÑOL, CENTRO DE SALUD DE RICAURTE Y EL HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NOMBRE | DESCRIPCIÒN DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS | MARCA | MODELO | SERIE | IMAGEN | OBSERVACIONES
ARCHIVADOR DE PISO METALICO | Archivador metálico gavetero, acabado homogéneo en pintura y horneado, a base zincromato de zinc o esmalte epóxido, de color neutro a temperatura media de 180°, acabado de alta dureza muy resistente a raspaduras y golpes, dimensiones aproximadas que se deben definir por los espacios y ubicación en las áreas de los servicios, contara con chapas de seguridad con llave, cerraduras de golpe, con tambor de bronce cromado, con pines, con dos llaves.
ARCHIVADOR MUEBLE BAJO MESÓN: L=0,50 /cajón+archivador. | Dimensiones: frente 50cm, fondo 50cm, altura 60cm. Composición: 1 cajón con cerradura arriba h=20cm y 1 archivador asegurado con trampa debajo, h=40cm.
ARCHIVADOR RODABLE DE 3 CUERPOS PARA HISTORIAS CLINICAS RODABLE | Archivador con resitencia de 2 toneladas, desplazamiento con sistema mecánico. Estantes metálicos sin tornillos, graduables. Pintura epoxipoliestérica en polvo, con sistema electrostático y horneado. Describir material de construcción de los estantes y de los muebles.
ATRIL PORTASUERO RODABLE EN MATERIAL INOXIDABLE | Estructura y base en tubería redonda de 7/8" cromado, con base en platina con 3 ó 4 ruedas de 2". Varilla porta suero graduable de doble servicio. (Descripción general: Bastidor con ganchos en la parte superior para sujetar el suero, con soporte de cuatro patas y así garantizar su estabilidad. Base construida o protegida contra la corrosión y el óxido. Varilla telescópica Altura total entre 130 cm hasta 186 cm.)
BASCULA PARA PESAR RESIDUOS | Capacidades 150 kg/50 g (plataforma 30 x 40) *con plataforma en tubo y cubierta en acero inoxidable, cromado, alfajor o material similar. Indicador en acero,Display Led, con teclado numerico, Funcion de acumulacion de productos pesados, memorias, tara, cero, Operacion con bateria recargable adaptador (incluido)
BUTACO GIRATORIO | *Fabricado en tubo redondo *Tapizado en cuerotex lavable *Altura graduable, con tornillo sin fin *Aro descansa pies en acero inoxidable *Con espaldar y Sin espaldar, *Acabado en pintura electrostatica
CANECA PUNTO ECOLOGICO | Para la recolección de residuos biosanitarios, con las características definidas en la Resolución 1164 de 2002 y el Decreto 2676 de 2000, con tapa que evita el contacto físico, garantizando higiene, con balde interior independiente que facilita la recolección de los residuos de la papelera y su limpieza rotulada con el protocolo y la clasificación de los riesgos y el logotipo de la IPS.
CANECA PARA RESIDUOS ROJA, GRIS Y VERDE DE 20 LITROS +/- 3 LTS | Para la recolección de residuos biosanitarios, con las características definidas en la Resolución 1164 de 2002 y el Decreto 2676 de 2000, con pedal que evita el contacto físico, garantizando higiene, Capacidad 20 Llitros , rotulada con el protocolo y la clasificación de los riesgos y el logotipo de la IPS.
CANECAS PARA RESIDUOS ROJA, GRIS Y VERDE DE 15 LTS +/- 3 LTS | Para la recolección de residuos biosanitarios, con las características definidas en la Resolución 1164 de 2002 y el Decreto 2676 de 2000, con pedal que evita el contacto físico, garantizando higiene, Capacidad 15 litros con balde interior independiente que facilita la recolección de los residuos de la papelera y su limpieza rotulada con el protocolo y la clasificación de los riesgos y el logotipo de la IPS.
CANECA PARA RESIDUOS ROJA, GRIS Y VERDE DE 55 GL +/- 5 GL | Para la recolección de residuos biosanitarios, con las características definidas en la Resolución 1164 de 2002 y el Decreto 2676 de 2000, tapa garantizando limpieza e higiene, Capacidad mínima 55 Galones, que facilite la recolección de los residuos, rotulada con el protocolo, la clasificación y logotipo de la IPS.
CARRO CON TAPA PARA TRANSPORTE DE ROPA | Carro con aro colector de anillo de acero inoxidable, con mecanismo para fijación del saco poliéster/ropa y bolsa de plástico. Con tapa de cierre. Base del carro con bandeja recolectora de líquidos, extraíble y lavable. 4 ruedas giratorias anti-hilos, diámetro 75 mm +/- 5 mm. Describir dimensiones del carro y material de fabricación.
CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS | Fabricado en lámina ó acero inoxidable, de tres bandejas o superficies superiores e inferior lisos fabricado en acero inoxidable, medidas aproximadas alto de 80 a 90 cm, largo entre 60 a 65 cm, ancho 40 a 45 cm. ruedas giratorias. Describir: referencia, dimensión y material de construcción de las ruedas, así como el calibre de la lámina con que se construyen las superficies.
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIALSUCIO, LIMPIO Y ESTERIL | Puertas frontales abertura 270º y sistema “anti-cierre” en laterales. Interior del carro con 1 ó 2 divisiones. Con parachoques. 4 Ruedas de diámetro 160/200 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas/direccionales. Describir material de fabricación.
ESCALERILLA DE DOS PASOS | Escalerilla de dos pasos fabricada en tubo de acero inoxidable, cold rolled de alta resistencia, o acero al carbono, terminada en pintura electrostática de aplicación en polvo, en base anticorrosiva, resistente a los líquidos de limpieza y desinfección y fluidos del ambiente hospitalario, con piso antideslizante
ESTANTES METALICOS | Totalmente construidos en lamina de acero coll rolled con pintura electrostática armable graduable y desmontable con perforaciones listas en los parales angulares y tuercas tornillos mas arandelas. modulo de 4 parales y 6 bandejas dimensiones aprox frente 90 fondo 30 altura 2 mtrs.
ESTIBAS PLASTICAS | Plásticas para almacenamiento de medicamentos, con certificaciones fitosanitarias, Carga Estática: 12 – 14 Toneladas, Carga Dinámica 1 - 8 Toneladas, altura con un mínimo de 70 mm, dimensiones 1 X 1.2 mts, de dos o cuatro entradas.
ESTRUCTURA PORTANTE CON SUPERFICIE Y MESON ML H=90CM, METRO LINEAL | Estructura portante de 25 ml canto plano adherido a la superficie con perforaciones pasacables.
LOCKER METALICO DE DOS, CUATRO Y SEIS | Fabricado en lamina coll rolled minimo 6 milimetros 1,70 altura fondo 45 cms patas de 10 cms varilla interior puertas con portacandados metalicos pintura electrostática.
MESA AUXILIAR PARA CONSULTORIO | *fabricado en tubo redondo *2 bandejas *4 rodachines *acabado en pintura electrostatica
MESA DE CURACIONES | Mesa de curaciones pintada con rodachines: *Fabricado en tubo cuadrado con dos bandejas *Bandeja superior en material inoxidabloe y bandeja inferior en lamina pintada *Barandilla en varilla lisa *4 rodachines *Acabado en pintura electrostatica. Medidas: 0,51 x 0,37 x 0,80
MESA DE MAYO CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE | Mesa de mayo pintada bandeja en acero inoxidable *Parte superior en acero inoxidable *Parte inferior en tubo redondo pintado *Dos rodachines y tapones de caucho *Acabado en pintura electrostatica
MESA DE NOCHE | Fabricadas en material inoxidable, resistencia al impacto del ambiento hospitalario y los productos de limpieza y aseo, con puerta abatible chapa de seguridad dos cajones superior e inferior, terminado en material lizo lavables y resistente a la humedad.
MESA PUENTE | Mesa para comer estructura fabricada en tuberia *acabado en cromo *cambio de altura a través de perilla *cuatro (4) ruedas de 2" *tapa superior forrada en fórmica
MESA RIÑONERA | Fabricada en acero inoxidable
NEGATOSCOPIO DE UNO Y DOS CUERPOS | Fabricado en lamina cr *sistema electrico y luz de excelente resolucion *acrilico para lectura de rayos x *acabado en pintura electrostatica
NEVERA PARA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | Capacidad: minimo 150 litros, Bandejas plásticas extraíbles, Parrillas, Porta-huevos, Puerta simple que optimiza espacios, Iluminación interior, Patas niveladoras, Rodachinas, Controles de temperatura, Sistema de enfriamiento, Convección natural, que utilice refrigerante amigable con el medio Ambiente.
NEVERA PARA CONSERVACIÓN MEDICAMENTOS | Refrigerador vertical: refrigerador industrial de fabricacion nacional con control digital de temperatura programable, sistema de alarma audible en caso de que supere los valores programados por alta o baja temperatura, sistema de enfriamiento por aire forzado, rejillas removibles , iluminacion interna, refrigerante ecologico 134a, puertas en panel de vidrio con empaque pvc y mecanismo de auto - retorno tipo no frost incluye sistema de monitoreo de temperatura protector en linea capacidad 10 pies temperatura 2° a 8°c material lamina galvanizada parrillas 3 puertas 1 de vidrio capacidad en litros aprox 283 ltrs , compresor 1/5 hp alimentacion 110 v consumo de energia 177
NEVERA PARA ALMACENAMIETO DE REACTIVOS | Refrigerador vertical: refrigerador industrial de fabricacion nacional con control digital de temperatura programable, sistema de alarma audible en caso de que supere los valores programados por alta o baja temperatura, sistema de enfriamiento por aire forzado, rejillas removibles , iluminacion interna, refrigerante ecologico 134a, puertas en panel de vidrio con empaque pvc y mecanismo de auto - retorno tipo no frost incluye sistema de monitoreo de temperatura protector en linea capacidad 10 pies temperatura 2° a 8°c material lamina galvanizada parrillas 3 puertas 1 de vidrio capacidad en litros 283 ltrs medidas exteriores alto 177 cms frente 60 cms fondo 54 cms compresor 1/5 hp alimentacion 110 v consumo de energia 177
NEVERA HORIZONTAL PARA CONSERVACIÓN DE VACUNAS | Horizontal, para conservación de vacunas con sistema automatico de termómetro y alarma, que cumpla Normas técnicas OPS/UNICEF para conservación de biológicos. Paquetes fríos suficientes para garantizar la cadena de frío, 12 pies, que utilice refrigerante amigable con el medio Ambiente.
PUESTO DE TRABAJO | Compuesto por: Mesón o superficie, gaveta bajo el mesón, un silla tipo secretaria y dos sillas tipo interlocutor.
PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO | Compuesto por: Mesón o superficie, gaveta bajo el mesón, un silla tipo ejecutivo y dos sillas tipo interlocutor.
SILLA OPERATIVA ALTA CON APOYAPIE (BUTACO) | *Fabricado en tubo redondo *Tapizado en cuerotex lavable *Altura fija *Aro descansa pies en acero inoxidable *Sin espaldar, *Acabado en pintura electrostatica
SILLA PLASTICA PARA BAÑAR PACIENTES | Adultos, sin brazos. Fabricada en polipropileno en emulsión de alta densidad, certificada bajo Norma de Calidad.
SILLA PLASTICA TIPO RIMAX CON BRAZOS | Niños, con brazos. Fabricada en polipropileno en emulsión de alta densidad, certificada bajo Norma de Calidad.
SILLA PLASTICA TIPO RIMAX SIN BRAZOS | Fabricada en polipropileno en emulsión de alta densidad, certificada bajo Norma de Calidad
SILLAS TANDEM X 2 | fabricado en tubo redondo con sillas espaldar y asiento en polipropileno
SILLAS TÁNDEM X 3 | fabricado en tubo redondo con sillas espaldar y asiento en polipropileno
SILLAS TÁNDEM X 4 | fabricado en tubo redondo con sillas espaldar y asiento en polipropileno
SILLA CON RODACHINES PARA BAÑO DE PACIENTE | Silla Plegable, con ajuste de altura, sistema de frenos manual, capacidad de peso de minimo 150 Kg.
SILLA TIPO SANITARIO CON RODACHINES | Respaldo y descansa brazos removibles. Estable. Antideslizante. De altura aproximadas ajustable y acomodable a inodoro de 45-60 cm., Resistente al contacto directo con agua. Con cantos redondeados. Plegable. Incluir cubeta con asa. Con 4 rodines, con sistema de freno, de fácil maniobrabilidad y silenciosos. Dimensiones adecuadas para adultos. Para soportar un peso mimo de: 110 kg. Estructura en acero cromado, Asiento y respaldo de plástico. Agarraderos recubiertos de vinilo u otro material antideslizante.
SIlLA TIPO SECRETARIA | Base y espaldar independientes, tapizada en tela sobre relleno de espuma asiento neumatico
TABLA DE MILLER RIGIDA O CAMILLA DE ESPINA PARA PRIMEROS AUXILIOS | En polietileno, traslucida a los rayos x, con inmovilizador de cabeza, correas en tronco y piernas.
TERMO TRANSPORTE (GRANDE) | Capacidad interna de almacenamiento 8L +/- 1 L, sin tomar en cuenta los paquetes refrigerantes. Capaz de mantener la temperatura interna de control de 4 a 6 grados centígrados, durante 1 día estando el termo a una temperatura ambiente de 43 grados centígrados. Material interno y externo de polietileno o polipropileno de alta densidad lavable. Resistente al alto impacto, inerte y no reactivo. Bisagras fabricados en materiales no corrosivos. Sistema de cierre de seguridad fabricados en materiales no corrosivos. Con tapa sólida tipo cofre con sellado hermético y libre de corrosión. Con superficie interna lisa y sólida con curvas sanitarias. Con Aislante de espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC inyectado o vertido. Con asa integrada. Resistentes al alto impacto y sustituibles.
TERMO TRANSPORTE (PEQUEÑO) | Capacidad interna de almacenamiento 5L +/- 1 L, sin tomar en cuenta los paquetes refrigerantes. Capaz de mantener la temperatura interna de control de 4 a 6 grados centígrados, durante 1 día estando el termo a una temperatura ambiente de 43 grados centígrados. Material interno y externo de polietileno o polipropileno de alta densidad lavable. Resistente al alto impacto, inerte y no reactivo. Bisagras fabricados en materiales no corrosivos. Sistema de cierre de seguridad fabricados en materiales no corrosivos. Con tapa sólida tipo cofre con sellado hermético y libre de corrosión. Con superficie interna lisa y sólida con curvas sanitarias. Con Aislante de espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC inyectado o vertido. Con asa integrada. Resistentes al alto impacto y sustituibles.
TORRE GABETERA PARA MEDICAMENTOS (APOTECA) | cuerpo superior extraible vertical abierto a los costados con caras en lamina con dispositivo anti choque al final del recorrido con cajones de separadores moviles sobre rieles dentados dimensiones 40 a 60 cms altura 1,70 profundidad 90 a 110 cms
VITRINA MULTIPROPOSITO CON PUERTAS Y CHAPAS DE SEGURIDAD | vitrinas multi uso con puertas y chapas de seguridad: *fabricada en lamina cr *dos entrepaños *dos puertas con marco en lamina y vidrio con llave *alacena con dos puertas *acabadon en pintura electrostatica

## Cama cuna Ped
Definición técnica del bien: CAMA CUNA PEDIATRICA HOSPITALARIA - MECANICA
Descripción general: Cama Cuna con colchon para el servicio de internacion de pacientes Infantes
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Cama cuna pedriátrica con tendido o superficie de paciente de cuatro planos; uno fijo y tres móviles, fabricada en acero inoxidable, cold rolled de alta resistencia, o acero al carbono, terminada en pintura electrostática de aplicación en polvo, en base anticorrosiva, resistente a los líquidos de limpieza y desinfección y fluidos del ambiente hospitalario.
Con dos (2) barandas de seguridad laterales movibles, con accionador de bloqueo con dos posiciones (arriba/abajo)
sistema de accionamiento mecánico, por medio de manivelas que permite llevar la cama a las siguientes posiciones básicas, con pasos intermedios: -Fowler de 0º a 70º -Rodilla flexible de 0º a 30º
Con sistema de cuatro (4) ruedas de minimo 5 ", con frenos individuales de bloqueo total.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Atril porta suero con 2 ganchos de acero inoxidable y sujeto a la cuna al lado derecho de la cabecera.
Con colchón de espuma de Poliéster de 4” de espesor con funda de material de alta calidad impermeable lavable, libre de costuras, antiestático, retardante de llamas,
Juego de sabanas
Almohada
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA ENTREGAR
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES REQUERIDAS
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
Seguridad
Describir - Seguridad
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Cama hospitalaria Mec. 3 Planos
Definicion tecnica del bien: CAMA HOSPITALARIA MECANICA DE TRES PLANOS
Descripción general: Mueble de diseño mecánico manual para ser utilizada en la internación de paciente, con propósito general de hospitalización y hospitalización obstétrica, en los servicios de salud de primer nivel de complejidad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | OFERENTE (MARCA - MODELO)
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Cama Manual de 3 Planos
Accionamiento manual por manivelas: Dispone de un sistema mecánico por medio de tres manivelas, que permite operar mediante manivela el espaldar, los pies y el cambio de altura.
Barandas laterales abatibles y retractiles para una transferencia segura de paciente. con recubrimiento resistente a golpes y a desinfectantes,
Con capacidad de carga de 180 kg. o mayor
Atril porta soluciones en material inoxidable
Con ruedas antiestáticas y freno/direccionamiento central o individual.
Opcional: Cabecera y piecera desmontables de material de alta resistencia a solventes y golpes.
Ganchos para bolsas de drenaje en ambos lados de la cama.
Con parachoques en las cuatro esquinas
Fabricada en acero inoxidable, cold rolled de alta resistencia, o acero al carbono, terminada en pintura electrostática de aplicación en polvo, en base anticorrosiva, resistente a los líquidos de limpieza y desinfección y fluidos del ambiente hospitalario.
Incluye colchón de poliuretano de 15 cm minimo de espesor, de alta densidad con diseño para reducción de presión, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Colchón anti-escaras
Atril portasuero
Juego de sabanas
Almohada
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
Seguridad
Describir - Seguridad
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## CamillaExamenGabeteroEstribos
Definición técnica del bien : CAMILLA DE EXAMEN CON GABETERO Y ESTRIBOS
Descripción general: Mueble fijo para examen de pacientes en consultorios con gabetero y estribos
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Medidas aproximadas: 170 cm de largo, 50 cm de ancho, 87 cm de alto
Tendido resistente (no aglomerado), tapizado en espuma tipo hospitalaria de alta densidad, recubierta con material liso y resistentes a los agentes fisiológicos y químicos para la limpieza hospitalaria.
Incluye: Gaveta para almacenamiento, Superficie montada sobre gabinete con cajón superior y cajón inferior de dos niveles, con puertas
Con dos estribos fabricados en material inoxidable
Operación y Movimientos Levante de cabecero de 0° a 45° y descenso de piecero de 0° a 90° o mas.
Fabricada en acero inoxidable, cold rolled de alta resistencia, o acero al carbono, terminada en pintura electrostática de aplicación en polvo, en base anticorrosiva, resistente a los líquidos de limpieza y desinfección y fluidos del ambiente hospitalario.
Estructuras levantadas del piso patas mínimo 10 cm con sistema para nivelación
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Dos estribos y taloneras para posición gineco-obstetrica, fabricadas en material inoxidable
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONEMIENTO
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
Seguridad
Describir - Seguridad
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Camilla Transp.FrenoBaranda
Definicion tecnica del bien: CAMILLA DE TRANSPORTE CON FRENO Y BARANDAS
Descripción general: Camilla para el traslado y recuperación, de operación mecánica, de altura graduable ergonómica que brinda fácil el transporte manejo, seguro del paciente que permita la realizacion de procedimientos exploratorios.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | OFERENTE (MARCA - MODELO)
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Fabricada en acero inoxidable, cold rolled de alta resistencia, o acero al carbono, terminada en pintura electrostática de aplicación en polvo, en base anticorrosiva, resistente a los líquidos de limpieza y desinfección y fluidos del ambiente hospitalario.
Cabecero de levante por medio de sistema mecánico.
Barandas laterales reclinables en tubo de 1" C.18. Colchoneta en espuma de alta densidad , forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.
Con correas ajustables de seguridad, con soporte de bala para oxigeno y Atril porta suero cromado.
Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, cambio de altura. Altura min: 0.65 mts max: 0.85 mts
Con cuatro ruedas de mínimo 5” plástica antibacterial, mínimo dos con freno.
Barandales laterales plegables o abatibles
Parachoques perimetral en toda la camilla, reforzado en cada esquina.
Acabado en material inoxidable
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Colchoneta de poliuretano de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego.
Atriles portasuero y/o soluciones
Juego de sabanas
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada en el equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
Seguridad
Describir - Seguridad

## Camilla Examen T. Divan
Definición técnica del bien : CAMILLA FIJA PARA EXAMEN TIPO DIVAN
Descripción general: Camilla fija tipo divan para consultorios médico que permite examinar paciente
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Fabricada en acero inoxidable, cold rolled de alta resistencia, o acero al carbono, terminada en pintura electrostática de aplicación en polvo, en base anticorrosiva, resistente a los líquidos de limpieza y desinfección y fluidos del ambiente hospitalario.
Base o estructura portante metálica
Medidas aproximadas: Altura total entre 80 a 90 cm. (+/- 3 cm), Longitud total de la superficie acojinada de 180 a 195 cm ( +/- 5 cm), Ancho de 55 a 70 cm como máximo
Cabecera ergonómica
Para elevación continua ajustable aproximado de 0 a 70 grados como mínimo
Con colchón de espuma poliuretano de alta densidad entre 24 kg - 26 kg firme, con cubierta de vinil lavable, impermeable, reusable, liso y antibacterial
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONEMIENTO
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
Seguridad
Describir - Seguridad
GARANTIA
Garantía mínima de 1año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Carro de paro completo
Definicion tecnica del bien : CARRO DE PARO COMPLETO
Descripción general: Descripción general: Mobiliario rodable construido en material inoxidable, resistente al ambiente hospitalario, dotado el equipamiento, materiales y medicamentos y demás elementos necesarios para la realización de procedimientos de reanimación cardiopulmonar y cerebral, en el servicio de urgencias, gineco-obstetricia y/o hospitalización, cumplimiendo los requerimientos de la Resolucion 2003 de 2014 del Ministerio
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Estructura de acero rolado en frío, calibre 20, con manubrio para su conducción, esmaltado con polvo electrostático horneado, acabado externo de un material de alta resistencia que permita una fácil desinfección, o fabricado en material igual o de superior calidad.
Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias 360° con freno, de calidad hospitalaria, de mínimo 12.5 cm de diámetro.
Sistema eléctrico, toma de 110v y enchufe con cable 2,5 metros
Superficie para colocar el desfibrilador – monitor, con capacidad de giro, con mecanismo para fijar la posición y con dispositivo para sujeción del desfibrilador. El carro se debe entregar con el desfibrilador anclado tipo DEA.
Sistema de parachoques o amortiguadores en las cuatro esquinas
Compartimientos con divisores desmontables para la clasificación y separación de dispositivos. Al menos cuatro divisores por cajón, de material resistente a los agentes de limpieza y desinfección hospitalaria
Mecanismo de seguro: Cerradura general de seguridad en los compartimentos, (sistema de sellos de garantía).
Con Atril y soporte integrado, de altura ajustable, fabricado en acero inoxidable.
Tabla para masaje cardiaco, con dimensiones de al menos 40 cm. x 50 cm. de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro con sujetadores.
Esquinas del carro redondeadas y con protectores contra golpes.
Con sistema de sujeción al carro para tanque de oxígeno (opcional)
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Atril fabricado en material inxidable
Soporte para guardian
Soporte para desfibrilador
Soporte para bala de oxigeno (opcional)
Tabla para masaje cardiaco
Cable para alimentar los tomas electricas instaladas en el mueble
Sellos de seguridad (dos 2 juegos)
Cumplimiendo con los requeridos para los servicios mencionados en la descripcion Resolución 2003 de 2014.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalacion en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrologia (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Carro Dist. medicamentos
Definicion tecnica del bien : CARRO PARA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS
Descripción general: Mobiliario rodable, que actúa como una unidad de transporte con espacios físicos denominados cajetines, con capacidad de unidosis mínimo para 20 camas, así como otros dispositivos y material médico quirúrgico para tratamientos individualizados del paciente.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Construido en material liviano, lavable y resistente a impactos, acero rolado en frío, calibre 20, o material de igual o mejor calidad comprobada, con acabado externo en material de alta resistencia, que permita una fácil desinfección, con manubrio para su conducción.
Compartimentos especiales para soluciones medicamentosas controladas, fotosensibles, con mecanismos de seguridad según corresponda
Soporte para contenedor desechos: canasta multiusos para catéteres, guantes
Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias 360º, de calidad hospitalaria, de mínimo 8.5 cm de diámetro y sistema de frenado.
Superficie para la preparación de soluciones en acero inoxidable, calibre 18 o similar, o material de igual o mejor calidad comprobada.
Mecanismo de seguridad: cerradura para todos los compartimentos, con serraduras y chaspas para sellos de seguridad.
Compartimientos con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación en divisiones por cajón.
Esquinas del carro redondeadas y con protectores contra golpes.
Terminado en material resistente al ambiente hospitalario (comprobado).
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Juegos de sellos de seguridad
Cajillas plásticas
Soporte para guardián (contenedor)
Contenedor para desechos
DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL BIEN OFERTADO
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía de cazafallas: tecnica y de operación (debe entregarse plastificada y fijada al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°

## Cuna Neonatal PC
Definición técnica del bien : CUNA PARA INTERNACION DE NEONATOS
Descripción general: Mueble hospitalario para atencion de paciente neonato, con sestilla anatomica, trasparete desmontable
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo: | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Cuna neonatal de altura ajusable
Posibilidad de Trendelemburg e Inverso
Con 4 ruedas de minimo 75 mm de las cuales minimo 2 tendran freno
Orificios para ventilacion en la base de la cuna
Con colchon con cubierta para cunas neonatales
Cestillo en material atóxico transparente termoformado.
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Con colchón de espuma de con funda de material de alta calidad impermeable lavable, libre de costuras.
Canastilla en acrilico
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guía rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?

## Mesa Adap Neo PC
Definicion tecnica del bien : MESA PARA LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO
Descripción general: Mobiliario que contribuye a facilitar el proceso de adaptación del recién nacido con el ambiente externo o vida fetal a la vida extrauterina. Adaptana al cumplimiento de la normatividad colombiana al vigente respecto
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 cold rolled
Bandeja superior e inferior en lamina de acero cold rolled C.20
Colchoneta en espuma de alta densidad de minimo 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.
Con dos cajones para almacenamiento de insumos. Terminado en pintura electrostática en polvo
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Colchoneta
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES
Requiere
Fisicas
Describir - Fisicas
Electricas
Describir - Electricas
Hidraulicas
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad

## Mesa de Partos
Definición técnica del bien: MESA PARA ATENCION DE PARTOS y/o GINECOOBSTETRICA
Descripción general: Equipo semifijo mecánico, para fines de diagnóstico y tratamiento, Consulta y/o Expulsión, que permite el posicionamiento de la paciente durante el parto y otros procedimientos gineco-obstétricos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Mesa mecánico fija, Fabricado material inoxidable, con base de perfil tubular redondo o cuadrado de 38.1 mm (1 ½”) de diámetro mínimo calibre 16.
Movimientos mecánico: Trendelenburg, Trendelenburg inverso, accionamiento mecánico por medio de pedales, manivelas o palancas
Travesaños en tubular de 25.4 mm (1”) de diámetro, a la altura de 20 cm aproximado con respecto al piso.
Con niveladores y dimensiones de: Altura total entre 85 cm y 90 cm, Longitud total de la superficie acojinada de 170 cm como mínimo, Ancho de 60 cm como mínimo.
Superficie forrada en lámina de acero inoxidable mínimo calibre 20, con cubierta dividida en secciones
Con sistema de elevación pélvica de 15° como máximo.
Con vertedero para desalojar o desechar material sucio
El soporte de las pierneras deberá ser en barra de acero al carbón redondo cromada o acero inoxidable con mecanismo para fijación del soporte de pierneras y taloneras.
Con colchón de hule espuma de poliuretano de alta densidad de 24 Kg firme por 5 cm de espesor. (para te superior)
Funda del colchón en vinil color negro. Con costuras sin vivos y de 12 a 14 puntos por 2.54 cm ( 1 pulgada ) como mínimo.
Que soporte un peso de 160 Kg como mínimo.
Miembros inferiores o piernas (Opcional)
Miembros inferiores retráctil o desmontable (opcional)
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Soporte para manos en acero inoxidable
Soporte para hombros acojinados (retirables de fácil desinfección) con fijadores (2 piezas).
Cinturón o correa para paciente
Pierneras articuladas acojinadas (retirables de fácil desinfección) con fijadores (2 piezas)
colchoneta almohada
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
PREINSTALACIONES (Incluir documento)
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Ambientales
Describir - Ambientales (T°)
Describir - Hidraulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
Que cumpla con las siguientes normas: FDA, CE, o Certificado de buenas prácticas de fabricación

## S. de Ruedas
Definicion técnica del bien : SILLAS DE RUEDAS
Descripción general: Mobiliario rodable, que permite el traslado de un paciente sentado y ergonómicamente confortable
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS | NOMBRE OFERENTE
GENERALIDADES
Imagen del equipo | Marca - Modelo:
Registro Sanitario/Permiso de comercialización/Norma de calidad que lo certifica (adjuntar documento)
CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS
Silla de ruedas plegable para adulto para 150 Kg. Mínimo
Estructura en tubería cold rolled
Ruedas delanteras de 8” con rines inyectados y llanta maciza
Frenos de parqueo
Descansa pies con altura graduable
Tapicería en material resistente 150 Kg mínimo
Acabado en material en pintura electrostatica
ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO
Describir
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA INSTALACION
Manual de instalación en español
Manual de usuario en español
Manual de servicio (en idioma original y español)
Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo
Certificado de metrología (si requiere)
Guías rápida tecnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil limpieza y se deberá fijar al equipo)
Hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al bien y planeadas durante el periodo de la granítica pactada en el contrato.
Certificado de la normas de calidad y funcionamiento que aplique al bien solicitado como producto nacional o extranjero:(FDA, CE o JIS), Certificado ISO 9001-2000, ISO 13485, Ensayos clínicos o certificado de comercialización y aprobados que aplique (?)
GARANTIA
Garantía mínima de 1 año minimo
Garantía (superior) entregada por el fabricante en años?
Visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía?
Vida útil estimada del equipo ofertado?
Año de salida al mercado del modelo ofertado?
PREINSTALACIONES NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO
Requiere
Físicas
Describir - Físicas
Eléctricas
Describir - Eléctricas
Hidráulicas
Describir - Hidráulicas
Seguridad
Describir - Seguridad
Ambiental
Describir - Ambiental T°