INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOrenses

Dirección Regional Suroccidente
Grupo Regional Administrativo y Financiero – Compras y Contratación

SELECCIÓN ABREVIADA PARA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES DE COMUN UTILIZACION BAJO EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

ANEXO 3

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL OBJETO A CONTRATAR

	Ítem
	Descripción del Bien
	Especificaciones
	Cantidad 

	
	
	
	

	1
	Refrigerador vertical para laboratorio combinado   
Laboratorio de Genética
	Refrigerador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -10° y -25°C (en otro compartimento). Con capacidad entre 480 a 500 litros. De dos puertas, dimensiones requeridas de ancho: 60 cm máximo.  

· Con apertura de puerta de derecha a izquierda
· Con sistema de seguridad (chapa o llave).

· Condiciones eléctricas: 110 V a 120 V 50/60 Hz. De alto rendimiento, descongelación automática.
· Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. 
· Operación silenciosa. 
· Controlador de pantalla táctil con protección por contraseña. 
· Batería de reserva. 
· Opción de vidrio reversible o puerta sólida.

	2

	2
	Congelador vertical para laboratorio 
 Laboratorio de Genética
	Congelador vertical para laboratorio con temperaturas de -10 °C a -25°C. Con capacidad entre 480 a 500 litros.

· Con control de temperatura

· Sensor de luz al abrir la puerta

· Alarmas audibles y visuales: fallo de alimentación, alta temperatura, baja temperatura, batería baja, memoria llena, puerta entreabierta.
Con tecnología no frost
· Con sistema de seguridad (chapa o llave).

· Condiciones eléctricas: 110 V a 120 V 50/60 Hz. De alto rendimiento, descongelación automática. 
· Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. 
· Operación silenciosa. 
· Controlador de pantalla táctil con protección por contraseña.
· Batería de reserva.
· puerta sólida
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	3
	Refrigerador vertical para laboratorio 
Laboratorio de Biología
	Refrigerador vertical para laboratorio con temperaturas de 2 °C a 8 °C . Con capacidad entre 480 a 600 litros. De una puerta

· Con control de temperatura y sensor de luz al abrir la puerta.

· Con sistema de seguridad (chapa o llave).

· Condiciones eléctricas: 110 V a 120 V 50/60 Hz. De alto rendimiento, descongelación automática.

· Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. 

· Operación silenciosa. 

· Controlador de pantalla táctil con protección por contraseña. 

· Batería de reserva. 

· Opción de vidrio o puerta sólida.
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	4
	Refrigerador Vertical 
Laboratorio de Toxicología
	REFRIGERADOR VERTICAL DE 
LABORATORIO  CAPACIDAD: 1400 LITROS

· Rango de Temperatura:  0 a 10°C ( 1 de refrigeración) con ajuste digital

· Estructura interna fabricada en acero inoxidable 18/10 AISI 304.
· Pantalla táctil 4,3” graficadora.
· Sistema avanzado de alarmas audiovisuales; desviación de temperatura, apertura de puerta, falla en los sensores, desempeño del condensador, pérdida de energía. Registro en la memoria
· Datalogger incorporado para almacenamiento de datos de trabajo y alarmas con descarga a través de puerto USB.
· Mínimo Ocho (8) parrillas en acero inoxidable.
· Dos (2) sondas de temperatura PT -1000.
·  Ciclo de descongelación automática y auto evaporación de agua condensada
· Cerrojo con llave para protección de las muestras
·  Puertas con panel de vidrio, cierre automático y manija integrada.
· Rodachinas para fácil movilización y patas niveladoras
·  Iluminación LED.
· Manual de operación.
· Panel de Seguridad y Alarma

· Puerto USB
	1

	5
	Vertical de Refrigeración de 3 Pies - 80 Litros

	VERTICAL DE REFRIGERACION DE 3 PIES - 80 LITROS

Refrigeración de 3 pies, con puerta en vidrio y controlador digital

Terminados: Interior acero brillante exterior acero satinado 
Dimensiones Exteriores: 
Frente 55Cm
Altura 89 Cm
Fondo 58 Cm
Capacidad: 80 Litros
Iluminación: Led
Voltaje: 110 Voltios
Rango de Temperatura: (+2°C A +7°C)
Entrepaños o Parrillas: 1 parrilla en acero
	12


Con la presentación de las ofertas, se deben adjuntar los siguientes documentos: 

· Ficha técnica o catálogo expedido por el fabricante en el que aparezcan descritas las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos, marca, referencia.  El ofertante deberá ofertar una sola marca, y en caso de salir favorecido deberá entregar la misma marca ofertada.
· Certificación suscrita por el Representante Legal de la firma proponte, donde conste que los refrigerados y congeladores, serán entregados, instalados y puestos en marcha, en las sedes de la Regional Suroccidente.

· Certificación suscrita por el Representante Legal de la firma proponte, donde conste que los refrigeradores y congeladores contarán con soporte técnico.

· Aportar Instructivos o recomendaciones de manejo de los equipos, instalación y licenciamiento de los software.
· Documentos de calificación de instalación y operación emitidos por la firma, para el ítem 4
· Procedimiento de verificación de temperatura mediante sensores con trazabilidad ONAC, para el  ítem 4
· Certificación suscrita por el Representante Legal de la firma proponte, donde conste que realizará a su costa dos (2) mantenimientos preventivos durante el período de la garantía de los equipos. 
· Certificación(es) de experiencia solicitadas en el numeral 3.2 de los Estudios Previos

