## Hoja1
Coloque el logo de su Entidad Aquí |  | FORMATO ECONÓMICO
| ITEM |  |  |  | OFERTA ECONOMICA
|  |  | Unidad de medida |  | VALOR | VALOR TOTAL CON IVA
| Ítem | Descripción del bien o servicio |  | Cant. | UNITARIO SIN IVA
| 1 | EQUIPO DE AIRE DE PRECISIÓN Placa: 92016089 Descripción técnica del equipo: Equipo de aire de precisión. A 220 V. Operación digital. Mantiene controladas condiciones ambientales de Temperatura y humedad relativa. Descripción del equipo: Equipo de aire acondicionado de precisión que permite mantener el laboratorio a unas condiciones controladas de temperatura y humedad relativa para la ejecución de los ensayos. Modelo: UDP.16.09.41 Serial: UDP.16.09.41 Fecha de adquisición: 2017-12-14 Fecha finalización garantía: 2018-12-14 Valor total del equipo: $40.558.225 Justificación de la solicitud: Este equipo es necesario para garantizar las condiciones ambientales de humedad y temperatura del laboratorio de acuerdo a las normas de ensayo para realizar los diferentes ensayos ofertados por el centro de diseño y manufactura del cuerno, incluidos aquellos que se encuentran dentro del alcance de acreditación proyectada por el laboratorio de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 | Mantenimiento Correctivo y preventivo | 1
Fecha último mantenimiento: 2018-08-22 Descripción último mantenimiento: Corrección fuga del refrigerante, presurización con nitrógeno, se hace vacío y se carga con R HO7.C. Mantenimiento preventivo y se limpió recipiente humidificador que estaba presentando falla en sensor de llenado. El equipo funciona actualmente. Tipo de mantenimiento requerido: preventivo Descripción del mantenimiento preventivo requerido: Inspección de las válvulas y tuberías. Limpiar los filtros del equipo y la ducteria. Limpiar las superficies corroídas y pintarlas de nuevo. Inspeccionar el circuito de refrigeración y comprobar que no haya ningún indicio de fugas. Comprobar el funcionamiento de la turbina de circulación de aire y sus auxiliares. Comprobar que los contactos de los contactores de los motores y dispositivos de control se encuentren en buen estado. Comprobar el ajuste y funcionamiento de cada dispositivo de control. Realizar un análisis del aceite para determinar la acidez, registrar los resultados, cambiar el aceite si así se requiere. Realizar una prueba de fugas de refrigerante. Comprobar el aislamiento de los devanados del motor
Revisar estado de los cables eléctricos, apretar los tornillos que se requieran, verificación conexiones a tierra, consumo de corriente del compresor y los ventiladores y comprobación de que las unidades estén recibiendo la tensión correcta. Para el circuito de refrigeración: Comprobar que las válvulas de presión estén en buen estado y que no haya fugas. Comprobar si las presiones de funcionamiento son superiores o inferiores a las registradas cuando la unidad se puso en servicio y tenga en cuenta el impacto de la temperatura ambiente sobre las presiones de funcionamiento. Comprobar que no haya daños en el aislamiento de los tubos. Agua: Si la instalación contiene anticongelante, compruebe con regularidad su estado en el lado del evaporador, así como que el agua esté limpia. Filtro de agua: limpieza del filtro o filtros de entrada de agua. Descripción del mantenimiento correctivo requerido: • Aislar compresor para con algún cerramiento para disminuir contaminación auditiva • Configurar y poner en funcionamiento sistema de humidificación y deshumidificación. • Solucionar falla voltaje de entrada a PLC Repuestos e insumos requeridos: ninguno
(Descripción servicio requerido anexo de especificaciones Tecnicas)
| 2 | EQUIPO DE FLEXÓN DE SUELAS Placa: 1005210110300000101 Descripción técnica del equipo: Equipo empleado para realizar el ensayo de flexión de suelas, estas son sometidas a una flexión continua en un Angulo de 90°. Modelo: MAQTEST Serial: C115 Fecha de adquisición: 14/12/93 Fecha finalización garantía: 14/12/94 Valor total del equipo: $8.026.965 Fecha último mantenimiento: 2014-08-22 El equipo funciona actualmente. Mantenimiento que requiere el equipo: Limpieza y lubricación general del equipo, revisión de componente eléctrico y mecánico del mismo. Descripción del mantenimiento preventivo requerido: Limpieza y lubricación general del equipo Revisión del componente eléctrico y mecánico Ajuste Angulo para garantizar que los 3 puestos generen un Angulo de flexión de Repuestos o insumos requeridos del equipo: Ninguno | Mantenimiento Preventivo | 1
(Descripción servicio requerido anexo de especificaciones Tecnicas)
| 3 | EQUIPO DE ABRASIÓN MARTINDALE Placa: 100531921 Descripción técnica del equipo: Equipo empleado para realizar el ensayo de abrasión en textiles, donde se somete la muestra a una abrasión en movimiento lisajous sobre una superficie de tela patrón. Modelo: STM 105 Serial: 105-16-0513 Fecha de adquisición: 04/07/03 Fecha finalización garantía: 04/07/04 Valor total del equipo: $41.150.000 Fecha último mantenimiento: 2018/10/11 El equipo funciona actualmente. Mantenimiento que requiere el equipo: Limpieza y lubricación general del equipo, revisión de componente eléctrico y mecánico de este, incluye nivelación, ajuste de equipo para garantizar planitud y linealidad entre los diferentes puestos de trabajo. Repuestos o insumos requeridos del equipo: No requiere | Mantenimiento Preventivo | 1
(Descripción servicio requerido anexo de especificaciones Tecnicas)
| 4 |  | Mantenimiento Preventivo | 1
Balanza analítica BA 205 S Placa: 1005210216180000035 Descripción técnica del equipo: Equipo genérico para varias industrias. A 110 V. de alta precisión, tres decimales. Operación digital. Mide el peso. Este equipo se emplea para la medición de masa de probetas Modelo: BA 2050S Serial: 20700914 Fecha de adquisición: 03/05/1993 Fecha finalización garantía: 03/05/1995 Valor total del equipo: $ 6.439.996 Fecha último mantenimiento: 2019-09-24 Justificación de la solicitud: Este equipo es necesario para la medición del peso de las probetas que se emplean para realizar los diferentes ensayos ofertados por el centro de diseño y manufactura del cuerno, incluidos aquellos que se encuentran dentro del alcance de acreditación proyectada por el laboratorio de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 Descripción último mantenimiento: Revisión en la instalación del equipo. Revisión preliminar del estado físico del equipo. Limpieza integral externa e interna. Revisión y limpieza del sistema electrónico (tarjeta electrónica, cableado, socket, display, teclado). Revisión y limpieza de la celda de carga. Revisión y limpieza del platillo de pesaje. Revisión y limpieza de la cámara de vidrio. Se realiza verificación de medidas con pesas patrón F1. El equipo funciona actualmente. Tipo de mantenimiento requerido: preventivo Descripción del mantenimiento requerido: Medición de voltaje, corriente eléctrica, limpieza y revisión de la celda de carga, ajuste del equipo utilizando juego de masa de clase F1, verificación de la balanza en todo el rango. El contratista debe garantizar que el equipo cumpla con pruebas metrológicas que realice el laboratorio acreditado en el momento de la calibración después del mantenimiento. Repuestos e insumos requeridos: ninguno
(Descripción servicio requerido anexo de especificaciones Tecnicas)
| 5 | Balanza analítica BA 210 Placa: 1005210216180000046 Descripción técnica del equipo: Equipo genérico para varias industrias. A 110 V. de alta precisión, tres decimales. Operación digital. Mide el peso. Este equipo se emplea para la medición de masa de probetas Modelo: BA 210S Serial: 30305318 Fecha de adquisición: 14/12/1993 Fecha finalización garantía: 14/12/1995 Valor total del equipo: 4.312.000 | Mantenimiento Preventivo | 1
Tipo de mantenimiento requerido: preventivo Descripción del mantenimiento requerido: Medición de voltaje, corriente eléctrica, limpieza y revisión de la celda de carga, ajuste del equipo utilizando juego de masa de clase F1, verificación de la balanza en todo el rango. El contratista debe garantizar que el equipo cumpla con pruebas metrológicas que realice el laboratorio acreditado en el momento de la calibración después del mantenimiento. Repuestos e insumos requeridos: ninguno Justificación de la solicitud: Este equipo es necesario para la medición del peso de las probetas que se emplean para realizar los diferentes ensayos ofertados por el centro de diseño y manufactura del cuerno, incluidos aquellos que se encuentran dentro del alcance de acreditación proyectada por el laboratorio de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 Fecha último mantenimiento: 2019-09-24 Descripción último mantenimiento: Revisión en la instalación del equipo. Revisión preliminar del estado físico del equipo. Limpieza integral externa e interna. Revisión y limpieza del sistema electrónico (tarjeta electrónica, cableado, socket, display, teclado). Revisión y limpieza de la celda de carga. Revisión y limpieza del platillo de pesaje. Revisión y limpieza de la cámara de vidrio. Se realiza verificación de medidas con pesas patrón F1. El equipo funciona actualmente.
(Descripción servicio requerido anexo de especificaciones Tecnicas)
| 6 | FLEXOMETRO DE CAPELLADA BALLY | Mantenimiento requerido Correctivo | 1
Marca: TECNOLOGIA APROPIADA Modelo: 3TA92 Serie: 930325 Valor total del equipo: $ 3.989.000 Fecha último mantenimiento: 14/12/1993 El equipo funciona actualmente. Mantenimiento que requiere el equipo: Limpieza y lubricación general del equipo, revisión de componente eléctrico y mecánico del mismo. Suministro e instalación de sensor contador de ciclos
(Descripción servicio requerido anexo de especificaciones Tecnicas)
| 7 | FLEXOMETRO CALZADO COMPLETO Marca: SATRA Modelo: STM 184 Serie: 184-2-3-0512 Valor total del equipo: $50.000.000 El equipo funciona actualmente. Mantenimiento que requiere el equipo: Limpieza y lubricación general del equipo, revisión de componente eléctrico y mecánico del mismo. Suministro e instalación de sensor contador de ciclos. | Mantenimiento requerido Correctivo | 1
(Descripción servicio requerido anexo de especificaciones Tecnicas)
|  | TOTAL |  |  |  | 0
firma
Nombre
dirección
telefono
correo