|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL ELEMENTO: TERMOCICLADOR DE PCR EN TIEMPO REAL |  |
| --- | --- |

| CODIGO: | 1 | HOJA No. | 1 | ## DE | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

Es un equipo de laboratorio empleado para realizar: Cuantificación absoluta y relativa de ácidos nucleicos, Genotipificación de SNPs, Cuantificación de la expresión génica relativa con curvas, estándar y delta Ct, cuantificación absoluta, expresión de microRNa, variación en número de copias, análisis de carga viral, ensayos de presencia/ausencia, análisis de curva melting, ensayos TaqMan y SYBR green.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Pantalla táctil: Pantalla táctil interactiva - Interfaz de comunicación: USB, Ethernet, Nube - Capacidad de muestras: mínimo 96 pozos - Bloque: fijo, isotérmico - Volumen de reacción: Bloque de mínimo 0, 2 mL - Tipo de plásticos: platos de mínimo 96 pozos (0,2ml), tiras de tubos y tiras de tapas - Rango de excitación: 465–680 nm - Rango de detención: 500–710 nm - Fuente de luz: LED blanco brillante - Detención óptica: mínimo 3 filtros - Método de calentamiento/Enfriamiento: Peltier - Multiplexación: minima 3 targets - Colorantes: FAM/SYBR™ Green/SYTO™ 9; VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX™/Texas Red™ dyes - Velocidad de rampa de muestra: mínimo 1.8°C/sec - Precisión en la temperatura: mínimo 25°C - Rango de uniformidad de la temperatura: 0.2- 0.5°C - Rango de volumen de reacción: 10–150 μL - Rango dinámico: mínimo 10 logs - Resolución Cambio: mínimo de 1,5 veces - Sensibilidad: mínimo 1 copia - Sistema de análisis de datos: Análisis primarios en Software de diseño y análisis, y secundarios en módulos de análisis disponibles en la nube. - Monitoreo de la corrida en tiempo real desde PC y dispositivos móviles: Compatible con computadora PC o Mac® o Tablet y dispositivos móviles - Dimensiones y peso: 40 x 27 x 50 cm (Altura x ancho x profundo), <26 kg ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: - Incluye UPS MG-3000: Potencia: 3000VA/2400W Rango de entrada: 90-150 VAC Voltaje de salida en modo AC: 120 VAC +/-10% Tomas: 8X15 - 15R Alarmas: Modo Inversor - Batería Baja - Sobrecarga Comunicación USB ACCESORIOS: - Manuales de servicio y técnico - Kit de mantenimiento para limpieza - Placa patrón - Incluye computador portátil con mínimo: 64 bits, Memoria RAM 16 GB, Disco duro de 256 GB y Procesador Core i5. - Forro protector para el equipo. - Mesa para instalación del equipo: Fabricada con estructura de acero laminado, recubierta de pintura epoxi. Ruedas con freno. Con encimera superior en compacto HPL de 18mm. Dimensiones Ancho:70 cm x Fondo:65 cm x Alto:72 cm GARANTIA: mínimo 12 meses de garantía a partir de la fecha de entrega No obstante, el oferente entregará toda la información adicional que se considere necesaria para el buen funcionamiento del equipo. Observación: el equipo debe ser entregado, instalado y testeado en el Laboratorio de Biología molecular - Complejo de Ciencias Básicas del Centro de Formación Agroindustrial ubicado en el km 38 vía al sur de Neiva.

CAPACITACIÓN: Se debe realizar una capacitación mínima de 16 horas (de mínimo 10 personas) la cual debe incluir: Calibración del equipo, preparación de muestras, análisis e interpretación de resultados, prácticas para el correcto uso y almacenamiento, adicionalmente manejo del software para la aplicación de interés. Verificación del funcionamiento del equipo con la Placa TaqMan™ RNase P o SRBY green.