	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES



	NOMBRE DEL ELEMENTO: TERMOCICLADOR DE PCR EN TIEMPO REAL
	



	CODIGO:
	1
	HOJA No.
	1
	DE
	2



APLICACIONES:
	Es un equipo de laboratorio empleado para realizar: Cuantificación absoluta y relativa de ácidos nucleicos, Genotipificación de SNPs, Cuantificación de la expresión génica relativa con curvas, estándar y delta Ct, cuantificación absoluta, expresión de microRNa, variación en número de copias, análisis de carga viral, ensayos de presencia/ausencia, análisis de curva melting, ensayos TaqMan y SYBR green.

	



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
· Pantalla táctil: Pantalla táctil interactiva
· Interfaz de comunicación: USB, Ethernet, Nube 
· Capacidad de muestras: mínimo 96 pozos
· Bloque: fijo, isotérmico
· Volumen de reacción: Bloque de mínimo 0, 2 mL
· Tipo de plásticos: platos de mínimo 96 pozos (0,2ml), tiras de tubos y tiras de tapas
· Rango de excitación:  465–680 nm
· Rango de detención:  500–710 nm
· Fuente de luz: LED blanco brillante
· Detención óptica: mínimo 3 filtros 
· Método de calentamiento/Enfriamiento: Peltier 
· Multiplexación: minima 3 targets
· Colorantes: FAM/SYBR™ Green/SYTO™ 9; VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX™/Texas Red™ dyes
· Velocidad de rampa de muestra: mínimo 1.8°C/sec
· Precisión en la temperatura: mínimo 25°C
· Rango de uniformidad de la temperatura: 0.2- 0.5°C
· Rango de volumen de reacción: 10–150 μL
· Rango dinámico: mínimo 10 logs
· Resolución Cambio: mínimo de 1,5 veces
· Sensibilidad: mínimo 1 copia
· Sistema de análisis de datos: Análisis primarios en Software de diseño y análisis, y secundarios en módulos de análisis disponibles en la nube.
· Monitoreo de la corrida en tiempo real desde PC y dispositivos móviles: Compatible con computadora PC o Mac® o Tablet y dispositivos móviles
· Dimensiones y peso: 40 x 27 x 50 cm (Altura x ancho x profundo), <26 kg

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:  
· Incluye UPS MG-3000:
Potencia: 3000VA/2400W
Rango de entrada: 90-150 VAC
Voltaje de salida en modo AC: 120 VAC +/-10%
Tomas: 8X15 - 15R
Alarmas: Modo Inversor - Batería Baja - Sobrecarga
Comunicación USB

ACCESORIOS: 
· Manuales de servicio y técnico
· Kit de mantenimiento para limpieza 
· Placa patrón 
· Incluye computador portátil con mínimo: 64 bits, Memoria RAM 16 GB, Disco duro de 256 GB y Procesador Core i5.
· Forro protector para el equipo.
· Mesa para instalación del equipo: Fabricada con estructura de acero laminado, recubierta de pintura epoxi. Ruedas con freno. Con encimera superior en compacto HPL de 18mm. Dimensiones Ancho:70 cm x Fondo:65 cm x Alto:72 cm
· 
GARANTIA:  mínimo 12 meses de garantía a partir de la fecha de entrega

No obstante, el oferente entregará toda la información adicional que se considere necesaria para el buen funcionamiento del equipo.

Observación: el equipo debe ser entregado, instalado y testeado en el Laboratorio de Biología molecular - Complejo de Ciencias Básicas del Centro de Formación Agroindustrial ubicado en el km 38 vía al sur de Neiva.


	CAPACITACIÓN: 

Se debe realizar una capacitación mínima de 16 horas (de mínimo 10 personas) la cual debe incluir: Calibración del equipo, preparación de muestras, análisis e interpretación de resultados, prácticas para el correcto uso y almacenamiento, adicionalmente manejo del software para la aplicación de interés. Verificación del funcionamiento del equipo con la Placa TaqMan™ RNase P o SRBY green.







