## PriceList
Lista de artículos
Nivel | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | Comentarios del comprador
| 1 | 39121300 | CENTRIFUGA DE 24 TUBOS | 1 | UN |  |  | Centrifuga 24 tubos. Rango de velocidad entre 500 rpm y 3200 rpm +/- 500 rpm. Visualización de velocidad en rpm y tiempo programados. Ciclos de operación programables y almacenables en memoria. Seguro de tapa. Nivel de ruido bajo, Conexión a 110 V +/- 10V - 60 Hz.
| 2 | 39121300 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 1 | UN |  |  | Centrifuga refrigerada. Capacitad mínima de tubos: 24 de 15 ml Alimentación: 110V +/- 10V - 60Hz. Intervalo del control de temperatura -20°C a 40°C +/- 10°C. Rápido enfriamiento. Mínimo 10 memorias programables. Resolución de ajuste de temperatura 1°C. Resolución de ajuste de velocidad 100 rpm. Visualización de velocidad en rpm y tiempo programados. Velocidad mínimo de 4.000 rpm en adelante. Ajuste de tiempo digital. Seguro de tapa. Nivel de ruido bajo. Pantalla digital.
| 3 | 39121300 | AGITADOR DE MAZZINI | 1 | UN |  |  | De tipo orbital, con control digital de tiempo y velocidad, con base antideslizante, rango de velocidad 50 - 250 rpm +/- 50rpm. Temporizador continuo con amplio tiempo en minutos.
| 4 | 39121300 | INCUBADORA NEONATAL ABIERTA | 1 | UN |  |  | Visualización de parámetros. Rango de control de temperatura piel: 34°C a 38°C. Temporizador amplio en tiempo. Iluminación: > 0,11 lúmenes/cm. Base rodante de cuatro ruedas (dos con freno). Plataforma para paciente con mecanismo manual que permita efectuar trendelemburg y trendelemburg invertido. Plataforma traslucida para rayos x, plataforma en acrilicos abatible, portachasis. Rango amplio de alarmas audibles y visibles. Alimentación: 110V +/- 10V - 60Hz.
| 5 | 39121300 | VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE (ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL) | 1 | UN |  |  | Ventilador de transporte, con modalidades ventilatorias controladas, controlado por presión y volumen. Para neonatos, adultos y pediátricos. Pantalla touchscreen de gran tamaño. Ajuste de parámetros de ventilación, Monitorización de: curvas, modo ventilatorio, saturación de oxigeno, presión inspiratoria, volumen corriente, Relación I:E, Presión máxima, Presión media, Frecuencia respiratoria, Flujo inspiratorio, Modos ventilatorios: VCV ventilación controlada por volumen. A/C asistida controlada, SIMV ventilación mandatoria intermitente sincronizada, PCV Ventilación controlada por presión, CPAP presión positiva continua. Parámetros: Presión soporte PEEP 0-35 cm H2O o mas. Oxigeno de 21, 35- 100%.. Frecuencia respiratoria 1-150 o más. Volumen. Presión inspiratoria: 1-60 +/- 10 cm H2O. Tiempo inspiratorio 0.1 - 8 seg o mayor. sistema de alarmas. Detección y almacenamiento de eventos. Equipo liviano y fácil manejo. Batería con autonomía de mínimo 4 horas, requerimientos adicionales: Eléctricos, 110V +/- 10 V CA, 60 Hz Cable AC Conexión – Colombia. Idioma; los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
| 6 | 39121300 | ECOGRAFO VOLUMETRICO 4D | 1 | UN |  |  | Ultrasonido de alto desempeño, de uso general para uso en diferentes especialidades, con impresora térmica. Con minimo 3 puertos de conexion para transductores, transductor volumétrico 4D, convexo, lineal, endocavitario, sectorial, frecuencia de transductores hasta 18 MHz (dependiendo del transductor). Pantalla LCD de alta resolución, mínimo 15”. Brillo y contraste ajustable, pantalla táctil color, volumen ajustable, ruedas con freno. Modos: B, M, Doppler a color. Puertos periféricos: VGA, USB, DVD, DICOM, Voltaje: 110V +/- 10V - 60Hz. Equipo con bateria. Equipo cuenta con supresor de picos o de voltaje.
| 7 | 39121300 | ECOGRAFO | 1 | UN |  |  | Ultrasonido de alto desempeño, de uso general para uso en diferentes especialidades, con impresora térmica. Con minimo 3 puertos de conexion para transductores, convexo, lineal, endocavitario, sectorial, frecuencia de transductores hasta 14 MHz (dependiendo del transductor). Pantalla LCD de alta resolución, mínimo 15”. Brillo y contraste ajustable, ruedas con freno. Modos: B, M, Doppler a color. Puertos periféricos: VGA, USB, DICOM, Voltaje: 110V +/- 10V - 60Hz. Equipo con bateria. Equipo cuenta con supresor de picos o de voltaje.