## Hoja1 (2)
IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | Código FBS 090
Versión 2
Fecha 4/07/2012
OBJETO: Prestación del servicio de calibración de micropipetas, lector de microplacas, ultracongelador , celda de carga, extensómetro biaxial, mantenimiento y validación de cabina de seguridad biológica, y mantenimiento del sistema de osmosis pertenecientes a los laboratorios de Ciencias biomédicas y de Materiales Polimericos del Centro de Laboratorios de Investigación Parque i.
ITEM | CANT. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | VALOR UNITARIO SIN IVA | % DEL IVA | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | 1 | Validación y mantenimiento de la Unidad Básica de Servicio al sistema de osmosis y el suavizador marca Purkipor, la cual debe incluir: • Una (1) Validación del equipo. • Dos (2) Mantenimientos Preventivos (semestrales) para el Sistema de Ósmosis Inversa y el Suavizador. • Mantenimientos Correctivos ILIMITADOS hasta Diciembre 25/2022. Adicionamente, debe incluir la mano de obra para el cambio periódico de todos los elementos descritos a continuación: • Doce (12) Filtros de Polipropileno 10x2.5" 50 Micras (Purikor, prensado, Slim 10" 50 mic. PARA CAMBIO MENSUAL) • Seis (6) Filtros Polipropileno 10x2.5" 10 Micras (Purikor prensado Slim 10" 10 micras. PARA CAMBIO CADA 2 MESES) • Dos (2) Filtros de Polipropileno 10X2,5 5 Micras (Purikor prensado slim 10" 5 micras. PARA CAMBIO CADA 6 MESES) • Dos (2) Filtros Polipropileno 10x2.5" 1 Micra (Purefer, polipropileno slim 10" 1 mic. PARA CAMBIO CADA 6 MESES) • Cuatro (4) Filtros de Carbón Activado Granular (Purefer, slim GAC 10. Con Certificación NSF. PARA CAMBIO CADA 6 MESES EN EL SUAVIZADOR Y EN EL SISTEMA DE ÓSMOSISINVERSA) • Dos (2) Membranas de Ósmosis Inversa Purikor (100 GPD. PARA CAMBIO ANUAL DE LAS 2 MEMBRANAS) • Una (1) Resina Mixta Desionización (Marca ResinTech MBD-10 SC, Unidad de Empaque: un (1) Litro. PARA CAMBIO DE 1 LITRO CADA 2 MESES) • Un (1) Tanque Presurizado de 12 litros (Purikor. Tanque de Almacenamiento de Agua del Sistema de Ósmosis Inversa) • Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio en las instalaciones del laboratorio en el itm
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR DEL IVA
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Adicional a las especificaciones técnicas de los ítems solicitados, el contratista debe tener en cuenta: NOTA 1: El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, importación, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto el itm no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los bienes antes descritos. NOTA 2: Las propuestas se deberán entregar cotizando la totalidad de los ítems requeridos por el ITM y en los formatos que para tal fin se tienen establecidos. no se aceptan ofertas parciales o incompletas. NOTA 3: Certificado de aceptación medidas de prevención y control COVID 19, teniendo en cuenta la situación actual, el representante legal o apoderado del oferente, deberá certificar que, dará cumplimiento a la normatividad emitida por las autoridades nacionales y/o locales, así como a las directrices o instrucciones impartidas por el ITM para la atención, prevención y control del covid-19, durante el plazo de ejecución del contrato. Este requisito se acreditará conforme al Formato denominado “Certificado de aceptación medidas de prevención y control COVID 19” Este requisito se acreditará conforme al FORMATO denominado “Certificado de aceptación medidas de prevención y control COVID 19” NOTA 4: En el momento de entregar la propuesta, se debe anexar el comprobante que indique que el laboratorio que va a realizar la calibración se encuentra acreditado ante la ONAC exepto para para los grupos 2 y 6. (GRUPO 2: (MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA) y el GRUPO 6: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS) NOTA 5 : La calibración del GRUPO 1. (CALIBRACIÓN DE MICROPIPETA) se realizara en los laboratorios del proveedor. El transporte de las micropipetas es asumido por el ITM hasta el laboratorio del Proveedor. NOTA 6:El mantenimiento y calibración de los siguientes grupos se relalizara en las Instalaciones del ITM, sedes fraternidad y Robledo. Los Viáticos y transporte de personal y equipos o instrumentos requeridos para prestar el servicio son asumidos por el proveedor: GRUPOS 2. MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA GRUPO 3. CALIBRACIÓN DE LECTOR DE MICROPLACAS GRUPO 4. CALIBRACIÓN DEL ULTRACONGELADOR GRUPO 5. CALIBRACIÓN DE EXTENSOMETRO Y CELDA DE CARGA GRUPO 6: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS NOTA 7: Los mantenimientos y calibraciones para los siguientes grupos deberán realizarce un plazo máximo de un mes y medio después de firmado el acta de incio: GRUPO 1: CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS. GRUPOS 2. MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA GRUPO 3. CALIBRACIÓN DE LECTOR DE MICROPLACAS GRUPO 4. CALIBRACIÓN DEL ULTRACONGELADOR GRUPO 5. CALIBRACIÓN DE EXTENSOMETRO Y CELDA DE CARGA NOTA 8: Para el GRUPO 6: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS deberán realizarse 2 mantenimientos, el primero dentro del plazo de ejecución general de mes y medio después de haber firmado el acta de inicio, y el segundo a mas tardar el 12 de Diciembre del 2022 previa solicitud del supervisor. NOTA 9: Debera entregarse certificado de calibración para los siguientes grupos: GRUPO 1: CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS. GRUPO 3. CALIBRACIÓN DE LECTOR DE MICROPLACAS GRUPO 4. CALIBRACIÓN DEL ULTRACONGELADOR GRUPO 5. CALIBRACIÓN DE EXTENSOMETRO Y CELDA DE CARGA NOTA 10: Para el GRUPO 6: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE OSMOSIS deberá entregarse una garantía de 6 meses tiempo durante el cual el proveedor debera realizar mantenimientos preventivos ilimitados. NOTA 11: En caso de que se requieran repuestos que tengan costo adicional, esto deberá ser informado al supervisor del contrato para su aprobación.
ANEXOS TÉCNICOS CONFORME SE ESTABLECEN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS E INVITACIÓN PÚBLICA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:
|  | NOMBRE DEL PROPONENTE |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O
|  | CC. o NIT |  |  | PERSONA NATURAL
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)