ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

- DATOS DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL OFERTADO

| GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | PAIS FABRICANTE | FECHA DE FABRICACIÓN | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 1 | BANDA TROTADORA |  |  |  |  |  |
| 2 | BICICLETA ESTATICA |  |  |  |  |  |
| 3 | ELIPTICA |  |  |  |  |  |
| 4 | GIMNASIO MULTIFUERZA |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | PAIS FABRICANTE | FECHA DE FABRICACIÓN | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 5 | CABINA DE BIOSEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 6 | CENTRIFUGA DE 36 TUBOS |  |  |  |  |  |
| 7 | CENTRIFUGA DE 60 TUBOS |  |  |  |  |  |
| 8 | CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS |  |  |  |  |  |
| 9 | INCUBADORA CO2 |  |  |  |  |  |
| 10 | INCUBADORA PARA LABORATORIO |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3. CONGELADORES |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | PAIS FABRICANTE | FECHA DE FABRICACIÓN | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 11 | CONGELADOR VERTICAL (SEROTECA) |  |  |  |  |  |
| 12 | CONGELADOR VERTICAL PEQUEÑO |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4. NEVERAS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | PAIS FABRICANTE | FECHA DE FABRICACIÓN | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 13 | NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |  |  |
| 14 | NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS |  |  |  |  |  |
| 15 | NEVERA PARA MEDICAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 16 | NEVERA PARA REACTIVOS |  |  |  |  |  |
| 35 | NEVERA HORIZONTAL PARA REFRIGERACIÓN DE BIOLOGICOS |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | PAIS FABRICANTE | FECHA DE FABRICACIÓN | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 17 | ELECTROESTIMULADOR |  |  |  |  |  |
| 18 | EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR |  |  |  |  |  |
| 19 | ULTRASONIDO |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | PAIS FABRICANTE | FECHA DE FABRICACIÓN | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 20 | COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP |  |  |  |  |  |
| 21 | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | MARCA | MODELO | PAIS FABRICANTE | FECHA DE FABRICACIÓN | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 22 | BANDA TROTADORA PEDIATRICA |  |  |  |  |  |
| 23 | ELECTROBISTURI |  |  |  |  |  |
| 24 | EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO |  |  |  |  |  |
| 25 | EQUIPO DE IONTOFORESIS |  |  |  |  |  |
| 26 | EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL |  |  |  |  |  |
| 27 | ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 a 35 LITROS |  |  |  |  |  |
| 28 | ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS |  |  |  |  |  |
| 29 | LAVADORA ULTRASONICA |  |  |  |  |  |
| 30 | MAQUINA DE ANESTESIA |  |  |  |  |  |
| 31 | SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO |  |  |  |  |  |
| 32 | SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |
| 33 | TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES |  |  |  |  |  |
| 34 | VIDEOCOLPOSCOPIO |  |  |  |  |  |

Teniendo en cuenta que junto con el equipo se debe hacer entrega de cada uno de los accesorios requeridos para su funcionamiento, se solicita que en la oferta se incluya el listado específico de dichos accesorios diligenciando el siguiente cuadro:

- DATOS DE ACCESORIO(S)

| GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | MARCA DEL ACCESORIO | MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO | PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 1 | BANDA TROTADORA |  |  |  |  |  |
| 2 | BICICLETA ESTATICA |  |  |  |  |  |
| 3 | ELIPTICA |  |  |  |  |  |
| 4 | GIMNASIO MULTIFUERZA |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | MARCA DEL ACCESORIO | MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO | PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 5 | CABINA DE BIOSEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 6 | CENTRIFUGA DE 36 TUBOS |  |  |  |  |  |
| 7 | CENTRIFUGA DE 60 TUBOS |  |  |  |  |  |
| 8 | CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS |  |  |  |  |  |
| 9 | INCUBADORA CO2 |  |  |  |  |  |
| 10 | INCUBADORA PARA LABORATORIO |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3. CONGELADORES |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | MARCA DEL ACCESORIO | MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO | PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 11 | CONGELADOR VERTICAL (SEROTECA) |  |  |  |  |  |
| 12 | CONGELADOR VERTICAL PEQUEÑO |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4. NEVERAS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | MARCA DEL ACCESORIO | MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO | PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 13 | NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |  |  |
| 14 | NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS |  |  |  |  |  |
| 15 | NEVERA PARA MEDICAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 16 | NEVERA PARA REACTIVOS |  |  |  |  |  |
| 35 | NEVERA HORIZONTAL PARA REFRIGERACIÓN DE BIOLOGICOS |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | MARCA DEL ACCESORIO | MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO | PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 17 | ELECTROESTIMULADOR |  |  |  |  |  |
| 18 | EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR |  |  |  |  |  |
| 19 | ULTRASONIDO |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | MARCA DEL ACCESORIO | MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO | PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 20 | COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP |  |  |  |  |  |
| 21 | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | MARCA DEL ACCESORIO | MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO | PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 22 | BANDA TROTADORA PEDIATRICA |  |  |  |  |  |
| 23 | ELECTROBISTURI |  |  |  |  |  |
| 24 | EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO |  |  |  |  |  |
| 25 | EQUIPO DE IONTOFORESIS |  |  |  |  |  |
| 26 | EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL |  |  |  |  |  |
| 27 | ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 a 35 LITROS |  |  |  |  |  |
| 28 | ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS |  |  |  |  |  |
| 29 | LAVADORA ULTRASONICA |  |  |  |  |  |
| 30 | MAQUINA DE ANESTESIA |  |  |  |  |  |
| 31 | SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO |  |  |  |  |  |
| 32 | SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |
| 33 | TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES |  |  |  |  |  |
| 34 | VIDEOCOLPOSCOPIO |  |  |  |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| ITEM 1 |  |  |  |
| BANDA TROTADORA |  |  |  |
| MOTOR MÍNIMO DE 4 HP |  |  |  |
| VELOCIDAD GRADUABLE |  |  |  |
| VELOCIDAD MINIMA DE 1 KM/H O MENOR |  |  |  |
| VELOCIDAD MAXIMA DE 16 KM/H O MAYOR |  |  |  |
| INCLINACIÓN ELECTRÓNICA GRADUABLE |  |  |  |
| DIFERENTES GRADOS DE INCLINACIÓN HASTA 15% |  |  |  |
| BANDA AUTOLUBRICADA Y ANTIDESLIZANTE |  |  |  |
| MÍNIMO VENTICINCO PROGRAMAS BÁSICOS (OPCIONAL) |  |  |  |
| PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL |  |  |  |
| DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE: |  |  |  |
| RITMO CARDIACO |  |  |  |
| VELOCIDAD |  |  |  |
| TIEMPO |  |  |  |
| DISTANCIA |  |  |  |
| INCLINACIÓN |  |  |  |
| CALORÍAS |  |  |  |
| SOPORTES LATERALES Y FRONTALES |  |  |  |
| DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA |  |  |  |
| SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN |  |  |  |
| ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO |  |  |  |
| RUEDAS DE ARRASTRE PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO |  |  |  |
| PESO MÍNIMO DEL USUARIO DE 180 KG |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ o 220v 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 4 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| ITEM 2 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| BICICLETA ESTATICA |  |  |  |
| MÍNIMO DIEZ PROGRAMAS DE EJERCICIOS |  |  |  |
| PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL |  |  |  |
| ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO |  |  |  |
| AJUSTABLE EN VARIOS NIVELES DE RESISTENCIA |  |  |  |
| DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE: |  |  |  |
| FRECUENCIA CARDIACA |  |  |  |
| CALORÍAS |  |  |  |
| DISTANCIA |  |  |  |
| TIEMPO |  |  |  |
| VELOCIDAD |  |  |  |
| SILLÍN AJUSTABLE CON ESPALDAR |  |  |  |
| MANUBRIO AJUSTABLE |  |  |  |
| PEDALES CON CALA PIE Y CORREAS DE AJUSTE |  |  |  |
| SISTEMA DE FRENO ELECTROMAGNÉTICO |  |  |  |
| SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA |  |  |  |
| RUEDAS DE ARRASTRE PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO |  |  |  |
| PESO MÍNIMO DEL USUARIO 160Kg |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 5 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| ITEM 3 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| ELÍPTICA |  |  |  |
| MÍNIMO DIEZ NIVELES DE RESISTENCIA |  |  |  |
| MÍNIMO DIEZ PROGRAMAS DE EJERCICIOS |  |  |  |
| SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA ELIPTICA |  |  |  |
| ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO |  |  |  |
| DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE: |  |  |  |
| FRECUENCIA CARDIACA |  |  |  |
| CALORÍAS |  |  |  |
| DISTANCIA |  |  |  |
| TIEMPO |  |  |  |
| RPM O PASOS POR MINUTO |  |  |  |
| PEDALES ANTIDESLIZANTES Y/O ERGONOMICOS CON AGARRE QUE PERMITAN LA ESTABILIDAD Y COMODIDAD EN EL ENTRENAMIENTO |  |  |  |
| SISTEMA AUTOGENERADOR DE ENERGIA |  |  |  |
| PESO MÍNIMO DEL USUARIO 150Kg |  |  |  |
| RUEDAS DE TRANSPORTE |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 3 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| ÍTEM 4 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| GIMNASIO MULTIFUERZA |  |  |  |
| UNA TORRE CON MINIMO CUATRO PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO |  |  |  |
| ESTRUCTURA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA |  |  |  |
| EJERCICIOS |  |  |  |
| POLEA ALTA |  |  |  |
| POLEA MEDIA |  |  |  |
| POLEA BAJA |  |  |  |
| EXTENSIÓN DE PIERNA |  |  |  |
| CABINA DE PECHO |  |  |  |
| ABDOMEN AEREO Y PARALELAS |  |  |  |
| PRENSA DE PIERNAS |  |  |  |
| ABDOMEN DECLINADO |  |  |  |
| PARA TRABAJO DE GRUPO MUSCULAR: PIERNA, PECHO, HOMBRO, ESPALDA Y BRAZO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO |  |  |  |  |
| ITEM 5 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| CABINA DE BIOSEGURIDAD |  |  |  |
| CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN EN NORMA EUROPEA PARA CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA EN 12469 O CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 49 |  |  |  |
| DISPLAY LCD PARA LA VISUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: |  |  |  |
| PRESIÓN EN EL FILTRO DE SALIDA |  |  |  |
| PRESIÓN EN EL FILTRO DE ENTRADA |  |  |  |
| DURACIÓN DEL FILTRO |  |  |  |
| DURACIÓN DE LA LÁMPARA ULTRAVIOLETA |  |  |  |
| VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR |  |  |  |
| TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CÁMARA |  |  |  |
| TIEMPO DE TRABAJO |  |  |  |
| VELOCIDAD DE ENTRADA |  |  |  |
| VELOCIDAD DE LA BARRERA FRONTAL |  |  |  |
| ZONA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE SIN ESQUINAS NI JUNTAS |  |  |  |
| LUZ ULTRAVIOLETA |  |  |  |
| DOBLE FILTRO ULPA |  |  |  |
| LUZ FLUORESCENTE O LED |  |  |  |
| INTERRUPTORES INDIVIDUALES PARA EL EXTRACTOR Y LAS LUCES |  |  |  |
| CRISTAL FRONTAL DE SEGURIDAD |  |  |  |
| ÁREA INTERNA DE TRABAJO CON PRESIÓN NEGATIVA |  |  |  |
| ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: |  |  |  |
| VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR Y DE LA BARRERA FRONTAL FUERA DE RANGO |  |  |  |
| VENTANA FRONTAL ABIERTA |  |  |  |
| SATURACIÓN DE LOS FILTROS ULPA |  |  |  |
| MAL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR |  |  |  |
| TEST DE CONTAMINACIÓN INTENCIONADA PARA CONFIRMAR EL ESTADO DE LOS FILTROS (OPCIONAL) |  |  |  |
| SE REQUIERE QUE LA CABINA SEA ENTREGADA CON BASE MÓVIL |  |  |  |
| SE REQUIERE QUE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CABINA, SE REALICE EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y/O CALIFICACION GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA |  |  |  |
| CALIBRACIÓN (VALIDACIÓN Y/O CALIFICACION) ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Medición de partículas, seguridad eléctrica, nivel de ruido, intensidad lumínica y velocidad de flujo |  |  |  |
| ITEM 6 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| CENTRIFUGA DE 36 TUBOS |  |  |  |
| CAPACIDAD DE MINIMO 36 TUBOS DE 15 ML FONDO REDONDO |  |  |  |
| ROTOR OSCILANTE |  |  |  |
| SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA |  |  |  |
| PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR Y TIEMPO |  |  |  |
| DETENCION AUTOMATICA |  |  |  |
| TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO |  |  |  |
| VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR |  |  |  |
| TACOMETRO ELECTRONICO |  |  |  |
| Cámara del rotor en material inoxidable de alta resistencia |  |  |  |
| PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN |  |  |  |
| MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA |  |  |  |
| CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min) |  |  |  |
| ITEM 7 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| CENTRIFUGA DE 60 TUBOS |  |  |  |
| CAPACIDAD DE MINIMO 60 TUBOS DE 15 ML FONDO REDONDO |  |  |  |
| ROTOR OSCILANTE |  |  |  |
| SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA |  |  |  |
| PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR Y TIEMPO |  |  |  |
| DETENCION AUTOMATICA |  |  |  |
| TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO |  |  |  |
| VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR |  |  |  |
| TACOMETRO ELECTRONICO |  |  |  |
| Cámara del rotor en material inoxidable de alta resistencia |  |  |  |
| PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN |  |  |  |
| MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 4 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA |  |  |  |
| CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min) |  |  |  |
| ITEM 8 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS |  |  |  |
| CAPACIDAD DE MINIMO 16 TUBOS CON TAPA TIPO ROSCA Y FONDO CONICO DE 50 ML |  |  |  |
| SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| ROTOR OSCILANTE |  |  |  |
| SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA |  |  |  |
| PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR, TIEMPO Y TEMPERATURA |  |  |  |
| DETENCION AUTOMATICA |  |  |  |
| TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO |  |  |  |
| VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR |  |  |  |
| TACOMETRO ELECTRONICO |  |  |  |
| Cámara del rotor en material inoxidable de alta resistencia |  |  |  |
| PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN |  |  |  |
| MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA |  |  |  |
| CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min) temperatura (°C) |  |  |  |
| ITEM 9 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| INCUBADORA CO2 |  |  |  |
| CAPACIDAD ENTRE 150 A 200 LITROS |  |  |  |
| CAMARA EN ACERO INOXIDABLE CON BORDES REDONDEADOS |  |  |  |
| PUERTA EXTERNA CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO QUE EVITE CONDENSACION |  |  |  |
| PUERTA INTERNA DE VIDRIO |  |  |  |
| CHAQUETA DE AIRE O CALENTAMIENTO DIRECTO |  |  |  |
| CON SENSOR INFRARROJO DE TEMPERATURA |  |  |  |
| DESINFECCIÓN POR AIRE CALIENTE O CICLO DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA |  |  |  |
| SENSOR DE CO2 |  |  |  |
| SONDAS DE TEMPERATURA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURA |  |  |  |
| VÁLVULA REGULADORA DE CO2, CON RANGO DE CO2 DE 0-20% |  |  |  |
| DISPLAY DIGITAL PARA LA VISUALIZACION DE LA MEDICIONES DE: |  |  |  |
| CONCENTRACION DE CO2 |  |  |  |
| TEMPERATURA |  |  |  |
| HUMEDAD |  |  |  |
| SISTEMA DE ALARMAS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: |  |  |  |
| CONCENTRACIÓN DE CO2 ALTA Y/O BAJA |  |  |  |
| PUERTA ABIERTA |  |  |  |
| DEBE INCLUIR UNA BALA CON CO2 DE MÍNIMO 80 LIBRAS |  |  |  |
| FILTRO HEPA |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN 110V 60HZ |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| CUATRO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Estabilidad (temperatura (°C), Uniformidad (temperatura (°C), Indicación (temperatura (°C) |  |  |  |
| ITEM 10 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| INCUBADORA PARA LABORATORIO |  |  |  |
| CAPACIDAD DE LA CÁMARA ENTRE 100 Y 120 LITROS |  |  |  |
| TIPO SOBREMESA |  |  |  |
| CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| DOBLE PUERTA |  |  |  |
| PUERTA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y PUERTA INTERIOR EN VIDRIO |  |  |  |
| TIMER DIGITAL |  |  |  |
| DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE TIEMPO Y TEMPERATURA |  |  |  |
| DOS SENSORES DE TEMPERATURA TIPO PT 100 |  |  |  |
| TEMPERATURA DE TRABAJO PRECONFIGURADA A 37°C |  |  |  |
| MECANISMO DE PROTECCIÓN POR SOBRETEMPERATURA |  |  |  |
| ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES POR DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| CUATRO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Estabilidad (temperatura (°C), Uniformidad (temperatura (°C), Indicación (temperatura (°C) |  |  |  |
| GRUPO 3. CONGELADORES |  |  |  |  |
| ITEM 11 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| CONGELADOR VERTICAL (SEROTECA) |  |  |  |
| UN CUERPO |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO VERTICAL |  |  |  |
| VOLUMEN NETO DE 90 A 150 LITROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC |  |  |  |
| ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES |  |  |  |
| TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA |  |  |  |
| RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE -15 A - 40°C |  |  |  |
| PUERTA SOLIDA |  |  |  |
| PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| DESCONGELACIÓN AUTOMATICA |  |  |  |
| DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA |  |  |  |
| CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| MINIMO SIES GRADILLAS AUTOCLAVABLES APTAS PARA CONGELACIÓN CON CAPACIDAD ENTRE 30 Y 50 TUBOS |  |  |  |
| ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIBRACIÓN (CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD) ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ) |  |  |  |
| ITEM 12 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| CONGELADOR VERTICAL PEQUEÑO |  |  |  |
| UN CUERPO |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO VERTICAL |  |  |  |
| VOLUMEN NETO DE 110 A 285 LITROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC |  |  |  |
| ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES |  |  |  |
| TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA |  |  |  |
| RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20 A - 45°C |  |  |  |
| PUERTA SOLIDA |  |  |  |
| PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| DESCONGELACIÓN AUTOMATICA |  |  |  |
| DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA |  |  |  |
| CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIBRACIÓN (CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD) ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ) |  |  |  |
| GRUPO 4. NEVERAS |  |  |  |  |
| ITEM 13 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |
| UN CUERPO |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO VERTICAL |  |  |  |
| VOLUMEN NETO DE 160 A 290 LITROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC |  |  |  |
| ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES |  |  |  |
| TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA |  |  |  |
| RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1 A 8 °C |  |  |  |
| PUERTA SOLIDA |  |  |  |
| PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA |  |  |  |
| CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| ILUMINACIÓN INTERIOR |  |  |  |
| ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ) |  |  |  |
| ITEM 14 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS |  |  |  |
| UN CUERPO |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO VERTICAL |  |  |  |
| VOLUMEN NETO DE 90 A 120 LITROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC |  |  |  |
| ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES |  |  |  |
| TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA |  |  |  |
| RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1 A 8 °C |  |  |  |
| PUERTA SOLIDA O PUERTA DE VIDRIO |  |  |  |
| PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA |  |  |  |
| DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA |  |  |  |
| CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| ILUMINACIÓN INTERIOR |  |  |  |
| ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ) |  |  |  |
| ITEM 15 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| NEVERA PARA MEDICAMENTOS |  |  |  |
| UN CUERPO |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO VERTICAL |  |  |  |
| VOLUMEN NETO DE 100 A 145 LITROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC |  |  |  |
| ALARMA PARA BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, PARA FALLO DE ENERGIA Y PARA PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES |  |  |  |
| TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA |  |  |  |
| RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 2 A 8 °C |  |  |  |
| PUERTA DE VIDRIO O CRISTAL ORGANICO CON MINIMO TRES LAMINAS |  |  |  |
| PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| DISPLAY DIGITAL CON BATERIA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA |  |  |  |
| CAMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| ILUMINACION INTERIOR |  |  |  |
| ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 4 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ) |  |  |  |
| ITEM 16 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| NEVERA PARA REACTIVOS |  |  |  |
| UN CUERPO |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO VERTICAL |  |  |  |
| VOLUMEN NETO DE 90 A 160 LITROS |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC |  |  |  |
| ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES |  |  |  |
| TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA |  |  |  |
| RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 2 A 8 °C |  |  |  |
| PUERTA SOLIDA O PUERTA DE VIDRIO |  |  |  |
| PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA |  |  |  |
| CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| ILUMINACIÓN INTERIOR |  |  |  |
| ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 3 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ) |  |  |  |
| ITEM 35 | CUMPLE | NO CUMPLE | ARCHIVO Y FOLIO |
| NEVERA PARA REFRIGERACION DE BIOLOGICOS |  |  |  |
| VOLUMEN NETO DE 200 A 240 LITROS |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  |
| CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1 A 8 °C |  |  |  |
| CIERRE DE SEGURIDAD EN LA PUERTA |  |  |  |
| CANASTILLAS EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA |  |  |  |
| ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES Y POR FALLO DE ENERGÍA VISIBLES Y AUDIBLES |  |  |  |
| ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE DE PQS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA OMS |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ CON REGULADOR DE VOLTAJE O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO EN RELACIÓN CON EL DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 2 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ), CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN (IQ), CALIFICACIÓN DEL DISEÑO (DQ) |  |  |  |
| GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA |  |  |  |  |
| ITEM 17 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| ELECTROESTIMULADOR |  |  |  |
| MINIMO DIEZ PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE ELECTROTERAPIA |  |  |  |
| MINIMO DOS CANALES DE TRABAJO INDEPENDIENTES |  |  |  |
| DISPLAY PARA LA VISUALIZACION DE PARAMETROS |  |  |  |
| MINIMO LAS SIGUIENTES FORMAS DE ONDAS |  |  |  |
| INTERFERENCIAL DE CUATRO POLOS |  |  |  |
| INTERFERENCIAL DE DOS POLOS |  |  |  |
| TENS SIMETRICO |  |  |  |
| TENS ASIMETRICO |  |  |  |
| CORRIENTE PULSADA |  |  |  |
| MICROCORRIENTE |  |  |  |
| CORRIENTE GALVANICA |  |  |  |
| CORRIENTE RUSA |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| CARRO DE TRANSPORTE FABRICADO EN MATERIAL INOXIDABLE CON FRENO EN MINIMO DOS DE SUS RUEDAS |  |  |  |
| OCHO KITS DE CUATRO ELECTRODOS DE CARBONO CON CABLE DE PACIENTE |  |  |  |
| OCHO KITS DE CUATRO ESPONJAS PARA ELECTRODOS DE CARBONO |  |  |  |
| DIEZ JUEGOS DE ELECTRODOS ADHESIVOS |  |  |  |
| TRES CABLES DE PACIENTES PARA ELECTRODOS |  |  |  |
| DOS FAJAS ELASTICAS MINIMO DE 1 METRO |  |  |  |
| DOS FAJAS ELASTICAS MINIMO DE 60 CM |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 5 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA |  |  |  |
| CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Frecuencia (Hz), voltaje (mV), corriente (mA), análisis de seguridad eléctrica cuando aplique |  |  |  |
| ITEM 18 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR |  |  |  |
| EMISION DE LASER ENTRE 600 Y 950 NANOMETROS |  |  |  |
| MINIMO 6 PROTOCOLOS CLINICOS PREPROGRAMADOS |  |  |  |
| SISTEMA DE EMISION CONTINUA Y PULSADA |  |  |  |
| FRECUENCIA DE PULSO EN LOS PARAMETROS DE 20000 HZ O MEJOR |  |  |  |
| PUNTA DE EMISION METALICA EN MATERIAL INOXIDABLE |  |  |  |
| CONTROL DE EMISION Y POTENCIA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| PANTALLA DE VISUALIZACION |  |  |  |
| CALCULO AUTOMATICO DEL TIEMPO DE EXPOSICION DE LA RADIACION LASER |  |  |  |
| APLICADOR LASER ENTRE 650 Y 690 NM A MINIMO 100 mW |  |  |  |
| APLICADOR LASER ENTRE 820 Y 860 NM A MINIMO 100 mW |  |  |  |
| APLICADOR LASER ENTRE 900 Y 960 NM A MINIMO 300 mW |  |  |  |
| APLICADOR LASER PUNTUAL ENTRE 820 Y 860NM |  |  |  |
| DETECTOR DE EMISION LASER INCORPORADO |  |  |  |
| MINIMO DOS LENTES DE PROTECCION DE EMISION LASER |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA |  |  |  |
| ITEM 19 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| ULTRASONIDO |  |  |  |
| MINIMO DIEZ PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE ULTRASONIDO |  |  |  |
| EL EQUIPO DEBE CONTAR CON PROTOCOLOS CLINICOS |  |  |  |
| FRECUENCIA DE ULTRASONIDO DE 1 Y 3 MHZ |  |  |  |
| MODO DE OPERACIÓN CONTINUO 100% |  |  |  |
| MODO DE OPERACIÓN PULSADO 10, 20 Y 50% |  |  |  |
| DISPLAY DE VISUALIZACION DE PARAMETROS |  |  |  |
| TECLADO PARA EL INGRESO DE LOS PARAMETROS Y/O PANTALLA LCD O PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE MÍNIMO 7” DE ALTA RESOLUCIÓN |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| UN CABEZAL DE TRATAMIENTO ENTRE 1 Y 3 CMS2 A PRUEBA DE AGUA, LA MEDIDA PUEDE CORRESPONDER YA SEA AL TAMAÑO DEL CABEZAL O DEL AREA DE IRRADIACIÓN QUE ESTE PRODUZCA |  |  |  |
| UN CABEZAL DE TRATAMIENTO DE 5 CMS2 A PRUEBA DE AGUA, LA MEDIDA PUEDE CORRESPONDER YA SEA AL TAMAÑO DEL CABEZAL O DEL AREA DE IRRADIACIÓN QUE ESTE PRODUZCA |  |  |  |
| INDICADOR DE CABEZAL EN FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
| CABEZAL CON FUNCION DE CALENTAMIENTO (Opcional) |  |  |  |
| CARRO DE TRANSPORTE FABRICADO EN MATERIAL INOXIDABLE CON FRENO EN MINIMO DOS DE SUS RUEDAS |  |  |  |
| CINCO FRASCOS DE GEL PARA ULTRASONIDO MINIMO 1 LITRO CADA UNO |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 6 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA |  |  |  |
| GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA |  |  |  |  |
| ITEM 20 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP |  |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO COMPUESTA POR MEMBRANA DE SECADO Y FILTROS |  |  |  |
| LIBRE DE ACEITE |  |  |  |
| LIBRE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |
| DOS MOTORES DE DOBLE PISTON |  |  |  |
| POTENCIA DE CADA UNO DE LOS MOTORES DE MINIMO DE 1HP |  |  |  |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE MINIMO 50 LITROS |  |  |  |
| SUMINISTRO PARA MINIMO DOS UNIDADES ODONTOLOGICAS |  |  |  |
| MANÓMETRO PARA VISUALIZACIÓN DE PRESIÓN |  |  |  |
| REGULADOR DE AIRE |  |  |  |
| FILTRO DE AIRE |  |  |  |
| SISTEMA QUE NO PERMITA QUE SE PRESENTE CONDENSACIÓN |  |  |  |
| VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |  |
| FILTRO DE HUMEDAD |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 5 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| ITEM 21 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA |  |  |  |
| SILLÓN |  |  |  |
| MOVIMIENTO DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |  |
| ESPALDAR RECLINABLE |  |  |  |
| TAPIZADO ASÉPTICO DE FÁCIL LIMPIEZA |  |  |  |
| EL COLOR DEL TAPIZADO SERA DEFINIDO POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN |  |  |  |
| CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO DE 200 KILOS |  |  |  |
| MODULO |  |  |  |
| CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL SILLÓN |  |  |  |
| CONTROL DE ENCENDIDO, APAGADO Y NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LÁMPARA |  |  |  |
| CONTROL DEL EYECTOR DE SALIVA |  |  |  |
| BANDEJA REMOVIBLE EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| MANÓMETRO INDICADOR DE LA PRESIÓN DE AIRE |  |  |  |
| CONEXIÓN CON ACOPLE PARA DOS PIEZAS DE ALTA VELOCIDAD CON MANGUERA LISA |  |  |  |
| CONEXIÓN CON ACOPLE PARA UNA PIEZA DE BAJA CON MANGUERA LISA |  |  |  |
| CONEXIÓN CON ACOPLE PARA JERINGA TRIPLE CON PUNTA INTERCAMBIABLE |  |  |  |
| CONEXIÓN PARA CAVITRON |  |  |  |
| NEGATOSCOPIO |  |  |  |
| CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA |  |  |  |
| CONTROL DE PRESIÓN DE AIRE |  |  |  |
| CALENTADOR DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA JERINGA TRIPLE |  |  |  |
| PEDAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS DE MANO |  |  |  |
| ESCUPIDERA |  |  |  |
| TAZA EN PORCELANA EN COLOR BLANCO |  |  |  |
| EYECTOR DE MINIMO DOS VELOCIDADES CON BOMBA DE SUCCION INTEGRADA |  |  |  |
| JERINGA TRIPLE AUXILIAR |  |  |  |
| LAVA TAZA |  |  |  |
| FILTROS DE PARTES SOLIDAS |  |  |  |
| LÁMPARA |  |  |  |
| MINIMO DOS INTENSIDADES DE LUZ |  |  |  |
| LUZ LED |  |  |  |
| REFLECTOR ÓPTICO |  |  |  |
| DOS BUTACOS |  |  |  |
| TAPIZADO ASÉPTICO DE FÁCIL LIMPIEZA |  |  |  |
| MOVIMIENTO DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |  |
| ESPALDAR GRADUABLE |  |  |  |
| MONTADO SOBRE CINCO RODACHINES |  |  |  |
| LÁMPARA DE FOTOCURADO |  |  |  |
| LUZ LED |  |  |  |
| INHALAMBRICA |  |  |  |
| BATERIA DE LITIO |  |  |  |
| BATERÍA DE MÍNIMO UNA HORA DE AUTONOMÍA |  |  |  |
| TEMPORIZADOR: 5, 10, 15 Y 20 SEGUNDOS EN MODO CONTINUO |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ESTRUCTURA DE LA UNIDAD EN COLL ROLLED |  |  |  |
| PINTURA ELECTROSTÁTICA EN TODA LA UNIDAD |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| PEDAL PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES DE LA UNIDAD, EN EL CASO DE OFERTAR UN PEDAL INTEGRAL DEBE SER VERIFICABLE QUE ESTE CUENTE CON UN SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON |  |  |  |
| TAPETE AISLANTE EN LA BASE DE LA UNIDAD |  |  |  |
| TRES FILTROS DE AIRE |  |  |  |
| TRES FILTROS DE AGUA |  |  |  |
| DOS BOMBILLOS DE REPUESTO PARA LA LÁMPARA |  |  |  |
| UNA BANDEJA AUXILIAR ADAPTABLE A LA UNIDAD |  |  |  |
| KIT DE ALTA VELOCIDAD CON FIBRA OPTICA |  |  |  |
| KIT DE BAJA VELOCIDAD |  |  |  |
| CONTRAANGULO |  |  |  |
| PIEZA RECTA |  |  |  |
| MICROMOTOR |  |  |  |
| DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTÁNDAR DE PUSH BOTTON EN ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. |  |  |  |
| DENTRO DE LA PROPUESTA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DE LOS KITS DE ALBA Y BAJA VELOCIDAD, ASI COMO DE LAS PIEZAS DE MANO, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS |  |  |  |
| DOS FRASCOS DE ACEITES DE LUBRICACIÓN EN SPRAY DE MINIMO 500ML |  |  |  |
| SEIS FRASCOS DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE EN SPRAY BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA PARA PIEZAS DE MANO DE MINIMO 500ML |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 9 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM |  |  |  |  |
| ITEM 22 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| BANDA TROTADORA PEDIATRICA |  |  |  |
| BANDA TROTADORA TAMAÑO PEDIATRICO |  |  |  |
| EQUIPO PARA TRAFICO PESADO |  |  |  |
| ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |
| SOPORTES LATERALES ERGONOMICOS Y ANTIDESLIZANTES |  |  |  |
| DISPLAY DE VISUALIZACION DE: |  |  |  |
| VELOCIDAD |  |  |  |
| TIEMPO |  |  |  |
| DISTANCIA |  |  |  |
| DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA NIÑOS DE HASTA 10 AÑOS |  |  |  |
| MOTOR MINIM0 DE 0,98 HP |  |  |  |
| VELOCIDAD MAXIMA DE 10 KM/H O MAYOR |  |  |  |
| MINIMO 3 VELOCIDADES PREAJUSTADAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| ITEM 23 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| ELECTROBISTURI |  |  |  |
| UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR |  |  |  |
| MÍNIMO DOS NIVELES DE CORTE |  |  |  |
| MÍNIMO DOS NIVELES DE COAGULACIÓN |  |  |  |
| MÍNIMO CUATRO NIVELES DE MEZCLA |  |  |  |
| EN CASO DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA DE TEJIDO SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE MÍNIMO UN NIVEL DE MEZCLA |  |  |  |
| POTENCIA DE SALIDA DE 400 VATIOS O MAYOR |  |  |  |
| IMPEDANCIA DE MÍNIMO 300 OHMIOS |  |  |  |
| FUNCIÓN DE LIGADURA DE VASOS |  |  |  |
| TECLADO DE MEMBRANA O PANTALLA TÁCTIL |  |  |  |
| INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES DE CORTE Y COAGULACIÓN |  |  |  |
| VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE POTENCIA DE SALIDA |  |  |  |
| ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES CON NIVEL DE RUIDO AJUSTABLE |  |  |  |
| SALIDA MONOPOLAR CON ADAPTADOR PARA LAPAROSCOPIA |  |  |  |
| ACTIVACIÓN MANUAL Y DE PEDAL |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| DOS LÁPICES REUSABLES O VEINTE (20) LÁPICES DESECHABLES PARA CORTE Y COAGULACIÓN |  |  |  |
| CINCUENTA PLACAS DE PACIENTES BIPOLAR ADHESIVAS DESECHABLES |  |  |  |
| DOS CABLES REUSABLE PARA PLACAS DESECHABLES |  |  |  |
| PEDAL |  |  |  |
| DOS PINZAS REUSABLES DE LIGADURA DE VASOS (UNA PARA CIRUGÍA ABIERTA Y UNA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA) O VEINTE PINZAS DESECHABLES PARA LIGADURA DE VASOS (DIEZ DE CIRUGÍA ABIERTA Y DIEZ DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA) |  |  |  |
| CARRO DE TRANSPORTE EN MATERIAL INOXIDABLE CON FRENO EN MÍNIMO DOS DE SUS RUEDAS |  |  |  |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIBRACION CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calibración en: Potencia (W). Incluir mediciones de: corriente (mA), voltaje pico-pico (volt), factor de cresta, Resistencia de electrodo de retorno (ohm) y análisis de seguridad eléctrica. |  |  |  |
| ITEM 24 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO |  |  |  |
| EQUIPO DE POTENCIALES EVOCADOS, ESTIMULADOR ELECTRICO, CON SINCORNIZACION DE FUNCIONALIDAD DE ULTRASONIDO |  |  |  |
| SOFTWARE QUE PERMITA GENERAR REPORTES Y/O INFORMES, AUTOPRUEBA DE DIAGNOSTICO |  |  |  |
| QUE CUENTE CON MEMORIA DE ALMACENAMIENTO ILIMITADO DE REPRODUCCIÓN CON AUDIO DE MINIMO 10 MINUTOS |  |  |  |
| QUE OFREZCA ACTIVIDAD ESPONTÁNEA, VOLUNTARIA Y MÁXIMA; CON CALIFICACIÓN DE MÚSCULOS PROGRAMABLE, CON GRAFICO DE EMG INSTANTÁNEO DENTRO DEL REPORTE |  |  |  |
| QUE CUENTE CON CONVERSOR DE EMG A WAV Y CONVERSOR A AVI |  |  |  |
| QUE CUENTE CON FUNCIONALIDADES DE: |  |  |  |
| * ANÁLISIS DE UNIDAD MOTORA ÚNICA |  |  |  |
| * VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA |  |  |  |
| * VISTA DE LOS NERVIOS Y MÚSCULOS |  |  |  |
| * REFLEJO DE PARPADEO |  |  |  |
| * ESTIMULACIÓN NERVIOSA REPETITIVA |  |  |  |
| * RESPUESTA SIMPÁTICA DE PIEL, VARIABILIDAD DEL RITMO CARDÍACO |  |  |  |
| * POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES, CON AUDIFONOS Y DOS (2) ESTIMULADORES |  |  |  |
| * POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES POR DERMATOMA Y DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES |  |  |  |
| * ELECTROMIOGRAFIA DE FIBRA UNICA |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| AMPLIFICADOR DE MINIMO 4 CANALES: |  |  |  |
| DEBE CONTAR CON 4 ENTRADAS CON CONECTOR TIPO DIN PARA POTENCIALES EVOCADOS |  |  |  |
| DEBE CONTAR CON CONVERSIÓN A/D: MINIMO 16 BITS Y FRECUENCIA DE MUESTREO MINIMO 25 KHZ POR CANAL |  |  |  |
| CONTAR CON CONEXIÓN DE LOS CANALES MINIMO DE 1.5 MM |  |  |  |
| DEBE CONTAR CON RUIDO MENOR A 0,6 UV RMS |  |  |  |
| DEBE CONTAR CON SENSIBILIDAD AJUSTABLE |  |  |  |
| DEBE OFRECER UNA VELOCIDAD DE BARRIDO MINIMO DE 0.1 MS/DIV CON MINIMO 23 PASOS. |  |  |  |
| CONTAR CON FILTROS SELECCIONABLES EN DIFERENTES FRECUENCIAS |  |  |  |
| QUE CUENTE CON REALIZACION DE AUTOPRUEBA DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE EL SOFTWARE |  |  |  |
| CONSOLA - UNIDAD BASE: |  |  |  |
| QUE CUENTE CON CAMPO FIRMWARE ACTUALIZABLE |  |  |  |
| CON ENTRADA DE DISPARO |  |  |  |
| QUE CUENTE CON PUERTO DE CONEXIÓN PARA PEDAL. |  |  |  |
| CONEXIÓN A PC: CONECTOR USB A-B DE ALTA VELOCIDAD. |  |  |  |
| QUE CUENTE CON MIN 4 PUERTOS PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE USB. |  |  |  |
| ALIMENTACION ELÉCTRICA 110-120, 60 HZ |  |  |  |
| QUE CUENTE CON MINIMO 2 ALTAVOCES DE ALTA DEFINICIÓN |  |  |  |
| ESTIMULADOR ELECTRICO PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIATRICO |  |  |  |
| ESTIMULADOR ELECTRICO CON PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE, REMOVIBLES, CON SEPARACION DE PUNTAS DE CENTRO A CENTRO Y QUE PERMITA EL GIRO DE LAS PUNTAS (SIN RETIRAR LAS PUNTAS DEL ELECTROESTIMULADOR) |  |  |  |
| ESTIMULADOR ELÉCTRICO QUE PERMITA CONFIGURAR INTENSIDAD O AMPLITUD DEL ESTÍMULO, DURACIÓN Y FRECUENCIA |  |  |  |
| QUE PERMITA CONFIGURAR LA FORMA DE PULSO, ALMACENAR ONDA, CAMBIAR POLARIDAD (+/-) |  |  |  |
| BOTONES Y/O SELECTORES DE MODALIDAD DE OPERACIÓN O TRABAJO EN EL MANGO |  |  |  |
| QUE PERMITA AJUSTE DE LA DURACION DEL PULSO Y LA OPERACIÓN MINIMO EN: MODO SENCILLO, DOBLE, TRIPLE, TREN Y DOBLE TREN |  |  |  |
| QUE PERMITA AJUSTE DE LA TASA DE REPETICION DEL PULSO MINIMO DE 0,1 A 200 pps. |  |  |  |
| RANGO ELÉCTRICO ENTRE 0 A 100 MA Y TENSIÓN MÁXIMA DE 400 V |  |  |  |
| QUE PERMITA REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAFIA DE UNA SOLA FIBRA |  |  |  |
| DEBE OFRECER FUNCIONES DE SEGURIDAD COMO MINIMO DE: DETECCIÓN DE FALLA POR SOBRECORRIENTE Y DE ALTA IMPEDANCIA. |  |  |  |
| ESTIMULADOR VISUAL PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIATRICO |  |  |  |
| MONITOR LCD MINIMO DE 19" PARA EL BLANCO Y NEGRO, QUE PERMITA LA VISULIZACION DE PATRON DE INVERSION AJEDREZ ESTIMULACIÓN, FIJACION DE CENTRO DESTINO, INDEPENDIENTE, CUADRANTE Y MEDIO CAMPO DE ESTIMULACION. |  |  |  |
| QUE PERMITA LA CONEXIÓN ATRAVES DE VGA, HDMI, DVI Y/O DISPLAY DEL ORDENADOR PORTÁTIL, CON SENSOR DE USB INCLUIDO EN EL MONITOR |  |  |  |
| QUE CUENTE CON AUTOPRUEBA Y/O CALIBRACIÓN AUTOMATICA DE VÍDEO |  |  |  |
| LAS GAFAS LED DEBEN PERMITIR COMO MINIMO CON LA SELECCIÓN POR ESTIMULO DE DERECHA, IZQUIERDA Y ESTIMULACION BILATERAL |  |  |  |
| QUE PERMITA EL CALCULO E INIDICES DEL NUMERO DE LOS PROMEDIOS POR CANAL Y RECHAZO DE SEÑALES |  |  |  |
| MODULO DE ULTRASONIDO SINCRONIZADO CON EQUIPO Y SOFTWARE DE ELECTROMIOGRAFIA |  |  |  |
| QUE CUENTE CON UNIDAD DE ULTRASONIDO DOPPLER A COLOR Y CON INTEGRACION DE ELECTROMIOGRAFO |  |  |  |
| QUE CUENTE CON SOPORTE METÁLICO PARA UNIDAD Y OTRO PARA TRANSDUCTOR, AJUSTABLES AL CARRO DE TRANSPORTE |  |  |  |
| QUE CUENTE CON UN TRANSDUCTOR LINEAL Y FUENTE DE PODER PARA LA UNIDAD |  |  |  |
| QUE CUENTE CON UN MONITOR ADICIONAL PARA PROYECTAR IMÁGENES DE ULTRASONIDO SIMULTANEO CON ELECTROMIOGRAFÍA |  |  |  |
| MODULO PORTATIL, DIGITAL Y QUE TRABAJE EN LOS MODOS, COMPOSICIÓN ESPACIAL, IMAGEN TRAPEZOIDE, ZOOM |  |  |  |
| EL DOPPLER A COLOR DEBE PERMITIR: DOPPLER, ONDA PULSADA Y CONTINUA, DOPPLER ESPECTRAL, DOPPLER DE POTENCIA, DOPPLER DE POTENCIA DIRECCIONAL, ONDA CONTINUA, ALTA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO, DÚPLEX, TRIPLE. |  |  |  |
| QUE BRINDE MINIMO LA SIGUIENTES MEDICIONES: BRILLO (B): DISTANCIA, LONGITUD, ÁREA, CIRCUNFERENCIA, VOLUMEN, ÁNGULO, ESTENOSIS, MOVIMIENTO (M): DISTANCIA, TIEMPO, VELOCIDAD, FRECUENCIA CARDIACA, ESTENOSIS |  |  |  |
| QUE PERMITA AJUSTAR AUTOMATICAMENTE EL TAMAÑO DE LA IMAGEN A LA RESOLUCION DE LA PANTALLA |  |  |  |
| QUE OFREZACA MOVIMIENTO COMPLETO Y TAMAÑO REAL EN TIEMPO REAL |  |  |  |
| QUE OFREZACA IMÁGENES EN TODOS LOS MODOS, INCLUIDAS EN EL GENERADOR DE REPORTES DEL ELECTROMIOGRAFO PARA SER ENTREGADO AL PACIENTE |  |  |  |
| ESTIMULADOR AUDITIVO |  |  |  |
| QUE CUENTE CON AURICULARES: MINIMO DE 37' OHM, CON FUNCIONALIDAD O PRESENTACION IZQUIERDA, DERECHA Y BILATERAL. |  |  |  |
| INTENSIDAD: NHL/SPL E INCRENTOS DE (1 A 10 DB) |  |  |  |
| QUE OFREZCA DIFERENTES TIPOS DE ESTIMULO Y DE POLARIDAD |  |  |  |
| QUE OFREZCA EN FUNCION AL ESTIMULO Y VELOCIDAD DE BARRIDO TASAS DE REPETICIÓN MINIMO DE 0,1 PPS Y CLICS MINIMO DE 50'- µS CUADRADA. |  |  |  |
| FRECUENCIAS DE TONO VARIABLES |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| CARRO METÁLICO DE TRANSPORTE, CON UN MANGO DE ESPUMA PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS, ESTANTES RESISTENTES DURABLES Y RUEDAS DE BLOQUEO DE GRAN TAMAÑO. CON UN BRAZO ARTICULADO PARA AMPLIFICADOR, ESTIMULADOR ELÉCTRICO Y UN TECLADO/MOUSE PAD BANDEJA O CAJÓN DE ALMACENAMIENTO CON ALFOMBRILLA DE RATÓN BANDEJA. |  |  |  |
| 1 KIT DE ACCESORIOS QUE INCLUYA MINIMO: |  |  |  |
| * 1 SUPRESOR DE PICOS Y TRANSIENTES |  |  |  |
| * 1 PAR DE GAFAS LEDS |  |  |  |
| * 1 BRAZO ARTICULADO |  |  |  |
| * 1 CABLE DE CONEXIÓN DEL AMPLIFICADOR |  |  |  |
| * 1 CABLE DE POTENCIA |  |  |  |
| * 1 CABLE USB |  |  |  |
| * 1 PAD MOUSE |  |  |  |
| * 1 PEDAL CON CONECTOR USB, QUE PERMITA TRABAJAR SIN MANOS |  |  |  |
| * COMPUTADOR DE ESCRITORIO MIN 19” PULGADAS |  |  |  |
| 1 KIT DE ELECTRODOS PARA EMG QUE INCLUYA MINIMO: |  |  |  |
| * 1 GEL CONDUCTOR |  |  |  |
| * 1 JUEGO DE ELECTRODOS POR CADA CLASIFICACION REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (DE BARRA, DISCO, ANILLO, DE AGUJAS CONCENTRICAS, MONOPOLAR Y DEMAS QUE APLIQUEN) |  |  |  |
| * 3 CINTAS DE VELCRO |  |  |  |
| * 1 CINTA MÉTRICA |  |  |  |
| * 1 LITRO CREMA CONDUCTORA |  |  |  |
| * 1 LITRO GEL EXFOLIANTE |  |  |  |
| * 25 AGUJAS POR CADA CLASIFICACION REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (MONOPOLARES, CONCENTRICAS, Y DEMAS QUE APLIQUEN) |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACION Y/O CARACTERIZACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA (HZ), VOLTAJE (mV), AMPLITUD (mv), CORRIENTE (mA) DE LAS BIOSEÑALES, ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CUANDO APLIQUE |  |  |  |
| ITEM 25 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| EQUIPO DE IONTOFORESIS |  |  |  |
| CONTROLADO POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| PANTALLA DE VISUALIZACION |  |  |  |
| MINIMO DOS CANALES INDEPENDIENTES |  |  |  |
| MINIMO 20 PROGRAMAS PREFIJADOS |  |  |  |
| EMISION CONTINUA |  |  |  |
| FORMA DE ONDA |  |  |  |
| CORRIENTE GALVANICA |  |  |  |
| INTERFERENCIAL |  |  |  |
| TENS |  |  |  |
| CORRIENTE PULSADA |  |  |  |
| MICROCORRIENTE |  |  |  |
| CORRIENTE RUSA |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| MINIMO CUATRO ELECTRODOS DE 8X12CM |  |  |  |
| MINIMO CUATRO ELECTRODOS DE 5X5CM |  |  |  |
| MINIMO CUATRO CABLES DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS |  |  |  |
| MINIMO DOS FAJAS PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS |  |  |  |
| MALETIN DE TRANSPORTE O CARRO DE TRANSPORTE |  |  |  |
| CABLE DE RED |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN): |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| ITEM 26 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL |  |  |  |
| EXPOSICIÓN PARA RADIOGRAFÍA DIGITAL |  |  |  |
| FIJACIÓN MURAL |  |  |  |
| SELECCIÓN Y AJUSTE DE TIEMPO |  |  |  |
| SELECCIÓN Y AJUSTE DE KV DE EXPOSICION |  |  |  |
| SELECCIÓN DE TIPO DE PACIENTE ADULTO O PEDIATRICO |  |  |  |
| BRAZO TIPO TIJERA CON MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL |  |  |  |
| CABEZAL CON ROTACIÓN DE MÍNIMO 300 GRADOS |  |  |  |
| CABEZAL CON CONO DE LOCALIZADOR LARGO |  |  |  |
| CAJA DE COMANDO |  |  |  |
| MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO |  |  |  |
| PULSADOR |  |  |  |
| PINTURA ANTICORROSIVA |  |  |  |
| COLIMADOR |  |  |  |
| SEÑAL SONORA DE TOMA DE RX |  |  |  |
| AUTOTEST DE ALARMA POR MALA MANIPULACIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| SILLA ERGONÓMICA CON TACONES ANTIDESLIZANTE PARA EL PACIENTE CON ALTURA GRADUABLE |  |  |  |
| LECTOR DE PLACAS INTRAORALES |  |  |  |
| LECTOR DE PLACAS |  |  |  |
| PLACAS REUTILIZABLES MÍNIMO 2000 VECES |  |  |  |
| MÍNIMO DIEZ PLACAS No. 4 |  |  |  |
| MÍNIMO DIEZ PLACAS No. 2 |  |  |  |
| MÍNIMO DIEZ PLACAS No. 0 |  |  |  |
| SOFTWARE APLICATIVO |  |  |  |
| MINIMO CIEN FUNDAS PROTECTORAS PARA LAS PLACAS DE CADA UNO DE LOS TAMAÑOS |  |  |  |
| UNA ESTACION DE VISUALIZACION RADIOLOGICA COMPUESTAS POR: |  |  |  |
| MONITOR DE MINIMO 14 PULGADAS |  |  |  |
| PROCESADOR PENTIUM I5 O SUPERIOR |  |  |  |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP O SUPERIOR |  |  |  |
| DISCO DURO DE 120 GB O SUPERIOR |  |  |  |
| CON PUERTOS USB, LAN ETHERNET |  |  |  |
| UNIDAD CD/DVD - RW |  |  |  |
| CON HERRAMIENTAS FULL DICOM |  |  |  |
| IMPRESORA |  |  |  |
| PARA FLUJO DE TRABAJO SECUNDARIO |  |  |  |
| TIPO SOBREMESA |  |  |  |
| TAMAÑO DE IMPRESIÓN DE PLACAS INTRAORALES DEL 0 AL 4 |  |  |  |
| CABLE AC |  |  |  |
| MINIMO CINCO CAJAS DE PELICULAS DE CADA UNO DE LOS TAMAÑOS DEL 0 AL 4 |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Kilovoltio (kV), capa hemirreductora HVL (mmAl), Tiempo de exposición (ms), Dosis (Gy), Frecuencia de dosis (Gy/s) |  |  |  |
| ITEM 27 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 a 35 LITROS |  |  |  |
| CAPACIDAD DE LA CÁMARA ENTRE 25 a 35 LITROS |  |  |  |
| TIPO SOBREMESA |  |  |  |
| ESTERILIZADOR CLASE B |  |  |  |
| CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316 EN CUALQUIERA DE SUS ALEACIONES |  |  |  |
| MÍNIMO CINCO PROGRAMAS DE TRABAJO: |  |  |  |
| MATERIAL EMPACADO |  |  |  |
| MATERIAL NO EMPACADO |  |  |  |
| POROSO |  |  |  |
| PRIONES |  |  |  |
| RÁPIDO |  |  |  |
| MÍNIMO DOS PROGRAMAS DE PRUEBA: |  |  |  |
| BOWIE & DICK |  |  |  |
| PRUEBA DE FUGAS |  |  |  |
| GENERADOR DE VAPOR |  |  |  |
| DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE: |  |  |  |
| TEMPERATURA |  |  |  |
| PRESIÓN |  |  |  |
| TIEMPO DE CICLO |  |  |  |
| BLOQUEO AUTOMÁTICO SI LA PUERTA NO ESTA PERFECTAMENTE CERRADA |  |  |  |
| SISTEMA QUE EVITE LA APERTURA DE LA PUERTA A ALTAS TEMPERATURAS Y PRESIONES |  |  |  |
| ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES |  |  |  |
| PUERTA ABIERTA |  |  |  |
| FALLA TEMPERATURA |  |  |  |
| FALLA DE PRESIÓN |  |  |  |
| NIVEL INSUFICIENTE DE AGUA |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| UN RACK DE BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| CUATRO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| SISTEMA DE DESTILACION DE AGUA CON DESTILADOR DE AGUA O SISTEMA AUTOMATICO CON INGRESO DE AGUA Y DESMINERALIZACION CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTIA |  |  |  |
| DOS FILTROS HEPA PARA LA ENTRADA DE AIRE |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE. EN CASO DE OFERTAR EL ESTERILIZADOR CON ELEVADOR DE VOLTAJE SE ACEPTARÁ QUE LA INCUBADORA DE BIOLÓGICOS SE OFERTE CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110-120V 60HZ O 220V 50/60HZ. |  |  |  |
| EQUIPO ADICIONAL: INCUBADORA DE BIOLOGICOS |  |  |  |
| CAPACIDAD ENTRE 8 Y 18 TUBOS |  |  |  |
| TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 54ºC Y 58ºC |  |  |  |
| VISUALIZACION DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN |  |  |  |
| COMPATIBLE CON DIVERSAS MARCAS DE INDICADORES BIOLOGICOS INCLUIDO DE LECTURA RÁPIDA |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DE LA INCUBADORA DE BIOLÓGICOS OFERTADA, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS |  |  |  |
| SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA VALIDACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQURIDOS EN LA INSTALACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESMPEÑO (PQ), LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR CON MINIMO DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA Y MINIMO UN (1) SENSOR DE PRESIÓN |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 4 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| REALIZAR LA VALIDACION Y RECALIFICACIÓN ANUAL DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESMPEÑO (PQ), LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR CON MINIMO DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA Y MINIMO UN (1) SENSOR DE PRESIÓN |  |  |  |
| ITEM 28 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS |  |  |  |
| CAPACIDAD UTIL DE LA CAMARA ENTRE 700 A 800 LITROS |  |  |  |
| Cámara, generador de vapor en acero inoxidable 316L, la pre-cámara y las tuberías internas en acero inoxidable cualquiera de sus aleaciones, anticorrosivo con aislante térmico. |  |  |  |
| CAMARA Y PRECAMARA DE VAPOR RECTANGULAR Y HORIZONTAL |  |  |  |
| CONTROLADO POR MICROPROCESADOR |  |  |  |
| SISTEMA DE DOBLE PUERTA CON CIERRE HERMETICO DESLIZANTE, AUTOMATICAS, DE APERTURA VERTICAL, EN ACERO INOXIDABLE 316L EN CUALQUIERA DE SUS ALEACIONES |  |  |  |
| APERTURA DE PUERTAS POR MEDIO DE COMPRESOR DE AIRE, EL CUAL DEBE SER INCLUIDO CON EL EQUIPO |  |  |  |
| DISPOSITIVO DE BLOQUEO QUE IMPOSIBILITE ABRIR LAS PUERTAS DESPUES DE INICIO DEL CICLO Y EN PRESENCIA DE PRESION DE VAPOR EN LA CAMARA E IGUALMENTE QUE IMPOSIBILITE LA APERTURA DE LAS DOS PUERTAS DE MANERA SIMULTÁNEA |  |  |  |
| DISPOSITIVO DE BLOQUEO SI LA TEMPERATURA DE LA CAMARA SUPERA EL LIMITE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| EN CASO DE FALLA EN EL DESARROLLO DEL CICLO QUE EL EQUIPO ABORTE INMEDIATAMENTE LA OPERACIÓN |  |  |  |
| PANEL DE CONTROL QUE PERMITA SEGUIR LOS PARAMETROS DE LAS FASES DEL CICLO DE ESTERILIZACION, SEGUIMIENTO DE TEMPERATURA, VALORES DE PRESION, VISUALIZACION DE TIEMPOS DEL PROCESO Y ALARMAS O ERRORES |  |  |  |
| PANTALLA TACTIL QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE LOS PARAMETROS EN TIEMPO REAL DEL CICLO, MENSAJES DE ALARMA Y LOS MENUS DISPONIBLES |  |  |  |
| INDICADOR DE PRESION, TIEMPO, TEMPERATURA Y SEGUIMIENTO DE LAS FASES DEL PROCESO |  |  |  |
| VALVULA DE SEGURIDAD PARA CAMARA, PRECAMARA Y GENERADOR DE VAPOR DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO Y MANUAL EN CASO DE SOBREPRESION |  |  |  |
| GENERADOR DE VAPOR, ALIMENTACION DE VAPOR POR MEDIO DE CALDERIN |  |  |  |
| SISTEMA DE VACIO |  |  |  |
| SISTEMA DE PRE Y POST VACIO |  |  |  |
| SELECCIÓN DE TEMPERATURA MINIMA DE 121°C O MENOR |  |  |  |
| SELECCIÓN DE TEMPERATURA MAXIMA DE 134°C O MAYOR |  |  |  |
| DETECCION DE NIVELES BAJOS DE AGUA QUE GENERE ALERTA |  |  |  |
| ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES |  |  |  |
| MÍNIMO CINCO PROGRAMAS DE TRABAJO: |  |  |  |
| CICLO MATERIAL EMPACADO TEXTIL, INSTRUMENTAL TEMPERATURA 134ºC |  |  |  |
| CICLO MATERIALES TERMOSENSIBLES, POROSOS TEMPERATURA 121ºC |  |  |  |
| CICLO MATERIAL PESADO O INSTRUMENTAL EN CONTENEDORES TEMPERATURA 134ºC |  |  |  |
| CICLO PRIONES |  |  |  |
| CICLO RAPIDO TEMPERATURA 134ºC |  |  |  |
| MÍNIMO DOS PROGRAMAS DE PRUEBA: |  |  |  |
| PRUEBA DE BOWIE & DICK |  |  |  |
| PRUEBA DE FUGAS O LEAK TEST |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 220V 50/60Hz |  |  |  |
| EQUIPO ADICIONAL: INCUBADORA DE BIOLOGICOS |  |  |  |
| CAPACIDAD ENTRE 8 Y 18 TUBOS |  |  |  |
| TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 54ºC Y 60ºC |  |  |  |
| VISUALIZACION DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN |  |  |  |
| COMPATIBLE CON DIVERSAS MARCAS DE INDICADORES BIOLOGICOS INCLUIDO DE LECTURA RÁPIDA |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DE LA INCUBADORA DE BIOLÓGICOS OFERTADA, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS |  |  |  |
| EQUIPO ADICIONAL: SELLADORA |  |  |  |
| APTA PARA TODO TIPO DE BOLSAS DE EMPAQUE DE ESTERILIZACION |  |  |  |
| CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DIGITAL |  |  |  |
| SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA REQUERIDA DE ACUERDO AL TIPO DE BOLSA DE EMPAQUE UTILIZADA |  |  |  |
| SISTEMA DE BLOQUEO DE PARAMETROS |  |  |  |
| FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DE LA SELLADORA OFERTADA, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS |  |  |  |
| IMPRESORA INTERNA |  |  |  |
| MINIMO CINCO UNIDADES DE PAPEL PARA LA IMPRESORA |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| UN CARRO PARA CARGA EN ACERO INOXIDABLE CON FRENO |  |  |  |
| UN CARRO PARA DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE CON FRENO |  |  |  |
| UN CARRO DE TRANSFERENCIA EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| UN RACK DE BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| SEIS CANASTILLAS O CESTAS DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA PARA LA ENTRADA DE AGUA AL ESTERILIZADOR QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
| DOS FILTROS HEPA PARA LA ENTRADA DE AIRE |  |  |  |
| UPS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE MONITORIZACION DEL ESTERILIZADOR |  |  |  |
| DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA TANTO DE LA INCUBADORA DE BIOLÓGICOS COMO DE LA SELLADORA OFERTADA, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS |  |  |  |
| SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA VALIDACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQURIDOS EN LA INSTALACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESMPEÑO (PQ), LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR CON MINIMO DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA Y MINIMO UN (1) SENSOR DE PRESIÓN |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 2 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL CAMBIO DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO CUANTAS VECES SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO |  |  |  |
| REALIZAR LA VALIDACION Y RECALIFICACIÓN ANUAL DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESMPEÑO (PQ), LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR CON MINIMO DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA Y MINIMO UN (1) SENSOR DE PRESIÓN |  |  |  |
| ITEM 29 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| LAVADORA ULTRASONICA |  |  |  |
| VOLUMEN TOTAL ENTRE 15L Y 28L |  |  |  |
| CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| CUBA Y CESTA PORTA INSTRUMENTOS EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| DISPLAY PARA LA VISUALIZACIÓN O PANTALLA TOUCH SCREEN (OPCIONAL) DE: |  |  |  |
| TEMPERATURA PROGRAMADA |  |  |  |
| TEMPERATURA REAL |  |  |  |
| TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
| ACTIVACION DEL EQUIPO |  |  |  |
| CONTROL DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: |  |  |  |
| TEMPERATURA DE TRABAJO |  |  |  |
| TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
| TEMPERATURA DE TRABAJO DE 50ºC O MAYOR |  |  |  |
| VÁLVULA DE DRENAJE PARA EL VACIADO DE LA UNIDAD |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ o 220v 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| ITEM 30 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| MAQUINA DE ANESTESIA |  |  |  |
| APTA PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATOS |  |  |  |
| VENTILADOR ELECTRONICO |  |  |  |
| MODOS VENTILATORIOS |  |  |  |
| MANUAL Y ESPONTANEO |  |  |  |
| VOLUMEN CONTROL |  |  |  |
| PRESIÓN CONTROL |  |  |  |
| PRESIÓN SOPORTE |  |  |  |
| VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA |  |  |  |
| VOLUMEN CORRIENTE |  |  |  |
| VALOR INFERIOR DE 0,04 LITROS O MENOR |  |  |  |
| VALOR SUPERIOR DE 1,4 LITROS O MAYOR |  |  |  |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA |  |  |  |
| VALOR IGUAL O MENOR A 4 RPM |  |  |  |
| VALOR SUPERIOR DE 50 RPM O MAYOR |  |  |  |
| PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN |  |  |  |
| VALOR INFERIOR DE 4 CM DE H2O O MENOR |  |  |  |
| VALOR SUPERIOR DE 20 CMH2O O MAYOR |  |  |  |
| PRESIÓN INSPIRATORIA O CONTROL DE PRESIÓN |  |  |  |
| VALOR IGUAL O MENOR DE 5cmH20 |  |  |  |
| VALOR SUPERIOR DE 40 CM H20 O MAYOR |  |  |  |
| PRESIÓN SOPORTE |  |  |  |
| VALOR INFERIOR DE 5 CM H2O |  |  |  |
| VALOR SUPERIOR DE 30 CM H20 O MAYOR |  |  |  |
| FRACCION INSPIRADA DE OXIGENO |  |  |  |
| VALOR INFERIOR O IGUAL A 21% |  |  |  |
| VALOR SUPERIOR DE 100% |  |  |  |
| SISTEMA ANTI MEZCLAS HIPOXICAS |  |  |  |
| BYPASS DE SISTEMA CERRADO A SISTEMA ABIERTO PARA CAMBIO DE CAL SODADA |  |  |  |
| SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES CON FILTRO DE AGENTES ANESTESICOS |  |  |  |
| RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA DEL VENTILADOR ENTRE 30 Y 100 PSI |  |  |  |
| LA MAQUINA DE ANESTESIA DEBE CONTAR CON MINIMO DOS ESPACIOS APTOS PARA VAPORIZADORES |  |  |  |
| DISPLAY A COLOR |  |  |  |
| VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS MEDIDOS |  |  |  |
| VISUALIZACIÓN DE ONDA DE PRESIÓN O VOLUMEN DE LAS VÍAS AÉREAS |  |  |  |
| MONITORIZACIÓN DE |  |  |  |
| VOLUMEN MINUTO |  |  |  |
| FI02 |  |  |  |
| FRECUENCIA |  |  |  |
| VOLUMEN TIDAL |  |  |  |
| PRESIÓN MEDIA |  |  |  |
| PRESIÓN EN LA VÍAS AÉREAS |  |  |  |
| PEEP |  |  |  |
| CAPNOGRAFIA MAINSTREAM Y/O SIDESTREAM |  |  |  |
| ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS |  |  |  |
| CONCENTRACION DE GASES INSPIRADOS, ESPIRADOS Y ONDAS |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |
| DIEZ LÍNEAS DE CAPNOGRAFÍA MAINSTREAM |  |  |  |
| BATERÍA CON AUTONOMÍA DE MÍNIMO SESENTA (60) MINUTOS |  |  |  |
| CILINDRO DE OXIGENO AUXILIAR |  |  |  |
| DIEZ CIRCUITOS ADULTOS DESECHABLES CON BALÓN DE 2 LITROS |  |  |  |
| DIEZ CIRCUITOS PEDIÁTRICOS DESECHABLES CON BALÓN DE 1 LITRO |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| CALIBRACION CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, MINIMO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Alarma de baja presión (psi), válvula flush (l/min), Flujómetro de oxígeno (l/min), manómetro PAW (cmH20), Volumen tidal (ml), frecuencia respiratoria (bpm), PIP (cmH20), PEEP (cmH20), relación I: E, Tiempo inspiratorio (s), flujo (l/min), volumen corriente (si aplica), presión vía aérea paciente (cmH2O, volumen (mL)), porcentaje de CO2 (%), porcentaje de gases anestésicos AG (%), análisis de seguridad eléctrica. |  |  |  |
| ITEM 31 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO |  |  |  |
| CINCO CURETAS ASPIRADOR DE NOVACK DE 3MM CON CONEXIÓN LUER-LOCK DE 24CMM DE LONGITUD |  |  |  |
| CINCO CURETAS ASPIRADOR DE NOVACK DE 4MM CON CONEXIÓN LUER-LOCK DE 24CMM DE LONGITUD |  |  |  |
| TRES PINZAS UTERINAS DE SCHRODER DE PUNTAS SENCILLAS DE 25.5MM DE LONGITUD |  |  |  |
| TRES PINZAS DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (BIOTOMO) TISCHLER MANDIBULA CON TORNILLO DE FIJACION DE 24CM DE LONGITUD |  |  |  |
| TRES PINZAS DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (BIOTOMO) KEVORKIAN CORTE RECTANGULAR MANDIBULA DE 24CM DE LONGITUD |  |  |  |
| TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO DEBE SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE SER MARCADAS “PONAL” CON UN NUMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN SERA ACEPTADO UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 10% |  |  |  |
| CANTIDAD: 3 |  |  |  |
| GARANTIA: 2 AÑOS |  |  |  |
| ITEM 32 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS |  |  |  |
| UN MANGO DE BISTURI NUMERO TRES PARA HOJAS INTERCAMBIABLES DE 12CM DE LONGITUD |  |  |  |
| UNA TIJERA MAYO (MATERIAL) RECTA 15 CM DE LONGITUD. |  |  |  |
| UNA TIJERA METZENBAUM CURVA, 15 CM DE LONGITUD. |  |  |  |
| UNA PINZA DE DISECCION ESTÁNDAR, CON 1X2 DIENTES, DE 14,5CM DE LONGITUD |  |  |  |
| UNA PINZA DE DISECCION ADSON, CON 1X2 DIENTES, DE 12CM DE LONGITUD |  |  |  |
| UNA PINZA DE DISECCION ADSON, SIN DIENTES, DE 12CM DE LONGITUD |  |  |  |
| UN JUEGO DE SEPARADORES DE FARABEUF DE 12 CMM DE LONGITUD |  |  |  |
| CUATRO PINZAS DE CAMPO BACKHAUS DE 11CMM DE LONGITUD |  |  |  |
| DOS PINZAS HEMOSTATICAS MICRO-MOSQUITO, CURVA, 10 CM DE LONGITUD |  |  |  |
| DOS PINZAS HEMOSTATICAS HALSTED-MOSQUITO, CURVA, 12 CM DE LONGITUD |  |  |  |
| DOS PINZAS HEMOSTATICAS KELLY CURVA, 14 CM DE LONGITUD |  |  |  |
| DOS PINZAS HEMOSTATICAS KELLY RECTA, 14 CM DE LONGITUD |  |  |  |
| DOS PINZAS ALLIS-BABY, 4X5 DIENTES ,14CM DE LONGITUD |  |  |  |
| UN PORTA-AGUJAS MAYO-HEGAR, 14CMM DE LONGITUD |  |  |  |
| UNA SONDA ACANALADA RECTA DE 12CM DE LONGITUD |  |  |  |
| POCILLO O COCA REDONDA DE 130X50MM DE LONGITUD |  |  |  |
| UN CONTENEDOR FONDO NO PERFORADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON TAPA PERFORADA, CON SISTEMA DE BARRERA ÚNICA, ANTI GÉRMENES REUTILIZABLE. CON BANDEJA PERFORADA QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. LAS MEDIDAS DEL CONTENEDOR DEBEN SER ACORDE CON LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE SE AJUSTE AL CONTENIDO DEL SET COMPLETO. |  |  |  |
| TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO DEBE SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE SER MARCADAS “PONAL” CON UN NUMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN. SERA ACEPTADO UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 10% |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTIA: 2 AÑOS |  |  |  |
| ITEM 33 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES |  |  |  |
| CUBETA EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |
| CAPACIDAD DEL TANQUE ENTRE 15 Y 25 GALONES |  |  |  |
| MOTOR REGULABLE EN ALTURA DE 1/2 HP DE POTENCIA O MEJOR |  |  |  |
| DIRECCION E INTENSIDAD DE CHORRO SELECCIONABLE |  |  |  |
| ADITAMIENTO PARA MASAJE PUNTUAL |  |  |  |
| TERMOMETRO INCORPORADO |  |  |  |
| REMOLINO DESPLAZABLE VERTICALMENTE |  |  |  |
| RUEDAS DE ARRASTRE PARA FACILITAR LA MOVILIDAD CON FRENOS |  |  |  |
| REGULABLE EN ALTURA PARA PERMITIR ASCENSO Y DESCENSO CON SISTEMA DE BLOQUEO |  |  |  |
| SISTEMA DE SEGURIDAD TERMICA |  |  |  |
| SISTEMA DE EVACUACIÓN DEL AGUA |  |  |  |
| ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 2 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |
| ITEM 34 | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| VIDEOCOLPOSCOPIO |  |  |  |
| SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA |  |  |  |
| FUENTE DE LUZ LED |  |  |  |
| SOPORTE DE PISO MÓVIL CON MINIMO CUATRO RUEDAS Y MINIMO DOS CON FRENO |  |  |  |
| BRAZO PANTOGRAFICO o brazo articulado |  |  |  |
| MINIMO CINCO MAGNIFICACIONES |  |  |  |
| CONTROL DE INTENSIDAD DE LALUZ |  |  |  |
| OPTICA BINOCULAR DE MÍNIMO 10X |  |  |  |
| TUBO BINOCULAR CON AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR |  |  |  |
| MAGNIFICACIÓN MÍNIMO DE 10X |  |  |  |
| DISTANCIA DE TRABAJO DE MÍNIMO 300MM |  |  |  |
| CAMPO VISUAL DE MÍNIMO 30MM DE DIAMETRO |  |  |  |
| FILTRO VERDE |  |  |  |
| CAMARA DE VIDEO |  |  |  |
| PROCESADOR DE LA CAMARA DE VIDEO |  |  |  |
| SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES QUE PERMITA: |  |  |  |
| MEDICIÓN DE AREA Y LONGITUD DE LAS LESIONES |  |  |  |
| CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEOS |  |  |  |
| MONITOR FULL HD DE MINIMO 32" |  |  |  |
| EL EQUIPO DEBE CONTAR CON SISTEMA DE CONEXIÓN QUE PERMITA LA IMPRESIÓN EN PAPEL BOND EN IMPRESORA EXTERNA |  |  |  |
| CABLE DE CONEXIÓN |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN 110-120V 60HZ |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |
| ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |
| EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE. |  |  |  |
| ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |
| LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |
| LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO |  |  |  |
| ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |  |
| GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA. |  |  |  |

- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

Las siguientes condiciones técnicas generales – EQUIPO BIOMÉDICO, aplican para:

- GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA

- GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO

- GRUPO 3. CONGELADORES

- GRUPO 4. NEVERAS

- GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA

- GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA

- ITEM 22 BANDA TROTADORA PEDIATRICA

- ITEM 23 ELECTROBISTURI

- ITEM 24 EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO

- ITEM 25 EQUIPO DE IONTOFORESIS

- ITEM 26 EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL

- ITEM 27 ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 a 35 LITROS

- ITEM 28 ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS

- ITEM 29 LAVADORA ULTRASONICA

- ITEM 30 MAQUINA DE ANESTESIA

- ITEM 33 TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES

- ITEM 34 VIDEOCOLPOSCOPIO

| CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS - EQUIPO BIOMEDICO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL OFERENTE DILIGENCIARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO CUMPLE O NO CUMPLE CON EL PROPÓSITO DE QUE LA ENTIDAD CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD Y QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE ESTA EN PRODUCCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |
| 2 | EL OFERENTE GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y DE LOS EQUIPOS ADICIONALES SOLICITADOS. ESTOS CERTIFICADOS SERÁN ENTREGADOS CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.O ADJUNTAN DOCUMENTO EN EL CUAL SE JUSTIFIQUE QUE EL EQUIPO NO REQUIERE CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |
| 3 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO. |  |  |  |  |  |
| 4 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ: |  |  |  |  |  |
|  | CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA; DISTRIBUIDAS EN LOS TURNOS DE PERSONAL ASISTENCIAL ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA Y CON LAS PRUEBAS DE CAMPO QUE ESTABLEZCA EL ESP QUE RECIBIRÁ EL ELEMENTO. |  |  |  |  |  |
| 5 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ: |  |  |  |  |  |
|  | CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL. |  |  |  |  |  |
| 6 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DE: |  |  |  |  |  |
|  | MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO. |  |  |  |  |  |
|  | MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO. |  |  |  |  |  |
|  | CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO O AL INGLES. |  |  |  |  |  |
| 7 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARA ENTREGA DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES ENTREGADOS |  |  |  |  |  |
| 8 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  |
| 9 | EL OFERENTE CERTIFICA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARA DESDE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, PARA LO CUAL, UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO ADQUIRIDO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR Y DEL PERSONAL IDONEO QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO. |  |  |  |  |  |
| 10 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOLICITADOS AL AÑO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADOS, ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. |  |  |  |  |  |
| 11 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, DICHO MANTENIMIENTO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL, SIN COSTO ALGUNO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO; CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA. |  |  |  |  |  |
| 12 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, EN LOS CASOS EN LOS QUE LO REQUIERAN, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, ESTE CALIBRACIÓN DEBE SER REALIZADA MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ESTA SE REALIZARA CONFORME A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y SE GENERARA EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL DEBE SER ENTREGADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. |  |  |  |  |  |
|  | DE IGUAL FORMA EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. |  |  |  |  |  |
| 13 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD O POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR. |  |  |  |  |  |
| 14 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL, EQUIPOS ADICIONALES O ACCESORIOS OFERTADOS POR PARTE DEL OPERARIO, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN. |  |  |  |  |  |
| 15 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁ N ASUMIDOS POR EL ESP. |  |  |  |  |  |
| 16 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES, EQUIPOS ADICIONALES, ACCESORIOS E INSUMOS OFERTADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. |  |  |  |  |  |
| 17 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA. |  |  |  |  |  |
| 18 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SEA RETIRADO DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL, CON PREVIA VERIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL EQUIPO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL EQUIPO ADQUIRIDO AL ESP. |  |  |  |  |  |
| 19 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE VERIFICARA LAS PREINSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZARA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS POR ESCRITO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL. |  |  |  |  |  |
| 20 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR, DEL PERSONAL DE SERVICIO AL QUE VA DIRIGIDO Y EN PRESENCIA DEL INGENIERO DE LA DEPENDENCIA DE EQUIPO MÉDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, EN LA FECHA PREVIAMENTE PROGRAMADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y EL ESP. |  |  |  |  |  |
| 21 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TOMARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL A SU CARGO O SERVICIO Y DE LOS DE OTROS CONTRATISTAS, DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN EL PAÍS. |  |  |  |  |  |
| 22 | EL OFERENTE TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, DURANTE EL PERÍODO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS. |  |  |  |  |  |
| 23 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA. |  |  |  |  |  |
| 24 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN. |  |  |  |  |  |
| 25 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA LOS BIENES ADJUDICADOS CON DOS PLACAS METÁLICAS, EN LUGAR DE FÁCIL VISUALIZACIÓN O ESCRITO EN ANTI-RELIEVE SOBRE EL CUERPO DEL EQUIPO, CUANDO SU MATERIAL ASÍ LO PERMITA, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS. |  |  |  |  |  |
|  | PRIMERA PLACA |  |  |  |  |  |
|  | PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL |  |  |  |  |  |
|  | SEGUNDA PLACA |  |  |  |  |  |
|  | PARA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |
|  | NÚMERO DEL CONTRATO: _________________________________. |  |  |  |  |  |
|  | CONTRATISTA: _________________________________________. |  |  |  |  |  |
|  | TELÉFONO DEL CONTRATISTA 24 HORAS: __________ / __________. |  |  |  |  |  |
|  | EL TAMAÑO DE LOS AVISOS SERÁ PROPORCIONAL AL BIEN QUE IDENTIFICAN, SIEMPRE VISIBLES, LEGIBLES Y DE MUY DIFÍCIL ELIMINACIÓN. LAS PLACAS, NO SE PODRÁN ARRANCAR MANUALMENTE Y NO DEBEN DAÑAR LOS BIENES. SE EXCEPTÚAN DE LAS PLACAS LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. |  |  |  |  |  |
| 26 | EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE ENTREGARÁ CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES SUMINISTRADOS, EL REGISTRO SANITARIO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, O EN CASO DE NO REQUERIRSE, DEBERÁ ALLEGAR EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA. |  |  |  |  |  |
| 27 | EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE, EN EL CUAL SE EVIDENCIE MARCA, MODELO Y SERIE. |  |  |  |  |  |
| 28 | EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON EL LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON SU CORRESPONDIENTE CODIGO O REFERENCIA DE PEDIDO |  |  |  |  |  |
| 29 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS JUNTO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS. |  |  |  |  |  |
| 30 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MEJORAS QUE LA FÁBRICA LANCE AL MERCADO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD. |  |  |  |  |  |
| 31 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS OFERTADOS ASI COMO DE LOS ACCESORIOS SERÁ DEL AÑO 2021 O 2022 |  |  |  |  |  |
| 32 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL IDIOMA DE LA INTERFACE CON EL USUARIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SERA EN CASTELLANO Y/O INGLES |  |  |  |  |  |
| 33 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS REQUIERAN CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA INSTALACIÓN, UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL PROCESO SE COORDINARA CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y EL GRUPO LOGÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD LA VERIFICACIÓN DE DICHAS CONDICIONES RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL |  |  |  |  |  |
| 34 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN TECNICA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIÓMEDICOS EN LA OPERACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL. |  |  |  |  |  |
| EL OFERENTE ANEXARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA, O EL CERTIFICADO INDICANDO QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA, SEGÚN EL CASO. EN RELACIÓN CON EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE, ESTE DEBE SER ANEXADO A LA PROPUESTA PRESENTADA, EN NINGÚN CASO SERÁN ACEPTADAS LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL INVIMA. ESTE REGISTRO DEBE SER PRESENTADO PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | EL OFERENTE ANEXARA EN LA PROPUESTA EL CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA SEGÚN EL CASO. EN NINGÚN CASO SERÁN ACEPTADAS LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL INVIMA |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA |  |  |  |  |  |  |
| 39 | EL OFERENTE ANEXARA A LA PROPUESTA LA CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EL SUPERVISOR VERIFICARÁ LA IDONEIDAD DEL PROFESIONAL REQUERIDO CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES RESPECTIVOS AL MOMENTO DE BRINDAR LA CAPACITACIÓN, ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. |  |  |  |  |  |  |
|  | ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR: |  |  |  |  |  |  |
|  | LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO |  |  |  |  |  |  |
|  | LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO |  |  |  |  |  |  |
| 40 | EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: • ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE. • DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA. • LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO. |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | OFRECE |  |  |  |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |  |  |
| 1 | EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 1072 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO” Y LA RESOLUCIÓN NO. 0312 DE 2019 “POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”. |  |  |  |  |  |
| 2 | EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICADO NO SUPERIOR A TRES MESES EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), DONDE CONSTE UNA CALIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN UNA ESCALA DE VALORACIÓN “ACEPTABLE” (PUNTAJE MAYOR A 85%) Y MANTENER LA CALIFICACIÓN Y EVIDENCIAS A DISPOSICIÓN (PARA EL CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO POR CADA EMPRESA QUE CONFORMA LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO). LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |  |  |  |  |  |
| 3 | EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADO |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES |  | OFRECE |  |  |  |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |  |  |
| 1 | EL OFERENTE DEBE INFORMAR SI LA EMPRESA PRESENTA SANCIONES VIGENTES DE ACUERDO AL REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), POR LO CUAL, EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA DONDE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SANCIONES VIGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA, ADICIONAR PANTALLAZO DE LA PAGINA DEL MINISTERIO. |  |  |  |  |  |
| 2 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUALQUIER INFRACCIÓN AMBIENTAL POR OMISIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS AMBIENTALES QUE HUBIESE SIDO NECESARIO TRAMITAR ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO, EN EL TRANSCURSO Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SERÁN ASUMIDAS COMO RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE O FUTURO CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |
| 3 | EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UN GESTOR AMBIENTAL, CUYA LICENCIA O PERMISO TENGA ALCANCE EN LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, DENTRO DEL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  |  |  |
| 4 | EL OFERENTE Y FUTURO CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS CUMPLEN CON NORMAS TÉCNICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES DECIR, QUE TENGAN UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y QUE CUENTEN CON OPCIONES DE ENCENDIDO, HIBERNACIÓN Y APAGADO. |  |  |  |  |  |
| 5 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE APLICA LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, QUE PARTICIPA DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS EXIGENCIAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALICE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO LEY 1918 DE 2018 |  | OFRECE |  |  |  |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |  |  |
| 1 | EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE NO CUENTA CON INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1918 DEL 12 DE JULIO DE 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, SE CREA EL REGISTRO DE INHABILIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" |  |  |  |  |  |

Las siguientes condiciones técnicas generales aplican a los ítems 31 y 32 del GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM, para:

- GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM:

ITEM 31. SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO

ITEM 32. SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS

| CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS - INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL OFERENTE DILIGENCIARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO OFRECE O NO OFRECE CON EL PROPÓSITO DE QUE LA ENTIDAD CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN |  |  |  |  |  |
| 1 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL INSTRUMENTAL OFRECIDO ES NUEVO, FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. |  |  |  |
| 2 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TEIMPO DE GARANTÍA ATRIBUIBLE A FALLAS DEL INSTRUMENTAL, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS ELEMENTOS RESPECTIVOS POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO. |  |  |  |
| 3 | CAPACITACIÓN: RESPECTO AL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CERTIFICADA CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO A LAS QUE DEBEN SER SOMETIDOS, LA DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN ADECUADOS Y EL BUEN USO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS A LAS INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y A LAS AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EL TEMA. |  |  |  |
| 4 | EL OFERENTE CERTIFICA QUE LA GARANTÍA INICIARÁ DESDE LA FECHA DE ENTREGA AL ESP Y RECIBO A CONFORMIDAD DE LOS SETS DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS, EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEL PERSONAL IDONEO QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO. |  |  |  |
| 5 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ COMO MÍNIMO UN (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS SET DE INSTRUMENTAL SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. |  |  |  |
| 6 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL OFERTADOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA. |  |  |  |
| 7 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARA ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS SETS ADQUIRIDOS PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |
| 8 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA DISAN O POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR. |  |  |  |
| 9 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL OPERARIO O POR CAUSAS DEBIDAS A INUNDACIONES, ASONADAS, INCENDIOS, TERREMOTOS O SUCESOS SIMILARES, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN |  |  |  |
| 10 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESP. |  |  |  |
| 11 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFERTADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. |  |  |  |
| 12 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA. |  |  |  |
| 13 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE QUE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS SEAN RETIRADOS DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL, CON PREVIA VERIFICACIÓN DEL SUPERVISORDEL CONTRATO. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL ELEMENTO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL ADQUIRIDO AL ESP. |  |  |  |
| 14 | EL OFERENTE TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, DURANTE EL PERÍODO DE ENTREGA DEL INSTRUMENTAL, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS. |  |  |  |
| 15 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA. |  |  |  |
| 16 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN. |  |  |  |
| 17 | EL OFERENTE GARANTIZA PARA LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE QUE ESTOS SE ENTREGARAN MARCADOS CON UN TEXTO GRAVADO ASÍ: “POLICÍA NACIONAL” O “PONAL” Y UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN, EL CUAL SERA CONCERTADO CON EL ALMACENISTA Y/O RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL Y LA MARCACIÓN SE REALIZARA DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA PIEZA. |  |  |  |
| 18 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON EL INSTRUMENTAL SUMINISTRADO EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL |  |  |  |
| 19 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS SET DE INSTRUMENTAL OFERTADOS ASI COMO DE LOS ACCESORIOS SERÁ DEL AÑO 2021 O 2022 |  |  |  |
| 20 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL OFRECIDO JUNTO CON SU ENTREGA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS. |  |  |  |
| 21 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE LA CAPACITACIÓN BRINDADA RESPECTO AL INSTRUMENTAL A LOS PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA Y AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CADA UNO DE LOS SETS ADQUIRIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL. |  |  |  |
| EL OFERENTE ANEXARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| 22 | EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: • ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE. • DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA. • LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO. |  |  |  |  |
| SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | OFRECE |  |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 1 | EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 1072 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO” Y LA RESOLUCIÓN NO. 0312 DE 2019 “POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”. |  |  |  |
| 2 | EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICADO NO SUPERIOR A TRES MESES EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), DONDE CONSTE UNA CALIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN UNA ESCALA DE VALORACIÓN “ACEPTABLE” (PUNTAJE MAYOR A 85%) Y MANTENER LA CALIFICACIÓN Y EVIDENCIAS A DISPOSICIÓN (PARA EL CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO POR CADA EMPRESA QUE CONFORMA LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO). LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |  |  |  |
| 3 | EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICA NACIONAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADO |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES |  | OFRECE |  |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 1 | EL OFERENTE DEBE INFORMAR SI LA EMPRESA PRESENTA SANCIONES VIGENTES DE ACUERDO AL REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), POR LO CUAL, EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA DONDE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SANCIONES VIGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA, ADICIONAR PANTALLAZO DE LA PAGINA DEL MINISTERIO. |  |  |  |
| 2 | EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUALQUIER INFRACCIÓN AMBIENTAL POR OMISIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS AMBIENTALES QUE HUBIESE SIDO NECESARIO TRAMITAR ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO, EN EL TRANSCURSO Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SERÁN ASUMIDAS COMO RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE O FUTURO CONTRATISTA. |  |  |  |
| 3 | EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UN GESTOR AMBIENTAL, CUYA LICENCIA O PERMISO TENGA ALCANCE EN LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, DENTRO DEL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE |  |  |  |
| 4 | EL OFERENTE Y FUTURO CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS CUMPLEN CON NORMAS TÉCNICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES DECIR, QUE TENGAN UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y QUE CUENTEN CON OPCIONES DE ENCENDIDO, HIBERNACIÓN Y APAGADO. |  |  |  |
| 5 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE APLICA LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, QUE PARTICIPA DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS EXIGENCIAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALICE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO LEY 1918 DE 2018 |  | OFRECE |  |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO |
| 1 | EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE NO CUENTA CON INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1918 DEL 12 DE JULIO DE 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, SE CREA EL REGISTRO DE INHABILIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" |  |  |  |

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal