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[bookmark: _Hlk113014576]ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

A. DATOS DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL OFERTADO

	
GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA



	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	1
	BANDA TROTADORA
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	BICICLETA ESTATICA
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ELIPTICA
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	GIMNASIO MULTIFUERZA
	 
	 
	 
	 
	 

	
GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO 



	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	5
	CABINA DE BIOSEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	CENTRIFUGA DE 36 TUBOS
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CENTRIFUGA DE 60 TUBOS
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	INCUBADORA CO2
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	INCUBADORA PARA LABORATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	
GRUPO 3. CONGELADORES



	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	11
	CONGELADOR VERTICAL (SEROTECA) 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	CONGELADOR VERTICAL PEQUEÑO 
	 
	 
	 
	 
	 

	
GRUPO 4. NEVERAS



	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	13
	NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	NEVERA PARA MEDICAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	NEVERA PARA REACTIVOS
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	NEVERA HORIZONTAL PARA REFRIGERACIÓN DE BIOLOGICOS
	
	
	
	
	

	
GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA

	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	17
	ELECTROESTIMULADOR
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ULTRASONIDO
	 
	 
	 
	 
	 

	GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA

	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	20
	COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	 
	 
	 
	 
	 

	GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM 

	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	22
	BANDA TROTADORA PEDIATRICA
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ELECTROBISTURI
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	EQUIPO DE IONTOFORESIS 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 a 35 LITROS
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	LAVADORA ULTRASONICA
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	MAQUINA DE ANESTESIA
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	VIDEOCOLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 
	 



Teniendo en cuenta que junto con el equipo se debe hacer entrega de cada uno de los accesorios requeridos para su funcionamiento, se solicita que en la oferta se incluya el listado específico de dichos accesorios diligenciando el siguiente cuadro:










B. DATOS DE ACCESORIO(S) 

	GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	1
	BANDA TROTADORA
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	BICICLETA ESTATICA
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ELIPTICA
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	GIMNASIO MULTIFUERZA
	 
	 
	 
	 
	 

	
GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO 


	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	5
	CABINA DE BIOSEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	CENTRIFUGA DE 36 TUBOS
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	CENTRIFUGA DE 60 TUBOS
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	INCUBADORA CO2
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	INCUBADORA PARA LABORATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	
GRUPO 3. CONGELADORES


	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	11
	CONGELADOR VERTICAL (SEROTECA) 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	CONGELADOR VERTICAL PEQUEÑO 
	 
	 
	 
	 
	 

	
GRUPO 4. NEVERAS


	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	13
	NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	NEVERA PARA MEDICAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	NEVERA PARA REACTIVOS
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	NEVERA HORIZONTAL PARA REFRIGERACIÓN DE BIOLOGICOS
	
	
	
	
	

	
GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA


	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	17
	ELECTROESTIMULADOR
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ULTRASONIDO
	 
	 
	 
	 
	 

	
GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	20
	COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	 
	 
	 
	 
	 

	GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	22
	BANDA TROTADORA PEDIATRICA
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ELECTROBISTURI
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	EQUIPO DE IONTOFORESIS 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 a 35 LITROS
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	LAVADORA ULTRASONICA
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	MAQUINA DE ANESTESIA
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	VIDEOCOLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 
	 




C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

	GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	ITEM 1
	
	
	

	[bookmark: _Hlk113013797]BANDA TROTADORA
	
	
	

	MOTOR MÍNIMO DE 4 HP
	 
	 
	 

	VELOCIDAD GRADUABLE
	 
	 
	 

	VELOCIDAD MINIMA DE 1 KM/H O MENOR 
	 
	 
	 

	VELOCIDAD MAXIMA DE 16 KM/H O MAYOR 
	 
	 
	 

	INCLINACIÓN ELECTRÓNICA GRADUABLE
	 
	 
	 

	DIFERENTES GRADOS DE INCLINACIÓN HASTA 15%
	 
	 
	 

	BANDA AUTOLUBRICADA Y ANTIDESLIZANTE
	 
	 
	 

	MÍNIMO VENTICINCO PROGRAMAS BÁSICOS (OPCIONAL)
	 
	 
	 

	PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL
	 
	 
	 

	DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE:
	 
	 
	 

	RITMO CARDIACO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD
	 
	 
	 

	TIEMPO
	 
	 
	 

	DISTANCIA
	 
	 
	 

	INCLINACIÓN 
	 
	 
	 

	CALORÍAS
	 
	 
	 

	SOPORTES LATERALES Y FRONTALES
	 
	 
	 

	DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA
	 
	 
	 

	SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO
	 
	 
	 

	RUEDAS DE ARRASTRE PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO
	 
	 
	 

	PESO MÍNIMO DEL USUARIO DE 180 KG
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ o 220v 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 4
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	ITEM 2
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113013832]BICICLETA ESTATICA
	
	
	

	MÍNIMO DIEZ PROGRAMAS DE EJERCICIOS
	 
	 
	 

	PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO
	 
	 
	 

	AJUSTABLE EN VARIOS NIVELES DE RESISTENCIA
	 
	 
	 

	DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE:
	 
	 
	 

	FRECUENCIA CARDIACA
	 
	 
	 

	CALORÍAS
	 
	 
	 

	DISTANCIA
	 
	 
	 

	TIEMPO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD
	 
	 
	 

	SILLÍN AJUSTABLE CON ESPALDAR 
	 
	 
	 

	MANUBRIO AJUSTABLE
	 
	 
	 

	PEDALES CON CALA PIE Y CORREAS DE AJUSTE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE FRENO ELECTROMAGNÉTICO
	 
	 
	 

	SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA
	 
	 
	 

	RUEDAS DE ARRASTRE PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO
	 
	 
	 

	PESO MÍNIMO DEL USUARIO 160Kg
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 5
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	ITEM 3
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113013812]ELÍPTICA
	
	
	

	MÍNIMO DIEZ NIVELES DE RESISTENCIA
	 
	 
	 

	MÍNIMO DIEZ PROGRAMAS DE EJERCICIOS
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA ELIPTICA
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO
	 
	 
	 

	DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE:
	 
	 
	 

	FRECUENCIA CARDIACA
	 
	 
	 

	CALORÍAS
	 
	 
	 

	DISTANCIA
	 
	 
	 

	TIEMPO
	 
	 
	 

	RPM O PASOS POR MINUTO
	 
	 
	 

	PEDALES ANTIDESLIZANTES Y/O ERGONOMICOS CON AGARRE QUE PERMITAN LA ESTABILIDAD Y COMODIDAD EN EL ENTRENAMIENTO
	 
	 
	 

	SISTEMA AUTOGENERADOR DE ENERGIA 
	 
	 
	 

	PESO MÍNIMO DEL USUARIO 150Kg
	 
	 
	 

	RUEDAS DE TRANSPORTE
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 3
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	ÍTEM 4
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113014021]GIMNASIO MULTIFUERZA
	
	
	

	UNA TORRE CON MINIMO CUATRO PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
	 
	 
	 

	EJERCICIOS 
	 
	 
	 

	POLEA ALTA
	 
	 
	 

	POLEA MEDIA
	 
	 
	 

	POLEA BAJA
	 
	 
	 

	EXTENSIÓN DE PIERNA
	 
	 
	 

	CABINA DE PECHO
	 
	 
	 

	ABDOMEN AEREO Y PARALELAS
	 
	 
	 

	PRENSA DE PIERNAS
	 
	 
	 

	ABDOMEN DECLINADO
	 
	 
	 

	PARA TRABAJO DE GRUPO MUSCULAR: PIERNA, PECHO, HOMBRO, ESPALDA Y BRAZO 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	
ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk113011315]LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO

	 
	 
	 

	
ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 

	 
	 
	 

	
ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO

	 
	 
	 

	
ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 

	 
	 
	 

	
CANTIDAD: 1

	 
	 
	 

	
GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

	 
	 
	 

	GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO 

	ITEM 5
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	CABINA DE BIOSEGURIDAD
	
	
	

	CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN EN NORMA EUROPEA PARA CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA EN 12469 O CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 49
	 
	 
	 

	DISPLAY LCD PARA LA VISUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
	 
	 
	 

	PRESIÓN EN EL FILTRO DE SALIDA
	 
	 
	 

	PRESIÓN EN EL FILTRO DE ENTRADA
	 
	 
	 

	DURACIÓN DEL FILTRO
	 
	 
	 

	DURACIÓN DE LA LÁMPARA ULTRAVIOLETA
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR
	 
	 
	 

	TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CÁMARA
	 
	 
	 

	TIEMPO DE TRABAJO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE ENTRADA 
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE LA BARRERA FRONTAL
	 
	 
	 

	ZONA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE SIN ESQUINAS NI JUNTAS
	 
	 
	 

	LUZ ULTRAVIOLETA
	 
	 
	 

	DOBLE FILTRO ULPA
	 
	 
	 

	LUZ FLUORESCENTE O LED
	 
	 
	 

	INTERRUPTORES INDIVIDUALES PARA EL EXTRACTOR Y LAS LUCES
	 
	 
	 

	CRISTAL FRONTAL DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	ÁREA INTERNA DE TRABAJO CON PRESIÓN NEGATIVA
	 
	 
	 

	ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR Y DE LA BARRERA FRONTAL FUERA DE RANGO
	 
	 
	 

	VENTANA FRONTAL ABIERTA
	 
	 
	 

	SATURACIÓN DE LOS FILTROS ULPA
	 
	 
	 

	MAL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
	 
	 
	 

	TEST DE CONTAMINACIÓN INTENCIONADA PARA CONFIRMAR EL ESTADO DE LOS FILTROS (OPCIONAL)
	 
	 
	 

	SE REQUIERE QUE LA CABINA SEA ENTREGADA CON BASE MÓVIL 
	 
	 
	 

	SE REQUIERE QUE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CABINA, SE REALICE EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y/O CALIFICACION GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
	 
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN (VALIDACIÓN Y/O CALIFICACION) ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Medición de partículas, seguridad eléctrica, nivel de ruido, intensidad lumínica y velocidad de flujo 
	 
	 
	 

	ITEM 6
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113010576]CENTRIFUGA DE 36 TUBOS
	
	
	

	CAPACIDAD DE MINIMO 36 TUBOS DE 15 ML FONDO REDONDO
	 
	 
	 

	ROTOR OSCILANTE 
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA
	 
	 
	 

	PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR Y TIEMPO
	 
	 
	 

	DETENCION AUTOMATICA
	 
	 
	 

	TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR
	 
	 
	 

	TACOMETRO ELECTRONICO
	 
	 
	 

	Cámara del rotor en material inoxidable de alta resistencia
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
	 
	 
	 

	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min)
	 
	 
	 

	ITEM 7
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113011434]CENTRIFUGA DE 60 TUBOS
	
	
	

	CAPACIDAD DE MINIMO 60 TUBOS DE 15 ML FONDO REDONDO
	 
	 
	 

	ROTOR OSCILANTE 
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA
	 
	 
	 

	PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR Y TIEMPO
	 
	 
	 

	DETENCION AUTOMATICA
	 
	 
	 

	TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR
	 
	 
	 

	TACOMETRO ELECTRONICO
	 
	 
	 

	Cámara del rotor en material inoxidable de alta resistencia
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
	 
	 
	 

	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 4
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min)



	 
	 
	 

	ITEM 8
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113011488]CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS
	
	
	

	CAPACIDAD DE MINIMO 16 TUBOS CON TAPA TIPO ROSCA Y FONDO CONICO DE 50 ML 
	 
	 
	 

	SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE LA TEMPERATURA
	 
	 
	 

	ROTOR OSCILANTE 
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA
	 
	 
	 

	PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR, TIEMPO Y TEMPERATURA
	 
	 
	 

	DETENCION AUTOMATICA
	 
	 
	 

	TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR
	 
	 
	 

	TACOMETRO ELECTRONICO
	 
	 
	 

	Cámara del rotor en material inoxidable de alta resistencia
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
	 
	 
	 

	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min) temperatura (°C)
	 
	 
	 

	ITEM 9
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	INCUBADORA CO2
	
	
	

	CAPACIDAD ENTRE 150 A 200 LITROS
	 
	 
	 

	CAMARA EN ACERO INOXIDABLE CON BORDES REDONDEADOS
	 
	 
	 

	PUERTA EXTERNA CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO QUE EVITE CONDENSACION
	 
	 
	 

	PUERTA INTERNA DE VIDRIO 
	 
	 
	 

	CHAQUETA DE AIRE O CALENTAMIENTO DIRECTO
	 
	 
	 

	CON SENSOR INFRARROJO DE TEMPERATURA
	 
	 
	 

	DESINFECCIÓN POR AIRE CALIENTE O CICLO DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA
	 
	 
	 

	SENSOR DE CO2 
	 
	 
	 

	SONDAS DE TEMPERATURA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURA
	 
	 
	 

	VÁLVULA REGULADORA DE CO2, CON RANGO DE CO2 DE 0-20%
	 
	 
	 

	DISPLAY DIGITAL PARA LA VISUALIZACION DE LA MEDICIONES DE: 
	 
	 
	 

	CONCENTRACION DE CO2 
	 
	 
	 

	TEMPERATURA
	 
	 
	 

	HUMEDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE ALARMAS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:
	 
	 
	 

	CONCENTRACIÓN DE CO2 ALTA Y/O BAJA
	 
	 
	 

	PUERTA ABIERTA
	 
	 
	 

	DEBE INCLUIR UNA BALA CON CO2 DE MÍNIMO 80 LIBRAS
	 
	 
	 

	FILTRO HEPA
	 
	 
	 

	ALIMENTACIÓN 110V 60HZ
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	CUATRO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Estabilidad (temperatura (°C), Uniformidad (temperatura (°C), Indicación (temperatura (°C)
	 
	 
	 

	ITEM 10
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	INCUBADORA PARA LABORATORIO
	
	
	

	CAPACIDAD DE LA CÁMARA ENTRE 100 Y 120 LITROS
	 
	 
	 

	TIPO SOBREMESA
	 
	 
	 

	CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	DOBLE PUERTA
	 
	 
	 

	PUERTA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y PUERTA INTERIOR EN VIDRIO
	 
	 
	 

	TIMER DIGITAL
	 
	 
	 

	DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE TIEMPO Y TEMPERATURA
	 
	 
	 

	DOS SENSORES DE TEMPERATURA TIPO PT 100
	 
	 
	 

	TEMPERATURA DE TRABAJO PRECONFIGURADA A 37°C
	 
	 
	 

	MECANISMO DE PROTECCIÓN POR SOBRETEMPERATURA
	 
	 
	 

	ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES POR DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	CUATRO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Estabilidad (temperatura (°C), Uniformidad (temperatura (°C), Indicación (temperatura (°C)




	 
	 
	 

	GRUPO 3. CONGELADORES

	ITEM 11
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	CONGELADOR VERTICAL (SEROTECA) 
	
	
	

	UN CUERPO
	 
	 
	 

	ALMACENAMIENTO VERTICAL
	 
	 
	 

	VOLUMEN NETO DE 90 A 150 LITROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	 
	 
	 

	ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES
	 
	 
	 

	TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA
	 
	 
	 

	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE -15 A - 40°C
	 
	 
	 

	PUERTA SOLIDA
	 
	 
	 

	PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	DESCONGELACIÓN AUTOMATICA
	 
	 
	 

	DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
	 
	 
	 

	CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	MINIMO SIES GRADILLAS AUTOCLAVABLES APTAS PARA CONGELACIÓN CON CAPACIDAD ENTRE 30 Y 50 TUBOS 
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN (CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD) ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ)  
	 
	 
	 

	ITEM 12
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	CONGELADOR VERTICAL PEQUEÑO 
	
	
	

	UN CUERPO
	 
	 
	 

	ALMACENAMIENTO VERTICAL
	 
	 
	 

	VOLUMEN NETO DE 110 A 285 LITROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	 
	 
	 

	ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES
	 
	 
	 

	TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA
	 
	 
	 

	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20 A - 45°C
	 
	 
	 

	PUERTA SOLIDA
	 
	 
	 

	PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	DESCONGELACIÓN AUTOMATICA
	 
	 
	 

	DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
	 
	 
	 

	CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN (CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD) ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ)  
	 
	 
	 

	GRUPO 4. NEVERAS

	ITEM 13
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE CULTIVO
	
	
	

	UN CUERPO
	 
	 
	 

	ALMACENAMIENTO VERTICAL
	 
	 
	 

	VOLUMEN NETO DE 160 A 290 LITROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	 
	 
	 

	ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES
	 
	 
	 

	TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA
	 
	 
	 

	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1 A 8 °C
	 
	 
	 

	PUERTA SOLIDA
	 
	 
	 

	PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
	 
	 
	 

	CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ILUMINACIÓN INTERIOR
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ)
	 
	 
	 

	ITEM 14
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE PATOLOGIAS
	
	
	

	UN CUERPO
	 
	 
	 

	ALMACENAMIENTO VERTICAL
	 
	 
	 

	VOLUMEN NETO DE 90 A 120 LITROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	 
	 
	 

	ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES
	 
	 
	 

	TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA
	 
	 
	 

	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1 A 8 °C
	 
	 
	 

	PUERTA SOLIDA O PUERTA DE VIDRIO
	 
	 
	 

	PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
	 
	 
	 

	DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
	 
	 
	 

	CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ILUMINACIÓN INTERIOR
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ)  
	 
	 
	 

	ITEM 15
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	NEVERA PARA MEDICAMENTOS
	
	
	

	UN CUERPO
	 
	 
	 

	ALMACENAMIENTO VERTICAL
	 
	 
	 

	VOLUMEN NETO DE 100 A 145 LITROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	 
	 
	 

	ALARMA PARA BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, PARA FALLO DE ENERGIA Y PARA PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES 
	 
	 
	 

	TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA
	 
	 
	 

	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 2 A 8 °C
	 
	 
	 

	PUERTA DE VIDRIO O CRISTAL ORGANICO CON MINIMO TRES LAMINAS 
	 
	 
	 

	PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	DISPLAY DIGITAL CON BATERIA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA 
	 
	 
	 

	CAMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE 
	 
	 
	 

	ILUMINACION INTERIOR
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 4
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ)
	 
	 
	 

	ITEM 16
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	NEVERA PARA REACTIVOS
	
	
	

	UN CUERPO
	 
	 
	 

	ALMACENAMIENTO VERTICAL
	 
	 
	 

	VOLUMEN NETO DE 90 A 160 LITROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	 
	 
	 

	ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES, POR FALLO DE ENERGÍA Y POR PUERTA ABIERTA VISIBLES Y AUDIBLES
	 
	 
	 

	TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMA
	 
	 
	 

	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 2 A 8 °C
	 
	 
	 

	PUERTA SOLIDA O PUERTA DE VIDRIO
	 
	 
	 

	PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
	 
	 
	 

	CÁMARA Y ENTREPAÑOS PERFORADOS MOVIBLES EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ILUMINACIÓN INTERIOR
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	RUEDAS CON FRENOS PARA MOVILIZACIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 3
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calificación de desempeño (PQ), calificación de operación (OQ), Calificación de la instalación (IQ), Calificación del diseño (DQ)
	 
	 
	 

	ITEM 35
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	ARCHIVO Y FOLIO

	NEVERA PARA REFRIGERACION DE BIOLOGICOS
	
	
	

	VOLUMEN NETO DE 200 A 240 LITROS
	
	
	

	ALMACENAMIENTO HORIZONTAL
	
	
	

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	
	
	

	RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1 A 8 °C
	
	
	

	CIERRE DE SEGURIDAD EN LA PUERTA
	
	
	

	CANASTILLAS EN MATERIAL INOXIDABLE
	
	
	

	DISPLAY DIGITAL CON BATERÍA PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA 
	
	
	

	ALARMA POR BAJA Y ALTA TEMPERATURA PROGRAMABLES Y POR FALLO DE ENERGÍA VISIBLES Y AUDIBLES 
	
	
	

	ESTRUCTURA EN MATERIAL INOXIDABLE
	
	
	

	COMPRESORES CON REFRIGERANTES ECOLÓGICOS LIBRES DE CFC
	
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE DE PQS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA OMS
	
	
	

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ CON REGULADOR DE VOLTAJE O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE
	
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	
	
	

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	
	
	

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO EN RELACIÓN CON EL DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO.
	
	
	

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	
	
	

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	
	
	

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	
	
	

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	
	
	

	CANTIDAD: 2
	
	
	

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	
	
	

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN MEDIO ISOTERMO CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ), CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ), CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN (IQ), CALIFICACIÓN DEL DISEÑO (DQ)  
	
	
	

	GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA

	ITEM 17
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	ELECTROESTIMULADOR
	
	
	

	MINIMO DIEZ PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE ELECTROTERAPIA
	 
	 
	 

	MINIMO DOS CANALES DE TRABAJO INDEPENDIENTES
	 
	 
	 

	DISPLAY PARA LA VISUALIZACION DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	MINIMO LAS SIGUIENTES FORMAS DE ONDAS
	 
	 
	 

	INTERFERENCIAL DE CUATRO POLOS
	 
	 
	 

	INTERFERENCIAL DE DOS POLOS
	 
	 
	 

	TENS SIMETRICO
	 
	 
	 

	TENS ASIMETRICO
	 
	 
	 

	CORRIENTE PULSADA
	 
	 
	 

	MICROCORRIENTE
	 
	 
	 

	CORRIENTE GALVANICA
	 
	 
	 

	CORRIENTE RUSA
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	CARRO DE TRANSPORTE FABRICADO EN MATERIAL INOXIDABLE CON FRENO EN MINIMO DOS DE SUS RUEDAS
	 
	 
	 

	OCHO KITS DE CUATRO ELECTRODOS DE CARBONO CON CABLE DE PACIENTE
	 
	 
	 

	OCHO KITS DE CUATRO ESPONJAS PARA ELECTRODOS DE CARBONO
	 
	 
	 

	DIEZ JUEGOS DE ELECTRODOS ADHESIVOS 
	 
	 
	 

	TRES CABLES DE PACIENTES PARA ELECTRODOS
	 
	 
	 

	DOS FAJAS ELASTICAS MINIMO DE 1 METRO
	 
	 
	 

	DOS FAJAS ELASTICAS MINIMO DE 60 CM
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 5
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Frecuencia (Hz), voltaje (mV), corriente (mA), análisis de seguridad eléctrica cuando aplique


	 
	 
	 

	ITEM 18
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113013376]EQUIPO LASER PARA MANEJO DEL DOLOR
	
	
	

	EMISION DE LASER ENTRE 600 Y 950 NANOMETROS
	 
	 
	 

	MINIMO 6 PROTOCOLOS CLINICOS PREPROGRAMADOS
	 
	 
	 

	SISTEMA DE EMISION CONTINUA Y PULSADA
	 
	 
	 

	FRECUENCIA DE PULSO EN LOS PARAMETROS DE 20000 HZ O MEJOR
	 
	 
	 

	PUNTA DE EMISION METALICA EN MATERIAL INOXIDABLE
	 
	 
	 

	CONTROL DE EMISION Y POTENCIA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	PANTALLA DE VISUALIZACION 
	 
	 
	 

	CALCULO AUTOMATICO DEL TIEMPO DE EXPOSICION DE LA RADIACION LASER
	 
	 
	 

	APLICADOR LASER ENTRE 650 Y 690 NM A MINIMO 100 mW
	 
	 
	 

	APLICADOR LASER ENTRE 820 Y 860 NM A MINIMO 100 mW
	 
	 
	 

	APLICADOR LASER ENTRE 900 Y 960 NM A MINIMO 300 mW
	 
	 
	 

	APLICADOR LASER PUNTUAL ENTRE 820 Y 860NM
	 
	 
	 

	DETECTOR DE EMISION LASER INCORPORADO
	 
	 
	 

	MINIMO DOS LENTES DE PROTECCION DE EMISION LASER
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	ITEM 19
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113013397]ULTRASONIDO
	
	
	

	MINIMO DIEZ PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE ULTRASONIDO
	 
	 
	 

	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON PROTOCOLOS CLINICOS 
	 
	 
	 

	FRECUENCIA DE ULTRASONIDO DE 1 Y 3 MHZ
	 
	 
	 

	MODO DE OPERACIÓN CONTINUO 100%
	 
	 
	 

	MODO DE OPERACIÓN PULSADO 10, 20 Y 50%
	 
	 
	 

	DISPLAY DE VISUALIZACION DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	TECLADO PARA EL INGRESO DE LOS PARAMETROS Y/O PANTALLA LCD O PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE MÍNIMO 7” DE ALTA RESOLUCIÓN
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	UN CABEZAL DE TRATAMIENTO ENTRE 1 Y 3 CMS2  A PRUEBA DE AGUA, LA MEDIDA PUEDE CORRESPONDER YA SEA AL TAMAÑO DEL CABEZAL O DEL AREA DE IRRADIACIÓN QUE ESTE PRODUZCA
	 
	 
	 

	UN CABEZAL DE TRATAMIENTO DE 5 CMS2  A PRUEBA DE AGUA, LA MEDIDA PUEDE CORRESPONDER YA SEA AL TAMAÑO DEL CABEZAL O DEL AREA DE IRRADIACIÓN QUE ESTE PRODUZCA
	 
	 
	 

	INDICADOR DE CABEZAL EN FUNCIONAMIENTO
	 
	 
	 

	CABEZAL CON FUNCION DE CALENTAMIENTO (Opcional)
	 
	 
	 

	CARRO DE TRANSPORTE FABRICADO EN MATERIAL INOXIDABLE CON FRENO EN MINIMO DOS DE SUS RUEDAS
	 
	 
	 

	CINCO FRASCOS DE GEL PARA ULTRASONIDO MINIMO 1 LITRO CADA UNO
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 6
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA

	ITEM 20
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113013654]COMPRESOR ODONTOLOGICO 2HP
	
	
	

	COMPRESOR DE AIRE SECO COMPUESTA POR MEMBRANA DE SECADO Y FILTROS
	 
	 
	 

	LIBRE DE ACEITE 
	 
	 
	 

	LIBRE DE MANTENIMIENTO
	 
	 
	 

	DOS MOTORES DE DOBLE PISTON
	 
	 
	 

	POTENCIA DE CADA UNO DE LOS MOTORES DE MINIMO DE 1HP
	 
	 
	 

	CAPACIDAD DE TANQUE DE MINIMO 50 LITROS
	 
	 
	 

	SUMINISTRO PARA MINIMO DOS UNIDADES ODONTOLOGICAS
	 
	 
	 

	MANÓMETRO PARA VISUALIZACIÓN DE PRESIÓN
	 
	 
	 

	REGULADOR DE AIRE
	 
	 
	 

	FILTRO DE AIRE
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE NO PERMITA QUE SE PRESENTE CONDENSACIÓN
	 
	 
	 

	VÁLVULA DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	FILTRO DE HUMEDAD
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 5
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	ITEM 21
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA
	
	
	

	SILLÓN
	 
	 
	 

	MOVIMIENTO DE ASCENSO Y DESCENSO
	 
	 
	 

	ESPALDAR RECLINABLE
	 
	 
	 

	TAPIZADO ASÉPTICO DE FÁCIL LIMPIEZA
	 
	 
	 

	EL COLOR DEL TAPIZADO SERA DEFINIDO POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN
	 
	 
	 

	CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO DE 200 KILOS 
	 
	 
	 

	MODULO
	 
	 
	 

	CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL SILLÓN
	 
	 
	 

	CONTROL DE ENCENDIDO, APAGADO Y NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LÁMPARA
	 
	 
	 

	CONTROL DEL EYECTOR DE SALIVA
	 
	 
	 

	BANDEJA REMOVIBLE EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	MANÓMETRO INDICADOR DE LA PRESIÓN DE AIRE
	 
	 
	 

	CONEXIÓN CON ACOPLE PARA DOS PIEZAS DE ALTA VELOCIDAD CON MANGUERA LISA
	 
	 
	 

	CONEXIÓN CON ACOPLE PARA UNA PIEZA DE BAJA CON MANGUERA LISA
	 
	 
	 

	CONEXIÓN CON ACOPLE PARA JERINGA TRIPLE CON PUNTA INTERCAMBIABLE
	 
	 
	 

	CONEXIÓN PARA CAVITRON
	 
	 
	 

	NEGATOSCOPIO
	 
	 
	 

	CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA
	 
	 
	 

	CONTROL DE PRESIÓN DE AIRE
	 
	 
	 

	CALENTADOR DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA JERINGA TRIPLE
	 
	 
	 

	PEDAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS PIEZAS DE MANO
	 
	 
	 

	ESCUPIDERA
	 
	 
	 

	TAZA EN PORCELANA EN COLOR BLANCO
	 
	 
	 

	EYECTOR DE MINIMO DOS VELOCIDADES CON BOMBA DE SUCCION INTEGRADA
	 
	 
	 

	JERINGA TRIPLE AUXILIAR
	 
	 
	 

	LAVA TAZA 
	 
	 
	 

	FILTROS DE PARTES SOLIDAS
	 
	 
	 

	LÁMPARA
	 
	 
	 

	MINIMO DOS INTENSIDADES DE LUZ
	 
	 
	 

	LUZ LED 
	 
	 
	 

	REFLECTOR ÓPTICO
	 
	 
	 

	DOS BUTACOS
	 
	 
	 

	TAPIZADO ASÉPTICO DE FÁCIL LIMPIEZA
	 
	 
	 

	MOVIMIENTO DE ASCENSO Y DESCENSO
	 
	 
	 

	ESPALDAR GRADUABLE
	 
	 
	 

	MONTADO SOBRE CINCO RODACHINES
	 
	 
	 

	LÁMPARA DE FOTOCURADO
	 
	 
	 

	LUZ LED
	 
	 
	 

	INHALAMBRICA
	 
	 
	 

	BATERIA DE LITIO 
	 
	 
	 

	BATERÍA DE MÍNIMO UNA HORA DE AUTONOMÍA
	 
	 
	 

	TEMPORIZADOR: 5, 10, 15 Y 20 SEGUNDOS EN MODO CONTINUO 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ 
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA DE LA UNIDAD EN COLL ROLLED
	 
	 
	 

	PINTURA ELECTROSTÁTICA EN TODA LA UNIDAD
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ 
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	PEDAL PARA EL MANEJO DE LOS CONTROLES DE LA UNIDAD, EN EL CASO DE OFERTAR UN PEDAL INTEGRAL DEBE SER VERIFICABLE QUE ESTE CUENTE CON UN SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON
	 
	 
	 

	TAPETE AISLANTE EN LA BASE DE LA UNIDAD
	 
	 
	 

	TRES FILTROS DE AIRE
	 
	 
	 

	TRES FILTROS DE AGUA
	 
	 
	 

	DOS BOMBILLOS DE REPUESTO PARA LA LÁMPARA
	 
	 
	 

	UNA BANDEJA AUXILIAR ADAPTABLE A LA UNIDAD
	 
	 
	 

	KIT DE ALTA VELOCIDAD CON FIBRA OPTICA
	 
	 
	 

	KIT DE BAJA VELOCIDAD
	 
	 
	 

	CONTRAANGULO 
	 
	 
	 

	PIEZA RECTA
	 
	 
	 

	MICROMOTOR
	 
	 
	 

	DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTÁNDAR DE PUSH BOTTON EN ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. 
	 
	 
	 

	DENTRO DE LA PROPUESTA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DE LOS KITS DE ALBA Y BAJA VELOCIDAD, ASI COMO DE LAS PIEZAS DE MANO, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	 
	 
	 

	DOS FRASCOS DE ACEITES DE LUBRICACIÓN EN SPRAY DE MINIMO 500ML
	 
	 
	 

	SEIS FRASCOS DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE EN SPRAY BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA PARA PIEZAS DE MANO DE MINIMO 500ML 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 9
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM 

	ITEM 22
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	BANDA TROTADORA PEDIATRICA
	
	
	

	BANDA TROTADORA TAMAÑO PEDIATRICO
	 
	 
	 

	EQUIPO PARA TRAFICO PESADO
	 
	 
	 

	ESTRUCTURA METALICA
	 
	 
	 

	SOPORTES LATERALES ERGONOMICOS Y ANTIDESLIZANTES
	 
	 
	 

	DISPLAY DE VISUALIZACION DE:
	 
	 
	 

	VELOCIDAD
	 
	 
	 

	TIEMPO
	 
	 
	 

	DISTANCIA
	 
	 
	 

	DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA NIÑOS DE HASTA 10 AÑOS
	 
	 
	 

	MOTOR MINIM0 DE 0,98 HP 
	 
	 
	 

	VELOCIDAD MAXIMA DE 10 KM/H O MAYOR
	 
	 
	 

	MINIMO 3 VELOCIDADES PREAJUSTADAS
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	ITEM 23
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	ELECTROBISTURI
	
	
	

	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR
	 
	 
	 

	MÍNIMO DOS NIVELES DE CORTE
	 
	 
	 

	MÍNIMO DOS NIVELES DE COAGULACIÓN
	 
	 
	 

	MÍNIMO CUATRO NIVELES DE MEZCLA
	 
	 
	 

	EN CASO DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA DE TEJIDO SE SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE MÍNIMO UN NIVEL DE MEZCLA
	 
	 
	 

	POTENCIA DE SALIDA DE 400 VATIOS O MAYOR
	 
	 
	 

	IMPEDANCIA DE MÍNIMO 300 OHMIOS
	 
	 
	 

	FUNCIÓN DE LIGADURA DE VASOS
	 
	 
	 

	TECLADO DE MEMBRANA O PANTALLA TÁCTIL
	 
	 
	 

	INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES DE CORTE Y COAGULACIÓN
	 
	 
	 

	VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE POTENCIA DE SALIDA
	 
	 
	 

	ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES CON NIVEL DE RUIDO AJUSTABLE
	 
	 
	 

	SALIDA MONOPOLAR CON ADAPTADOR PARA LAPAROSCOPIA
	 
	 
	 

	ACTIVACIÓN MANUAL Y DE PEDAL
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	DOS LÁPICES REUSABLES O VEINTE (20) LÁPICES DESECHABLES PARA CORTE Y COAGULACIÓN
	 
	 
	 

	CINCUENTA PLACAS DE PACIENTES BIPOLAR ADHESIVAS DESECHABLES
	 
	 
	 

	DOS CABLES REUSABLE PARA PLACAS DESECHABLES
	 
	 
	 

	PEDAL 
	 
	 
	 

	DOS PINZAS REUSABLES DE LIGADURA DE VASOS (UNA PARA CIRUGÍA ABIERTA Y UNA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA) O VEINTE PINZAS DESECHABLES PARA LIGADURA DE VASOS (DIEZ DE CIRUGÍA ABIERTA Y DIEZ DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA)
	 
	 
	 

	CARRO DE TRANSPORTE EN MATERIAL INOXIDABLE CON FRENO EN MÍNIMO DOS DE SUS RUEDAS
	 
	 
	 

	CABLE DE ALIMENTACIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIBRACION CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, MÍNIMO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Calibración en: Potencia (W). Incluir mediciones de: corriente (mA), voltaje pico-pico (volt), factor de cresta, Resistencia de electrodo de retorno (ohm) y análisis de seguridad eléctrica.
	 
	 
	 

	ITEM 24
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO
	
	
	

	EQUIPO DE POTENCIALES EVOCADOS, ESTIMULADOR ELECTRICO, CON SINCORNIZACION DE FUNCIONALIDAD DE ULTRASONIDO
	 
	 
	 

	SOFTWARE QUE PERMITA GENERAR REPORTES Y/O INFORMES, AUTOPRUEBA DE DIAGNOSTICO
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON MEMORIA DE ALMACENAMIENTO ILIMITADO DE REPRODUCCIÓN CON AUDIO DE MINIMO 10 MINUTOS
	 
	 
	 

	QUE OFREZCA ACTIVIDAD ESPONTÁNEA, VOLUNTARIA Y MÁXIMA; CON CALIFICACIÓN DE MÚSCULOS PROGRAMABLE, CON GRAFICO DE EMG INSTANTÁNEO DENTRO DEL REPORTE
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON CONVERSOR DE EMG A WAV Y CONVERSOR A AVI
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON FUNCIONALIDADES DE: 
	 
	 
	 

	*          ANÁLISIS DE UNIDAD MOTORA ÚNICA
	 
	 
	 

	*          VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA
	 
	 
	 

	*          VISTA DE LOS NERVIOS Y MÚSCULOS
	 
	 
	 

	*          REFLEJO DE PARPADEO
	 
	 
	 

	*          ESTIMULACIÓN NERVIOSA REPETITIVA
	 
	 
	 

	*          RESPUESTA SIMPÁTICA DE PIEL, VARIABILIDAD DEL RITMO CARDÍACO
	 
	 
	 

	*          POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES, CON AUDIFONOS Y DOS (2) ESTIMULADORES
	 
	 
	 

	*          POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES POR DERMATOMA Y DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
	 
	 
	 

	*          ELECTROMIOGRAFIA DE FIBRA UNICA
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	AMPLIFICADOR DE MINIMO 4 CANALES:
	 
	 
	 

	DEBE CONTAR CON 4 ENTRADAS CON CONECTOR TIPO DIN PARA POTENCIALES EVOCADOS
	 
	 
	 

	DEBE CONTAR CON CONVERSIÓN A/D: MINIMO 16 BITS Y FRECUENCIA DE MUESTREO MINIMO 25 KHZ POR CANAL
	 
	 
	 

	CONTAR CON CONEXIÓN DE LOS CANALES MINIMO DE 1.5 MM
	 
	 
	 

	DEBE CONTAR CON RUIDO MENOR A 0,6 UV RMS
	 
	 
	 

	DEBE CONTAR CON SENSIBILIDAD AJUSTABLE
	 
	 
	 

	DEBE OFRECER UNA VELOCIDAD DE BARRIDO MINIMO DE 0.1 MS/DIV CON MINIMO 23 PASOS.
	 
	 
	 

	CONTAR CON FILTROS SELECCIONABLES EN DIFERENTES FRECUENCIAS
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON REALIZACION DE AUTOPRUEBA DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE EL SOFTWARE
	 
	 
	 

	CONSOLA - UNIDAD BASE:
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON CAMPO FIRMWARE ACTUALIZABLE
	 
	 
	 

	CON ENTRADA DE DISPARO
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON PUERTO DE CONEXIÓN PARA PEDAL.
	 
	 
	 

	CONEXIÓN A PC: CONECTOR USB A-B DE ALTA VELOCIDAD.
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON MIN 4 PUERTOS PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE USB.
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELÉCTRICA 110-120, 60 HZ
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON MINIMO 2 ALTAVOCES DE ALTA DEFINICIÓN
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR ELECTRICO PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIATRICO
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR ELECTRICO CON PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE, REMOVIBLES, CON SEPARACION DE PUNTAS DE CENTRO A CENTRO Y QUE PERMITA EL GIRO DE LAS PUNTAS (SIN RETIRAR LAS PUNTAS DEL ELECTROESTIMULADOR)
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR ELÉCTRICO QUE PERMITA CONFIGURAR INTENSIDAD O AMPLITUD DEL ESTÍMULO, DURACIÓN Y FRECUENCIA
	 
	 
	 

	QUE PERMITA CONFIGURAR LA FORMA DE PULSO, ALMACENAR ONDA, CAMBIAR POLARIDAD (+/-)
	 
	 
	 

	BOTONES Y/O SELECTORES DE MODALIDAD DE OPERACIÓN O TRABAJO EN EL MANGO
	 
	 
	 

	QUE PERMITA AJUSTE DE LA DURACION DEL PULSO Y LA OPERACIÓN MINIMO EN: MODO SENCILLO, DOBLE, TRIPLE, TREN Y DOBLE TREN
	 
	 
	 

	QUE PERMITA AJUSTE DE LA TASA DE REPETICION DEL PULSO MINIMO DE 0,1 A 200 pps. 
	 
	 
	 

	RANGO ELÉCTRICO ENTRE 0 A 100 MA Y TENSIÓN MÁXIMA DE 400 V 
	 
	 
	 

	QUE PERMITA REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAFIA DE UNA SOLA FIBRA
	 
	 
	 

	DEBE OFRECER FUNCIONES DE SEGURIDAD COMO MINIMO DE: DETECCIÓN DE FALLA POR SOBRECORRIENTE Y DE ALTA IMPEDANCIA.
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR VISUAL PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIATRICO
	 
	 
	 

	MONITOR LCD MINIMO DE 19" PARA EL BLANCO Y NEGRO, QUE PERMITA LA VISULIZACION DE PATRON DE INVERSION AJEDREZ ESTIMULACIÓN, FIJACION DE CENTRO DESTINO, INDEPENDIENTE, CUADRANTE Y MEDIO CAMPO DE ESTIMULACION.
	 
	 
	 

	QUE PERMITA LA CONEXIÓN ATRAVES DE VGA, HDMI, DVI Y/O DISPLAY DEL ORDENADOR PORTÁTIL, CON SENSOR DE USB INCLUIDO EN EL MONITOR
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON AUTOPRUEBA Y/O CALIBRACIÓN AUTOMATICA DE VÍDEO
	 
	 
	 

	LAS GAFAS LED DEBEN PERMITIR COMO MINIMO CON LA SELECCIÓN POR ESTIMULO DE DERECHA, IZQUIERDA Y ESTIMULACION BILATERAL
	 
	 
	 

	QUE PERMITA EL CALCULO E INIDICES DEL NUMERO DE LOS PROMEDIOS POR CANAL Y RECHAZO DE SEÑALES
	 
	 
	 

	MODULO DE ULTRASONIDO SINCRONIZADO CON EQUIPO Y SOFTWARE DE ELECTROMIOGRAFIA
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON UNIDAD DE ULTRASONIDO DOPPLER A COLOR Y CON INTEGRACION DE ELECTROMIOGRAFO
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON SOPORTE METÁLICO PARA UNIDAD Y OTRO PARA TRANSDUCTOR, AJUSTABLES AL CARRO DE TRANSPORTE 
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON UN TRANSDUCTOR LINEAL Y FUENTE DE PODER PARA LA UNIDAD
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON UN MONITOR ADICIONAL PARA PROYECTAR IMÁGENES DE ULTRASONIDO SIMULTANEO CON ELECTROMIOGRAFÍA
	 
	 
	 

	MODULO PORTATIL, DIGITAL Y QUE TRABAJE EN LOS MODOS, COMPOSICIÓN ESPACIAL, IMAGEN TRAPEZOIDE, ZOOM
	 
	 
	 

	EL DOPPLER A COLOR DEBE PERMITIR: DOPPLER, ONDA PULSADA Y CONTINUA, DOPPLER ESPECTRAL, DOPPLER DE POTENCIA, DOPPLER DE POTENCIA DIRECCIONAL, ONDA CONTINUA, ALTA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO, DÚPLEX, TRIPLE.
	 
	 
	 

	QUE BRINDE MINIMO LA SIGUIENTES MEDICIONES: BRILLO (B): DISTANCIA, LONGITUD, ÁREA, CIRCUNFERENCIA, VOLUMEN, ÁNGULO, ESTENOSIS, MOVIMIENTO (M): DISTANCIA, TIEMPO, VELOCIDAD, FRECUENCIA CARDIACA, ESTENOSIS
	 
	 
	 

	QUE PERMITA AJUSTAR AUTOMATICAMENTE EL TAMAÑO DE LA IMAGEN A LA RESOLUCION DE LA PANTALLA
	 
	 
	 

	QUE OFREZACA MOVIMIENTO COMPLETO Y TAMAÑO REAL EN TIEMPO REAL  
	 
	 
	 

	QUE OFREZACA IMÁGENES EN TODOS LOS MODOS, INCLUIDAS EN EL GENERADOR DE REPORTES DEL ELECTROMIOGRAFO PARA SER ENTREGADO AL PACIENTE
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR AUDITIVO
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON AURICULARES: MINIMO DE 37' OHM, CON FUNCIONALIDAD O PRESENTACION IZQUIERDA, DERECHA Y BILATERAL.
	 
	 
	 

	INTENSIDAD: NHL/SPL E INCRENTOS DE (1 A 10 DB)
	 
	 
	 

	QUE OFREZCA DIFERENTES TIPOS DE ESTIMULO Y DE POLARIDAD
	 
	 
	 

	QUE OFREZCA EN FUNCION AL ESTIMULO Y VELOCIDAD DE BARRIDO TASAS DE REPETICIÓN MINIMO DE 0,1 PPS Y CLICS MINIMO DE 50'- µS CUADRADA.
	 
	 
	 

	FRECUENCIAS DE TONO VARIABLES
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	CARRO METÁLICO DE TRANSPORTE, CON UN MANGO DE ESPUMA PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS, ESTANTES RESISTENTES DURABLES Y RUEDAS DE BLOQUEO DE GRAN TAMAÑO. CON UN BRAZO ARTICULADO PARA AMPLIFICADOR, ESTIMULADOR ELÉCTRICO Y UN TECLADO/MOUSE PAD BANDEJA O CAJÓN DE ALMACENAMIENTO CON ALFOMBRILLA DE RATÓN BANDEJA. 
	 
	 
	 

	1 KIT DE ACCESORIOS QUE INCLUYA MINIMO: 
	 
	 
	 

	*          1 SUPRESOR DE PICOS Y TRANSIENTES
	 
	 
	 

	*          1 PAR DE GAFAS LEDS
	 
	 
	 

	*          1 BRAZO ARTICULADO 
	 
	 
	 

	*          1 CABLE DE CONEXIÓN DEL AMPLIFICADOR
	 
	 
	 

	*          1 CABLE DE POTENCIA
	 
	 
	 

	*          1 CABLE USB
	 
	 
	 

	*          1 PAD MOUSE
	 
	 
	 

	*          1 PEDAL CON CONECTOR USB, QUE PERMITA TRABAJAR SIN MANOS
	 
	 
	 

	*          COMPUTADOR DE ESCRITORIO MIN 19” PULGADAS 
	 
	 
	 

	1 KIT DE ELECTRODOS PARA EMG QUE INCLUYA MINIMO: 
	 
	 
	 

	*          1 GEL CONDUCTOR 
	 
	 
	 

	*          1 JUEGO DE ELECTRODOS POR CADA CLASIFICACION REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (DE BARRA, DISCO, ANILLO, DE AGUJAS CONCENTRICAS, MONOPOLAR Y DEMAS QUE APLIQUEN)
	 
	 
	 

	*          3 CINTAS DE VELCRO
	 
	 
	 

	*          1 CINTA MÉTRICA
	 
	 
	 

	*          1 LITRO CREMA CONDUCTORA
	 
	 
	 

	*          1 LITRO GEL EXFOLIANTE 
	 
	 
	 

	*          25 AGUJAS POR CADA CLASIFICACION REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (MONOPOLARES, CONCENTRICAS, Y DEMAS QUE APLIQUEN)
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACION Y/O CARACTERIZACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA (HZ), VOLTAJE (mV), AMPLITUD (mv), CORRIENTE (mA) DE LAS BIOSEÑALES, ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CUANDO APLIQUE
	 
	 
	 

	ITEM 25
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	EQUIPO DE IONTOFORESIS 
	
	
	

	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	PANTALLA DE VISUALIZACION 
	 
	 
	 

	MINIMO DOS CANALES INDEPENDIENTES
	 
	 
	 

	MINIMO 20 PROGRAMAS PREFIJADOS 
	 
	 
	 

	EMISION CONTINUA
	 
	 
	 

	FORMA DE ONDA
	 
	 
	 

	CORRIENTE GALVANICA
	 
	 
	 

	INTERFERENCIAL
	 
	 
	 

	TENS 
	 
	 
	 

	CORRIENTE PULSADA
	 
	 
	 

	MICROCORRIENTE
	 
	 
	 

	CORRIENTE RUSA
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	MINIMO CUATRO ELECTRODOS DE 8X12CM
	 
	 
	 

	MINIMO CUATRO ELECTRODOS DE 5X5CM
	 
	 
	 

	MINIMO CUATRO CABLES DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS 
	 
	 
	 

	MINIMO DOS FAJAS PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS 
	 
	 
	 

	MALETIN DE TRANSPORTE O CARRO DE TRANSPORTE
	 
	 
	 

	CABLE DE RED
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN):
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	ITEM 26
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL
	
	
	

	EXPOSICIÓN PARA RADIOGRAFÍA DIGITAL
	 
	 
	 

	FIJACIÓN MURAL
	 
	 
	 

	SELECCIÓN Y AJUSTE DE TIEMPO
	 
	 
	 

	SELECCIÓN Y AJUSTE DE KV DE EXPOSICION
	 
	 
	 

	SELECCIÓN DE TIPO DE PACIENTE ADULTO O PEDIATRICO
	 
	 
	 

	BRAZO TIPO TIJERA CON MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 
	 
	 
	 

	CABEZAL CON ROTACIÓN DE MÍNIMO 300 GRADOS
	 
	 
	 

	CABEZAL CON CONO DE LOCALIZADOR LARGO
	 
	 
	 

	CAJA DE COMANDO
	 
	 
	 

	MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO
	 
	 
	 

	PULSADOR
	 
	 
	 

	PINTURA ANTICORROSIVA
	 
	 
	 

	COLIMADOR
	 
	 
	 

	SEÑAL SONORA DE TOMA DE RX
	 
	 
	 

	AUTOTEST DE ALARMA POR MALA MANIPULACIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	SILLA ERGONÓMICA CON TACONES ANTIDESLIZANTE PARA EL PACIENTE CON ALTURA GRADUABLE
	 
	 
	 

	LECTOR DE PLACAS INTRAORALES
	 
	 
	 

	LECTOR DE PLACAS
	 
	 
	 

	PLACAS REUTILIZABLES MÍNIMO 2000 VECES
	 
	 
	 

	MÍNIMO DIEZ PLACAS No. 4
	 
	 
	 

	MÍNIMO DIEZ PLACAS No. 2
	 
	 
	 

	MÍNIMO DIEZ PLACAS No. 0
	 
	 
	 

	SOFTWARE APLICATIVO
	 
	 
	 

	MINIMO CIEN FUNDAS PROTECTORAS PARA LAS PLACAS DE CADA UNO DE LOS TAMAÑOS
	 
	 
	 

	UNA ESTACION DE VISUALIZACION RADIOLOGICA COMPUESTAS POR:
	 
	 
	 

	MONITOR DE MINIMO 14 PULGADAS
	 
	 
	 

	PROCESADOR PENTIUM I5 O SUPERIOR
	 
	 
	 

	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP O SUPERIOR
	 
	 
	 

	DISCO DURO DE 120 GB O SUPERIOR
	 
	 
	 

	CON PUERTOS USB, LAN ETHERNET 
	 
	 
	 

	UNIDAD CD/DVD - RW
	 
	 
	 

	CON HERRAMIENTAS FULL DICOM
	 
	 
	 

	IMPRESORA 
	 
	 
	 

	PARA FLUJO DE TRABAJO SECUNDARIO
	 
	 
	 

	TIPO SOBREMESA
	 
	 
	 

	TAMAÑO DE IMPRESIÓN DE PLACAS INTRAORALES DEL 0 AL 4
	 
	 
	 

	CABLE AC
	 
	 
	 

	MINIMO CINCO CAJAS DE PELICULAS DE CADA UNO DE LOS TAMAÑOS DEL 0 AL 4
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Kilovoltio (kV), capa hemirreductora HVL (mmAl), Tiempo de exposición (ms), Dosis (Gy), Frecuencia de dosis (Gy/s)
	 
	 
	 

	ITEM 27
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 a 35 LITROS
	
	
	

	CAPACIDAD DE LA CÁMARA ENTRE 25 a 35 LITROS
	 
	 
	 

	TIPO SOBREMESA
	 
	 
	 

	ESTERILIZADOR CLASE B
	 
	 
	 

	CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316 EN CUALQUIERA DE SUS ALEACIONES 
	 
	 
	 

	MÍNIMO CINCO PROGRAMAS DE TRABAJO:
	 
	 
	 

	MATERIAL EMPACADO
	 
	 
	 

	MATERIAL NO EMPACADO
	 
	 
	 

	POROSO
	 
	 
	 

	PRIONES
	 
	 
	 

	RÁPIDO
	 
	 
	 

	MÍNIMO DOS PROGRAMAS DE PRUEBA:
	 
	 
	 

	BOWIE & DICK
	 
	 
	 

	PRUEBA DE FUGAS
	 
	 
	 

	GENERADOR DE VAPOR
	 
	 
	 

	DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE:
	 
	 
	 

	TEMPERATURA   
	 
	 
	 

	PRESIÓN
	 
	 
	 

	TIEMPO DE CICLO 
	 
	 
	 

	BLOQUEO AUTOMÁTICO SI LA PUERTA NO ESTA PERFECTAMENTE CERRADA
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE EVITE LA APERTURA DE LA PUERTA A ALTAS TEMPERATURAS Y PRESIONES
	 
	 
	 

	ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES
	 
	 
	 

	PUERTA ABIERTA
	 
	 
	 

	FALLA TEMPERATURA
	 
	 
	 

	FALLA DE PRESIÓN
	 
	 
	 

	NIVEL INSUFICIENTE DE AGUA
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	UN RACK DE BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	CUATRO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DESTILACION DE AGUA CON DESTILADOR DE AGUA O SISTEMA AUTOMATICO CON INGRESO DE AGUA Y DESMINERALIZACION CON LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTIA
	 
	 
	 

	DOS FILTROS HEPA PARA LA ENTRADA DE AIRE
	 
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ O 220V 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE. EN CASO DE OFERTAR EL ESTERILIZADOR CON ELEVADOR DE VOLTAJE SE ACEPTARÁ QUE LA INCUBADORA DE BIOLÓGICOS SE OFERTE CON UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110-120V 60HZ O 220V 50/60HZ.
	 
	 
	 

	EQUIPO ADICIONAL: INCUBADORA DE BIOLOGICOS
	 
	 
	 

	CAPACIDAD ENTRE 8 Y 18 TUBOS
	 
	 
	 

	TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 54ºC Y 58ºC
	 
	 
	 

	VISUALIZACION DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN
	 
	 
	 

	COMPATIBLE CON DIVERSAS MARCAS DE INDICADORES BIOLOGICOS INCLUIDO DE LECTURA RÁPIDA
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ 
	 
	 
	 

	DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DE LA INCUBADORA DE BIOLÓGICOS OFERTADA, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	 
	 
	 

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA VALIDACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQURIDOS EN LA INSTALACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESMPEÑO (PQ), LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR CON MINIMO DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA Y MINIMO UN (1) SENSOR DE PRESIÓN
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 4
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	REALIZAR LA VALIDACION Y RECALIFICACIÓN ANUAL DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESMPEÑO (PQ), LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR CON MINIMO DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA Y MINIMO UN (1) SENSOR DE PRESIÓN

	 
	 
	 

	ITEM 28
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS
	
	
	

	CAPACIDAD UTIL DE LA CAMARA ENTRE 700 A 800 LITROS
	 
	 
	 

	Cámara, generador de vapor en acero inoxidable 316L, la pre-cámara y las tuberías internas en acero inoxidable cualquiera de sus aleaciones, anticorrosivo con aislante térmico. 
	 
	 
	 

	CAMARA Y PRECAMARA DE VAPOR RECTANGULAR Y HORIZONTAL
	 
	 
	 

	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DOBLE PUERTA CON CIERRE HERMETICO DESLIZANTE, AUTOMATICAS, DE APERTURA VERTICAL, EN ACERO INOXIDABLE 316L EN CUALQUIERA DE SUS ALEACIONES
	 
	 
	 

	APERTURA DE PUERTAS POR MEDIO DE COMPRESOR DE AIRE, EL CUAL DEBE SER INCLUIDO CON EL EQUIPO
	 
	 
	 

	DISPOSITIVO DE BLOQUEO QUE IMPOSIBILITE ABRIR LAS PUERTAS DESPUES DE INICIO DEL CICLO Y EN PRESENCIA DE PRESION DE VAPOR EN LA CAMARA E IGUALMENTE QUE IMPOSIBILITE LA APERTURA DE LAS DOS PUERTAS DE MANERA SIMULTÁNEA 
	 
	 
	 

	DISPOSITIVO DE BLOQUEO SI LA TEMPERATURA DE LA CAMARA SUPERA EL LIMITE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	EN CASO DE FALLA EN EL DESARROLLO DEL CICLO QUE EL EQUIPO ABORTE INMEDIATAMENTE LA OPERACIÓN
	 
	 
	 

	PANEL DE CONTROL QUE PERMITA SEGUIR LOS PARAMETROS DE LAS FASES DEL CICLO DE ESTERILIZACION, SEGUIMIENTO DE TEMPERATURA, VALORES DE PRESION, VISUALIZACION DE TIEMPOS DEL PROCESO Y ALARMAS O ERRORES 
	 
	 
	 

	PANTALLA TACTIL QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE LOS PARAMETROS EN TIEMPO REAL DEL CICLO, MENSAJES DE ALARMA Y LOS MENUS DISPONIBLES 
	 
	 
	 

	INDICADOR DE PRESION, TIEMPO, TEMPERATURA Y SEGUIMIENTO DE LAS FASES DEL PROCESO
	 
	 
	 

	VALVULA DE SEGURIDAD PARA CAMARA, PRECAMARA Y GENERADOR DE VAPOR DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO Y MANUAL EN CASO DE SOBREPRESION 
	 
	 
	 

	GENERADOR DE VAPOR, ALIMENTACION DE VAPOR POR MEDIO DE CALDERIN
	 
	 
	 

	SISTEMA DE VACIO
	 
	 
	 

	SISTEMA DE PRE Y POST VACIO
	 
	 
	 

	SELECCIÓN DE TEMPERATURA MINIMA DE 121°C O MENOR 
	 
	 
	 

	SELECCIÓN DE TEMPERATURA MAXIMA DE 134°C O MAYOR 
	 
	 
	 

	DETECCION DE NIVELES BAJOS DE AGUA QUE GENERE ALERTA
	 
	 
	 

	ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES
	 
	 
	 

	MÍNIMO CINCO PROGRAMAS DE TRABAJO:
	 
	 
	 

	CICLO MATERIAL EMPACADO TEXTIL, INSTRUMENTAL TEMPERATURA  134ºC
	 
	 
	 

	CICLO MATERIALES TERMOSENSIBLES, POROSOS TEMPERATURA 121ºC
	 
	 
	 

	CICLO MATERIAL PESADO O INSTRUMENTAL EN CONTENEDORES TEMPERATURA 134ºC
	 
	 
	 

	CICLO PRIONES
	 
	 
	 

	CICLO RAPIDO TEMPERATURA 134ºC
	 
	 
	 

	MÍNIMO DOS PROGRAMAS DE PRUEBA:
	 
	 
	 

	PRUEBA DE BOWIE & DICK
	 
	 
	 

	PRUEBA DE FUGAS O LEAK TEST
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 220V 50/60Hz
	 
	 
	 

	EQUIPO ADICIONAL: INCUBADORA DE BIOLOGICOS
	 
	 
	 

	CAPACIDAD ENTRE 8 Y 18 TUBOS
	 
	 
	 

	TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 54ºC Y 60ºC
	 
	 
	 

	VISUALIZACION DE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN
	 
	 
	 

	COMPATIBLE CON DIVERSAS MARCAS DE INDICADORES BIOLOGICOS INCLUIDO DE LECTURA RÁPIDA
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ 
	 
	 
	 

	DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DE LA INCUBADORA DE BIOLÓGICOS OFERTADA, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	 
	 
	 

	EQUIPO ADICIONAL: SELLADORA
	 
	 
	 

	APTA PARA TODO TIPO DE BOLSAS DE EMPAQUE DE ESTERILIZACION
	 
	 
	 

	CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DIGITAL
	 
	 
	 

	SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA REQUERIDA DE ACUERDO AL TIPO DE BOLSA DE EMPAQUE UTILIZADA
	 
	 
	 

	SISTEMA DE BLOQUEO DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ 
	 
	 
	 

	DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DE LA SELLADORA OFERTADA, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	 
	 
	 

	IMPRESORA INTERNA 
	 
	 
	 

	MINIMO CINCO UNIDADES DE PAPEL PARA LA IMPRESORA
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	UN CARRO PARA CARGA EN ACERO INOXIDABLE CON FRENO
	 
	 
	 

	UN CARRO PARA DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE CON FRENO
	 
	 
	 

	UN CARRO DE TRANSFERENCIA EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	UN RACK DE BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	SEIS CANASTILLAS O CESTAS DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA PARA LA ENTRADA DE AGUA AL ESTERILIZADOR QUE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	 
	 
	 

	DOS FILTROS HEPA PARA LA ENTRADA DE AIRE
	 
	 
	 

	UPS DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE MONITORIZACION DEL ESTERILIZADOR
	 
	 
	 

	DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA SE DEBE INCLUIR EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA TANTO DE LA INCUBADORA DE BIOLÓGICOS COMO DE LA SELLADORA OFERTADA, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	 
	 
	 

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA VALIDACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQURIDOS EN LA INSTALACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESMPEÑO (PQ), LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR CON MINIMO DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA Y MINIMO UN (1) SENSOR DE PRESIÓN
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 2
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL CAMBIO DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO CUANTAS VECES SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
	 
	 
	 

	REALIZAR LA VALIDACION Y RECALIFICACIÓN ANUAL DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA RESPECTO A LA CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESMPEÑO (PQ), LAS CUALES SE DEBEN REALIZAR CON MINIMO DOS (02) SENSORES DE TEMPERATURA Y MINIMO UN (1) SENSOR DE PRESIÓN
	 
	 
	 

	ITEM 29
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	LAVADORA ULTRASONICA
	
	
	

	VOLUMEN TOTAL ENTRE 15L Y 28L
	 
	 
	 

	CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	CUBA Y CESTA PORTA INSTRUMENTOS EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	DISPLAY PARA LA VISUALIZACIÓN O PANTALLA TOUCH SCREEN (OPCIONAL) DE:
	 
	 
	 

	TEMPERATURA PROGRAMADA
	 
	 
	 

	TEMPERATURA REAL
	 
	 
	 

	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
	 
	 
	 

	ACTIVACION DEL EQUIPO
	 
	 
	 

	CONTROL DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:
	 
	 
	 

	TEMPERATURA DE TRABAJO
	 
	 
	 

	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
	 
	 
	 

	TEMPERATURA DE TRABAJO DE 50ºC O MAYOR
	 
	 
	 

	VÁLVULA DE DRENAJE PARA EL VACIADO DE LA UNIDAD
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ o 220v 50/60 HZ CON ELEVADOR DE VOLTAJE
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

	 
	 
	 

	ITEM 30
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113014195]MAQUINA DE ANESTESIA
	
	
	

	APTA PARA PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATOS 
	 
	 
	 

	VENTILADOR ELECTRONICO
	 
	 
	 

	MODOS VENTILATORIOS
	 
	 
	 

	MANUAL Y ESPONTANEO
	 
	 
	 

	VOLUMEN CONTROL
	 
	 
	 

	PRESIÓN CONTROL
	 
	 
	 

	PRESIÓN SOPORTE
	 
	 
	 

	VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA
	 
	 
	 

	VOLUMEN CORRIENTE 
	 
	 
	 

	VALOR INFERIOR DE 0,04 LITROS O MENOR 
	 
	 
	 

	VALOR SUPERIOR DE 1,4 LITROS O MAYOR
	 
	 
	 

	FRECUENCIA RESPIRATORIA
	 
	 
	 

	VALOR IGUAL O MENOR A 4 RPM 
	 
	 
	 

	VALOR SUPERIOR DE 50 RPM O MAYOR 
	 
	 
	 

	PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA ESPIRACIÓN
	 
	 
	 

	VALOR INFERIOR DE  4 CM DE H2O O MENOR 
	 
	 
	 

	VALOR SUPERIOR DE 20 CMH2O O MAYOR
	 
	 
	 

	PRESIÓN INSPIRATORIA O CONTROL DE PRESIÓN 
	 
	 
	 

	VALOR IGUAL O MENOR DE 5cmH20 
	 
	 
	 

	VALOR SUPERIOR DE 40 CM H20 O MAYOR 
	 
	 
	 

	PRESIÓN SOPORTE 
	 
	 
	 

	VALOR INFERIOR DE 5 CM H2O 
	 
	 
	 

	VALOR SUPERIOR DE 30 CM H20 O MAYOR 
	 
	 
	 

	FRACCION INSPIRADA DE OXIGENO
	 
	 
	 

	VALOR INFERIOR O IGUAL A 21%
	 
	 
	 

	VALOR SUPERIOR DE 100%
	 
	 
	 

	SISTEMA ANTI MEZCLAS HIPOXICAS
	 
	 
	 

	BYPASS DE SISTEMA CERRADO A SISTEMA ABIERTO PARA CAMBIO DE CAL SODADA
	 
	 
	 

	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES CON FILTRO DE AGENTES ANESTESICOS
	 
	 
	 

	RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA DEL VENTILADOR ENTRE 30 Y 100 PSI
	 
	 
	 

	LA MAQUINA DE ANESTESIA DEBE CONTAR CON MINIMO DOS ESPACIOS APTOS PARA VAPORIZADORES
	 
	 
	 

	DISPLAY A COLOR 
	 
	 
	 

	VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS MEDIDOS 
	 
	 
	 

	VISUALIZACIÓN DE ONDA DE PRESIÓN O VOLUMEN DE LAS VÍAS AÉREAS
	 
	 
	 

	MONITORIZACIÓN DE  
	 
	 
	 

	VOLUMEN MINUTO
	 
	 
	 

	FI02
	 
	 
	 

	FRECUENCIA
	 
	 
	 

	VOLUMEN TIDAL
	 
	 
	 

	PRESIÓN MEDIA
	 
	 
	 

	PRESIÓN EN LA VÍAS AÉREAS
	 
	 
	 

	PEEP 
	 
	 
	 

	CAPNOGRAFIA MAINSTREAM Y/O SIDESTREAM
	 
	 
	 

	ANALIZADOR DE GASES ANESTESICOS
	 
	 
	 

	CONCENTRACION DE GASES INSPIRADOS, ESPIRADOS Y ONDAS
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	DIEZ LÍNEAS DE CAPNOGRAFÍA MAINSTREAM
	 
	 
	 

	BATERÍA CON AUTONOMÍA DE MÍNIMO SESENTA (60) MINUTOS 
	 
	 
	 

	CILINDRO DE OXIGENO AUXILIAR 
	 
	 
	 

	DIEZ CIRCUITOS ADULTOS DESECHABLES CON BALÓN DE 2 LITROS
	 
	 
	 

	DIEZ CIRCUITOS PEDIÁTRICOS DESECHABLES CON BALÓN DE 1 LITRO
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	CALIBRACION CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, MINIMO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Alarma de baja presión (psi), válvula flush (l/min), Flujómetro de oxígeno (l/min), manómetro PAW (cmH20), Volumen tidal (ml), frecuencia respiratoria (bpm), PIP (cmH20), PEEP (cmH20), relación I: E, Tiempo inspiratorio (s), flujo (l/min), volumen corriente (si aplica), presión vía aérea paciente (cmH2O, volumen (mL)), porcentaje de CO2 (%), porcentaje de gases anestésicos AG (%), análisis de seguridad eléctrica.
	 
	 
	 

	ITEM 31
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113010506]SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
	
	
	

	CINCO CURETAS ASPIRADOR DE NOVACK DE 3MM CON CONEXIÓN LUER-LOCK DE 24CMM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	CINCO CURETAS ASPIRADOR DE NOVACK DE 4MM CON CONEXIÓN LUER-LOCK DE 24CMM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	TRES PINZAS UTERINAS DE SCHRODER DE PUNTAS SENCILLAS DE 25.5MM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	TRES PINZAS DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (BIOTOMO) TISCHLER MANDIBULA CON TORNILLO DE FIJACION DE 24CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	TRES PINZAS DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (BIOTOMO) KEVORKIAN CORTE RECTANGULAR MANDIBULA DE 24CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO DEBE SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE SER MARCADAS “PONAL” CON UN NUMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN SERA ACEPTADO UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 10%
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 3
	 
	 
	 

	GARANTIA: 2 AÑOS
	 
	 
	 

	ITEM 32
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS
	
	
	

	UN MANGO DE BISTURI NUMERO TRES PARA HOJAS INTERCAMBIABLES DE 12CM DE LONGITUD 
	 
	 
	 

	UNA TIJERA MAYO (MATERIAL) RECTA 15 CM DE LONGITUD. 
	 
	 
	 

	UNA TIJERA METZENBAUM CURVA, 15 CM DE LONGITUD. 
	 
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCION ESTÁNDAR, CON 1X2 DIENTES, DE 14,5CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCION ADSON, CON  1X2 DIENTES, DE 12CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCION ADSON, SIN DIENTES, DE 12CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UN JUEGO DE SEPARADORES DE FARABEUF DE 12 CMM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	CUATRO PINZAS DE CAMPO BACKHAUS DE 11CMM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTATICAS MICRO-MOSQUITO, CURVA, 10 CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTATICAS HALSTED-MOSQUITO, CURVA, 12 CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTATICAS KELLY CURVA, 14 CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTATICAS KELLY RECTA, 14 CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS ALLIS-BABY, 4X5 DIENTES ,14CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UN PORTA-AGUJAS MAYO-HEGAR, 14CMM DE LONGITUD 
	 
	 
	 

	UNA SONDA ACANALADA RECTA DE 12CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	POCILLO O COCA REDONDA DE 130X50MM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UN CONTENEDOR FONDO NO PERFORADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON TAPA PERFORADA, CON SISTEMA DE BARRERA ÚNICA, ANTI GÉRMENES REUTILIZABLE. CON BANDEJA PERFORADA QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. LAS MEDIDAS DEL CONTENEDOR DEBEN SER ACORDE CON LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTE SE AJUSTE AL CONTENIDO DEL SET COMPLETO.  
	 
	 
	 

	TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO DEBE SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE SER MARCADAS “PONAL” CON UN NUMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN. SERA ACEPTADO UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 10%
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTIA: 2 AÑOS

	 
	 
	 

	ITEM 33
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES
	
	
	

	CUBETA EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	CAPACIDAD DEL TANQUE ENTRE 15 Y 25 GALONES 
	 
	 
	 

	MOTOR REGULABLE EN ALTURA DE 1/2 HP DE POTENCIA O MEJOR
	 
	 
	 

	DIRECCION E INTENSIDAD DE CHORRO SELECCIONABLE
	 
	 
	 

	ADITAMIENTO PARA MASAJE PUNTUAL
	 
	 
	 

	TERMOMETRO INCORPORADO
	 
	 
	 

	REMOLINO DESPLAZABLE VERTICALMENTE
	 
	 
	 

	RUEDAS DE ARRASTRE PARA FACILITAR LA MOVILIDAD CON FRENOS
	 
	 
	 

	REGULABLE EN ALTURA PARA PERMITIR ASCENSO Y DESCENSO CON SISTEMA DE BLOQUEO
	 
	 
	 

	SISTEMA DE SEGURIDAD TERMICA 
	 
	 
	 

	SISTEMA DE EVACUACIÓN DEL AGUA 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 2
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 

	ITEM 34
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	[bookmark: _Hlk113013486]VIDEOCOLPOSCOPIO
	
	
	

	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
	 
	 
	 

	FUENTE DE LUZ LED 
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PISO MÓVIL CON MINIMO CUATRO RUEDAS Y MINIMO DOS CON FRENO
	 
	 
	 

	BRAZO PANTOGRAFICO o brazo articulado
	 
	 
	 

	MINIMO CINCO MAGNIFICACIONES
	 
	 
	 

	CONTROL DE INTENSIDAD DE LALUZ
	 
	 
	 

	OPTICA BINOCULAR DE MÍNIMO 10X
	 
	 
	 

	TUBO BINOCULAR CON AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR
	 
	 
	 

	MAGNIFICACIÓN MÍNIMO DE 10X
	 
	 
	 

	DISTANCIA DE TRABAJO DE MÍNIMO 300MM
	 
	 
	 

	CAMPO VISUAL DE MÍNIMO 30MM DE DIAMETRO
	 
	 
	 

	FILTRO VERDE 
	 
	 
	 

	CAMARA DE VIDEO
	 
	 
	 

	PROCESADOR DE LA CAMARA DE VIDEO
	 
	 
	 

	SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES QUE PERMITA:
	 
	 
	 

	MEDICIÓN DE AREA Y LONGITUD DE LAS LESIONES
	 
	 
	 

	CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEOS
	 
	 
	 

	MONITOR FULL HD DE MINIMO 32"
	 
	 
	 

	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON SISTEMA DE CONEXIÓN QUE PERMITA LA IMPRESIÓN EN PAPEL BOND EN IMPRESORA EXTERNA
	 
	 
	 

	CABLE DE CONEXIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACIÓN 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk113014469]ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA.
	 
	 
	 




D. [bookmark: _Hlk113013281]CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

[bookmark: _Hlk104864828]Las siguientes condiciones técnicas generales – EQUIPO BIOMÉDICO, aplican para:

· GRUPO 1. EQUIPO MECANOTERAPIA
· GRUPO 2. EQUIPO LABORATORIO CLINICO
· GRUPO 3. CONGELADORES
· GRUPO 4. NEVERAS
· GRUPO 5. EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA
· GRUPO 6. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA
· ITEM 22 BANDA TROTADORA PEDIATRICA
· ITEM 23 ELECTROBISTURI
· ITEM 24 EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO
· ITEM 25 EQUIPO DE IONTOFORESIS 
· ITEM 26 EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL
· ITEM 27 ESTERILIZADOR A VAPOR DE 25 a 35 LITROS
· ITEM 28 ESTERILIZADOR A VAPOR DE 700 A 800 LITROS
· ITEM 29 LAVADORA ULTRASONICA
· ITEM 30 MAQUINA DE ANESTESIA
· ITEM 33 TANQUE DE REMOLINO PARA MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES
· ITEM 34 VIDEOCOLPOSCOPIO 

	CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS - EQUIPO BIOMEDICO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	
	
	
	
	

	EL OFERENTE DILIGENCIARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO CUMPLE O NO CUMPLE CON EL PROPÓSITO DE QUE LA ENTIDAD CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN
	

	1
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD Y QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE ESTA EN PRODUCCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE
	 
	 
	 
	

	2
	EL OFERENTE GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y DE LOS EQUIPOS ADICIONALES SOLICITADOS. ESTOS CERTIFICADOS SERÁN ENTREGADOS CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.O ADJUNTAN DOCUMENTO EN EL CUAL SE JUSTIFIQUE QUE EL EQUIPO NO REQUIERE CALIBRACIÓN
	 
	 
	 
	

	3
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO.
	 
	 
	 
	

	4
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ: 
	 
	 
	 
	

	
	CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA; DISTRIBUIDAS EN LOS TURNOS DE PERSONAL ASISTENCIAL ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA Y CON LAS PRUEBAS DE CAMPO QUE ESTABLEZCA EL ESP QUE RECIBIRÁ EL ELEMENTO.
	
	
	
	

	5
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ: 
	 
	 
	 
	

	
	CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS   EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL. 
	
	
	
	

	6
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DE:
	 
	 
	 
	

	
	MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
	
	
	
	

	
	MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
	
	
	
	

	
	CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO O AL INGLES. 
	
	
	
	

	7
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARA ENTREGA DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES ENTREGADOS
	 
	 
	 
	

	8
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
	 
	 
	 
	

	9
	EL OFERENTE CERTIFICA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARA DESDE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, PARA LO CUAL, UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO ADQUIRIDO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR Y DEL PERSONAL IDONEO QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO. 
	 
	 
	 
	

	10
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOLICITADOS AL AÑO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADOS, ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
	 
	 
	 
	

	11
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, DICHO MANTENIMIENTO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL, SIN COSTO ALGUNO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO; CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA.
	 
	 
	 
	

	12
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, EN LOS CASOS EN LOS QUE LO REQUIERAN, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, ESTE CALIBRACIÓN DEBE SER REALIZADA MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ESTA SE REALIZARA CONFORME A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y SE GENERARA EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL DEBE SER ENTREGADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 
	 
	 
	 
	

	
	DE IGUAL FORMA EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
	
	
	
	

	13
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD O POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR.
	 
	 
	 
	

	14
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL, EQUIPOS ADICIONALES O ACCESORIOS OFERTADOS POR PARTE DEL OPERARIO, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN.  
	 
	 
	 
	

	15
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁ N ASUMIDOS POR EL ESP. 
	 
	 
	 
	

	16
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES, EQUIPOS ADICIONALES, ACCESORIOS E INSUMOS OFERTADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. 
	 
	 
	 
	

	17
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA.
	 
	 
	 
	

	18
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SEA RETIRADO DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL, CON PREVIA VERIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL EQUIPO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL EQUIPO ADQUIRIDO AL ESP. 
	 
	 
	 
	

	19
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE VERIFICARA LAS PREINSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZARA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS POR ESCRITO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL.
	 
	 
	 
	

	20
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR, DEL PERSONAL DE SERVICIO AL QUE VA DIRIGIDO Y EN PRESENCIA DEL INGENIERO DE LA DEPENDENCIA DE EQUIPO MÉDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, EN LA FECHA PREVIAMENTE PROGRAMADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y EL ESP.
	 
	 
	 
	

	21
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TOMARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL A SU CARGO O SERVICIO Y DE LOS DE OTROS CONTRATISTAS, DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN EL PAÍS.
	 
	 
	 
	

	22
	EL OFERENTE TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, DURANTE EL PERÍODO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS.
	 
	 
	 
	

	23
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA.
	 
	 
	 
	

	24
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN.
	 
	 
	 
	

	25
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA LOS BIENES ADJUDICADOS CON DOS PLACAS METÁLICAS, EN LUGAR DE FÁCIL VISUALIZACIÓN O ESCRITO EN ANTI-RELIEVE SOBRE EL CUERPO DEL EQUIPO, CUANDO SU MATERIAL ASÍ LO PERMITA, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS.
	 
	 
	 
	

	
	PRIMERA PLACA
	
	
	
	

	
	PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
	
	
	
	

	
	SEGUNDA PLACA
	
	
	
	

	
	PARA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.
	
	
	
	

	
	NÚMERO DEL CONTRATO: _________________________________.
	
	
	
	

	
	CONTRATISTA: _________________________________________.
	
	
	
	

	
	TELÉFONO DEL CONTRATISTA 24 HORAS: __________ / __________.
	
	
	
	

	
	EL TAMAÑO DE LOS AVISOS SERÁ PROPORCIONAL AL BIEN QUE IDENTIFICAN, SIEMPRE VISIBLES, LEGIBLES Y DE MUY DIFÍCIL ELIMINACIÓN. LAS PLACAS, NO SE PODRÁN ARRANCAR MANUALMENTE Y NO DEBEN DAÑAR LOS BIENES. SE EXCEPTÚAN DE LAS PLACAS LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. 
	
	
	
	

	26
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE ENTREGARÁ CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES SUMINISTRADOS, EL REGISTRO SANITARIO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, O EN CASO DE NO REQUERIRSE, DEBERÁ ALLEGAR EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA.
	 
	 
	 
	

	27
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE, EN EL CUAL SE EVIDENCIE MARCA, MODELO Y SERIE.
	 
	 
	 
	

	28
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON EL LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON SU CORRESPONDIENTE CODIGO O REFERENCIA DE PEDIDO
	 
	 
	 
	

	29
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS JUNTO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.
	 
	 
	 
	

	30
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MEJORAS QUE LA FÁBRICA LANCE AL MERCADO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD.
	 
	 
	 
	

	31
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS OFERTADOS ASI COMO DE LOS ACCESORIOS SERÁ DEL AÑO 2021 O 2022
	 
	 
	 
	

	32
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL IDIOMA DE LA INTERFACE CON EL USUARIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SERA EN CASTELLANO Y/O INGLES
	 
	 
	 
	

	33
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS REQUIERAN CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA INSTALACIÓN, UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL PROCESO SE COORDINARA CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y EL GRUPO LOGÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD LA VERIFICACIÓN DE DICHAS CONDICIONES RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL
	 
	 
	 
	

	34
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN TECNICA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIÓMEDICOS EN LA OPERACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.
	 
	 
	 
	

	EL OFERENTE ANEXARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO 
	

	35
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	

	36
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA, O EL CERTIFICADO INDICANDO QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA, SEGÚN EL CASO. EN RELACIÓN CON EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE, ESTE DEBE SER ANEXADO A LA PROPUESTA PRESENTADA, EN NINGÚN CASO SERÁN ACEPTADAS LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL INVIMA. ESTE REGISTRO DEBE SER PRESENTADO PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
	

	37
	EL OFERENTE ANEXARA EN LA PROPUESTA EL CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA SEGÚN EL CASO. EN NINGÚN CASO SERÁN ACEPTADAS LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL INVIMA
	

	38
	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	

	39
	EL OFERENTE ANEXARA A LA PROPUESTA LA CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EL SUPERVISOR VERIFICARÁ LA IDONEIDAD DEL PROFESIONAL REQUERIDO CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES RESPECTIVOS AL MOMENTO DE BRINDAR LA CAPACITACIÓN, ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO.
	

	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	

	
	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	

	
	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	

	40
	EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

• ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE. 
• DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA. 
• LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO.

	

	
	
	
	
	
	

	
	




	
	
	
	

	SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	OFRECE
	

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO
	

	1
	EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 1072 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO” Y LA RESOLUCIÓN NO. 0312 DE 2019 “POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
	 
	 
	 
	

	2
	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICADO NO SUPERIOR A TRES MESES EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), DONDE CONSTE UNA CALIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN UNA ESCALA DE VALORACIÓN “ACEPTABLE” (PUNTAJE MAYOR A 85%) Y MANTENER LA CALIFICACIÓN Y EVIDENCIAS A DISPOSICIÓN (PARA EL CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO POR CADA EMPRESA QUE CONFORMA LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO). LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	 
	 
	 
	

	3
	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADO 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES
	OFRECE
	

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO
	

	1
	EL OFERENTE DEBE INFORMAR SI LA EMPRESA PRESENTA SANCIONES VIGENTES DE ACUERDO AL REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
(http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), 
POR LO CUAL, EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA DONDE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SANCIONES VIGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA, ADICIONAR PANTALLAZO DE LA PAGINA DEL MINISTERIO.
	 
	 
	 
	

	2
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUALQUIER INFRACCIÓN AMBIENTAL POR OMISIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS AMBIENTALES QUE HUBIESE SIDO NECESARIO TRAMITAR ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO, EN EL TRANSCURSO Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SERÁN ASUMIDAS COMO RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE O FUTURO CONTRATISTA.
	 
	 
	 
	

	3
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UN GESTOR AMBIENTAL, CUYA LICENCIA O PERMISO TENGA ALCANCE EN LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, DENTRO DEL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
	 
	 
	 
	

	4
	EL OFERENTE Y FUTURO CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS CUMPLEN CON NORMAS TÉCNICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES DECIR, QUE TENGAN UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y QUE CUENTEN CON OPCIONES DE ENCENDIDO, HIBERNACIÓN Y APAGADO.
	 
	 
	 
	

	5
	EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE APLICA LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, QUE PARTICIPA DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS EXIGENCIAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALICE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	CUMPLIMIENTO LEY 1918 DE 2018
	OFRECE
	

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO
	

	1
	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE NO CUENTA CON INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1918 DEL 12 DE JULIO DE 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, SE CREA EL REGISTRO DE INHABILIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
	 
	 
	 
	




Las siguientes condiciones técnicas generales aplican a los ítems 31 y 32 del GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM, para:

· GRUPO 7. EQUIPOS POR ITEM:
ITEM 31. SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
ITEM 32. SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS

	CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS - INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	EL OFERENTE DILIGENCIARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO OFRECE O NO OFRECE CON EL PROPÓSITO DE QUE LA ENTIDAD CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN

	1
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL INSTRUMENTAL OFRECIDO ES NUEVO, FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. 
	 
	 
	 

	2
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TEIMPO DE GARANTÍA ATRIBUIBLE A FALLAS DEL INSTRUMENTAL, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS ELEMENTOS RESPECTIVOS POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO.
	 
	 
	 

	3
	CAPACITACIÓN: RESPECTO AL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CERTIFICADA CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO A LAS QUE DEBEN SER SOMETIDOS, LA DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN ADECUADOS Y EL BUEN USO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS A LAS INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y A LAS AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA.  ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EL TEMA.
	 
	 
	 

	4
	EL OFERENTE CERTIFICA QUE LA GARANTÍA INICIARÁ DESDE LA FECHA DE ENTREGA AL ESP Y RECIBO A CONFORMIDAD DE LOS SETS DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS, EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEL PERSONAL IDONEO QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO.
	 
	 
	 

	5
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ COMO MÍNIMO UN (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS SET DE INSTRUMENTAL SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
	 
	 
	 

	6
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL OFERTADOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA. 
	 
	 
	 

	7
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARA ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS SETS ADQUIRIDOS PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	 
	 
	 

	8
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA DISAN O POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR.
	 
	 
	 

	9
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL OPERARIO O POR CAUSAS DEBIDAS A INUNDACIONES, ASONADAS, INCENDIOS, TERREMOTOS O SUCESOS SIMILARES, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN
	 
	 
	 

	10
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESP. 
	 
	 
	 

	11
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFERTADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. 
	 
	 
	 

	12
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA.
	 
	 
	 

	13
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE QUE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS SEAN RETIRADOS DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL, CON PREVIA VERIFICACIÓN DEL SUPERVISORDEL CONTRATO. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL ELEMENTO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL ADQUIRIDO AL ESP. 
	 
	 
	 

	14
	EL OFERENTE TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, DURANTE EL PERÍODO DE ENTREGA DEL INSTRUMENTAL, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS.
	 
	 
	 

	15
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA.
	 
	 
	 

	16
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN.
	 
	 
	 

	17
	EL OFERENTE GARANTIZA PARA LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE QUE ESTOS SE ENTREGARAN MARCADOS CON UN TEXTO GRAVADO ASÍ: “POLICÍA NACIONAL” O “PONAL” Y UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN, EL CUAL SERA CONCERTADO CON EL ALMACENISTA Y/O RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL Y LA MARCACIÓN SE REALIZARA DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA PIEZA.
	 
	 
	 

	18
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON EL INSTRUMENTAL SUMINISTRADO EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL
	 
	 
	 

	19
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS SET DE INSTRUMENTAL OFERTADOS ASI COMO DE LOS ACCESORIOS SERÁ DEL AÑO 2021 O 2022
	 
	 
	 

	20
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL OFRECIDO JUNTO CON SU ENTREGA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.
	 
	 
	 

	21
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE LA CAPACITACIÓN BRINDADA RESPECTO AL INSTRUMENTAL A LOS PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA Y AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CADA UNO DE LOS SETS ADQUIRIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE ANEXARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO

	22
	EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

• ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE. 
• DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA. 
• LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO.

	 


	SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	OFRECE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	1
	EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 1072 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO” Y LA RESOLUCIÓN NO. 0312 DE 2019 “POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
	
	
	

	2
	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICADO NO SUPERIOR A TRES MESES EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), DONDE CONSTE UNA CALIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN UNA ESCALA DE VALORACIÓN “ACEPTABLE” (PUNTAJE MAYOR A 85%) Y MANTENER LA CALIFICACIÓN Y EVIDENCIAS A DISPOSICIÓN (PARA EL CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO POR CADA EMPRESA QUE CONFORMA LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO). LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	
	
	

	3
	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICA NACIONAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADO
	
	
	

	
	

	
	
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES
	OFRECE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	1
	EL OFERENTE DEBE INFORMAR SI LA EMPRESA PRESENTA SANCIONES VIGENTES DE ACUERDO AL REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
(http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), 
POR LO CUAL, EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA DONDE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SANCIONES VIGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA, ADICIONAR PANTALLAZO DE LA PAGINA DEL MINISTERIO.
	
	
	

	2
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUALQUIER INFRACCIÓN AMBIENTAL POR OMISIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS AMBIENTALES QUE HUBIESE SIDO NECESARIO TRAMITAR ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO, EN EL TRANSCURSO Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SERÁN ASUMIDAS COMO RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE O FUTURO CONTRATISTA.
	
	
	

	3
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UN GESTOR AMBIENTAL, CUYA LICENCIA O PERMISO TENGA ALCANCE EN LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, DENTRO DEL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
	
	
	

	4
	EL OFERENTE Y FUTURO CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS CUMPLEN CON NORMAS TÉCNICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES DECIR, QUE TENGAN UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y QUE CUENTEN CON OPCIONES DE ENCENDIDO, HIBERNACIÓN Y APAGADO.
	
	
	

	5
	EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE APLICA LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, QUE PARTICIPA DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS EXIGENCIAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALICE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.
	
	
	

	
	
	
	
	

	CUMPLIMIENTO LEY 1918 DE 2018
	OFRECE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	NOMBRE DE ARCHIVO Y FOLIO

	1
	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE NO CUENTA CON INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1918 DEL 12 DE JULIO DE 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, SE CREA EL REGISTRO DE INHABILIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
	
	
	






Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
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