	Página 1 de 93
	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
	[image: LogoFinalPONALGrises]
POLICÍA NACIONAL

	CÓDIGO: 2BS-FR-0040
	
	

	FECHA:   27/06/2012
	ANEXOS Y FORMULARIOS
PN DISAN SA 011 2022
	

	VERSIÓN: 1
	
	



	Página 93 de 93
	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
	[image: LogoFinalPONALGrises]
POLICÍA NACIONAL

	CÓDIGO: 2BS-FR-0040
	
	

	FECHA:   27/06/2012
	ANEXOS Y FORMULARIOS
PN DISAN SA 011 2022
	

	VERSIÓN: 1
	
	



[bookmark: _Hlk105664688]
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS


A. DATOS DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL OFERTADO

	GRUPO 1. EQUIPO LABORATORIO CLINICO 

	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	FOLIO

	1
	CABINA DE BIOSEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CENTRIFUGA DE 36 TUBOS
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CENTRIFUGA DE 60 TUBOS
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	INCUBADORA CO2
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	INCUBADORA PARA LABORATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	GRUPO 2. EQUIPOS POR ITEM 

	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO
	PAIS FABRICANTE
	FECHA DE FABRICACIÓN
	FOLIO

	7
	EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	VIDEOCOLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 
	 



Teniendo en cuenta que junto con el equipo se debe hacer entrega de cada uno de los accesorios requeridos para su funcionamiento, se solicita que en la oferta se incluya el listado específico de dichos accesorios diligenciando el siguiente cuadro:



B. DATOS DE ACCESORIO(S) 

	GRUPO 1. EQUIPO LABORATORIO CLINICO 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	FOLIO

	1
	CABINA DE BIOSEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	CENTRIFUGA DE 36 TUBOS
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CENTRIFUGA DE 60 TUBOS
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	INCUBADORA CO2
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	INCUBADORA PARA LABORATORIO
	 
	 
	 
	 
	 

	GRUPO 2. EQUIPOS POR ITEM 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	ACCESORIOS SOLICITADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CALIFICACIÓN

	
	
	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO
	MARCA DEL ACCESORIO
	MODELO O REFERENCIA DEL ACCESORIO
	PAIS FABRICANTE DEL ACCESORIO
	FOLIO

	7
	EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	VIDEOCOLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 
	 




C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

	GRUPO 1. EQUIPO LABORATORIO CLINICO

	ITEM 1
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	CABINA DE BIOSEGURIDAD
	
	
	

	CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN EN NORMA EUROPEA PARA CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA EN 12469 O CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 49
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN ISO 14644.1 CALIDAD DEL AIRE
	 
	 
	 

	DISPLAY LCD PARA LA VISUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
	 
	 
	 

	PRESIÓN EN EL FILTRO DE SALIDA
	 
	 
	 

	PRESIÓN EN EL FILTRO DE ENTRADA
	 
	 
	 

	DURACIÓN DEL FILTRO
	 
	 
	 

	DURACIÓN DE LA LÁMPARA ULTRAVIOLETA
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR
	 
	 
	 

	VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR Y/O SENSORES DE FLUJO EN TIEMPO REAL CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA
	 
	 
	 

	TIEMPO DE TRABAJO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE ENTRADA 
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE LA BARRERA FRONTAL
	 
	 
	 

	ZONA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE SIN ESQUINAS NI JUNTAS
	 
	 
	 

	LUZ ULTRAVIOLETA
	 
	 
	 

	DOBLE FILTRO ULPA
	 
	 
	 

	LUZ FLUORESCENTE O LED
	 
	 
	 

	INTERRUPTORES INDIVIDUALES PARA EL EXTRACTOR Y LAS LUCES
	 
	 
	 

	CRISTAL FRONTAL DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	ÁREA INTERNA DE TRABAJO CON PRESIÓN NEGATIVA
	 
	 
	 

	ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR Y DE LA BARRERA FRONTAL FUERA DE RANGO (ALARMA VISUAL OPCIONAL)
	 
	 
	 

	VENTANA FRONTAL ABIERTA
	 
	 
	 

	SATURACIÓN DE LOS FILTROS ULPA
	 
	 
	 

	MAL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
	 
	 
	 

	TEST DE CONTAMINACIÓN INTENCIONADA PARA CONFIRMAR EL ESTADO DE LOS FILTROS (OPCIONAL)
	 
	 
	 

	SE REQUIERE QUE LA CABINA SEA ENTREGADA CON BASE MÓVIL 
	 
	 
	 

	SE REQUIERE QUE EN LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CABINA, SE REALICE EL PROCESO DE VALIDACIÓN Y/O CALIFICACION GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
	 
	 
	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	 
	 
	 

	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	 
	 
	 

	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	
	

	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES)
	
	
	

	TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA

	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN (VALIDACIÓN Y/O CALIFICACION) ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Medición de partículas, seguridad eléctrica, nivel de ruido, intensidad lumínica y velocidad de flujo 
	 
	 
	 

	ITEM 2
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	CENTRIFUGA DE 36 TUBOS
	
	
	

	CAPACIDAD DE MINIMO 36 TUBOS DE 15 ML FONDO REDONDO
	 
	 
	 

	ROTOR OSCILANTE 
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA
	 
	 
	 

	PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR Y TIEMPO
	 
	 
	 

	DETENCION AUTOMATICA
	 
	 
	 

	TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR
	 
	 
	 

	TACOMETRO ELECTRONICO
	 
	 
	 

	CÁMARA DEL ROTOR EN MATERIAL INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
	 
	 
	 

	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	 
	 
	 

	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	 
	 
	 

	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	
	

	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES)
	
	
	

	TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min)
	 
	 
	 

	ITEM 3
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	CENTRIFUGA DE 60 TUBOS
	
	
	

	CAPACIDAD DE MINIMO 60 TUBOS DE 15 ML FONDO REDONDO
	 
	 
	 

	ROTOR OSCILANTE 
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA
	 
	 
	 

	PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR Y TIEMPO
	 
	 
	 

	DETENCION AUTOMATICA
	 
	 
	 

	TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR
	 
	 
	 

	TACOMETRO ELECTRONICO
	 
	 
	 

	CÁMARA DEL ROTOR EN MATERIAL INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
	 
	 
	 

	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	 
	 
	 

	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	 
	 
	 

	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	
	

	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES)
	
	
	

	TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 4
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min)
	 
	 
	 

	ITEM 4
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA MICOBACTERIAS
	
	
	

	CAPACIDAD DE MINIMO 16 TUBOS CON TAPA TIPO ROSCA Y FONDO CONICO DE 50 ML 
	 
	 
	 

	SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE LA TEMPERATURA
	 
	 
	 

	ROTOR OSCILANTE 
	 
	 
	 

	SISTEMA QUE PERMITA EL INGRESO DE DATOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LA CENTRIFUGA
	 
	 
	 

	PANTALLA PARA VISUALIZACION DE PARAMETROS
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE VELOCIDAD, FCR, TIEMPO Y TEMPERATURA
	 
	 
	 

	DETENCION AUTOMATICA
	 
	 
	 

	TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE APERTURA MANUAL DE LA TAPA EN CASO DE BLOQUEO
	 
	 
	 

	VELOCIDAD DE 4000 RPM O MAYOR
	 
	 
	 

	TACOMETRO ELECTRONICO
	 
	 
	 

	CÁMARA DEL ROTOR EN MATERIAL INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA
	 
	 
	 

	PROGRAMACION DE NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
	 
	 
	 

	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	 
	 
	 

	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	 
	 
	 

	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	
	

	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES)
	
	
	

	TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Velocidad Angular (r/min) temperatura (°C)
	 
	 
	 

	ITEM 5
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	INCUBADORA CO2
	
	
	

	CAPACIDAD ENTRE 150 A 200 LITROS
	 
	 
	 

	CAMARA EN ACERO INOXIDABLE CON BORDES REDONDEADOS
	 
	 
	 

	PUERTA EXTERNA CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO QUE EVITE CONDENSACION
	 
	 
	 

	PUERTA INTERNA DE VIDRIO 
	 
	 
	 

	CHAQUETA DE AIRE O CALENTAMIENTO DIRECTO
	 
	 
	 

	CON SENSOR INFRARROJO DE TEMPERATURA
	 
	 
	 

	DESINFECCIÓN POR AIRE CALIENTE O CICLO DE ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA
	 
	 
	 

	SENSOR DE CO2 
	 
	 
	 

	SONDAS DE TEMPERATURA CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURA
	 
	 
	 

	VÁLVULA REGULADORA DE CO2, CON RANGO DE CO2 DE 0-20%
	 
	 
	 

	DISPLAY DIGITAL PARA LA VISUALIZACION DE LA MEDICIONES DE: 
	 
	 
	 

	CONCENTRACION DE CO2 
	 
	 
	 

	TEMPERATURA
	 
	 
	 

	HUMEDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE ALARMAS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:
	 
	 
	 

	CONCENTRACIÓN DE CO2 ALTA Y/O BAJA
	 
	 
	 

	PUERTA ABIERTA
	 
	 
	 

	DEBE INCLUIR UNA BALA CON CO2 DE MÍNIMO 80 LIBRAS
	 
	 
	 

	FILTRO HEPA (OPCIONAL)
	 
	 
	 

	ALIMENTACIÓN 110V 60HZ
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	CUATRO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	 
	 
	 

	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	 
	 
	 

	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	
	

	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES)
	
	
	

	TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA

	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Estabilidad (temperatura (°C), Uniformidad (temperatura (°C), Indicación (temperatura (°C)
	 
	 
	 

	ITEM 6
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	INCUBADORA PARA LABORATORIO
	
	
	

	CAPACIDAD DE LA CÁMARA ENTRE 100 Y 120 LITROS
	 
	 
	 

	TIPO SOBREMESA
	 
	 
	 

	CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304
	 
	 
	 

	CONTROLADA POR MICROPROCESADOR
	 
	 
	 

	DOBLE PUERTA
	 
	 
	 

	PUERTA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y/O EN ACERO REVESTIDO, Y PUERTA INTERIOR EN VIDRIO
	 
	 
	 

	TIMER DIGITAL
	 
	 
	 

	DISPLAY DE VISUALIZACIÓN DE TIEMPO Y TEMPERATURA
	 
	 
	 

	UNO O DOS SENSORES DE TEMPERATURA TIPO PT 100
	 
	 
	 

	TEMPERATURA DE TRABAJO PRECONFIGURADA A 37°C
	 
	 
	 

	MECANISMO DE PROTECCIÓN POR SOBRETEMPERATURA
	 
	 
	 

	ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES POR DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	CUATRO BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	 
	 
	 

	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	 
	 
	 

	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	
	

	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES)
	
	
	

	TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.

PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA

	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO UNA VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: Estabilidad (temperatura (°C), Uniformidad (temperatura (°C), Indicación (temperatura (°C)
	 
	 
	 

	
GRUPO 2. EQUIPOS POR ITEM 


	ITEM 7
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO
	
	
	

	EQUIPO DE POTENCIALES EVOCADOS, ESTIMULADOR ELECTRICO, CON SINCORNIZACION DE FUNCIONALIDAD DE ULTRASONIDO
	 
	 
	 

	SOFTWARE QUE PERMITA GENERAR REPORTES Y/O INFORMES, AUTOPRUEBA DE DIAGNOSTICO
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON MEMORIA DE ALMACENAMIENTO ILIMITADO DE REPRODUCCIÓN CON AUDIO DE MINIMO 10 MINUTOS
	 
	 
	 

	QUE OFREZCA ACTIVIDAD ESPONTÁNEA, VOLUNTARIA Y MÁXIMA; CON CALIFICACIÓN DE MÚSCULOS PROGRAMABLE, CON GRAFICO DE EMG INSTANTÁNEO DENTRO DEL REPORTE
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON CONVERSOR DE EMG A WAV Y CONVERSOR A AVI
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON FUNCIONALIDADES DE: 
	 
	 
	 

	*          ANÁLISIS DE UNIDAD MOTORA ÚNICA
	 
	 
	 

	*          VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA
	 
	 
	 

	*          VISTA DE LOS NERVIOS Y MÚSCULOS
	 
	 
	 

	*          REFLEJO DE PARPADEO
	 
	 
	 

	*          ESTIMULACIÓN NERVIOSA REPETITIVA
	 
	 
	 

	*          RESPUESTA SIMPÁTICA DE PIEL, VARIABILIDAD DEL RITMO CARDÍACO
	 
	 
	 

	*         POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES, CON AUDIFONOS Y DOS (2) ESTIMULADORES
	 
	 
	 

	*          POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES POR DERMATOMA Y DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
	 
	 
	 

	*          ELECTROMIOGRAFIA DE FIBRA UNICA
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELECTRICA 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	AMPLIFICADOR DE MINIMO 4 CANALES:
	 
	 
	 

	DEBE CONTAR CON 4 ENTRADAS CON CONECTOR TIPO DIN PARA POTENCIALES EVOCADOS
	 
	 
	 

	DEBE CONTAR CON CONVERSIÓN A/D: MINIMO 16 BITS Y FRECUENCIA DE MUESTREO MINIMO 25 KHZ POR CANAL
	 
	 
	 

	CONTAR CON CONEXIÓN DE LOS CANALES MINIMO DE 1.5 MM
	 
	 
	 

	DEBE CONTAR CON RUIDO MENOR A 0,6 UV RMS
	 
	 
	 

	DEBE CONTAR CON SENSIBILIDAD AJUSTABLE
	 
	 
	 

	DEBE OFRECER UNA VELOCIDAD DE BARRIDO MINIMO DE 0.1 MS/DIV CON MINIMO 23 PASOS.
	 
	 
	 

	CONTAR CON FILTROS SELECCIONABLES EN DIFERENTES FRECUENCIAS
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON REALIZACION DE AUTOPRUEBA DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE EL SOFTWARE
	 
	 
	 

	CONSOLA - UNIDAD BASE:
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON CAMPO FIRMWARE ACTUALIZABLE
	 
	 
	 

	CON ENTRADA DE DISPARO
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON PUERTO DE CONEXIÓN PARA PEDAL.
	 
	 
	 

	CONEXIÓN A PC: CONECTOR USB A-B DE ALTA VELOCIDAD.
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON MIN 4 PUERTOS PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE USB.
	 
	 
	 

	ALIMENTACION ELÉCTRICA 110-120, 60 HZ
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON MINIMO 2 ALTAVOCES DE ALTA DEFINICIÓN
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR ELECTRICO PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIATRICO
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR ELECTRICO CON PUNTAS DE ACERO INOXIDABLE, REMOVIBLES, CON SEPARACION DE PUNTAS DE CENTRO A CENTRO Y QUE PERMITA EL GIRO DE LAS PUNTAS (SIN RETIRAR LAS PUNTAS DEL ELECTROESTIMULADOR)
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR ELÉCTRICO QUE PERMITA CONFIGURAR INTENSIDAD O AMPLITUD DEL ESTÍMULO, DURACIÓN Y FRECUENCIA
	 
	 
	 

	QUE PERMITA CONFIGURAR LA FORMA DE PULSO, ALMACENAR ONDA, CAMBIAR POLARIDAD (+/-)
	 
	 
	 

	BOTONES Y/O SELECTORES DE MODALIDAD DE OPERACIÓN O TRABAJO EN EL MANGO
	 
	 
	 

	QUE PERMITA AJUSTE DE LA DURACION DEL PULSO Y LA OPERACIÓN MINIMO EN: MODO SENCILLO, DOBLE, TRIPLE, TREN Y DOBLE TREN
	 
	 
	 

	QUE PERMITA AJUSTE DE LA TASA DE REPETICION DEL PULSO MINIMO DE 0,1 A 200 pps. 
	 
	 
	 

	RANGO ELÉCTRICO ENTRE 0 A 100 MA Y TENSIÓN MÁXIMA DE 400 V 
	 
	 
	 

	QUE PERMITA REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAFIA DE UNA SOLA FIBRA
	 
	 
	 

	DEBE OFRECER FUNCIONES DE SEGURIDAD COMO MINIMO DE: DETECCIÓN DE FALLA POR SOBRECORRIENTE Y DE ALTA IMPEDANCIA.
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR VISUAL PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIATRICO
	 
	 
	 

	MONITOR LCD MINIMO DE 19" PARA EL BLANCO Y NEGRO, QUE PERMITA LA VISULIZACION DE PATRON DE INVERSION AJEDREZ ESTIMULACIÓN, FIJACION DE CENTRO DESTINO, INDEPENDIENTE, CUADRANTE Y MEDIO CAMPO DE ESTIMULACION.
	 
	 
	 

	QUE PERMITA LA CONEXIÓN ATRAVES DE VGA, HDMI, DVI Y/O DISPLAY DEL ORDENADOR PORTÁTIL, CON SENSOR DE USB INCLUIDO EN EL MONITOR
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON AUTOPRUEBA Y/O CALIBRACIÓN AUTOMATICA DE VÍDEO
	 
	 
	 

	LAS GAFAS LED DEBEN PERMITIR COMO MINIMO CON LA SELECCIÓN POR ESTIMULO DE DERECHA, IZQUIERDA Y ESTIMULACION BILATERAL
	 
	 
	 

	QUE PERMITA EL CALCULO E INIDICES DEL NUMERO DE LOS PROMEDIOS POR CANAL Y RECHAZO DE SEÑALES
	 
	 
	 

	MODULO DE ULTRASONIDO SINCRONIZADO CON EQUIPO Y SOFTWARE DE ELECTROMIOGRAFIA
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON UNIDAD DE ULTRASONIDO DOPPLER A COLOR Y CON INTEGRACION DE ELECTROMIOGRAFO
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON SOPORTE METÁLICO PARA UNIDAD Y OTRO PARA TRANSDUCTOR, AJUSTABLES AL CARRO DE TRANSPORTE 
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON UN TRANSDUCTOR LINEAL Y FUENTE DE PODER PARA LA UNIDAD
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON UN MONITOR ADICIONAL PARA PROYECTAR IMÁGENES DE ULTRASONIDO SIMULTANEO CON ELECTROMIOGRAFÍA
	 
	 
	 

	MODULO PORTATIL, DIGITAL Y QUE TRABAJE EN LOS MODOS, COMPOSICIÓN ESPACIAL, IMAGEN TRAPEZOIDE, ZOOM
	 
	 
	 

	EL DOPPLER A COLOR DEBE PERMITIR: DOPPLER, ONDA PULSADA Y CONTINUA, DOPPLER ESPECTRAL, DOPPLER DE POTENCIA, DOPPLER DE POTENCIA DIRECCIONAL, ONDA CONTINUA, ALTA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO, DÚPLEX, TRIPLE.
	 
	 
	 

	QUE BRINDE MINIMO LA SIGUIENTES MEDICIONES: BRILLO (B): DISTANCIA, LONGITUD, ÁREA, CIRCUNFERENCIA, VOLUMEN, ÁNGULO, ESTENOSIS, MOVIMIENTO (M): DISTANCIA, TIEMPO, VELOCIDAD, FRECUENCIA CARDIACA, ESTENOSIS
	 
	 
	 

	QUE PERMITA AJUSTAR AUTOMATICAMENTE EL TAMAÑO DE LA IMAGEN A LA RESOLUCION DE LA PANTALLA
	 
	 
	 

	QUE OFREZACA MOVIMIENTO COMPLETO Y TAMAÑO REAL EN TIEMPO REAL  
	 
	 
	 

	QUE OFREZACA IMÁGENES EN TODOS LOS MODOS, INCLUIDAS EN EL GENERADOR DE REPORTES DEL ELECTROMIOGRAFO PARA SER ENTREGADO AL PACIENTE
	 
	 
	 

	ESTIMULADOR AUDITIVO
	 
	 
	 

	QUE CUENTE CON AURICULARES: MINIMO DE 37' OHM, CON FUNCIONALIDAD O PRESENTACION IZQUIERDA, DERECHA Y BILATERAL.
	 
	 
	 

	INTENSIDAD: NHL/SPL E INCRENTOS DE (1 A 10 DB)
	 
	 
	 

	QUE OFREZCA DIFERENTES TIPOS DE ESTIMULO Y DE POLARIDAD
	 
	 
	 

	QUE OFREZCA EN FUNCION AL ESTIMULO Y VELOCIDAD DE BARRIDO TASAS DE REPETICIÓN MINIMO DE 0,1 PPS Y CLICS MINIMO DE 50'- µS CUADRADA.
	 
	 
	 

	FRECUENCIAS DE TONO VARIABLES
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	CARRO METÁLICO DE TRANSPORTE, CON UN MANGO DE ESPUMA PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS, ESTANTES RESISTENTES DURABLES Y RUEDAS DE BLOQUEO DE GRAN TAMAÑO. CON UN BRAZO ARTICULADO PARA AMPLIFICADOR, ESTIMULADOR ELÉCTRICO Y UN TECLADO/MOUSE PAD BANDEJA O CAJÓN DE ALMACENAMIENTO CON ALFOMBRILLA DE RATÓN BANDEJA. 
	 
	 
	 

	1 KIT DE ACCESORIOS QUE INCLUYA MINIMO: 
	 
	 
	 

	*          1 SUPRESOR DE PICOS Y TRANSIENTES
	 
	 
	 

	*          1 PAR DE GAFAS LEDS
	 
	 
	 

	*          1 BRAZO ARTICULADO 
	 
	 
	 

	*          1 CABLE DE CONEXIÓN DEL AMPLIFICADOR
	 
	 
	 

	*          1 CABLE DE POTENCIA
	 
	 
	 

	*          1 CABLE USB
	 
	 
	 

	*          1 PAD MOUSE
	 
	 
	 

	*          1 PEDAL CON CONECTOR USB, QUE PERMITA TRABAJAR SIN MANOS
	 
	 
	 

	*          COMPUTADOR DE ESCRITORIO MIN 19” PULGADAS 
	 
	 
	 

	1 KIT DE ELECTRODOS PARA EMG QUE INCLUYA MINIMO: 
	 
	 
	 

	*          1 LITRO Y/O 1000 GRAMOS DE GEL CONDUCTOR
	 
	 
	 

	*          1 JUEGO DE ELECTRODOS POR CADA CLASIFICACION REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (DE BARRA, DISCO, ANILLO, DE AGUJAS CONCENTRICAS, MONOPOLAR Y DEMAS QUE APLIQUEN)
	 
	 
	 

	*          3 CINTAS DE VELCRO
	 
	 
	 

	*          1 CINTA MÉTRICA
	 
	 
	 

	*          1 LITRO Y/O 1000 GRAMOS CREMA CONDUCTORA
	 
	 
	 

	*          1 LITRO Y/O 1000 GRAMOS GEL EXFOLIANTE
	 
	 
	 

	*          25 AGUJAS POR CADA CLASIFICACION REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (MONOPOLARES, CONCENTRICAS, Y DEMAS QUE APLIQUEN)
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	 
	 
	 

	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	 
	 
	 

	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	
	

	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES)
	
	
	

	TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 

	SE DEBE GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA CALIBRACION Y/O CARACTERIZACIÓN CON TRAZABILIDAD ANUAL POR CADA AÑO DE GARANTÍA, DE MÍNIMO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA (HZ), VOLTAJE (mV), AMPLITUD (mv), CORRIENTE (mA) DE LAS BIOSEÑALES, ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CUANDO APLIQUE
	 
	 
	 

	ITEM 8
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
	
	
	

	CINCO CURETAS ASPIRADOR DE NOVACK DE 3MM CON CONEXIÓN LUER-LOCK DE 24CMM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	CINCO CURETAS ASPIRADOR DE NOVACK DE 4MM CON CONEXIÓN LUER-LOCK DE 24CMM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	TRES PINZAS UTERINAS DE SCHRODER DE PUNTAS SENCILLAS DE 25.5MM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	TRES PINZAS DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (BIOTOMO) TISCHLER MANDIBULA CON TORNILLO DE FIJACION DE 24CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	TRES PINZAS DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (BIOTOMO) KEVORKIAN CORTE RECTANGULAR MANDIBULA DE 24CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO DEBE SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE SER MARCADAS “PONAL” CON UN NUMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN SERA ACEPTADO UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 10%
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 3
	 
	 
	 

	GARANTIA: 2 AÑOS
	 
	 
	 

	ITEM 9
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS
	
	
	

	UN MANGO DE BISTURI NUMERO TRES PARA HOJAS INTERCAMBIABLES DE 12CM DE LONGITUD 
	 
	 
	 

	UNA TIJERA MAYO (MATERIAL) RECTA 15 CM DE LONGITUD. 
	 
	 
	 

	UNA TIJERA METZENBAUM CURVA, 15 CM DE LONGITUD. 
	 
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCION ESTÁNDAR, CON 1X2 DIENTES, DE 14,5CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCION ADSON, CON  1X2 DIENTES, DE 12CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UNA PINZA DE DISECCION ADSON, SIN DIENTES, DE 12CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UN JUEGO DE SEPARADORES DE FARABEUF DE 12 CMM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	CUATRO PINZAS DE CAMPO BACKHAUS DE 11CMM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTATICAS MICRO-MOSQUITO, CURVA, 10 CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTATICAS HALSTED-MOSQUITO, CURVA, 12 CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTATICAS KELLY CURVA, 14 CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS HEMOSTATICAS KELLY RECTA, 14 CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	DOS PINZAS ALLIS-BABY, 4X5 DIENTES ,14CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UN PORTA-AGUJAS MAYO-HEGAR, 14CMM DE LONGITUD 
	 
	 
	 

	UNA SONDA ACANALADA RECTA DE 12CM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	POCILLO O COCA REDONDA DE 130X50MM DE LONGITUD
	 
	 
	 

	UN CONTENEDOR FONDO NO PERFORADO EN ALUMINIO, CON TAPA PERFORADA, CON SISTEMA DE BARRERA ÚNICA, ANTI GÉRMENES REUTILIZABLE CON BANDEJA PERFORADA Y/O CANASTILLA PERFORADA EN ACERO INOXIDABLE QUE CONTENGA TODOS LOS INSTRUMENTOS. LAS MEDIDAS DE LA BANDEJA DEBEN SER ACORDE Y AJUSTARSE CON LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE CONFORMAN EL SET COMPLETO  
	 
	 
	 

	TODAS LAS PIEZAS EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE O TITANIO DEBE SOPORTAR TEMPERATURAS DE ESTERILIZACIÓN DE MÍNIMO 134 °C CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL INSTRUMENTAL DEBE SER MARCADAS “PONAL” CON UN NUMERO DE SERIE O IDENTIFICACIÓN. SERA ACEPTADO UN RANGO DE TOLERANCIA +/- 10%
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTIA: 2 AÑOS
	 
	 
	 

	ITEM 10
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	VIDEOCOLPOSCOPIO
	
	
	

	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y/O INTESIDAD LUMINICA MINIMO DE 2800 LX
	 
	 
	 

	FUENTE DE LUZ LED 
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PISO MÓVIL CON MINIMO CUATRO RUEDAS Y MINIMO DOS CON FRENO
	 
	 
	 

	BRAZO PANTOGRAFICO O BRAZO ARTICULADO
	 
	 
	 

	MINIMO CINCO MAGNIFICACIONES
	 
	 
	 

	CONTROL DE INTENSIDAD DE LALUZ
	 
	 
	 

	OPTICA BINOCULAR DE MÍNIMO 10X (OPCIONAL)
	 
	 
	 

	TUBO BINOCULAR CON AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR (OPCIONAL)
	 
	 
	 

	MAGNIFICACIÓN MÍNIMO DE 10X
	 
	 
	 

	DISTANCIA DE TRABAJO DE MÍNIMO 200MM
	 
	 
	 

	CAMPO VISUAL DE MÍNIMO 15MM DE DIAMETRO
	 
	 
	 

	FILTRO VERDE 
	 
	 
	 

	CAMARA DE VIDEO
	 
	 
	 

	PROCESADOR DE LA CAMARA DE VIDEO
	 
	 
	 

	SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES QUE PERMITA:
	 
	 
	 

	MEDICIÓN DE AREA Y LONGITUD DE LAS LESIONES
	 
	 
	 

	CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEOS
	 
	 
	 

	MONITOR FULL HD DE MINIMO 21" GRADO MEDICO O MONITOR FULL HD DE MINIMO 32" CUANDO INCLUYA OPTICA BINOCULAR, EN CUALQUIER CASO, INCLUIR COMPUTADOR PORTATIL MINIMO 14" CON LOS SOPORTES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL EQUIPO
	 
	 
	 

	EL EQUIPO DEBE CONTAR CON SISTEMA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN QUE PERMITA LA IMPRESIÓN EN PAPEL BOND EN IMPRESORA EXTERNA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
	 
	 
	 

	CABLE DE CONEXIÓN
	 
	 
	 

	ALIMENTACIÓN 110-120V 60HZ
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS:
	 
	 
	 

	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	 
	 
	 

	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	
	
	

	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES)
	
	
	

	TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	 
	 
	 

	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	 
	 
	 

	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DE LOS INGENIEROS, TECNÓLOGOS O TÉCNICOS CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL EQUIPO OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	 
	 
	 

	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	 
	 
	 

	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO
	 
	 
	 

	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS 
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO HA SIDO RETIRADO DEL MERCADO
	 
	 
	 

	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICA DE LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS ORIGINALES Y SERVICIO POSTVENTA POR MÍNIMO CINCO (05) AÑOS, PARA LA MARCA Y MODELO OFERTADO, CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 
	 
	 
	 

	CANTIDAD: 1
	 
	 
	 

	GARANTÍA DE 2 AÑOS, MÍNIMO TRES VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO Y LOS CORRECTIVOS REQUERIDOS INCLUIDO REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL DEL REPUESTO, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA
	 
	 
	 



[bookmark: _Hlk104864828]Las siguientes condiciones técnicas generales – EQUIPO BIOMÉDICO, aplican para:

· GRUPO 1. EQUIPO LABORATORIO CLINICO
· ITEM 7 EQUIPO DE ELECTRODIAGNOSTICO
· ITEM 10 VIDEOCOLPOSCOPIO 

	CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS - EQUIPO BIOMEDICO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	
	
	
	
	

	EL OFERENTE DILIGENCIARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO CUMPLE O NO CUMPLE CON EL PROPÓSITO DE QUE LA ENTIDAD CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES ADICIONALES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN
	

	1
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD Y QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE ESTA EN PRODUCCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE
	 
	 
	 
	

	2
	EL OFERENTE GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y DE LOS EQUIPOS ADICIONALES SOLICITADOS. ESTOS CERTIFICADOS SERÁN ENTREGADOS CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.O ADJUNTAN DOCUMENTO EN EL CUAL SE JUSTIFIQUE QUE EL EQUIPO NO REQUIERE CALIBRACIÓN
	 
	 
	 
	

	3
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO.
	 
	 
	 
	

	4
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ: 
	 
	 
	 
	

	
	CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA; DISTRIBUIDAS EN LOS TURNOS DE PERSONAL ASISTENCIAL ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA Y CON LAS PRUEBAS DE CAMPO QUE ESTABLEZCA EL ESP QUE RECIBIRÁ EL ELEMENTO.
	
	
	
	

	5
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ: 
	 
	 
	 
	

	
	CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS   EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL. 
	
	
	
	

	6
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DE:
	 
	 
	 
	

	
	MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
	
	
	
	

	
	MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
	
	
	
	

	
	CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO O AL INGLES. 
	
	
	
	

	7
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARA ENTREGA DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES ENTREGADOS
	 
	 
	 
	

	8
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
	 
	 
	 
	

	9
	EL OFERENTE CERTIFICA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARA DESDE LA FECHA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, PARA LO CUAL, UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO ADQUIRIDO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR Y DEL PERSONAL IDONEO QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO. 
	 
	 
	 
	

	10
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOLICITADOS AL AÑO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADOS, ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
	 
	 
	 
	

	11
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, DICHO MANTENIMIENTO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL, SIN COSTO ALGUNO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO; CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA.
	 
	 
	 
	

	12
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, EN LOS CASOS EN LOS QUE LO REQUIERAN, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, ESTE CALIBRACIÓN DEBE SER REALIZADA MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ESTA SE REALIZARA CONFORME A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y SE GENERARA EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL DEBE SER ENTREGADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. 
	 
	 
	 
	

	
	DE IGUAL FORMA EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
	
	
	
	

	13
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD O POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR.
	 
	 
	 
	

	14
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL, EQUIPOS ADICIONALES O ACCESORIOS OFERTADOS POR PARTE DEL OPERARIO, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN.  
	 
	 
	 
	

	15
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁ N ASUMIDOS POR EL ESP. 
	 
	 
	 
	

	16
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES, EQUIPOS ADICIONALES, ACCESORIOS E INSUMOS OFERTADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. 
	 
	 
	 
	

	17
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA.
	 
	 
	 
	

	18
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SEA RETIRADO DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL, CON PREVIA VERIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL EQUIPO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL EQUIPO ADQUIRIDO AL ESP. 
	 
	 
	 
	

	19
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE VERIFICARA LAS PREINSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZARA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS POR ESCRITO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL.
	 
	 
	 
	

	20
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR, DEL PERSONAL DE SERVICIO AL QUE VA DIRIGIDO Y EN PRESENCIA DEL INGENIERO DE LA DEPENDENCIA DE EQUIPO MÉDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, EN LA FECHA PREVIAMENTE PROGRAMADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y EL ESP.
	 
	 
	 
	

	21
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TOMARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL A SU CARGO O SERVICIO Y DE LOS DE OTROS CONTRATISTAS, DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN EL PAÍS.
	 
	 
	 
	

	22
	EL OFERENTE TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, DURANTE EL PERÍODO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS.
	 
	 
	 
	

	23
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA.
	 
	 
	 
	

	24
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN.
	 
	 
	 
	

	25
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA LOS BIENES ADJUDICADOS CON DOS PLACAS METÁLICAS, EN LUGAR DE FÁCIL VISUALIZACIÓN O ESCRITO EN ANTI-RELIEVE SOBRE EL CUERPO DEL EQUIPO, CUANDO SU MATERIAL ASÍ LO PERMITA, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS.
	 
	 
	 
	

	
	PRIMERA PLACA
	
	
	
	

	
	PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
	
	
	
	

	
	SEGUNDA PLACA
	
	
	
	

	
	PARA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.
	
	
	
	

	
	NÚMERO DEL CONTRATO: _________________________________.
	
	
	
	

	
	CONTRATISTA: _________________________________________.
	
	
	
	

	
	TELÉFONO DEL CONTRATISTA 24 HORAS: __________ / __________.
	
	
	
	

	
	EL TAMAÑO DE LOS AVISOS SERÁ PROPORCIONAL AL BIEN QUE IDENTIFICAN, SIEMPRE VISIBLES, LEGIBLES Y DE MUY DIFÍCIL ELIMINACIÓN. LAS PLACAS, NO SE PODRÁN ARRANCAR MANUALMENTE Y NO DEBEN DAÑAR LOS BIENES. SE EXCEPTÚAN DE LAS PLACAS LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. 
	
	
	
	

	26
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE ENTREGARÁ CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES SUMINISTRADOS, EL REGISTRO SANITARIO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, O EN CASO DE NO REQUERIRSE, DEBERÁ ALLEGAR EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA.
	 
	 
	 
	

	27
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE, EN EL CUAL SE EVIDENCIE MARCA, MODELO Y SERIE.
	 
	 
	 
	

	28
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON EL LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON SU CORRESPONDIENTE CODIGO O REFERENCIA DE PEDIDO
	 
	 
	 
	

	29
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS JUNTO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.
	 
	 
	 
	

	30
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARA LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MEJORAS QUE LA FÁBRICA LANCE AL MERCADO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD.
	 
	 
	 
	

	31
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS OFERTADOS ASI COMO DE LOS ACCESORIOS SERÁ DEL AÑO 2021 O 2022
	 
	 
	 
	

	32
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL IDIOMA DE LA INTERFACE CON EL USUARIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SERA EN CASTELLANO Y/O INGLES
	 
	 
	 
	

	33
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS REQUIERAN CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA INSTALACIÓN, UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL PROCESO SE COORDINARA CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y EL GRUPO LOGÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD LA VERIFICACIÓN DE DICHAS CONDICIONES RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL
	 
	 
	 
	

	34
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN TECNICA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIÓMEDICOS EN LA OPERACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.
	 
	 
	 
	

	EL OFERENTE ANEXARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO
	

	35
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN)
	

	
	FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O         
	

	
	CE (COMISIÓN EUROPEA)
	

	
	UL (UNDERWRITERS LABORATORIES) 

TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	

	
	
	

	36
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA, O EL CERTIFICADO INDICANDO QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA, SEGÚN EL CASO. EN RELACIÓN CON EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE, ESTE DEBE SER ANEXADO A LA PROPUESTA PRESENTADA, EN NINGÚN CASO SERÁN ACEPTADAS LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL INVIMA. ESTE REGISTRO DEBE SER PRESENTADO PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS
	

	37
	EL OFERENTE ANEXARA EN LA PROPUESTA EL CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA SEGÚN EL CASO. EN NINGÚN CASO SERÁN ACEPTADAS LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL INVIMA
	

	38
	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	

	39
	EL OFERENTE ANEXARA A LA PROPUESTA LA CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EL SUPERVISOR VERIFICARÁ LA IDONEIDAD DEL PROFESIONAL REQUERIDO CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES RESPECTIVOS AL MOMENTO DE BRINDAR LA CAPACITACIÓN, ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO.
	

	
	ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:
	

	
	LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO.
	

	
	LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CERTIFICADO
	

	40
	EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

• ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE. 
• DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA. 
• LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	OFRECE
	

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO
	

	1
	EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 1072 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO” Y LA RESOLUCIÓN NO. 0312 DE 2019 “POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
	 
	 
	 
	

	2
	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), DONDE CONSTE UNA CALIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN UNA ESCALA DE VALORACIÓN “ACEPTABLE” (PUNTAJE MAYOR A 85%) Y MANTENER LA CALIFICACIÓN Y EVIDENCIAS A DISPOSICIÓN (PARA EL CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO POR CADA EMPRESA QUE CONFORMA LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO). LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	 
	 
	 
	

	3
	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DEL SG-SST
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES
	OFRECE
	

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO
	

	1
	EL OFERENTE DEBE INFORMAR SI LA EMPRESA PRESENTA SANCIONES VIGENTES DE ACUERDO AL REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
(http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), 
POR LO CUAL, EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA DONDE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SANCIONES VIGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA, ADICIONAR PANTALLAZO DE LA PAGINA DEL MINISTERIO.
	 
	 
	 
	

	2
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUALQUIER INFRACCIÓN AMBIENTAL POR OMISIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS AMBIENTALES QUE HUBIESE SIDO NECESARIO TRAMITAR ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO, EN EL TRANSCURSO Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SERÁN ASUMIDAS COMO RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE O FUTURO CONTRATISTA.
	 
	 
	 
	

	3
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UN GESTOR AMBIENTAL, CUYA LICENCIA O PERMISO TENGA ALCANCE EN LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, DENTRO DEL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
	 
	 
	 
	

	4
	EL OFERENTE Y FUTURO CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS CUMPLEN CON NORMAS TÉCNICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES DECIR, QUE TENGAN UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y QUE CUENTEN CON OPCIONES DE ENCENDIDO, HIBERNACIÓN Y APAGADO.
	 
	 
	 
	

	5
	EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE APLICA LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, QUE PARTICIPA DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS EXIGENCIAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALICE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. POR EL RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	CUMPLIMIENTO LEY 1918 DE 2018
	OFRECE
	

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO
	

	1
	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE NO CUENTA CON INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1918 DEL 12 DE JULIO DE 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, SE CREA EL REGISTRO DE INHABILIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
	 
	 
	 
	



Las siguientes condiciones técnicas generales aplican a los ítems 8 y 9 del GRUPO 2. EQUIPOS POR ITEM, para:

· GRUPO 2. EQUIPOS POR ITEM:
ITEM 8. SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO
ITEM 9. SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA PROCEDIMIENTOS

	CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS ÍTEMS - INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	CUMPLE 
	NO CUMPLE
	FOLIO

	EL OFERENTE DILIGENCIARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO OFRECE O NO OFRECE CON EL PROPÓSITO DE QUE LA ENTIDAD CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN

	1
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL INSTRUMENTAL OFRECIDO ES NUEVO, FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD. 
	 
	 
	 

	2
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TEIMPO DE GARANTÍA ATRIBUIBLE A FALLAS DEL INSTRUMENTAL, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS ELEMENTOS RESPECTIVOS POR UNO IGUAL O MEJOR SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, EN LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO.
	 
	 
	 

	3
	CAPACITACIÓN: RESPECTO AL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CERTIFICADA CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO A LAS QUE DEBEN SER SOMETIDOS, LA DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN ADECUADOS Y EL BUEN USO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS A LAS INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS Y A LAS AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA.  ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EL TEMA.
	 
	 
	 

	4
	EL OFERENTE CERTIFICA QUE LA GARANTÍA INICIARÁ DESDE LA FECHA DE ENTREGA AL ESP Y RECIBO A CONFORMIDAD DE LOS SETS DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS, EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEL PERSONAL IDONEO QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO.
	 
	 
	 

	5
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ COMO MÍNIMO UN (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AÑO A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL ADQUIRIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS SET DE INSTRUMENTAL SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
	 
	 
	 

	6
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS SET DE INSTRUMENTAL OFERTADOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA. 
	 
	 
	 

	7
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARA ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS SETS ADQUIRIDOS PARA GARANTIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	 
	 
	 

	8
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA DISAN O POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERA DE MÁXIMO 48 HORAS, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR.
	 
	 
	 

	9
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL OPERARIO O POR CAUSAS DEBIDAS A INUNDACIONES, ASONADAS, INCENDIOS, TERREMOTOS O SUCESOS SIMILARES, EL OFERENTE SOPORTARA EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN
	 
	 
	 

	10
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESP. 
	 
	 
	 

	11
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFERTADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL. 
	 
	 
	 

	12
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS CONTARAN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA.
	 
	 
	 

	13
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE QUE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS OFRECIDOS SEAN RETIRADOS DEL MERCADO POR EL FABRICANTE, SE REALIZARA EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL, CON PREVIA VERIFICACIÓN DEL SUPERVISORDEL CONTRATO. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL ELEMENTO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL ADQUIRIDO AL ESP. 
	 
	 
	 

	14
	EL OFERENTE TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, DURANTE EL PERÍODO DE ENTREGA DEL INSTRUMENTAL, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS.
	 
	 
	 

	15
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA.
	 
	 
	 

	16
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A ENTERA SATISFACCIÓN.
	 
	 
	 

	17
	EL OFERENTE GARANTIZA PARA LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE QUE ESTOS SE ENTREGARAN MARCADOS CON UN TEXTO GRAVADO ASÍ: “POLICÍA NACIONAL” O “PONAL” Y UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN, EL CUAL SERA CONCERTADO CON EL ALMACENISTA Y/O RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL Y LA MARCACIÓN SE REALIZARA DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA PIEZA.
	 
	 
	 

	18
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE ENTREGARA CON EL INSTRUMENTAL SUMINISTRADO EL REGISTRO SANITARIO O EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL
	 
	 
	 

	19
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS SET DE INSTRUMENTAL OFERTADOS ASI COMO DE LOS ACCESORIOS SERÁ DEL AÑO 2021 O 2022
	 
	 
	 

	20
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL OFRECIDO JUNTO CON SU ENTREGA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.
	 
	 
	 

	21
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE HARA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE LA CAPACITACIÓN BRINDADA RESPECTO AL INSTRUMENTAL A LOS PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA Y AUXILIARES DE ESTERILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CADA UNO DE LOS SETS ADQUIRIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.
	 
	 
	 

	22
	ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).
	
	
	

	23
	ANEXAR REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL REGISTRO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA, FABRICANTE O COMERCIALIZADOR QUE REALIZA LA OFERTA.
PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INVIMA A NOMBRE DEL FABRICANTE, APORTANDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA
	
	
	

	24
	ANEXAR CERTIFICADO DE CCAA VIGENTE EN EL CUAL DEBE SER VERIFICABLE QUE EL CERTIFICADO FUE EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA
	
	
	

	25
	ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR DIRECTO EN COLOMBIA CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, NO SERÁN ACEPTADAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, SE CONSIDERA VALIDO EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE LA MARCA VIGENTE, EMITIDO A NOMBRE DEL OFERENTE, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O EMPRESA QUE ACTUE COMO SUBSIDIARIA O FILIAL DIRECTA DEL FABRICANTE EN COLOMBIA.
	
	
	

	26
	CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO  
	
	
	

	27
	EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE DEL PROFESIONAL, TECNÓLOGO O TÉCNICO Y/O ESPECIALISTA DEL PRODUCTO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN EL INSTRUMENTAL OFERTADO INDICANDO DESCRIPCIÓN Y MARCA; EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL ADJUNTANDO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO. ASI COMO DE UNA CERTIFICACIÓN DEL VINCULO LABORAL CON EL OFERENTE.
	
	
	

	28
	 ADICIONALMENTE SE REQUIERE ANEXAR:

LA CAPACITACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL OFERTADO SUSCRITA POR LA EMPRESA FABRICANTE, DISTRIBUIDOR DIRECTO O AUTORIZADO

LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL OFERENTE DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL, TECNÓLOGO O TÉCNICO Y/O ESPECIALISTA DEL PRODUCTO CERTIFICADO.
	
	
	

	29
	ANEXAR CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA, QUE ESTABLEZCA QUE ACTUALMENTE LA MARCA Y MODELO OFERTADO NO TIENE ALERTAS SANITARIAS VIGENTES Y/O ABIERTAS
	
	
	

	30
	EL OFERENTE ANEXARA A LA PROPUESTA CERTIFICADO DE FABRICACION BAJO LA NORMA EN ISO 13402-2000 (INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y DENTALES DE MANO DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE, A LA CORROSION Y A LA EXPOSICION TERMICA)
	
	
	

	31
	EL OFERENTE ANEXARA A LA PROPUESTA CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFERTADO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ISO 7153:2001 “INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS, MATERIALES METÁLICOS” Y/O EL CUMPLIMIENTO DE LA DIN 58298 “MATERIALES, TERMINADOS Y TESTEOS DE INSTRUMENTOS MÉDICOS” EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
	
	
	

	EL OFERENTE ANEXARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO

	32
	
EL OFERENTE ANEXARÁ EN LA PROPUESTA LOS CERTIFICADOS, EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; SI ASÍ LO REQUIERE. LAS CERTIFICACIONES EN MENCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

· ESTAR EN ORIGINAL Y TENER TRADUCCIÓN AL CASTELLANO, SI ASÍ LO REQUIERE. 
· DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA. 
· LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO.

	 


	SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	OFRECE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	1
	
EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 1072 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO” Y LA RESOLUCIÓN NO. 0312 DE 2019 “POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.

	 
	 
	 

	2
	
EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CERTIFICADO NO SUPERIOR A TRES MESES EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) SOBRE LA EVALUACIÓN INICIAL DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), DONDE CONSTE UNA CALIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN UNA ESCALA DE VALORACIÓN “ACEPTABLE” (PUNTAJE MAYOR A 85%) Y MANTENER LA CALIFICACIÓN Y EVIDENCIAS A DISPOSICIÓN (PARA EL CASO DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO POR CADA EMPRESA QUE CONFORMA LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO). LA CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	 
	 
	 

	3
	
EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICA NACIONAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DEL SG-SST 

	 
	 
	 

	
	




	
	
	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 
	OFRECE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	1
	EL OFERENTE DEBE INFORMAR SI LA EMPRESA PRESENTA SANCIONES VIGENTES DE ACUERDO AL REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
(http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), 
POR LO CUAL, EL OFERENTE DEBERÁ ANEXAR CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA DONDE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON SANCIONES VIGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA, ADICIONAR PANTALLAZO DE LA PAGINA DEL MINISTERIO.

	 
	 
	 

	2
	EL OFERENTE GARANTIZA QUE CUALQUIER INFRACCIÓN AMBIENTAL POR OMISIÓN DE PERMISOS O LICENCIAS AMBIENTALES QUE HUBIESE SIDO NECESARIO TRAMITAR ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO, EN EL TRANSCURSO Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SERÁN ASUMIDAS COMO RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE O FUTURO CONTRATISTA.

	 
	 
	 

	3
	EL OFERENTE GARANTIZARÁ QUE LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UN GESTOR AMBIENTAL, CUYA LICENCIA O PERMISO TENGA ALCANCE EN LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, DENTRO DEL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

	 
	 
	 

	4
	EL OFERENTE Y FUTURO CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS CUMPLEN CON NORMAS TÉCNICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ES DECIR, QUE TENGAN UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y QUE CUENTEN CON OPCIONES DE ENCENDIDO, HIBERNACIÓN Y APAGADO.

	 
	 
	 

	5
	EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE APLICA LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, QUE PARTICIPA DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS EXIGENCIAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALICE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL. POR EL RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE

	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	CUMPLIMIENTO LEY 1918 DE 2018
	OFRECE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	FOLIO

	1
	EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE NO CUENTA CON INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1918 DEL 12 DE JULIO DE 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES A QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, SE CREA EL REGISTRO DE INHABILIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
	 
	 
	 



Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
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