ANEXO DE CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

| GRUPO 1 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO HEMATOLOGIA, QUIMICA, HORMONAS, MARCADORES TUMORALES Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO CENTRAL DE PROCESAMIENTO POLICIA NACIONAL, LABORATORIO URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivos para cuadros hemáticos. Metodología citometría de flujo fluorescente Laser, para las tres líneas celulares, debe incluir recuento y diferenciación de reticulocitos, eritroblastos y normoblastos. Equipo en apoyo tecnológico con velocidad mínima de 90 cuadros hemáticos por hora. Reporte como mínimo de 26 a 29 parámetros para hematología aprobados por FDA y/o CE, que permita recuentos celulares inferiores a 600 leucocitos y diferencial en tres líneas celulares (rojos, blancos y plaquetas). Metodología para hemoglobina libre de cianuro y metodología para plaquetas y glóbulos rojos por medición óptica. El equipo debe tener lector de código de barras. Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras. Histórico de pacientes. Capacidad de almacenamiento de resultados mínimo de 10.000 con histogramas, y dispersogramas. El oferente deberá garantizar la entrega de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio BG Edgar Yesid Duarte Valero y para el Laboratorio de Urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional con las mismas características los cuales se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Se deben mantener las existencias de los controles internos mínimo 30 días. El oferente deberá garantizar así mismo la entrega de un equipo en apoyo tecnológico para el BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL que realice: diferencial en tres partes y que permita realizar recuento de plaquetas mínimo de 5.000 x mm3. |  |  |  |  |  |
| 2 | ACIDO ÚRICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Ácido úrico en sangre y orina, por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl en sangre y de 20 mg/dl en orina. |  |  |  |  |  |
| 3 | ALBÚMINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Albúmina en sangre, por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 6 g/dl |  |  |  |  |  |
| 4 | ALT | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de la Alanino aminotransferasa en sangre, por absorbancia UV o Método enzimático o fotometría de reflectancia con linealidad en corrida inicial mínima de 900 U/L |  |  |  |  |  |
| 5 | AMILASA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Amilasa en sangre y orina, por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 1500 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 1200 U/L |  |  |  |  |  |
| 6 | AST | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de AST en sangre, por absorbancia UV con una linealidad en corrida inicial mínima de 900 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 750 U/L. |  |  |  |  |  |
| 7 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERRASA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de GGT en sangre, método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1200 U/L |  |  |  |  |  |
| 8 | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Bilirrubina directa en sangre, método colorimétrico o enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 15 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 9 | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de bilirrubina total en sangre, método colorimétrico, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 25 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 10 | CALCIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de calcio en sangre y orina, por método colorimétrico o enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 7.5 mg/dl. Opcionalmente esta técnica podrá ser procesada en módulo de electrolitos. |  |  |  |  |  |
| 11 | COLESTEROL HDL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol HDL directa en sangre, listo para su uso sin diluir, por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de mínima de 115 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 110 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 12 | COLESTEROL LDL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa directa de colesterol LDL en sangre por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia, listo para su uso sin diluir con una linealidad en corrida inicial mínima de 350 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 13 | COLESTEROL TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol total en sangre método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 675 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 325 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 14 | CPK MB | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de CPK MB en sangre, por método absorbancia UV o método cinético con una linealidad en corrida inicial mínima de 500 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 ng/ml o método inmunoenzimático con una linealidad en corrida inicial mínima de 300ng/ml. |  |  |  |  |  |
| 15 | CPK TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de CPK total en sangre, por método absorbancia UV, método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1100 U/L |  |  |  |  |  |
| 16 | CREATININA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Creatinina en sangre y orina por método enzimático con una linealidad en corrida inicial mínima de 20 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 245 mg/dl para creatinina en orina o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 14 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 346 mg/dl para creatinina en orina. |  |  |  |  |  |
| 17 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de DHL en sangre, por método cinético, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1000 U/L |  |  |  |  |  |
| 18 | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Electrolitos Sodio, Cloro y Potasio por ion selectivo, ion selectivo directo o pontenciometría en sangre y orina incluido en el mismo equipo. Opcionalmente podrá realizar determinación de CALCIO |  |  |  |  |  |
| 19 | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Fosfatasa Alcalina en sangre, por método colorimétrico, cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1000 U/L |  |  |  |  |  |
| 20 | FÓSFORO INORGÁNICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Fósforo inorgánico en sangre y orina, por método FOSFOMOLIBDATO UV o medición colorimétrica con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 21 | GLUCOSA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de GLUCOSA HEXOQUINASA en sangre y orina, con una linealidad mínima de 700 mg/dl o medición OXIDASA PEROXIDASA (solo para química seca) con una linealidad mínima de 625 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 22 | HIERRO TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de Hierro total en sangre por método colorimétrico o fotometría de reflectancia sin desproteinización con una linealidad en corrida inicial mínima de 179 ug/dl, listo para su uso. |  |  |  |  |  |
| 23 | MAGNESIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Magnesio en sangre y orina por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 2.0 mg/dl, listo para su uso. |  |  |  |  |  |
| 24 | PROTEÍNAS EN ORINA Y LCR | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas en orina y Líquido Cefalorraquídeo debe incluir control interno (DE TERCERA OPINION) por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 125 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 25 | PROTEÍNAS TOTALES | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas totales en sangre por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 11 g/dl |  |  |  |  |  |
| 26 | TRANSFERRINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de transferrina en sangre por inmunoturbidimetria o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 420 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 27 | TRIGLICÉRIDOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Triglicéridos en sangre por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 525 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 28 | UREA UV CINÉTICA – NITROGENO UREICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de urea en sangre y orina por método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 120 mg/dl en sangre y una linealidad en corrida inicial mínima de 40 mg/dl en orina. |  |  |  |  |  |
| 29 | FACTOR REUMATOIDEO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Factor reumatoideo en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 90 UI/ml. |  |  |  |  |  |
| 30 | PROTEÍNA C REACTIVA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteína C Reactiva en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 350 mg/L |  |  |  |  |  |
| 31 | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 600 UI/mL |  |  |  |  |  |
| 32 | COMPLEMENTO C3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Complemento C3 en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 190 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 33 | COMPLEMENTO C4 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Complemento C4 en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 50 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 34 | INMUNOGLOBULINA G | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Inmunoglobulina G en sangre inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 2300 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 35 | INMUNOGLOBULINA M | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Inmunoglobulina M en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 250 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 36 | INMUNOGLOBULINA A | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Inmunoglobulina A en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 540 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 37 | ACIDO VALPROICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Ácido Valproico en sangre por Método inmunoenzimatico o inmunoturbidimetría. Linealidad en corrida inicial mínima de 120 ug/ml |  |  |  |  |  |
| 38 | CARBAMAZEPINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Carbamazepina en sangre por Método inmunoenzimatico o fotometría de reflectancia con Linealidad en corrida inicial mínima de 15 ug/ml |  |  |  |  |  |
| 39 | OPIÁCEOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación semicuantitativa de Opiáceos en orina |  |  |  |  |  |
| 40 | BENZODIACEPINAS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación semicuantitativa de Benzodiacepinas en orina |  |  |  |  |  |
| 41 | CANNABINOIDES | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación semicuantitativa de Cannabinoides en orina |  |  |  |  |  |
| 42 | COCAÍNA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación semicuantitativa de Cocaína en orina |  |  |  |  |  |
| 43 | BARBITÚRICOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación semicuantitativa de Barbitúricos en orina |  |  |  |  |  |
| 44 | ANFETAMINAS – SEMICUANTITATIVA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación semicuantitativa de anfetaminas en orina |  |  |  |  |  |
| 45 | ETANOL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Etanol en Sangre |  |  |  |  |  |
| 46 | MICROALBUMINURIA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de albúmina por Inmunoturbidimetría, y que a su vez realice el reporte de la relación albúmina/Creatinina en orina con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 ug/ml. Para química seca se acepta una linealidad en corrida inicial mínima de 19 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 47 | LACTATO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de lactato en sangre método enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 100 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 48 | AMONIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de amonio en sangre por método enzimático o fotometría de reflectancia con linealidad en corrida inicial mínima de 700 ug/dl. |  |  |  |  |  |
| 49 | CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO | COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Capacidad de Fijación de Hierro en suero, por electroquimioluminiscencia, inmunoturbidimetría o inmunoanálisis por turbidimetría o colorimetría. |  |  |  |  |  |
| 50 | ACIDO FÓLICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de ACIDO FÓLICO en sangre por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 51 | CORTISOL SERICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de CORTISOL en sangre por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 52 | CORTISOL URINARIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de CORTISOL en orina por quimioluminiscencia, electro quimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 53 | ESTRADIOL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de ESTRADIOL en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 54 | FERRITINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de FERRITINA en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia o fotometría de reflectancia |  |  |  |  |  |
| 55 | FSH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de FSH en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 56 | IgE REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de IgE en sangre, por inmunoturbidimetria o quimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 57 | LH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de LH en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 58 | PROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de PROGESTERONA en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 59 | PROLACTINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de PROLACTINA en sangre |  |  |  |  |  |
| 60 | PSA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de alta sensibilidad del ANTIGENO PROSTÁTICO específico en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 61 | PSA LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de alta sensibilidad del Anfígeno prostático específico FRACCIÓN LIBRE en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 62 | BETA HCG | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de BETA HCG en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 63 | CA-125 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de CA-125 en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 64 | ALFAFETOPROTEINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de ALFAFETOPROTEINA en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 65 | T3 LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de T3 LIBRE en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 66 | T4 LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de T4 LIBRE en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 67 | TESTOSTERONA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de TESTOSTERONA TOTAL en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 68 | VITAMINA B12 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de VITAMINA B12 en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 69 | TSH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de TSH en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 70 | TT3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de TT3 en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 71 | TT4 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de TT4 en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 72 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO CEA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 73 | ANTICUERPOS ANTI-TPO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de ANTI-TPO en sangre, por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 74 | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de ANTI-TIROGLOBULINA en sangre, por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 75 | PTH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA |  | Reactivo de alta sensibilidad para la determinación cuantitativa de PARATOHORMONA en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 76 | DHEAS (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cuantitativa de DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO en sangre, por método quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 77 | INSULINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Insulina en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 78 | VITAMINA D | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Vitamina D en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 79 | CA 19-9 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cuantitativa de CA 19-9 en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 80 | CA 15-3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cuantitativa de CA15-3 en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 81 | IgG RUBÉOLA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cualitativa en sangre de Anticuerpos IgG contra Rubéola, por método automatizado. Tecnología ELFA o Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia, que emita los valores numéricos de la medición. |  |  |  |  |  |
| 82 | IgG TOXOPLASMA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cualitativa en sangre de Anticuerpos IgG contra Toxoplasma, por método automatizado, DEBE INCLUIR TOXO AVIDEZ COMO PRUEBA CONFIRMATORIA (sin costo adicional para la Seccional Sanidad Bogotá). Tecnología ELFA o Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia, que emita los valores numéricos de la medición. |  |  |  |  |  |
| 83 | IgM RUBÉOLA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cualitativa en sangre de Anticuerpos IgM contra Rubéola, por método automatizado. Tecnología ELFA o Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia, que emita los valores numéricos de la medición. |  |  |  |  |  |
| 84 | IgM TOXOPLASMA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cualitativa en sangre de Anticuerpos IgM contra Toxoplasma, por método automatizado. Tecnología ELFA o Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia, que emita los valores numéricos de la medición. |  |  |  |  |  |
| 85 | IgM CITOMEGALOVIRUS REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cualitativa en sangre de Anticuerpos IgM contra Citomegalovirus, por método automatizado. Tecnología ELFA o Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia, que emita los valores numéricos de la medición. |  |  |  |  |  |
| 86 | IgG CITOMEGALOVIRUS REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para determinación cualitativa en sangre de Anticuerpos IgG contra Citomegalovirus, por método automatizado. Tecnología ELFA, o Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia, que emita los valores numéricos de la medición. |  |  |  |  |  |
| 87 | PROCALCITONINA o PRESEPSINA | PRUEBA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de Procalcitonina o Prespsina en alguno de los siguientes tipos de muestra suero, sangre total, plasma por inmunoanálisis |  |  |  |  |  |
| 88 | NT-PRO BNP o BNP | PRUEBA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de PRO BNP en alguno de los siguiente tipos de muestra suero, sangre total, plasma por inmunoanálisis |  |  |  |  |  |
| 89 | TROPONINA I | PRUEBA |  | Reactivo para determinación cuantitativa de troponina I de alta sensibilidad o Troponina T de Alta sensibilidad en alguno de los siguientes tipos de muestra suero, sangre total, plasma. |  |  |  |  |  |
| 90 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) |  | Reactivo para la determinación cuantitativa de Hemoglobina glicosilada HbA1c, por alguna de las siguientes metodologías: HPLC, Inmunoturbidimetria, Electroforesis Capilar, técnica enzimática, método libre de interferencias o/y reacción cruzada con hemoglobinopatías, en sangre total. Debe incluir control normal y patológico de tercera opinión. Debe incluir control de calidad externo de reporte mensual. |  |  |  |  |  |
| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO |  |  |  | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | El oferente deberá garantizar la instalación de una solución integrada modular que administre las muestras en las fases pre analítica, analítica y post analítica de forma totalmente automatizada, continua e integrada con el his y/o el lis del laboratorio de la siguiente forma: El modulo debe ser: de configuración y diseño flexibles, de mínimo trabajo manual en todas las fases, Identificación y trazabilidad de las muestras, permitir la carga continua a través de 2 o más formas de acceso, no limitar el número de módulos analíticos o de automatización. Módulo de entrada y/o salida debe: Tener capacidad de carga de mínimo 800 muestras hora, registro de la identificación de la muestra, Identificación de código de barra del tubo y/o tipo de tubo. Módulo destapador debe: Tener una capacidad mínima de 800 pruebas horas y destapar tubos de 13 y 16 mm, ser capaz de soltar o desenroscar las tapas plásticas de las muestras y tener una zona de desecho interna. El módulo taponador o sellador: Capacidad de hasta 500 muestras por hora, debe tapar o sellar las muestras con folios de aluminio, tapas, tapones, u otro dispositivo que garantice el cierre apropiado de los tubos. Debe sellar tubos de 13 y 16 mm. El oferente deberá garantizar la entrega de los insumos correspondientes para el tapado o sellado. La solución integrada modular deberá contar con no más de un año de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación, una vez adjudicado el contrato se tienen 30 días para realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos. Los equipos deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de la Policía Nacional (SISAP) y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización, administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros o pantalla donde se informen reportes en tiempo real, permitir la conectividad de otros analizadores no unidos al sistema modular. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Equipo en apoyo tecnológico con no más de cinco (5) años de uso, velocidad mínima de 100 pruebas por hora para hematología (ítem 1 del Grupo 1), de mínimo 800 pruebas por hora para química (ítem 2 al 49 del Grupo 1), incluido electrolitos, mínimo 170 pruebas hora para hormonas (ítem 50-89 del Grupo 1), debe garantizar el acceso continuo de muestras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Para el ítem 1 el oferente deberá garantizar la entrega de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, un equipo para el laboratorio de urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional y un equipo para la Clínica del Sur con las mismas características y un equipo para el banco de sangre del hospital central los cuales deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Para los ítem del 2 al 49 el oferente deberá garantizar la entrega como mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, uno para el laboratorio de urgencias del hospital central de la policía nacional y otro para la Clínica del Sur con las mismas características, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Para los ítem del 50 al 89 el oferente deberá garantizar la entrega mínimo de un equipo en apoyo tecnológico para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, uno para el laboratorio de urgencias del hospital central de la policía nacional y otro para la Clínica del Sur con las mismas características, así mismo se deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Para el ítem 1 se deberá entregar equipos de back up para el laboratorio de urgencias del hospital central policía nacional con no más de 4 años de uso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Para los ítem 2 al 89 se deberá entregar equipos de back up para el laboratorio de urgencias del hospital central policía nacional con uso no mayor a 4 años. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Para el ítem 90 Hemoglobina glicosilada Se deberá instalar un equipo automatizado en apoyo tecnológico con no más de un año de uso a partir de la fecha de su fabricación lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación, con procesamiento mínimo de 35 pruebas por hora en los laboratorios clínicos de mediana complejidad y en el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional debe estar incluido en la plataforma de química. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Para el ítem 90 El oferente deberá garantizar la certificación NGSP para los laboratorios de mediana complejidad con internación de la Dirección de Sanidad Policía Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Para el ítem 90 Equipo que utilice un volumen máximo de 20ul de muestra, que realice identificación de muestras, mediante códigos de barras, el equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Para el ítem 90 se acepta un coeficiente de variación de la prueba máximo de 1%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | El oferente garantiza por escrito que junto con cada uno de los equipos suministrados en apoyo tecnológico hará entrega de: - Manual de usuario en el idioma de país de origen y con su debida traducción al castellano. - Guías rápidas de manejo para cada equipo en castellano. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | El oferente garantiza que brindará capacitación en el manejo de cada uno de los equipos suministrados en apoyo tecnológico al personal asistencial que designe el ESP, el cual se deberá realizar con la entrega e instalación y las demás necesarias para garantizar la adecuada operación del elemento o elementos adquiridos durante el tiempo de duración del contrato; distribuidas en los turnos de personal asistencial establecidos para cada uno de los establecimientos de sanidad policial, con el fin de capacitar a todos los funcionarios que operarán el equipo. esta capacitación deberá ser brindada por personal idóneo en el tema y con las pruebas de campo necesarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, Laboratorio de urgencias Hospital Central, Clínica del Sur), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de las bandas (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal junto a la oferta) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | El oferente deberá garantizar una herramienta informática que permita realizar autovalidación de resultados que se encuentren dentro de los criterios definidos por la institución para ello. Que permita la configuración de valores normales, delta check por sección, datos críticos, valores por grupos etáreos y de desempeño de los ensayos y otros que la institución considere incluir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 ul de muestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Manejo de diferentes tamaños de kit de reactivos con código de barras, independientemente de la cantidad de pruebas que este contenga, evitando tener que reenvasar cuando las presentaciones no se ajusten a la necesidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante códigos de barras. Tener como mínimo 25 posiciones de reactivo primario y unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a abordo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Procesamiento de pruebas urgentes y acceso continúo al azar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | La pantalla de calibración debe mostrar fecha y contar con alarmas que informen de su vencimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Debe incluir impresora para los equipos entregados en apoyo tecnológico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | El software debe incluir graficas de Levey Jennings esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | El equipo deberá tener detector burbujas, fibrina y volumen de muestra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 75 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50l por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | El oferente deberá garantizar la entrega de la fase pre analítica como son: tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra y para el procesamiento de las pruebas ofertadas, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los mismos por cada tecnología entregada en apoyo tecnológico y firmada por representante legal. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato y jefe del Laboratorio Clínico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | El oferente deberá allegar junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REACTIVOS |  |  |  | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 32 | Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua destilada estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | El control de calidad interno de tercera opinión debe estar valorado para todos y cada uno de los analitos ofertados, tanto por equipo como por metodología. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Debe incluir software de control de calidad analítica para el control interno de las pruebas con análisis de datos e informe mensual del desempeño de cada una de las pruebas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Cada uno de los analitos deberá ser implementado y validado por parte de la casa comercial presentando informe a la jefatura del servicio aplica para todos los ítems. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Para el ítem 1 hematología se deben garantizar las existencias de los lotes de reactivos por 3 meses, controles internos mínimo de 30 días y suministro de calibrador cada vez que se requiera. (Se debe garantizar el suministro de controles suficientes para corrida am y pm). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de dos niveles como mínimo. A excepción de las proteínas plasmáticas y hormonas que debe ser de tres niveles, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Cuando una medición exceda el límite de la linealidad en corrida inicial el sistema debe emitir una señal de alarma sin reportar valor alguno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | El inserto de los reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservantes en el caso de utilizarse como muestra orina. Además debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas. (Los insertos deben presentarse junto con la oferta). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | El proceso de electrolitos no debe requerir ningún mantenimiento manual por el operador diferente a la calibración, control de calidad y cambio de soluciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | El oferente deberá adjuntar junto con su propuesta certificado de comercialización y distribución de los reactivos ofertados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCION DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO POR PCR | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para Ensayo cualitativo por PCR para la detección de DNA de 14 genotipos de papilomavirus humano (VPH) de alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68 en muestras clínicas, identificación específica de los genotipos del VPH 16 y 18 de alto riesgo. |  |  |  |  |  |  |
| No. | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |  | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | El oferente deberá garantizar la entrega de la fase pre analítica necesarios para la toma de la muestra y para el procesamiento de las pruebas ofertadas, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los mismos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico, firmada por el representante legal o representante del área técnica, Director, Responsable o Coordinador del Laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (Laboratorio Clínico de Referencia Nacional), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Garantizar el suministro de todos los reactivos que se requieran para el procesamiento de la pruebas de biología molecular. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Deben incluir impresora. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Equipo con no más de cinco (5) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Debe incluir capacitación en toma de muestra, conservación, embalaje de muestra y procesamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Debe incluir: control de calidad interno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 90 días. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | En caso de falla técnica del equipo debe haber un tiempo de respuesta por parte de ingeniería menor a 2 horas vía telefónica y menor a 4 horas de forma presencial, en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 4 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de dos horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | El contratista deberá allegar junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | El equipo deberá conectarse al software sisap de la dirección de sanidad el cual opera bajo plataforma oracle 12g y visual basic 6.0, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la dirección de sanidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | El oferente deberá suministrar soporte técnico de manera preventiva, predictiva, y correctiva a la interface y por el tiempo que dure el contrato sin costo adicional para la dirección de sanidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | el oferente debe entregar un cronograma en un plazo de 15 días después de la adjudicación del contrato sobre el mantenimiento preventivo de todos los elementos de cómputo (servidores, antivirus, computadores, impresoras, lectores de códigos de barras) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | El oferente debe garantizar que la conexión a SISAP y él envió de los resultados a los correos electrónico de los usuarios y beneficiarios de la dirección de sanidad se realice de acuerdo al diccionario de datos suministrado por la oficina de telemática Disan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | El oferente debe garantizar que el software del analizador, lis o middleware ofertado esté en la capacidad de autogenerar automáticamente los resultados en formato pdf con una encriptación, una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de telemática para el manejo de la policía nacional, con el fin de realizar el envío los resultados por medio de correo electrónico a los usuarios del subsistema de salud. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | El oferente debe garantizar que la conexión de los analizadores al middware debe realizarse con una red diferente a la de la policía nacional. (montar su propia red con todos los elementos necesarios para su montaje sin incurrir en ningún costo adicional para la policía nacional) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Los servidores del oferente deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán a los treinta (30) días del inicio del proceso contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 3 MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | AGAR SANGRE | UNIDAD | Placa de agar sangre de Cordero, las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril, con alta sensibilidad para la detección de beta hemólisis. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |
| 2 | AGAR CHOCOLATE | UNIDAD | Placa de agar chocolate enriquecido para aislamiento de gérmenes exigentes, las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril, listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 3 | AGAR MACCONKEY | UNIDAD | Placa de agar Mac Conkey para la recuperación de gérmenes Gram Negativos, las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |
| 4 | AGAR MACCONKEY SORBITOL | UNIDAD | Placa de agar Mac Conkey con sorbitol para la diferenciación selectiva de aislamientos de E. coli sorbitol negativo a partir de muestras biológicas, las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 5 | AGAR PARA RECUPERACION DE DERMATOFITOS | UNIDAD | Placa de agar para recuperación de dermatofitos adicionado con cicloheximida, gentamicina, clortetraciclina. las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, Estéril, listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 6 | AGAR CROMOGENICO | UNIDAD | Placa de agar cromogénico para cultivo y recuperación de gérmenes a partir de orina, las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril, listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 7 | AGAR SABOREAUD CON CLORAFENICOL | UNIDAD | Placa de Agar Saboureaud con cloranfenicol, para aislamiento de hongos; las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, la fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 8 | AGAR MUELLER HINTON EN CAJA | UNIDAD | Placa de Agar Mueller Hinton listo para su uso, para ensayos de sensibilidad o resistencia de agentes patógenos médicamente importantes frente a antibióticos. las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, la fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 9 | CALDO PARA RECUPERACIÓN DE GÉRMENES ANAEROBIOS | UNIDAD | Medio líquido de enriquecimiento que contenga tioglicolato de sodio, L-cistina, glucosa o dextrosa, extracto de levadura, caseína y/o peptona para la recuperación de gérmenes microaerofílicos y anaerobios de muestras clínicas. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. |  |  |  |  |  |
| 10 | CALDO TRIPTICASA DE SOYA Y/O CALDO BHI | UNIDAD | Caldo tripticasa de soya: Medio enriquecido con digerido de caseína y soya, cloruro de sodio, glucosa y/o destroxa y fosfato dipotásico para el desarrollo de microorganismos. Caldo BHI: Medio líquido de enriquecimiento que contenga infusión cerebro corazón, peptona y/o digerido péptido, cloruro de sodio, glucosa, fosfato disódico para la recuperación y crecimiento de bacterias aeróbias, microaerófílicas y hongos de muestras clínicas. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. |  |  |  |  |  |
| 11 | AGAR PARA RECUPERACIÓN Y AISLAMIENTO DE GERMENES ANAEROBIOS | UNIDAD | Placa de Agar para recuperación y aislamiento de gérmenes anaerobios + 5% de sangre de cordero para aislamiento de bacterias anaerobias estrictas y facultativas. Estéril listo para usar. Las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El CONTRATISTA deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 12 | AGAR CNA | UNIDAD | Placa de Agar Colombia + 5% de sangre de Cordero con Ácido Nalidixico y Colistina para aislamiento de bacterias gram positivas, las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 13 | AGAR PARA CANDIDA | UNIDAD | Placa de medio cromogénico para aislamiento e identificación de las diferentes especies de Candida que incluya las más frecuentemente aisladas (Candida albicans, Cándida tropicalis, Cándida krusei). La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |
| 14 | CALDO SELENITO | UNIDAD | Medio de cultivo líquido, enriquecido y selectivo en tubo para recuperación de gérmenes enteropatógenos. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. |  |  |  |  |  |
| 15 | AGAR XLD | UNIDAD | Placa de Agar XLD. Estéril listo para usar. Las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm,. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 16 | AGAR HEKTOEN ENTERICO | UNIDAD | Placa de Agar Hektoen Entérico, Las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril, listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 17 | LOWESTEIN JENSEN | UNIDAD | Medio de cultivo solido en tubo para cultivo y recuperación de micobacterias. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 60 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. |  |  |  |  |  |
| 18 | AGAR PDA | UNIDAD | Agar papa, dextrosa para el crecimiento de hongos y levaduras. Las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 19 | AGAR THAYER MARTIN | UNIDAD | Agar Thayer Martin las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional |  |  |  |  |  |
| 20 | AGAR SELECTIVO PARA RECUPERACION DE SALMONELLA Y SHIGUELLA | UNIDAD | Agar selectivo para la recuperación de Salmonella y Shigella, las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |
| 21 | AGAR PARA RECUPERACION DE CAMPYLOBACTER | UNIDAD | Agar para recuperación de Campylobacter. Las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |
| 22 | AGAR SELECTIVO Y ORIENTADOR PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS. | UNIDAD | Agar selectivo y orientador que permita la detección de la expresión fenotípica de carbapenemasas a partir de muestras clínicas y/o aislamientos bacterianos, las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm,, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |
| 23 | AGAR SELECTIVO Y ORIENTADOR PARA LA DETECCIÓN DE RESISTENCIA A COLISTINA | UNIDAD | Agar selectivo y orientador que permita la detección de la expresión fenotípica de resistencia a colistina a partir de muestras clínicas y/o aislamientos bacterianos. Las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm,, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |
| 24 | MEDIO SELECTIVO Y CROMOGENICO PARA RECUPERACIÓN Y DETECCIÓN STREPTOCOCCUS DEL GRUPO B | UNIDAD | Medio selectivo y cromogénico que permita la recuperación y detección visual de la presencia de Streptococcus del grupo B (Streptococcus agalactiae) a partir de muestras clínicas. Las placas de agar deben tener un diámetro exterior de 89.5-92.1 mm y un altura total de la placa entre 13.4 y 15.2 mm,, estéril. Listo para usar. La fecha de vencimiento del medio de cultivo no debe ser inferior a 45 días, lo cual se verificará mediante certificación escrita del fabricante o representante legal. El oferente deberá garantizar que la placa de medio de cultivo sea compatible con el SEMBRADOR AUTOMATIZADO PREVISOLA, que pertenece al Laboratorio Clínico del Hospital Central de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |
| No. | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE |  |
| 1 | Los medios de cultivo deberán distribuirse en los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, previa coordinación con el supervisor del contrato y según nivel de complejidad de los laboratorios. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Para el grupo Medios de Cultivo se deberá enviar muestra física para evaluar: Calidad, Esterilidad, Crecimiento, Productividad y Hemolisis (Beta – Alfa – Gama), mediante siembra en el medio. Adicionalmente, cada entrega debe tener anexo certificado de calidad del lote de medios de cultivo que lleguen. |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 4 UROCULTIVOS AUTOMATIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | SISTEMA PARA EL RECUENTO BACTERIANO AUTOMATIZADO EN ORINAS Y LIQUIDOS BIOLOGICOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Sistema automatizado para evaluar recuento bacteriano en orinas y líquidos biológicos, por método de Nefelometría. Analizador con interfaz bidireccional, con pipeteo manual semiautomatizado o automatizado, identificación de muestras mediante código de barras. El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, etiqueta de código de barras, tinta y papel por prueba según especificaciones suministradas por el laboratorio clínico del Hocen, sin costo alguno para el Hospital Central de la Policía Nacional. Debe incluir: control de calidad interno. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y controles internos por 6 meses como mínimo. |  |  |  |  |  |
| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE |  |
| 1 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (hospital central de la Policía Nacional laboratorio de urgencias), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Los equipos deberán conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad el cual opera bajo plataforma ORACLE 11g y VISUAL BASIC 6.0, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Equipos con no más de diez años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | El equipo deberá ser instalado en el laboratorio clínico sección de microbiología del Hospital Central de la Policía Nacional y Clínica del Sur |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | El mantenimiento semanal del equipo debe ser inferior a 50 minutos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | El oferente deberá garantizar la entrega de todos los insumos necesarios para el procesamiento de la prueba sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel, lectores de código de barras y pipetas automáticas necesarias. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | El oferente que resulte adjudicatario debe suministrar los insumos y elementos necesarios para ajustarse al protocolo de conexión (diccionario de datos) de la Dirección de Sanidad para realizar la conectividad de los equipos entregados en apoyo tecnológico sin costo adicional ni modificaciones a la estructura de la base de datos (SISAP). |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Deberá suministrar soporte técnico de manera preventiva, predictiva y correctiva a la interfase por el tiempo que dure el contrato sin costo adicional para la Dirección de Sanidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. Se solicita personal idóneo capacitado en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, que garantice el correcto funcionamiento del equipo, durante la operatividad y posterior al cambio de repuestos. De requerir cambios de repuestos constantes, por daños repetitivos, la empresa se compromete al cambio del instrumento por una versión más actualizada, nueva o con menos tiempo de uso. |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 5 MICROSCOPIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS Y DIFERENCIACION DE LAS PARTICULAS DE ORINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Sistema modular automatizado para el análisis de las partículas de orina para la determinación cuantitativa o semicuantitativa del pH, gravedad específica, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y hematíes, Lector de código de barras, las tiras deben tener estabilidad a bordo del equipo minimo 2 a 3 dias. Sistema automatizado para lectura de partículas de orina por tecnología de punta que pueda diferenciar hematíes, leucocitos, células epiteliales, cilindros, bacterias, levaduras, cristales, esperma, células pequeñas redondeadas, células escamosas y no escamosas, hematíes lisados y no lisados, moco y agregados de leucocitos. Visualización en pantalla de partículas de orina por campo microscópico completo, con un tamaño de visualización de la imagen superior a 15X15 cm, con rendimiento mínimo de 70 pruebas por hora. Debe permitir la validación y transmisión de los resultados por más de 36 horas. |  |  |  |  |  |

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Los equipos con no más de cinco (05) años a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. |  |  |
|  | Los equipos ofertados en apoyo tecnológico deben contar con gradillas o racks que sean compatibles con tubos estandarizados para lectura de las partículas de orina. |  |  |
| 2 | El oferente deberá garantizar la entrega de mínimo tres (03) analizadores en apoyo tecnológico, uno (01) para el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, uno (01) para el Laboratorio de Urgencias del Hospital Central de la Policía Nacional y (01) para el Laboratorio Clínico de la Clínica del Sur con las mismas características (que incluya lectura de sedimento y citoquímico) que deberán conectar al software SISAP de la Dirección de Sanidad. Se debe contar con un equipo Backup para el servicio de urgencias HOCEN y Clínica del Sur. |  |  |
| 3 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. |  |  |
| 4 | Debe incluir controles internos de TERCERA OPINIÓN. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. |  |  |
| 5 | Se solicita validación de la metodología ajuntando informe al Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, Laboratorio Clínico del Hospital Central y Laboratorio Clínico de la Clínica del Sur de la Policía Nacional. |  |  |
| 6 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
| 7 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, Laboratorio Clínico del Hospital Central y Laboratorio Clínico de la Clínica del Sur de la Policía Nacional), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la dirección de sanidad de la policía nacional. |  |  |

| GRUPO 6 CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA MICROBIOLOGIA CEPAS ATCC INCLUYENDO CRIOVIALES DE CONSERVACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 700603) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE 700603 para control de calidad interno para microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa. |  |  |  |  |  |
| 2 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (KLEBSIELLA OXYTOCA ATCC 700324) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC KLEBSIELLA OXYTOCA 700324 control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 3 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STREPTOCOCCUS PYOGENES ATCC 19615) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC STREPTOCOCCUS PYOGENES 19615 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 4 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STREPTOCCOCUS PNEUMONIAE ATCC 49619) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC STREPTOCCOCUS PNEUMONIAE 49619 control de calidad interno para microbiología., con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 5 | CONTROL DE CALIDAD INTERNO CEPAS ATCC 9007 MICROBIOLOGÍA (HAEMOPHILUS INFLUENZAE) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC HAEMOPHILUS INFLUENZAE 9007 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 6 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC PSEUDOMONAS AERUGINOSA 27853 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 7 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (ENTEROCOCCUS FAECALIS 29212 PARA IDENTIFICACION Y SENSIBLIDAD) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC ENTEROCOCCUS FAECALIS 29212 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 8 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (CANDIDA GLABRATA ATCC MYA2950) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC CANDIDA GLABRATA MYA2950 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 9 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 43300 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC STHAPHYLOCOCCUS AUREUS 43300 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 10 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 25923 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC STHAPHYLOCOCCUS AUREUS 25923 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 11 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 29213. | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC STHAPHYLOCOCCUS AUREUS 29213 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STAPHYLOCCOCUS AUREUS) ATCC BAA1026 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC STAPHYLOCCOCUS AUREUS BAA1026 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 13 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (ESCHERICHIA COLI ATCC 25922 ) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC ESCHERICHIA COLI 25922 control de calidad interno para microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 14 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS (Neisseria Gonorrhoeae ATCC 19424) | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC Neisseria Gonorrhoeae 19424 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 15 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC I. Orientalis 6258 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC I. Orientalis 6258, para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 16 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC Candida parapsilosis 22019 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC Candida parapsilosis 22019 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de caurto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 17 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC CLOSTRIDIUM PERFRINGES 13124 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC CLOSTRIDIUM PERFRINGES 13124 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 18 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-1705 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-1705 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 19 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-1706 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-1706 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 20 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-2146 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-2146 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 21 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC ENTEROBACTER AEROGENES 13048 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC ENTEROBACTER AEROGENES 13048 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 22 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC MOHOS | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC ASPERGILLUS BRASILIENSIS 16404 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |
| 23 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC ENTEROCOCCUS CASSELIFLAVUS 700327 | SOBRE X 2 ASAS | Cepas ATCC ENTEROCOCCUS CASSELIFLAVUS 700327 para control de calidad interno microbiología. La cepa debe ser máximo de cuarto pase, con certificado de cepa original. Que incluya Perlas para crio-conservación por cada asa |  |  |  |  |  |

| GRUPO 7 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | CONTROL NORMAL DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO ALTA COMPLEJIDAD | KIT | Muestras para control interno Normal y Anormal de LCR con cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 2 | CONTROL CALIDAD EXTERNO MICROBIOLOGIA ALTA COMPLEJIDAD | KIT | Programa para control de calidad externo de MICROBIOLOGÍA que evalúe Urocultivos, cultivo de garganta, cultivo de sangre, cultivo de LCR, cultivos de heces, cutivo de esputo, cultivo genital, coloración de Gram, detección de Strepto A test y susceptibilidad antimicrobiana en orina y sangre, con mínimo 3 eventos al año y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir control de calidad para coloraciones. |  |  |  |  |  |
| 3 | CONTROL CALIDAD EXTERNO MICROBIOLOGIA PARA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 4 Programas para control de calidad externo de MICROBIOLOGÍA que evalúe Urocultivos, cultivo de garganta, cultivo genital, coloración de Gram, detección de Strepto A test y susceptibilidad antimicrobiana, con 3 reportes anuales. Debe incluir control de calidad para coloraciones. |  |  |  |  |  |
| 4 | CONTROL CALIDAD EXTERNO PARASITOLOGIA | KIT | Programa para control de calidad externo de PARASITOLOGIA con mínimo 3 eventos al año, cubrimiento para 12 meses. |  |  |  |  |  |
| 5 | CONTROL CALIDAD EXTERNO PARASITOLOGIA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 21 Programas para control de calidad externo de PARASITOLOGIA con mínimo 3 eventos al año y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cada uno de los equipos. |  |  |  |  |  |
| 6 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA COAGULACIÓN ALTA COMPLEJIDAD | KIT | Programa para control de calidad externo de COAGULACIÓN especializada con reporte quincenal o mensual. Y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cuatro equipos en el mismo programa. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 7 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA COAGULACIÓN MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 21 Programas para control de calidad externo de COAGULACIÓN básica (PT-PTT-INR-) con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cada uno de los equipos. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 8 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA UROANALISIS ALTA COMPLEJIDAD | KIT | Programa para control de calidad externo de UROANALISIS para parámetros químicos y sedimento urinario, con mínimo 3 eventos al año ,cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de dos equipos en el mismo programa. |  |  |  |  |  |
| 9 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA UROANALISIS MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 21 Programa para control de calidad externo de UROANALISIS para parámetros químicos, con 3 reportes anuales. Enrolamiento de cada uno de los equipos. |  |  |  |  |  |
| 10 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA ALTA COMPLEJIDAD | KIT | Programa para control de calidad externo DE QUÍMICA SANGUINEA, programa con 40 metabolitos mínimo, para tres equipos diferentes, con reporte quincenal y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir drogas terapéuticas. Enrolamiento de tres equipos en el mismo programa. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 11 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 5 programas anuales con reporte quincenal para control de calidad externo DE QUÍMICA SANGUINEA, programa que incluya mínimo 17 metabolitos, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses.. Enrolamiento de cada uno de los equipos. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 5 programas anuales con reporte quincenal para control de calidad externo DE QUÍMICA SANGUINEA, programa que incluya mínimo 10 metabolitos y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cada uno de los equipos. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 13 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES | KIT | Programa para control de calidad externo de HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES, programa mínimo con 40 metabolitos, con reporte quincenal y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de dos equipos en el mismo programa. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 14 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOENSAYO MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 3 Programas para control de calidad externo de INMUNOENSAYO, programa mínimo con 13 metabolitos, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cada uno de los equipos. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 15 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA METABOLITOS EN ORINA | KIT | Programa para control de calidad externo, programa con mínimo 12 METABOLITOS EN ORINA, con reporte quincenal y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de tres equipos en el mismo programa. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución |  |  |  |  |  |
| 16 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA METABOLITOS EN ORINA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 5 Programas para control de calidad externo, programa con mínimo 12 METABOLITOS EN ORINA, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cada uno de los equipos. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 17 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA COMPLETO (FSP Y VSG) | KIT | Programa para control de calidad externo de HEMATOLOGÍA cuadro hemático con mínimo 8 parámetros, FSP y VSG para dos equipos diferentes, con reporte quincenal y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de dos equipos en el mismo programa. Incluye coloración de Wright. |  |  |  |  |  |
| 18 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 10 Programas para control de calidad externo de HEMATOLOGÍA cuadro hemático con mínimo 8 parámetros, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cada uno de los equipos. |  |  |  |  |  |
| 19 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PROTEINAS PLASMATICAS | KIT | Programa para control de calidad externo de PROTEÍNAS PLASMÁTICAS mínimo 10 parámetros, con reporte quincenal y cubrimiento de 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. Enrolamiento de dos equipos en el mismo programa. |  |  |  |  |  |
| 20 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PROTEINAS PLASMATICAS MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 5 Programas para control de calidad externo de PROTEÍNAS PLASMÁTICAS mínimo 5 parámetros, con reporte mensual y cubrimiento de 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. Enrolamiento de cada uno de los equipos. |  |  |  |  |  |
| 21 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DROGAS DE ABUSO | KIT | Programa para control de calidad externo de DROGAS DE ABUSO mínimo 7 parámetros, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 22 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA AUTOINMUNIDAD | KIT | Programa para control de calidad externo para ANAS, ANTI-DNA y ENAS con mínimo 3 eventos al año y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 23 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INFECCIOSAS (Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes). | KIT | Programa para control de calidad externo para infecciosas (Toxoplasma IgG e IgM, Rubéola IgG e IgM, Citomegalovirus IgG e IgM, Herpes II IgG e IgM) con mínimo 3 eventos al año y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. Enrolamiento de dos equipos en el mismo programa. |  |  |  |  |  |
| 24 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ENZIMAS CARDIACAS | KIT | Muestras para control de calidad externo de ENZIMAS CARDIACAS (CK MB Y TROPONINA I), con reporte quincenal y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de dos equipos en el mismo programa. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 25 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ENZIMAS CARDIACAS MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 5 programas para control de calidad externo de ENZIMAS CARDIACAS (CK MB Y TROPONINA I), con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cada uno de los equipos. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 26 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA GASES ARTERIALES | KIT | Programa para control de calidad externo de GASES ARTERIALES mínimo 10 parámetros, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. |  |  |  |  |  |
| 27 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA GASES ARTERIALES MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 4 Programas para control de calidad externo de GASES ARTERIALES mínimo 9 parámetros, con reporte bimestral y cubrimiento para 12 meses. |  |  |  |  |  |
| 28 | CONTROL DE CALIDAD AMONIO Y ETANOL | KIT | Programa para control de calidad externo para AMONIO Y ETANOL, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 29 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SEROLOGÍA. | KIT | Programa para control de calidad externo de SEROLOGIA DE SIFILIS (RPR cualitativo y cuantitativo, FTA Y TPHA) con mínimo 3 eventos al año y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 30 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SEROLOGÍA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 21 Programas para control de calidad externo de SEROLOGIA DE SIFILIS (RPR cualitativo y cuantitativo, FTA Y VDRL) con reporte cuatrimestral y cubrimiento para 12 meses. Enrolamiento de cada uno de los equipos. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 31 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LIPIDOS | KIT | Programa para control de calidad externo de LIPIDOS con reporte quincenal y cubrimiento para 12 meses. Mínimo cuatro analitos. Enrolamiento de dos equipos en el mismo programa. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 32 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADORES VIRALES Y HEPATITIS | KIT | Programa para control de calidad externo de MARCADORES VIRALES (Anti-HBc, Anti-HIV, HAV, HBeAg, HBsAb HBsAg, HCV) con reporte quincenal, mensual O trimestral y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. Enrolamiento de dos equipos en el mismo programa. |  |  |  |  |  |
| 33 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO | KIT | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO para líquido cefalorraquídeo. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 34 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADOR CARDIACO PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (BNP) | KIT | Programa para control de calidad externo de Péptido Natriurético Cerebral (BNP), con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. |  |  |  |  |  |
| 35 | CONTROL DE CALIDAD PARA ANTICOAGULANTE LÚPICO | KIT | Control de calidad externo para ANTICOAGULANTE LÚPICO, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 36 | CONTROL DE CALIDAD PARA PROTEINA S ANTÍGENO | KIT | Control de calidad externo para PROTEÍNA S ANTÍGENO, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 37 | CONTROL DE CALIDAD PARA CHAGAS ELISA IGG | KIT | Control de calidad externo para CHAGAS ELISA IGG, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 38 | CONTROL DE CALIDAD PARA PCR SARS COV2 | KIT | Control de calidad externo para PCR SARS COV 2, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 39 | CONTROL DE CALIDAD PARA HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO | KIT | Control de calidad externo para HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 40 | CONTROL DE CALIDAD PARA DENGUE IGM ELISA | KIT | Control de calidad externo para DENGUE IGM ELISA, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 41 | CONTROL DE CALIDAD PARA PRUEBA RÁPIDA ANTÍGENO SARS COV2 | KIT | Control de calidad externo para PRUEBA RÁPIDA ANTÍGENO SARS COV 2, con reporte mensual y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |
| 42 | CONTROL DE CALIDAD PARA MICOBACTERIAS | KIT | Control de calidad externo PRUEBA PCR PARA LA DETECCIÓN DE MICOBACTERIAS, con reporte mensual o trimestral y cubrimiento para 12 meses. Debe incluir el agua destilada para su reconstitución. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Los controles de calidad externo deben ser entregados en cada uno de los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad Policía nacional. (RIQAS/ MLE) |  |  |
| 2 | Cada uno de los equipos debe ser enrolados, así mismo con cada evento se debe presentar un informe respecto al desempeño de las pruebas en cada laboratorio. (RIQAS/ MLE) |  |  |
| 3 | Los programas ofertados deben estar acreditados con ISO/IEC 17043:2010 (RIQAS/ MLE) |  |  |
| 4 | Se requiere disponibilidad de asesoría para análisis del comportamiento de los controles, en las diferentes ciudades. (RIQAS/ MLE) |  |  |

| GRUPO 8 INMUNOLOGIA POR ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS IgM | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección de Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgM por ELISA |  |  |  |  |  |
| 2 | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS IgG | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección de Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgG por ELISA |  |  |  |  |  |
| 3 | ANTICUERPOS PARA CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig G | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección de Anticuerpos contra Chlamydia Trachomatis IgG por ELISA |  |  |  |  |  |
| 4 | ANTICUERPOS PARA CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig M | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección de Anticuerpos contra Chlamydia Trachomatis IgM por ELISA |  |  |  |  |  |
| 5 | CITRULINAS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección de CITRULINAS por ELISA |  |  |  |  |  |
| 6 | PRUEBA CONFIRMATORIA PARA CHAGAS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la confirmación de anticuerpos IgG e IgM de CHAGAS en sangre, por ELISA |  |  |  |  |  |
| 7 | DENGUE IgM | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la determinación de DENGUE IgM por ELISA |  |  |  |  |  |
| 8 | 17-HIDROXIPROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la determinación cuantitativa de 17 OH Progesterona en suero, por ELISA |  |  |  |  |  |
| No.; CONDICIONES TECNICAS MINIMAS; CUMPLE; NO CUMPLE. EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO. 1; Ofertar todos los ítems relacionados en el grupo, para el cual se deben ofertar unos equipos en apoyo tecnológico con no más de 5 años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. Los equipos entregados en apoyo tecnológico deberán incluir impresora. 2; Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua destilada estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel.. 3; El oferente deberá garantizar la entrega de la fase pre analítica como es: tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra por prueba, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los mismos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico. Esto para todos los ítems. 4; Se debe garantizar la transmisión de resultados del equipo a la interfase propia la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.. 5; Control de calidad interno para todos los ítems y control de calidad externo para los ítems 1, 2, 5, 6,7 y 8. El oferente deberá garantizar el agua estéril para reconstitución de los mismos si es necesario.. 6; Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad.. 7; La casa comercial debe ofrecer soporte técnico-científico y programa de educación continuada, con personal debidamente calificado en el manejo de estas pruebas.. Reactivos. 8; Debe incluir: controles internos y calibradores preferiblemente no dependiente del lote del reactivo, opcionalmente liofilizados. El oferente deberá garantizar la entrega de agua destilada estéril para reconstitución de controles si es necesario.. 9; Ofertar presentaciones comerciales que permitan el desarrollo de pruebas de bajo volumen para la entidad versus la estabilidad en tiempo del reactivo para su óptimo procesamiento.. 10; El oferente podrá ofertar máximo 5 marcas diferentes de reactivos para este grupo.. 11; Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato.. 12; Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días.. |

| GRUPO 9 INMUNOLOGIA POR INMUNOFLUORESCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | ASMA (Anticuerpos antimúsculo liso) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección de Anticuerpos anti músculo liso en sangre, por la técnica inmunofluorescencia. Debe ser un tejido triple que incluya Hígado, estómago y Riñón. Los kits deben incluir conjugados titulados, diluyente de muestras, soluciones de lavado, medios de montaje, control positivo, control negativo y consumibles requeridos para procesamiento de la muestra. |  |  |  |  |  |
| 2 | AMA (Anticuerpos anti-mitocondria) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección de Anticuerpos anti mitocondria por la técnica inmunofluorescencia. Debe ser un tejido triple que incluya Hígado, estómago y Riñón. Los kits deben incluir conjugados titulados, diluyente de muestras, soluciones de lavado, medios de montaje, control positivo, control negativo y consumibles requeridos para procesamiento de la muestra. |  |  |  |  |  |
| 3 | ANCA -MPO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos (ANCA) con especificidad para y mieloperoxidasa (MPO) por la técnica inmunofluorescencia. Los kits deben incluir conjugados titulados, diluyente de muestras, soluciones de lavado, medios de montaje, control positivo, control negativo y consumibles requeridos para procesamiento de la muestra. |  |  |  |  |  |
| 4 | ANCA-PR3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la detección anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos (ANCA) con especificidad para proteinasa 3 (PR3), por la técnica inmunofluorescencia. Los kits deben incluir conjugados titulados, diluyente de muestras, soluciones de lavado, medios de montaje, control positivo, control negativo y consumibles requeridos para procesamiento de la muestra. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |
| 1 | Ofertar todos los ítems relacionados en el grupo, para el cual se deben ofertar un equipo en apoyo tecnológico, para la técnica de inmunofluorescencia, equipo con no más de tres (03) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. |  |  |
| 2 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (Laboratorio Clínico de Referencia Nacional), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 3 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Dirección de Sanidad esto para todos los ítems. |  |  |
| 4 | El oferente deberá garantizar la entrega de la fase pre analítica como es: tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra por prueba, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los mismos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico. Esto para todos los ítems |  |  |
| 5 | Control de calidad interno para todos los ítems. El oferente deberá garantizar el agua destilada estéril para reconstitución de los mismos si es necesario. |  |  |
| 7 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
|  | La casa comercial debe ofrecer soporte técnico-científico y programa de educación continuada, con personal debidamente calificado en el manejo de estas pruebas. |  |  |
| No | REACTIVOS |  |  |
| 8 | Ofertar presentaciones comerciales que permitan el desarrollo de pruebas de bajo volumen para la entidad versus la estabilidad en tiempo del reactivo para su óptimo procesamiento. |  |  |
| 9 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato. |  |  |

| GRUPO 10. PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Sistema AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADO completo para la detección, identificación y diferenciación de micobacterias tuberculosas y no tuberculosas a partir de medio líquido y sólido (Lowestein Jensen). Debe incluir control de calidad interno compatible o acorde a la tecnología ofertada. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |  |
| 1 | Dos equipos en apoyo tecnológico automatizado o semiautomatizado que permita la detección, identificación y diferenciación de micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, para posteriormente realizar la determinación susceptibilidad en los casos positivos, capacidad mínima de 320 pruebas cada equipo. |  |  |
| 2 | Equipos con no más de cinco (05) años a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. |  |  |
| 3 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (hospital central de la policía nacional laboratorio de urgencias), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la dirección de sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 4 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, pipetas automáticas, vortex, tubos falcon, pipetas pasteur, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para el hospital central de la Policía Nacional. |  |  |
| 5 | Identificación de la muestra del paciente mediante código de barras los equipos deberán conectarse al software SISAP de la dirección de sanidad. El cual opera bajo plataforma ORACLE 11g y VISUAL BASIC 6.0, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la Dirección de Sanidad. |  |  |
| 6 | La oferta debe incluir todos los reactivos necesarios para el reporte final, incluyendo los reactivos adicionales e insumos necesarios para el montaje de la prueba sin costo alguno para el hospital central de la policía nacional. |  |  |
| 7 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
| No. | REACTIVOS |  |  |
| 8 | Ofertar todos los ítems relacionados en el grupo debe incluir controles internos. Cepas necesarias para el control de calidad; las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato, se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. |  |  |

| GRUPO 11. SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS COLOREADORES AUTOMATIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS COLOREADORES AUTOMATIZADOS: GRAM, HEMATOLOGIA Y COLOREADOR TB MARCA AEROSPRAY ELITECH DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL CON DESTINO AL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL | FRASCO POR 500 ML | SAFRANINA FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IODINE B FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CRISTAL VIOLETA FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ETANOL FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BUFFER FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | THIAZINA FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EOSINA FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AEROFIX FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AZUL DE METILENO FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FUCHSINA ELITE ZN FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FUCHSINA DECOL FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ETANOL FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB |  |  |  |  |  |

| GRUPO 12 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE HEMOCULTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO EN PACIENTES ADULTOS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA | Botellas con caldo de cultivo con resina o carbón activado o perlas poliméricas absorbentes para la recuperación de bacterias aerobias en sangre para pacientes con antibioticoterapia. |  |  |  |  |  |
| 2 | BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA | Botellas con caldo de cultivo con resina o carbón activado o perlas poliméricas absorbentes para la recuperación de bacterias aerobias en sangre de pacientes pediátricos con antibioticoterapia. |  |  |  |  |  |
| 3 | BOTELLAS DE HEMOCULTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA | Botellas con caldo de cultivo con resina o carbón activado o perlas poliméricas absorbentes enriquecido y reducido para el aislamiento de gérmenes anaerobios. |  |  |  |  |  |
| 4 | BOTELLAS DE HEMOCULTIVO PARA AISLAMIENTO DE HONGOS Y MICOBACTERIAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA | Botellas con caldo enriquecido y sistema lítico para la detección y aislamiento de hongos (levaduras, hongos intracelulares, mohos) y micobacterias en sangre. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA HEMOCULTIVOS. |  |  |
| 1 | Equipo automatizado con no más de tres (03) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. Equipo con capacidad de carga mínima de 120 botellas, debe incluir impresora. Se deberá instalar en el laboratorio de Urgencias del Hospital Central aplica para los ítems 1-4 de este grupo. Ofertar los Item de este grupo en el mismo equipo. |  |  |
| 2 | Se deberá instalar un equipo semi-automatizado en apoyo tecnológico para los laboratorios de mediana complejidad con internación de la Dirección de Sanidad Policía Nacional en las siguientes ciudades: CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO, BUCARAMANGA, VILLAVICENCIO con capacidad de carga mínima de 20 botellas, aplica para los ítems 1 y 2 de este grupo. |  |  |
| 3 | Se deberán distribuir botellas de hemocultivos en las siguientes ciudades MANIZALES, NEIVA, ARMENIA, IBAGUE y TUNJA donde se realizarán hemocultivos manuales, aplica para los ítems 1 y 2 de este grupo. |  |  |
| 4 | Equipo con pantalla táctil, lector de código de barras para identificación de la botella, que permita el crecimiento de un amplio rango de microrganismos, incluyendo hongos y bacterias fastidiosas. Alarma audible y visual. |  |  |
| 5 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada en cada laboratorio, acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 6 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada de los laboratorios, acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la dirección de sanidad de la policía nacional. |  |  |
| 7 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, cubetas, lector de código de barras, etiqueta de código de barras por prueba, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para el hospital central de la policía nacional. |  |  |
| 8 | El equipo debe ser conectado al software SISAP de la dirección de sanidad de la policía nacional en un periodo máximo de 60 días posterior a la instalación del equipo. |  |  |
| 9 | El oferente debe garantizar la conexión bidireccional entre el equipo y sistema SISAP, así mismo permitir generar reportes preliminares del estado de los hemocultivos y optimizar el tiempo de proceso para el reporte del resultado final. |  |  |
| 10 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
| 11 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. |  |  |
| 12 | Se deben mantener las existencias de las botellas mínimo por 90 días. |  |  |

| GRUPO 13 QUIMIOLUMINISCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | SOMATOMEDINA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa de SOMATOMEDINA C en sangre, por método de quimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 2 | TIROGLOBULINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa de TIROGLOBULINA en sangre, por método de quimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 3 | VITAMINA D 1,25 HIDROXI | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa de VITAMINA D 1,25 HIDROXI en sangre, por método de quimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 4 | HORMONA DE CRECIMIENTO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa de Hormona de crecimiento en sangre, por quimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 5 | HERPES I Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos contra Herpes I IgG por quimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 6 | HERPES I y II Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos contra Herpes I IgM por quimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 7 | HERPES II Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos contra Herpes ll IgG por quimioluminiscencia |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |
| 1 | Identificación de reactivos a bordo, mediante códigos de barras. |  |  |
| 2 | Equipo con no más de cinco (05) años de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. |  |  |
| 3 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (Laboratorio Clínico de Referencia Nacional -Duarte Valero), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la dirección de sanidad de la policía nacional. |  |  |
| 4 | El oferente deberá conectarse al software SISAP de la dirección de sanidad. |  |  |
| 5 | Proceso y acceso continuo al azar |  |  |
| 6 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. |  |  |
| 7 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos, soluciones de trabajo, sin costo alguno para el laboratorio de la dirección de sanidad policía nacional. |  |  |
| 8 | Ofertar todos los ítems relacionados en este grupo, en el mismo equipo. |  |  |
| 9 | Deben incluir impresora |  |  |
| 10 | El oferente deberá garantizar la entrega de la fase pre analítica como es: tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra y para el procesamiento de las pruebas ofertadas, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los mismos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico. |  |  |
| 11 | Debe incluir: control de calidad interno y externo para todos los ítem del grupo |  |  |
| 12 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
| 13 | El oferente deberá allegar junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. |  |  |

| GRUPO 14 AUTOINMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | ENAS SSA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos Extractables SSA por quimioluminiscencia, microelisa o fluorometria. |  |  |  |  |  |
| 2 | ENAS SSB | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos Extractables SSB por quimioluminiscencia microelisa o fluorometria. |  |  |  |  |  |
| 3 | ENAS SM | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos Extractables SM por quimioluminiscencia microelisa o fluorometria. |  |  |  |  |  |
| 4 | ENAS RNP | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos Extractables RNP por quimioluminiscencia microelisa o fluorometria. |  |  |  |  |  |
| 5 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos anti-Cardiolipinas IgG por quimioluminiscencia microelisa o fluorometria. |  |  |  |  |  |
| 6 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de Anticuerpos anti-Cardiolipinas IgM por quimioluminiscencia microelisa o fluorometria. |  |  |  |  |  |
| 7 | Anti BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de anti BETA 2 GLICOPROTEINA IgG quimioluminiscencia microelisa o fluorometria. |  |  |  |  |  |
| 8 | Anti BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de anti BETA 2 GLICOPROTEINA IgM por quimioluminiscencia microelisa o fluorometria. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |
| 1 | Equipo en apoyo tecnológico con no más de dos años de uso lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. |  |  |
| 2 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (Laboratorio Clínico de Referencia Nacional), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la dirección de sanidad de la policía nacional. |  |  |
| 3 | Identificación de reactivos a bordo, mediante códigos de barras. |  |  |
| 4 | El oferente deberá conectarse al software SISAP de la dirección de sanidad. |  |  |
| 5 | Proceso de pruebas urgentes y acceso continuo al azar |  |  |
| 6 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. |  |  |
| 7 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos, soluciones de trabajo, sin costo alguno para la dirección de sanidad. |  |  |
| 8 | Ofertar todos los ítems relacionados en este grupo, en el mismo equipo. |  |  |
| 9 | Debe incluir impresora |  |  |
| 10 | El oferente deberá garantizar la entrega de la fase pre analítica como es: tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra y para el procesamiento de las pruebas ofertadas, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los mismos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico. |  |  |
| 11 | Debe incluir: control de calidad interno y externo para todos los ítem del grupo |  |  |
| 12 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
| 13 | El oferente deberá allegar junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. |  |  |
| 14 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. |  |  |

| GRUPO 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR POR MÉTODO AUTOMATIZADO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Equipo para determinación cuantitativa de Velocidad de Sedimentación globular por método automatizado comparable con metodología Westergreen, tiempo procesamiento mínimo de 20 segundos y máximo 17 minutos, capacidad de procesamiento mínimo de 20 muestras. |  |  |  |  |  |

| GRUPO 16 INSUMOS EQUIPO PREVI™ Isola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL EQUIPO PREVI™ Isola DE PROPIEDAD DE LA POLICIA CON DESTINO AL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL | PREVISOLA ROLLO DE ETIQUETAS, rollo x 1.500 unidades | Rollo de etiquetas para la identificación de las placas de agar en el equipo previsola, inoculador automático de muestras para el aislamiento de microorganismos. |  |  |  |  |  |
|  |  | PREVISOLA PUNTAS DE PIPETA 10 cajas x 96 unidades | Puntas de pipeta para la inoculación automática de muestras en placas de agar en el equipo previsola para el aislamiento de microorganismos. |  |  |  |  |  |
|  |  | PREVISOLA PEINES SEMBRADORES 8 cartuchos x 120 unidades | Peine aplicador para el equipo previsola, con tecnología de alta precisión, para estandarizar la siembra automática de muestras en placas de agar para el aislamiento de microorganismos. |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDIO DE TRANSPORTE LÍQUIDO, caja x 50 tubos | Medio de cultivo líquido que asegure la estabilidad (viabilidad y concentración) de las muestras o cepas de microorganismos por un período prolongado para su posterior siembra y aislamiento en el equipo previsola. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |
| 1 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. |  |  |
| 2 | El oferente deberá allegar junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA |  |  |

| GRUPO 17 TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | TSH NEONATAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para Determinación cuantitativa de la hormona estimulante del tiroides en manchas de sangre en papel de filtro para tamizaje de hipotiroidismo congénito. Ensayo en fase sólida, fluoroinmunométrico de dos sitios, en la que dos anticuerpos monoclonales (derivados del ratón) se dirigen contra dos determinantes antigénicos distintos de la molécula de TSH, la reacción una vez finalizada debe permanecer estable mínimo por 24 horas para su lectura. |  |  |  |  |  |
| 2 | FENILALANINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación de fenilalanina a partir de una muestra de sangre seca del recién nacido en papel de filtro. |  |  |  |  |  |
| 3 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación de fenilalanina a partir de una muestra de sangre seca del recién nacido en papel de filtro. |  |  |  |  |  |
| 4 | 17-HIDROXIPROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación de 17-hidroxiprogesterona a partir de una muestra de sangre seca del recién nacido en papel de filtro. |  |  |  |  |  |
| 5 | GALACTOSA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación de galactosa total a partir de una muestra de sangre seca del recién nacido en papel de filtro.. |  |  |  |  |  |
| 6 | TRIPSINA INMUNOREACTIVA (IRT) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación de tripsina inmunoreactiva (TIR) a partir de una muestra de sangre seca del recién nacido en papel de filtro. |  |  |  |  |  |
| 7 | BIOTINIDASA (BTD) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación de biotinidasa (BTD) a partir de una muestra de sangre seca del recién nacido en papel de filtro. |  |  |  |  |  |

| No. | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada (Laboratorio Clínico de Referencia Nacional), acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la dirección de sanidad de la policía nacional. |  |  |
| 2 | Reactivos para realización de tamizaje neonatal ampliado en sangre de talón sobre papel de filtro S&S 903, por método AUTOMATIZADO. |  |  |
| 3 | Ensayo en fase sólida, fluoroinmunométrico de dos sitios, en la que dos anticuerpos monoclonales (derivados del ratón), la reacción una vez finalizada debe permanecer estable mínimo por 72 horas para su lectura para las pruebas Tripsina inmunoreactiva, 17 hidroxiprogesterona y TSH neonatal y 30 horas para las pruebas fenilalanina, biotinidasa, galactosa y glucosa 6 fosfato deshidrogenasa |  |  |
| 4 | El equipo automatizado en apoyo tecnológico debe incluir todos los calibradores, control interno de dos niveles, control de calidad externo, soluciones y consumibles necesarios para el procesamiento y reporte de los resultados (etiqueta de código de barras por prueba, cinta y papel de impresora según especificaciones). |  |  |
| 5 | Equipo con no más de cinco (05) años a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. |  |  |
| 6 | Debe incluir lavador. |  |  |
| 7 | El oferente debe suministrar papeletas para la toma de muestra en Papel de filtro S&S903, con papeleta para registro de datos demográficos en original y dos copias CON EL LOGOTIPO DE LA POLICÍA NACIONAL, y con numeración consecutiva. |  |  |
| 8 | Debe incluir tres Programas de Control de Calidad Externo: INAS, PECC Y CDC. |  |  |
| 9 | El oferente deberá brindar capacitación y actualización al personal involucrado en la toma de muestra del Programa de Tamizaje Neonatal ampliado mediante videos, afiches y conferencias. |  |  |
| 10 | El precio prueba debe incluir el suministro de la lanceta para toma de muestra. |  |  |
| 11 | El oferente debe suministrar folletos informativos, en igual número que papeletas de muestras, para la sensibilización a los padres de familia sobre la importancia del programa, previo acuerdo con el líder del programa de hipotiroidismo congénito en la dirección de sanidad. |  |  |
| 12 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 150 días. |  |  |
| 13 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
| 14 | El oferente deberá allegar junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. |  |  |

| GRUPO 18 PANEL RESPIRATORIO NACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | PRUEBAS RÁPIDAS PANEL VIRAL RESPIRATORIO | PRUEBA | Prueba rápida en cassette que detecte los virus respiratorios adenovirus, virus sincitial respiratorio, Influenza tipo A e Influenza tipo B. La prueba debe incluir: hisopos flexibles, delgados, por cada cassette, controles positivos por cada virus respiratorio detectado, pipetas pasteur, bufers, detergentes etc. y todos los reactivos e insumos que requiera la prueba |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El oferente deberá garantizar la entrega de los insumos necesarios en la fase pre analítica (toma y transporte de las muestras), así como los insumos necesarios para el procesamiento de las pruebas ofertadas. Deberá adjuntar certificación de validación de la prueba y tecnología entregada en apoyo tecnológico. |  |  |
| 2 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. |  |  |
| 3 | Debe incluir capacitación en toma de muestra, conservación, embalaje de muestra y procesamiento. |  |  |
| 4 | Debe incluir: control de calidad interno |  |  |
| 5 | El tiempo promedio para el reporte de resultados debe ser máximo de 60 minutos. |  |  |
| 6 | El oferente deberá allegar junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. |  |  |

| GRUPO 19 OTROS INSUMOS Y REACTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | Detergente Biodegradable Neutro | GALÓN X 3,8 L | Detergente líquido neutro biodegradable para lavado de material de vidrio pisos y paredes que contenga alquilsulfonato hidróxido de sodio pH 7.0. |  |  |  |  |  |
| 2 | Aceite de inmersión | FRASCO POR 500 ML | Aceite para microscopia con índice de refracción 1515-1517 con viscosidad 100-200 para visualizar con objetivo de 100 X densidad 1.02 fluorescencia < 1500 ppb. |  |  |  |  |  |
| 3 | PAPEL PARAFILM | UNIDAD | Papel parafilm flexible moldeable termoplástico transparente para sellar tubos frascos Placas de petri y otros materiales. |  |  |  |  |  |
| 4 | PAPEL FILTRO | UNIDAD | Papel de filtro en forma redondeada que permita el paso de soluciones a través de los poros. Diámetro 18.5 cm. Caja por 100 discos |  |  |  |  |  |
| 5 | TIRA INDICADOR E PH x 100 | CAJA POR 100 VARILLAS | Varillas indicadoras de ph rango 0 - 14 para usar en todo tipo de muestra microbiológica. |  |  |  |  |  |
| 6 | Puntas Amarillas Desechables | UNIDAD | Puntas plásticas amarillas desechables con ajuste perfecto para pipetas automáticas de volumen entre 5 y 200 microlitros. |  |  |  |  |  |
| 7 | Puntas Amarillas con filtro Desechables | UNIDAD | Puntas plásticas amarillas desechables con filtro con ajuste perfecto para pipetas automáticas de volumen entre 5 y 200 microlitros. |  |  |  |  |  |
| 8 | RECIPIENTE RECOLECTOR PARA ORINA DE 24 HORAS | UNIDAD | Recipiente ámbar tapa rosca con graduación para recolección de orina de 24 horas. Material de plástico. |  |  |  |  |  |
| 9 | PUNTAS PLÁSTICAS AZULES | UNIDAD | Puntas plásticas azules desechables con ajuste perfecto para pipetas automáticas de volumen entre 200 y 1000 microlitros. |  |  |  |  |  |
| 10 | PUNTAS PLÁSTICAS AZULES CON FILTRO | UNIDAD | Puntas plásticas azules desechables con filtro con ajuste perfecto para pipetas automáticas de volumen entre 200 y 1000 microlitros. |  |  |  |  |  |
| 11 | TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPÓN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | UNIDAD | Tubos de polipropileno con tapón para transporte de muestras de 12 x 75 o 13 X 75 |  |  |  |  |  |
| 12 | TUBO TAPA LILA PEDIATRICO | UNIDAD | Micro-Tubo Tapa lila pediátrico para punción capilar de plástico de polipropileno transparente con anticoagulante EDTA. |  |  |  |  |  |
| 13 | TUBO TAPA ROJA O TAPA AMARILLA PEDIATRICO | UNIDAD | Micro-Tubo Tapa roja o tapa amarilla pediátrico sin gel para punción capilar tamaño 05mL de plástico polipropileno transparente o ámbar. |  |  |  |  |  |
| 14 | TUBO TAPA AZUL PEDIATRICO | UNIDAD | Micro-Tubo Tapa azul pediátrico menor o igual a 1.8 ml con citrato de sodio para punción al vacío de plástico de polipropileno transparente |  |  |  |  |  |
| 15 | Antígenos febriles | KIT 6 X 5 ML | Reactivo para determinación cuantitativa de seis antígenos bacterianos por determinación en sangre por látex. Kit 6 x 5 ML Debe contener control positivo y negativo. |  |  |  |  |  |
| 16 | Cryptococcus neoformans | PRUEBA | Prueba rápida en látex o inmunocromatográfica para la detección de antígenos de Cryptococcus neoformans en suero o Líquido Cefalorraquídeo |  |  |  |  |  |
| 17 | RPR | PRUEBA | Prueba para la detección de reaginas plasmáticas (RPR) en el suero de individuos infectados con Treponema pallidum debe inlcuir control positivo y negativo. |  |  |  |  |  |
| 18 | VDRL | PRUEBA | Prueba para la detección de reaginas en líquido cefalorraquídeo de individuos infectados con Treponema pallidum debe inlcuir control positivo y negativo. |  |  |  |  |  |
| 19 | Pipetas VSG (manual) | PRUEBA | Pipetas de un solo uso para la determinación manual de la velocidad de sedimentación globular mediante el método de Westergren. |  |  |  |  |  |
| 20 | Determinación de anticuerpos heterofilos | PRUEBA | Prueba de aglutinación en porta objeto para la determinación cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos IgM contra mononucleosis infecciosa en suero o plasma. Debe incluir control positivo y negativo. Sensibilidad analítica mínima título 1/28. |  |  |  |  |  |
| 21 | Azul de metileno ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | Azul de Metileno al 0.3% de Ziehl Neelsen FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 22 | Alcohol ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | Alcohol ácido al 3.5% de Ziehl Neelsen. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 23 | Fuschina ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | Fucsina al 0.9% de Ziehl Neelsen FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 24 | Azul de cresil brillante | FRASCO X 50 MILILITROS | Colorante Azul de cresil brillante para recuento de reticulocitos. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 25 | Lugol Parasitologico | FRASCO X 500 MILILITROS | Lugol Yodo 2% para visualizar estructuras parasitarias en materia fecal. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 26 | Hidróxido de potasio al 40% | FRASCO X 100 MILILITROS | Hidróxido de Potasio al 40% para análisis químico. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 27 | Sales Fosfatas de FIELD | FRASCO X 500 MILILITROS | Solución amortiguadora en la coloración de gota gruesa. Ph 7.2 +/- 1. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 28 | Solución A FIELD | FRASCO X 50 MILILITROS | Solución A para la coloración de hemoparásitos. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 29 | Solución B FIELD | FRASCO X 50 MILILITROS | Solución B para la coloración de hemoparásitos. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 30 | Wrigth | FRASCO X500 MILILITROS | Colorante de Wrigth preparado para coloraciones hematológicas. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 31 | Cristal Violeta de GRAM | FRASCO X 1000 MILILITROS | Violeta de gram al 0.68%. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 32 | Lugol de Gram | FRASCO X 500 MILILITROS | Lugol Yodo de gram al 0.5% FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 33 | Safranina / Fushina de Gram | FRASCO X 500 MILILITROS | Safranina de gram al 0.25% FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 34 | Alcohol cetona de Gram | FRASCO X 500 MILILITROS | Etanol cetona de gram 2:1 FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 35 | Buffer Giordano | FRASCO X 500 MILILITROS | Solución tampón para colorante wrigth que contenga Potasio dihidrogenofosfato disodio hidrogenofosfato anhidro. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 36 | MEDIO TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS | UNIDAD | Medio de cultivo con carbón activado para recolección y transporte de muestras con el fin de recuperar microorganismos aerobios y anaerobios debe ser con escobillón delgado de alginato de calcio y/o rayón para la toma de muestra. |  |  |  |  |  |
| 37 | LANCETA AUTOMÁTICA PARA TIEMPO DE SANGRÍA | UNIDAD | Lancetas de seguridad para punción capilar incisión de 1.0 mm. Para procesar tiempo de sangría de IVY estandarizado. |  |  |  |  |  |
| 38 | TUBO CONSERVACIÓN UROCULTIVO | UNIDAD | Tubo plástico de polipropileno para conservación de orinas. Fecha de vencimiento al momento de la entrega superior a 3 meses. |  |  |  |  |  |
| 39 | Asa de 1ul | UNIDAD | Asa de plástico rígido de 1 ul estéril desechable para el procesamiento de muestras microbiológicas. |  |  |  |  |  |
| 40 | Asa de 10 ul | UNIDAD | Asa de plástico rígido de 10 ul estéril desechable para el procesamiento de muestras microbiológicas. |  |  |  |  |  |
| 41 | Asa metálica curva | UNIDAD | Asa metálica curva para el procesamiento de muestras microbiológicas. |  |  |  |  |  |
| 42 | Asa metálica recta | UNIDAD | Asa metálica recta para el procesamiento de muestras microbiológicas. |  |  |  |  |  |
| 43 | Asa metálica micológica | UNIDAD | Asa metálica para el procesamiento de muestras micológicas. |  |  |  |  |  |
| 44 | EQUIPO ALADO | UNIDAD | Equipo alado estéril desechable para Venopunción tipo mariposa con sistema de llenado de tubos al vacío calibre N° 21 G X ¾ |  |  |  |  |  |
| 45 | Acido Hipocloroso | GALÓN X 3,8 L | Solución desinfectante concentrada de ácido hipocloroso no corrosiva bactericida bacteriostática para realizar desinfección de superficies utensilios y equipos de laboratorio. |  |  |  |  |  |
| 46 | Glucosa Anhídrida | MILILITRO | Glucosa Anhidra líquida con concentración de 25% lista para su uso para la prueba metabólica de tolerancia oral a la Glucosa debe incluir vaso desechable por cada carga de 300 mililitros. Los vasos entregados deberán corresponder a vasos para capacidad e cargas de 75gr y en número a la cantidad de cargas que salgan de cada galón. |  |  |  |  |  |
| 47 | Alcohol Etílico 99% | FRASCO POR 500 ML | Alcohol etílico del 99% reactivo para análisis químico. |  |  |  |  |  |
| 48 | Fosfato trisódico | FRASCO POR 500 ML | Fostato trisodico dodecahidratado para análisis químico al 10% X 500 ML |  |  |  |  |  |
| 49 | BACTERIURITEST x 200 | FRASCO POR 200 TIRAS | Tiras de 7.5 cms de largo x 0.6 cms de ancho previamente dobladas de 1.2 cms estériles |  |  |  |  |  |
| 50 | TUBO TAPA ROJA SIN ADITIVO | UNIDAD | Tubo tapa roja SIN ADITIVO para toma de muestras adulto. DE 5ML6ML O 7ML |  |  |  |  |  |
| 51 | Tubo cónico graduado para centrífuga | UNIDAD | Tubo cónico plástico graduado de 10 mm para centrífuga. |  |  |  |  |  |
| 52 | Hidróxido de potasio al 10% | FRASCO X 100 MILILITROS | Hidróxido de Potasio al 10% para análisis químico. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 53 | Hidróxido de potasio al 20% | FRASCO X 100 MILILITROS | Hidróxido de Potasio al 20% para análisis químico. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 54 | HIDRÓXIDO DE SODIO AL 4% | FRASCO X 100 MILILITROS | Hidróxido de Sodio al 4% para análisis químico. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES al momento de la entrega |  |  |  |  |  |
| 55 | Tableta para determinación de azucares reductores | PRUEBA | Tableta y o vial para la diferenciación de azucares reductores en heces. |  |  |  |  |  |
| 56 | Azul de lactofenol | FRASCO X 100 MILILITROS | Colorante Azul de lactofenol para visualización de hongos. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 57 | Metabisulfito de sodio | FRASCO X 50 MILILITROS | Frasco con metabisulfito de sodio al 2% para reconstituir que incluya solución de preparación y que permita la visualización de células falciformes (prueba de ciclaje) |  |  |  |  |  |
| 58 | Kit generador de microaerofilia | KIT | Generador de atmósfera de microaerofilia en bolsa de enriquecimiento para recuperación de campylobacter. |  |  |  |  |  |
| 59 | Medio de cultivo cary Blair | UNIDAD | Medio de transporte Cary Blair para transporte de materia fecal. |  |  |  |  |  |
| 60 | SENSIDISCO DE ERITROMICINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos de Eritromicina de 15 ug para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico. |  |  |  |  |  |
| 61 | SENSIDISCO DE CLINDAMICINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos de Clindamicina de 2 ug para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico. |  |  |  |  |  |
| 62 | SENSIDISCO DE BACITRACINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos de Bacitracina 0.04 ug para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico. |  |  |  |  |  |
| 63 | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE OPTOQUINA | VIAL POR 50 unidades o caja x 2 unidades | Prueba para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 64 | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE OXIDASA | VIAL POR 50 unidades o caja x 50 unidades | Prueba para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 65 | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA ERTAPENEM | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 66 | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA MEROPENEM | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 67 | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA EDTA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 68 | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA ÁCIDO BORÓNICO | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 69 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE ACIDO NALIDÍXICO | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 70 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMIKACINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 71 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMOXACILINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 72 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMPICILINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 73 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMPICILINA SULBACTAM | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 74 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFOTAXIMA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 75 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFRADINE | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 76 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFOTAXIMA + CLAVULANATO | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 77 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFTAZIDIMA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 78 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CIPROFLOXACINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 79 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE GENTAMICINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 80 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE NITROFURANTOINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 81 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE NORFLOXACINA | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 82 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE TRIMETROPIM | VIAL POR 50 unidades | Sensidiscos para determinación de sensibilidad o resistencia a antibiótico |  |  |  |  |  |
| 83 | REACTIVO DE KOVACS (INDOL) | FRASCO POR 50 mL | Reactivo para determinar la capacidad de las bacterias para producir INDOL mediante la desaminación de triptófano. |  |  |  |  |  |
| 84 | CATALASA | Frasco x 100ml o caja x 100 Test | Reactivo para determinación de catalasa. |  |  |  |  |  |
| 85 | MEDIO DE TRANSPORTE STUART TUBO | UNIDAD | Medio para la recolección transporte y preservación de gonococos y otros microorganismos de difícil desarrollo. |  |  |  |  |  |
| 86 | Prueba Rápida para Estreptococcus | PRUEBA | Prueba rápida en tira para la detección cualitativa del antígeno del Estreptococo B hemolítico del grupo A por inmunocromatografia con control interno. |  |  |  |  |  |
| 87 | Prueba rápida para la detección de antígenos de Rotavirus | PRUEBA | Prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno del Rotavirus por inmunocromatografia con control interno. |  |  |  |  |  |
| 88 | Prueba rápida para la detección de Helicobacter pylory | PRUEBA | Prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno de Helicobacter pylory por inmunocromatografia con control interno. |  |  |  |  |  |
| 89 | Prueba rápida para la detección de Hepatitis HBsAg | PRUEBA | Prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno de Hepatitis HBsAg por inmunocromatografia con control interno. |  |  |  |  |  |
| 90 | Suero hemoclasificador anti A | FRASCO X 10 ml | Antisueros monoclonales murinos para prueba en tubo anti A. ofrecer los tres antisueros de una misma marca |  |  |  |  |  |
| 91 | Suero hemoclasificador anti B | FRASCO X 10 ml | Antisueros monoclonales murinos para prueba en tubo anti B. ofrecer los tres antisueros de una misma marca |  |  |  |  |  |
| 92 | Suero hemoclasificador anti D | FRASCO X 10 ml | Antisueros monoclonales murinos para prueba en tubo anti D. ofrecer los tres antisueros de una misma marca |  |  |  |  |  |
| 93 | Láminas | CAJA X 50 | Lámina portaobjetos rectangular de vidrio transparente de 76x26mm y espesor de entre 1 y 1.5 mm |  |  |  |  |  |
| 94 | Laminillas | CAJA X 100 | Laminillas en vidrio cubreobjetos dimensión de (20mm x 20 mm) o (22mm x 22mm) |  |  |  |  |  |
| 95 | Factor Reumatoideo semicuantitativa por latex | PRUEBA | Reactivo para la determinación de factor reumatoideo mediante la aglutinación de partículas de látex debe incluir control positivo y negativo. |  |  |  |  |  |
| 96 | Antiestreptolisina O semicuantitativa por látex | PRUEBA | Reactivo para la determinación de Antiestreptolisina O mediante la aglutinación de partículas de látex debe incluir control positivo y negativo. |  |  |  |  |  |
| 97 | Proteína C reactiva semicuantitativa por látex | PRUEBA | Reactivo para la determinación de factor reumatoideo por látex mediante la aglutinación de partículas de látex debe incluir control positivo y negativo. |  |  |  |  |  |
| 98 | Coombs directo e indirecto prueba cualitativa | KIT | Suero Anti-humano (poliespecífico) para la detección de glóbulos rojos cubiertos de inmunoglobulinas y/o fragmentos de complemento. Coombs directo e indirecto. Debe incluir control positivo y negativo. |  |  |  |  |  |
| 99 | Antidepresivos tricíclicos | PRUEBA | Inmunoensayo cromatografico en casete para determinación cualitativa de Antidepresivos tricíclicos en orina con sensibilidad de mínimo 1000 ng/ml. |  |  |  |  |  |
| 100 | Sangre Oculta en heces | PRUEBA | Test para la determinación de sangre oculta en heces por inmunocromatografìa en cassette. |  |  |  |  |  |
| 101 | PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCION DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL | PRUEBA | Prueba inmunocromatográfica rápida para la detección cualitativa de anticuerpos anti-proteínas constitutivas del virus VIH 1 Y 2 y antígeno P24 en suero o plasma humanos. Debe incluir controles internos. |  |  |  |  |  |
| 102 | PRUEBA DE EMBARAZO | PRUEBA | Prueba inmunocromatográfica en cassette o tira para la determinación cualitativa de HCG en sangre y orina con sensibilidad de mínimo 25mUI/ml. |  |  |  |  |  |
| 103 | Malaria prueba rápida | PRUEBA | Ensayo rápido para la detección cualitativa de antigeno de malaria causada por P. falciparum y especies no-falciparum (P. vivax P. malariae P. ovale). |  |  |  |  |  |
| 104 | Dengue prueba rápida | PRUEBA | Test Inmunocromatográfico para la detección cualitativa en sangre o plasma de anticuerpos IgG e IgM y Antígeno NS1 para Dengue. |  |  |  |  |  |
| 105 | Kit de anaerobiosis | KIT X20 | Sistema generador de anaerobiosis para producir atmosfera apropiada para el cultivo de bacterias anaerobias debe incluir bolsa generadora de anaerobiosis sistema hermético e indicador de anaerobiosis. |  |  |  |  |  |
| 106 | TEST INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS | PRUEBA COMPLETA | Test rápido inmunocromatográfico para la detección de mínimo 5 carbapenemasas (KPC OXA VIM IMP NDM) principalmente aisladas en infecciones nosocomiales producidas por bacterias intrahospitalarias. |  |  |  |  |  |
| 107 | TUBO TAPA AMARILLA CON GEL | UNIDAD | Tubo al vacio tapa amarilla con tapón perforable para análisis de suero con gel separador paredes del tubo recubiertas con silicona que contenga partículas de sílice para activar la coagulación con capacidad de 5mL. |  |  |  |  |  |
| 108 | TUBO TAPA LILA | UNIDAD | Tubo al vacio tapa lila con tapón perforable y anticoagulante EDTA K2 para determinaciones realizadas con sangre total volumenes 30 ml y 40 ml |  |  |  |  |  |
| 109 | TUBO TAPA AZUL | UNIDAD | Tubo al vacio tapa azul con tapón perforable con Citrato al 3.2% para pruebas regulares de tiempos de coagu- lación volumenes 18 ml y 2.7 ml |  |  |  |  |  |
| 110 | ALBÚMINA O LISS AL 30% | FRASCO X 10ML | Reactivo complementario Albumina bovina al 30% para inmunohematología para pruebas cruzadas y detección antiicuerpos. |  |  |  |  |  |
| 111 | SISTEMA KOVA | PRUEBA COMPLETA | Sistema kova completo para estandarización del análisis micróscpico del sedimento. Elementos plásticos (tubo cónico pipeta para decantación gradilla para decantación tapa para tubos y lámina múltiple) que permitan la estandarización de la cuenta microscópica de particulas en el sedimento. |  |  |  |  |  |
| 112 | CAPILARES CON HEPARINA | FRASCO POR 100 ML | Tubos capilares de un sólo uso con heparina de sodio para microhematocrito (toma y centrifugación de sangre) |  |  |  |  |  |
| 113 | CAPILARES SIN HEPARINA | FRASCO POR 100 ML | Tubos capilares de un sólo uso sin heparina para microhematocrito (toma y centrifugación de sangre) |  |  |  |  |  |
| 114 | PLASTILINA SELLADORA PARA CAPILARES | UNIDAD | Placas de cera e ingrediente de relleno para sellar tubos capilares (microhematocrito) con áreas de depósito en la plancha de plastico |  |  |  |  |  |
| 115 | CINTA PARA ESTERILIZAR | ROLLO | Cinta testigo para procesos de esterilización con vapor con indicador que se adhiera a la envoltura del paquete |  |  |  |  |  |
| 116 | PAPEL DE ARROZ | LIBRETA POR 25 HOJAS | Papel de arroz químicamente puro con textura suave y libre de siliconas con alta capacidad de absorción para limpieza de lentes y objetivos del microscopio. |  |  |  |  |  |
| 117 | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA | UNIDAD | Frasco para recolección muestra de orina (parcial de orina) capacidad de 35cc. clarificado para evidenciar turbulencia y definición visual de la muestra tapa rosca hermética para evitar filtraciones etiqueta con información del paciente y código de barras. |  |  |  |  |  |
| 118 | RECIPIENTE RECOLECTOR DE COPROLÓGICO | UNIDAD | Recipiente plástico con tapa rosca y cuello para evitar el derrame de fluidos y pala plástica para la recolección de muestras. Capacidad de 20 ml. |  |  |  |  |  |
| 119 | BOLSA PEDIATRICA CON ADHESIVO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA | UNIDAD | Bolsa de polietileno de baja densidad para recolección de orina pediátrica unisex con adhesivo calibrada y en empaque individual. |  |  |  |  |  |
| 120 | TUBOS DE VIDRIO DE 12 * 75 | UNIDAD | Tubo de ensayo de vidrio neutro de 12 * 75 |  |  |  |  |  |
| 121 | TUBOS DE VIDRIO DE 13 *100 | UNIDAD | Tubo de ensayo de vidrio neutro de 13 * 100 |  |  |  |  |  |
| 122 | LAPIZ DE CERA | UNIDAD | Lápiz de cera para marcar identificar superficies de vidrio (láminas tubos) punta de papel con hilo |  |  |  |  |  |
| 123 | AZUL DE METILENO FOSFATADO | FRASCO MÍNIMO X 200 ML | Precolorante en la tinción de field para hemoparásitos. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 124 | AZUL DE BROMO- TIMOL | FRASCO POR 50 ML | Colorante orgánico sensible al PH utilizado como indicador en reacciones de laboratorio para microscopía en láminas. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 125 | COLORANTE GIEMSA | FRASCO POR 100 ML | Colorante Giemsa para la tinción de estructuras celulares dependiendo de su carácter ácido o básico. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 126 | METANOL | FRASCO X 500 ML | Alcoho metilico para usar como combustible en los mecheros y como disolvente en las coloraciones del laboratorio clínico. FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |
| 127 | AGUJA MÚLTIPLE | UNIDAD | Aguja para toma múltiple 21G x 38mm o 21G x 25mm o 21G x 32mm |  |  |  |  |  |
| 128 | EOSINA AL 0.5% | FRASCO POR 50 ML | Eosina al 0.5% en solución alcohólica para microscopia . FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES |  |  |  |  |  |

| GRUPO No. 20 COAGULACIÓN (HOSPITAL CENTRAL, LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL Y CLÍNICA DEL SUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | FIBRINÓGENO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa de Fibrinógeno en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado. Método de Clauss. |  |  |  |  |  |
| 2 | REACTIVO PARA PT | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de Pro trombina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado. |  |  |  |  |  |
| 3 | REACTIVO PARA PTT | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de tromboplastina parcial en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado. |  |  |  |  |  |
| 4 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PROTEINA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA). | Reactivo para la determinación cuantitativa de la actividad de la Proteína C por método coagulométrico automatizado o método de turbidimetría automatizado. |  |  |  |  |  |
| 5 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PROTEINA S | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA). | Reactivo para la determinación cuantitativa de la actividad de la Proteína S por método coagulométrico automatizado o método de turbidimetría automatizado. |  |  |  |  |  |
| 6 | REACTIVO PARA EL TAMIZAJE DE ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA). | Reactivo para el tamizaje del Anticoagulante Lúpico con Veneno de Víbora de Russell cuantitativo, por método coagulométrico automatizado. |  |  |  |  |  |
| 7 | REACTIVO PARA LA CONFIRMACION DE ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA). | Reactivo para la confirmación del Anticoagulante Lúpico con Veneno de Víbora de Russell cuantitativo, por método coagulométrico automatizado. |  |  |  |  |  |
| 8 | DIMERO D | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA). | Reactivo para la determinación cuantitativa de Dímero D por método coagulométrico automatizado o método de turbidimetría automatizado. |  |  |  |  |  |
| 9 | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ANTITROMBINA III | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA). | Reactivo para la determinación cuantitativa de Anti-trombina III por método coagulométrico automatizado o método de turbidimetría automatizado. |  |  |  |  |  |
| 10 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA). | Reactivo para la determinación cuantitativa de la resistencia de la Proteína C por método coagulométrico automatizado o método de turbidimetría automatizado. |  |  |  |  |  |
| 11 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DEL ANTÍGENO LIBRE DE LA PROTEINA S | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA). | Reactivo para la determinación cuantitativa del antígeno libre de la Proteína S por método coagulométrico automatizado o método de turbidimetría automatizado. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |
| 1 | EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE DOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: |  |  |
| 2 | UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL, UNO PARA EL LABORATORIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y OTRO PARA LA CLÍNICA DEL SUR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN CONECTAR AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD PARA LA TRANSMISION LOS DE RESULTADOS. |  |  |
| 3 | VELOCIDAD MÍNIMA DE 90 PRUEBAS HORA PARA PT Y PTT. |  |  |
| 4 | SOFTWARE PARA EL MANEJO DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO CON TRANSMISIÓN DE DATOS DEL EQUIPO AL SOFWARE E INFORME TRIMESTRAL QUE INCLUYA INDICADORES DE CALIDAD (IET, CVR, SESGO RELATIVO Y SIGMAMETRIA) PARA CADA UNO DE LOS MENSURANDOS. |  |  |
| 5 | PROCESO DE PRUEBAS URGENTES Y ACCESO CONTINUO AL AZAR. |  |  |
| 6 | MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS EN LA MISMA CORRIDA. LECTURA DE CODIGO DE BARRAS PARA EL TUBO PRIMARIO. |  |  |
| 7 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE EL MIDDWARE DEBE ENVIAR LOS VALORES DE REFERENCIA Y LAS UNIDADES DE MEDIDA, ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES. |  |  |
| 8 | EL OFERENTE DEBE ENTREGAR UN CRONOGRAMA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CÓMPUTO (SERVIDORES, COMPUTADORES, ANTIVIRUS, IMPRESORAS, LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS) |  |  |
| 9 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN A SISAP Y ÉL ENVIÓ DE LOS RESULTADOS A LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD SE REALICE DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE DATOS SUMINISTRADO POR LA OFICINA DE TELEMÁTICA DISAN. |  |  |
| 10 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN DE LOS ANALIZADOS AL MIDDWARE DEBE REALIZARSE CON UNA RED DIFERENTE A LA DE LA POLICÍA NACIONAL. (MONTAR SU PROPIA RED CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE SIN INCURRIR EN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA POLICÍA NACIONAL) |  |  |
| 11 | LOS SERVIDORES DEL OFERENTE DEBEN PASAR TODAS LAS PRUEBAS DE VULNERABILIDAD REQUERIDAS POR LAS OFICINAS DE TELEMÁTICA DIPON Y DISAN, LAS CUALES SE REALIZARÁN A LAS CUATRO (4) MESES DEL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL. |  |  |
| 12 | LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS, SEMANALES Y MENSUALES SERÁN EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL USUARIO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE USUARIO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL OFERENTE QUE RESULTARE ADJUDICATARIO (CONTRATISTA), Y LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INCLUIDOS REPUESTOS INDICADOS POR CASA MATRIZ SERÁN RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL FUTURO CONTRATISTA COMO PROVEEDOR DE LOS ANALIZADORES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |  |  |
| 13 | EL EQUIPO DEBERÁ CONECTARSE AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EL CUAL OPERA BAJO PLATAFORMA ORACLE 12G Y VISUAL BASIC 6.0, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA INSTALACIÓN, DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE DATOS ENTREGADO POR LA DIRECCION DE SANIDAD SIN COSTO ALGUNO PARA LA POLICÍA |  |  |
| 14 | EL OFERENTE DEBERÁ SUMINISTRAR SOPORTE TÉCNICO DE MANERA PREVENTIVA, PREDICTIVA, Y CORRECTIVA A LA INTERFACE Y POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |
| 15 | EL OFERENTE DEBE ENTREGAR UN CRONOGRAMA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CÓMPUTO (SERVIDORES, ANTIVIRUS, COMPUTADORES, IMPRESORAS, LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS) |  |  |
| 16 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN A SISAP Y ÉL ENVIÓ DE LOS RESULTADOS A LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD SE REALICE DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE DATOS SUMINISTRADO POR LA OFICINA DE TELEMÁTICA DISAN. |  |  |
| 17 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN DE LOS ANALIZADORES AL MIDDWARE SE REALICE CON UNA RED DIFERENTE A LA DE LA POLICÍA NACIONAL. (MONTAR SU PROPIA RED CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE SIN INCURRIR EN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA POLICÍA NACIONAL) |  |  |
| 18 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE EL SOFTWARE DEL ANALIZADOR, LIS O MIDDLEWARE OFERTADO ESTÉ EN LA CAPACIDAD DE AUTOGENERAR AUTOMÁTICAMENTE LOS RESULTADOS EN FORMATO PDF CON UNA ENCRIPTACIÓN, UNA VEZ ESTOS ESTÉN VALIDADOS, DEBEN SER ENVIADOS A SISAP DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DE TELEMÁTICA PARA EL MANEJO DE LA POLICÍA NACIONAL, CON EL FIN DE REALIZAR EL ENVÍO LOS RESULTADOS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD. |  |  |
| 19 | EN CASO DE FALLA TÉCNICA DEL EQUIPO DEBE HABER UN TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DE INGENIERÍA MENOR A 2 HORAS VÍA TELEFÓNICA Y MENOR A 4 HORAS DE FORMA PRESENCIAL, EN CASO DE CONFIRMARSE QUE NO HAY SOLUCIÓN POSTERIOR A LAS 4 HORAS POR PARTE DE INGENIERÍA, SE DEBE ASEGURAR EL MONTAJE DE LAS PRUEBAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTES DE DOS HORAS EN OTRA INSTITUCIÓN CUYA TECNOLOGÍA CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO Y ADJUNTE CON LOS RESULTADOS COPIA DE LOS CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS DEL DÍA Y EXTERNOS DEL MES EN QUE OCURRA EL INCIDENTE. |  |  |
| 20 | DEBE INCLUIR IMPRESORA PARA CONECTAR A LOS ORDENADORES PARA LA IMPRESIÓN DE TEXTOS Y GRÁFICOS |  |  |
| 21 | LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLOGICO DEBEN SER DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y QUE UTILICE LOS MISMOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES. |  |  |
| 22 | TODOS LOS REACTIVOS A BORDO DEBERAN ESTAR REFRIGERADOS LOS EQUIPO DE COAGULACION DEBE CONTAR CON UNIDAD DE REFRIGERACION |  |  |
| 23 | OPCIONALMENTE EL EQUIPO PUEDE TENER PERFORADOR DE TUBOS Y DETECTOR DE COÁGULOS EL EQUIPO PUEDE DEBE PERFORADOR DE TUBOS Y DETECTOR DE COÁGULOS |  |  |
| 24 | PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS, ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, CUBETAS, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA, TINTA Y PAPEL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS OFRECIDAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. |  |  |
| 25 | EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LA FASE PREANALITICA COMO ES: TUBOS Y AGUJAS NECESARIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFERTADAS, ASI MISMO DEBERA ADJUNTAR CERTIFICACION DE VALIDACION DE LOS MISMOS PARA CADA TECNOLOGIA ENTREGADA EN APOYO TECNOLOGICO. |  |  |
| 26 | PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUCIÓN DE CONTROLES SI ES NECESARIO O AGUA TIPO 2, CUBETAS, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA FACTURADA SEGÚN ESPECIFICACIONES (IMPRESORA ZEBRA ZT411 – PAPEL TÉRMICO DE 5 CM X 2.5 CM), IMPRESORA CON TONER, CINTA O TINTA Y PAPEL. |  |  |
| No. | REACTIVOS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 27 | DEBE INCLUIR: CONTROLES INTERNOS DE DOS NIVELES (NORMAL Y ANORMAL DE TERCERA OPINION) Y CALIBRADORES. |  |  |
| 28 | EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DE AGUA ESTERIL PARA RECONTITUCION DE CONTROLES Y REACTIVOS SI ES NECESARIO. |  |  |
| 29 | OFERTAR TODOS LOS ÍTEMS RELACIONADOS EN ESTE GRUPO, EN EL MISMO EQUIPO. |  |  |
| 30 | LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. |  |  |
| 31 | SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CONTROLES INTERNOS POR 3 MESES COMO MÍNIMO. |  |  |
| 32 | INCLUIR PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDA EXTERNO PARA CADA UNO DE LOS MESURANDOS |  |  |

| GRUPO 21. HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y QUIMICA (MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivos para cuadros hemáticos. Equipo de mesa que utilice cualquiera de las siguientes metodologías: citometría óptica de flujo fluorescente, impedancia eléctrica, dispersión de láser o la combinación de dos o más de estas metodologías. |  |  |  |  |  |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Sistema automatizado en el análisis físico químico de orina para la determinación cuantitativa o semicuantitativa del pH, gravedad específica, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y hematíes. |  |  |  |  |  |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de Pro trombina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado. |  |  |  |  |  |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa del Tiempo de tromboplastina en plasma, por método óptico y/o mecánico automatizado. |  |  |  |  |  |
| 5 | ACIDO ÚRICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para determinación cuantitativa de Ácido úrico en sangre y orina, por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl en sangre y de 20 mg/dl en orina. |  |  |  |  |  |
| 6 | ALBÚMINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Albúmina en sangre, por método enzimático colorimétrico colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 6 g/dl |  |  |  |  |  |
| 7 | ALT | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de la Alanino aminotransferasa en sangre, por absorbancia UV o Método enzimático o fotometría de reflectancia con linealidad en corrida inicial mínima de 400 U/L. |  |  |  |  |  |
| 8 | AMILASA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Amilasa en sangre y orina, por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 1500 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 1200 U/L |  |  |  |  |  |
| 9 | AST | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de AST en sangre, por absorbancia UV con una linealidad en corrida inicial mínima de 400 U/L o fotometría de reflectancia con una linealidad mínima de 476 U/L. |  |  |  |  |  |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Bilirrubina directa en sangre, método colorimétrico o enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 12 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de bilirrubina total en sangre, método colorimétrico, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 15 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 12 | CALCIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de calcio en sangre y orina, por método colorimétrico, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 7.5 mg/dl. Opcionalmente esta técnica podrá ser procesada en módulo de electrolitos. |  |  |  |  |  |
| 13 | COLESTEROL HDL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol HDL directa en sangre, listo para su uso sin diluir, por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de mínima de 115 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 110 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 14 | COLESTEROL LDL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la determinación cuantitativa directa de colesterol LDL en sangre por método enzimático colorimétrico o fotometría de reflectancia listo para su uso sin diluir con una linealidad en corrida inicial mínima de 350 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 15 | COLESTEROL TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol total en sangre método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 675 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 325 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 16 | CPK MB | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de CPK MB en sangre, por método absorbancia UV o método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 U/L. |  |  |  |  |  |
| 17 | CPK TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de CPK total en sangre, por método absorbancia UV o método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1100 U/L |  |  |  |  |  |
| 18 | CREATININA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Creatinina en sangre y orina por método enzimático con una linealidad en corrida inicial mínima de 20 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 245 mg/dl para creatinina en orina |  |  |  |  |  |
|  |  |  | o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 14 mg/dl para creatinina en sangre y linealidad en corrida inicial mínima de 346 mg/dl para creatinina en orina. |  |  |  |  |  |
| 19 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de DHL en sangre, por método cinético, enzimático o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1000 U/L |  |  |  |  |  |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Fosfatasa Alcalina en sangre, por método colorimétrico, cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 1000 U/L |  |  |  |  |  |
| 21 | GLUCOSA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de GLUCOSA HEXOQUINASA en sangre y orina, con una linealidad mínima de 700 mg/dl o medición OXIDASA PEROXIDASA (solo para química seca) con una linealidad mínima de 625 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 22 | MAGNESIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Magnesio en sangre y orina por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 2.0 mg/dl, listo para su uso.. |  |  |  |  |  |
| 23 | PROTEÍNAS EN ORINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas en orina y Líquido Cefalorraquídeo debe incluir control interno (DE TERCERA OPINION) por método colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 125 mg/dl |  |  |  |  |  |
| 24 | PROTEÍNAS TOTALES | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteínas totales en sangre por método colorimétrico o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 11 g/dl |  |  |  |  |  |
| 25 | TRIGLICÉRIDOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Triglicéridos en sangre por método enzimático colorimétrico con una linealidad en corrida inicial mínima de 800 mg/dl o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 525 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 26 | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de urea en sangre y orina por método cinético o fotometría de reflectancia con una linealidad en corrida inicial mínima de 120 mg/dl en sangre y una linealidad en corrida inicial mínima de 40 mg/dl en orina. |  |  |  |  |  |
| 27 | FACTOR REUMATOIDEO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Factor reumatoideo en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 90 UI/ml. |  |  |  |  |  |
| 28 | PROTEÍNA C REACTIVA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de Proteína C Reactiva en sangre por inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 318 mg/L |  |  |  |  |  |
| 29 | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para determinación cuantitativa de inmunoturbidimetría con una linealidad en corrida inicial mínima de 600 UI/mL |  |  |  |  |  |
| 30 | MICROALBUMINURIA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | Reactivo para la determinación cuantitativa de albúmina por Inmunoturbidimetría, y que a su vez realice el reporte de la relación albúmina/Creatinina en orina con una linealidad en corrida inicial mínima de 300 ug/ml. Para química seca se acepta una linealidad en corrida inicial mínima de 19 mg/dl. |  |  |  |  |  |
| 31 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | Reactivo para la determinación cuantitativa de Hemoglobina glicosilada HbA1c, por alguna de las siguientes metodologías: HPLC, INMUNOTURBIDIMETRIA O ELECTROFORESIS CAPILAR método libre de interferencias o/y reacción cruzada con hemoglobinopatías, en sangre total. Debe incluir control normal y patológico de tercera opinión. Debe incluir control de calidad externo de reporte mensual. |  |  |  |  |  |

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA HEMATOLOGIA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS LOS CUALES SE DEBERÁN CONECTAR AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD. |  |  |
| 2 | EQUIPOS SEMI - AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 80 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA EN UN SOLO ANALIZADOR. REPORTE COMO MÍNIMO DE 29 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 5 A 6 PARTES CON CORRECCIÓN DE CONTEO TOTAL DE GLÓBULOS BLANCOS POR MEDICIÓN DE NORMOBLASTOS, CON CARGA SIMULTANEA DE MÍNIMO 50 TUBOS, EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA. |  |  |
| 3 | EQUIPOS SEMI-AUTOMATIZADOS O AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 50 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA. REPORTE COMO MÍNIMO DE 26 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 5 PARTES, EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES DE ARMENIA, NEIVA, IBAGUE, VILLAVICENCIO, TUNJA, MONTERIA, CARTAGENA, MANIZALES Y CUCUTA |  |  |
| 4 | EQUIPOS SEMI-AUTOMATIZADO O AUTOMATIZADOS EN APOYO TECNOLÓGICO CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 30 CUADROS HEMÁTICOS POR HORA. REPORTE COMO MÍNIMO DE 21 PARÁMETROS PARA HEMATOLOGÍA APROBADOS POR FDA Y/O CE, DIFERENCIAL DE 3 o 5 PARTES EN LOS LABORATORIOS DE LAS CIUDADES DE PASTO, QUIBDÓ, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, POPAYAN, SINCELEJO, SANTA MARTA. |  |  |
| 5 | EL EQUIPO DEBE TENER LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO (APLICA PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS CON CARGADOR) Y EXTERNO . MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS (GERIÁTRICAS Y PEDIÁTRICAS). |  |  |
| 6 | EL PRECIO PRUEBA DEBE INCLUIR CALIBRADORES, CONTROLES INTERNOS, NORMAL Y PATOLÓGICO. |  |  |
| 7 | LOS CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN SUMINISTRADOS A CADA LABORATORIO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS EN SALUD, DEBERÁN ENTREGARSE MÍNIMO CON DOS (2) MESES DE VENCIMIENTO. |  |  |
| 8 | EL EQUIPO DEBE REALIZAR DE FORMA AUTOMÁTICA CICLOS DE DECONTAMINACIÓN INTERNOS QUE PERMITAN MINIMIZAR EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO DIARIO Y NEUTRALIZAR DESECHOS. |  |  |
| 9 | MANEJO DE MUESTRA DE URGENCIA PRIORIDAD SOBRE RUTINA, ESTA CONDICIÓN NO APLICA PARA LAS SEDES DE PASTO, QUIBDÓ, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, POPAYÁN, SINCELEJO, SANTA MARTA |  |  |
| 10 | COMUNICACIÓN EN RED BIDIRECCIONAL |  |  |
| 11 | ARCHIVOS DE CONTROL DE CALIDAD GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS Y/O REGLAS DE WESTGARD. |  |  |
| 12 | LA CASA MATRIZ DEBERÁ CERTIFICAR EL MANTENIMIENTO SEMANAL POR PARTE DEL EQUIPO . (PARA EQUIPO AUTOMATIZADO) |  |  |
| 13 | CON EL FIN DE GARANTIZAR AYUDAS EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LOS PACIENTES EL LIS INSTALADO POR EL OFERENTE DEBE TENER LA CAPACIDAD DE LA TRANSMISIÓN DE GRAFICAS COMO HISTOGRAMAS, DISPERSOGRAMAS Y CROMATOGRAMAS, ETC. |  |  |
| No. | REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 14 | EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ TENER REGLAS DE DECISIÓN AUTOMÁTICAS Y PERSONALIZADAS PARA LA REPETICIÓN DE MUESTRAS, DEBERÁ CERTIFICAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, POR PARTE DE LA CASA MATRIZ Y/O CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, SOLO APLICA PARA LAS SEDES CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA. |  |  |
| 15 | REACTIVOS LISTOS PARA SU USO EN EQUIPO AUTOMATIZADO Y SEMIAUTOMATIZADO SEGÚN CORRESPONDA. |  |  |
| 16 | DEBERÁ CERTIFICAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, POR PARTE DE LA CASA MATRIZ Y/O CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. |  |  |
| 17 | METODOLOGÍA PARA MEDICIÓN HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO |  |  |
| 18 | DEBEN GARANTIZAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL DEL EQUIPO. |  |  |
| 19 | EL SOFTWARE DEL PROVEEDOR DEBE PERMITIR UNA INTERFACE BIDIRECCIONAL CON LOS ANALIZADORES QUE TENGAN LA OPCIÓN HOST QUERY DE MANERA QUE NO SE TENGA LA NECESIDAD DE PROGRAMARLOS. ASÍ MISMO EL SOFTWARE DEBE PERMITIR EL RASTREO DE LOS EXÁMENES QUE SE TRANSMITEN DESDE SISAP YA SEA CON LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE O CON EL NÚMERO DE FORMULARIO. |  |  |
| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA UROANÁLISIS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 20 | EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO AUTOMATIZADOS CON RENDIMIENTO MÍNIMO DE 100 PRUEBAS HORA PARA EL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ORINA PARA LAS CIUDADES DE CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA |  |  |
| 21 | EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO CAPACIDAD DE 50 PRUEBAS HORA PARA EL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE ORINA, CARGA CONTINUA DE TIRAS DE ORINA CON MUESTRA POR MEDIO DE BANDA O BANDEJA TRANSPORTADORA PARA NEIVA, VILLAVICENCIO, MANIZALES, CÚCUTA, IBAGUÉ, ARMENIA, TUNJA, MONTERÍA, PASTO, DUITAMA, QUIBDO, CARTAGENA, SINCELEJO, POPAYAN, SANTA MARTA Y SANTA ROSA DE VITERBO |  |  |
| 22 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN MEMORIA DE MÍNIMO 500 RESULTADOS DE PACIENTES, 100 RESULTADOS DE CONTROLES Y LA ÚLTIMA CALIBRACIÓN. |  |  |
| 23 | LAS GRADILLAS O RACKS QUE UTILICE DEBEN SER COMPATIBLES CON TUBOS ESTANDARIZADOS PARA LECTURA DE LAS PARTÍCULAS DE ORINA. |  |  |
| 24 | LA CASA MATRIZ DEBERÁ CERTIFICAR EL MANTENIMIENTO SEMANAL POR PARTE DEL EQUIPO . (PARA EQUIPO AUTOMATIZADO) |  |  |
| 25 | EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE TUBOS POR PRUEBA PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS ANALITOS OFERTADOS EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y SEMIAUTOMATIZADOS. |  |  |
| 26 | DEBE INCLUIR CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN. LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 150 DÍAS. |  |  |
| 27 | EL OFERENTE A QUIEN LE SEA ADJUDICADO EL GRUPO DEBERÁ ENTREGAR SISTEMA KOVA DE STOP DE 100 LÁMINAS POR CADA 1000 PRUEBAS PARA LECTURA ESTANDARIZADA DE PARTÍCULAS Y CÉLULAS DEL SEDIMENTO URINARIO. |  |  |
| NO. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA COAGULACION | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 28 | EQUIPO AUTOMATIZADO O SEMIAUTOMATIZADOS CON MÍNIMO 20 PRUEBAS HORA. CALI, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, ENVIGADO Y PEREIRA, CAPACIDAD DE MUESTRAS A BORDO MÍNIMO 20, MÍNIMO TRES CANALES DE MEDICIÓN, DETECCIÓN DE COÁGULO POR COAGULOMETRIA, FOTO-ÓPTICA Ó CROMOGÉNICO, EL EQUIPO DEBE CALCULAR EL INR AUTOMÁTICAMENTE, MEZCLADO O AGITADO DE REACTIVO INCORPORADO. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DETECCIÓN DE LÍQUIDO, MODO DE URGENCIAS. LECTURA DE TUBO PRIMARIO, POSIBILIDAD DE MANEJO DE MICRO-VOLÚMENES DE MUESTRAS. |  |  |
| 29 | EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE MESA DE DOS CANALES, DETECCIÓN DE COÁGULO POR COAGULOMETRIA, FOTO-ÓPTICA, MECÁNICO Ó CROMOGÉNICO, DEBE TENER POSICIÓN DE MUESTRAS, POSICIÓN DE REACTIVOS CON MEZCLADOR, DEBE INCLUIR PIPETA, EL EQUIPO DEBE CALCULAR EL INR. SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: VILLAVICENCIO, NEIVA, TUNJA, IBAGUE, MONTERÍA, PASTO, ARMENIA, CARTAGENA, SINCELEJO, POPAYÁN, SANTA MARTA, MANIZALES, CÚCUTA, DUITAMA, QUIBDÓ Y SANTA ROSA DE VITERBO. |  |  |
| 30 | LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. ESTO PARA TODOS LOS ITEMS CON REPOSICIÓN SEMESTRAL DE LAS MISMAS, PREVIA SOLICITUD Y REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE CADA LABORATORIO EN COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE REALICE EL RECUENTO D ELAS PRUEBAS GASTADAS DURANTE EL SEMESTRE, PARA EL PROCESAMIENTO DE CONTROLES Y CALIBRADORES. |  |  |
| 31 | ENVIAR TIEMPOS REALES DE MANTENIMIENTO SEMANAL, ADJUNTANDO CERTIFICACIÓN DE CASA MATRIZ Y/O REPRESENTANTE LEGAL. |  |  |
| 32 | DEBE INCLUIR CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN. LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 150 DÍAS. |  |  |
| 33 | PARA LA DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTROMBINA LOS REACTIVOS DEBEN SER RECOMBINANTES CON UN ISI NO SUPERIOR A 1.00 |  |  |
| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA QUÍMICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 34 | SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA. VELOCIDAD MÍNIMA DE 240 PRUEBAS FOTOMETRICAS POR HORA CON UNIDAD DE ELECTROLITOS ISE (SODIO, POTASIO, CLORO) DE MÍNIMO 240 PRUEBAS POR HORA INCLUIDO EN LA MISMA PLATAFORMA, CON CARGA CONTINUA DE MUESTRAS, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS EN LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: CALI, ENVIGADO, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA Y PEREIRA. |  |  |
| 35 | SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. .EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA. VELOCIDAD MÍNIMA DE 180 PRUEBAS HORA, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS EN LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LAS CIUDADES DE: NEIVA, VILLAVICENCIO, CARTAGENA, MANIZALES, IBAGUE, TUNJA, ARMENIA Y CÚCUTA |  |  |
| 36 | SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO CON NO MÁS DE TRES DE CINCO (5) AÑOS, DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. EL EQUIPO DEBE INCLUIR IMPRESORA, VELOCIDAD MÍNIMA DE 100 PRUEBAS, MANTENIMIENTO DIARIO INFERIOR A 20 MINUTOS POR HORA EN LOS LABORATORIOS DE BAJA COMPLEJIDAD EN LAS CIUDADES DE: MONTERIA, PASTO, DUITAMA, QUIBDÓ, SINCELEJO, POPAYAN, SANTA MARTA, SANTA ROSA DE VITERBO DEBERÁ PROCESAR LAS PRUEBAS DE LOS ÍTEMS 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 25 Y 26 (GLUCOSA, CREATININA. ÁCIDO ÚRICO, COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL DIRECTO, COLESTEROL LDL DIRECTO Y TRIGLICERIDOS, TRANSAMINASAS AST-ALT, BUN, BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA,). |  |  |
| 37 | EQUIPO PARA QUÍMICA LÍQUIDA AUTOMATIZADO DE ACCESO CONTINUO Y ALEATORIO. DEBE TENER POSIBILIDAD DE CORRER MUESTRAS DE URGENCIAS |  |  |
| 38 | DEBE PERMITIR EL USO DE TUBO PRIMARIO CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y COPILLAS, DETECTAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS, OBSTRUCCIONES Y BURBUJAS DE AIRE. UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA TUBO PRIMARIO EN CARRUSEL DE MUESTRAS Y CÓDIGO DE BARRAS EN CARRUSEL DE REACTIVOS. |  |  |
| 39 | EL EQUIPO DEBERÁ TENER SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD, DEMOGRAFÍA DE PACIENTES, ALMACENAMIENTO ILIMITADO DE DATOS, POSIBILIDAD DE ALMACENAR 4 CURVAS DE CALIBRACIÓN CON SUS RESPECTIVAS ABSORBANCIAS, DEBE TENER LA OPCIÓN DE VISUALIZAR LAS CURVAS DE REACCIÓN Y CALIBRACIÓN CON EL FIN DE ANALIZAR LAS PRUEBAS PROCESADAS. ESTO PARA TODOS LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO. |  |  |
| 40 | IDENTIFICACIÓN Y CENSADO DE REACTIVOS DE DIFERENTES TAMAÑOS A BORDO, MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS. TENER COMO MÍNIMO 25 POSICIONES DE REACTIVO PRIMARIO Y UNIDAD DE REFRIGERACIÓN PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD A BORDO. ESTO APLICA PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD. |  |  |
| 41 | DEBE INCLUIR IMPRESORA PARA LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLÓGICO. |  |  |
| 42 | LA PROGRAMACIÓN DE LA TÉCNICA DEBE VENIR ESTANDARIZADA DE CASA MATRIZ Y NO SER MODIFICABLE. |  |  |
| 43 | EL SOFTWARE PRESENTADO DEBE PRESENTAR LA CANTIDAD DE CAMPOS LIBRES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES Y RIPS. DEBE TENER ALMACENAMIENTO DE DATOS, SUPERIOR A 1000 REGISTROS, COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS AUTOMÁTICO, SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD Y PAQUETE ADMINISTRATIVO. |  |  |
| 44 | MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS DE MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS EN LA MISMA CORRIDA CON MÍNIMO 200UL DE MUESTRA. |  |  |
| 45 | BRINDAR EQUIPOS QUE GENEREN BAJO CONSUMO DE AGUA, QUE PERMITA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE URGENCIA CON PRIORIDAD SOBRE LA RUTINA, CON CARGA DE TUBOS CONTINUA, CON USO DE COPILLAS DE MUESTRAS Y/O TUBO PRIMARIO CON IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS PARA PACIENTES, COMPARTIMIENTO PARA REACTIVO REFRIGERADO, SENSOR DE NIVEL DE LÍQUIDOS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS MUESTRAS Y CON ALARMAS SONORA Y VISUAL PARA DETECTAR ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR. |  |  |
| 46 | MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE KIT DE REACTIVOS CON CÓDIGO DE BARRAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE PRUEBAS QUE ESTE CONTENGA, EVITANDO TENER QUE REENVASAR CUANDO LAS PRESENTACIONES NO SE AJUSTEN A LA NECESIDAD PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS, LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL Y LABORATORIO CLÍNICO DE HOCEN. |  |  |
| 47 | EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR LA CONSULTA DE RESULTADOS HISTÓRICOS DE UN PACIENTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA SEDE. |  |  |
| 48 | EL SOFTWARE LIS DEBE SER CAPAZ DE COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE LABORATORIO EN SU TOTALIDAD CON LOS CAMPOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA SISAP. |  |  |
| 49 | EL OFERENTE DEBE INSTALAR UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE LABORATORIO EN AMBIENTE WEB QUE PERMITA LLEVAR LA TRAZABILIDAD DE LOS INSUMOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE REACTIVO VIGILANCIA DEL INVIMA. |  |  |
| No. | REACTIVOS PARA QUIMICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 50 | DEBE INCLUIR: CONTROLES INTERNOS DE TERCERA OPINIÓN Y CALIBRADORES. ESTO PARA TODOS LOS ÍTEMS, ASÍ MISMO DEBERÁ ENTREGAR EL AGUA ESTÉRIL NECESARIA PARA LA RECONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS SI ES NECESARIO. |  |  |
| 51 | EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINIÓN DEBE ESTAR VALORADO PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALITOS OFERTADOS POR EQUIPO O POR METODOLOGÍA. |  |  |
| 52 | EL SOPORTE DEL ANÁLISIS DEL CONTROL DE CALIDAD SE DEBE DAR DE MANERA MENSUAL Y LAS INQUIETUDES DEL MISMO, DE FORMA CONSTANTE Y A PETICIÓN DEL CLIENTE, DEL CUAL ENTREGARAN UN INFORME AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO PARA LOS RESPONSABLES DE LABORATORIOS CLÍNICOS. |  |  |
| 53 | REACTIVOS LISTOS PARA USO (NO PREPARAR O RECONSTITUIR). REACTIVOS EN REFRIGERACIÓN CONSTANTE Y CON GRAN ESTABILIDAD A BORDO |  |  |
| 54 | LOS CALIBRADORES QUE SE ENTREGUEN DEBEN INCLUIR LAS CERTIFICACIONES RESPECTIVAS DE TRAZABILIDAD DEL MÉTODO Y LA INCERTIDUMBRE DEL VALOR DE CALIBRACIÓN. |  |  |
| 55 | LOS CALIBRADORES DEBEN SER VALORADOS POR EQUIPO Y TÉCNICA EN SU INSERTO ESTO PARA TODOS LOS ÍTEMS. |  |  |
| 56 | CADA UNO DE LOS ANALITOS DEBERÁ SER IMPLEMENTADO Y VALIDADO POR PARTE DE LA CASA COMERCIAL PRESENTANDO INFORME A LA JEFATURA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS. |  |  |
| 57 | EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINIÓN PARA LOS ANALITOS DEBE SER DE DOS NIVELES COMO MÍNIMO. A EXCEPCIÓN DE LAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS QUE DEBE SER DE TRES NIVELES, QUE VALOREN EL LÍMITE DE DETECCIÓN MÍNIMO Y CUBRAN LOS PUNTOS DE DECISIÓN MÉDICA. |  |  |
| 58 | PARA TODAS LAS TÉCNICAS LOS VALORES INFERIORES A LA SENSIBILIDAD Y SUPERIORES AL LÍMITE MÁXIMO DE CUANTIFICACIÓN, EN LA PANTALLA DEL EQUIPO O EN EL SOFTWARE QUE SE OFREZCA COMO APOYO A LOS LABORATORIOS DEBE SACAR UNA ALARMA VISIBLE RESALTADO EN COLOR. |  |  |
| 59 | CUANDO UNA MEDICIÓN EXCEDA EL LÍMITE DE LA LINEALIDAD EN CORRIDA INICIAL EL SISTEMA DEBE EMITIR UNA SEÑAL DE ALARMA, TANTO EN LA PANTALLA DEL EQUIPO COMO EN EL SOFTWARE LIS, RESALTANDO EL RESULTADO EN UN COLOR. |  |  |
| 60 | EL INSERTO DE LOS REACTIVOS DEBE CONTENER ESPECIFICACIONES SOBRE EL TIPO DE ANTICOAGULANTE PERMITIDO EN CASO DE USARSE COMO MUESTRA PLASMA Y LOS PRESERVANTES EN EL CASO DE UTILIZARSE COMO MUESTRA ORINA. ADEMÁS, DEBE INFORMAR ACERCA DE LA SENSIBILIDAD Y LINEALIDAD EN CORRIDA INICIAL DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS. |  |  |
| 61 | EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR PARA ESTE GRUPO QUE EL FLUIDO ELÉCTRICO PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN APOYO TECNOLÓGICO NO PRESENTE INTERRUPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE UPS. |  |  |
| 62 | SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MÍNIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 120 DÍAS, SIEMPRE Y CUANDO LA ESTABILIDAD DEL ANALITO LO PERMITA. |  |  |
| 63 | TRIMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR REPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS EMPLEADAS EN CALIBRACIONES, CONTROLES O REPETICIONES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR PARTE DEL JEFE DE LABORATORIO DE CADA UNIDAD EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, ESTADÍSTICA REPORTADA POR EL JEFE DEL LABORATORIO Y PROVEEDOR, DE LA CUAL SE DEJARÁ ACTA DE ENTREGA. |  |  |
| 64 | PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUCIÓN DE CONTROLES SI ES NECESARIO O AGUA TIPO 2, CUBETAS, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA FACTURADA SEGÚN ESPECIFICACIONES (IMPRESORA ZEBRA ZT411 – PAPEL TÉRMICO DE 5 CM X 2.5 CM), IMPRESORA CON TONER, CINTA O TINTA Y PAPEL. |  |  |
|  | EQUIPO HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  |  |
| 65 | CAPACIDAD DE CARGA SIMULTÁNEA DE MÍNIMO 50 MUESTRAS EN EL EQUIPO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL Y EN LOS LABORATORIOS CALI, ENVIGADO, BARRANQUILLA Y BUCARAMANGA MÍNIMO 25 MUESTRAS. |  |  |

| GRUPO 22. INMUNOLOGIA (MEDIANA COMPLEJIDAD Y BAJA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | TSH | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación cuantitativa de TSH en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 2 | PSA TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación cuantitativa de alta sensibilidad del ANTIGENO PROSTÁTICO específico en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 3 | T4 LIBRE | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación cuantitativa de T4 LIBRE en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 4 | T3 LIBRE | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación cuantitativa de T3 LIBRE en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 5 | BHCG | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación cuantitativa de BETA HCG en sangre, por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEDIANA COMPLEJIDAD: Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de CINCO (5) años de uso, velocidad mínima de 60 pruebas por hora en los laboratorios de mediana complejidad de la Dirección de Sanidad PolicíaL Nacional en las siguientes ciudades: CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO, BUCARAMANGA. |  |  |
| 2 | BAJA COMPLEJIDAD: Se deberá instalar un equipo en apoyo tecnológico con no más de CINCO años de uso, con velocidad mínima de 30 pruebas por hora en los laboratorios de PEREIRA, NEIVA y MANIZALES. |  |  |
| 3 | Equipo para hormonas automatizado de acceso continuo y aleatorio. Debe tener posibilidad de correr muestras de urgencias |  |  |
| 4 | Debe permitir el uso de tubo primario con lector de código de barras. |  |  |
| 5 | El equipo deberá tener software de control de calidad, demografía de pacientes, almacenamiento ilimitado de datos, posibilidad de almacenar 4 curvas de calibración con sus respectivas absorbancias, debe tener la opción de visualizar las curvas de reacción y calibración con el fin de analizar las pruebas procesadas. ESTO PARA TODOS LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO. |  |  |
| 6 | Debe incluir capacitación y asesoría técnica en el manejo del equipo, la cantidad de veces que sea necesaria. |  |  |
| 7 | Debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo del software y hardware con un cronograma definido al momento de la entrega del equipo repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 8 | Identificación y censado de reactivos de diferentes tamaños a bordo, mediante códigos de barras o radiofrecuencia. Unidad de refrigeración para garantizar la estabilidad a abordo. |  |  |
| 9 | Debe incluir impresora para los equipos entregados en apoyo tecnológico. |  |  |
| 10 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. |  |  |
| 11 | El software debe presentar la cantidad de campos libres para dar cumplimiento a las exigencias estadísticas institucionales y RIPS |  |  |
| 12 | Debe tener almacenamiento de datos, superior a 1000 registros, copia de respaldo de la base de datos automático, software de control de calidad y paquete administrativo. |  |  |
| 13 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
| 14 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada en los diferentes laboratorios, acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 15 | Manejo de diferentes tamaños de tubos de muestras con código de barras en la misma corrida con máximo 200 uL de muestra. |  |  |
| 16 | Brindar un equipo que genere bajo consumo de agua, una curva de calibración de 6 puntos, composición de urgencias independiente, con carga de tubos continua, con uso de copillas de muestras y/o tubo primario con identificación de código de barras para pacientes, compartimiento para reactivo refrigerado, sensor de nivel de líquidos, que cuente con sistema de dilución automática de las muestras y con alarmas sonora y visual para detectar errores de funcionamiento del analizador. |  |  |
| 17 | Manejo de diferentes tamaños de cartuchos de reactivos con código de barras, independientemente de la cantidad de pruebas que este contenga, evitando tener que reenvasar cuando las presentaciones no se ajusten a la necesidad. |  |  |
| 18 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación, ofertar un computador para la interface del equipo al sistema SISAP, con memoria RAM superior a 2 Gigas, procesador igual o superior de 2.8 GHZ y disco de 500 GIGAS, sistema operativo Windows XP profesional SP3, con interface USB de alta velocidad o en su defecto Windows virtual para instalar sistema operativo XP. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor. |  |  |
| 19 | El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. |  |  |
| 20 | El software del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. Igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde su software y la trasmisión de los mismos a SISAP. |  |  |
| 21 | La interface proporcionada por el proveedor deberá permitir la transmisión de los comentarios realizados desde el software hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional y la interface de este software con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explicito tanto en el software del proveedor como en SISAP. |  |  |
| 22 | Los resultados en el software en el proveedor deben transmitir automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. Deberá permitir realizar Backup automáticos que aseguren la integridad de la información. Igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. |  |  |
| 23 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 60 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 24 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. |  |  |
| 25 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50l por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. |  |  |
| 26 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones suministradas por el laboratorio clínico, tinta o cartucho de impresora y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la policía nacional |  |  |
| 27 | En caso de caso de falla técnica del equipo debe haber un tiempo de respuesta técnica de menos de 2 horas, en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 2 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de dos horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente. |  |  |
| 28 | El oferente deberá garantizar la entrega de tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra y para el procesamiento de las pruebas ofertadas, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal. |  |  |
| No. | REACTIVOS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 29 | Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los Items, así mismo deberá entregar el agua estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario. |  |  |
| 30 | El control de calidad interno de tercera opinión debe estar valorado para todos y cada uno de los analitos ofertados, tanto por equipo como por metodología. |  |  |
| 31 | El soporte del análisis del control de calidad se debe dar de manera mensual y las inquietudes del mismo, de forma constante y a petición del cliente. |  |  |
| 32 | Reactivos listos para uso (no preparar o reconstituir). Reactivos en refrigeración constante y con gran estabilidad a bordo |  |  |
| 33 | Los calibradores que se entreguen deben incluir las certificaciones respectivas de trazabilidad del método y la incertidumbre del valor de calibración. |  |  |
| 34 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del responsable del laboratorio clínico. |  |  |
| 35 | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. |  |  |
| 36 | Cada uno de los analitos deberá ser implementado y validado por parte de la casa comercial presentando informe a la jefatura del servicio de laboratorio clínico aplica para todos los ítems. |  |  |
| 37 | El control de calidad interno para los analitos debe ser de debe ser de tres niveles, que valoren el límite de detección mínimo y cubran los puntos de decisión médica. |  |  |
| 38 | Para todas las técnicas los valores inferiores a la sensibilidad y superiores al límite máximo de cuantificación, en la pantalla del equipo debe sacar una alarma y no reportar ningún valor. |  |  |
| 39 | Cuando una medición exceda el límite de la linealidad en corrida inicial el sistema debe emitir una señal de alarma sin reportar valor alguno. |  |  |
| 40 | El inserto de los reactivos debe contener especificaciones sobre el tipo de anticoagulante permitido en caso de usarse como muestra plasma y los preservantes en el caso de utilizarse como muestra orina. Además debe informar acerca de la sensibilidad y linealidad en corrida inicial de cada una de las pruebas. |  |  |
| 41 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y calibradores mínimo por 90 días y controles internos por mínimo 120 días, siempre y cuando la estabilidad del analito lo permita. |  |  |
| 42 | Trimestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles o repeticiones que se generen de los procesos mencionados anteriormente, ésta actividad se realizará por parte del jefe de laboratorio de cada unidad en coordinación con la supervisión del contrato, estadística reportada por el jefe del laboratorio y proveedor, de la cual se dejará acta de entrega. |  |  |
| 43 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. |  |  |

| GRUPO 23. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RAPIDO (MEDIANA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | GASES ARTERIALES | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Ensayo para la determinación cuantitativa de GASES ARTERIALES en sangre total, capilar o jeringa sin requerimiento de adaptadores especiales |  |  |  |  |  |
| 2 | TROPONINA I | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Prueba para la determinación cuantitativa de TROPONINA I de alta sensibilidad a partir de 0.05 ng/ml en cualquiera de los siguientes tipos de muestra: suero, sangre total, plasma, por inmunoanálisis. |  |  |  |  |  |
| 3 | DIMERO D | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la determinación cuantitativa de Dímero D en plasma o sangre total. |  |  |  |  |  |
| 4 | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Ensayo para la determinación cuantitativa de ELECTROLITOS (sodio, potasio, calcio y cloro) en suero o sangre total. |  |  |  |  |  |

| No. | EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO: | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS |  |  |
|  | EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |
| 1 | EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS NECESARIOS EN LA FASE PREANALÍTICA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFERTADAS DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE LA PRUEBA Y TECNOLOGÍA ENTREGADA EN APOYO TECNOLÓGICO. |  |  |
| 2 | EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO DE MESA Y COMPACTO PARA DÍMERO D Y TROPONINA I CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS: QUIMIOLUMINISCENCIA, FLUORESCENCIA, INMUNOCROMATOGRAFIA, PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO CON NO MÁS DE 3 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN.QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE DIMERO D Y TROPONINA I. |  |  |
| 3 | EL EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA GASES ARTERIALES Y/O ELECTROLITOS, CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS: QUIMIOLUMINISCENCIA, FLUORESCENCIA, INMUNOCROMATOGRAFIA, ION SELECTIVO, POTENCIOMETRIA CON NO MÁS DE 3 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. |  |  |
| 4 | EL PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE LA PRUEBA Y TECNOLOGÍA ENTREGADA EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |
| 5 | SE ACEPTAN MÁXIMO DOS EQUIPOS DE POC PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE ESTE GRUPO POR SEDE. |  |  |
| 6 | LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS |  |  |
| 7 | DEBEN INCLUIR IMPRESIÓN DE RESULTADOS |  |  |
| 8 | DEBE INCLUIR: CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS |  |  |
| 9 | TIEMPO MÁXIMO PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE 20 MINUTOS |  |  |
| 10 | SE DEBE GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN DE RESULTADOS DEL EQUIPO MUESTRAS A LA INTERFASE PROPIA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL. |  |  |
| 11 | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR CAPACITACIÓN EN EL USO DEL EQUIPO |  |  |
| 12 | LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS, SEMANALES Y MENSUALES SERÁN EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL USUARIO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE USUARIO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLÓGICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN CON ESTÁNDARES Y CONTROLES DE CALIDAD Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL CONTRATISTA, Y LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INCLUIDOS REPUESTOS INDICADOS POR CASA MATRIZ SERÁN RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL FUTURO CONTRATISTA COMO PROVEEDOR DE LOS ANALIZADORES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |  |  |
| 13 | DEBE INSTALAR EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: |  |  |
|  | ELECTROLITOS, TROPONINA Y DÍMERO D: CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO, BUCARAMANGA, NEIVA, TUNJA Y MANIZALES. |  |  |
|  | GASES ARTERIALES: CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO Y BUCARAMANGA |  |  |
| 14 | EQUIPO CON NO MÁS DE 3 AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. |  |  |
| 15 | DEBEN INCLUIR IMPRESORA |  |  |
| 16 | DEBE INCLUIR CAPACITACIÓN EN TOMA DE MUESTRA, CONSERVACIÓN, EMBALAJE DE MUESTRA Y PROCESAMIENTO. |  |  |
| 17 | EN CASO DE FALLA TÉCNICA DEL EQUIPO DEBE HABER UN TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DE INGENIERÍA MENOR A 2 HORAS VÍA TELEFÓNICA Y MENOR A 4 HORAS DE FORMA PRESENCIAL, EN CASO DE CONFIRMARSE QUE NO HAY SOLUCIÓN POSTERIOR A LAS 4 HORAS POR PARTE DE INGENIERÍA, SE DEBE ASEGURAR EL MONTAJE DE LAS PRUEBAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTES DE DOS HORAS EN OTRA INSTITUCIÓN CUYA TECNOLOGÍA CUMPLA LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO Y ADJUNTE CON LOS RESULTADOS COPIA DE LOS CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS DEL DÍA Y EXTERNOS DEL MES EN QUE OCURRA EL INCIDENTE. |  |  |
| 18 | EL CONTRATISTA GARANTIZA EL PROCESAMIENTO DE LAS DIFERENTES PRUEBAS, BIEN SEA EN SUS INSTALACIONES O EN OTRO LABORATORIO CLÍNICO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN NINGÚN COSTO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, CON LA SUPERVISIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO SE ENCUENTREN FUERA DE SERVICIO POR UN PERIODO MAYOR A 4 HORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD QUE CUENTEN CON SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN Y POR UN PERÍODO MAYOR A 6 HORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD QUE NO CUENTEN CON LOS SERVICIOS MENCIONADOS, CONTADAS A PARTIR DEL MOMENTO DEL REPORTE DEL DAÑO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. |  |  |
| 19 | EL EQUIPO DEBERÁ CONECTARSE AL SOFTWARE SISAP DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EL CUAL OPERA BAJO PLATAFORMA ORACLE 12G Y VISUAL BASIC 6.0, DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA INSTALACIÓN, SIN COSTO ALGUNO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD. |  |  |
| 20 | EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMNISTRAR SOPORTE TÉCNICO DE MANERA PREVENTIVA, PREDICTIVA, Y CORRECTIVA A LA INTERFACE Y POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD |  |  |
| 21 | EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR UN CRONOGRAMA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE CÓMPUTO (SERVIDORES, ANTIVIRUS, COMPUTADORES, IMPRESORAS, LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS), EN LA EVENTUALIDAD QUE EL EQUIPO SUMINISTRADO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS IRREPARABLES, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DEL ELEMENTO SIN COSTO ALGUNO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD. |  |  |
| 22 | EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN A SISAP Y ÉL ENVIÓ DE LOS RESULTADOS A LOS CORREOS ELECTRÓNICO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD SE REALICE DE ACUERDO AL DICCIONARIO DE DATOS SUMINISTRADO POR LA OFICINA DE TELEMÁTICA DISAN. |  |  |
| 23 | EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN DE LOS ANALIZADORES AL MIDDWARE DEBE REALIZARSE CON UNA RED DIFERENTE A LA DE LA POLICÍA NACIONAL. (MONTAR SU PROPIA RED CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE SIN INCURRIR EN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA POLICÍA NACIONAL) |  |  |
| 24 | EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL SOFTWARE DEL ANALIZADOR, LIS O MIDDLEWARE OFERTADO ESTÉ EN LA CAPACIDAD DE AUTOGENERAR AUTOMÁTICAMENTE LOS RESULTADOS EN FORMATO PDF CON UNA ENCRIPTACIÓN, UNA VEZ ESTOS ESTÉN VALIDADOS, DEBEN SER ENVIADOS A SISAP DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DE TELEMÁTICA PARA EL MANEJO DE LA POLICÍA NACIONAL, CON EL FIN DE REALIZAR EL ENVÍO LOS RESULTADOS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD. |  |  |
| 25 | LOS SERVIDORES DEL CONTRATISTA DEBEN PASAR TODAS LAS PRUEBAS DE VULNERABILIDAD REQUERIDAS POR LAS OFICINAS DE TELEMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DIPON) Y DIRECCION DE SANIDAD (DISAN), LAS CUALES SE REALIZARÁN CON PLAZO MÁXIMO UN (01) MES DEL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL. |  |  |
| 26 | PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS, ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, CUBETAS, ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS, POR PRUEBA, TINTA Y PAPEL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS OFRECIDAS, SIN COSTO ALGUNO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICIA NACIONAL |  |  |
| 27 | EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL SOPORTE TÉCNICO: INSTALACIÓN SEGÚN EL ÁREA DESTINADA DE CADA LABORATORIO CLÍNICO, ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA SI ES NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (DEBERÁ ADJUNTAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO FIRMADO POR REPERESENTANTE LEGAL) Y REPUESTOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL |  |  |
| 28 | TRIMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR REPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS EMPLEADAS EN CALIBRACIONES, CONTROLES O REPETICIONES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR PARTE DEL JEFE DE LABORATORIO DE CADA UNIDAD EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, ESTADÍSTICA REPORTADA POR EL JEFE DEL LABORATORIO Y PROVEEDOR, DE LA CUAL SE DEJARÁ ACTA DE ENTREGA. |  |  |
| 29 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. |  |  |

| GRUPO 24 MICROBIOLOGIA (MEDIANA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | PRUEBA PARA IDENTIFICACIÓN DE GÉRMENES: GRAM NEGATIVOS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Tarjeta o panel para la identificación por método automatizado o semiautomatizado de microorganismos: Gram negativos. |  |  |  |  |  |
| 2 | PRUEBA PARA IDENTIFICACIÓN DE GÉRMENES: GRAM POSITIVOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Tarjeta o panel para la identificación por método automatizado o semiautomatizado de microorganismos: Gram positivos. |  |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD EN GÉRMENES GRAM NEGATIVOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Tarjeta o panel para la susceptibilidad por método automatizado o semiautomatizado de gérmenes Gram negativos. |  |  |  |  |  |
| 4 | PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD EN GÉRMENES GRAM POSITIVOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Tarjeta o panel para la susceptibilidad por método automatizado o semiautomatizado de gérmenes Gram positivos. |  |  |  |  |  |

| No. | EQUIPO SEMI-AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se deberá instalar un equipo semiautomatizado de mesa en apoyo tecnológico para los laboratorios de mediana complejidad de la Dirección de Sanidad Policía Nacional en las siguientes ciudades CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO Y LA CLINICA DEL SUR Identificación de más de 500 especies de bacterias. Lector de tarjetas, placas o paneles con aproximadamente 15 tipos de antibióticos. |  |  |
|  | Para los laboratorios de mediana complejidad de la Dirección de Sanidad Policía Nacional en las siguientes ciudades: BUCARAMANGA, CALI, BARRANQUILLA, ENVIGADO Y LA CLINICA DEL SUR, se requiere presentación de oferta para los ítems 1,2,3,4,5 y 6. |  |  |
| No. | SOFWARE MANUAL PARA MICROBIOLOGIA |  |  |
| 2 | Para los laboratorios de baja complejidad PEREIRA, TUNJA, NEIVA, MANIZALES, IBAGUE, VILLAVICENCIO, ARMENIA, CÚCUTA, BUCARAMANGA donde se realice microbiología manual se deberá instalar software de microbiología, turbidímetro y/o espectrofotometro, sistema de identificación manual de gérmenes gram positivos y gram negativos que incluya software de interpretación de resultado de las lecturas. Debe incluir una prueba manual. Debe incluir todos los insumos, reactivos y elementos necesarios para la realización de la prueba. |  |  |
| 3 | Debe contar con el programa WHONET para el manejo de bases de datos y la administración de los resultados del laboratorio de microbiología. |  |  |
| 4 | Resultados en máximo 24 horas después de realizada la inoculación. |  |  |
| 5 | Equipos con no más de CINCO (5) AÑOS de uso a partir de la fecha de su fabricación, lo cual se verificará mediante el certificado INVIMA y compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal documentos que deben ser presentados con la oferta, y al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos se debe entregar registro de importación. |  |  |
| 6 | Pruebas de susceptibilidad por concentración mínima inhibitoria MIC, para método automatizado o semiautomatizado. |  |  |
| 7 | Los equipos deben contar con sistema de gestión de datos estadísticos y epidemiológicos. |  |  |
| 8 | El oferente deberá garantizar el soporte técnico: instalación según el área destinada de cada laboratorio clínico acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo (deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional |  |  |
| 9 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, tubos, asas de 10 ul y 1 ul, etiqueta para semaforización, etiqueta de código de barras por prueba, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Dirección de Sanidad Policía Nacional. |  |  |
| 10 | El precio prueba debe incluir cepas para el control de calidad interno, patrones, soluciones, consumibles necesarios para el procesamiento y reporte final. |  |  |
| 11 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad el cual opera bajo plataforma ORACLE 11G Y VISUAL BASIC 6.0, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la Dirección de Sanidad Policía Nacional. |  |  |
| 12 | El oferente que resulte adjudicatario debe suministrar los insumos y elementos necesarios para ajustarse al protocolo de conexión (diccionario de datos) de la Dirección de Sanidad para realizar la conectividad de los equipos entregados en apoyo tecnológico sin costo adicional ni modificaciones a la estructura de la base de datos (SISAP). |  |  |
| 13 | Deberá suministrar soporte técnico de manera preventiva, predictiva y correctiva a la interface por el tiempo que dure el contrato sin costo adicional para la Dirección de Sanidad. |  |  |
| 14 | Las actividades de mantenimiento diarias, semanales y mensuales serán ejecutadas directamente por el usuario del equipo de acuerdo a lo establecido en el manual de usuario de los equipos entregados en apoyo tecnológico y posterior a la capacitación que realice el oferente que resultare adjudicatario (contratista), y los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos repuestos indicados por casa matriz serán responsabilidad directa del futuro contratista como proveedor de los analizadores sin costo adicional para la entidad. |  |  |
| No. | REACTIVOS |  |  |
| 15 | Ofertar todos los ítems relacionados en el grupo |  |  |
| 16 | Debe incluir: cepas para control de calidad interno |  |  |
| 17 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del Jefe de Laboratorio Clinico en coordinación con el supervisor del contrato. |  |  |
| 18 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y controles internos por 6 meses como mínimo. |  |  |
| 19 | El oferente deberá garantizar la disposición final de los reactivos que por fecha de vencimiento se deban cambiar. |  |  |
| 20 | Trimestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en controles o repeticiones que se generen de los procesos mencionados anteriormente, ésta actividad se realizará por parte del jefe de laboratorio de cada unidad en coordinación con la supervisión del contrato, estadística reportada por el jefe del laboratorio y proveedor, de la cual se dejará acta de entrega. |  |  |
| 21 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, tubos, pipetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. |  |  |

| GRUPO 25 ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA, equipo semiautomatizado de electroforesis en gel de agarosa o electroforesis capilar, en muestras de suero y orina. Se requiere equipo en apoyo tecnológico, para el procesamiento y reporte final de los resultados, es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos para realizar la prueba así como suministro para la impresión de resultados de tinta y papel por prueba según especificaciones dadas por el laboratorio clínico de la Seccional Bogotá. Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO |  |  |
| 1 | LOS EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO QUE PERMITA UN TRATAMIENTO SECUENCIAL DE TODAS LAS DIFERENTES FASES DE ELECTROFORESIS: APLICACIÓN, MIGRACIÓN, INCUBACIÓN, COLORACIÓN, DECOLORACIÓN, SECADO Y LECTURA. DEBE INCLUIR IMPRESORA. |  |  |
| 2 | EQUIPO CON NO MÁS DE CUATRO AÑOS DE USO A PARTIR DE LA FECHA DE SU FABRICACIÓN, LO CUAL SE VERIFICARÁ MEDIANTE EL CERTIFICADO INVIMA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE IMPORTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA OFERTA, Y AL MOMENTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS SE DEBE ENTREGAR REGISTRO DE IMPORTACIÓN. |  |  |
| 3 | EL OFERENTE DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LA FASE PREANALITICA COMO ES: TUBOS Y AGUJAS NECESARIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFERTADAS, ASI MISMO DEBERA ADJUNTAR CERTIFICACION DE VALIDACION DE LOS MISMOS PARA CADA TECNOLOGIA ENTREGADA EN APOYO TECNOLOGICO. |  |  |
| 4 | LAS PRUEBAS SOLICITADAS DEBEN CORRESPONDER A PRUEBAS EFECTIVAS. |  |  |
| 5 | TIEMPO MÁXIMO PARA EL REPORTE DE RESULTADOS 120 MINUTOS. |  |  |
| 6 | EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DEL LABORATORIO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y LECTURA. |  |  |
| 7 | LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DIARIAS, SEMANALES Y MENSUALES SERÁN EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL USUARIO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE USUARIO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN APOYO TECNOLÓGICO Y POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN QUE REALICE EL OFERENTE QUE RESULTARE ADJUDICATARIO (CONTRATISTA), Y LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS INCLUIDOS REPUESTOS INDICADOS POR CASA MATRIZ SERÁN RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL FUTURO CONTRATISTA COMO PROVEEDOR DE LOS ANALIZADORES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |  |  |
| 8 | EL OFERENTE DEBERÁ ALLEGAR JUNTO CON SU PROPUESTA: EL CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO, CCAA; EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, CCBPM Y CERTIFICADO TÉCNICO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS, EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, INVIMA |  |  |
|  | REACTIVOS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 9 | SE DEBEN MANTENER LAS EXISTENCIAS DE LOS LOTES DE REACTIVOS Y CALIBRADORES MINIMO POR 90 DÍAS Y CONTROLES INTERNOS POR MÍNIMO 150 DÍAS. . DEBE INCLUIR: CONTROLES INTERNOS DE DOS NIVELES (NORMAL Y ANORMAL), CALIBRADORES |  |  |
| 10 | LOS GELES DE AGAROSA DEBEN ESTAR LISTOS PARA USAR. |  |  |
| 11 | TRIMESTRALMENTE SE DEBE REALIZAR REPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS EMPLEADAS EN CALIBRACIONES, CONTROLES O REPETICIONES QUE SE GENEREN DE LOS PROCESOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ POR PARTE DEL JEFE DE LABORATORIO DE CADA UNIDAD EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, ESTADÍSTICA REPORTADA POR EL JEFE DEL LABORATORIO Y PROVEEDOR, DE LA CUAL SE DEJARÁ ACTA DE ENTREGA. |  |  |
| 12 | PARA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ES NECESARIO QUE SE SUMINISTRE, POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS: SOLUCIONES DE TRABAJO, AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUCIÓN DE CONTROLES SI ES NECESARIO O AGUA TIPO 2, CUBETAS, ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS POR PRUEBA FACTURADA SEGÚN ESPECIFICACIONES (IMPRESORA ZEBRA ZT411 – PAPEL TÉRMICO DE 5 CM X 2.5 CM), IMPRESORA CON TONER, CINTA O TINTA Y PAPEL. |  |  |

| GRUPO 26 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PRUEBAS INFECCIOSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el virus del VIH (I-II) con Antígeno P24, en suero o plasma humano de cuarta generación mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 2 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C, en suero o plasma humano de tercera generación, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 3 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS A. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos IgM contra el virus de la Hepatitis A, en suero o plasma humano de tercera generación, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 4 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgG. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos IgG contra el Core del Virus de la Hepatitis B, en suero o plasma humano de tercera generación, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 5 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgM. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos IgM contra el Core del Virus de la Hepatitis B, en suero o plasma humano de tercera generación, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia |  |  |  |  |  |
| 6 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para detección cualitativa del Antígeno de Superficie de la Hepatitis B, en suero o plasma humano de tercera generación, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 7 | REACTIVO PARA ANTIGENO e PARA LA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección del Antígeno e de la Hepatitis B, en suero o plasma humano de tercera generación mediante Inmunoensayo por quimioluminisencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 8 | REACTIVO PARA ANTICUERPOS ANTI HBsAg. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección cuantitativa de anticuerpos contra el Antígeno de Superficie de la Hepatitis B, en suero o plasma humano de tercera generación mediante Inmunoensayo por quimioluminisencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 9 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO e DE LA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de anticuerpos contra el antígeno e de la Hepatitis B, en suero o plasma humano tercera generación mediante Inmunoensayo por quimioluminisencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 10 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para detección cualitativa de Anticuerpos contra el Tripanosoma Cruzy causante de la enfermedad de Chagas, en suero o plasma humano tercera generación, mediante Inmunoensayo por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |
| 11 | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | Reactivo para la detección de anticuerpos (IgM/ IgG) contra el Treponema Pallidum causante de SÍFILIS, en suero o plasma humano tercera generación mediante Inmunoensayo por quimioluminisencia o electroquimioluminiscencia. |  |  |  |  |  |

| No. | EQUIPO AUTOMATIZADO EN APOYO TECNOLÓGICO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se requieren un (01) equipo automatizado en apoyo tecnológico que deberá ser instalado en el Laboratorio Clínico de Referencia Nacional BG Edgar Yesid Duarte Valero con las siguientes características: |  |  |
| 2 | De acceso continuo y aleatorio. |  |  |
| 3 | Equipo en apoyo tecnológico con no más de CUATRO (4) año de uso, velocidad mínima de 180 pruebas por hora debe garantizar el acceso continuo de muestras. |  |  |
| 4 | Debe contener alarmas audibles y visibles |  |  |
| 5 | Con pantalla táctil y software amigable en idioma español. |  |  |
| 6 | Dentro del software debe contener un sitio en donde se pueda evidenciar la programación de las muestras y controles, estadio del procesamiento de las muestras y lista de trabajo. |  |  |
| 7 | Dentro del software debe estar contenido un sistema que permita graficar los controles de calidad según los parámetros programados para tal fin (hasta 3 desviaciones estándar). |  |  |
| 8 | Que permita realizar un back up mensual de la información (resultados de exámenes, controles y calibraciones). |  |  |
| 9 | Equipo debe tener un lector de código de barras para recepcionar los pacientes que van a ser analizados. |  |  |
| 10 | Con capacidad para cargar mínimo de 65 muestras simultaneas, que contenga un carrusel de reactivos refrigerado si los estos lo requieren. |  |  |
| 11 | Debe tener un carrusel para suministrar los insumos que son utilizados para la reacción de la muestra y el reactivo; de igual manera debe tener una estación de desechos que permita acceder fácilmente al descarte de los mismos. |  |  |
| 12 | Debe tener un sistema que transporte los reactivos y las muestras de manera independiente y que permita un acceso aleatorio y continuo de todos los reactivos y de las muestras. |  |  |
| 13 | Debe incluir impresora para el equipo entregado en apoyo tecnológico. |  |  |
| 14 | El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación. |  |  |
| No. | REACTIVOS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 15 | Ofertar todos los ítems relacionados en el grupo |  |  |
| 16 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los ítems con reposición semestral de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 17 | Se deben mantener las existencias de los lotes de reactivos y controles internos por 6 meses como mínimo. |  |  |
| 18 | El oferente deberá garantizar la disposición final de los reactivos que por fecha de vencimiento se deban cambiar. |  |  |
| 19 | Debe incluir: controles internos de tercera opinión y calibradores. Esto para todos los ítems, así mismo deberá entregar el agua estéril necesaria para la reconstitución de los mismos si es necesario. |  |  |
| 20 | El control de calidad interno de tercera opinión debe estar valorado para todos y cada uno de los analitos ofertados, tanto por equipo como por metodología. |  |  |
| 21 | Los calibradores deben ser valorados por técnica en su inserto esto para todos los ítems. |  |  |
| 22 | Estabilidad mínima de los calibradores de 7 días. |  |  |
| 23 | Cada uno de los analitos deberá ser implementado y validado por parte de la casa comercial presentando informe a la jefatura del servicio aplica para todos los ítems. |  |  |
| 24 | Los reactivos deben estar listos para su uso incluyendo los controles, calibradores, soluciones y consumibles en estuche cerrado y/o liofilizados para ser re-constituidos únicamente en el caso del reactivo para la hepatitis C. |  |  |
| 25 | La programación de la técnica debe venir estandarizada de casa matriz y no ser modificable. |  |  |
| 26 | El software debe incluir graficas de LEVIN JENNIS esto para todos los equipos en apoyo tecnológico. |  |  |
| 27 | El tiempo de mantenimiento semanal deberá ser máximo de 75 minutos, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal |  |  |
| 28 | El tiempo de mantenimiento diario deberá ser máximo de 60 minutos, opcionalmente automáticos y programables, adjuntando certificación de casa matriz y/o certificación firmada por el representante legal. |  |  |
| 29 | El consumo de agua deberá ser máximo de 50L por hora esto para los equipos entregados en apoyo tecnológico. |  |  |
| 30 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones el supervisor del contrato, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la policía nacional |  |  |
| 31 | El oferente deberá garantizar la entrega de tubos y agujas necesarios para la toma de la muestra y para el procesamiento de las pruebas ofertadas, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal. |  |  |
| 32 | Trimestralmente se debe realizar reposición de las pruebas empleadas en calibraciones, controles o repeticiones que se generen de los procesos mencionados anteriormente, ésta actividad se realizará por parte del jefe de laboratorio de cada unidad en coordinación con la supervisión del contrato, estadística reportada por el jefe del laboratorio y proveedor, de la cual se dejará acta de entrega. |  |  |
| 33 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones (impresora zebra zt411 – papel térmico de 5 cm x 2.5 cm), impresora con toner, cinta o tinta y papel. |  |  |

| GRUPO 27 PRUEBAS DIAGNOSTICAS PCR - NACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARCA | PRESENTACIÓN OFERTADA | NOMBRE REGISTRADO ANTE INVIMA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN Y LECTURA AUTOMATIZADA DE ÁCIDOS NUCLEICOS | PRUEBA | Prueba completa y totalmente automatizada para la extracción y purificación de ácidos nucleicos a partir de muestras respiratorias, pureza 260/280 entre 1.9 a 2.0. Amplificación de ácidos nucleicos purificados para COVID 19, con la detección de genes específicos para la determinación de SARS COV2, que incluya control endógeno, con un límite de detección menor o igual a 100 copias/ml y lectura automatizada de la amplificación de ácidos nucleicos. Anexar estudio técnico o estudio de validación de la prueba realizado por casa matriz o validación secundaria (proceso de verificación) realizada por el Instituto Nacional de Salud o cualquiera de los laboratorios que conforman la Red de diagnóstico ampliado para SARS-CoV2. |  |  |  |  |  |
| 2 | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENOS DEL VIRUS SARS CoV 2 – COVID 19 | PRUEBA | Prueba inmunocromatográfica para la detección de Antígenos del virus SARS CoV 2 – COVID 19, en hisopado nasofaríngeo, con una sensibilidad y especificidad superior al 95%. Debe incluir control de corrida, diluyente para la inactivación del virus e hisopos para toma de la muestra. Anexar estudio técnico o estudio de validación de la prueba realizado por casa matriz y estudio de verificación realizado por Instituto Nacional de Salud en Colombia. |  |  |  |  |  |
| 3 | MEDIO DE CULTIVO PARA TRANSPORTE VIRAL CON HISOPO | PRUEBA | Medio de transporte universal de virus con solución salina equilibrada de Hanks modificada y enriquecida con seroalbúmina bovina, cisteína, gelatina, sacarosa y ácido glutámico. PH amortiguado con tampón HEPES. Con rojo fenol como indicador de pH. Con adición de vancomicina, anfotericina B y colistina para inhibir la proliferación de bacterias y levaduras competidoras. Medio isotónico y sin toxicidad para las células anfitrionas de mamífero, que contenga sacarosa como crioprotector para facilitar la conservación de los virus. Debe incluir hisopo flexible con punto de quiebre y punta de rayón, dacrón o poliéster para la toma de muestras orofaringeas y nasofaríngeas. |  |  |  |  |  |

| No. | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Los insumos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o acondicionamiento (CCAA) y de acuerdo a la Resolución 0132 de 2006 “Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para reactivos de diagnóstico In Vitro”, para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. |  |  |
| 2 | Para el Ítem 1 debe incluir control de corrida desde la extracción hasta la amplificación y detección de SARS COV2 y control interno bien sea endógeno y/o exógeno desde la extracción de la muestra. |  |  |
| 3 | Se requieren equipos en apoyo tecnológico |  |  |
| No. | ITEM 1. PRUEBA MOLECULAR | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 4 | EXTRACCIÓN: Un (01) equipo completamente automatizado (robotizado) para la extracción (purificación) de ácidos nucleicos y preparación de la mezcla de amplificación para PCR, que minimice tiempos los tiempos de manipulación. Tiempo de procesamiento inferior o igual a 4 horas para 96 determinaciones y capacidad mínima de procesamiento diaria por equipo de 490 muestras en 24 horas. Que incluya controles de corrida que permitan verificar el proceso desde la extracción. |  |  |
| 5 | AMPLIFICACIÓN: Un (1) equipo completamente automatizado (robotizados) para la amplificación, detección y lectura de ácidos nucleicos por PCR en tiempo real. Tiempo de procesamiento inferior o igual a 3 horas para 96 determinaciones y capacidad mínima de procesamiento diaria por equipo de 490 muestras en 24 horas. Que incluya controles de corrida que permitan verificar el proceso. |  |  |
| 6 | Los insumos deberán cumplir con la reglamentación estipulada en el Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in Vitro, para aquellos insumos o elementos que lo requieran. En el caso que dicho insumo o elemento no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA. |  |  |
| 7 | El CONTRATISTA deberá asesorar al Laboratorio Clínico de Referencia Nacional y laboratorios del nivel país tanto técnica como científica en el manejo correcto de los equipos ofrecidos, insumos y reactivos. |  |  |
| 8 | El oferente deberá suministrar en medio magnético insertos y hojas de seguridad de las PRUEBAS o insumos, ficha técnica y los catálogos de los equipos en idioma castellano para aquellos grupos o ítems que requieran apoyo tecnológico, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las PRUEBAS y especificaciones técnicas de los insumos. |  |  |
| 9 | El oferente deberá ofrecer el servicio técnico para mantenimiento correctivo en caso de emergencia por daño tanto del equipo principal como el de Back up o los módulos que componen el sistema de automatización. El tiempo de respuesta de llamado debe ser inferior a 3 horas presencial contadas a partir del reporte de la falla técnica ESTO APLICA PARA LOS ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. |  |  |
| 10 | El C oferente deberá garantizar el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico. APLICA PARA LOS ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. |  |  |
| 11 | El oferente debe comprometerse a dar el entrenamiento al personal del Laboratorio Clínico de Referencia Nacional para el adecuado manejo del equipo ofertado y deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio. APLICA PARA LOS ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. |  |  |
| 12 | Todos los equipos se deben entregar con su respectivo PC o estación de trabajo y UPS. |  |  |
| 13 | El oferente se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la institución. APLICA PARA LOS GRUPOS E ITEMS QUE REQUIERAN EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. El equipo deberá conectarse al software SISAP de la Dirección de Sanidad en un periodo máximo de 30 días después de su instalación, ofertar un computador para la interface del equipo al sistema SISAP, con memoria RAM superior a 2 Gigas, procesador igual o superior de 2.8 GHZ y disco de 500 GIGAS, sistema operativo Windows XP profesional SP3, con interface USB de alta velocidad o en su defecto Windows virtual para instalar sistema operativo XP. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor. |  |  |
| 14 | El oferente deberá especificar presentación, número de PRUEBAS por kit o estuche |  |  |
| 15 | Las pruebas solicitadas deben corresponder a pruebas efectivas. Esto para todos los grupos con reposición mensual de las mismas previa solicitud y revisión por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 16 | El oferente garantiza un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades de la Institución, en forma oportuna por el término que dure el contrato. La primera entrega deberá realizarse máximo a los 8 días hábiles después de suscribirse la carta de inicio de ejecución, según estadística. |  |  |
| 17 | El oferente certifica la sostenibilidad en los precios durante la ejecución del contrato, y solo a partir de la vigencia 2024 se tendrá en cuenta el incremento de la tasa de variación anual IPC del año inmediatamente anterior. |  |  |
| 18 | El oferente garantiza el cambio de los insumos y reactivos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 19 | El oferente garantiza el cambio de los insumos y reactivos que estén a 30 días de su fecha de vencimiento, sin costo alguno para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 20 | El deberá realizar el cambio y la disposición final de los insumos objeto del presente proceso, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a (10) diez días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 21 | El oferente allegó junto con su propuesta: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, CCAA; el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, CCBPM y certificado técnico de las condiciones sanitarias, expedidos por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. |  |  |
| 22 | Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos. |  |  |
| 23 | Oferente garantiza la entrega de las etiquetas para la impresión de códigos de barra necesarios para la identificación de cada muestra en la fase pre-analítica. |  |  |
| 24 | Para el procesamiento y reporte final de los resultados es necesario que se suministre, por parte del contratista, los consumibles requeridos: Los kits de reactivos deben contener todo lo necesario para la ejecución del procedimiento de extracción y amplificación, incluidos todos los plásticos, cartuchos de reactivo precargados, tampones de incubación necesarios, y soluciones para el pretratamiento de muestras (si son necesarias), soluciones de trabajo, agua estéril para reconstitución de controles si es necesario o agua tipo 2, cubetas, tubos, cartuchos, plásticos, etiqueta de código de barras por prueba facturada según especificaciones suministradas por el supervisor del contrato, tinta y papel según especificaciones de las impresoras ofrecidas, sin costo alguno para la Policía Nacional. Aplica para todos los ítems. |  |  |
| 25 | Para la entrega de los equipos en apoyo tecnológico se debe realizar acta de recepción por parte de Laboratorio Clínico de Referencia Nacional, para lo cual se tendrá en cuenta la fecha de compra, valor de compra, tiempo de uso, estado actual, mantenimientos preventivos programados y registro sanitario, así como los registros y/o certificados de importación de los bienes cuando provengan del exterior. |  |  |

| REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROCESO |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | OFRECE |  |
|  |  | SI | NO |
| 1 | El oferente proveerá un sistema LIMS (Sistema de Gestión de Información de Laboratorio). El LIMS servirá de plan Contingencia, este se alimentara con los datos de la vista en tiempo real, se actualizarán los datos de la base de datos de SISAP en todo el proceso de vida del examen y tendrá una duración de todo el contrato, futuras adiciones o lo que considere el supervisor del contrato. |  |  |
| 2 | El software para administración y manejo del sistema automatizado debe ser capaz de conectarse para tomar los datos necesarios procedentes del sistema de información de los laboratorios clínicos y conducirlos según programación, a analizadores y/o sistemas de automatización. Administrar las solicitudes de muestras y supervisar el estado operativo de los dispositivos. Establecer conexiones de comunicación entre el sistema de automatización, los analizadores y el software de gestión de datos. Tableros y reportes en tiempo real. |  |  |
| 3 | El CONTRATISTA deberá garantizar la entrega de los insumos necesarios para realizar los procedimientos de la fase pre-analítica (tubos, agujas) por paciente atendido lo cual podrá ser evidenciado a través del LIS de la institución y las herramientas de monitoreo remoto que se conectan a los analizadores, así mismo deberá adjuntar certificación de validación de los tubos para cada tecnología entregada en apoyo tecnológico firmado por representante legal o representante del área técnica director, coordinador del laboratorio o líder de ayudas diagnósticas |  |  |
| 4 | El software del proveedor debe permitir una interface bidireccional con los analizadores que tengan la opción HOST QUERY de manera que no se tenga la necesidad de programarlos. Así mismo el software debe permitir el rastreo de los exámenes que se transmiten desde SISAP ya sea con la identificación del paciente o con el número de formulario. |  |  |
| 5 | Se requiere que el oferente instale en cada una de las sedes un servidor con un software lis (middleware) que sirva como mecanismo de conexión entre los analizadores y SISAP, y que a su vez permita el manejo interno del área de laboratorio. |  |  |
| 6 | El número de pruebas transmitidas y validadas en el SISAP debe ser el mismo que el de las pruebas facturadas. |  |  |
| 7 | El oferente debe garantizar el funcionamiento del lis en cada laboratorio aun cuando no se tenga conexión con SISAP o este no se encuentre funcional. siendo un respaldo real el sistema LIS principal y que permita tener la trazabilidad del paciente y sus exámenes durante todo el proceso desde tomas de muestra hasta la entrega final del resultado. |  |  |
| 8 | El oferente debe garantizar la instalación de impresoras láser que requiera cada laboratorio y toma de muestras asociado al servicio con el fin de realizar entrega física de los resultados a los usuarios del subsistema de Sanidad Policial |  |  |
| 9 | El oferente debe instalar un software de gestión de inventario de laboratorio que permita llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia del INVIMA. |  |  |
| 10 | El contratista debe garantizar que la conexión de los analizadores al LMIS Y debe realizarse con una red diferente a la de la POLICÍA NACIONAL. (montaje de su propia red con todos los elementos necesarios sin incurrir en ningún costo adicional para la POLICÍA NACIONAL). |  |  |
| 11 | La interface proporcionada por el proveedor deberá transmitir los comentarios, valores de referencia, metodologías, tipos de muestra y demás variables que se requiera. realizados desde el LIMS hacia SISAP, así como la validación de parámetros por profesional. La Interface con SISAP, debe permitir la transmisión del nombre del profesional que valida la prueba, el cual debe quedar explícito tanto en el software del proveedor como en SISAP. esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. |  |  |
| 12 | El oferente debe garantizar en su sistema LIMS la consulta de resultados históricos de un paciente independientemente si hay SISAP y que la sede tenga conectividad a internet. debe tener un acceso directo a cada consultorio de los servicios que lo requieran esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. |  |  |
| 13 | El Oferente deberá anexar el plan de contingencia para la puesta en funcionamiento de los equipos en apoyo tecnológico para eventualidades como configuración de la interfaz, caídas de red, intermitencias con base de datos sin que afecte la prestación del servicio a los usuarios del Subsistema de Sanidad Policial. |  |  |
| 14 | El LIMS software debe garantizar que no se realizarán reprocesos en cuanto al ingreso de información, validación de los datos, confirmaciones entre otros al sistema SISAP, puesto que se requiere facilitar la trazabilidad de los procesos que se llevan en el Laboratorio clínico |  |  |
| 15 | Se requiere la transmisión de los resultados de pacientes al software sisap de la policía nacional y controles de calidad internos al software de calidad ofertado, adicionalmente se debe realizar un informe trimestral del desempeño del control de calidad que incluya los siguientes indicadores icd, ids, iet, sigmametría, sesgo relativo, cvr y estadísticas mensuales |  |  |
| 16 | Para el grupo de Microbiología el LIMS debe contar con un Software Epidemiológico Compatible Con Las Versiones De WHONET. Asistencia técnica en la configuración de whonet o cualquier otro tipo de tecnología informática que exija datos o informes de la epidemiologia microbiana de la institución sea para entes reguladores como la SDS O EL INS, como para los comités de infectología o epidemiologia de la entidad. disponibilidad y entrega de la versión de la CLSI actualizada por parte de la casa comercial. identificación de la muestra del paciente mediante código de barras y con carga continua. |  |  |
| 17 | Los costos del desarrollo informático correrán por cuenta del oferente. |  |  |
| 18 | Para el grupo de Microbiología el LIMS debe ofrecer protocolos analíticos y flujos de trabajo personalizables para un sistema microbiológico real sin papel (análisis de muestras, gestión de datos, gestión de datos de pacientes, gestión de alarmas, gestión de riesgos de enfermedades, informes de diagnóstico, control de infecciones, trazabilidad, validación), que permita aumentar la productividad, optimizando la eficiencia, trazabilidad, seguridad del paciente, reduciendo el riesgo de errores, alta interoperabilidad para una fácil interfaz con his, instrumentos microbiológicos y sistemas de automatización de laboratorio - módulo integrado de epidemiología y gestión de alertas - flexibilidad y personalización según las necesidades de la DISAN. |  |  |
| 19 | El Oferente correrá con los gastos para las adecuaciones del servicio en cuanto a cableados, dispositivos electrónicos, repuestos, puntos de red y demás elementos que se requieran para implementar el software específico para Laboratorio clínico; sin costo alguno para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 20 | El proveedor deberá garantizar dentro del LIMS un módulo para el manejo y control de inventarios de cada uno de los procesos y lugares donde se encuentren los reactivos con su correspondiente kardex y de acuerdo a las entidades de control externas e internas (Secretaria de Salud, INVIMA, DISAN), el módulo debe permitir llevar la trazabilidad de los insumos de acuerdo a la normatividad de reactivo vigilancia. Además, El oferente debe garantizar que el software verifique la fecha de vencimiento de los insumos que será mínima de seis (06) meses, a partir de la entrega, debe registrar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén, manejando los diferentes tipos de alertas. |  |  |
| 21 | El oferente deberá suministrar en medio magnético insertos de las PRUEBAS o insumos, ficha técnica y los catálogos de los equipos en idioma castellano para aquellos grupos o ítems que requieran apoyo tecnológico, en donde se establezca claramente el método utilizado para procesar las PRUEBAS y especificaciones técnicas de los insumos. |  |  |
| 22 | Todos los equipos de apoyo tecnológico deben tener su respectivo PC o estación de trabajo. con las características mínimas AMD RYZER 5, CORE i5 de ultima generación o superior de línea empresarial de marcas reconocidas, que cuenten con tarjeta de red ethernet para la Coordinación de Laboratorio Clínico y con todas las licencias requeridas (Tecnologías virtualizadas activas, OFFICE, ANTIVIRUS, SISTEMA OPERATIVO, NAVEGADORES, APLICACIONES activas y funcionando) se debe realizar mantenimiento preventivo cada 6 meses. Los costos adicionales, soporte técnico, cables de red o dispositivos adicionales que se requieren para la conexión van por cuenta del proveedor. |  |  |
| 23 | El oferente se compromete a conectar los equipos en apoyo tecnológico, al Software SISAP de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dentro de los 30 días siguientes a la instalación, sin costo alguno para la institución de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y según las instrucciones del diccionario de datos de la Dirección de Sanidad. aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. |  |  |
| 24 | El LIS instalado por el oferente debe tener la capacidad de generar y garantizar los resultados en formato PDF con las firmas digitales con políticas de seguridad encriptación contando con un módulo de envío por medio de correo electrónico a los usuarios del subsistema de salud de acuerdo a las políticas de seguridad de la Policía Nacional y conforme al diccionario de datos que brinda la Dirección de Sanidad. Una vez estos estén validados, deben ser enviados a SISAP de acuerdo a la disposición de Telemática para el manejo de la Policía Nacional, esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. |  |  |
| 25 | El oferente deberá realizar capacitación en el uso de todo el LIMS con su respectivo manual de usuario y manual técnico |  |  |
| 26 | El LIMS del proveedor debe permitir la realización de informes y estadísticas directamente desde su base de datos complementando y permitiendo la verificación de los datos ingresados a SISAP. igualmente debe permitir la integración con cualquier diseño de formulario en SISAP, debe consentir el ajuste de los valores de referencia directamente desde su software y la trasmisión de los mismos a SISAP. |  |  |
| 27 | los resultados en el software en el proveedor deben transmitir automáticamente validados al SISAP, sin necesidad de doble validación o validación en cada sistema por separado. deberá permitir realizar Backup’s automáticos que aseguren la integridad de la información. igualmente debe servir como plan de contingencia en caso de que la red de la Policía Nacional no funcione o exista algún problema con SISAP. Para lo cual el software ofertado debe ser totalmente independiente de SISAP y generar sus propias etiquetas de código de barras que deben contener de manera cronológica (mes-día), campo de la fecha y hora de toma de la muestra, nombre completo, dirección de la sede, número telefónico, documento del paciente, numero de solicitud en el LIS, número del formulario y exámenes a procesar”. esto aplica para los grupos e ítems que requieran equipo en apoyo tecnológico. |  |  |
| 28 | El LIMS debe de generar y cargar los resultados en pdf cuando se requiera |  |  |
| 29 | El Oferente deberá para el desarrollo de esta interface hacer las coordinaciones respectivas con el área de telemática de la institución. Esta interface no generara costos para Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional.. |  |  |
| 30 | El Oferente deberá colocar un servidor y equipos de cómputo para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, si este se requiere, sin costo adicional para los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 31 | El oferente deberá colocar un servidor para la prestación del servicio con su respectivo antivirus donde se respalde toda la información y donde se encuentre alojado la interface con su aplicación, sin costo adicional para la Policía Nacional. El servidor instalado en cada laboratorio debe tener licencia de windows server actualizada, antivirus activo y actualizado durante toda la entrega. |  |  |
| 32 | Los servidores del oferente deben pasar todas las pruebas de vulnerabilidad requeridas por las oficinas de telemática DIPON y DISAN, las cuales se realizarán con plazo máximo un (01) mes del inicio del proceso contractual. Además se debe coordinar con el almacén el ingreso y marcaje de los equipos a los Inventarios de los Laboratorios Clínicos de los establecimientos de la Dirección De Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |
| 33 | El oferente deberá garantizar el suministro e instalación, en forma gratuita de los repuestos y elementos que se requieran para el mantenimiento de los equipos que se encuentran en apoyo tecnológico. |  |  |
| 34 | El oferente debe comprometerse a dar el entrenamiento al personal del laboratorio clínico para el adecuado manejo del equipo ofertado. El entrenamiento debe impartirse durante los 10 días anteriores a la puesta en marcha del equipo y deberá complementarse a fin de resolver las dudas generadas durante el manejo diario. El proveedor dará capacitación o entrenamiento al personal nuevo o que haya sido trasladado al servicio. |  |  |
| 35 | El contratista deberá suministrar soporte técnico de manera preventiva, predictiva, y correctiva a la interface y por el tiempo que dure el contrato sin costo adicional para la Dirección de Sanidad |  |  |
| 36 | El tiempo promedio para el reporte de resultados debe ser máximo de 60 minutos. |  |  |
| 37 | El Oferente deberá Garantizar el soporte técnico del sistema de información específico que se llegara a colocar en apoyo tecnológico durante las 24 horas los 365 días del año en caso de caídas del sistema. |  |  |
| 38 | El contratista deberá garantizar el soporte técnico: instalación en un plazo no mayor a 30 días calendario una vez legalizado el contrato, previa coordinación con el supervisor, según el área destinada de cada laboratorio clínico, acondicionamiento del área si es necesario para la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo. Sin embargo para los equipos destinados al laboratorio clínico de la Clínica del Sur de Bogotá, se deberá contar con la disponibilidad de los equipos ofertados en el país, de tal manera que una vez se notifique por parte del supervisor la fecha de puesta en funcionamiento de la Clínica del Sur se lleve a cabo la instalación de los mismos en un plazo no mayor a 30 días calendario. Para la presentación de oferta deberá adjuntar cronograma de mantenimiento firmado por representante legal) y repuestos sin costo adicional para la Dirección de Sanidad Policía Nacional |  |  |
| 39 | En caso de falla técnica del equipo debe haber un tiempo de respuesta por parte de ingeniería menor a 2 horas vía telefónica y menor a 4 horas de forma presencial, en caso de confirmarse que no hay solución posterior a las 4 horas por parte de ingeniería, se debe asegurar el montaje de las pruebas a través de un plan de contingencia antes de dos horas en otra institución cuya tecnología cumpla las características solicitadas en el pliego y adjunte con los resultados copia de los controles de calidad internos del día y externos del mes en que ocurra el incidente. |  |  |
| 40 | El oferente deberá garantizar las medidas de respaldo eléctrico con UPS ante cualquier falla eléctrica de manera que no se ponga en riesgo las operaciones del equipo dado en apoyo tecnológico. |  |  |
| 41 | Para los laboratorios de baja complejidad se debe entregar un computador, una impresora para entrega de resultados, lectores de código de barras y una impresora de códigos de barra. Para los Laboratorios de Mediana y alta complejidad para la impresión y radicación se deben entregar dos computadores, una impresora láser y dos impresoras de códigos de barras. Para la coordinación de Laboratorio clínico un computador adicional destinado a dar seguimiento al LIMS. |  |  |
| 42 | El oferente deberá ofrecer el servicio técnico para mantenimiento correctivo en caso de emergencia por daño tanto del equipo principal como el de Back up o los módulos que componen el sistema de automatización. El tiempo de respuesta de llamado debe ser inferior a 3 horas presencial contadas a partir del reporte de la falla técnica y de 6 horas máximo para aquellas que no cuentan con servicio de urgencias. |  |  |
| 43 | El contratista debe entregar un cronograma en un plazo de 15 días después de la adjudicación del contrato sobre el mantenimiento preventivo de todos los elementos de cómputo (servidores, computadores, impresoras, lectores de códigos de barras) |  |  |
| 44 | El registro de importación y certificado INVIMA (el registro de importación se debe entregar al momento de instalación de los equipos en los laboratorios clínicos y para la presentación de la oferta se debe anexar un compromiso de entrega de los registros de importación firmada por el representante legal al responsable del laboratorio.) |  |  |
| 45 | El oferente garantizará un stock de insumos en el país, que permita cubrir las necesidades Tecnológica de la institución, como lo son papelería, Rollo Cinta Impresora Térmica, cartuchos u tonner de impresión, kit de mantenimiento de impresoras, medios magnéticos, en forma oportuna por el término que dure el contrato. |  |  |
| 46 | El oferente deberá suministrar un megabyte por tres por el número de pruebas contratadas con el fin de almacenar los datos para la base de datos SISAP de acuerdo a las características técnicas especificadas por la oficina de telemática de la Dirección General Policía Nacional |  |  |
| 47 | Los equipos deberán permanecer en calidad de apoyo tecnológico hasta el consumo final de los insumos adquiridos. |  |  |
| 48 | Para el ingreso de bienes devolutivos a los Estados contables de la unidad a través de contrato de comodato. El proveedor deberá entregar a la dependencia de activos fijos del grupo logístico de cada unidad la siguiente documentación: * Las facturas de los bienes a ingresar. * Ficha técnica en medio físico y magnético. * Pólizas de todo riesgo y cronograma que indique la responsabilidad y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes a ingresar. * Pólizas de todo riesgo a asumir los gastos por hurto, pérdida y daño por desastres de los bienes a ingresar. Con el fin de determinar la responsabilidad sobre estos bienes de acuerdo a su figura contractual. * Parafiscales del personal encargado de los mantenimientos de los servidores, redes, dispositivos y computadores. |  |  |
| 49 | *Marcaje de los bienes a ingresar identificando número de activo, empresa responsable, serial y datos técnicos de soporte. |  |  |
| 50 | El oferente deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato. |  |  |

| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | OBLICAGIÓN | OFRECE | NO OFRECE |
| 1 | El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. El oferente deber anexar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. Formulario de compromiso firmado por el representante legal de la empresa (según modelo) (ver formulario y diligenciar) |  |  |

| No. | CLAUSULA AMBIENTAL | OFRECE | NO OFRECE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informar si la empresa presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext Consulta de infracciones o sanciones - Minambiente En este enlace encontrará el histórico del Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA correspondiente a las sanciones que fueron reportadas por las autoridades ambientales antes de hacer uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales En Línea - VITAL. vital.minambiente.gov.co. El oferente deberá anexar carta firmada por el representante legal de la misma, donde manifieste que la empresa no cuenta con sanciones vigentes por incumplimiento de la legislación ambiental colombiana. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 773 de 2021 o la que la modifique o sustituya, y demás normatividad vigente aplicable, relacionada con el etiquetado y manejo de productos químicos. Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual (en relación al contrato suscrito), será asumida como responsabilidad del contratista. Atender las exigencias que se establezcan en el sistema de gestión ambiental de la Dirección de Sanidad Policía Nacional, durante la actividad contractual, en los laboratorios de la Dirección de Sanidad a nivel país. |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO (41); FAMILIA (10 - 11); CLASE (53 – 58 – 60 – 61 ). 41105300; EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS.; EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO.; SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUM INISTROS.. 41115800; INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO.; ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS.. 41116000; REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS.. 41116100; KIT DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS... DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS.. UNIDAD DE MEDIDA. MILILITROS KIT PRUEBA COMPLETA UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL..

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

- Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

- Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

- Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

- Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

- Utilizar los bienes objeto del presente contrato, para el uso para el cual fueron fabricados, de conformidad con la capacitación de uso realizada por el CONTRATISTA y de acuerdo con la información del fabricante.

- Dar aviso al CONTRATISTA cuando los bienes entregados en comodato presenten fallas o daños que impidan su normal uso.

- Notificar inmediatamente al CONTRATISTA, en caso de presentarse frente a los equipos entregados en comodato, cualquier acto de perturbación o de privación de la tenencia o del uso, para que éste último pueda formular las acciones, incidentes y recursos que considere convenientes para la defensa de sus derechos.

- No enajenar, prometer en venta, transferir a cualquier título, constituir gravámenes o limitaciones de la propiedad, a  favor de terceros, sobre los equipos o dispositivos objeto del contrato y oponerse a diligencias de embargo o secuestro que involucre los mismos cuando dichas diligencias se deriven de acciones interpuestas por acreedores del CONTRATANTE, caso en el que éste último manifestará a las autoridades competentes que el equipo es de propiedad del CONTRATISTA y dará aviso a éste último de la diligencia que pretende realizarse.

- Emplear los equipos entregados en comodato únicamente con los insumos suministrados por el CONTRATISTA. No se permitirá el uso de los equipos con productos de otras marcas, que no hayan sido suministrados directamente por el CONTRATISTA.

- Abstenerse de realizar mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos entregados en comodato, salvo autorización previa y escrita del CONTRATISTA.

- Efectuar solicitud periódica de los insumos y/o productos, en las cantidades mínimas convenidas en el contrato de suministro.

- Restituir a la terminación del comodato al CONTRATISTA los equipos entregados en comodato, en buen estado de funcionamiento, salvo el deterioro proveniente de la naturaleza y el uso normal de los mismos.

- Disponer del tiempo para realizar el mantenimiento de los equipos por parte del personal técnico del CONTRATISTA, de acuerdo al cronograma establecido de común acuerdo entre las partes.

- Entregar al CONTRATISTA, previa solicitud oportuna por parte de este último, toda la documentación e información que se requiera en desarrollo de este contrato.

- El CONTRATANTE debe garantizar y mantener las condiciones de instalaciones eléctricas y calidad de agua de la que se sirven los Dispositivos y establecidas en las especificaciones técnicas de la oferta presentada por el CONTRATISTA.

- En el evento en que el CONTRATANTE decida trasladar los Dispositivos médicos correspondientes, del lugar en el que inicialmente fueron instalados por parte del CONTRATISTA, deberá solicitar a este último la autorización correspondiente para dicho traslado (En caso que aplique).

- El CONTRATANTE garantiza que los dispositivos médicos y equipos de cómputo serán exclusivamente usados, manipulados y aseados por personal técnicamente entrenado por el CONTRATISTA. Adicionalmente el CONTRATANTE se compromete a no instalar ni correr ningún programa diferente de los programas instalados por el CONTRATISTA en los Dispositivos entregados en virtud de este contrato (En caso que aplique).

- Cualquier daño que sufran los Dispositivos, entregados en virtud de este contrato, por causa del CONTRATANTE, sus dependientes, o de terceros, debidamente probado y ocasionado por virus, daño físico, humedad, culpa levísima, y en general cualquier otra causa, no será responsabilidad del CONTRATISTA y por tanto será asumido por el CONTRATANTE. Es de aclarar que, en caso de pérdida, imputable al CONTRATANTE y debidamente probada, este asumirá el valor correspondiente al mismo, o en su defecto, podrá reponer dicho equipo de cómputo, respetando las especificaciones técnicas de este último.

- El CONTRATANTE es responsable de las buenas condiciones ambientales del laboratorio donde reposan y serán manipulados los Dispositivos entregados en comodato, lo anterior implica que cualquier daño que por esta causa se genere a los bienes antes referidos será de su entera responsabilidad; tal es el caso de aquellos derivados de oxidación por humedad, deterioro interno o externo de los equipos, hongos, y otros que técnicamente correspondan o se produzcan por este tipo de situaciones.

- El CONTRATANTE acepta que para cualquier tipo de mantenimiento se utilizará exclusivamente personal técnico calificado del CONTRATISTA.

- A partir de la vigencia 2024 para los precios contratados se tendrá en cuenta el incremento de la tasa de variación anual IPC del año inmediatamente anterior.

- Dar aviso al CONTRATISTA por intermedio del supervisor del contrato dos meses antes de la puesta en funcionamiento del Laboratorio ubicado en la Clínica del Sur, para realizar las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos destinados a ésta unidad en apoyo tecnológico para los grupos e ítems que lo requieren.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con el objeto contractual.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

- Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la aportar al Grupo de Contratos de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

- Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.

- CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

- Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.

- Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.

- Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista.

- El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

- El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad en el país de los equipos ofertados en apoyo tecnológico para los laboratorios clínicos de la Dirección de Sanidad incluyendo los destinados a la Clínica del Sur de Bogotá, los cuales serán instalados previa coordinación con el supervisor del contrato.

- Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

| RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSECUTIVO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA | MODALIDAD * |  |  | % PART | VALOR CONTRATO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV) | FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA | FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA LA EXPERIENCIA EN EL RUP. |
|  |  |  |  | I | UT | C |  |  |  |  |
| 1 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| 2 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| 3 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| 4 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| 5 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |
| * I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: el diligenciamineto del presente formulario se hará conforme a las condiciones establacidas en el pliego de condiciones definitivo publicado por la entidad

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legalCiudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia, del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

| Contratos relacionados con la actividad de estudios en Moneda del País de Origen (A) | Contratos relacionados con la actividad estudios y diseños convertidos a Moneda Legal Colombiana (B) | Participación porcentual del proponente en el contratista plural (C) | Valor en Pesos Colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D) (B * C) = D |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato | contrato | contrato | contrato |
| Contrato | contrato | contrato | contrato |
| Contrato | contrato | contrato | contrato |
| Contrato | contrato | contrato | contrato |
| Contrato | contrato | contrato | contrato |
| Total |  | Contrato | contrato |

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

__________________________________

Firma del Contador público y/o Revisor fiscal

Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Cargo: Diligenciar cargo

Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento

FORMULARIO CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Clasificación del proponente extranjero de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el Registro Único de Proponentes", así

| SEGMENTO | FAMILIAS | CLASES |
| --- | --- | --- |
| Segmento | Familia | Clases |

Autorizo a la Unidad Ejecutora de la Policía Nacional para verificar la información suministrada.

Atentamente,

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar,  según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.

FORMULARIO CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Cuadro de capacidad financiera del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

La solicitud de las vigencias a tener en cuenta, se realizará de acuerdo a las normas vigentes, debiéndose realizar los ajustes acordes a la misma, por el estructurador del estudio previo, cuando se generen cambios

| PROPONENTE | ACTIVO CORRIENTE | ACTIVO TOTAL | PASIVO CORRIENTE | PASIVO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 |
|  | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 |
|  | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 |

| PROPONENTE | UTILIDAD OPERACIONAL | GASTOS DE INTERESES | PATRIMONIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 |
|  | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 |
|  | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 | $ 20XX 000.000.000,00 |

Para el diligenciamiento del siguiente cuadro, en el caso de proponentes extranjeros, deberán  realizar la conversión de la moneda  según corresponda al país,  a dólares y posteriormente a pesos colombianos.

| Proponente | Liquidez | Nivel de endeudamiento | Capital de trabajo | Razón de cobertura de intereses | Rentabilidad del patrimonio | Rentabilidad del activo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente | Activo corriente sobre pasivo corriente | Pasivo total sobre activo total | Activo corriente menos pasivo corriente | Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses | Utilidad operacional dividida por el patrimonio | Utilidad operacional dividida por el activo total |
| RESULTADO | % | % | % | % | % | % |

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

_________________________________

Firma del Contador público y/o Revisor fiscal

Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Cargo: Diligenciar cargo

Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional

FORMULARIO VALOR ESTIMADO E IVA

- EXPLICACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA:

El oferente para su propuesta económica Inicial, deberá diligenciar en el SECOP II, el VALOR TOTAL del presupuesto restando el descuento que aplica a cada uno de los valores unitarios estimados, tal como  se indica a continuación.

Ejemplo: Si el proponente desea ofertar para el Grupo 1 un 5% de descuento a los valores unitarios estimados, deberá diligenciar la oferta económica por valor de $5.446.671.866,59

| PRESUPUESTO OFICIAL DEL GRUPO 1 | $5.733.338.806,94 |
| --- | --- |
| 5% de descuento | $ 286.666.940,35 |
| OFERTA ECONÓMICA INICIAL A DILIGENCIAR EN SECOP II, es: | $5.446.671.866,59 |

Se aclara que el porcentaje de descuento ofertado se aplicará a cada uno de los VALORES UNITARIOS ESTIMADOS PARA LOS ÍTEMS y se adjudicara por el valor total ofertado.

- DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO VALOR ESTIMADO E IVA

El oferente debe aclarar en su oferta económica, si el ítem, ítems, grupo o grupos a ofertar INCLUYEN IVA, están EXENTOS o EXCLUIDOS de IVA, para lo cual debe anexar en la oferta, la partida arancelaria y diligenciar el presente anexo FORMULARIO VALOR ESTIMADO E IVA.

Nota: Los valores aquí establecidos no deben ser modificados por el oferente, únicamente diligenciará lo relacionado con la partida arancelaria e Indicará si el ítem ofertado Genera IVA (19%) o el porcentaje que le aplique o si está  EXENTO o EXCLUIDO DE IVA.

| ÍTEM Y/O LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ESTIMADO | PARTIDA ARANCELARIA | Indicar si el ítem ofertado Genera IVA (19%), EXENTO o EXCLUIDO DE IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO HEMATOLOGIA, QUIMICA, HORMONAS, MARCADORES TUMORALES Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  |  |  |  |  |
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO CENTRAL DE PROCESAMIENTO POLICIA NACIONAL, LABORATORIO URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.989,39 |  |  |
| 2 | ACIDO ÚRICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 469,17 |  |  |
| 3 | ALBÚMINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 4 | ALT | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 5 | AMILASA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 6 | AST | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 7 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERRASA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 8 | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 9 | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 10 | CALCIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 481,50 |  |  |
| 11 | COLESTEROL HDL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 790,11 |  |  |
| 12 | COLESTEROL LDL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 917,10 |  |  |
| 13 | COLESTEROL TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 446,32 |  |  |
| 14 | CPK MB | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 917,10 |  |  |
| 15 | CPK TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 637,56 |  |  |
| 16 | CREATININA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 446,32 |  |  |
| 17 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 18 | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 583,84 |  |  |
| 19 | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 647,78 |  |  |
| 20 | FÓSFORO INORGÁNICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 647,78 |  |  |
| 21 | GLUCOSA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 445,80 |  |  |
| 22 | HIERRO TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 23 | MAGNESIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 24 | PROTEÍNAS EN ORINA Y LCR | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.187,51 |  |  |
| 25 | PROTEÍNAS TOTALES | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 655,80 |  |  |
| 26 | TRANSFERRINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 695,59 |  |  |
| 27 | TRIGLICÉRIDOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 446,32 |  |  |
| 28 | UREA UV CINÉTICA – NITROGENO UREICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 461,35 |  |  |
| 29 | FACTOR REUMATOIDEO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.844,41 |  |  |
| 30 | PROTEÍNA C REACTIVA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.844,41 |  |  |
| 31 | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.844,41 |  |  |
| 32 | COMPLEMENTO C3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.096,29 |  |  |
| 33 | COMPLEMENTO C4 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.096,29 |  |  |
| 34 | INMUNOGLOBULINA G | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.060,30 |  |  |
| 35 | INMUNOGLOBULINA M | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.060,30 |  |  |
| 36 | INMUNOGLOBULINA A | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.060,30 |  |  |
| 37 | ACIDO VALPROICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.401,40 |  |  |
| 38 | CARBAMAZEPINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.455,92 |  |  |
| 39 | OPIÁCEOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.880,98 |  |  |
| 40 | BENZODIACEPINAS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.868,17 |  |  |
| 41 | CANNABINOIDES | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.868,17 |  |  |
| 42 | COCAÍNA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.868,17 |  |  |
| 43 | BARBITÚRICOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.274,99 |  |  |
| 44 | ANFETAMINAS – SEMICUANTITATIVA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.868,17 |  |  |
| 45 | ETANOL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.708,81 |  |  |
| 46 | MICROALBUMINURIA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.096,29 |  |  |
| 47 | LACTATO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.173,58 |  |  |
| 48 | AMONIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 713,83 |  |  |
| 49 | CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.071,22 |  |  |
| 50 | ACIDO FÓLICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.027,78 |  |  |
| 51 | CORTISOL SERICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.947,22 |  |  |
| 52 | CORTISOL URINARIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.947,22 |  |  |
| 53 | ESTRADIOL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.873,90 |  |  |
| 54 | FERRITINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.518,18 |  |  |
| 55 | FSH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.873,90 |  |  |
| 56 | IgE REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 4.404,41 |  |  |
| 57 | LH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.873,90 |  |  |
| 58 | PROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.777,93 |  |  |
| 59 | PROLACTINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.873,90 |  |  |
| 60 | PSA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.495,06 |  |  |
| 61 | PSA LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.958,77 |  |  |
| 62 | BETA HCG | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.873,90 |  |  |
| 63 | CA-125 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.678,24 |  |  |
| 64 | ALFAFETOPROTEINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.853,67 |  |  |
| 65 | T3 LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.135,45 |  |  |
| 66 | T4 LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.404,40 |  |  |
| 67 | TESTOSTERONA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.364,14 |  |  |
| 68 | VITAMINA B12 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.972,65 |  |  |
| 69 | TSH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.404,40 |  |  |
| 70 | TT3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.383,90 |  |  |
| 71 | TT4 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.383,90 |  |  |
| 72 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO CEA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.853,67 |  |  |
| 73 | ANTICUERPOS ANTI-TPO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.612,43 |  |  |
| 74 | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.734,81 |  |  |
| 75 | PTH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 7.649,40 |  |  |
| 76 | DHEAS (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.827,78 |  |  |
| 77 | INSULINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.928,69 |  |  |
| 78 | VITAMINA D | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 12.317,31 |  |  |
| 79 | CA 19-9 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.678,24 |  |  |
| 80 | CA 15-3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 9.710,80 |  |  |
| 81 | IgG RUBÉOLA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 11.903,15 |  |  |
| 82 | IgG TOXOPLASMA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 11.903,15 |  |  |
| 83 | IgM RUBÉOLA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 11.903,15 |  |  |
| 84 | IgM TOXOPLASMA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 11.903,15 |  |  |
| 85 | IgM CITOMEGALOVIRUS REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 11.903,15 |  |  |
| 86 | IgG CITOMEGALOVIRUS REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 12.555,65 |  |  |
| 87 | PROCALCITONINA o PRESEPSINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 24.712,69 |  |  |
| 88 | NT-PRO BNP o BNP | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 19.112,70 |  |  |
| 89 | TROPONINA I | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 17.538,22 |  |  |
| 90 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 5.574,22 |  |  |
| GRUPO 2 BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |  |  |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCION DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO POR PCR | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 41.259,13 |  |  |
| GRUPO 3 MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |  |  |
| 1 | AGAR SANGRE | UNIDAD | $ 3.251,35 |  |  |
| 2 | AGAR CHOCOLATE | UNIDAD | $ 3.276,35 |  |  |
| 3 | AGAR MACCONKEY | UNIDAD | $ 3.209,68 |  |  |
| 4 | AGAR MACCONKEY SORBITOL | UNIDAD | $ 3.566,32 |  |  |
| 5 | AGAR PARA RECUPERACION DE DERMATOFITOS | UNIDAD | $ 4.803,65 |  |  |
| 6 | AGAR CROMOGENICO | UNIDAD | $ 4.196,87 |  |  |
| 7 | AGAR SABOREAUD CON CLORAFENICOL | UNIDAD | $ 3.380,48 |  |  |
| 8 | AGAR MUELLER HINTON EN CAJA | UNIDAD | $ 3.600,84 |  |  |
| 9 | CALDO PAARA RECUPERACIÓN DE GÉRMENES ANAEROBIOS | UNIDAD | $ 5.514,20 |  |  |
| 10 | CALDO TRIPTICASA DE SOYA Y/O CALDO BHI | UNIDAD | $ 5.203,12 |  |  |
| 11 | AGAR PARA RECUPERACIÓN Y AISLAMIENTO DE GERMENES ANAEROBIOS | UNIDAD | $ 4.700,90 |  |  |
| 12 | AGAR CNA | UNIDAD | $ 4.094,35 |  |  |
| 13 | AGAR PARA CANDIDA | UNIDAD | $ 6.433,57 |  |  |
| 14 | CALDO SELENITO | UNIDAD | $ 5.496,20 |  |  |
| 15 | AGAR XLD | UNIDAD | $ 4.091,85 |  |  |
| 16 | AGAR HECTOEN ENTERICO | UNIDAD | $ 15.785,28 |  |  |
| 17 | LOWESTEIN JENSEN | UNIDAD | $ 7.614,08 |  |  |
| 18 | AGAR PDA | UNIDAD | $ 5.353,24 |  |  |
| 19 | AGAR THAYER MARTIN | UNIDAD | $ 6.586,21 |  |  |
| 20 | AGAR SS | UNIDAD | $ 4.568,71 |  |  |
| 21 | AGAR PARA RECUPERACION DE CAMPYLOBACTER | UNIDAD | $ 4.482,02 |  |  |
| 22 | AGAR SELECTIVO Y ORIENTADOR PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS. | UNIDAD | $ 7.616,74 |  |  |
| 23 | AGAR SELECTIVO Y ORIENTADOR PARA LA DETECCIÓN DE RESISTENCIA A COLISTINA | UNIDAD | $ 26.897,89 |  |  |
| 24 | AGAR ORIENTADOR PARA RECUPERACIÓN Y DETECCIÓN STREPTOCOCCUS DEL GRUPO B | UNIDAD | $ 10.744,40 |  |  |
| GRUPO 4 UROCULTIVOS AUTOMATIZADOS |  |  |  |  |  |
| 1 | SISTEMA PARA EL RECUENTO BACTERIANO AUTOMATIZADO EN ORINAS Y LIQUIDOS BIOLOGICOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.473,97 |  |  |
| GRUPO 5 MICROSCOPIA |  |  |  |  |  |
| 1 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS Y DIFERENCIACION DE LAS PARTICULAS DE ORINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 3.494,94 |  |  |
| GRUPO 6 CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA MICROBIOLOGIA CEPAS ATCC INCLUYENDO CRIOVIALES DE CONSERVACION |  |  |  |  |  |
| 1 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 700603) | SOBRE X 2 ASAS | $ 179.024,06 |  |  |
| 2 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (KLEBSIELLA OXYTOCA ATCC 700324) | SOBRE X 2 ASAS | $ 179.228,87 |  |  |
| 3 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STREPTOCOCCUS PYOGENES ATCC 19615) | SOBRE X 2 ASAS | $ 140.851,91 |  |  |
| 4 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STREPTOCCOCUS PNEUMONIAE ATCC 49619) | SOBRE X 2 ASAS | $ 161.351,08 |  |  |
| 5 | CONTROL DE CALIDAD INTERNO CEPAS ATCC 9007 MICROBIOLOGÍA (HAEMOPHILUS INFLUENZAE) | SOBRE X 2 ASAS | $ 179.024,06 |  |  |
| 6 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (PSEUDOMONA AERUGINOSA ATCC 27853) | SOBRE X 2 ASAS | $ 118.944,96 |  |  |
| 7 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (ENTEROCOCCUS FAECALIS 29212 PARA IDENTIFICACION Y SENSIBLIDAD) | SOBRE X 2 ASAS | $ 161.583,84 |  |  |
| 8 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (CANDIDA GLABRATA ATCC MYA2950) | SOBRE X 2 ASAS | $ 211.767,22 |  |  |
| 9 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 43300 | SOBRE X 2 ASAS | $ 189.694,50 |  |  |
| 10 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 25923 | SOBRE X 2 ASAS | $ 139.342,75 |  |  |
| 11 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 29213. | SOBRE X 2 ASAS | $ 118.944,96 |  |  |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STAPHYLOCCOCUS AUREUS) ATCC BAA1026 | SOBRE X 2 ASAS | $ 179.024,06 |  |  |
| 13 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (ESCHERICHIA COLI ATCC 25922 ) | SOBRE X 2 ASAS | $ 118.944,21 |  |  |
| 14 | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC 19424 (NEISSERIA GONORREAE) | SOBRE X 2 ASAS | $ 161.641,59 |  |  |
| 15 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC I. Orientalis 6258 | SOBRE X 2 ASAS | $ 204.912,62 |  |  |
| 16 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC PARAPSILOSIS 22019 | SOBRE X 2 ASAS | $ 204.912,62 |  |  |
| 17 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC CLOSTRIDIUM PERFRINGES 13124 | SOBRE X 2 ASAS | $ 210.772,39 |  |  |
| 18 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-1705 | SOBRE X 2 ASAS | $ 165.104,77 |  |  |
| 19 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-1706 | SOBRE X 2 ASAS | $ 165.104,77 |  |  |
| 20 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-2146 | SOBRE X 2 ASAS | $ 247.886,69 |  |  |
| 21 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC ENTEROBACTER AEROGENES 13048 | SOBRE X 2 ASAS | $ 229.573,00 |  |  |
| 22 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC MOHOS | SOBRE X 2 ASAS | $ 368.197,00 |  |  |
| 23 | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC ENTEROCOCCUS CASSELIFLAVUS | SOBRE X 2 ASAS | $ 229.573,00 |  |  |
| GRUPO 7 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO |  |  |  |  |  |
| 1 | CONTROL NORMAL DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO ALTA COMPLEJIDAD | KIT | $ 4.012.333,43 |  |  |
| 2 | CONTROL CALIDAD EXTERNO MICROBIOLOGIA ALTA COMPLEJIDAD | KIT | $ 3.862.206,71 |  |  |
| 3 | CONTROL CALIDAD EXTERNO MICROBIOLOGIA PARA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | $ 3.616.398,45 |  |  |
| 4 | CONTROL CALIDAD EXTERNO PARASITOLOGIA | KIT | $ 1.895.366,67 |  |  |
| 5 | CONTROL CALIDAD EXTERNO PARASITOLOGIA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | $ 1.860.327,47 |  |  |
| 6 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA COAGULACIÓN ALTA COMPLEJIDAD | KIT | $ 3.062.030,40 |  |  |
| 7 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA COAGULACIÓN MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | $ 2.870.662,34 |  |  |
| 8 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA UROANALISIS ALTA COMPLEJIDAD | KIT | $ 1.639.166,67 |  |  |
| 9 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA UROANALISIS MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | $ 1.639.166,67 |  |  |
| 10 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA ALTA COMPLEJIDAD | KIT | $ 3.598.798,84 |  |  |
| 11 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | $ 4.090.340,67 |  |  |
| 12 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA BAJA COMPLEJIDAD | KIT | $ 3.972.714,67 |  |  |
| 13 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES | KIT | $ 7.122.892,58 |  |  |
| 14 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOENSAYO MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | $ 5.059.130,00 |  |  |
| 15 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA METABOLITOS EN ORINA | KIT | $ 4.561.596,38 |  |  |
| 16 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA METABOLITOS EN ORINA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | $ 3.339.243,33 |  |  |
| 17 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA COMPLETO (FSP Y VSG) | KIT | $ 7.090.831,45 |  |  |
| 18 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | $ 4.318.555,33 |  |  |
| 19 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PROTEINAS PLASMATICAS | KIT | $ 3.686.905,55 |  |  |
| 20 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PROTEINAS PLASMATICAS MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | $ 3.525.056,33 |  |  |
| 21 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DROGAS DE ABUSO | KIT | $ 3.641.553,64 |  |  |
| 22 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA AUTOINMUNIDAD | KIT | $ 3.543.844,88 |  |  |
| 23 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INFECCIOSAS (Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes). | KIT | $ 4.211.893,00 |  |  |
| 24 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ENZIMAS CARDIACAS | KIT | $ 3.107.117,99 |  |  |
| 25 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ENZIMAS CARDIACAS MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | $ 2.967.536,40 |  |  |
| 26 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA GASES ARTERIALES | KIT | $ 2.446.331,70 |  |  |
| 27 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA GASES ARTERIALES MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | $ 2.407.259,05 |  |  |
| 28 | CONTROL DE CALIDAD AMONIO Y ETANOL | KIT | $ 2.382.769,40 |  |  |
| 29 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SEROLOGÍA. | KIT | $ 2.516.687,72 |  |  |
| 30 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SEROLOGÍA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | $ 2.152.000,00 |  |  |
| 31 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LIPIDOS | KIT | $ 3.143.815,09 |  |  |
| 32 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADORES VIRALES Y HEPATITIS | KIT | $ 3.589.008,53 |  |  |
| 33 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO | KIT | $ 4.050.103,52 |  |  |
| 34 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADOR CARDIACO PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (BNP) | KIT | $ 2.559.227,38 |  |  |
| 35 | CONTROL DE CALIDAD PARA ANTICOAGULANTE LÚPICO | KIT | $ 2.938.943,33 |  |  |
| 36 | CONTROL DE CALIDAD PARA PROTÍENA S ANTÍGENO | KIT | $ 3.244.821,00 |  |  |
| 37 | CONTROL DE CALIDAD PARA CHAGAS ELISA IGG | KIT | $ 1.971.233,50 |  |  |
| 38 | CONTROL DE CALIDAD PARA PCR SARS COV2 | KIT | $ 7.782.800,00 |  |  |
| 39 | CONTROL DE CALIDAD PARA HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO | KIT | $ 1.280.595,00 |  |  |
| 40 | CONTROL DE CALIDAD PARA DENGUE IGM ELISA | KIT | $ 1.955.595,00 |  |  |
| 41 | CONTROL DE CALIDAD PARA PRUEBA RÁPIDA ANTÍGENO SARS COV2 | KIT | $ 2.184.452,50 |  |  |
| 42 | CONTROL DE CALIDAD PARA MICOBACTERIAS | KIT | $ 3.861.246,00 |  |  |
| GRUPO 8 INMUNOLOGIA POR ELISA |  |  |  |  |  |
| 1 | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS IgM | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 15.104,50 |  |  |
| 2 | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS IgG | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 15.104,50 |  |  |
| 3 | ANTICUERPOS PARA CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.470,75 |  |  |
| 4 | ANTICUERPOS PARA CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.504,50 |  |  |
| 5 | CITRULINAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 26.396,67 |  |  |
| 6 | PRUEBA CONFIRMATORIA PARA CHAGAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.071,25 |  |  |
| 7 | DENGUE IgM | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 22.203,17 |  |  |
| 8 | 17-HIDROXIPROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 22.144,17 |  |  |
| GRUPO 9 INMUNOLOGIA POR INMUNOFLUORESCENCIA |  |  |  |  |  |
| 1 | ASMA (Anticuerpos antimúsculo liso) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 15.087,01 |  |  |
| 2 | AMA (Anticuerpos anti-mitocondria) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 15.087,01 |  |  |
| 3 | ANCA -MPO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 17.311,75 |  |  |
| 4 | ANCA-PR3 | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 13.279,75 |  |  |
| GRUPO 10. PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS |  |  |  |  |  |
| 1 | PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 118.604,53 |  |  |
| GRUPO 11. SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS COLOREADORES AUTOMATIZADOS |  |  |  |  |  |
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS COLOREADORES AUTOMATIZADOS: GRAM, HEMATOLOGIA Y COLOREADOR TB MARCA AEROSPRAY ELITECH DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL CON DESTINO AL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL | SAFRANINA FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM | $ 234.326,68 |  |  |
|  |  | IODINE B FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM | $ 152.963,06 |  |  |
|  |  | CRISTAL VIOLETA FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM | $ 164.353,35 |  |  |
|  |  | ETANOL FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM | $ 92.753,92 |  |  |
|  |  | BUFFER FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA | $ 68.344,74 |  |  |
|  |  | THIAZINA FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA | $ 471.908,61 |  |  |
|  |  | EOSINA FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA | $ 253.854,57 |  |  |
|  |  | AEROFIX FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA | $ 180.626,98 |  |  |
|  |  | AZUL DE METILENO FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB | $ 218.887,39 |  |  |
|  |  | FUCHSINA ELITE ZN FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB | $ 473.841,60 |  |  |
|  |  | FUCHSINA DECOL FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB | $ 260.362,51 |  |  |
|  |  | ETANOL FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB | $ 92.753,92 |  |  |
| GRUPO 12 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE HEMOCULTIVOS |  |  |  |  |  |
| 1 | BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO EN PACIENTES ADULTOS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 19.634,45 |  |  |
| 2 | BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 19.634,45 |  |  |
| 3 | BOTELLAS DE HEMOCULTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 19.634,45 |  |  |
| 4 | BOTELLAS DE HEMOCULTIVO PARA AISLAMIENTO DE HONGOS Y MICOBACTERIAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 20.584,45 |  |  |
| GRUPO 13 QUIMIOLUMINISCENCIA |  |  |  |  |  |
| 1 | SOMATOMEDINA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 27.842,50 |  |  |
| 2 | TIROGLOBULINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 19.557,75 |  |  |
| 3 | VITAMINA D 1,25 HIDROXI | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 101.321,00 |  |  |
| 4 | HORMONA DE CRECIMIENTO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.707,00 |  |  |
| 5 | HERPES I Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 13.799,00 |  |  |
| 6 | HERPES I y II Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 14.468,00 |  |  |
| 7 | HERPES II Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 17.249,00 |  |  |
| GRUPO 14 AUTOINMUNIDAD |  |  |  |  |  |
| 1 | ENAS SSA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 9.940,34 |  |  |
| 2 | ENAS SSB | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 9.940,34 |  |  |
| 3 | ENAS SM | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.972,00 |  |  |
| 4 | ENAS RNP | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.534,17 |  |  |
| 5 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.012,25 |  |  |
| 6 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.012,25 |  |  |
| 7 | Anti BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 11.551,25 |  |  |
| 8 | Anti BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 11.551,25 |  |  |
| GRUPO 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR |  |  |  |  |  |
| 1 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR POR MÉTODO AUTOMATIZADO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.183,77 |  |  |
| GRUPO 16 INSUMOS EQUIPO PREVI™ Isola |  |  |  |  |  |
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL EQUIPO PREVI™ Isola DE PROPIEDAD DE LA POLICIA CON DESTINO AL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL | PREVISOLA ROLLO DE ETIQUETAS, rollo | $ 162.081,20 |  |  |
|  |  | PREVISOLA PUNTAS DE PIPETA Caja * 10 cajas x 96 unidades | $ 2.504.495,31 |  |  |
|  |  | PREVISOLA PEINES SEMBRADORES Caja * 8 cartuchos x 120 unidades | $ 553.856,32 |  |  |
|  |  | MEDIO DE TRANSPORTE LÍQUIDO, caja o bolsa x 50 unidades | $ 273.068,99 |  |  |
| GRUPO 17 TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO |  |  |  |  |  |
| 1 | TSH NEONATAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.000,02 |  |  |
| 2 | FENILALANINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.038,39 |  |  |
| 3 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 6.761,75 |  |  |
| 4 | 17-HIDROXIPROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 14.053,60 |  |  |
| 5 | GALACTOSA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 5.597,40 |  |  |
| 6 | TRIPSINA INMUNOREACTIVA (IRT) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 12.370,46 |  |  |
| 7 | BIOTINIDASA (BTD) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 5.845,11 |  |  |
| GRUPO 18 PANEL RESPIRATORIO NACIONAL |  |  |  |  |  |
| 1 | PRUEBAS RÁPIDAS PANEL VIRAL RESPIRATORIO | PRUEBA | $ 43.448,69 |  |  |
| GRUPO 19 OTROS INSUMOS Y REACTIVOS |  |  |  |  |  |
| 1 | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO | GALÓN X 3,8 L | $ 66.950,18 |  |  |
| 2 | ACEITE DE INMERSIÓN | FRASCO POR 500 ML | $ 359.847,18 |  |  |
| 3 | PAPEL PARAFILM | UNIDAD | $ 241.949,71 |  |  |
| 4 | PAPEL FILTRO | UNIDAD | $ 61.479,91 |  |  |
| 5 | TIRA INDICADOR E PH X 100 | CAJA POR 100 VARILLAS | $ 111.034,14 |  |  |
| 6 | PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES | UNIDAD | $ 40,21 |  |  |
| 7 | PUNTAS AMARILLAS CON FILTRO DESECHABLES | UNIDAD | $ 537,76 |  |  |
| 8 | RECIPIENTE RECOLECTOR PARA ORINA DE 24 HORAS | UNIDAD | $ 9.158,47 |  |  |
| 9 | PUNTAS PLÁSTICAS AZULES | UNIDAD | $ 54,65 |  |  |
| 10 | PUNTAS PLÁSTICAS AZULES CON FILTRO | UNIDAD | $ 650,47 |  |  |
| 11 | TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPÓN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | UNIDAD | $ 166,03 |  |  |
| 12 | TUBO TAPA LILA PEDIATRICO | UNIDAD | $ 790,83 |  |  |
| 13 | TUBO TAPA ROJA O TAPA AMARILLA PEDIATRICO | UNIDAD | $ 885,17 |  |  |
| 14 | TUBO TAPA AZUL PEDIATRICO | UNIDAD | $ 721,42 |  |  |
| 15 | ANTÍGENOS FEBRILES | KIT 6 X 5 ML | $ 222.048,96 |  |  |
| 16 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | PRUEBA | $ 32.854,00 |  |  |
| 17 | RPR | PRUEBA | $ 1.110,50 |  |  |
| 18 | VDRL | PRUEBA | $ 542,28 |  |  |
| 19 | PIPETAS VSG (MANUAL) | PRUEBA | $ 1.320,73 |  |  |
| 20 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS HETEROFILOS | PRUEBA | $ 4.708,50 |  |  |
| 21 | AZUL DE METILENO ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 24.224,83 |  |  |
| 22 | ALCOHOL ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 28.749,75 |  |  |
| 23 | FUSCHINA ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 35.322,58 |  |  |
| 24 | AZUL DE CRESIL BRILLANTE | FRASCO X 50 MILILITROS | $ 27.616,91 |  |  |
| 25 | LUGOL PARASITOLOGICO | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 35.788,99 |  |  |
| 26 | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 40% | FRASCO X 100 MILILITROS | $ 34.205,66 |  |  |
| 27 | SALES FOSFATAS DE FIELD | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 12.219,59 |  |  |
| 28 | SOLUCIÓN A FIELD | FRASCO X 50 MILILITROS | $ 12.873,25 |  |  |
| 29 | SOLUCIÓN B FIELD | FRASCO X 50 MILILITROS | $ 10.174,69 |  |  |
| 30 | WRIGTH | FRASCO X500 MILILITROS | $ 100.826,43 |  |  |
| 31 | CRISTAL VIOLETA DE GRAM | FRASCO X 1000 MILILITROS | $ 31.730,61 |  |  |
| 32 | LUGOL DE GRAM | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 19.954,54 |  |  |
| 33 | SAFRANINA / FUSHINA DE GRAM | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 29.311,81 |  |  |
| 34 | ALCOHOL CETONA DE GRAM | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 30.737,08 |  |  |
| 35 | BUFFER GIORDANO | FRASCO X 500 MILILITROS | $ 12.011,88 |  |  |
| 36 | MEDIO TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS | UNIDAD | $ 3.415,75 |  |  |
| 37 | LANCETA AUTOMÁTICA PARA TIEMPO DE SANGRÍA | UNIDAD | $ 6.188,00 |  |  |
| 38 | TUBO CONSERVACIÓN UROCULTIVO | UNIDAD | $ 677,02 |  |  |
| 39 | ASA DE 1UL | UNIDAD | $ 548,76 |  |  |
| 40 | ASA DE 10 UL | UNIDAD | $ 527,69 |  |  |
| 41 | ASA METÁLICA CURVA | UNIDAD | $ 2.322,88 |  |  |
| 42 | ASA METÁLICA RECTA | UNIDAD | $ 2.388,33 |  |  |
| 43 | ASA METÁLICA MICOLÓGICA | UNIDAD | $ 2.601,34 |  |  |
| 44 | EQUIPO ALADO | UNIDAD | $ 2.579,70 |  |  |
| 45 | ACIDO HIPOCLOROSO | GALÓN X 3,8 L | $ 31.329,97 |  |  |
| 46 | GLUCOSA ANHÍDRIDA | MILILITRO | $ 33,37 |  |  |
| 47 | ALCOHOL ETÍLICO 99% | FRASCO POR 500 ML | $ 27.266,25 |  |  |
| 48 | FOSFATO TRISÓDICO | FRASCO POR 500 ML | $ 41.355,54 |  |  |
| 49 | BACTERIURITEST X 200 | FRASCO POR 200 TIRAS | $ 231.235,55 |  |  |
| 50 | TUBO TAPA ROJA SIN ADITIVO | UNIDAD | $ 529,37 |  |  |
| 51 | TUBO CÓNICO GRADUADO PARA CENTRÍFUGA | UNIDAD | $ 788,07 |  |  |
| 52 | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10% | FRASCO X 100 MILILITROS | $ 14.319,83 |  |  |
| 53 | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 20% | FRASCO X 100 MILILITROS | $ 24.563,78 |  |  |
| 54 | HIDRÓXIDO DE SODIO AL 4% | FRASCO X 100 MILILITROS | $ 22.190,38 |  |  |
| 55 | TABLETA PARA DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES | PRUEBA | $ 4.718,74 |  |  |
| 56 | AZUL DE LACTOFENOL | FRASCO X 100 MILILITROS | $ 43.073,11 |  |  |
| 57 | METABISULFITO DE SODIO | FRASCO X 50 MILILITROS | $ 70.304,52 |  |  |
| 58 | KIT GENERADOR DE MICROAEROFILIA | KIT | $ 446.873,00 |  |  |
| 59 | MEDIO DE CULTIVO CARY BLAIR | UNIDAD | $ 5.077,64 |  |  |
| 60 | SENSIDISCO DE ERITROMICINA | VIAL POR 50 unidades | $ 22.016,00 |  |  |
| 61 | SENSIDISCO DE CLINDAMICINA | VIAL POR 50 unidades | $ 22.016,00 |  |  |
| 62 | SENSIDISCO DE BACITRACINA | VIAL POR 50 unidades | $ 33.738,00 |  |  |
| 63 | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE OPTOQUINA | VIAL POR 50 unidades o caja x 2 unidades | $ 38.800,50 |  |  |
| 64 | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE OXIDASA | VIAL POR 50 unidades o caja x 50 unidades | $ 416.196,50 |  |  |
| 65 | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA ERTAPENEM | VIAL POR 50 unidades | $ 39.948,50 |  |  |
| 66 | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA MEROPENEM | VIAL POR 50 unidades | $ 27.888,25 |  |  |
| 67 | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA EDTA | VIAL POR 50 unidades | $ 257.229,25 |  |  |
| 68 | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA ÁCIDO BORÓNICO | VIAL POR 50 unidades | $ 453.578,50 |  |  |
| 69 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE ACIDO NALIDÍXICO | VIAL POR 50 unidades | $ 22.033,25 |  |  |
| 70 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMIKACINA | VIAL POR 50 unidades | $ 23.164,75 |  |  |
| 71 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMOXACILINA | VIAL POR 50 unidades | $ 24.541,00 |  |  |
| 72 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMPICILINA | VIAL POR 50 unidades | $ 23.164,75 |  |  |
| 73 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMPICILINA SULBACTAM | VIAL POR 50 unidades | $ 23.164,75 |  |  |
| 74 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFOTAXIMA | VIAL POR 50 unidades | $ 23.603,25 |  |  |
| 75 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFRADINE | VIAL POR 50 unidades | $ 32.100,00 |  |  |
| 76 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFOTAXIMA + CLAVULANATO | VIAL POR 50 unidades | $ 39.288,00 |  |  |
| 77 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFTAZIDIMA | VIAL POR 50 unidades | $ 23.164,75 |  |  |
| 78 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CIPROFLOXACINA | VIAL POR 50 unidades | $ 22.016,00 |  |  |
| 79 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE GENTAMICINA | VIAL POR 50 unidades | $ 20.639,75 |  |  |
| 80 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE NITROFURANTOINA | VIAL POR 50 unidades | $ 31.059,25 |  |  |
| 81 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE NORFLOXACINA | VIAL POR 50 unidades | $ 22.016,00 |  |  |
| 82 | PRUEBA DE SENSIDISCO DE TRIMETROPIM | VIAL POR 50 unidades | $ 32.441,25 |  |  |
| 83 | REACTIVO DE KOVACS (INDOL) | FRASCO POR 50 mL | $ 283.865,50 |  |  |
| 84 | CATALASA | Frasco x 100ml o caja x 100 Test | $ 193.989,50 |  |  |
| 85 | MEDIO DE TRANSPORTE STUART TUBO | UNIDAD | $ 2.560,00 |  |  |
| 86 | PRUEBA RÁPIDA PARA ESTREPTOCOCCUS | PRUEBA | $ 10.935,35 |  |  |
| 87 | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE ROTAVIRUS | PRUEBA | $ 21.939,78 |  |  |
| 88 | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORY | PRUEBA | $ 8.934,13 |  |  |
| 89 | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE HEPATITIS HBSAG | PRUEBA | $ 4.040,27 |  |  |
| 90 | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A | FRASCO X 10 ml | $ 14.259,71 |  |  |
| 91 | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B | FRASCO X 10 ml | $ 14.259,71 |  |  |
| 92 | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D | FRASCO X 10 ml | $ 24.455,65 |  |  |
| 93 | LÁMINAS | CAJA X 50 | $ 3.974,08 |  |  |
| 94 | LAMINILLAS | CAJA X 100 | $ 5.209,69 |  |  |
| 95 | FACTOR REUMATOIDEO SEMICUANTITATIVA POR LATEX | PRUEBA | $ 980,15 |  |  |
| 96 | ANTIESTREPTOLISINA O SEMICUANTITATIVA POR LÁTEX | PRUEBA | $ 1.127,47 |  |  |
| 97 | PROTEÍNA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA POR LÁTEX | PRUEBA | $ 1.058,14 |  |  |
| 98 | COOMBS DIRECTO E INDIRECTO PRUEBA CUALITATIVA | KIT | $ 51.929,45 |  |  |
| 99 | ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS | PRUEBA | $ 3.479,65 |  |  |
| 100 | SANGRE OCULTA EN HECES | PRUEBA | $ 2.847,42 |  |  |
| 101 | PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCION DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL | PRUEBA | $ 6.538,00 |  |  |
| 102 | PRUEBA DE EMBARAZO | PRUEBA | $ 1.329,55 |  |  |
| 103 | MALARIA PRUEBA RÁPIDA | PRUEBA | $ 16.910,01 |  |  |
| 104 | DENGUE PRUEBA RÁPIDA | PRUEBA | $ 20.958,91 |  |  |
| 105 | KIT DE ANAEROBIOSIS | KIT X 20 PRUEBAS | $ 544.201,50 |  |  |
| 106 | TEST INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS | PRUEBA COMPLETA | $ 62.928,00 |  |  |
| 107 | TUBO TAPA AMARILLA CON GEL | UNIDAD | $ 585,48 |  |  |
| 108 | TUBO TAPA LILA | UNIDAD | $ 464,21 |  |  |
| 109 | TUBO TAPA AZUL | UNIDAD | $ 569,54 |  |  |
| 110 | ALBÚMINA O LISS AL 30% | FRASCO X 10ML | $ 44.094,95 |  |  |
| 111 | SISTEMA KOVA | PRUEBA COMPLETA | $ 8.856,50 |  |  |
| 112 | CAPILARES CON HEPARINA | FRASCO POR 100 ML | $ 12.734,66 |  |  |
| 113 | CAPILARES SIN HEPARINA | FRASCO POR 100 ML | $ 11.252,59 |  |  |
| 114 | PLASTILINA SELLADORA PARA CAPILARES | UNIDAD | $ 15.008,89 |  |  |
| 115 | CINTA PARA ESTERILIZAR | ROLLO | $ 38.881,62 |  |  |
| 116 | PAPEL DE ARROZ | LIBRETA POR 25 HOJAS | $ 28.429,10 |  |  |
| 117 | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA | UNIDAD | $ 348,67 |  |  |
| 118 | RECIPIENTE RECOLECTOR DE COPROLÓGICO | UNIDAD | $ 468,02 |  |  |
| 119 | BOLSA PEDIATRICA CON ADHESIVO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA | UNIDAD | $ 487,90 |  |  |
| 120 | TUBOS DE VIDRIO DE 12 * 75 | UNIDAD | $ 296,07 |  |  |
| 121 | TUBOS DE VIDRIO DE 13 *100 | UNIDAD | $ 492,96 |  |  |
| 122 | LAPIZ DE CERA | UNIDAD | $ 10.779,25 |  |  |
| 123 | AZUL DE METILENO FOSFATADO | FRASCO MÍNIMO X 200 ML | $ 16.094,59 |  |  |
| 124 | AZUL DE BROMO- TIMOL | FRASCO POR 50 ML | $ 23.676,03 |  |  |
| 125 | COLORANTE GIEMSA | FRASCO POR 100 ML | $ 51.042,31 |  |  |
| 126 | METANOL | FRASCO X 500 ML | $ 53.123,98 |  |  |
| 127 | AGUJA MÚLTIPLE | UNIDAD | $ 358,54 |  |  |
| 128 | EOSINA AL 0.5% | FRASCO POR 50 ML | $ 39.046,11 |  |  |
| GRUPO No.20 COAGULACIÓN (HOSPITAL CENTRAL, LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL Y CLÍNICA DEL SUR) |  |  |  |  |  |
| 1 | FIBRINÓGENO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 3.436,93 |  |  |
| 2 | REACTIVO PARA PT | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.052,68 |  |  |
| 3 | REACTIVO PARA PTT | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.025,52 |  |  |
| 4 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PROTEINA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 18.737,43 |  |  |
| 5 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PROTEINA S | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 15.682,31 |  |  |
| 6 | REACTIVO PARA EL TAMIZAJE DE ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 12.467,46 |  |  |
| 7 | REACTIVO PARA LA CONFIRMACION DE ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 12.923,24 |  |  |
| 8 | DIMERO D | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 16.511,77 |  |  |
| 9 | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ANTITROMBINA III | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 15.637,96 |  |  |
| 10 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 17.082,64 |  |  |
| 11 | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DEL ANTÍGENO LIBRE DE LA PROTEINA S | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 19.648,07 |  |  |
| GRUPO 21. HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y QUIMICA (MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |
| 1 | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 4.217,35 |  |  |
| 2 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.076,10 |  |  |
| 3 | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 3.320,99 |  |  |
| 4 | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 3.320,99 |  |  |
| 5 | ACIDO ÚRICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.356,10 |  |  |
| 6 | ALBÚMINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.391,76 |  |  |
| 7 | ALT | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.473,93 |  |  |
| 8 | AMILASA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.943,11 |  |  |
| 9 | AST | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.471,76 |  |  |
| 10 | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.439,16 |  |  |
| 11 | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.439,16 |  |  |
| 12 | CALCIO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.465,00 |  |  |
| 13 | COLESTEROL HDL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.150,72 |  |  |
| 14 | COLESTEROL LDL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.177,01 |  |  |
| 15 | COLESTEROL TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.367,53 |  |  |
| 16 | CPK MB | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.959,93 |  |  |
| 17 | CPK TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.851,66 |  |  |
| 18 | CREATININA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.403,10 |  |  |
| 19 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.565,11 |  |  |
| 20 | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.034,61 |  |  |
| 21 | GLUCOSA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.647,69 |  |  |
| 22 | MAGNESIO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.298,26 |  |  |
| 23 | PROTEÍNAS EN ORINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 2.057,69 |  |  |
| 24 | PROTEÍNAS TOTALES | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.392,43 |  |  |
| 25 | TRIGLICÉRIDOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.212,35 |  |  |
| 26 | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 1.292,10 |  |  |
| 27 | FACTOR REUMATOIDEO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 3.644,03 |  |  |
| 28 | PROTEÍNA C REACTIVA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 4.770,45 |  |  |
| 29 | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 3.698,28 |  |  |
| 30 | MICROALBUMINURIA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 4.284,57 |  |  |
| 31 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 3.060,00 |  |  |
| GRUPO 22. INMUNOLOGIA (MEDIANA COMPLEJIDAD Y BAJA) |  |  |  |  |  |
| 1 | TSH | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.416,28 |  |  |
| 2 | PSA TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 11.630,08 |  |  |
| 3 | T4 LIBRE | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 9.031,11 |  |  |
| 4 | T3 LIBRE | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 9.010,78 |  |  |
| 5 | BHCG | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.826,69 |  |  |
| GRUPO 23. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RAPIDO (MEDIANA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |
| 1 | GASES ARTERIALES | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 23.309,08 |  |  |
| 2 | TROPONINA I | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 26.725,59 |  |  |
| 3 | DIMERO D | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 26.720,17 |  |  |
| 4 | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 22.509,41 |  |  |
| GRUPO 24 MICROBIOLOGIA (MEDIANA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |
| 1 | Prueba para identificación de gérmenes: Gram negativos. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 22.785,09 |  |  |
| 2 | Prueba para identificación de gérmenes: Gram positivos | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 22.785,09 |  |  |
| 3 | Prueba para la determinación de susceptibilidad en gérmenes Gram negativos | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 22.785,09 |  |  |
| 4 | Prueba para la determinación de susceptibilidad en gérmenes Gram positivos | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 22.785,09 |  |  |
| GRUPO 25 ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA |  |  |  |  |  |
| 1 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 44.535,00 |  |  |
| GRUPO 26 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PRUEBAS INFECCIOSAS |  |  |  |  |  |
| 1 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.073,08 |  |  |
| 2 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 12.139,17 |  |  |
| 3 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS A. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 12.415,99 |  |  |
| 4 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgG. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.700,07 |  |  |
| 5 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgM. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 10.426,75 |  |  |
| 6 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.386,92 |  |  |
| 7 | REACTIVO PARA ANTIGENO e PARA LA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 9.474,14 |  |  |
| 8 | REACTIVO PARA ANTICUERPOS ANTI HBsAg. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 9.963,02 |  |  |
| 9 | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO e DE LA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 9.474,14 |  |  |
| 10 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 8.878,72 |  |  |
| 11 | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | $ 3.112,98 |  |  |
| GRUPO 27 PRUEBAS DIAGNOSTICAS PCR - NACIONAL |  |  |  |  |  |
| 1 | EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN Y LECTURA AUTOMATIZADA DE ÁCIDOS NUCLEICOS | PRUEBA | $ 63.902,62 |  |  |
| 2 | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENOS DEL VIRUS SARS CoV 2 – COVID 19 | PRUEBA | $ 15.633,86 |  |  |
| 3 | MEDIO DE CULTIVO PARA TRANSPORTE VIRAL CON HISOPO | PRUEBA | $ 6.765,50 |  |  |

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐)

Anexo MARGEN MINIMO DE MEJORA DE SUBASTA (LANCE)

Teniendo en cuenta que el proceso de selección es “selección abreviada - bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, La adjudicación se realizara por subasta inversa virtual.

El porcentaje base para la puja será el siguiente:

| GRUPO | NOMBRE DEL GRUPO | TOTAL | PORCENTAJE LANCE MÍNIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO HEMATOLOGIA, QUIMICA, HORMONAS, MARCADORES TUMORALES Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 5.733.338.806,94 | 2% |
| GRUPO 2 | BIOLOGIA MOLECULAR | 8.223.644,50 |  |
| GRUPO 3 | MEDIOS DE CULTIVO | 722.088.499,51 |  |
| GRUPO 4 | UROCULTIVOS AUTOMATIZADOS | 442.764.932,50 |  |
| GRUPO 5 | MICROSCOPIA | 314.719.347,00 |  |
| GRUPO 6 | CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA MICROBIOLOGIA CEPAS ATCC INCLUYENDO CRIOVIALES DE CONSERVACION | 11.912.424,28 |  |
| GRUPO 7 | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO | 522.467.850,91 |  |
| GRUPO 8 | INMUNOLOGIA POR ELISA | 210.566.629,17 |  |
| GRUPO 9 | INMUNOLOGIA POR INMUNOFLUORESCENCIA | 105.456.059,64 |  |
| GRUPO 10 | PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS | 427.094.912,53 |  |
| GRUPO 11 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS COLOREADORES AUTOMATIZADOS | 449.377.695,90 |  |
| GRUPO 12 | SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE HEMOCULTIVOS | 387.743.320,75 |  |
| GRUPO 13 | QUIMIOLUMINISCENCIA | 604.487.759,25 |  |
| GRUPO 14 | AUTOINMUNIDAD | 302.944.324,75 |  |
| GRUPO 15 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | 23.628.391,40 |  |
| GRUPO 16 | INSUMOS EQUIPO PREVI™ Isola | 94.486.630,34 |  |
| GRUPO 17 | TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO | 120.388.419,32 |  |
| GRUPO 18 | PANEL RESPIRATORIO NACIONAL | 109.664.493,56 |  |
| GRUPO 19 | OTROS INSUMOS Y REACTIVOS | 2.375.159.550,00 |  |
| GRUPO 20 | COAGULACIÓN (HOSPITAL CENTRAL, LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL Y CLÍNICA DEL SUR) | 330.889.924,07 |  |
| GRUPO 21 | HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y QUIMICA (MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD) | 4.682.888.358,81 |  |
| GRUPO 22 | INMUNOLOGIA (MEDIANA COMPLEJIDAD Y BAJA) | 1.458.451.221,40 |  |
| GRUPO 23 | PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RAPIDO (MEDIANA COMPLEJIDAD) | 1.937.051.545,63 |  |
| GRUPO 24 | MICROBIOLOGIA (MEDIANA COMPLEJIDAD) | 385.706.003,52 |  |
| GRUPO 25 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | 56.203.170,00 |  |
| GRUPO 26 | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PRUEBAS INFECCIOSAS | 433.659.489,90 |  |
| GRUPO 27 | PRUEBAS DIAGNOSTICAS PCR - NACIONAL | 297.048.163,90 |  |

Con el fin de garantizar una pluralidad de oferentes, por el presupuesto oficial del proyecto y  buscando no comprometer y afectar económicamente la correcta ejecución  del proceso, se tomará como porcentaje de lance mínimo de mejora de oferta para el presente proceso del 2% del presupuesto oficial asignado.

FORMULARIO CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE

Bogotá, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL –

Ciudad.

Referencia: Certificado de compromiso del fabricante y/o oferente en el cual informa sobre su capacidad de atender la adquisición de bienes o servicios en la cantidad calidad y oportunidad requeridas por la DIRECCIÓN DE SANIDAD en cumplimiento al artículo 5° del decreto 660 de 2007 reglamentario de la ley 1089 de 2006, del proceso de , Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

Yo Nombre del representante legal identificado con la cédula de ciudadanía Nº documento de identificación, como Representante Legal de la empresa fabricante nombre del fabricante con Nit Nº Nit del fabricante, dirección dirección, teléfono teléfono E-mail E-mail, certifico y declaro bajo la gravedad de juramento el que se entiende prestado por la mera suscripción del presente documento y bajo mi responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad de la persona natural o jurídica que represento:

Que los bienes que suministraremos a la unidad de la policía de la Policía Nacional, para cumplir, en caso de ser favorecido (a) con la adjudicación se hará en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por la Entidad para el presente proceso de contratación, razón por la cual nos obligamos con el diligenciamiento del presente documento a cumplir con la anterior declaración en la ejecución del contrato.

Para el caso de los oferentes que se presenten en calidad de DISTRIBUIDOR deberán diligenciar el presente formulario con los datos del fabricante y deberá ser suscrito por éste (FABRICANTE) y por el OFERENTE.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente y/o Apoderado

Fabricante: Diligenciar el nombre del fabricante

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Nota: este Compromiso se verificará contra el Registro de Producción Nacional expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia – ONAC.

FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores

DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PN DISAN SA 014 2022 que tiene por objeto SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PN DISAN SA 014 2022 que tiene por objeto SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, convocado por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el Pliego de Condiciones y en el Anexo 2  “Condiciones Técnicas mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer a la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL , ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  de los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL  se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que la presente propuesta consta de _______ (Número de folios de la propuesta) folios distribuidos en._____. (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.

- Que recibiremos notificaciones a través de la plataforma SECOP II, en la secretaría de su Despacho, o en la dirección, Teléfono, Fax y correo electrónico relacionados a continuación.

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que autorizo a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para suministrar información a terceros contenida dentro de las ofertas (hojas de vida, certificados de experiencia y académicos), teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 9. Autorización del Titular de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”

- Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.					:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.						:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

CORREO ELECTRONICO			:

TELÉFONO					:

FORMULARIO

ANEXO MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-200XX-22 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

Entre los suscritos a saber, Coronel SANDRA PATRICIA PINZÓN CAMARGO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.938.468, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, en su calidad de Directora de Sanidad de la Policía Nacional, según Resolución No. 5373 del 8 de septiembre de 2022, del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultada para celebrar contratos mediante Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022 “Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos y se dictan otras disposiciones”, quien en adelante y para efectos de este Contrato se denominará EL CONTRATANTE por una parte; y por la otra EL CONTRATISTA, debidamente identificado como aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa, fundamentado en los artículos 2.2.1.2.1.2.2. al 2.2.1.2.1.2.4. del Decreto 1082 de 2015. d) Que la DIRECCIÓN DE SANIDAD designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La ejecución del presente contrato se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Oferta presentada por el CONTRATISTA, y las contenidas en el pliego de condiciones del proceso de selección PN DISAN SA 014 2022, documentos que forman parte integral del presente contrato, y de acuerdo a la descripción que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO” y Anexo No. 2 del presente contrato “ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA. VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. SITIOS DE ENTREGA: El sitio en el cual se entregarán loe elementos objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de EL CONTRATANTE para el adecuado desarrollo del contrato. DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA: 1.) Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3.) Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5.) Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 6.) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 7.) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9.) Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. 10.) CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. 11.) El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. 12.) Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. 13.) Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta. 14.) Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 15.) El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar. 16.) En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 17.) Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de los equipos, serán asumidas como responsabilidad del contratista. 18) El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 19.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y los empleados que EL CONTRATISTA ocupe en el cumplimiento del objeto Contractual. Por lo tanto los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal de EL CONTRATISTA, son de responsabilidad exclusiva del mismo. DECIMA SEGUNDA. DERECHOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD: Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor de EL CONTRATISTA. DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1.) Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2.) Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 3.) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 4.) Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 5.) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6.) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 7.) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 8.) Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 9.) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 10.) Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Dirección General de la Policía Nacional “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. 11.) Llevar acabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al Director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA. 12.) El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión. DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de EL CONTRATANTE, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL identificada con el NIT. 830.041.314–4, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato y un (1) año más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. c) DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al Cinco por Ciento (5%) del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del Contrato y tres (3) años más, incluyendo sus prórrogas si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Al término de la vigencia de cada uno de los amparos EL CONTRATISTA deberá adicionar UN (1) MES más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de constituirse póliza, en la misma deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por El CONTRATISTA en virtud del presente contrato, así: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará a EL CONTRATISTA con multas, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con Audiencia de las partes, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento no valorable en días, se impondrá una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007. b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, en caso de existir, y/o alguno de los requisitos de legalización, EL CONTRATANTE podrá mediante acto administrativo afectar a EL CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. c) PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a EL CONTRATANTE. No obstante, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguro en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de las multas y sanciones, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así: 1. Recibido el informe del supervisor en el que se señale un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el Grupo de contratos o la dependencia que haga sus veces, remitirá al ordenador un informe con la relación detallada de los hechos en que se funda el eventual incumplimiento del contratista, las actuaciones llevadas a cabo por el interventor o supervisor del contrato y la pertinencia de la imposición de multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, según corresponda. Dicho documento deberá estar acompañado del informe de interventoría o de supervisión. 2. La asesoría jurídica de la entidad verificará el informe presentado por el Grupo de Contratos o la dependencia que haga sus veces, efectuará el análisis correspondiente y lo presentará al delegatario contractual, quien con arreglo a dicho análisis, ordenará la citación a audiencia al contratista. El documento de citación estará a cargo de la asesoría jurídica de la entidad y contendrá: a) La mención expresa y detallada de los hechos que la soportan; b) La enunciación de las normas o cláusulas posiblemente violadas; c) La mención de las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación; d) El Lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. NOTA 1. La determinación de la fecha de realización de la audiencia deberá obedecer a la naturaleza del contrato y a la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Literal a) art. 86 Ley 1474 de 211). NOTA 2. La citación será suscrita por el delegatario contractual y estará acompañada del informe de interventoría o supervisión. A la audiencia deberá ser convocado el interventor o supervisor del contrato. NOTA 3. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 4. La audiencia será presidida por el ordenador, una vez instalada se procederá a constatar la asistencia y a instruir a los participantes sobre la forma como se desarrollará. Surtido lo anterior el ordenador hará la presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación 5. Concluida la intervención del ordenador se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, para lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la respectiva Unidad Policial. 6. Finalizada la intervención del contratista y la del garante, el delegatario contractual con apoyo en las pruebas e informes que respalden su decisión, ordenará dar lectura de la resolución motivada, proyectado por la asesoría jurídica de la Unidad, en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se decidirá sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. La resolución así expedida se entenderá notificada en la audiencia. Contra la decisión proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 7. El delegatario contractual podrá dar por terminada la audiencia en cualquier momento, sí por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Para el efecto se levantará el acta correspondiente. (Literal d) art. 86 Ley 1474 de 2011). NOTA 4. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegatario contractual podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, en su criterio resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En tal evento, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia, lo que constará en el acta respectiva. (Literal d) art.86 Ley 1474 de 2011). NOTA 5. Para hacer efectivo el pago de las multas, sanciones pactadas en el contrato, y de la cláusula penal pecuniaria podrá acudirse a descontar el valor de las mismas de las sumas adeudadas al contratista o, a efectuar su cobro a través de la garantía constituida por éste. Para el efecto en el acto administrativo correspondiente se harán las previsiones del caso. Sí por ninguna de estas vías se logra el pago de las sanciones, se acudirá al cobro por jurisdicción coactiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. (Parágrafo art.17 Ley 1150 de 2007). NOTA 6. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 7° de la Ley 80 de 1993, en tratándose de uniones temporales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato de cada uno de sus miembros.PARÁGRAFO SEGUNDO: - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, EL CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la DIRECCIÓN DE SANIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, observando el procedimiento establecido en el artículo 86 del ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. La DIRECCIÓN DE SANIDAD, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la DIRECCIÓN DE SANIDAD los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la DIRECCIÓN DE SANIDAD de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la DIRECCIÓN DE SANIDAD, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, literal J, inciso 5º, de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se requerirá la presentación del Certificado de Recibido a Satisfacción, en que conste que el servicio fue prestado a satisfacción y ciñéndose a las estipulaciones contractuales, y el cumplimiento de los aportes de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Acta de Liquidación de mutuo acuerdo será suscrita por las partes contratantes. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE al momento de liquidar el presente Contrato, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y por intermedio de los encargados de controlar la ejecución del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante la vigencia de este Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la Liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes se agotará el siguiente procedimiento dentro del término antes estipulado. EL CONTRATANTE invitará al CONTRATISTA a liquidar el contrato de común acuerdo. En caso de desacuerdo EL CONTRATANTE mediante Acto Administrativo Motivado dentro de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación procederá a liquidarlo unilateralmente. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos contractuales pendientes que arroje la liquidación del contrato y que no sean materia de controversia entre los Contratantes serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Liquidación de común acuerdo, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes. Los valores controvertidos se pagarán una vez dirimida la controversia VIGÉSIMA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. VIGÉSIMA PRIMERA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el Anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al EL CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. EL CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”. VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para su legalización el registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del CONTRATANTE de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. PARÁGRAFO. El CONTRATISTA deberá presentar en el Grupo de Contratos del CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al retiro de la copia del Contrato, los siguientes documentos: la garantía única junto con el recibo de pago de las mismas y la expedición de la Certificación de Cumplimiento de los Aportes Parafiscales de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del CONTRATISTA. Las sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a EL CONTRATANTE dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA. VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS: 1.) Pliego de Condiciones del proceso de selección PN DISAN SA 014 2022. 2.) Certificados de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. ___22 y QUIPU No. __ del __ de ________ de 2022, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 3.) Acta No. ___ del __ de octubre de 2022. 4.) Oferta de EL CONTRATISTA. 5.) El Certificado de Existencia y Representación Legal de EL CONTRATISTA. 6.) La Garantía Única. 7.) Fotocopia del NIT de la Empresa. 8.) Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. 9.) Resolución de adjudicación No. ___ del __ de octubre de 2022. VIGÉSIMA OCTAVA. IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: El presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGÉSIMA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C.,

ANEXO No.1 “DATOS DEL CONTRATO”

| CONTRATO | No. 07-8-20xxx-22 |
| --- | --- |
| CONTRATANTE | DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL NIT: 830041314-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO | Coronel SANDRA PATRICIA PINZÓN CAMARGO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 51.983.468 |
| CARGO | Directora de Sanidad de la Policía Nacional |
| DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO | Resolución No. 5373 del 8 de septiembre de 2022, del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultada para celebrar contratos por Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022 “Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos y se dictan otras disposiciones” |
| CONTRATISTA | NOMBRE: NIT: REPRESENTANTE LEGAL: DOC. IDENTIDAD: CIUDAD NOTIFICACIÓN: DIRECCIÓN: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: |
| CONSIDERANDOS | Que el presente contrato se deriva del PROCESO PN DISAN SA 014 2022 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | El supervisor del contrato es el Jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de la Dirección de Sanidad o quien con posterioridad designe el Director de Sanidad, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto de los contratos, de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 de 2018 de la Dirección General de la Policía Nacional “…Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 del 30 de julio de 2014…” y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. En cada uno de los laboratorios clínicos el control de la ejecución será ejercido por del jefe de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud correspondiente, con el apoyo del responsable de cada laboratorio clínico o quien haga sus veces y el responsable de almacén, quienes expedirán el Formato de recepción de bienes (1LA-FR-0140), para posteriormente remitirlo a la Supervisión del contrato a fin de ser expedido el Recibo a Satisfacción con el consolidado de los laboratorios clínicos. Además del supervisor antes mencionado, en los siguientes Grupos, el control de la ejecución será ejercido así: GRUPO; NOMBRE DEL GRUPO; SUPERVISIÓN. GRUPO 1; SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO HEMATOLOGIA, QUIMICA, HORMONAS, MARCADORES TUMORALES Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional, Jefe Laboratorio Clínico del Hospital Central.. GRUPO 2; BIOLOGIA MOLECULAR; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional. GRUPO 4; UROCULTIVOS AUTOMATIZADOS; Jefe Laboratorio Clínico del Hospital Central. GRUPO 5; MICROSCOPIA; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional, Jefe Laboratorio Clínico del Hospital Central.. GRUPO 8; INMUNOLOGIA POR ELISA; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional.. GRUPO 9; INMUNOLOGIA POR INMUNOFLUORESCENCIA; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional.. GRUPO 10; PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS; Jefe Laboratorio Clínico del Hospital Central. GRUPO 11; SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS COLOREADORES AUTOMATIZADOS; Jefe Laboratorio Clínico del Hospital Central. GRUPO 12; SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE HEMOCULTIVOS; Jefe Laboratorio Clínico del Hospital Central. GRUPO 13; QUIMIOLUMINISCENCIA; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional.. GRUPO 14; AUTOINMUNIDAD; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional.. GRUPO 16; INSUMOS EQUIPO PREVI™ Isola; Jefe Laboratorio Clínico del Hospital Central. GRUPO 17; TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional.. GRUPO 25; ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional.. GRUPO 26; SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PRUEBAS INFECCIOSAS; Jefe Laboratorio de Referencia Nacional.. |
| CLAUSULA PRIMERA - OBJETO | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, de acuerdo a la descripción realizada en el Anexo No. 2. |
| CLAUSULA TERCERA - VALOR | Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de______________, distribuidos de la siguiente manera: |
| CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO | Paso 1 De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 000042 de la DIAN del 5 de mayo 2020, a la Circular 053 del Ministerio de Hacienda SIIF del 01 de diciembre del 2020 y al manual el usuario de Olimpia (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato. ## EJEMPLO: 160102000;07-8-20xxx-21; ROSA.GOMEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrará a plataforma Olimpia para la autorización de la factura lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma. Paso2 La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez emitida la factura y entregados los insumos y reactivos por parte del Contratista en cada uno de los almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud y Hospital Central, los coordinadores de cada laboratorio junto con el responsable de almacén emitirán el formato de recepción de bienes (1LA-FR-0140), los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato para su consolidación, previa revisión de los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción y posteriormente tramitar la cuenta en la ventanilla Única de Central de Cuentas, para el respectivo pago. Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Sanidad por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Sanidad, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: BANCO: TIPO DE CUENTA: NUMERO DE CUENTA: |
| CLAUSULA QUINTA- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | Certificados de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. ___22 y QUIPU No. ___ del __ de octubre de 2022, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |
| CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución del contrato será de DIECINUEVE (19) MESES, contados a partir de la fecha de la Carta de Inicio de Ejecución del contrato previa aprobación de la Garantía única por parte de la DISAN |
| CLAUSULA OCTAVA: SITIOS DE ENTREGA | Los insumos y reactivos a adquirir objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de selección, deben ingresar a los diferentes almacenes de los Establecimientos de Sanidad Policial de las Unidades Prestadoras de Salud y Hospital Central de la Dirección de Sanidad, previa solicitud de pedido realizado únicamente por el supervisor del contrato. Ubicación de los almacenes: CIUDAD; NOMBRE DE LA UNIDAD; DIRECCION DEL ALMACEN. BOGOTA; LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL; Almacén general: Transversal 20ª No. 3b – 15. Carrera 68 b Bis No. 44-58 Edificio BG. Edgar Yesid Duarte Valero Torre A. BOGOTA; HOSPITAL CENTRAL; Carrera 59 No.26-21 CAN. BOGOTA; CLÍNICA DEL SUR; Calle 51 Sur N. 90-07 Bosa Porvenir. BOGOTA; ALMACEN GENERAL DISAN; Transversal 21 N º 3 B 15 Esquina, Barrio Eduardo Santos.. ENVIGADO; ESPCO CLÍNICA DEANT; Carrera 43A No. 48C Sur 45. CALI; ESPCO CLÍNICA DEVAL; Calle 48 No. 86-08 Esquina Barrio El Caney. SOLEDAD; ESPCO CLÍNICA DEATA; Avenida Circunvalar No. 45-124 Soledad. BUCARAMANGA; ESPCO CLÍNICA DESAN; Avenida 61 No. 10 - 200. PEREIRA; UPRES RISARALDA; Calle 94 Av Villa Olímpica frente a Expofuturo. VILLAVICENCIO; ESPRI NUESTRA SEÑORA DEL PILAR; CALLE 15 No. 15A-33 BARRIO ESTERO. IBAGUE; ESPRI IBAGUÉ; Carrera 4 Calle 14-52 Barrio Centro. HUILA; ESPCO CLÍNICA DEUIL; Carrera 22 sur No. 26ª-21 Barrio Fronteras del Milenio. MANIZALES; ESPCO CLÍNICA DECAL; Carrera 17 Calle 67 esquina, Avenida La Sultana. CUCUTA; ESPRI UNIDAD MÉDICA CÚCUTA; Calle 22 N No. 2-03 Urbanización Tasajero. CARTAGENA; ESPRI UNIDAD MÉDICA CARTAGENA DE INDIAS; Calle Real No. 24-03 Barrio Manga Comando Policía Bolívar. TUNJA; ESPCO CLÍNICA DEBOY; Transversal 15 No. 16-01 Barrio Ricaurte. DUITAMA; ESPRI DISTRITO DUITAMA; Carrera 16 No. 10- 07 Comando de Policía. SANTA ROSA DE VITERBO; ESPRI ESCUELA RAFAEL REYES; Carrera 2 No. 8 -98 Escuela de Policía Rafael Reyes. ARMENIA; ESPRI ARMENIA; Carrera 13A No.1A - 117 Avenida Bolívar. MONTERIA; ESPRI MONTERÍA; Carrera 14 No. 41 - 61. CHOCÓ; ESPRI SAN PEDRO CLAVER; Carrera 30 Avenida Aeropuerto El Caraño Antiguo Colegio PONAL Barrio Santo Domingo. PASTO; ESPRI PALERMO; Carrera 35 No. 19 - 119 Barrio Palermo. POPAYÁN; ESPRI POPAYÁN; Calle 32 Norte No. 12 - 50 Barrio Campo Bello. SINCELEJO; ESPRI SUCRE; Calle 32 No. 8 -94 Avenida Argelia. SANTA MARTA; ESPRI NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO; Calle 22 No. 1C- 74 Barrio Centro. Fuente: Resolución N. 096 del 26 marzo 2021 “Por la cual se actualiza el Directorio y Portafolio de Servicios de las Unidades Prestadoras de Salud, Hospital Central y Grupos Funcionales del Subsistema de Salud de la Policía Nacional SSPN”. NOTA: Es de aclarar que a nivel de Bogotá los insumos que no requieren refrigeración se deben entregar en el almacén general DISAN, y los que requieren refrigeración se autoriza la entrega por parte del supervisor en el HOCEN, Laboratorio de Referencia Nacional ubicado en el ESP Duarte Valero o Clínica del Sur según corresponda. |
| CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - MONEDA DEL CONTRATO | Pesos colombianos |

ANEXO DE VALORES ESTIMADOS DE LA CONTRATACIÓN

| ÍTEM Y/O LOTE | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO HEMATOLOGIA, QUIMICA, HORMONAS, MARCADORES TUMORALES Y HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO CENTRAL DE PROCESAMIENTO POLICIA NACIONAL, LABORATORIO URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL Y BANCO DE SANGRE HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL. | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 180020 | $ 1.989,39 | $ 358.129.987,80 |
| 2 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ACIDO ÚRICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA) | 27010 | $ 469,17 | $ 12.672.281,70 |
| 3 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ALBÚMINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 9005 | $ 655,80 | $ 5.905.479,00 |
| 4 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ALT | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 30605 | $ 655,80 | $ 20.070.759,00 |
| 5 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AMILASA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 6305 | $ 655,80 | $ 4.134.819,00 |
| 6 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AST | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 30605 | $ 655,80 | $ 20.070.759,00 |
| 7 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | GAMA GLUTAMIL TRANSFERRASA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 5945 | $ 655,80 | $ 3.898.731,00 |
| 8 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 14765 | $ 655,80 | $ 9.682.887,00 |
| 9 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 14945 | $ 655,80 | $ 9.800.931,00 |
| 10 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CALCIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 37805 | $ 481,50 | $ 18.203.107,50 |
| 11 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | COLESTEROL HDL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 71105 | $ 790,11 | $ 56.180.771,55 |
| 12 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | COLESTEROL LDL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 71105 | $ 917,10 | $ 65.210.395,50 |
| 13 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | COLESTEROL TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 91805 | $ 446,32 | $ 40.974.407,60 |
| 14 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CPK MB | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 504 | $ 917,10 | $ 462.218,40 |
| 15 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CPK TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 2754 | $ 637,56 | $ 1.755.840,24 |
| 16 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CREATININA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 140405 | $ 446,32 | $ 62.665.559,60 |
| 17 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | DESHIDROGENASA LÁCTICA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 8676 | $ 655,80 | $ 5.689.720,80 |
| 18 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 36900 | $ 583,84 | $ 21.543.696,00 |
| 19 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 11700 | $ 647,78 | $ 7.579.026,00 |
| 20 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FÓSFORO INORGÁNICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 9900 | $ 647,78 | $ 6.413.022,00 |
| 21 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | GLUCOSA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 138600 | $ 445,80 | $ 61.787.880,00 |
| 22 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | HIERRO TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 9900 | $ 655,80 | $ 6.492.420,00 |
| 23 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | MAGNESIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 9900 | $ 655,80 | $ 6.492.420,00 |
| 24 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PROTEÍNAS EN ORINA Y LCR | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 6300 | $ 1.187,51 | $ 7.481.313,00 |
| 25 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PROTEÍNAS TOTALES | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 5472 | $ 655,80 | $ 3.588.537,60 |
| 26 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TRANSFERRINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 5770 | $ 695,59 | $ 4.013.554,30 |
| 27 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TRIGLICÉRIDOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 93600 | $ 446,32 | $ 41.775.552,00 |
| 28 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | UREA UV CINÉTICA – NITROGENO UREICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 77410 | $ 461,35 | $ 35.713.103,50 |
| 29 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FACTOR REUMATOIDEO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 9910 | $ 1.844,41 | $ 18.278.103,10 |
| 30 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PROTEÍNA C REACTIVA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 39610 | $ 1.844,41 | $ 73.057.080,10 |
| 31 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 784 | $ 1.844,41 | $ 1.446.017,44 |
| 32 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | COMPLEMENTO C3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 4320 | $ 2.096,29 | $ 9.055.972,80 |
| 33 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | COMPLEMENTO C4 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 4320 | $ 2.096,29 | $ 9.055.972,80 |
| 34 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | INMUNOGLOBULINA G | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 1800 | $ 2.060,30 | $ 3.708.540,00 |
| 35 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | INMUNOGLOBULINA M | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 1602 | $ 2.060,30 | $ 3.300.600,60 |
| 36 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | INMUNOGLOBULINA A | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 1710 | $ 2.060,30 | $ 3.523.113,00 |
| 37 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ACIDO VALPROICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 1296 | $ 7.401,40 | $ 9.592.214,40 |
| 38 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CARBAMAZEPINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 414 | $ 7.455,92 | $ 3.086.750,88 |
| 39 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | OPIÁCEOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 378 | $ 2.880,98 | $ 1.089.010,44 |
| 40 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | BENZODIACEPINAS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 468 | $ 7.868,17 | $ 3.682.303,56 |
| 41 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CANNABINOIDES | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 504 | $ 7.868,17 | $ 3.965.557,68 |
| 42 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | COCAÍNA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 504 | $ 7.868,17 | $ 3.965.557,68 |
| 43 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | BARBITÚRICOS | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 432 | $ 8.274,99 | $ 3.574.795,68 |
| 44 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ANFETAMINAS – SEMICUANTITATIVA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 342 | $ 7.868,17 | $ 2.690.914,14 |
| 45 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ETANOL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 306 | $ 6.708,81 | $ 2.052.895,86 |
| 46 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | MICROALBUMINURIA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 48600 | $ 2.096,29 | $ 101.879.694,00 |
| 47 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | LACTATO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 162 | $ 1.173,58 | $ 190.119,96 |
| 48 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AMONIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 270 | $ 713,83 | $ 192.734,10 |
| 49 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 1404 | $ 1.071,22 | $ 1.503.992,88 |
| 50 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ACIDO FÓLICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 5230 | $ 8.027,78 | $ 41.985.289,40 |
| 51 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CORTISOL SERICO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 2682 | $ 7.947,22 | $ 21.314.444,04 |
| 52 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CORTISOL URINARIO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 2682 | $ 7.947,22 | $ 21.314.444,04 |
| 53 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ESTRADIOL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 4140 | $ 6.873,90 | $ 28.457.946,00 |
| 54 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FERRITINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 11700 | $ 7.518,18 | $ 87.962.706,00 |
| 55 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FSH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 7488 | $ 6.873,90 | $ 51.471.763,20 |
| 56 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | IgE REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 10620 | $ 4.404,41 | $ 46.774.834,20 |
| 57 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | LH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 6354 | $ 6.873,90 | $ 43.676.760,60 |
| 58 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 810 | $ 6.777,93 | $ 5.490.123,30 |
| 59 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PROLACTINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 8100 | $ 6.873,90 | $ 55.678.590,00 |
| 60 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PSA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 35820 | $ 8.495,06 | $ 304.293.049,20 |
| 61 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PSA LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 1857 | $ 8.958,77 | $ 16.636.435,89 |
| 62 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | BETA HCG | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 6336 | $ 6.873,90 | $ 43.553.030,40 |
| 63 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CA-125 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 3924 | $ 10.678,24 | $ 41.901.413,76 |
| 64 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ALFAFETOPROTEINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 2610 | $ 7.853,67 | $ 20.498.078,70 |
| 65 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | T3 LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 7146 | $ 7.135,45 | $ 50.989.925,70 |
| 66 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | T4 LIBRE | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 68400 | $ 6.404,40 | $ 438.060.960,00 |
| 67 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TESTOSTERONA TOTAL | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 4266 | $ 6.364,14 | $ 27.149.421,24 |
| 68 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | VITAMINA B12 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 11862 | $ 8.972,65 | $ 106.433.574,30 |
| 69 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TSH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 147600 | $ 6.404,40 | $ 945.289.440,00 |
| 70 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TT3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 5904 | $ 6.383,90 | $ 37.690.545,60 |
| 71 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TT4 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 8460 | $ 6.383,90 | $ 54.007.794,00 |
| 72 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO CEA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 4536 | $ 7.853,67 | $ 35.624.247,12 |
| 73 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ANTICUERPOS ANTI-TPO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 7812 | $ 8.612,43 | $ 67.280.303,16 |
| 74 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 7686 | $ 8.734,81 | $ 67.135.749,66 |
| 75 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PTH | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITICA | 8208 | $ 7.649,40 | $ 62.786.275,20 |
| 76 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | DHEAS (DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO) | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 1062 | $ 6.827,78 | $ 7.251.102,36 |
| 77 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | INSULINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 6462 | $ 6.928,69 | $ 44.773.194,78 |
| 78 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | VITAMINA D | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 13986 | $ 12.317,31 | $ 172.269.897,66 |
| 79 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CA 19-9 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 2646 | $ 10.678,24 | $ 28.254.623,04 |
| 80 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CA 15-3 | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 1044 | $ 9.710,80 | $ 10.138.075,20 |
| 81 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | IgG RUBÉOLA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 4788 | $ 11.903,15 | $ 56.992.282,20 |
| 82 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | IgG TOXOPLASMA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 7038 | $ 11.903,15 | $ 83.774.369,70 |
| 83 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | IgM RUBÉOLA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 4716 | $ 11.903,15 | $ 56.135.255,40 |
| 84 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | IgM TOXOPLASMA REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 11700 | $ 11.903,15 | $ 139.266.855,00 |
| 85 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | IgM CITOMEGALOVIRUS REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 3078 | $ 11.903,15 | $ 36.637.895,70 |
| 86 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | IgG CITOMEGALOVIRUS REACTIVO | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 2808 | $ 12.555,65 | $ 35.256.265,20 |
| 87 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PROCALCITONINA o PRESEPSINA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 5544 | $ 24.712,69 | $ 137.007.153,36 |
| 88 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | NT-PRO BNP o BNP | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 1440 | $ 19.112,70 | $ 27.522.288,00 |
| 89 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TROPONINA I | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 11952 | $ 17.538,22 | $ 209.616.805,44 |
| 90 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | PRUEBA COMPLETA ( INCLUYE FASE PREANALITA) | 144900 | $ 5.574,22 | $ 807.704.478,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 5.733.338.806,94 |
| GRUPO 2 BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N16 | LABCLI | REACTIVO PARA DETECCION DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO POR PCR | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 17650 | $ 41.259,13 | $ 728.223.644,50 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 728.223.644,50 |
| GRUPO 3 MEDIOS DE CULTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR SANGRE | UNIDAD | 28805 | $ 3.251,35 | $ 93.655.136,75 |
| 2 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR CHOCOLATE | UNIDAD | 14405 | $ 3.276,35 | $ 47.195.821,75 |
| 3 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR MACCONKEY | UNIDAD | 27005 | $ 3.209,68 | $ 86.677.408,40 |
| 4 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR MACCONKEY SORBITOL | UNIDAD | 5405 | $ 3.566,32 | $ 19.275.959,60 |
| 5 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR PARA RECUPERACION DE DERMATOFITOS | UNIDAD | 901 | $ 4.803,65 | $ 4.328.088,65 |
| 6 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR CROMOGENICO | UNIDAD | 48605 | $ 4.196,87 | $ 203.988.866,35 |
| 7 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR SABOREAUD CON CLORAFENICOL | UNIDAD | 5405 | $ 3.380,48 | $ 18.271.494,40 |
| 8 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR MUELLER HINTON EN CAJA | UNIDAD | 5405 | $ 3.600,84 | $ 19.462.540,20 |
| 9 |  | N16 | HOCEN-UPRES | CALDO PAARA RECUPERACIÓN DE GÉRMENES ANAEROBIOS | UNIDAD | 3606 | $ 5.514,20 | $ 19.884.205,20 |
| 10 |  | N16 | HOCEN-UPRES | CALDO TRIPTICASA DE SOYA Y/O CALDO BHI | UNIDAD | 3606 | $ 5.203,12 | $ 18.762.450,72 |
| 11 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR PARA RECUPERACIÓN Y AISLAMIENTO DE GERMENES ANAEROBIOS | UNIDAD | 901 | $ 4.700,90 | $ 4.235.510,90 |
| 12 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR CNA | UNIDAD | 7205 | $ 4.094,35 | $ 29.499.791,75 |
| 13 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR PARA CANDIDA | UNIDAD | 181 | $ 6.433,57 | $ 1.164.476,17 |
| 14 |  | N16 | HOCEN-UPRES | CALDO SELENITO | UNIDAD | 3605 | $ 5.496,20 | $ 19.813.801,00 |
| 15 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR XLD | UNIDAD | 5405 | $ 4.091,85 | $ 22.116.449,25 |
| 16 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR HECTOEN ENTERICO | UNIDAD | 5405 | $ 15.785,28 | $ 85.319.438,40 |
| 17 |  | N16 | HOCEN-UPRES | LOWESTEIN JENSEN | UNIDAD | 181 | $ 7.614,08 | $ 1.378.148,48 |
| 18 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR PDA | UNIDAD | 181 | $ 5.353,24 | $ 968.936,44 |
| 19 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR THAYER MARTIN | UNIDAD | 721 | $ 6.586,21 | $ 4.748.657,41 |
| 20 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR SS | UNIDAD | 2524 | $ 4.568,71 | $ 11.531.424,04 |
| 21 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR PARA RECUPERACION DE CAMPYLOBACTER | UNIDAD | 361 | $ 4.482,02 | $ 1.618.009,22 |
| 22 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR SELECTIVO Y ORIENTADOR PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS. | UNIDAD | 181 | $ 7.616,74 | $ 1.378.629,94 |
| 23 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR SELECTIVO Y ORIENTADOR PARA LA DETECCIÓN DE RESISTENCIA A COLISTINA | UNIDAD | 181 | $ 26.897,89 | $ 4.868.518,09 |
| 24 |  | N16 | HOCEN-UPRES | AGAR ORIENTADOR PARA RECUPERACIÓN Y DETECCIÓN STREPTOCOCCUS DEL GRUPO B | UNIDAD | 181 | $ 10.744,40 | $ 1.944.736,40 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 722.088.499,51 |
| GRUPO 4 UROCULTIVOS AUTOMATIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N16 | HOCEN-UPRES | SISTEMA PARA EL RECUENTO BACTERIANO AUTOMATIZADO EN ORINAS Y LIQUIDOS BIOLOGICOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 52250 | $ 8.473,97 | $ 442.764.932,50 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 442.764.932,50 |
| GRUPO 5 MICROSCOPIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS Y DIFERENCIACION DE LAS PARTICULAS DE ORINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 90050 | $ 3.494,94 | $ 314.719.347,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 314.719.347,00 |
| GRUPO 6 CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA MICROBIOLOGIA CEPAS ATCC INCLUYENDO CRIOVIALES DE CONSERVACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 700603) | SOBRE X 2 ASAS | 3 | $ 179.024,06 | $ 537.072,18 |
| 2 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (KLEBSIELLA OXYTOCA ATCC 700324) | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 179.228,87 | $ 358.457,74 |
| 3 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STREPTOCOCCUS PYOGENES ATCC 19615) | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 140.851,91 | $ 281.703,82 |
| 4 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STREPTOCCOCUS PNEUMONIAE ATCC 49619) | SOBRE X 2 ASAS | 8 | $ 161.351,08 | $ 1.290.808,64 |
| 5 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD INTERNO CEPAS ATCC 9007 MICROBIOLOGÍA (HAEMOPHILUS INFLUENZAE) | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 179.024,06 | $ 358.048,12 |
| 6 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (PSEUDOMONA AERUGINOSA ATCC 27853) | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 118.944,96 | $ 237.889,92 |
| 7 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (ENTEROCOCCUS FAECALIS 29212 PARA IDENTIFICACION Y SENSIBLIDAD) | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 161.583,84 | $ 323.167,68 |
| 8 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (CANDIDA GLABRATA ATCC MYA2950) | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 211.767,22 | $ 423.534,44 |
| 9 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 43300 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 189.694,50 | $ 379.389,00 |
| 10 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 25923 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 139.342,75 | $ 278.685,50 |
| 11 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STHAPHYLOCOCCUS AUREUS) ATCC 29213. | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 118.944,96 | $ 237.889,92 |
| 12 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (STAPHYLOCCOCUS AUREUS) ATCC BAA1026 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 179.024,06 | $ 358.048,12 |
| 13 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC MICROBIOLOGÍA (ESCHERICHIA COLI ATCC 25922 ) | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 118.944,21 | $ 237.888,42 |
| 14 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPAS ATCC 19424 (NEISSERIA GONORREAE) | SOBRE X 2 ASAS | 8 | $ 161.641,59 | $ 1.293.132,72 |
| 15 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC I. Orientalis 6258 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 204.912,62 | $ 409.825,24 |
| 16 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC PARAPSILOSIS 22019 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 204.912,62 | $ 409.825,24 |
| 17 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC CLOSTRIDIUM PERFRINGES 13124 | SOBRE X 2 ASAS | 8 | $ 210.772,39 | $ 1.686.179,12 |
| 18 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-1705 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 165.104,77 | $ 330.209,54 |
| 19 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-1706 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 165.104,77 | $ 330.209,54 |
| 20 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC KLEBSIELLA PNEUMONIAE BAA-2146 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 247.886,69 | $ 495.773,38 |
| 21 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC ENTEROBACTER AEROGENES 13048 | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 229.573,00 | $ 459.146,00 |
| 22 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC MOHOS | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 368.197,00 | $ 736.394,00 |
| 23 |  | N16 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD CEPA ATCC ENTEROCOCCUS CASSELIFLAVUS | SOBRE X 2 ASAS | 2 | $ 229.573,00 | $ 459.146,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 11.912.424,28 |
| GRUPO 7 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL NORMAL DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO ALTA COMPLEJIDAD | KIT | 2 | $ 4.012.333,43 | $ 8.024.666,86 |
| 2 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL CALIDAD EXTERNO MICROBIOLOGIA ALTA COMPLEJIDAD | KIT | 2 | $ 3.862.206,71 | $ 7.724.413,42 |
| 3 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL CALIDAD EXTERNO MICROBIOLOGIA PARA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 4 | $ 3.616.398,45 | $ 14.465.593,80 |
| 4 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL CALIDAD EXTERNO PARASITOLOGIA | KIT | 2 | $ 1.895.366,67 | $ 3.790.733,34 |
| 5 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL CALIDAD EXTERNO PARASITOLOGIA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 20 | $ 1.860.327,47 | $ 37.206.549,40 |
| 6 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA COAGULACIÓN ALTA COMPLEJIDAD | KIT | 3 | $ 3.062.030,40 | $ 9.186.091,20 |
| 7 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA COAGULACIÓN MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 15 | $ 2.870.662,34 | $ 43.059.935,10 |
| 8 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA UROANALISIS ALTA COMPLEJIDAD | KIT | 2 | $ 1.639.166,67 | $ 3.278.333,34 |
| 9 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA UROANALISIS MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 19 | $ 1.639.166,67 | $ 31.144.166,73 |
| 10 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA ALTA COMPLEJIDAD | KIT | 2 | $ 3.598.798,84 | $ 7.197.597,68 |
| 11 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 6 | $ 4.090.340,67 | $ 24.542.044,02 |
| 12 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO QUÍMICA SANGUINEA BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 11 | $ 3.972.714,67 | $ 43.699.861,37 |
| 13 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES | KIT | 2 | $ 7.122.892,58 | $ 14.245.785,16 |
| 14 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOENSAYO MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 3 | $ 5.059.130,00 | $ 15.177.390,00 |
| 15 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA METABOLITOS EN ORINA | KIT | 2 | $ 4.561.596,38 | $ 9.123.192,76 |
| 16 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA METABOLITOS EN ORINA MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 2 | $ 3.339.243,33 | $ 6.678.486,66 |
| 17 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA COMPLETO (FSP Y VSG) | KIT | 3 | $ 7.090.831,45 | $ 21.272.494,35 |
| 18 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 13 | $ 4.318.555,33 | $ 56.141.219,29 |
| 19 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PROTEINAS PLASMATICAS | KIT | 2 | $ 3.686.905,55 | $ 7.373.811,10 |
| 20 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA PROTEINAS PLASMATICAS MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 4 | $ 3.525.056,33 | $ 14.100.225,32 |
| 21 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DROGAS DE ABUSO | KIT | 2 | $ 3.641.553,64 | $ 7.283.107,28 |
| 22 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA AUTOINMUNIDAD | KIT | 2 | $ 3.543.844,88 | $ 7.087.689,76 |
| 23 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INFECCIOSAS (Toxoplasma, Rubeola, Citomegalovirus, Herpes). | KIT | 2 | $ 4.211.893,00 | $ 8.423.786,00 |
| 24 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ENZIMAS CARDIACAS | KIT | 2 | $ 3.107.117,99 | $ 6.214.235,98 |
| 25 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA ENZIMAS CARDIACAS MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 2 | $ 2.967.536,40 | $ 5.935.072,80 |
| 26 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA GASES ARTERIALES | KIT | 3 | $ 2.446.331,70 | $ 7.338.995,10 |
| 27 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA GASES ARTERIALES MEDIANA COMPLEJIDAD | KIT | 3 | $ 2.407.259,05 | $ 7.221.777,15 |
| 28 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD AMONIO Y ETANOL | KIT | 2 | $ 2.382.769,40 | $ 4.765.538,80 |
| 29 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SEROLOGÍA. | KIT | 2 | $ 2.516.687,72 | $ 5.033.375,44 |
| 30 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SEROLOGÍA MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | KIT | 4 | $ 2.152.000,00 | $ 8.608.000,00 |
| 31 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LIPIDOS | KIT | 2 | $ 3.143.815,09 | $ 6.287.630,18 |
| 32 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADORES VIRALES Y HEPATITIS | KIT | 2 | $ 3.589.008,53 | $ 7.178.017,06 |
| 33 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO | KIT | 2 | $ 4.050.103,52 | $ 8.100.207,04 |
| 34 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD EXTERNO MARCADOR CARDIACO PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (BNP) | KIT | 2 | $ 2.559.227,38 | $ 5.118.454,76 |
| 35 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD PARA ANTICOAGULANTE LÚPICO | KIT | 2 | $ 2.938.943,33 | $ 5.877.886,66 |
| 36 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD PARA PROTÍENA S ANTÍGENO | KIT | 2 | $ 3.244.821,00 | $ 6.489.642,00 |
| 37 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD PARA CHAGAS ELISA IGG | KIT | 2 | $ 1.971.233,50 | $ 3.942.467,00 |
| 38 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD PARA PCR SARS COV2 | KIT | 2 | $ 7.782.800,00 | $ 15.565.600,00 |
| 39 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD PARA HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO | KIT | 2 | $ 1.280.595,00 | $ 2.561.190,00 |
| 40 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD PARA DENGUE IGM ELISA | KIT | 2 | $ 1.955.595,00 | $ 3.911.190,00 |
| 41 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD PARA PRUEBA RÁPIDA ANTÍGENO SARS COV2 | KIT | 2 | $ 2.184.452,50 | $ 4.368.905,00 |
| 42 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CONTROL DE CALIDAD PARA MICOBACTERIAS | KIT | 2 | $ 3.861.246,00 | $ 7.722.492,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 522.467.850,91 |
| GRUPO 8 INMUNOLOGIA POR ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS IgM | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1280 | $ 15.104,50 | $ 19.333.760,00 |
| 2 |  | N17 | LABCLI | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS IgG | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1280 | $ 15.104,50 | $ 19.333.760,00 |
| 3 |  | N17 | LABCLI | ANTICUERPOS PARA CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 451 | $ 10.470,75 | $ 4.722.308,25 |
| 4 |  | N17 | LABCLI | ANTICUERPOS PARA CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 451 | $ 10.504,50 | $ 4.737.529,50 |
| 5 |  | N17 | LABCLI | CITRULINAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 4508 | $ 26.396,67 | $ 118.996.188,36 |
| 6 |  | N17 | LABCLI | PRUEBA CONFIRMATORIA PARA CHAGAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 145 | $ 10.071,25 | $ 1.460.331,25 |
| 7 |  | N17 | LABCLI | DENGUE IgM | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1082 | $ 22.203,17 | $ 24.023.829,94 |
| 8 |  | N17 | LABCLI | 17-HIDROXIPROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 811 | $ 22.144,17 | $ 17.958.921,87 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 210.566.629,17 |
| GRUPO 9 INMUNOLOGIA POR INMUNOFLUORESCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI | ASMA (Anticuerpos antimúsculo liso) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1082 | $ 15.087,01 | $ 16.324.144,82 |
| 2 |  | N17 | LABCLI | AMA (Anticuerpos anti-mitocondria) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1082 | $ 15.087,01 | $ 16.324.144,82 |
| 3 |  | N17 | LABCLI | ANCA -MPO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2380 | $ 17.311,75 | $ 41.201.965,00 |
| 4 |  | N17 | LABCLI | ANCA-PR3 | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2380 | $ 13.279,75 | $ 31.605.805,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 105.456.059,64 |
| GRUPO 10. PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | HOCEN | PRUEBA CUALITATIVA DE DIAGNOSTICO PARA MICOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 3601 | $ 118.604,53 | $ 427.094.912,53 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 427.094.912,53 |
| GRUPO 11. SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS COLOREADORES AUTOMATIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | HOCEN | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS COLOREADORES AUTOMATIZADOS: GRAM, HEMATOLOGIA Y COLOREADOR TB MARCA AEROSPRAY ELITECH DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL CON DESTINO AL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL | SAFRANINA FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM | 180 | $ 234.326,68 | $ 42.178.802,40 |
|  |  |  |  |  | IODINE B FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM | 180 | $ 152.963,06 | $ 27.533.350,80 |
|  |  |  |  |  | CRISTAL VIOLETA FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM | 180 | $ 164.353,35 | $ 29.583.603,00 |
|  |  |  |  |  | ETANOL FRASCO X 500 ML PARA COLOREADOR DE GRAM | 324 | $ 92.753,92 | $ 30.052.270,08 |
|  |  |  |  |  | BUFFER FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA | 325 | $ 68.344,74 | $ 22.212.040,50 |
|  |  |  |  |  | THIAZINA FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA | 144 | $ 471.908,61 | $ 67.954.839,84 |
|  |  |  |  |  | EOSINA FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA | 144 | $ 253.854,57 | $ 36.555.058,08 |
|  |  |  |  |  | AEROFIX FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR DE HEMATOLOGIA | 144 | $ 180.626,98 | $ 26.010.285,12 |
|  |  |  |  |  | AZUL DE METILENO FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB | 144 | $ 218.887,39 | $ 31.519.784,16 |
|  |  |  |  |  | FUCHSINA ELITE ZN FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB | 144 | $ 473.841,60 | $ 68.233.190,40 |
|  |  |  |  |  | FUCHSINA DECOL FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB | 144 | $ 260.362,51 | $ 37.492.201,44 |
|  |  |  |  |  | ETANOL FRASCO POR 500 ML PARA COLOREADOR TB | 324 | $ 92.753,92 | $ 30.052.270,08 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 449.377.695,90 |
| GRUPO 12 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE HEMOCULTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | HOCEN-UPRES | BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO EN PACIENTES ADULTOS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 9010 | $ 19.634,45 | $ 176.906.394,50 |
| 2 |  | N17 | HOCEN-UPRES | BOTELLAS PARA HEMOCULTIVO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 7210 | $ 19.634,45 | $ 141.564.384,50 |
| 3 |  | N17 | HOCEN-UPRES | BOTELLAS DE HEMOCULTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 3244 | $ 19.634,45 | $ 63.694.155,80 |
| 4 |  | N17 | HOCEN-UPRES | BOTELLAS DE HEMOCULTIVO PARA AISLAMIENTO DE HONGOS Y MICOBACTERIAS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 271 | $ 20.584,45 | $ 5.578.385,95 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 387.743.320,75 |
| GRUPO 13 QUIMIOLUMINISCENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI | SOMATOMEDINA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2701 | $ 27.842,50 | $ 75.202.592,50 |
| 2 |  | N17 | LABCLI | TIROGLOBULINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 3421 | $ 19.557,75 | $ 66.907.062,75 |
| 3 |  | N17 | LABCLI | VITAMINA D 1,25 HIDROXI | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2161 | $ 101.321,00 | $ 218.954.681,00 |
| 4 |  | N17 | LABCLI | HORMONA DE CRECIMIENTO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 3601 | $ 10.707,00 | $ 38.555.907,00 |
| 5 |  | N17 | LABCLI | HERPES I Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 4501 | $ 13.799,00 | $ 62.109.299,00 |
| 6 |  | N17 | LABCLI | HERPES I y II Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 4501 | $ 14.468,00 | $ 65.120.468,00 |
| 7 |  | N17 | LABCLI | HERPES II Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 4501 | $ 17.249,00 | $ 77.637.749,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 604.487.759,25 |
| GRUPO 14 AUTOINMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI | ENAS SSA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5945 | $ 9.940,34 | $ 59.095.321,30 |
| 2 |  | N17 | LABCLI | ENAS SSB | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5945 | $ 9.940,34 | $ 59.095.321,30 |
| 3 |  | N17 | LABCLI | ENAS SM | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5945 | $ 10.972,00 | $ 65.228.540,00 |
| 4 |  | N17 | LABCLI | ENAS RNP | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5945 | $ 10.534,17 | $ 62.625.640,65 |
| 5 |  | N17 | LABCLI | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1802 | $ 10.012,25 | $ 18.042.074,50 |
| 6 |  | N17 | LABCLI | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1802 | $ 10.012,25 | $ 18.042.074,50 |
| 7 |  | N17 | LABCLI | Anti BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Ig G | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 901 | $ 11.551,25 | $ 10.407.676,25 |
| 8 |  | N17 | LABCLI | Anti BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Ig M | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 901 | $ 11.551,25 | $ 10.407.676,25 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 302.944.324,75 |
| GRUPO 15 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR POR MÉTODO AUTOMATIZADO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 10820 | $ 2.183,77 | $ 23.628.391,40 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 23.628.391,40 |
| GRUPO 16 INSUMOS EQUIPO PREVI™ Isola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | HOCEN | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL EQUIPO PREVI™ Isola DE PROPIEDAD DE LA POLICIA CON DESTINO AL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL | PREVISOLA ROLLO DE ETIQUETAS, rollo | 28 | $ 162.081,20 | $ 4.538.273,60 |
|  |  |  |  |  | PREVISOLA PUNTAS DE PIPETA Caja * 10 cajas x 96 unidades | 27 | $ 2.504.495,31 | $ 67.621.373,37 |
|  |  |  |  |  | PREVISOLA PEINES SEMBRADORES Caja * 8 cartuchos x 120 unidades | 27 | $ 553.856,32 | $ 14.954.120,64 |
|  |  |  |  |  | MEDIO DE TRANSPORTE LÍQUIDO, caja o bolsa x 50 unidades | 27 | $ 273.068,99 | $ 7.372.862,73 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 94.486.630,34 |
| GRUPO 17 TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI | TSH NEONATAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 3245 | $ 10.000,02 | $ 32.450.064,90 |
| 2 |  | N17 | LABCLI | FENILALANINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1442 | $ 6.038,39 | $ 8.707.358,38 |
| 3 |  | N17 | LABCLI | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1262 | $ 6.761,75 | $ 8.533.328,50 |
| 4 |  | N17 | LABCLI | 17-HIDROXIPROGESTERONA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2342 | $ 14.053,60 | $ 32.913.531,20 |
| 5 |  | N17 | LABCLI | GALACTOSA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1262 | $ 5.597,40 | $ 7.063.918,80 |
| 6 |  | N17 | LABCLI | TRIPSINA INMUNOREACTIVA (IRT) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1802 | $ 12.370,46 | $ 22.291.568,92 |
| 7 |  | N17 | LABCLI | BIOTINIDASA (BTD) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1442 | $ 5.845,11 | $ 8.428.648,62 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 120.388.419,32 |
| GRUPO 18 PANEL RESPIRATORIO NACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | HOCEN-UPRES | PRUEBAS RÁPIDAS PANEL VIRAL RESPIRATORIO | PRUEBA | 2524 | $ 43.448,69 | $ 109.664.493,56 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 109.664.493,56 |
| GRUPO 19 OTROS INSUMOS Y REACTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO | GALÓN X 3,8 L | 144 | $ 66.950,18 | $ 9.640.825,92 |
| 2 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ACEITE DE INMERSIÓN | FRASCO POR 500 ML | 54 | $ 359.847,18 | $ 19.431.747,72 |
| 3 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PAPEL PARAFILM | UNIDAD | 540 | $ 241.949,71 | $ 130.652.843,40 |
| 4 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PAPEL FILTRO | UNIDAD | 90 | $ 61.479,91 | $ 5.533.191,90 |
| 5 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TIRA INDICADOR E PH X 100 | CAJA POR 100 VARILLAS | 540 | $ 111.034,14 | $ 59.958.435,60 |
| 6 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PUNTAS AMARILLAS DESECHABLES | UNIDAD | 144010 | $ 40,21 | $ 5.790.642,10 |
| 7 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PUNTAS AMARILLAS CON FILTRO DESECHABLES | UNIDAD | 18010 | $ 537,76 | $ 9.685.057,60 |
| 8 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | RECIPIENTE RECOLECTOR PARA ORINA DE 24 HORAS | UNIDAD | 27010 | $ 9.158,47 | $ 247.370.274,70 |
| 9 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PUNTAS PLÁSTICAS AZULES | UNIDAD | 36010 | $ 54,65 | $ 1.967.946,50 |
| 10 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PUNTAS PLÁSTICAS AZULES CON FILTRO | UNIDAD | 18010 | $ 650,47 | $ 11.714.964,70 |
| 11 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPÓN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | UNIDAD | 180010 | $ 166,03 | $ 29.887.060,30 |
| 12 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO TAPA LILA PEDIATRICO | UNIDAD | 18010 | $ 790,83 | $ 14.242.848,30 |
| 13 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO TAPA ROJA O TAPA AMARILLA PEDIATRICO | UNIDAD | 9010 | $ 885,17 | $ 7.975.381,70 |
| 14 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO TAPA AZUL PEDIATRICO | UNIDAD | 9010 | $ 721,42 | $ 6.499.994,20 |
| 15 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ANTÍGENOS FEBRILES | KIT 6 X 5 ML | 54 | $ 222.048,96 | $ 11.990.643,84 |
| 16 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | PRUEBA | 108 | $ 32.854,00 | $ 3.548.232,00 |
| 17 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | RPR | PRUEBA | 22510 | $ 1.110,50 | $ 24.997.355,00 |
| 18 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | VDRL | PRUEBA | 36010 | $ 542,28 | $ 19.527.502,80 |
| 19 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PIPETAS VSG (MANUAL) | PRUEBA | 7201 | $ 1.320,73 | $ 9.510.576,73 |
| 20 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS HETEROFILOS | PRUEBA | 3601 | $ 4.708,50 | $ 16.955.308,50 |
| 21 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AZUL DE METILENO ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | 19 | $ 24.224,83 | $ 460.271,77 |
| 22 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ALCOHOL ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | 19 | $ 28.749,75 | $ 546.245,25 |
| 23 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FUSCHINA ZN | FRASCO X 500 MILILITROS | 19 | $ 35.322,58 | $ 671.129,02 |
| 24 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AZUL DE CRESIL BRILLANTE | FRASCO X 50 MILILITROS | 18 | $ 27.616,91 | $ 497.104,38 |
| 25 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | LUGOL PARASITOLOGICO | FRASCO X 500 MILILITROS | 18 | $ 35.788,99 | $ 644.201,82 |
| 26 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 40% | FRASCO X 100 MILILITROS | 18 | $ 34.205,66 | $ 615.701,88 |
| 27 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SALES FOSFATAS DE FIELD | FRASCO X 500 MILILITROS | 18 | $ 12.219,59 | $ 219.952,62 |
| 28 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SOLUCIÓN A FIELD | FRASCO X 50 MILILITROS | 18 | $ 12.873,25 | $ 231.718,50 |
| 29 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SOLUCIÓN B FIELD | FRASCO X 50 MILILITROS | 18 | $ 10.174,69 | $ 183.144,42 |
| 30 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | WRIGTH | FRASCO X500 MILILITROS | 18 | $ 100.826,43 | $ 1.814.875,74 |
| 31 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CRISTAL VIOLETA DE GRAM | FRASCO X 1000 MILILITROS | 18 | $ 31.730,61 | $ 571.150,98 |
| 32 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | LUGOL DE GRAM | FRASCO X 500 MILILITROS | 18 | $ 19.954,54 | $ 359.181,72 |
| 33 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SAFRANINA / FUSHINA DE GRAM | FRASCO X 500 MILILITROS | 18 | $ 29.311,81 | $ 527.612,58 |
| 34 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ALCOHOL CETONA DE GRAM | FRASCO X 500 MILILITROS | 18 | $ 30.737,08 | $ 553.267,44 |
| 35 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | BUFFER GIORDANO | FRASCO X 500 MILILITROS | 18 | $ 12.011,88 | $ 216.213,84 |
| 36 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | MEDIO TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS | UNIDAD | 9000 | $ 3.415,75 | $ 30.741.750,00 |
| 37 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | LANCETA AUTOMÁTICA PARA TIEMPO DE SANGRÍA | UNIDAD | 9000 | $ 6.188,00 | $ 55.692.000,00 |
| 38 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO CONSERVACIÓN UROCULTIVO | UNIDAD | 27000 | $ 677,02 | $ 18.279.540,00 |
| 39 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ASA DE 1UL | UNIDAD | 36001 | $ 548,76 | $ 19.755.908,76 |
| 40 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ASA DE 10 UL | UNIDAD | 36001 | $ 527,69 | $ 18.997.367,69 |
| 41 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ASA METÁLICA CURVA | UNIDAD | 145 | $ 2.322,88 | $ 336.817,60 |
| 42 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ASA METÁLICA RECTA | UNIDAD | 145 | $ 2.388,33 | $ 346.307,85 |
| 43 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ASA METÁLICA MICOLÓGICA | UNIDAD | 144 | $ 2.601,34 | $ 374.592,96 |
| 44 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | EQUIPO ALADO | UNIDAD | 3600 | $ 2.579,70 | $ 9.286.920,00 |
| 45 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ACIDO HIPOCLOROSO | GALÓN X 3,8 L | 450 | $ 31.329,97 | $ 14.098.486,50 |
| 46 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | GLUCOSA ANHÍDRIDA | MILILITRO | 2430100 | $ 33,37 | $ 81.092.437,00 |
| 47 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ALCOHOL ETÍLICO 99% | FRASCO POR 500 ML | 144 | $ 27.266,25 | $ 3.926.340,00 |
| 48 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FOSFATO TRISÓDICO | FRASCO POR 500 ML | 18 | $ 41.355,54 | $ 744.399,72 |
| 49 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | BACTERIURITEST X 200 | FRASCO POR 200 TIRAS | 90 | $ 231.235,55 | $ 20.811.199,50 |
| 50 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO TAPA ROJA SIN ADITIVO | UNIDAD | 39600 | $ 529,37 | $ 20.963.052,00 |
| 51 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO CÓNICO GRADUADO PARA CENTRÍFUGA | UNIDAD | 37800 | $ 788,07 | $ 29.789.046,00 |
| 52 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 10% | FRASCO X 100 MILILITROS | 54 | $ 14.319,83 | $ 773.270,82 |
| 53 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 20% | FRASCO X 100 MILILITROS | 18 | $ 24.563,78 | $ 442.148,04 |
| 54 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | HIDRÓXIDO DE SODIO AL 4% | FRASCO X 100 MILILITROS | 18 | $ 22.190,38 | $ 399.426,84 |
| 55 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TABLETA PARA DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES | PRUEBA | 19800 | $ 4.718,74 | $ 93.431.052,00 |
| 56 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AZUL DE LACTOFENOL | FRASCO X 100 MILILITROS | 18 | $ 43.073,11 | $ 775.315,98 |
| 57 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | METABISULFITO DE SODIO | FRASCO X 50 MILILITROS | 18 | $ 70.304,52 | $ 1.265.481,36 |
| 58 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | KIT GENERADOR DE MICROAEROFILIA | KIT | 36 | $ 446.873,00 | $ 16.087.428,00 |
| 59 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | MEDIO DE CULTIVO CARY BLAIR | UNIDAD | 2340 | $ 5.077,64 | $ 11.881.677,60 |
| 60 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SENSIDISCO DE ERITROMICINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 22.016,00 | $ 396.288,00 |
| 61 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SENSIDISCO DE CLINDAMICINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 22.016,00 | $ 396.288,00 |
| 62 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SENSIDISCO DE BACITRACINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 33.738,00 | $ 607.284,00 |
| 63 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE OPTOQUINA | VIAL POR 50 unidades o caja x 2 unidades | 18 | $ 38.800,50 | $ 698.409,00 |
| 64 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE OXIDASA | VIAL POR 50 unidades o caja x 50 unidades | 18 | $ 416.196,50 | $ 7.491.537,00 |
| 65 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA ERTAPENEM | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 39.948,50 | $ 719.073,00 |
| 66 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA MEROPENEM | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 27.888,25 | $ 501.988,50 |
| 67 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA EDTA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 257.229,25 | $ 4.630.126,50 |
| 68 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO PARA ÁCIDO BORÓNICO | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 453.578,50 | $ 8.164.413,00 |
| 69 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE ACIDO NALIDÍXICO | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 22.033,25 | $ 396.598,50 |
| 70 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMIKACINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 23.164,75 | $ 416.965,50 |
| 71 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMOXACILINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 24.541,00 | $ 441.738,00 |
| 72 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMPICILINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 23.164,75 | $ 416.965,50 |
| 73 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE AMPICILINA SULBACTAM | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 23.164,75 | $ 416.965,50 |
| 74 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFOTAXIMA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 23.603,25 | $ 424.858,50 |
| 75 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFRADINE | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 32.100,00 | $ 577.800,00 |
| 76 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFOTAXIMA + CLAVULANATO | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 39.288,00 | $ 707.184,00 |
| 77 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CEFTAZIDIMA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 23.164,75 | $ 416.965,50 |
| 78 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE CIPROFLOXACINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 22.016,00 | $ 396.288,00 |
| 79 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE GENTAMICINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 20.639,75 | $ 371.515,50 |
| 80 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE NITROFURANTOINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 31.059,25 | $ 559.066,50 |
| 81 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE NORFLOXACINA | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 22.016,00 | $ 396.288,00 |
| 82 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE SENSIDISCO DE TRIMETROPIM | VIAL POR 50 unidades | 18 | $ 32.441,25 | $ 583.942,50 |
| 83 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO DE KOVACS (INDOL) | FRASCO POR 50 mL | 18 | $ 283.865,50 | $ 5.109.579,00 |
| 84 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CATALASA | Frasco x 100ml o caja x 100 Test | 90 | $ 193.989,50 | $ 17.459.055,00 |
| 85 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | MEDIO DE TRANSPORTE STUART TUBO | UNIDAD | 360 | $ 2.560,00 | $ 921.600,00 |
| 86 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA RÁPIDA PARA ESTREPTOCOCCUS | PRUEBA | 180 | $ 10.935,35 | $ 1.968.363,00 |
| 87 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE ROTAVIRUS | PRUEBA | 540 | $ 21.939,78 | $ 11.847.481,20 |
| 88 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORY | PRUEBA | 2705 | $ 8.934,13 | $ 24.166.821,65 |
| 89 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE HEPATITIS HBSAG | PRUEBA | 2705 | $ 4.040,27 | $ 10.928.930,35 |
| 90 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI A | FRASCO X 10 ml | 55 | $ 14.259,71 | $ 784.284,05 |
| 91 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI B | FRASCO X 10 ml | 54 | $ 14.259,71 | $ 770.024,34 |
| 92 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI D | FRASCO X 10 ml | 54 | $ 24.455,65 | $ 1.320.605,10 |
| 93 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | LÁMINAS | CAJA X 50 | 18000 | $ 3.974,08 | $ 71.533.440,00 |
| 94 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | LAMINILLAS | CAJA X 100 | 18000 | $ 5.209,69 | $ 93.774.420,00 |
| 95 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FACTOR REUMATOIDEO SEMICUANTITATIVA POR LATEX | PRUEBA | 18000 | $ 980,15 | $ 17.642.700,00 |
| 96 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ANTIESTREPTOLISINA O SEMICUANTITATIVA POR LÁTEX | PRUEBA | 18000 | $ 1.127,47 | $ 20.294.460,00 |
| 97 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PROTEÍNA C REACTIVA SEMICUANTITATIVA POR LÁTEX | PRUEBA | 27000 | $ 1.058,14 | $ 28.569.780,00 |
| 98 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | COOMBS DIRECTO E INDIRECTO PRUEBA CUALITATIVA | KIT | 270 | $ 51.929,45 | $ 14.020.951,50 |
| 99 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS | PRUEBA | 900 | $ 3.479,65 | $ 3.131.685,00 |
| 100 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SANGRE OCULTA EN HECES | PRUEBA | 18000 | $ 2.847,42 | $ 51.253.560,00 |
| 101 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA RÁPIDA DE CUARTA GENERACIÓN PARA DETECCION DE HIV I-II AG P24 POR PROCESAMIENTO MANUAL | PRUEBA | 18180 | $ 6.538,00 | $ 118.860.840,00 |
| 102 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA DE EMBARAZO | PRUEBA | 18000 | $ 1.329,55 | $ 23.931.900,00 |
| 103 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | MALARIA PRUEBA RÁPIDA | PRUEBA | 3600 | $ 16.910,01 | $ 60.876.036,00 |
| 104 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | DENGUE PRUEBA RÁPIDA | PRUEBA | 9000 | $ 20.958,91 | $ 188.630.190,00 |
| 105 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | KIT DE ANAEROBIOSIS | KIT X 20 PRUEBAS | 54 | $ 544.201,50 | $ 29.386.881,00 |
| 106 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TEST INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA LA DETECCIÓN DE CARBAPENEMASAS | PRUEBA COMPLETA | 90 | $ 62.928,00 | $ 5.663.520,00 |
| 107 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO TAPA AMARILLA CON GEL | UNIDAD | 180000 | $ 585,48 | $ 105.386.400,00 |
| 108 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO TAPA LILA | UNIDAD | 18000 | $ 464,21 | $ 8.355.780,00 |
| 109 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBO TAPA AZUL | UNIDAD | 18000 | $ 569,54 | $ 10.251.720,00 |
| 110 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | ALBÚMINA O LISS AL 30% | FRASCO X 10ML | 36 | $ 44.094,95 | $ 1.587.418,20 |
| 111 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | SISTEMA KOVA | PRUEBA COMPLETA | 27000 | $ 8.856,50 | $ 239.125.500,00 |
| 112 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CAPILARES CON HEPARINA | FRASCO POR 100 ML | 72 | $ 12.734,66 | $ 916.895,52 |
| 113 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CAPILARES SIN HEPARINA | FRASCO POR 100 ML | 54 | $ 11.252,59 | $ 607.639,86 |
| 114 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PLASTILINA SELLADORA PARA CAPILARES | UNIDAD | 18 | $ 15.008,89 | $ 270.160,02 |
| 115 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | CINTA PARA ESTERILIZAR | ROLLO | 18 | $ 38.881,62 | $ 699.869,16 |
| 116 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PAPEL DE ARROZ | LIBRETA POR 25 HOJAS | 90 | $ 28.429,10 | $ 2.558.619,00 |
| 117 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA | UNIDAD | 36000 | $ 348,67 | $ 12.552.120,00 |
| 118 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | RECIPIENTE RECOLECTOR DE COPROLÓGICO | UNIDAD | 18000 | $ 468,02 | $ 8.424.360,00 |
| 119 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | BOLSA PEDIATRICA CON ADHESIVO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA | UNIDAD | 3600 | $ 487,90 | $ 1.756.440,00 |
| 120 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBOS DE VIDRIO DE 12 * 75 | UNIDAD | 1800 | $ 296,07 | $ 532.926,00 |
| 121 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | TUBOS DE VIDRIO DE 13 *100 | UNIDAD | 1800 | $ 492,96 | $ 887.328,00 |
| 122 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | LAPIZ DE CERA | UNIDAD | 90 | $ 10.779,25 | $ 970.132,50 |
| 123 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AZUL DE METILENO FOSFATADO | FRASCO MÍNIMO X 200 ML | 18 | $ 16.094,59 | $ 289.702,62 |
| 124 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AZUL DE BROMO- TIMOL | FRASCO POR 50 ML | 18 | $ 23.676,03 | $ 426.168,54 |
| 125 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | COLORANTE GIEMSA | FRASCO POR 100 ML | 18 | $ 51.042,31 | $ 918.761,58 |
| 126 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | METANOL | FRASCO X 500 ML | 18 | $ 53.123,98 | $ 956.231,64 |
| 127 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | AGUJA MÚLTIPLE | UNIDAD | 108000 | $ 358,54 | $ 38.722.320,00 |
| 128 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | EOSINA AL 0.5% | FRASCO POR 50 ML | 18 | $ 39.046,11 | $ 702.829,98 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $2.375.159.550,00 |
| GRUPO No.20 COAGULACIÓN (HOSPITAL CENTRAL, LABORATORIO CLÍNICO DE REFERENCIA NACIONAL Y CLÍNICA DEL SUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | FIBRINÓGENO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1406 | $ 3.436,93 | $ 4.832.323,58 |
| 2 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA PT | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 25210 | $ 2.052,68 | $ 51.748.062,80 |
| 3 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA PTT | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 23410 | $ 2.025,52 | $ 47.417.423,20 |
| 4 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PROTEINA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 595 | $ 18.737,43 | $ 11.148.770,85 |
| 5 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PROTEINA S | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 613 | $ 15.682,31 | $ 9.613.256,03 |
| 6 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA EL TAMIZAJE DE ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2344 | $ 12.467,46 | $ 29.223.726,24 |
| 7 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA LA CONFIRMACION DE ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1804 | $ 12.923,24 | $ 23.313.524,96 |
| 8 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | DIMERO D | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 7570 | $ 16.511,77 | $ 124.994.098,90 |
| 9 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ANTITROMBINA III | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 271 | $ 15.637,96 | $ 4.237.887,16 |
| 10 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 721 | $ 17.082,64 | $ 12.316.583,44 |
| 11 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | REACTIVO PARA LA DETERMINACION DEL ANTÍGENO LIBRE DE LA PROTEINA S | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 613 | $ 19.648,07 | $ 12.044.266,91 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 330.889.924,07 |
| GRUPO 21. HEMATOLOGIA, COAGULACIÓN, UROANÁLISIS Y QUIMICA (MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | UPRES | CUADROS HEMÁTICOS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 306010 | $ 4.217,35 | $ 1.290.551.273,50 |
| 2 |  | N17 | UPRES | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EXAMEN FISICO QUIMICO DE ORINAS CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 180010 | $ 2.076,10 | $ 373.718.761,00 |
| 3 |  | N17 | UPRES | PT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 46810 | $ 3.320,99 | $ 155.455.541,90 |
| 4 |  | N17 | UPRES | PTT PRUEBAS DE COAGULACIÓN CON EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO PARA LOS LABORATORIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NIVEL NACIONAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 46810 | $ 3.320,99 | $ 155.455.541,90 |
| 5 |  | N17 | UPRES | ACIDO ÚRICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 36010 | $ 1.356,10 | $ 48.833.161,00 |
| 6 |  | N17 | UPRES | ALBÚMINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 6130 | $ 1.391,76 | $ 8.531.488,80 |
| 7 |  | N17 | UPRES | ALT | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 49510 | $ 1.473,93 | $ 72.974.274,30 |
| 8 |  | N17 | UPRES | AMILASA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 4865 | $ 1.943,11 | $ 9.453.230,15 |
| 9 |  | N17 | UPRES | AST | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 46810 | $ 1.471,76 | $ 68.893.085,60 |
| 10 |  | N17 | UPRES | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 19810 | $ 1.439,16 | $ 28.509.759,60 |
| 11 |  | N17 | UPRES | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 19810 | $ 1.439,16 | $ 28.509.759,60 |
| 12 |  | N17 | UPRES | CALCIO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 10810 | $ 1.465,00 | $ 15.836.650,00 |
| 13 |  | N17 | UPRES | COLESTEROL HDL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 162010 | $ 2.150,72 | $ 348.438.147,20 |
| 14 |  | N17 | UPRES | COLESTEROL LDL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 118810 | $ 2.177,01 | $ 258.650.558,10 |
| 15 |  | N17 | UPRES | COLESTEROL TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 180010 | $ 1.367,53 | $ 246.169.075,30 |
| 16 |  | N17 | UPRES | CPK MB | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 451 | $ 1.959,93 | $ 883.928,43 |
| 17 |  | N17 | UPRES | CPK TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1678 | $ 1.851,66 | $ 3.107.085,48 |
| 18 |  | N17 | UPRES | CREATININA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 216010 | $ 1.403,10 | $ 303.083.631,00 |
| 19 |  | N17 | UPRES | DESHIDROGENASA LÁCTICA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 12736 | $ 2.565,11 | $ 32.669.240,96 |
| 20 |  | N17 | UPRES | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 15526 | $ 2.034,61 | $ 31.589.354,86 |
| 21 |  | N17 | UPRES | GLUCOSA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 288010 | $ 1.647,69 | $ 474.551.196,90 |
| 22 |  | N17 | UPRES | MAGNESIO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 271 | $ 1.298,26 | $ 351.828,46 |
| 23 |  | N17 | UPRES | PROTEÍNAS EN ORINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 163 | $ 2.057,69 | $ 335.403,47 |
| 24 |  | N17 | UPRES | PROTEÍNAS TOTALES | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1046 | $ 1.392,43 | $ 1.456.481,78 |
| 25 |  | N17 | UPRES | TRIGLICÉRIDOS | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 198010 | $ 1.212,35 | $ 240.057.423,50 |
| 26 |  | N17 | UPRES | UREA UV CINÉTICA-NITROGENO UREICO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 68410 | $ 1.292,10 | $ 88.392.561,00 |
| 27 |  | N17 | UPRES | FACTOR REUMATOIDEO | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5410 | $ 3.644,03 | $ 19.714.202,30 |
| 28 |  | N17 | UPRES | PROTEÍNA C REACTIVA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 41410 | $ 4.770,45 | $ 197.544.334,50 |
| 29 |  | N17 | UPRES | ANTIESTREPTOLISINA (ASTOS) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1659 | $ 3.698,28 | $ 6.135.446,52 |
| 30 |  | N17 | UPRES | MICROALBUMINURIA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 19810 | $ 4.284,57 | $ 84.877.331,70 |
| 31 |  | N17 | UPRES | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 28810 | $ 3.060,00 | $ 88.158.600,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $4.682.888.358,81 |
| GRUPO 22. INMUNOLOGIA (MEDIANA COMPLEJIDAD Y BAJA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | UPRES | TSH | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 99010 | $ 8.416,28 | $ 833.295.882,80 |
| 2 |  | N17 | UPRES | PSA TOTAL | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 21610 | $ 11.630,08 | $ 251.326.028,80 |
| 3 |  | N17 | UPRES | T4 LIBRE | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 36010 | $ 9.031,11 | $ 325.210.271,10 |
| 4 |  | N17 | UPRES | T3 LIBRE | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2363 | $ 9.010,78 | $ 21.292.473,14 |
| 5 |  | N17 | UPRES | BHCG | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2524 | $ 10.826,69 | $ 27.326.565,56 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $1.458.451.221,40 |
| GRUPO 23. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RAPIDO (MEDIANA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | UPRES | GASES ARTERIALES | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 6122 | $ 23.309,08 | $ 142.698.187,76 |
| 2 |  | N17 | UPRES | TROPONINA I | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 7202 | $ 26.725,59 | $ 192.477.699,18 |
| 3 |  | N17 | UPRES | DIMERO D | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 811 | $ 26.720,17 | $ 21.670.057,87 |
| 4 |  | N17 | UPRES | ELECTROLITOS (Na, K, Cl) | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 70202 | $ 22.509,41 | $ 1.580.205.600,82 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $1.937.051.545,63 |
| GRUPO 24 MICROBIOLOGIA (MEDIANA COMPLEJIDAD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | UPRES | Prueba para identificación de gérmenes: Gram negativos. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 7202 | $ 22.785,09 | $ 164.098.218,18 |
| 2 |  | N17 | UPRES | Prueba para identificación de gérmenes: Gram positivos | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 3602 | $ 22.785,09 | $ 82.071.894,18 |
| 3 |  | N17 | UPRES | Prueba para la determinación de susceptibilidad en gérmenes Gram negativos | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 3602 | $ 22.785,09 | $ 82.071.894,18 |
| 4 |  | N17 | UPRES | Prueba para la determinación de susceptibilidad en gérmenes Gram positivos | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2522 | $ 22.785,09 | $ 57.463.996,98 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 385.706.003,52 |
| GRUPO 25 ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1262 | $ 44.535,00 | $ 56.203.170,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 56.203.170,00 |
| GRUPO 26 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PRUEBAS INFECCIOSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIH I – II CON ANTÍGENO P24. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 10805 | $ 10.073,08 | $ 108.839.629,40 |
| 2 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS C. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5221 | $ 12.139,17 | $ 63.378.606,57 |
| 3 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS DE HEPATITIS A. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1261 | $ 12.415,99 | $ 15.656.563,39 |
| 4 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgG. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 1981 | $ 8.700,07 | $ 17.234.838,67 |
| 5 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CORE IgM. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 541 | $ 10.426,75 | $ 5.640.871,75 |
| 6 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5401 | $ 8.386,92 | $ 45.297.754,92 |
| 7 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA ANTIGENO e PARA LA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5401 | $ 9.474,14 | $ 51.169.830,14 |
| 8 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA ANTICUERPOS ANTI HBsAg. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 5401 | $ 9.963,02 | $ 53.810.271,02 |
| 9 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL ANTIGENO e DE LA HEPATITIS B. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 631 | $ 9.474,14 | $ 5.978.182,34 |
| 10 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS DE CHAGAS. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 2521 | $ 8.878,72 | $ 22.383.253,12 |
| 11 |  | N17 | LABCLI | REACTIVO PARA SEROLOGIA PRUEBA TREPONEMICA. | PRUEBA COMPLETA (INCLUYE FASE PREANALITICA) | 14221 | $ 3.112,98 | $ 44.269.688,58 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 433.659.489,90 |
| GRUPO 27 PRUEBAS DIAGNOSTICAS PCR - NACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN Y LECTURA AUTOMATIZADA DE ÁCIDOS NUCLEICOS | PRUEBA | 3605 | $ 63.902,62 | $ 230.368.945,10 |
| 2 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCIÓN DE ANTIGENOS DEL VIRUS SARS CoV 2 – COVID 19 | PRUEBA | 2705 | $ 15.633,86 | $ 42.289.591,30 |
| 3 |  | N17 | LABCLI-HOCEN-UPRES | MEDIO DE CULTIVO PARA TRANSPORTE VIRAL CON HISOPO | PRUEBA | 3605 | $ 6.765,50 | $ 24.389.627,50 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | $ 297.048.163,90 |
| VALOR TOTAL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  | $23.268.411.569,48 |

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.