## ANEXO 2
ANEXO No. 2 - OFERTA ECONÓMICA
EQUIPOS BIOMÉDICOS
ITEM | SERVICIO | NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA | % IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO CON IIVA
1 | ATENCIÓN DEL PARTO | ASPIRADOR PORTÁTIL | 1. Indicador (manometro) de presión negativa | 3
1.1. Presión Regulable/ajustable
| URGENCIAS |  | 1.2. Rango de presión hasta -600 mmHg o más | 1
2. Nivel de ruido 65 dB o menos
| HOSPITALIZACIÓN |  | 3. Capacidad de succión 20 L/min o superior
|  |  | 4. Frasco recolector autoclavable de mínimo 1000 c.c. | 2
5. Filtro Hidrofóbico
6. Requerimientos eléctricos: 110 VAC - 60 Hz
2 | HOSPITALIZACIÓN | CAMILLA CON BARANDAS, RUEDAS Y FRENO | 1. Camilla Hidráulica | 2
| ATENCIÓN DEL PARTO |  | 2. Superficie mínimo 2 planos | 2
| URGENCIAS |  | 3. Material acero Inoxidable | 5
4.Movimientos: trendelemburg y antitrendelemburg, elevación de espalda y cambio de altura
5. Sistema de bloqueo central y quinta rueda direccional
6. Soporte para cilindro de oxigeno
7. Atril porta suero
8. Con colchoneta en espuma de alta densidad
8. Capacidad de carga mínimo: 180 Kg
3 | ATENCIÓN DEL PARTO | SILLA DE RUEDAS ADULTO | 1. Estructura en Cold Rollled, anticorrosivo o pintura electrostática o cromada | 1
| URGENCIAS |  | 2. Rueda trasera de 26" (Tolerancia +/- 10%) con aros de impulso | 1
| HOSPITALIZACIÓN |  | 3. Ruedas delanteras de 8" (Tolerancia +/- 10%) | 1
4. Capacidad de carga 100 Kg o más
5. Descansapies graduables en altura y abatibles
6. Asiento y espaldar en tapicería cordoban
7. Sistema de freno
8. Descansabrazos acolchados
4 | URGENCIAS | REFIGERADOR PARA MEDICAMENTOS | 1. Refrigerador de 2c° a 8 c° | 1
| HOSPITALIZACIÓN |  | 2.Control inteligente y temperatura constante | 1
3. Capacidad 75 L +/- 10 L
4. El sistema de alarma
5. Pantalla digital
6.Certificado PQS de la OMS
7. Con una puerta de vidrio templado
8. Fuente de alimentación (V / HZ) 230 ± 10% / 50 - 110 ± 10% / 60 De acuerdo a los requerimientos del fabricante.
5 | ATENCIÓN AL PARTO | CARRO DE PARO | 1. Carro de paro mínimo 4 gavetas. | 1
| URGENCIAS |  | 2. Sistema de seguridad por medio de mecanismo que asegura todas las gavetas al mismo tiempo. | 1
| HOSPITALIZACIÓN |  | 3. Atril porta suero | 1
4. Que tenga multitoma para conexión de equipos
5. Soporte para bala de oxigeno
6. Ruedas con mínimo freno en 2
7. Tabla RCP
6 | ATENCIÓN AL PARTO | DESFIBRILADOR | 1.Desfibrilador bifásico, con cardioversión y marcapasos. | 1
| URGENCIAS |  | 2. Modo manual y modo DEA | 1
| HOSPITALIZACIÓN |  | 3.Selector de carga de energía bifásica con un tiempo de carga inferior a 10 segundos. | 1
4. Selector de onda bifásica hasta 250 jouls o más.
5. Palas de desfibrilación adulto – pediátricas.
6. Pantalla de mínimo de 5"
6. Visualización del valor numérico de la energía seleccionada y grafica de onda ECG.
7. Adquisición de ECG por medio de paletas de desfibrilación y cable de paciente de 6 derivaciones o más.
8. Batería con autonomía mínimo de 3 horas
9. Almacenamiento de datos de mínimo 100 pacientes
10. Requerimientos eléctricos 120VAC - 60 Htz
Accesorios: Cable ECG de 6 derivadas, Interface de marcapaso, batería, cable AC.
7 | URGENCIAS | ELECTROCARDIOGRAFO | 1. Con capacidad de adquirir de forma simultánea 12 derivaciones. | 1
| HOSPITALIZACIÓN |  | 2. Pantalla color, tecnología LCD o TFT. | 1
4. ECG de 3 canales.
5. Registro en modo automático.
6. Resultados de mediciones de ECG .
7. Software interpretativo.
8. Protección contra descargas de desfibrilador.
9. Con Impresora térmica
10. Batería recargable.
11. Filtro de línea AC de 60 Hz.
12. Al menos tres velocidades de impresión, de 5, 25 y 50 mm/seg.
13. Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV.
14. Requerimiento eléctrico AC 110V (+/-10%) / 60 Hz.
15. Memoria mínima 200 ECG o 100 registros.
8 | HOSPITALIZACIÓN | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTÁTIL | 1. Mango con batería recargable | 1
2. Otoscopio con luz led con fibra óptica
3. Oftalmoscopio con luz led
4. 18 combinaciones de aberturas/filtros
5. Gama de dioptrías de -25 a + 40
6. Filtro de cobalto
7. Funcionamiento a 3.5 v
9 | CONSULTA EXTERNA | FONENDOSCOPIO PROFESIONAL DOBLE SERVICIO | 1. Fabricada en acero inoxidable | 5
| URGENCIAS |  | 2. Diámetro del diafragma mínimo 44mm | 2
| HOSPITALIZACIÓN |  | 3. Olivas | 1
4.1. Largo mínimo 70 cm
10 | HOSPITALIZACIÓN | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | 1. Luz Led | 1
2. Fabricado en metal resistente a la corrosión.
3. Iluminación mediante fibra óptica
4. Hojas inoxidables y autoclavables
6. Hojas para paciente pediátrico
6.1 Curva en mínimo dos tamaños (De los siguientes: 0,1,2)
6.2 Recta en mínimo dos tamaños (De los siguientes: 0,1,2)
7. Mango mediano
7.1. Para uso con baterías tipo AA
11 | URGENCIAS | BOMBA DE INFUSIÓN | 1. Bomba de Infusión de 1 canal | 4
| ATENCIÓN DEL PARTO |  | 2. Modos de Infusión mínimos: | 2
| HOSPITALIZACIÓN |  | *Tiempo/Volumen | 4
*Peso/Volumen
* Modo tasa
3. Alarmas por: Oclusión, burbuja de aire, batería baja, puerta abierta, Infusión finalizada
4. Tasa de flujo: 0.1 - 1200 ml/h ó más.
5.Tasa de flujo programables con incrementos de 0,1 ml
6. Rango de volumen: 1 -9.999 ml o más
7. Sistema de purga
8. Rango KVO entre: 1 - 5,0 ml/hr o más amplio
9. Batería con autonomía mínimo de 3 hr.
10. Sistema de protección de flujo libre
11. Puerto USB o RS232
12. Alimentación eléctrica: 110 V 60-Hz
12 | URGENCIAS | MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO | 1. Pantalla de 10 ¨ | 1
| HOSPITALIZACIÓN |  | 2. Monitoreo de ECG, SPO2, NIBP, temperatura, respiración. | 1
3. Autonomía de batería mínimo de 3 horas
4 Visualización de hasta 7 ondas en pantalla
5.Seleccionable para pacientes neonatos, pediátricos y adulto
6. Alarmas audibles y visuales
7. Accesorios: Cable ECG de 3 leads, cable y/o sensor Spo2, sensor de temperatura (de piel o superficie), manguera NIBP y brazalete
8.Requerimientos Eléctricos: 120 VAC - 60 Hz.
13 | ATENCIÓN AL PARTO | CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA | 1. Cama de 4 planos 1 fijo 3 móviles | 2
| HOSPITALIZACIÓN |  | 2. Barandas laterales de seguridad abatibles que cubra todo el tendido en 2 o 4 secciones | 5
3. Cabecero, pie cero y barandas fabricadas en material plástico de alto impacto
4. Que permita las siguientes posiciones: Trendelemburg, antitrendelemburg, cambio de altura, flexión de piernas, espalda.
5. Capacidad de carga mínimo 180 Kg
6. Sistema de freno individual o bloqueo central
7. Soporte para atril y atril
8. Control de mano o control en baranda.
9. Requerimientos eléctricos: 120 VAC - 60 Hz
10. Incluye colchón hospitalario lavable, antiescaras, antiinflamable.
14 | URGENCIAS | CAMA CUNA ELÉCTRICA | 1.Cama cuna eléctrica de 4 planos | 1
| HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA |  | 1.1 Acabado en pintura electrostática | 1
2. Barandas laterales tipo corral
3. Control alámbrico
4.Capacidad de carga mínimo 120 Kgs.
5. Posiciones mínimo: Espaldar retráctil, flexión de rodillas, y cambio de altura.
6. Sistema de freno como mínimo en 2 ruedas.
7. Requerimiento eléctrico: 110 VAC - 60 Hz
15 | ATENCIÓN AL PARTO | BALANZA PESA BEBE DIGITAL | 1. Pantalla Tipo LCD o LED | 1
| URGENCIAS |  | 2. Capacidad de carga - Desde 0 hasta 20 Kg (Tol. + 5 Kg) | 1
| CONSULTA EXTERNA |  | 3. Precisión entre 10-20g | 4
4. Funciones
4.1. Hold
4.2. Tara o Zero
4.3. Apagado automático
5. Requerimiento eléctrico
5.1. Suministro de energía con adaptador
6. Grado hospitalario
16 | URGENCIAS | BÁSCULA GRADO MÉDICO DIGITAL | 1. Tipo de paciente: Adulto | 2
| CONSULTA EXTERNA |  | 2. Pantalla | 5
2.1. Tipo LCD o LED
2.2. Visualización de la medida y de las funciones especiales
3. Capacidad
3.1. Capacidad de carga - Desde 0 hasta 200Kg (Tol. + 20 Kg)
3.2. Precisión 50-100g
4. Funciones
4.1. Hold
4.2. Tara o Zero
5. Accesorios
5.1. Plataforma amplia (ancho x largo x alto) y resistente 35 x 40 x 6cm (Tol. ± 10%)
5.2. Fabricada en material de fácil limpieza
6. Requerimiento eléctrico
6.1. Suministro de energía 110 VAC, 60Hz (Tol. 10%)
6.2. Suministro por medio de baterías (opcional)
17 | URGENCIAS | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | 1. Con cordones en espiral y dos mangos. | 2
| CONSULTA EXTERNA |  | 2. Otoscopio y oftalmoscopio con sistema de luz LED. | 5
3. Requerimiento eléctrico 110V (+/-10%).
4. Voltaje de 3.5 V, con transformador de pared.
5. Encendido automático al retirar el mango de la base y apagado automático al colocarlo nuevamente en la base.
6. Oftalmoscopio: mínimo con 5 aperturas y 2 filtros, con 18 lentes para dioptrías dentro del rango de -1 a +20 o mejor.
7. Otoscopio con transmisión de luz LED.
18 | URGENCIAS | TERMOMETRO DE PACIENTE | 1. Soporte de pared | 2
| CONSULTA EXTERNA |  | 2. Toma de temperatura oral, axilar y anal | 5
3. Puntas desechables/autoclavables/esterilizables
4. Pantalla digital
5. Funcionamiento con baterías
5.1. Indicador de estado de la batería
6. Presentación de la temperatura en unidades SI (°C/°F)
7. Almacenamiento de memoria de última lectura.
8. Indicador de alarmas o mal funcionamiento
9. Rango de medición de temperatura (30 hasta 40°C) Tolerancia +/- 10%
19 | CONSULTA EXTERNA | DIVAN DE DOS PLANOS | 1. Dos planos, uno fijo y otro móvil | 5
2. Acabado en pintura electrostática
3. Capacidad de peso mínima de 100 Kg
4. Estructura metálica tubular
5. Espuma tapizada en material que permita su fácil limpieza
20 | URGENCIAS | TENSIOMETRO DE PARED | 1. Brazalete para adulto | 1
| CONSULTA EXTERNA |  | 2. Pera con válvula de liberación de aire | 5
3. Compartimiento para guardar brazaletes
4. Soporte de pared
5. Libre de mercurio y de látex
6. Intervalos de funcionamiento y visualización de 0 a 300 mmHg.
7. Escala con graduación con incrementos de 2mmHg
8. Precisión de los esfigmomanómetros de +/- 3mmHg
21 | ODONTOLOGÍA GENERAL | AUTOCLAVE DE MESA | 1. Autoclave a vapor automática | 2
2. Capacidad para 20 litros ± 5L
3. Cámara de esterilización en acero inoxidable
4. Temperatura programable entre 121°C - 134° C
5. Mínimo 3 programas de esterilización
6. Sistema de seguridad que impida la apertura de la puerta durante el proceso
7. Válvula de seguridad de presión.
8. Pantalla para visualización de parámetros programados y avance en el proceso de esterilización
9. Bandejas internas para esterilizar (mínimo 2)
10. Requerimientos de energía eléctrica: 110V (50/60 Hz).
22 | ODONTOLOGÍA GENERAL | CAVITRON | 1. Principio de funcionamiento ultrasónico | 2
2. Pieza de mano esterilizable
2.1. Inserto/ puntas autoclavable a 134ºC
3. Frecuencia de funcionamiento de 23 kHZ (+/-3 kHz) y 35kHz (+/-3kHz)
4. Salida máxima 11W
5. Control por el usuario para el ajuste del volumen de agua
6. Kit completo para conexión a suministro de agua con acople rápido
7. Pedal para accionamiento por el personal asistencial
8. Suministro eléctrico 110 VAC/60 Hz (+/-10%)
23 | ODONTOLOGÍA GENERAL | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 1. Compresor libre de aceite. | 1
2. Capacidad tanque de almacenamiento de 90 L o superior.
3. Potencia de trabajo 2 HP.
4. Nivel de ruido < = 85dB.
5. Presión de operación de 100 PSI o superior.
6. Desplazamiento de 300 lpm o superior.
7. Requerimiento eléctrico 110 V (+/- 10%)/ 60 Hz.
24 | PROCESO ESTERILIZACIÓN | INCUBADORA DE INDICADORES BIOLÓGICOS | 1. Incubadora de 4 viales como mínimo | 1
2. Termómetro para la visualización de temperatura
| ODONTOLOGÍA GENERAL |  | 3. Temperatura de incubación de 57 °C o mayor. | 1
4. Incubación continua
5. Fuente de alimentación a 110 VAC y 60 Hz de frecuencia
25 | ODONTOLOGÍA GENERAL | LAMPARA DE FOTOCURADO | 1. Lámpara luz LED. | 2
2. Longitud de onda desde 420 nm a 480 nm o superior.
3. Con batería.
4. Requerimientos eléctricos AC 110V (+/-10%) /60 Hz.
5. Ajuste de Tiempo de polimerización en 5, 10 y hasta 20 segundos.
6. Inalámbrica
26 | ODONTOLOGÍA GENERAL | MICROMOTOR CON PUNTA RECTA Y CONTRANGULO | 1. Micromotor: | 2
1.1. Revoluciones de accionamiento máximas:40.000 min-1
3. Diámetro del vástago del instrumento:2,35 mm*Longitud máxima admisible de la fresa
4. Spray
5. Contra ángulo: Rotación de 360°
Transmisión:1:1
27 | ODONTOLOGÍA GENERAL | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | 1. Autoclavable. | 4
2. Potencia máxima 20W.
3. Presión de operación máximo 35Lb o 40 Psi.
4. Sistema de acople para cambiar la fresa.
5. Con velocidad de rotación mínima 330.000 rpm.
28 | ODONTOLOGÍA GENERAL | UNIDAD ODONTOLÓGICA ELÉCTRICA | 1. Sillón Dental electromecánico y/o eléctrico | 2
1.1. Capacidad de carga para paciente mínimo 180 Kg
1.2. Movimiento de ascenso y descenso del asiento o el módulo
1.3. Apoyo de cabeza, movimiento de asceso y descenso de espaldar
1.4. Tapicería en cordoban, libre de costuras, impermeable
2. Modulo mínimo 3 servicios
2.1. Uno (1) para pieza de mano de alta, uno (1) para jeringa triple y (1) para micromotor
2.2. Manómetro indicador de presión de aire
2.3. Brazo de movimiento ajustable
2.4. Sistema de regulador de agua y regulador de aire
2.5. Bandeja para instrumental
3. Lámpara dental
3.1. Luz led de intensidad variable sin sombra
3.2. Intensidad de luz (Entre 18.000 - 25.000 Luxes)
4. Escupidera y sistema de succión
4.1. Material aséptico
4.2. Sistema de succión para saliva
4.3 Sistema de agua regulable (llave)
4.4. Escupidera con trampa para residuos sólidos
5. Butaco para odontólogo
6. Requerimientos Eléctricos
6.1. Suministro de energía 120 – 60 VAC - Hz
29 | URGENCIAS | DIVAN DE UN PLANO | 1. Acabado en pintura electroestática | 2
| VACUNACIÓN |  | 2. Estructura metálica tubular | 1
4. Un plano fijo
5. Capacidad de peso mínima de 100 Kg
6. Espuma tapizada en material impermeable
30 | VACUNACIÓN | REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA BIOLÓGICOS | 1. Capacidad de 240 Litros +/- 20 | 1
2. Rango de Temperatura 2°C - 8° C
3. Cuenta con certificado PQS de acuerdo al cumplimiento de la norma de la OMS
4. Refrigerante R600a
5. Puerta con bloqueo o sistema de seguridad
6. Vida fría mínimo 30 horas
7. Requerimiento eléctrico 120/220 VAC - 60 Hz (± 10%)
31 | VACUNACIÓN | CONGELADOR HORIZONTAL PARA PILAS | 1. Capacidad de 130 L +/- 10%. | 1
2. Gas Refrigerante R600a o R404a.
3. Requerimiento eléctrico 110V (+/-10%)/ 60 Hz.
4. Mínimo una (1) canastilla.
5. Temperatura entre - 30 °C.a -10 °C
6. Sistema de seguridad para apertura de la puerta
32 | HOSPITALIZACIÓN | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | 1. Rango de temperatura -50°C a + 70°C / -58°F a +158°F | 1
| SERVICIO FARMACÉUTICO |  | 2. Rango de humedad relativa 20-99%hr | 1
|  |  | 3. Resolución: 0.1°C/1%HR | 1
| URGENCIAS |  | 4. Alimentación batería de 1.5 VDC. | 2
| VACUNACIÓN |  | 5. Medición constante de temperatura y humedad relativa.
5.1. Sensor de temperatura mediante bulbo
33 | LABORATORIO CLÍNICO | ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA | 1. Analizador de química semiautomatizado | 1
2. Fuente de luz: Lámpara halógena o mejor
3. Longitud de onda entre 310 nm - 1000 nm
4. Rango de absorción (Abs) de -05 a 3.5 ABS como mínimo
5. Métodos de análisis punto final, cinético y absorbancia como mínimo
6. Número de pruebas 100 unit
7. Impresora Térmica
8. Interface RS232
9. Requerimientos eléctricos: 110 VAC - 60 Hz
10. Volumen de aspiración Programable
34 | LABORATORIO CLÍNICO | EQUIPO PARA UROANALISIS SEMIAUTOMÁTICO | 1. Elementos de prueba: urobilinógeno, bilirrubina, cetona, leucocitos, sangre, proteínas, nitritos, glucosa, gravedad específica, pH. | 1
2. Longitudes de onda entre: 525 nm a 660 nm.
3. Rendimiento 500 pruebas/h o superior.
4. Memoria con almacenamiento de 5000 pruebas o superior.
5. Pantalla LCD o TFT.
6. Impresora térmica.
7. Requerimientos eléctricos: 110V (+/-10%) / 60 Hz.
35 | LABORATORIO CLÍNICO | ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA | 1. Equipo con diferencial de 3 partes | 1
2. Funcionamiento por Impedancia
4. Pantalla LCD o TFT táctil de mínimo 10 pulgadas,
5. Medición de parámetros wbc, ly#, mo#, gr#, ly%, mo%, gr%, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, rdw-sd, plt, mpv, pdw, pct, p-lcr, p-lcc histograma para wbc, rbc y plt. como mínimo
6. Rendimiento de mínimo 60 muestras por hora
7. Volumen de la muestra 20 uL o menor
8. Impresora térmica incorporada
9. Capacidad de Almacenar 40.0000 resultados de pacientes o más
10.Requerimientos eléctricos: 120VAC-60 Hz.
36 | LABORATORIO CLÍNICO | PIPETA DE VOLUMEN FIJO 5 uL | 1. Pipeta automática | 2
2. Volumen fijo 5 UL
3. Operable para diestros y zurdos
4. Dos botones, uno para aspiración y dispensación del volumen y otro para expulsión de la punta.
5. Volumen se identifica en el cuerpo de la pipeta
6. Calibración de fabrica
37 | LABORATORIO CLÍNICO | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100-1000uL | 1. Pipeta automática | 2
2. Volumen variable 100-1000 UL
3. Operable para diestros y zurdos
4. Dos botones, uno para aspiración y dispensación del volumen y otro para expulsión de la punta.
5. Rango de volumen identificable en el cuerpo de la pipeta
38 | LABORATORIO CLÍNICO | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 10-100uL | 1. Pipeta automática | 2
2. Volumen variable 10-100 UL
3. Operable para diestros y zurdos
4. Dos botones, uno para aspiración y dispensación del volumen y otro para expulsión de la punta.
5. Rango de volumen identificable en el cuerpo de la pipeta
39 | LABORATORIO CLÍNICO | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 5-50uL | 1. Pipeta automática | 2
2. Volumen variable 5-50 UL
3. Operable para diestros y zurdos
4. Dos botones, uno para aspiración y dispensación del volumen y otro para expulsión de la punta.
5. Rango de volumen identificable en el cuerpo de la pipeta
40 | LABORATORIO CLÍNICO | BAÑO SEROLOGICO | 1. Equipo fabricado en acero inoxidable | 1
2. Capacidad entre 20 - 30 Litros.
3. Rango de temperatura: 10° o menos a - 95 °C o más.
4. Pantalla para visualización de temperatura y tiempo.
6. Protección de sobretemperatura.
7. Temporizador
8. Requerimientos para energía eléctrica de 110V, 60 Hz.
10. Accesorios: Mínimo (2) gradillas en acero inoxidable
41 | LABORATORIO CLÍNICO | CENTRIFUGA | 1.Generales | 1
1.1. De mesa, no refrigerada
1.2. Sistema de bloqueo de tapa durante el funcionamiento
1.3. No requiere escobillas
1.4. Rotor oscilante con capacidad entre 24 y 32 tubos
1.5. Tubos de mínimo 15mL
2. Parámetros
2.1. Temporizador programable
2.2. Velocidad programable hasta 4000 RPM o más
3. Visualización e indicadores
3.1. Display para visualización del tiempo y rpm
4. Requerimientos eléctricos: 120VAC - 60 Hz
42 | LABORATORIO CLÍNICO | CONTADOR DE CELULAS ELECTRONICO | 1. Dispositivo digital | 1
2. Con mínimo 8 teclas
3. Conteo en el rango hasta 999
4. Con sistema de bloqueo para proteger el proceso de conteo
5. Alarma audible cada 100 datos
6. Cálculo automático de porcentajes
43 | LABORATORIO CLÍNICO | EQUIPO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS | 1. Parámetros de medición mínimo. (Na, K, Cl,) | 1
2. Equipo libre de mantenimiento.
3. Tipo de muestra (plasma, suero, orina).
4. Calibración automática.
5. Pantalla digital a color
6. Resultados de electrolitos en un tiempo menor o igual a 1 minuto
7. Impresora incorporada
8. Peso máximo de 10 kg
44 | LABORATORIO CLÍNICO | HORNO DE SECADO DE MATERIAL | 1.Horno con cámara interna de acero inoxidable | 1
2. Capacidad 30 Litros +/- 5
3. Rango de temperatura programable hasta 250°C ó más.
4. Protección contra sobretemperatura
5. Desviación de temperatura +/- 0,5°C
6. Mínimo 1 rejilla en acero inoxidable
7. Temporizador
45 | LABORATORIO CLÍNICO | INCUBADORA DE CULTIVO | 1.Incubadora con cámara interna de acero inoxidable | 1
2. Capacidad 30 Litros +/- 5
3. Rango de temperatura programable mínimo de 20 °C ó menos, hasta 80 °C ó más.
4. Control de temperatura digital
5. Resolución del indicador de los valores 0,1 °C
6. Mínimo 1 rejillas en acero inoxidable
7. Temporizador
8. Requerimientos eléctricos 120 VAC - 60 Hz
46 | LABORATORIO CLÍNICO | MICROCENTRIFUGA | 1. Con capacidad máxima para 24 tubos. | 1
2. Con rotor para hematocrito.
3. Velocidad entre 13000 RPM.
4. Nivel de ruido < 60 dB.
5. Requerimiento eléctrico 110-120V/ 60 Hz.
6. Sistema de bloqueo de seguridad en tapa
47 | LABORATORIO CLÍNICO | MICROSCOPIO BINOCULAR | 1.Microscopio binocular estativo de material anticorrosivo. | 2
2. Distancia interpupilar ajustable
3. Que incluya mínimo los objetivos: 4x, 10x, 40x y 100x
4. Condensador de ajuste por piñón y cremallera.
5.Con controles macrométrico y micrométrico para el enfoque,
6. Control de posicionamiento coaxial X y Y.
7. EL tipo de bombillo LED.
8. Requerimientos de energía eléctrica 120V-50/60Hz
48 | SERVICIO FARMACÉUTICO | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS DE 500 LITROS +/- 50 Lts UN CUERPO | 1. Vertical | 2
| LABORATORIO CLÍNICO |  | 2. Capacidad Neta de Almacenamiento: 500 litros (+/- 50 Litros)
3. Temperatura Mínima: 2ºC
4. Temperatura Máxima: 6ºC
5. Refrigerante ecológico
6. Numero de canastillas: 6
7. Aislamiento Térmico: Poliuretano 4 pulgadas espesor
8. Fuente de alimentación (V / HZ) 230 ± 10% / 50 - 110 ± 10% / 60 De acuerdo a los requerimientos del fabricante.
9. Puerta frontal abatible en vidrio
10. Refrigerador para uso hospitalario
49 | LABORATORIO CLÍNICO | AGITADOR DE MANZZINI | 1. Tipo orbital | 1
2. Velocidad variable / ajustable - Desde 100 o menos y hasta 200 o más RPM
2.1. Visualización de mínimo tiempo y velocidad en formato digital
3. Temporizador variable / ajustable - Desde 0 y hasta 99 minutos
4. Generalidades
4.1. Bandeja de carga
4.2. Carga máxima admisible - Entre 2,5 y 5 Kg (Tolerancia 10%)
5. Requerimientos eléctricos
5.1. Suministro de energía 110 VAC, 60Hz (Tolerancia 10%)
50 | RADIOLOGÍA | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | Cabezote: | 1
| ODONTOLOGÍA |  | 1. Potencia mínima de 650 W.
2. Rango de KV hasta 70 KV.
3. Rango de mA mínimo hasta 8 mA.
4. Distancia de trabajo foco- piel de 20 cm o superior.
5. Filtración total de 2.5 mm o inferior.
Tubo de Rayos X:
6. Punto focal de 0.8 mm o inferior.
Timer:
7. Tiempo de exposición entre 0.01 seg y 3.2 seg o inferior.
Panel de control:
8. Con pantalla digital.
9. Botón de programación para niño y adulto.
10. Control de parámetros de exposición KV.
Requerimientos eléctricos:
11. 110V (+/-10%) / 60 Hz.
51 | URGENCIAS | LAMPARA DE EXAMEN LED | 1. Lámpara con soporte de base móvil. | 1
| TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS |  | 2. Capacidad de iluminación de 20.000 Lux o superior. | 1
3. Temperatura de color de mínimo 4000°K.
4. Vida útil del LED, mínimo 30.000 horas.
5. Fuente de luz LED.
6. Tamaño de campo de luz de 15 cm a 30 cm.
7. Requerimiento eléctrico 110V (+/-10%) / 60 Hz.
52 | PROCESO ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE HOSPITALARIO VERTICAL A VAPOR | 1. Generales | 1
1.1. Capacidad de la cámara ≥ 100 Litros 15 L
1.2. Proceso de esterilización automático controlado por microprocesador o PLC
1.3. Una puerta abatible o deslizable
1.4. Cámara, gabinete y tanques auxiliares construidos en acero inoxidable 316L, equivalente o mejor
1,5. Carga Frontal
1.6. Bomba de vacío para proceso de secado
1.7. Dimensiones aproximadas (Ancho x Alto x Profund) 90 x 150 x 100 cm ± 20 cm
1.8. Sistema de osmosis inversa para tratamiento de agua para generador de vapor
2. Sistema de seguridad
2.1. Contra apertura de puerta con cámara a presión
2.2. Protección contra sobrecalentamiento de la cámara
2.3. Válvula de seguridad contra sobre presión de la cámara de esterilización
2.4. Botón de parada de emergencia
3. Sistema de control
3.1. Controlado por microprocesador
3.2. Pantalla de visualización digital de parametros programados.
3.2.1. Tamaño 6" +/-1"
3.3. Ciclos de esterilización preprogramados Mínimo 3
3.4. Programas de prueba (Vacío y Bowie&Dick)
3.5. Impresora integrada o puerto para exportación de datos a PC
4. Proceso de esterilización
4.1. Temperatura de esterilización "121 – 134” °C ± 10 %
4.2. Fase de vacío
4.3. Fase de secado
5. Montada sobre gabinete horizontal
5.1. Fabricado en acero inoxidable
6. Complementos
6.2. Compresor de aire comprimido interno (si aplica para puertas deslizables)
7. Requerimientos eléctricos
7.1. Suministro de energía "220/60 " "VAC/Hz" ± 10 %
53 | URGENCIAS | FLUJOMETRO DOBLE | 1. Flujómetro doble para oxígeno. | 2
2. Rango de ajuste de 0 – 15 LPM
3. Cuerpo en bronce cromado
54 | ATENCIÓN AL PARTO | FLUJOMETRO DOBLE | 1. Flujómetro doble para oxígeno. | 1
2. Rango de ajuste de 0 – 15 LPM
3. Cuerpo en bronce cromado
55 | ATENCIÓN AL PARTO | LÁMPARA DE CALOR RADIANTE | 1. Potencia máximo 600W o mayor. | 1
2. Alarma para: temperatura del bebé, falla del sensor de bebé, falla eléctrica.
3. Ajuste de la potencia del calor radiado de 0 a 100%
4. Control de temperatura del bebé.
5. Requerimiento eléctrico 110V (+/-10%)/60 Hz.
6. Modo de precalentamiento: manual o automático.
7. Inclinación de la cuna: en tres posiciones.
8. Precisión del sensor de temperatura +/- 0,2°C.
9. Modos de operación: servocontrolado y manual.
10. Mediciones: temperatura bebé, potencia del calefactor.
11. Temporizador APGAR
12. Equipo rodable, con freno central o freno en las ruedas.
13. Lámpara de observación y/o examen.
56 | ATENCIÓN AL PARTO | LARINGOSCOPIO NEONATAL | 1. Luz Led | 2
2. Fabricado en metal resistente a la corrosión.
3. Iluminación mediante fibra óptica
4. Hojas inoxidables y autoclavables
6. Hojas para neonatal
6.1 Curva en mínimo dos tamaños (De los siguientes: 0,1,2)
6.2 Recta en mínimo dos tamaños (De los siguientes: 0,1,2)
7. Mango mediano
7.1. Para uso con baterías tipo AA
57 | ATENCIÓN AL PARTO | OXIMETRO CON SENSOR NEONATAL | 1. Paciente adulto, pediátrico y neonatal | 1
2. Visualización curva de pletismográfica
3. Rango de Medida SPO2: 0% 100%
4. Rango de Medición de pulso: 30 - 250 bpm
5. Alarmas audibles y visibles
6. Batería recargable. Con base original del equipo
7. Sensor Reutilizable Neonatal.
58 | ATENCIÓN AL PARTO | CUNA ACRILICA | 1. Estructura fabricada en acero. | 2
2. Acabado en pintura electroestática.
3. Base de cuatro ruedas.
4. Canasta en acrílico transparente.
5. Colchoneta.
6. Dimensiones útiles de la cuna mínimo de 60 x 30 cm.
59 | ATENCIÓN AL PARTO | ASPIRADOR QUIRÚRGICO | 1. Aspirador Quirúrgico montado sobre ruedas | 1
1.1. Presión negativa ajustable en un rango de 0 hasta (- 600 mmHg) +/-100 mmHg
1.2. Capacidad de succión continua 60 L/min o mayor
1.3. Nivel de ruido ≤ 60 dB
2. Frascos recolectores
2.1. Sistema de dos frascos de llenado continuo
2.2. Capacidad por frasco 2,5Litros (Tol. 20%)
2.3. Pedal para accionamiento de vacío
2.4 Frascos esterilizables o resistentes a procesos de desinfección
3. Requerimientos eléctricos
3.1. Suministro de energía 110 VAC, 60Hz (Tol. 10%)
60 | URGENCIAS | LÁMPARA PIELITICA | 1. Lámpara de tecnología LED, luz fría. | 1
| ATENCIÓN AL PARTO |  | 2. Iluminación de 60.000 Lux o superior a 1 mt | 1
3. Temperatura de color: 4200°K o superior.
4. Vida útil del LED mínimo 60.000 horas.
5. Base rodable.
6. Diámetro de iluminación de 16 cm como mínimo.
7. Índice de redirección del color (Ra) 95 o superior.
8.Con batería de respaldo con autonomía de mínimo 4 horas.
9. Requerimiento eléctrico 110V (+/-10%) /60 Hz.
61 | ATENCIÓN AL PARTO | MESA DE ATENCIÓN DE PARTOS ELÉCTRICA | 1. Tendido mínimo de tres (3) planos | 1
2. Barandas abatibles
3. Capacidad de carga mínimo 200 Kg
4. Movimientos: Cambio de altura, trendelemburg, antitrendelemburg, flexión de espalda y flexión de pies.
5. Corveras graduables
6. Sistema de freno individual
7. Accesorios:
7.1. Bandeja de fluidos
7.2 Colchón clínico
7.3 Porta suero
8. Requerimientos eléctricos: 120 VAC - 60 Hz
62 | ATENCIÓN AL PARTO | LARINGOSCOPIO ADULTO | 1. Luz Led | 1
2. Fabricado en metal resistente a la corrosión.
3. Iluminación mediante fibra óptica
4. Hojas inoxidables y autoclavables
6. Hojas para paciente adulto
6.1 Curva en mínimo dos tamaños (De los siguientes: 2,3,4)
6.2 Recta en mínimo dos tamaños (De los siguientes: 2,3,4)
7. Mango mediano
7.1. Para uso con baterías tipo C
63 | ATENCIÓN AL PARTO | MONITOR FETAL | 1. Monitor fetal Gemelar | 1
2. Con pantalla TFT a color de mínimo 5"
3. Visualización de Formas de Ondas de FHR (Frecuencia Cardiaca Fetal) y PU (Presión Uterina)
4. Rango de medición de 30 a 240 BPM
5. Rango de Medición del toco 0% - 100%
6. Con transductores a prueba de agua
7. Almacenamiento de más de 500 archivos
8. Alarmas audibles y visuales
9. Impresora térmica incorporada
10. Batería recargable de litio con autonomía de 2 a 4 h
64 | URGENCIAS | DOPPLER FETAL | 1. Transductor de mínimo de 2 MHz para uso específico en obstetricia, a prueba de agua | 1
2. Despliegue digital en pantalla LCD
3. Rango de trabajo mínimo 50 a 210 bpm o mayor
4. Resolución de 2bpm o menor
5. Con apagado automático cuando no está en uso para mayor duración de la batería
6. Opera con baterías recargable
65 | URGENCIAS | TENSIOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL | 1. Manómetro con escala graduada en mmHg | 2
2. Resistente a golpe
3. Brazalete para paciente tipo pediátrico
4. Intervalos de funcionamiento y visualización de 0 a 300 mmHg.
5. La precisión de los esfigmomanómetros es de +/- 3mmHg
6. Escala con graduación con incrementos de 2mmHg
7. Libre de mercurio y de látex
8. Pera con válvula
9. Estuche para almacenamiento y transporte
66 | URGENCIAS | NEBULIZADOR | 1.Tamaño de Partícula lt;5um | 2
2. Tasa de Nebulización de 0.2 ml/min o mejor
3. Presión del compresor mínimo 32 PSI
4.Requerimientos eléctricos: 120 VAC - 60 Hz
TOTAL |  |  |  | 171