## Hoja1 (2)
ANEXO TÉCNICO DOTACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NOVIEMBRE 2022

## Hoja2
ANEXO No. 1.2 FICHAS TÉCNICAS Y CONDICIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.1 CONDICIONES TÉCNICAS
Para la habilitación técnica, el comité habilitador técnico de la EGAT procederá a verificar el correcto diligenciamiento del presente anexo, en el cual certificará bajo la gravedad de juramento y con la correspondiente firma del representante legal del oferente el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas establecida para cada uno de los ítems.
El presente anexo es de diligenciamiento obligatorio, adicionalmente el oferente debe diligenciar el cuadro de identificación del ítem por cada bien a ofertar y anexar el correspondiente catalogo y/o ficha técnica del ítem ofertado:

## Hoja1
LOTE | items | EQUIPO | CANTIDAD | CANT DEF 1-11-2022
1 | 1 | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | 1
2 | 2 | BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO DIGITAL | 20 | 16
3 | 3 | BASCULA PESA BEBE | 16 | 5
4 | 5 | CAMILLA FIJA | 19 | 17
5 | 4 | CAMILLA GINECOLOGICA | 3 | 3
6 | 6 | CENTRIFUGA | 1 | 1
7 | 7 | ECOGRAFO ULTRASONIDO | 2 | 2
8 | 8 | EQUIPO BASICO DE REFRACCIÓN | 1 | 1
9 | 9 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | 18 | 9
10 | 10 | EQUIPO DE RX FIJO | 1 | 1
11 | 11 | ESCALSIFICADOR ULTRASONICO | 18 | 12
12 | 12 | FLUJOMETRO ADULTO 0-15 LPM | 9 | 7
13 | 13 | FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO | 18 | 9
14 | 14 | FOROPTER | 1 | 1
15 | 15 | APLICADOR DE DYCAL SENCILLO | 40 | 25
| 16 | ARCO DE YOUNG | 16 | 10
| 17 | CK6 | 9 | 6
| 18 | CONDENSADOR A 25 | 36 | 24
| 19 | CONDENSADOR A 30 | 36 | 24
| 20 | CUCHARILLAS Y/O EXCAVADORES: | 162 | 108
| 21 | CURETA DE LUCAS | 27 | 18
| 22 | CURETAS DE McCALL 13-14 | 18 | 12
| 23 | CURETAS DE McCALL 17-18 | 18 | 12
| 24 | DENTIMETRO | 18 | 12
| 25 | ELEVADOR APICAL DERECHO | 9 | 6
| 26 | ELEVADOR APICAL IZQUIERDO | 9 | 6
| 27 | ELEVADOR DE BANDERA DERECHO | 9 | 6
| 28 | ELEVADOR DE BANDERA IZQUIERDO | 9 | 6
| 29 | ELEVADOR RECTO ACANALADO DELGADO | 27 | 18
| 30 | ELEVADOR RECTO ACANALADO GRUESO | 27 | 18
| 31 | ELEVADORES DE SELDING | 18 | 12
| 32 | ESPATULA CEMENTO | 18 | 12
| 33 | ESPATULA DE WARD No. 2 | 36 | 24
| 34 | ESPEJO No. 5 CON MANGO | 162 | 108
| 35 | EXPLORADOR DE CONDUCTOS | 72 | 48
| 36 | EXPLORADOR DOBLE EXTREMO | 18 | 90
| 37 | FORCEPS 150 | 27 | 18
| 38 | FORCEPS 151 | 27 | 18
| 39 | FORCEPS 16 | 27 | 18
| 40 | FORCEPS 24 | 27 | 18
| 41 | FORCEPS 69 | 27 | 18
| 42 | FP3 | 162 | 108
| 43 | JERINGA CARPULE CON SUCCION | 36 | 24
| 44 | LIMA DE HUESO | 9 | 6
| 45 | MANGO DE BISTURI | 18 | 12
| 46 | PERFORADOR | 9 | 6
| 47 | PERIOSTOTOMO | 18 | 12
| 48 | PINZA ALGODONERA | 162 | 108
| 49 | PINZA GUBIA | 9 | 6
| 50 | PINZA KELLY CURVA | 18 | 12
| 51 | PORTA AGIUJA | 18 | 12
| 52 | PORTA GRAPA | 18 | 12
| 53 | PORTA MATRIZ | 9 | 6
| 54 | SEPARADOR DE MINESOTA | 18 | 12
| 55 | SONDA DE WHO | 162 | 108
| 56 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DOBLE EXTREMO | 72 | 48
| 57 | TIJERA DE MATERIAL | 9 | 6
16 | 58 | KERATOMETRO REFRACTOMETRO | 1 | 1
17 | 59 | LAMPARA DE EXAMEN LED | 3 | 3
18 | 60 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 18 | 10
19 | 61 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON MESA Y TONOMETRO | 1 | 1
20 | 62 | LAVADORA INSTUMENTAL | 1 | 1
21 | 63 | LENSOMETRO | 1 | 1
22 | 64 | NEVERA refrigerantes para baterias ( vacunacion) | 1 | 1
23 | 65 | NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS | 1 | 1
24 | 66 | NEVERA PARA MEDICAMENTOS | 1 | 1
25 | 67 | PERIAPICAL ODONTOLOGICO | 1 | 1
26 | 68 | REGULADOR DE OXIGENO | 5 | 1
27 | 69 | TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO | 18 | 14
28 | 70 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 5 | 5
|  | KIT DE PIEZA DE MANO | 18 | 5

## 1.
LOTE No. 1. AUTOCLAVE DE MESA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-001
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
AUTOCLAVE DE MESA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que efectúa la esterilización de elementos quirúrgicos a través de vapor de agua saturado, empleando principalmente sobremesas debido a su pequeño tamaño y capacidad de carga en cámara; compuesta generalmente por: cámara, puerta, panel de control, impresora térmica interna y sistema de desagüe.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  | No. FOLIO
1.1 Generales. | 1.1.1 Material y pintura |  | Acero inoxidable o con materiales estipulados en la norma técnica europea EN13060-2014
| 1.1.2 Alimentación Eléctrica |  | 110 - 220 VAC / 50 – 60 Hz
| 1.1.3 Montaje |  | Tipo sobremesa
| 1.1.4 Sistema de llenado de agua |  | Manual o automático
1.2 Cámara de esterilización. | 1.2.1 Capacidad útil de la cámara |  | 20 a 24 litros
1.3 programación del esterilizador. | 1.3.1 Programas de Trabajo |  | a. Ciclo a 121 °C
b. Ciclo a 134 °C
c. Ciclo rápido
| 1.3.2 Programas de prueba |  | Prueba de fugas
1.4 Pantalla de visualización. | 1.4.1 Parámetros de esterilización visualizados |  | a. Pantalla tipo LCD o TFT
b. Temperatura
c. Presión
d. Tiempo de ciclo
e. Fecha y hora
1.5 Panel de control. | 1.5.1 Sistemas de vigilancia y control |  | a. Con válvula de sobrepresión de cámara
b. Con impresora térmica integrada
| 1.5.2 Alarmas audibles y visibles |  | a. Falla temperatura
b. Falla de presión
c. Nivel insuficiente de agua
d. Puerta abierta
1.6 Accesorios |  | 1.6.1 Tres bandejas en acero inoxidable
1.6.2 Diez (10) rollos de papel para la impresora térmica
1.6.3 Una selladora con alimentación de 110 -120 VAC 50 - 60 Hz con una potencia de mínimo 300 W y una cortadora de sobre mesa
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 28 |  | 15 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  | No. FOLIO
1.7 GARANTIA |  | 1.7.1 2 AÑOS
1.7.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la Unidad de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
1.7.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
1.7.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
1.8 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
1.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
1.10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
1.11 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
1.12 CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN |  | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalación.
1.13 CALIBRACIÓN |  | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara el correspondiente certificado de calibración vigente del equipo
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 2.
LOTE No. 2. BÁSCULA CON TALLIMETRO ELECTRÓNICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-002.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BÁSCULA CON TALLIMETRO ELECTRÓNICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que sirve para determinar la mesa de un cuerpo utilizando la acción de la gravedad sobre este cuerpo; (NTC2031)
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
2.1. GENERALES. | 2.1.1 Tipo |  | Báscula digital
| 2.1.2 Clase |  | a. Tipo Columna con tallímetro integrado a la báscula
b. Base con ruedas.
| 2.1.3 Sistema |  | Electrónico
| 2.1.4 Capacidad |  | 0-220 kg, con escala de división de 100 gramos
| 2.1.5 Unidades de medida |  | Kg
| 2.1.6 Display |  | Tipo LED o LCD
| 2.1.7 Teclado |  | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana
| 2.1.8 Fuente de alimentación |  | Alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC con respaldo de baterías recargables incluidas con el equipo.
| 2.1.9 Tallímetro |  | a. Fabricado en material resistente no se admite fabricación en madera, (El cumplimiento de esta especificación puede ser avalada por certificación de fábrica)
b. De mínimo 190 cm
| 2.1.10 Funciones |  | a. Tara
b. Hold
c. Apagado automático
| 2.1.11 Elementos de carga |  | Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador
| 2.1.12. Cintas métricas |  | Se deberá entregar junto con el equipo mínimo 1 cinta métrica de grado medico
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 28 |  | 00
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
2.2. GARANTIA |  | 2.2.1 2 AÑOS
2.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
2.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
2.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
2.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
2.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
2.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
2.7. CALIBRACIÓN |  | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara el correspondiente certificado de calibración vigente del equipo avalado por la ONAC
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 3.
LOTE No. 3. BÁSCULA PESA BEBÉ ELECTRÓNICA CON INFANTÓMETRO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-003.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BÁSCULA PESA BEBÉ ELECTRÓNICA CON INFANTÓMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que sirve para determinar la mesa de un cuerpo utilizando la acción de la gravedad sobre este cuerpo; (NTC2031)
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
3.1. GENERALES |  | 3.1.1 Tipo | Báscula digital
|  | 3.1.2 Clase | Bascula de sobremesa
|  | 3.1.3 Sistema | Electrónico
|  | 3.1.4 Capacidad de carga | Mínimo 20kg
|  | 3.1.5 División de escala o resolución | De máximo 10 gramos
|  | 3.1.6 Unidades de medida conmutable | Kg, lbs
|  | 3.1.7 Display | Tipo LED o LCD
|  | 3.1.8 Teclado | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana
|  | 3.1.9 Fuente de alimentación eléctrica | Baterías recargables incluidas con el equipo y alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC
|  | 3.1.10 Funciones | Tara
Auto Hold
Apagado automático
|  | 3.1.11 Accesorios | Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador
Un Infantometro
Dos colchonetas de pesado
Topes para cabeza y pies
Dos cintas métricas grado medico
Una mesa rodante (No madera) para la instalación de la báscula en el consultorio
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 28 |  | 00
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
3.2. GARANTIA |  | 3.2.1. 2 AÑOS
3.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
3.2.3. oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
3.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
3.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
3.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
3.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
3.3.TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
3.7. CALIBRACIÓN |  | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara el correspondiente certificado de calibración vigente del equipo avalado por la ONAC
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 4.
LOTE No. 4. CAMILLA FIJA DE EXAMEN
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-004.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA FIJA DE EXAMEN
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Camilla de trabajo pesado para transporte de pacientes.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
4.1 Generales |  | 4.1.1. Material |  | Acero coldrolled con acabados en pintura electrostática
|  | 4.1.2. Cantidad de planos |  | mínimo 2 planos
|  | 4.1.3 Capacidad de carga |  | mínimo 150 kg
|  | 4.1.4 Dimensiones totales |  | Ancho mínimo de 60 cm x largo mínimo de 180 cm x alto de mínimo 70 cm para todas las medidas se manejara una toleracia de ± 10 cm
4.2 Colchón forrado |  | 4.2.1 Tela |  | Impermeable
|  | 4.2.2 Forro |  | Lavable
|  | 4.2.3 Condiciones generales |  | Antialérgico, antifluido y sin costuras
|  | 4.2.4 Dimensiones del colchón |  | De acuerdo con el área de la superficie de la camilla, con un espesor de mínimo 5 cm
4.3 Movimientos |  | Ángulo del espaldar |  | 0° a 60° con sistema mecánico y/o electrico
4.4 Seguridad |  | Tipo |  | Tacos protectores - aislantes en las 4 patas
4.5 Accesorios |  | Una escalerilla de dos pasos con acabados en pitura electrostatica y/o cromada con escalones antideslizantes y topes antideslizantes en las 4 patas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  |  | 19 |  | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
4.6. GARANTIA |  | 4.6.1 1 AÑO
4.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
4.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
4.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
4.4. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 5.
LOTE No.5. CAMILLA GINECOLOGICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-005.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA GINECOLOGICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Camilla de trabajo pesado para ginecología de pacientes.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
5.1 Generales | 5.1.1. Tipo y material |  |  | Tipo diván
Construido en acero coldrolled con acabados en pintura electrostática
| 5.1.2. Cantidad de planos |  |  | 3 planos con baranda
Capacidad de carga mínimo 120 kg
| 5.1.3 Dimensiones totales |  |  | Ancho mínimo 50 cm x largo de 180 cm x alto de mínimo 70 cm
5.2 Tapizado | 5.2.1 Material |  |  | Antialérgico, antifluido y sin costuras
5.3 Movimientos | 5.3.1 Ángulo del espaldar |  |  | 0° a 45° con sistema mecánico y/o eléctrico
| 5.3.2 Ángulo de placa de piernas |  |  | 0 a -90° con sistema mecánico y/o eléctrico
5.4 Desplazamiento | 5.4.1 Ruedas |  |  | 4 ruedas de mínimo 4” con freno en mínimo 2 ruedas
5.5. Accesorios | 5.5.1. Dos pares de estribos en aluminio y/o acero inoxidable
5.5.2. Un par de taloneras fabricadas en aluminio y/o acero inoxidable
5.5.3. Una escalerilla de dos pasos fabricada en acero inoxidable y con superficie antideslizante
5.5.4. Una cinta métrica para medir la altura uterina
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 | 19 |  |  | 22 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
5.6 GARANTIA | 5.6.1 1 AÑO
5.6.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
5.6.6. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
5.6.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
5.7 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
5.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
5.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
5.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 6.
LOTE No.6. CENTRIFUGA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-006.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CENTRIFUGA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
equipo de laboratorio que genera movimientos de rotación, tiene el objetivo de separar los componentes que constituyen una sustancia.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
6.1. Generales |  | 6.1.1. Tipo | Digital de sobremesa
|  | 6.1.2. Material | 6.1.2.1. Externo | Material inoxidable
|  |  | 6.1.2.2. Interno | Acero inoxidable
|  | 6.1.3. Rotor | 6.1.3.1. Material | Acero inoxidable y/o plastico
|  |  | 6.1.3.2. Capacidad | 24 Tubos de 15 ml
|  | 6.1.4. Velocidad | variable entre 500 RPM y 4000 RPM
|  | 6.1.5. Display | LCD y/o TFT
|  | 6.1.6. visualización de: | Velocidad y tiempo
|  | 6.1.7. Teclado | 6.1.7.1. Tipo | Membrana
|  |  | 6.1.7.2. Funciones | Programacion de velocidad y tiempo
|  | 6.1.8. Motor | a. Libre de escobillas
|  | 6.1.9. Puerta | puerta con cierre hermetico y sistema de seguridad
|  | 6.1.10. Alimentacion electrica | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz.
|  | 6.1.11. Accesorios | a. Un cable de conexión electrica
b. 24 portatubos de 15 ml
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 39 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
6.2 GARANTIA | 6.2.1 2 AÑOS
6.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
6.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
6.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
6.3 TIEMPO DE RESPUESTA | 6.3.1 El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6.4.1 El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
6.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 6.5.1El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
6.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | 6.6.1 El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 7.
LOTE No.7. ECOGRAFO CON DOPPLER
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  | EB-07.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ECOGRAFO CON DOPPLER
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un transductor de ultrasonido de mano/portátil usado para detectar los latidos del feto durante los cuidados prenatales. Utiliza el efecto Doppler para proporcionar una simulación audible de latidos.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
7.1 Generales | 7.1.1 Tipo |  | Trolley y no portátil
| 7.1.2 Estructura |  | a. Generales para paciente adulto, pediátrico
b. Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 GB
c. Teclado alfanumérico con iluminación
d. Mínimo tres puertos para transductor activo
e. Trolley con gabinete porta transductores y porta gel.
f. Con software que permita hacer cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes
g. Control de ganancia y ajuste de la curva TGC
h. Con teclas de acceso rápido
i. Con rango dinámico mínimo 258 dB o superior
j. Con selección multifocal
k. Con zoom en tiempo real
l. Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles
m. Con altavoces integrados
n. Con cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m
o. medición de las 4 estructuras fetales principales.
| 7.1.3 Aplicaciones |  | a. Abdominal
b. Vascular
c. Partes Pequeñas
d. Músculo esquelético
e. Gineco obstetricia.
| 7.1.4 Puertos de comunicación |  | a. USB
b. Puerto de comunicación LAN
c. Plataforma DICOM 3.0 (DICOM MPPS, DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Query/retrive y DICOM Worklist)
d. Unidad de DVD/CD - RW
| 7.1.5 Alimentación eléctrica |  | 110 – 120 VAC/ 50 - 60Hz
7.2 Monitor | 7.2.1 Pantalla |  | a. LED, LCD o TFT, a color
b. Mínimo 19"
c. Con movimientos del monitor.
7.3 Imagen | 7.3.1 Modos de imagen |  | a. B/N (bidimensional)
b. M (movimiento)
c. Doppler color
d. Doppler pulsado
e. Doppler espectral
f. Power doppler
7.4 Sondas | 7.4.1 Transductor Convex |  | Un (1) transductor multifrecuencias
| 7.4.2 Transductor Lineal |  | Un (1) transductor multifrecuencias
| 7.4.3 Transductor Endocavitario |  | Un (1) transductor multifrecuencias
7.5 Accesorios |  |  | 7.5.1 Una impresora térmica
7.5.2 Mínimo 20 unidades de papel para la impresora térmica
7.5.3 mínimo 500 ml de gel para ultrasonido
7.5.4 Un sistema de seguridad para los transductores
7.5.5 Batería recargable o Una UPS de 2 KVA
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
42 | 20 |  |  | 17 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
7.6 GARANTIA | 7.6.1 3 AÑOS
7.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
7.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
7.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
7.7 TIEMPO DE RESPUESTA | Carta de compromiso donde el oferente certifique que durante el periodo de la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la Unidad de Servicios de Salud (USS) y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico del referente de soporte técnico del equipo.
7.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Carta de compromiso donde el oferente garantice que durante el periodo de duración de la garantía realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año, a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
7.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Certificación mediante la cual el oferente garantice que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
7.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 8.
LOTE No.8. EQUIPO BASICO DE REFRACCIÓN
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-008.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO BASICO DE REFRACCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo medico compuesto proncipalmente por oftalmoscopio, retinoscopio, cuya funcion principal es la exploracion de ojos, con el fin de evidenciar y diagnosticar posibles patologias
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
8.1. Generales | 8.1.1. Oftalmoscopio |  | 8.1.1.1. Bombillo | Con iluminación LED
|  |  | 8.1.1.2. Componentes | Mínimo 28 lentes
|  |  | 8.1.1.3. Estructura y características ópticas | Ajuste de dioptrías con rueda de paso continuo dentro del rango de (-) 25 o menor a (+) 40 o mayor
b. mínimo 6 aperturas y filtros.
c. Filtro exento de rojo
| 8.1.2. Retinoscopio |  | 8.1.2.1. Bombillo | Con iluminación halogena y/o LED
|  |  | 8.1.2.2. Componentes | Anillo para enfoque, filtro polarizante integrado
|  |  | 8.1.2.3. Estructura y características ópticas | Diseño libre de polvo con cartillas de fijacion
| 8.1.3. Estuche |  | Estuche de transporte rigido
| 8.1.4. Mango |  | Convertible y con convertidor para carga de baterias
8.2. Accesorios | a. un bombillo de repuesto para el oftalmoscopio
b. un bombillo de repuesto para el retinoscopio
c. Una bateria recargable y cargador de bateria.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 30 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
8.2 GARANTIA | 8.2.1 2 AÑOS
8.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
8.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
8.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
8.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
8.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
8.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 9.
LOTE No. 9. EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-09.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo médico compuesto principalmente por oftalmoscopio, otoscopio, base de pared, transformador de pared para equipo de órganos, dispensador de espéculos modular y anillos de seguridad de los cabezales, su función principal es la exploración de ojos, oídos y nariz con el fin de evidenciar y diagnosticar posibles patologías.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
9.1 Generales. |  | 9.1.1 Soporte | De pared
|  | 9.1.2 Conexión eléctrica | 110-120 VAC/ 60 Hz.
9.2 Otoscopio. |  | 9.6.1 Tipo de iluminación | Con iluminación LED
|  | 9.6.2 Transmisión de luz | A través de fibra óptica
9.3 Oftalmoscopio. |  | 9.3.1 Bombillo | a. Con iluminación LED
|  | 9.3.2 Componentes | Mínimo 28 lentes
|  | 9.3.3 Estructura y características ópticas | a. Ajuste de dioptrías con rueda de paso continuo dentro del rango de (-) 25 o menor a (+) 40 o mayor
b. mínimo 6 aperturas y filtros.
c. Filtro exento de rojo
9.4 Unidad transformadora con sistema de fácil montaje para fijarse a pared |  | 9.4.1 Estructura | a. Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
b. Cables en espiral de conexión del oftalmoscopio y otoscopio de mínimo 2 m de longitud
|  | 9.4.2 Características | a. Sensor de activación y desactivación de los mangos
b. Con dos mangos
9.5 Accesorios. |  |  | 9.5.1 Un dispensador de conos desechables, modular y/o adherido a la unidad de equipo de órganos con cincuenta (50) conos
9.5.2 Mínimo 2 dispositivos de seguridad o antirrobo
9.5.3 Mínimo dos bombillos LED de repuesto por cada cabezal o referencia utilizada
9.5.4. Un martillo de reflejos
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 20 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
9.6. GARANTIA |  | 9.6.1 1 AÑO
9.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea por designado por la unidad de servicios de salud (USS)
9.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
9.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
9.7. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
9.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
9.9. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
9.10. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 10.
LOTE No. 10. EQUIPO DE RAYOS X FIJO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-010.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE RAYOS X FIJO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo de radiodiagnóstico cuenta con un tubo de rayos X el cual puede estar unido a una grúa de techo movible para poder desplazarlo, o estar unido a la mesa
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
10.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS | 10.1.1 GENERALES |  | 10.1.1 Equipo de rayos X fijo
10.1.2 Digital directo
| 10.1.2 GENERADOR DE RAYOS X |  | 10.2.1 Potencia de salida de mínimo 40 kW
10.2.2 tensión acumulada mínima 40 kV y máxima de 150 kV, intervalos de 1 kV
10.2.3 Tiempo de exposición de mínimo 1 m/s y máximo 10 s
| 10.1.3 TUBO DE RAYOS X |  | 10.3.1 Tipo de ánodo giratorio o estacionario.
10.3.2 Puntos focales mínimo 2. Menor o igual a 0.7 mm y menor o igual a 1.3 mm
10.3.3 Capacidad calórica de 140 KHU o superior
| 10.1.4 DETECTOR PANEL (FPD) |  | 10.10.1 Con área activa mínimo de 35 x 40 cm
10.10.2 Tamaño del pixel maximo de 150 micrómetros
| 10.1.5 COLIMADOR |  | 10.5.1 Ajuste manual o automático de la abertura
10.5.2 Con luz LED o halógena
| 10.1.6 MESA DEL PACIENTE |  | 10.6.1 Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal
10.6.2 Con capacidad de carga de mínimo 200 kg
10.6.3 Con detector plano integrado
| 10.1.7 ESTACION DE TRABAJO |  | 10.7.1 Monitor a color de mínimo 19"
10.7.2 Con resolución de 1280 x 1024 o mayor
10.7.3 Con capacidad de almacenamiento de mínimo 1000 imágenes
10.7.4 Con protocolos de comunicación DICOM
10.7.5 Se debera entregar la estacion de trabajo con el mobiliario requerido para su instalacion.
| 10.1.8 SOPORTES |  | 10.8.1 Soporte de tubo
10.8.2 Bucky de pared y/o soporte de pared.
| 10.1.9 ALIMENTACION ELECTRICA |  | 10.9.1 alimentación de 220 - 330VAC, 50 60 Hz
10.2. ACCESORIOS | 10.2.1. Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 1 gónadas
10.2.2. Delantales plomados pediátrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gónadas
10.2.3. instalación de señalización visual (Luz de advertencia), para radiación iónica.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 20 |  | 18 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
10.3 GARANTIA |  | 10.3.1 3 AÑOS
10.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
10.3.3 El oferente garantizará que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, el oferente realizará la reparación y entrega a satisfacción dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del evento.
10.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente realizará la reparación y entrega a satisfacción dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al reporte de la falla.
10.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo cinco (5) horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
10.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
10.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo 5 años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
10.8 CONDICIONES DE PREINSTALACION |  | El oferente deberá garantizar las condiciones eléctricas para el correcto funcionamiento del equipo ofertado el cual incluye el cableado desde la subestacion electrica hasta el area de radiologia en el que sera instalado el equipo, adicional a esto el equipo ofertado deberá contar con una UPS de respaldo para el funcionamiento de la estacion de trabajo, para el cumplimiento de las condiciones del servicio y el correcto funcionamiento del equipo, por otra parte el oferente deberá realizar el suministro e instalación del componente de humanización de todo el área física en el que será instalado el equipo. NOTA: se debera tener en cuenta las condiciones de la infraestructura de la Subred, la cual podra ser verificada en visita de preinstalacion programada durante la ejecucion del proceso
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 11.
LOTE No. 11. ESCALSIFICADOR ULTRASONICO CAVITRON
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-011.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ESCALSIFICADOR ULTRASONICO CAVITRON
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Sistema de limpieza dental a base de ultrasonido, el cual va a proporcionar un efecto limpiador y pulidor mas profundo, eliminando pigmentación, residuos y sarro en menos tiempo y de manera confortable, está equipado con un depósito removible de líquido.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
11.1. Generales |  | 11.1.1. Frecuencia ultrasónica de operación |  | mínimo 25 kHz ± 5 kHz
|  | 11.1.2. Soporte irrigador bucal |  | Soporte integrado al equipo para sujetar de forma segura el irrigador cuando el equipo este en stand by
|  | 11.1.3. Potencia ajustable |  | entre 3 y 20 Wattios
|  | 11.1.4. Frecuencia |  | entre 25.000 - 30.000 ciclos/segundo
|  | 11.1.5. Pedal |  | Pedal de accionamiento de dos posiciones
|  | 11.1.6. alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz
11.2. Accesorios |  | mínimo dos puntas ultrasonicas por equipo
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
11.3 GARANTIA |  |  | 11.3.1 1 AÑO
11.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
11.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
11.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
11.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
11.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
11.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 12.
LOTE No. 12. FLUJOMETROS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-012.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
FLUJOMETROS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El flujometro es el encargado de medir la velocidad y la fuerza del oxigeno en movimientos
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
ESPECIFICACIONES
12.1 Flujometro 0-15 litros (4 unidades) |  | 12.1.1 Tipo |  | a. Acople rápido con conector de acuerdo al de la Subred donde será instalado
b. Flujometro sencillo
|  | 12.1.2 flujo de salida |  | de 0 a 15 litros por minuto
|  | 12.1.3 Sistema regulador de flujo |  | Con perilla para regular el flujo
|  | 12.1.4 Conexión de salida |  | Rosca macho para humidificador
|  | 12.1.5 Accesorios |  | a. Minimo 2 humidificadores para oxigeno
b. Minimo 2 cánulas
c. Un conector a pared de acuerdo a la toma de la institucion
12.2 Flujometro 0 -1 litro (2 unidades) |  | 12.2.1 Tipo |  | a. Acople rápido con conector de acuerdo al de la Subred donde será instalado
b. Flujometro sencillo
|  | 12.2.2 flujo de salida |  | de 0 a 1 litro por minuto
|  | 12.2.3 Sistema regulador de flujo |  | Con perilla para regular el flujo
|  | 12.2.4 Conexión de salida |  | Rosca macho para humidificador
|  | 12.2.5 Accesorios |  | a. Minimo 2 humidificadores para oxigeno
b. Minimo 2 cánulas
c. Un conector a pared de acuerdo a la toma de la institucion
12.3 Flujometro 0 - 200 CCM (1 unidad) |  | 12.3.1 Tipo |  | a. Acople rápido con conector de acuerdo al de la Subred donde será instalado
b. Flujometro sencillo
|  | 12.3.2 flujo de salida |  | de 0 a 200 CCM
|  | 12.3.3 Sistema regulador de flujo |  | Con perilla para regular el flujo
|  | 12.3.4 Conexión de salida |  | Rosca macho para humidificador
|  | 12.3.5 Accesorios |  | a. Minimo 2 humidificadores para oxigeno
b. Minimo 2 cánulas
c. Un conector a pared de acuerdo a la toma de la institucion
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 11 |  | 25 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
12.4 GARANTIA |  |  | 12.4.1 1 AÑO
12.4.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
12.4.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
12.4.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
12.5 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
12.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
12.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12.8 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 13.
LOTE No. 13. FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-013.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un dispositivo cuya única función es la auscultación de los sonidos internos del cuerpo, principal mente sonidos cardiacos y respiratorios entre otros, con el fin de identificar algunas patologías
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
13.1 GENERALES. |  | 13.1.1 Fabricación |  | Arco y auriculares de acero inoxidable
|  | 13.1.2 Funcionamiento |  | Biaural
|  | 13.1.3 Longitud |  | Mínimo 70 cm
13.2 OLIVAS. |  | 13.2.1 Tipo de ajuste |  | Giratorias o con sistema de presión
|  | 13.2.2 Diseño |  | a. Ergonómicas
b. Sellado hermético
c. Intercambiables
|  | 13.2.3 Material |  | Libre de látex
13.3 TUBO. |  | 13.3.1 Material |  | Tubo flexible
13.4 CAMPANA PARA AUSCULTACION ADULTO Y PEDIATRICO. |  | 13.4.1 Diseño |  | Anillo o aro anti frío
13.5 ACCESORIOS. |  | 13.5.1 Mínimo dos juegos de olivas flexibles libres de látex, lavables
13.5.2 Mínimo 1 Membrana o diafragma acústico por campana.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 21 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
13.6 GARANTIA | 13.6.1 1 AÑO
13.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
13.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
13.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
13.7 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
13.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
13.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
13.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 14.
LOTE No. 14. FOROPTER
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-014.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
FOROPTER
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El forópter es el instrumento de diagnóstico que utiliza el oftalmólogo o el optometrista para calcular la graduación subjetiva de la vista del paciente
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
14.1. Generales | 14.1.1. Lentes | 14.1.1.1. Cilindricos | 0 a 6 dioptrías
|  | 14.1.1.2. Esfericos | - 19 a + 16.75 dioptrías
| 14.1.2. Paso |  | 0.25 (pasos de 012 con +0.12 en cuadrante auxiliar)
| 14.1.3. Eje del cilindro |  | 360° (escala doble 0-360°)
| 14.1.4. Forias y vergencias |  | 0 a 20
| 14.1.5. Pasos por cambios rapidos |  | 3 a 4 dioptrías
| 14.1.6. Filtro cilindrico curazdo |  | de + 0.25 dioptrías
| 14.1.7. Distancia pupilar |  | Minimo 50 a 75mm en intervalos de 1 mm
| 14.1.8. Lentes auxiliares |  | a. "0" Ocular abierto.
b. "R" Lente de retinoscopia (ojo izquierdo)
c. "P" Filtro polarizado
d. "WMV" Maddox blanco vertical (ojo izquierdo)
e. "WMH" Maddox blanco horizontal (ojo izquierdo)
f. "RMV" Maddox rojo vertical (ojo derecho)
g. "RMH" Maddox rojo horizontal (ojo derecho)
h. "GL" Filtro verde (ojo izquierdo)
i. . "RL" Filtro rojo (ojo derecho)
j. Lente esferica "+12" +0.12 dioptrias
k. "PH" Agujero estenopeico
| 14.1.9 Prismas |  | a. "10L" Prisma de 10 dioptrías base interna (ojo izquierdo)
b. "6DU" Prisma de 6 dioptrías base arriba (ojo derecho)
| 14.1.10 Cilindro cruzado fijo |  | ± 0.50 dioptrias
| 14.1.11. Varilla |  | Con cartilla de visión cercana
| 14.1.12. Soporte |  | Adaptador para instalación
14.2. Accesorios | a. Una Caja de lentes de prueba con los siguientes componentes: (35 pares o más de esferas positivas y negativas (c/u desde ± 0.12 hasta ± 20 dioptrías). Con 17 pares o más de cilindros positivos y negativos, cada uno de ± 0.25 ± 6 dioptrías. 10 ó más lentes prismáticos. Lentes auxiliares (oclusor, agujero estenopeico de 1mm y 1.50mm, lente de filtro rojo, verde, cilindros cruzados) dos aros de repuesto).
b. Una Montura de prueba con Varilla adaptable en longitud, Placa indicadora de la distancia de vértice, Aro fijo con escala en grados; Soportes móviles con capacidad mínima para cuatro lentes por cada ojo. Soporte fijo posterior, con capacidad para una lente. Regla milimetrada para indicar la distancia nasopupilar. Tabiquera ajustable, Orejeras deslizables y ajustables Con sistema de tuerca controladora de la inclinación de la varilla. Tuerca para rotar el soporte móvil. Tornillo para situar la DNP en el rango de 24 a 40 mm. Tuerca fijadora de puente. Tornillo para subir o bajar la gafa. Peso máximo de 80 g)
c. Un Set de prismas de tipo rotatorio. Con aumentos de una dioptría en el rango de 1 a 5 y de cinco dioptrías en el rango de 5 a 50
d. Un Test de estereopsis de la mosca, Prueba para determinar rápidamente ambliopía y estrabismo. Prueba estereopsis gruesa a fina (4800 a 20 segundos de arco). Que incluya respuestas al test grabadas en la parte trasera. Que Incluya gafas para niños y adultos y Disponibilidad de gafas para adolescentes
e. Una unidad digital de optometria: sillon con espaldar fijo, arbol con brazo para la instalacion del foropter, que permita los movimientos de ascenso y descenso, alimentacion electrica 110 - 120 VAC, con control de movimientos.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 30 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
14.3 GARANTIA | 14.3.1 2 AÑOS
14.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
14.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
14.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
14.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
14.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
14.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
14.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## 15.
LOTE No. 15. INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-015.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento especialmente diseñado para el uso en el ejercicio de la odontología. Puede ser accionado manualmente a motor o de ambas maneras
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
15.1 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO / APLICADOR DE DYCAL |  | 15.1.1 Generales | a. Mango liso hexagonal
b. En acero inoxidable
c. esterilizable a vapor
15.2 ARCO DE YOUNG |  | 15.2.1 Generales | a. En acero inoxidable
b. esterilizable a vapor
15.3 CK6 |  | 15.3.1 Generales | a. En acero inoxidable
b. esterilizable a vapor
15.4 CONDENSADOR A 25 |  | 15.4.1 Generales | a. Espaciador digital puntiagudo
b. Fabricado en acero inoxidable
c. Indicados para procedimientos de obturación en frio
15.5 CONDENSADOR A 30 |  | 15.5.1 Generales | a. Espaciador digital puntiagudo
b. Fabricado en acero inoxidable
c. Indicados para procedimientos de obturación en frio
15.6 CUCHARILLAS Y/O EXCAVADORES |  | 15.6.1 Generales | a. Doble extremo Partes activas circulares Pequeñas con filo
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
15.7 CURETA DE LUCAS |  | 15.7.1 Generales | a. De doble extremo Número 85
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.8 CURETAS DE PERIODONCIA MC CALL 13-14 |  | 15.8.1 Generales | a. Doble extremo Puntas y bordes cortantes
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
15.9 CURETAS DE PERIODONCIA MC CALL 17-18 |  | 15.9.1 Generales | a. Doble extremo Puntas y bordes cortantes
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
15.10 DENTIMETRO |  | 15.10.1 Generales | a. Reglilla con marquillas en alto relieve de 1mm a 50mm
b. En acero inoxidable
c. esterilizable a vapor
15.11 ELEVADOR APICAL DERECHO |  | 15.11.1 Generales | a. Mango liso hexagonal
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.12 ELEVADOR APICAL IZQUIERDO |  | 15.12.1 Generales | a. Mango liso hexagonal
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.13 ELEVADOR BANDERA DERECHO |  | 15.13.1 Generales | a. Mango liso hexagonal
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.14 ELEVADOR BANDERA IZQUIERDO |  | 15.14.1 Generales | a. Mango liso hexagonal
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.15 ELEVADOR RECTO ACANALADO DELGADO |  | 15.15.1 Generales | a. Tamaño mediano.
b. Mango liso hexagonal.
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor
15.16 ELEVADOR RECTO GRUESO |  | 15.16.1 Generales | a. Tamaño mediano.
b. Mango liso hexagonal.
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor
15.17 ESPATULA PARA CEMENTO |  | 15.18.1 Generales | a. doble extremo Una parte plana con los cantos redondos de +/- 6.0 mm.
b. Una parte plana acabada en punta de +/- 6.2 mm. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable.
d. esterilizable a vapor.
15.18 ESPATULA DE WARD NO 2 |  | 15.19.1 Generales | a. Número 2 Mango liso hexagonal
b. En acero inoxidable
c. esterilizable a vapor .
15.19. MANGO CON ESPEJO BUCAL NO.5. |  | 15.20.1 Generales | a. Rosca Sencilla número 5
b. Mango liso hexagonal
c. Compatible con espejo número 5
d. acero inoxidable
e. esterilizable a vapor
15.20 EXPLORADOR DE CONDUCTOS |  | 15.21.1 Generales | a. De doble extremo
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
15.21 EXPLORADOR DOBLE EXTREMO NO.5 |  | 15.22.1 Generales | a. Número 5
b. Doble extremo
c. Mango liso hexagonal En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
15.22 FORCEPS 150 |  | 15.15.1 Generales | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.23 FORCEPS 151 |  | 15.24.1 Generales | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.24 FORCEPS 16 |  | 15.25.1 Generales | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.25 FORCEPS 24 |  | 15.15.1 Generales | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.26 FORCEPS 69 |  | 15.27.1 Generales | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.27 ESPÁTULA DE RESINA / FP3 |  | 15.28.1 Generales | a. Dobles con una parte final redondeada
b. Tamaño mediano
c. Mango liso hexagonal
d. En acero inoxidable
e. esterilizable a vapor
15.28 JERINGAS CÁRPULAS CON ASPIRACIÓN |  | 15.29.1 Generales | a. Con auto aspiración
b. En acero inoxidable
c. esterilizable a vapor
15.29 LIMAS PARA HUESO RECTAS |  | 15.30.1 Generales | a. Con una parte activa para limar hueso
b. Mango liso hexagonal
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor
15.30 MANGO PARA BISTURÍ NO. 3 |  | 15.31.1 Generales | a. Mango número 3
b. Mango plano de 12cm
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor
15.31 PERFORADOR |  | 15.32.1 Generales | a. En acero inoxidable
b. esterilizable a vapor
15.32 PERIOSTOTOMO |  | 15.33.1 Generales | a. Con mango y dos partes activas Tamaño mediano
b. Mango liso hexagonal
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor.
15.33 PINZAS ALGODONERAS ESTRIADAS |  | 15.34.1 Generales | a. Pinza de 15 cm para algodón
b. Estriada
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor.
15.34 ALVEOLÓTOMO O PINZA DE GUBIA |  | 15.35.1 Generales | a. De 16 cm En acero quirúrgico
b. esterilizable a vapor
15.35. PINZA KELLY CURVA |  | 15.36.1 Generales | a. En acero quirúrgico sin dientes
b. Con cierre tipo cremallera de precisión
c. esterilizable a vapor
15.36 PORTA AGUJAS |  | 15.37.1 Generales | a. De mango con cremallera
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.37 PORTA GRAPA |  | 15.38.1 Generales | a. En acero quirúrgico
b. esterilizable a vapor
15.38 PORTABANDA - PORTA MATRIZ |  | 15.39.1 Generales | a. Formato Universal
b. Tornillo terminado en punta
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
15.39 SELLADORA DE MINESOTA (SEPARADOR MINESOTA) |  | 15.40.1 Generales | a. En acero inoxidable y/o acero quirúrgico
b. Longitud de 14 cm
c. esterilizable a vapor
15.40 SEPARADOR ELEVADOR DE SELDING |  | 15.40.1 Generales | a. En acero inoxidable y/o acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
15.41 SONDA DE WHO |  | 15.41.1 Generales | a. Con una sola parte activa Formada por un gancho recto Milimetrado para diagnóstico
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor.
15.42 SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DOBLE EXTREMO |  | 15.42.1 Generales | a. Doble extremo - Un extremo en 1/2 circulo. - Un extremo recto Partes activas finas con medidas cada 2mm
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
15.43 TIJERA DE TEJIDO |  | 15.43.1 Generales | a. En acero quirúrgico
b. esterilizable a vapor.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
15.42 GARANTIA |  | 15.42.1 1 AÑO
15.42.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
15.42.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
15.42.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
15.43 CERTIFICACION |  | Se requiere certificación ante fabrica que garantice la durabilidad y brillo de el instrumental odontológico.
15.44. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
15.45 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo pasados los 8 meses de la entrega de los equipos a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo (incluyendo el afilado del instrumental que lo requiera). El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 16.
LOTE No. 16. KERATOMETRO
ITEM | EQUIPO | MARCA | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-016.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
KERATOMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un instrumento de diagnóstico utilizado para medir los eventuales errores de refracción del ojo, mediante la medición de la curvatura de la superficie exterior de la córnea.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
ESPECIFICACIONES
16.1 Generales | 16.1.1. Refracción | a. Esfera | Rango de medida: -25D～+ 25 D ±5D（VD=12）
Pasos: 0.12D, 0.25D
|  | b. Cilindro | Rango de medida: 0～±10D
Pasos: 0.12D, 0.25D
Simbolos: .-, +, ±
|  | c. Eje | Rango de medida: 0°～180°
d Diametro mínimo de pupilar: φ2.0 mm
| 16.1.2 Queratometría | a. Curvatura corneal | Rango de medida: 5.0mm～10.0mm
Pasos: 0.01mm
|  | b. Refracción corneal | Rango de medida: 33D～67D ± 0.5 D
Pasos: 0.12D, 0.25D
|  | c. Cilindro | Rango de medida: 0D～±10D
Pasos: 0.12D, 0.25D
Simbolos: mm, -D, +D
|  | d. Eje | Rango de medida: 0°～180°
Pasos: 1°
| 16.1.3 Distancia interpupilar | a. Rango de medida | 10mm～85mm
|  | b. Pasos | 1mm
| 16.1.4 Medida diametro de pupila | a. Rango de medida | φ1.90mm +/-1mm～φ8.5mm
|  | b. Pasos | 0.1mm
| 16.1.6 Control de fogging | a. Automático en cada medida
| 16.1.9 Movimiento de mentonera | Vertical ±30mm
| 16.1.10 Movimeinto de la pantalla | Giro de 30°(solo izquierda ). inclinación 40°
| 16.1.12 Monitor | 5.7 ” o superior LCD o TFT a color
| 16.1.13 Impresora | Termica
| 16.1.14 Alimentacion electrica | 100-120VAC. 50/60HZ
| 16.1.18 Estructura | Mentonera integrada al equipo
16.2 Accesorios | 16.2.1 Reglilla milimetrada
16.2.2 Mesa soporte
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 | 30 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
16.3 GARANTIA | 16.3.1 2 AÑOS
16.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
16.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
16.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
16.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
16.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
16.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
16.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 17.
LOTE No. 17. LAMPARA DE EXAMEN LED
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
|  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  | EB-017.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LAMPARA DE EXAMEN LED
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que se usa comúnmente para facilitar la visualización en áreas específicas durante procedimientos de revisión y tratamiento, mejorando la iluminación
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
17.1. Generales |  | 17.1.1 Tipo de extensión |  | Cuello de cisne
|  | 17.1.2. Alimentación Eléctrica |  | 100 - 120 VAC 50 Hz-60 Hz
|  | 17.1.3. Funciones de control |  | Botón de Encendido/apagado
17.2. Fuente de luz |  | 17.2.1. Tipo de Led |  | LED blanca
|  | 17.2.2. Temperatura del color |  | 5.500 K o mayor
|  | 17.2.3. Intensidad de la luz a distancia de trabajo |  | mínimo 20.000 Lux a 30 cm de distancia
|  | 17.2.4. Vida útil del led |  | mínimo 50.000 horas
17.3. Base |  | 17.3.1 base |  | 5 ruedas mínimo 2 ruedas con freno.
|  | 17.3.2 conexión |  | cable con un largo de mínimo 2 metros
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 26 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
17.4 GARANTIA |  | 17.4.1 2 AÑOS
17.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
17.4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
17.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
17.5. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
17.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
17.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
17.8. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 18.
LOTE No. 18. LÁMPARA DE FOTOCURADO
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-018.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LÁMPARA DE FOTOCURADO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo odontológico que mediante la emisión de la luz a determinada longitud de onda acelera la polimerización y el endurecimiento de materiales dentales foto polimerizables, compuesta esencialmente por: unidad de fotopolimerización (fotocurado), conductor de luz (puntero o fibra óptica), filtro óptico generador de luz azul apropiada para fotopolimerizar, protector ocular, base de cargar/adaptador y fuente de alimentación eléctrica.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
18.1 Generales |  | 18.1.1 Fibra óptica |  | Conductor de luz de fibra óptica. Autoclavable a 134 °C
|  | 18.1.2 Estructura |  | De una sola pieza. sin contar la base cargadora y la fibra óptica
|  | 18.1.3 Alimentación Eléctrica |  | Alimentación eléctrica del equipo/base de carga: 110 - 120 VAC/ 50 - 60 HZ
|  | 18.1.4 Montaje |  | De tipo inalámbrica
18.2 Fuente de luz |  | 18.2.1 Tipo de Led |  | Luz LED azul
|  | 18.2.2 Longitud de onda |  | Longitud de onda de mínimo 200 a mínimo 420 nm
|  | 18.2.3 Vida útil del emisor |  | Vida útil del elemento emisor de luz igual a 36.000.000 ciclos de 10 segundos o cinco años de uso continuo
18.3 batería |  | 18.3.1 Tipo |  | Recargable
|  | 18.3.2 Autonomía |  | Mínimo una hora
18.4 Ciclos de trabajo |  | Continuo. Continuo por ciclos y Pulsado
18.5 Ciclos de operación |  | Temporizador: 5. 10. 15 y 20 segundos en modo continuo
18.6 Sonorizador |  | De tipo beep. cada 5 segundos
18.7 Accesorios |  | 18.7.1 Dos fibras ópticas para fotopolimerización
18.7.2 Dos pares de protectores oculares
18.7.3 Una base de carga/adaptador
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  |  | 15 |  | 23 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
18.8 GARANTIA |  | 18.8.1 2 AÑOS
18.8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
18.8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
18.8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
18.9 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
18.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
18.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
18.12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 19.
LOTE No. 19. LÁMPARA DE HENDIDURA CON MESA Y TONOMETRO
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-019.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LÁMPARA DE HENDIDURA CON MESA Y TONOMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un dispositivo óptico que se utiliza en oftalmología y optometría para la exploración de las estructuras de la porción anterior del ojo.​
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
19.1. Generales |  | 19.1.1 Selección de aumento |  | 5 pasos por rotación del tambor Ocular 12.5X
|  | 19.1.2 Relación de magnificación (campo de visión) |  | 6X a 40X o mayor
|  | 19.1.3 Ajuste pupilar |  | 50 mm a 82 mm
|  | 19.1.4 Ajuste dióptrico |  | ± 7 dioptrias
|  | 19.1.5 Movimiento lateral de la base |  | 110 mm
|  | 19.1.6 Movimiento longitudinal de la base |  | 90 mm
|  | 19.1.7 Desplazamiento de altura en la base |  | 30 mm
|  | 19.1.8 Desplazamiento de la mentonera |  | 80 a 120 mm
|  | 19.1.9 Punto de fijación con luz Roja LED Sistema de iluminación Ancho de hendidura |  | 0 ~ 14 mm Continuo (hasta 14 mm, la hendidura se convierte en un círculo)
|  | 19.1.10 Altura de hendidura |  | 0 ~ 14mm con ajuste contínuo
|  | 19.1.11 Ángulo de hendidura |  | 0 ° ~ 180 °
|  | 19.1.12 ajustable Inclinación de hendidura |  | 5º, 10º, 15º, 20º
|  | 19.1.13 Diámetro del punto de luz |  | Ø0,2mm, al Ø14 mm
|  | 19.1.14 Filtros de absorción de calor |  | Gris, libre de Rojo, Cobalto, Azul, Verde
|  | 19.1.15 Lámpara de iluminación |  | Xenon de 250 watts o mayor
|  | 19.1.16 Voltaje de entrada de energía |  | 110V - 120 VAC 50-60 Hz
19.2. Accesorios |  | a. Mesa de elevación para la instalacion del equipo, alimentacion 110 - 120 VAC 50 - 60 Hz, Movimientos de ascenso y descenso.
b. Un tonometro de aplanacion compatible con la lampara de hendidura ofertada , rango de medicion de 0 a 80 mmHg, con tipo de soporte brazo colgante.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  |  | 18 |  | 30 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
19.8 GARANTIA |  | 19.8.1 2 AÑOS
19.8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
19.8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
19.8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
19.9 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
19.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
19.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
19.12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 20.
LOTE No. 20. LAVADORA INSTUMENTAL (LAVADORA ULTRASONICA)
ITEM | EQUIPO |  |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-020.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LAVADORA INSTUMENTAL (LAVADORA ULTRASONICA)
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que mediante ondas de sonido de alta frecuencia las ondas de sonido inducen una cavitación de alta energía. Durante este proceso se forman millones de diminutas burbujas que implosionan liberando una enorme cantidad de energía y de ondas de choque
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
20. 1 GENERALES. | 20.1.1 Estructura tanque interno |  | Acero inoxidable
| 20.1.4 Capacidad de cámara de lavado |  | Capacidad útil mínimo de 5 litros
| 20.1.6 Sistema de panel de control |  | Teclado de membrana o pulsadores
| 20.1.6 Sistema de drenaje |  | Llave de drenaje incluida en la estructura
| 20.1.7 Display |  | De visualización de los parámetros programados
| 20.1.14 Temperatura de operación |  | a. Temperatura ajustable del agua de lavado de 10 °C a 60 °C o superior
| 20.1.16 Temporizador de funcionamiento |  | de 0 a minimo 30 minutos
| 20.1.16 Alimentación eléctrica |  | 110 -120 VAC / 50 - 60 Hz
20.2 ACCESORIOS. |  | 20.2.1 Mínimo dos canastillas para instrumental
20.2.2 Una manguera de drenaje de mínimo 2 metros de longitud.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 28 |  |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
20.3 GARANTIA | 20.3.1 2 AÑOS
20.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
20.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
20.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
20.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
20.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
20.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
20.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 21.
LOTE No. 21. LENSOMETRO
ITEM | EQUIPO |  |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-021.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LENSOMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un instrumento óptico para la determinación del centro óptico y medición de la potencia (dióptria) de una lente oftálmica, así como de la dirección del cilindro
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
21.1 Generales | 21.1.1 Estructura |  | Inclinación ajustable.
| 21.1.2 Marcador |  | Para el eje de lentes.
21.1.3 Platina para colocación de lentes con altura ajustable
| 21.1.4 Lectura de lentes esféricos |  | De -20 a + 20 dioptrías
| 21.1.5 Lectura de lentes cilíndricos |  | De -15 a + 15 dioptrías
| 21.1.6 Mínimo de lectura externa - interna |  | Mínimo 0.120 dioptrías.
| 21.1.7 Angulación del cilindro |  | 180º en pasos de 1°
| 21.1.8 Diámetro de lentes |  | 20 mm a 80 mm o mayor.
| 21.1.9 Ajuste del ocular |  | -5 a + 5 dioptrías o mayor
21.1.10 Interruptor de encendido
21.1.11 Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC 50 - 60 HZ
21.1.12 El equipo se debera entregar con una mesa de soporte para la instalacion del mismo.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  |  | 30 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
21.3 GARANTIA | 21.3.1 2 AÑOS
21.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
21.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
21.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
21.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
21.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
21.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
21.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 22.
LOTE No. 22. NEVERA REFRIGERANTE (PARA PILAS)
ITEM | EQUIPO |  | MARCA |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-022.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
NEVERA REFRIGERANTE PARA (PILAS)
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es garantizar la preservación de elementos anatomopatológicos mediante un control de temperatura
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
22.1. GENERALES |  | 22.1.1. Composición |  | Un (1) cuerpo, no Frost
|  | 22.1.2. Datos |  | Display digital para visualización de temperatura
|  | 22.1.3. Cámara y entrepaños |  | a. Cámara en material inoxidable
b. Entrepaños Perforados
c. Movibles
|  | 22.1.4. Iluminación |  | Iluminación interior tipo LED, de encendido automático
|  | 22.1.5. Elementos de movimiento |  | Cuatro ruedas con freno en mínimo dos de ellas.
|  | 22.1.6. Almacenamiento |  | Vertical
|  | 22.1.7. Volumen neto |  | Mínimo 90. litros a 160 litros máximo
|  | 22.1.8. Control |  | Microprocesador
|  | 22.1.9. Compresores |  | Con refrigerantes ecológicos libres de CFC
|  | 22.1.10. Alarmas visibles y audibles |  | Para baja y alta temperatura programables
Para fallo de energía
Puerta abierta
22.2 Accesorios |  | 22.2.1. Una UPS de 3KVA
22.2.2. (1) Termómetro digital de max y min con Display . Y certificado de calibración vigente ante la ONAC.
22.2.3. (1) Termohigrómetro Digital con medición de máximos y mínimos en temperatura y humedad Con certificado de calibración vigente ante la ONAC.
22.2.4. (2) Neveras o termos portátiles para el trasporte de pilas con capacidad de mínimo 3 litros y que cumpla con la normatividad de la OMS
22.2.5 Ocho baterías de gel
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 30 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
22.3. GARANTIA |  | 22.3.1. 2 AÑOS
22.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
22.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
22.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
22.4. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
22.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
22.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
22.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
22.8. CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN |  | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalación.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 23.
LOTE No. 23. NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-023.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es garantizar la preservación de medicamentos mediante un control de temperatura
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
23.1. GENERALES | 23.1.1. Capacidad neta de almacenamiento |  | 250 litros, almacenamiento de tipo horizontal
| 23.1.2. Controlado |  | Microprocesador
| 23.1.3. Rango de temperatura |  | +2 a +8 ºC
23.1.4. Sistema no frost
23.1.5. Equipado con refrigerante CFC amigable con el medio ambiente
| 23.1.6. Exterior: |  | En materia inoxidable.
| 23.1.7. Interior: |  | acero inoxidable
| 23.1.8. Seguridad |  | Chapa de seguridad.
| 23.1.9. Control de temperatura |  | máximas y mínimas.
| 23.1.10. Canastillas |  | mínimo 5 unidades de canastilla
| 23.1.11. alimentación eléctrica |  | 110-120 VAC / 50. – 60 Hz
| 23.1.12. Alarmas visibles y audibles |  | Para baja y alta temperatura programables
Para fallo de energía
23.2. ACCESORIOS | 23.2.1. Ocho baterías de gel (para transporte de vacunas)
23.2.2. dos termo o nevera de transporte de mínimo 3 litros y que cumpla con la normatividad de la OMS
23.2.3. Una UPS de 3KVA
23.2.4. (1) Termómetro digital de max y min con Display y certificado de calibración vigente ante la ONAC.
23.2.5. (1) Termohigrómetro Digital con medición de máximos y mínimos en temperatura y humedad y Con certificado de calibración vigente ante la ONAC.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 30 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
23.3. GARANTIA | 23.3.1. 2 AÑOS
23.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
23.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
23.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
23.4. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
23.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
23.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
23.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
23.8. CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalación.
El oferente deberá entregar junto con el equipo el certificado de cumplimiento de la nevera ante la normativa vigente de la OMS
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 24.
LOTE No. 24. NEVERA PARA MEDICAMENTOS
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
|  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  | EB-024.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
NEVERA PARA MEDICAMENTOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es garantizar la preservación de elementos anatomopatológicos mediante un control de temperatura
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
24.1. GENERALES | 24.1.1. Composición |  |  | Un (1) cuerpo, no Frost
| 24.1.2. Datos |  |  | Display digital para visualización de temperatura
| 24.1.3. Cámara y entrepaños |  |  | a. Cámara en material inoxidable
b. Entrepaños Perforados
c. Movibles
| 24.1.4. Iluminación |  |  | Iluminación interior tipo LED, de encendido automático
| 24.1.5. Elementos de movimiento |  |  | Cuatro ruedas con freno en mínimo dos de ellas.
| 24.1.6. Almacenamiento |  |  | Vertical
| 24.1.7. Volumen neto |  | Mínimo 100. litros a 250 litros máximo
| 24.1.8. Control |  | Microprocesador
| 24.1.9. Compresores |  | Con refrigerantes ecológicos libres de CFC
| 24.1.10. Alarmas visibles y audibles |  | Para baja y alta temperatura programables
Para fallo de energía
Puerta abierta
| 24.1.11. Puertos de comunicación |  | Mínimo un puerto de comunicación LAN y un puerto USB
24.2 Accesorios |  | 24.2.1. Una UPS de 3KVA
24.2.2. (1) Termómetro digital de max y min con Display y certificado de calibración vigente ante la ONAC.
24.2.3. (1) Termohigrómetro Digital con medición de máximos y mínimos en temperatura y humedad Con certificado de calibración vigente ante la ONAC.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 30 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
24.3. GARANTIA |  | 24.3.1. 2 AÑOS
24.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
24.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
24.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
24.4. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
24.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
24.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
24.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
24.8. CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN |  | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalación.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 25.
LOTE No. 25. PERIAPICAL ODONTOLOGICO
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
|  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  | EB-025.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
PERIAPICAL ODONTOLOGICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El generador de rayos x modifica el voltaje y la corriente de entrada para recibir del tubo de rayos x la energía necesaria para producir un haz de rayos x de un kilovoltaje máximo deseado y una corriente medida en miliamperios para los estudios radiográficos dentales.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
25.1. Generales |  | 25.1.1 Equipo de Rayos - X Digital
25.1.2 Tipo fijo empotrado a la pared
25.2. Generador de Rayos - X |  | 25.2.1 Potencia de salida |  | Mínimo 0,50 kW
|  | 25.2.2 Tensión acumulada |  | 60 kV ± 10 kv
25.3. Tubo de rayos X |  | 25.3.1 Tubo de rayos X con sistema de refrigeración
25.3.2 Puntos focales 1 de mínimo 0,5 mm
25.4. Colimador |  | 25.4.2 Rotación x,y |  | 11.0°, 11.0°
25.4.3 Tipo cilíndrico totalmente blindado
25.5. Alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC - 50 / 60 Hz
25.6. Tiempo de exposición |  | De 0.3 a minimo 2 segundos
25.7. Tipo de paciente |  | Adulto - pediátrico
25.8. Indicadores |  | Audibles y visibles durante la emisión de rayos x
25.9. Disparador |  | Con cable de mínimo 5 m de longitud
25.10. Comunicación y software |  | Con protocolos de comunicación DICOM
Software que permita el descargue de imágenes el cual debera ser instalado en la totalidad computadores ubicados en cada consultorio del servicio de odontologia
25.11. Accesorios | a. El equipo ofertado se deberá entregarse con estación de trabajo y pantalla LCD de mínimo 14 " para la visualización de las imágenes con su correspondiente mesa de trabajo-
b. Delantales plomados adulto: 2 pecho, 2 tiroides, 2 gónadas y dos protectores visuales
Delantales plomados pediátrica: 2 pecho, 2 tiroides, 2 gónadas y dos protectores visuales
c. Sistema de digitalización: 1 Radiovisografo compatible con el equipo ofertado, mínimo 100 fundas para el sensor.
d. instalación de señalización visual (Luz de advertencia), para radiación iónica.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 20 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
25.12 GARANTIA |  | 25.12.1 3 AÑOS
25.12.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
25.12.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
25.12.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
25.13. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
25.14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
25.15 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
25.16 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
25.17 ESTUDIO DE RADIOPROTECCIÓN |  | El oferente garantiza que realizara el estudio calidad y radioprotección de radiaciones ionizantes del bien ofertado
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 26.
LOTE No. 26. REGULADOR DE OXIGENO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-026.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
REGULADOR DE OXIGENO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Dispositivo que se ubica en la parte superior del cilindro de oxígeno. Su función es regular la salida de oxígeno que está almacenado en el cilindro. Cuenta con un manómetro para poder observar el nivel de carga de oxígeno y un sistema para programar el nivel de flujo de oxígeno.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
26.1 Generales | 26.1.1 Medidor de presión de entrada |  | Manómetro
| 26.1.2 presión de entrada |  | de 0 a 4000 psi
| 26.1.3 Medición del flujo de salida |  | flujómetro
| 26.1.4 flujo de salida |  | de 0 a 15 litros por minuto
| 26.1.5 Conexión |  | CGA 540
| 26.1.4 Conexión de salida |  | Rosca macho para humidificador
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 11 |  | 24 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
26.2 GARANTIA |  | 26.2.1 1 AÑO
26.2.2. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
26.2.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
26.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
26.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
26.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
26.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 27.
LOTE No. 27. TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-027.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es la medición de la presión arterial, dicho equipo es usado para determinar anomalías en la presión arterial como la hipotensión o la hipertensión.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
27.1 GENERALES | 27.1.1 Sistema |  | Electrónico
| 27.1.2 Rango de medición |  | De 0 a 300 mmHg
| 27.1.3 Display |  | LCD de mínimo 3 pulgadas
| 27.1.4 Tecnología de medida |  | Que soporte sobrepresiones de hasta 300 +/- 15 mmHg
| 27.1.5 Tolerancia de error |  | un máximo de +/- 5 mmHg; con una desviación estándar de +/- 8 mmHg
| 27.1.6 Tiempo de medición de presión arterial |  | Máximo de 40 segundos
| 27.1.7 Funcionamiento |  | Por red eléctrica y a batería
27.2 ACCESORIOS |  | 27.2.1 Dos brazaletes reusables adulto de una vía libre de látex
27.2.2 Un brazalete reusable para adulto obeso de una vía, libre de látex
442.3 Dos brazaletes reusables pediátricos de una vía, libre de látex
27.2.4 Dos mangueras de una vía para presión arterial no invasiva (PANI)
27.2.5 Un cargador de batería
27.2.6 Un juego adicional de baterías recargables
27.2.7 Una canastilla para almacenaje de accesorios
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
27.3 GARANTIA | 27.3.1 2 AÑOS
27.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
27.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
27.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
27.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
27.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
27.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
27.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 28.
LOTE No. 28. UNIDAD ODONTOLOGICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-028.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
UNIDAD ODONTOLOGICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
es considerado como una serie de elementos que favorecen la recuperación dental a través de técnicas o método que realiza un higienista dental o en su efecto un odontólogo. Estas unidades odontologícas están compuesto principalmente por: sillón odontológico y unidad dental.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.1 GENERALES | 28.1.1 Material y pintura |  | Material resistente con pintura electrostática
| 28.1.2 Alimentación eléctrica |  | 110V – 120 VAC 50 - 60 Hz, con motor reductor.
28.2 SILLON | 28.2.1 Movimientos totales del sillón |  | Con movimientos de ascenso y descenso por sistema eléctrico.
| 28.2.2 Movimientos del espaldar |  | Con espaldar reclinable mediante sistema eléctrico.
| 28.2.3 Apoyabrazos |  | Un apoyabrazos izquierdo fijo y el derecho Escualizable con movimientos horizontales
| 28.2.4 Material del sillón |  | Tapicería en material aséptico y sin costuras
| 28.2.5 Caja de conexiones |  | En el espacio inferior o integrada al sillón con sistema de trampa para residuos.
28.2.6 Brazo con monitor de mínimo 17” que permita como mínimo la visualización de imágenes radiográficas y datos del paciente.
28.3 MODULO | 28.3.1 Controles de |  | Movimientos del sillón
Encendido, apagado y nivel de intensidad de la lámpara
| 28.3.2 Accesorios anclados al módulo |  | Un manómetro indicador de la presión de aire
Un negatoscopio LED
| 28.3.3 Conexiones del módulo |  | conexión con acople para dos piezas de alta velocidad con manguera lisa
conexión con acople para una pieza de baja con manguera lisa
conexión con acople para jeringa triple con punta intercambiable
Con soporte que permita colocar las piezas de mano.
Acople rápido para cavitron
| 28.3.4 Controles |  | Control de mando en el módulo y pedal
28.4 ESCUPIDERA | 28.4.1 Material de fabricación |  | Taza en porcelana con micro rejilla
| 28.4.2 Función |  | Lava taza
Eyector de saliva y eyector quirúrgico
llenado de vaso
28.5 LAMPARA | 28.5.1 Fuente de luz |  | Luz LED
| 28.5.2 Ajuste de intensidad |  | Mínimo dos intensidades de luz
| 28.5.3 Seguridad |  | Con sistema de protección
28.6 BUTACOS | 28.6.1 Material de fabricación |  | Tapizado aséptico de fácil limpieza (libre de costuras).
| 28.6.2 Espaldar |  | Ajuste de altura graduable.
Inclinación graduable.
| 28.6.3 Base de los butacos |  | Montado sobre base con cinco rodachinas y pistón a gas.
| 28.6.4 Cantidad |  | 2
28.7 ACCESORIOS | 28.7.1 Un Tapete aislante en la base de la unidad (se debe instalar un tapete aislante en la base de la unidad del tamaño de la misma evitando dejar puntas que generen accidentes.)
28.7.2 Tres filtros de aire
28.7.3 Tres filtros de agua
28.7.4 Dos unidades de iluminación led de repuesto para la lámpara
28.7.5 Una bandeja auxiliar adaptable a la unidad en acero inoxidable
28.7.6 Cinco Kits de baja velocidad: Contra Angulo, Pieza recta y Micromotor
28.7.7 Cinco piezas de mano de alta velocidad estándar de push button
28.7.8 Una Jeringa triple auxiliar de repuesto
28.7.9 Un forro protector cabeza – pies
28.7.10 Dos unidades de aceite lubricante para las piezas de mano en spray de mínimo 500 ml
28.7.11 Un tanque de agua auxiliar
28.7.12 Un soporte para lampara de fotocurado
28.7.13 Una bandeja soporte para cavitron
28.7.14. Por la totalidad del número de unidades odontológicas contenidas en el presente proceso se deberán entregar 3 compresores odontológicos con las siguientes características: Revestimiento de pintura interna y externa anticorrosiva (en polvo) para el tanque pulmón, Alimentación eléctrica 110 - 220 VAC 50 - 60 Hz, con válvula para drenaje, Cantidad de motores 2 (de doble cabezote) libre de aceite, Potencia del motor Mínimo 1,5 HP por cabezal, Volumen del tanque 100 litros +/- 10 litros, Que incluya válvula de sobrepresión y válvula de corte
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.8 GARANTIA | 28.8.1 2 AÑOS
28.8.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
28.8.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
28.8.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
28.9 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
28.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
28.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
28.12 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
28.13 CONDICIONES DE PREINSTALACION | El oferente garantiza que realizara la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos incluyendo los materiales y elementos requeridos para dicho fin sin costo adicional para la Subred.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## Hoja12
CONDICIONES GENERALES MINIMAS PARA TODOS LOS LOTES
REQUERIMIENTO No. | CRITERIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1 | Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que estos generen.
2 | Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los equipos y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos y en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019.
3 | Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos en su destino final (Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.), en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado.
4 | El oferente garantiza que los LOTES ofertados serán sujetos a verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros biomédicos de la subred al momento de la instalación, y en caso de presentarse incumplimiento en relación con lo manifestado en la oferta, deberá realizar el cambio del equipo por uno que cumpla con lo ofertado inicialmente o con características superiores.
5 | Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivo y calibración por equipo según recomendaciones del fabricante, durante el periodo de garantía.
6 | Garantizar por el periodo de garantía el mantenimiento preventivo, actualizaciones de software requeridas y los kits de mantenimiento sin costo adicional para la subred, para ello debe presentar al inicio del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. Esto será corroborado de acuerdo con el proceso de recepción técnica de la subred.
7 | El oferente garantizará que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado del mercado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio de este por uno de iguales o de mejores características sin costo adicional para la Subred.
8 | Entregar equipos nuevos, los cuales no deben estar usados ni repotenciados, ni en fase de experimentación; el año de fabricación debe ser 2020 o superior.
9 | Realizar la capacitación de manejo de los equipos al personal asistencial que lo operará, la cual debe comprender cuidado, uso adecuado, limpieza y desinfección; dicha capacitación se debe realizar a todos los turnos y en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato.
10 | Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Subred, el cual se debe entrenar en soporte técnico, resolución de fallas, asistencia técnica en mantenimiento (preventivo y correctivo), test de chequeo y calibración para los equipos que lo requieran.
11 | Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha capacitación se realizará en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato, durante la vigencia de la garantía.
12 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de usuario en medio físico y digital con instrucciones de manejo y cuidados para tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo.
13 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de Servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital
14 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de hoja de vida, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del equipo, de acuerdo con el formato suministrado por la Subred.
15 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de limpieza y desinfección del equipo.
16 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de mantenimiento.
17 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una guía rápida de manejo en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada, de un solo cuerpo de acuerdo con el formato suministrado por la Subred.
18 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante, si el original se encuentra en idioma diferente al castellano, se debe entregar copia de traducción al castellano. Los manuales no deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Las versiones traducidas deben ser entregadas empastadas o argolladas.
19 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación técnica de conformidad a lo descrito en el numeral 1.3 del presente anexo técnico
20 | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara una certificación que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en los entes internacionales como los nacionales. (el requerimiento podra ser verificado por el comite evaluador como por el personal desigando por la subred para la recepcion de los equipos)
21 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de nacionalización por equipo entregado a las Unidades de Servicios de Salud -USS
22 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación del recurso humano de conformidad a lo descrito en el numeral 1.5 del presente anexo técnico
23 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de las siguientes placas (en lugar de fácil visualización) con las siguiente leyenda:
PLACA:
PRIMERA PLACA:
SEGUNDA PLACA:
Nota: El tamaño de la placa serán proporcional al bien que identifican, siempre visible, legible y de difícil eliminación. La placa no se podrá arrancar manualmente y no debe dañar los bienes. Se exceptúan de la placa, los bienes fabricados en acero inoxidable, los cuales serán gravados en la estructura.
24 | El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para garantizar que no se presenten daños a los bienes de las USS asignadas, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo buen estado en que le fueron entregados.
25 | El oferente garantizará que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomará las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y las de otros contratistas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
26 | El oferente garantiza la entrega de los certificados de calibración y calificaciones avalados por la ONAC de cada uno de los equipos suministrados y de los accesorios en los casos que aplique. Estos certificados serán entregados con cada uno de los equipos suministrados a la Unidad de Servicios de Salud (USS). NOTA: es de resaltar que para el aval de los certificados metrologicos no sera considerado como valido el certificado de conformidad emitido por el fabricante.
27 | Los equipos y accesorios contendidos en el presente proceso deberán cumplir con los requisitos y exigencias contempladas en la normatividad vigente aplicable.
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES MINIMAS PARA TODOS LOS LOTES” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros requisitos técnicos”
Propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. - Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C.

## Hoja13
1.3 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
REQUERIMIENTO No. | CRITERIO | DOCUMENTO
1 | El oferente adjudicatario entregara junto con el equipo la certificación vigente expedida por la autoridad certificadora competente o declaración de conformidad vigente expedida por fabrica para cada uno de los bienes ofrecidos en relación con el cumplimiento de los estándares de las siguientes entidades: | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL ENTE REGULADOR VIGENTE
FDA (Food and Drug Administration), CE (Comisión Europea) y/o certificado de calidad equivalente al país de fabricación del equipo.
NOTA: las certificaciones expedidas en idioma distinto al castellano deberán entregarse con su debida traducción.
2 | El oferente anexará a la propuesta el registro sanitario vigente de cada uno de los bienes expedido por él INVIMA, donde figure el fabricante, distribuidor o importador, igualmente debe presentar certificado por el INVIMA en caso de que los bienes no necesiten registro sanitario. | REGISTRO INVIMA LEGIBLE Y VIGENTE POR CADA UNO DE LOS LOTES OFERTADOS SEÑALANDO LA MARCA, MODELO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO OFERTADO.
NOTA 1: Las renovaciones de los Registros Sanitarios INVIMA serán aceptadas, siempre y cuando, el oferente anexe la respectiva solicitud con el radicado respectivo y que la fecha del radicado de la solicitud sea anterior al cierre del presente proceso.
3 | El oferente adjudicatario entregara junto con el equipo el Certificado de Capacidad de Acondicionamiento y Almacenamiento – CCAA vigente, donde figure el fabricante, distribuidor o importador o el certificado de no requiere expedido por el INVIMA según el caso. | REGISTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CCAA VIGENTE
| NOTA 1: Las renovaciones de las Certificaciones CCAA que estén en trámite serán aceptadas, siempre y cuando, el oferente anexe la respectiva solicitud con el radicado respectivo y que la fecha del radicado de la solicitud de ampliación de vigencia de la certificación sea anterior al cierre del presente proceso. | Para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionen dispositivos médicos para uso humano.
4 | El oferente anexará a la propuesta el certificado vigente de distribuidor autorizado en Colombia de los bienes ofrecidos en el cual se evidencie la totalidad de la cadena de distribución de los bienes. | CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE VERIFICACION TÉCNICA” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros requisitos técnicos”

## Hoja14
1.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
El comité habilitador de la EGAT verificará la experiencia del oferente a través del Registro Único de Proponentes – RUP, el cual es el instrumento sobre el que los proponentes deberán acreditar el requisito de experiencia según lo dictaminado por el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP del Decreto 1082 de 2015; para tal efecto, las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o consorcios o cualquier forma de asociación que participe en este proceso, deberán acreditar la experiencia como se menciona a continuación:
La experiencia del oferente se verificará teniendo en cuenta los contratos reportados en el RUP que incluyan la Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) indicada para el presente proceso. La suma de los valores de dichos contratos expresados en SMMLV deberán ser iguales o superiores al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial total asignado al(los) LOTE(s) ofertado(s), así:
LOTE | DESCRIPCION | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS MINIMO EN EL TERCER NIVEL DE DESAGREGACIÓN
1 | AUTOCLAVE DE MESA | 42281500 | Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave
2 | BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO DIGITAL | 42182800 | Básculas médicas de peso
3 | BASCULA PESA BEBE | 42182800 | Básculas médicas de peso
4 | CAMILLA FIJA | 42192200 | Productos para transporte de paciente
5 | CAMILLA GINECOLOGICA | 42192200 | Productos para transporte de paciente
6 | CENTRIFUGA | 41103900 | Centrifugadoras de laboratorio y accesorios
7 | ECOGRAFO ULTRASONIDO | 42201700 | Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco
8 | EQUIPO BASICO DE REFRACCIÓN | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
9 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | 42182000 | Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico
10 | EQUIPO DE RX FIJO | 42201800 | Productos radiográficos de diagnóstico médico
11 | ESCALSIFICADOR ULTRASONICO | 42151600 | Instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad
12 | FLUJOMETRO ADULTO 0-15 LPM | 41112500 | Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos
13 | FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO | 42182100 | Estetoscopio y productos relacionados
14 | FOROPTER | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
15 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO | 42151600 | Instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad
16 | KERATOMETRO REFRACTOMETRO | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
17 | LAMPARA DE EXAMEN LED | 42182600 | Lámparas o luces de examen médico
18 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 42152300 | Láseres y equipo de iluminación y fibra óptica para odontología, y suministros
19 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON MESA Y TONOMETRO | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
20 | LAVADORA INSTUMENTAL | 42281700 | Soluciones y equipo de limpieza pre- esterilización
21 | LENSOMETRO | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
22 | NEVERA refrigerantes para baterias ( vacunacion) | 41103000 | Equipo de enfriamiento para laboratorio
23 | NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS | 41103000 | Equipo de enfriamiento para laboratorio
24 | NEVERA PARA MEDICAMENTOS | 41103000 | Equipo de enfriamiento para laboratorio
25 | PERIAPICAL ODONTOLOGICO | 42152000 | Equipo y suministros para hacer imágenes dentales
26 | REGULADOR DE OXIGENO | 41112400 | Instrumentos de medida y control de la presión
27 | TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO | 42181600 | Unidades de presión sanguínea y productos relacionados
28 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 42151700 | Muebles para la clínica dental
Nota 1. En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante en el registro único de proponentes – RUP, será la sumatoria de las experiencias de los integrantes de la respectiva forma asociativa, y cada uno de los integrantes deberá cumplir con la totalidad de la codificación UNSPSC, según lo exigido en la tabla del presente numeral, mínimo hasta el tercer nivel (clase).
Nota 2. Si el proponente acredita su experiencia mediante contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, la EGAT tomará para la verificación el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio o de la unión temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, se atenderá lo señalado en el RUP donde conste el porcentaje de participación en la ejecución del contrato.
Nota 3. En caso de que la constitución de la compañía tenga menos de tres (3) años es válida la sumatoria de la experiencia de sus socios accionistas o constituyentes.
Nota 4. De conformidad con el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, el certificado de registro único de proponentes que adjunte el proponente con su propuesta deberá estar vigente, actualizado y en firme antes de la realización de la subasta inversa.
Nota 5. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.
Nota 6. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los escindidos, y se contabilizará según se disponga en las respectivas Bases de Invitación a Subasta Inversa.
Nota 7. En caso de requerir documentación adicional a fin de verificar o complementar la información contenida en el RUP, la Entidad podrá solicitar los documentos necesarios.
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROPONENTE” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros requisitos técnicos”

## Hoja15
1.3 EXPERIENCIA DEL RECURSO HUMANO
El oferente deberá entregar con cada uno de los equipos en los que resulte habilitado las hojas de vida actualizadas de mínimo un ingeniero biomédico y un técnico biomédico o afines, que realicen la instalación, puesta en funcionamiento, capacitación y mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, los cuales deberán estar debidamente registrados ante el Consejo Profesional Nacional respectivo, según lo estipulado en la Ley 842 de 2003, tener registro de INVIMA y certificado de entrenamiento en el equipo a instalar, en donde consigne nombre del capacitado y el objetivo de la misma.
Además, deberán certificar el vínculo laboral con el oferente y acreditar una experiencia mínima de dos (2) años, dicha experiencia se deberá contar a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. En caso de realizar cambio del personal técnico durante el tiempo de garantía, deberá presentar la hoja de vida con los mismos soportes requeridos inicialmente, para aprobación por parte del supervisor del contrato.
NOTA 1: Se aclara que el ingeniero y el técnico solicitados pueden considerarse válidos para más de un (1) LOTE, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados para cada LOTE.
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA RECURSO HUMANO” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros requisitos técnicos” y anexar los soportes correspondientes.
Elaboró:
DIEGO ALEXANDER VELASQUEZ CLAVIJO
Ingeniero Biomédico, Profesional Lider de Proyecto EGAT
APROBÓ:
NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA
JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO –SUBRED SUR | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

## Hoja7
FORMATOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA
NOTA: En el caso de la evaluación de las fichas técnicas se verificará a través del diligenciamiento de la información solicitada en el archivo etiquetado como “CUMPLIMIENTO DE FICHAS TÉCNICAS”

## 1. CODICIONES MINIMAS
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES MINIMAS PARA TODOS LOS ITEMS
El oferente deberá anexar certificación firmada por el representante legal, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los requerimientos detallados a continuación y diligenciar marcando con una "X" si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
REQUERIMIENTO No. | CRITERIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1 | Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que estos generen.
2 | Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los equipos y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos y en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019.
3 | Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos en su destino final (Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud surE.S.E.), en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado.
4 | El oferente garantiza que los LOTES ofertados serán sujetos a verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros biomédicos de la subred al momento de la instalación, y en caso de presentarse incumplimiento en relación con lo manifestado en la oferta, deberá realizar el cambio del equipo por uno que cumpla con lo ofertado inicialmente o con características superiores.
5 | Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivo y calibración por equipo según recomendaciones del fabricante, durante el periodo de garantía.
6 | Garantizar por el periodo de garantía el mantenimiento preventivo, actualizaciones de software requeridas y los kits de mantenimiento sin costo adicional para la subred, para ello debe presentar al inicio del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. Esto será corroborado de acuerdo con el proceso de recepción técnica de la subred.
7 | El oferente garantizará que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado del mercado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio de este por uno de iguales o de mejores características sin costo adicional para la Subred.
8 | Entregar equipos nuevos, los cuales no deben estar usados ni repotenciados, ni en fase de experimentación; el año de fabricación debe ser 2020 o superior.
9 | Realizar la capacitación de manejo de los equipos al personal asistencial que lo operará, la cual debe comprender cuidado, uso adecuado, limpieza y desinfección; dicha capacitación se debe realizar a todos los turnos y en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato.
10 | Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Subred, el cual se debe entrenar en soporte técnico, resolución de fallas, asistencia técnica en mantenimiento (preventivo y correctivo), test de chequeo y calibración para los equipos que lo requieran.
11 | Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha capacitación se realizará en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato, durante la vigencia de la garantía.
12 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de usuario en medio físico y digital con instrucciones de manejo y cuidados para tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo.
13 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de Servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital
14 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de hoja de vida, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del equipo, de acuerdo con el formato suministrado por la Subred.
15 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de limpieza y desinfección del equipo.
16 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de mantenimiento.
17 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una guía rápida de manejo en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada, de un solo cuerpo de acuerdo con el formato suministrado por la Subred.
18 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante, si el original se encuentra en idioma diferente al castellano, se debe entregar copia de traducción al castellano. Los manuales no deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Las versiones traducidas deben ser entregadas empastadas o argolladas.
19 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación técnica de conformidad a lo descrito en el numeral 1.3 del presente anexo técnico
20 | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara una certificación que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en los entes internacionales como los nacionales. (el requerimiento podra ser verificado por el comite evaluador como por el personal desigando por la subred para la recepcion de los equipos)
21 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de nacionalización por equipo entregado a las Unidades de Servicios de Salud -USS
22 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación del recurso humano de conformidad a lo descrito en el numeral 1.5 del presente anexo técnico
23 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de las siguientes placas (en lugar de fácil visualización) con las siguiente leyenda: PLACA:
PRIMERA PLACA:
SEGUNDA PLACA:
Nota: El tamaño de la placa serán proporcional al bien que identifican, siempre visible, legible y de difícil eliminación. La placa no se podrá arrancar manualmente y no debe dañar los bienes. Se exceptúan de la placa, los bienes fabricados en acero inoxidable, los cuales serán gravados en la estructura.
24 | El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para garantizar que no se presenten daños a los bienes de las USS asignadas, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo buen estado en que le fueron entregados.
25 | El oferente garantizará que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomará las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y las de otros contratistas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
26 | El oferente garantiza la entrega de los certificados de calibración y calificaciones avalados por la ONAC de cada uno de los equipos suministrados y de los accesorios en los casos que aplique. Estos certificados serán entregados con cada uno de los equipos suministrados a la Unidad de Servicios de Salud (USS). NOTA: es de resaltar que para el aval de los certificados metrologicos no sera considerado como valido el certificado de conformidad emitido por el fabricante.
27 | Los equipos y accesorios contendidos en el presente proceso deberán cumplir con los requisitos y exigencias contempladas en la normatividad vigente aplicable.
Firma del representante legal
Nombre:
Dirección:
Teléfono
Propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. - Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C.

## 2. VERIFICACION TECNICA
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE VERIFICACION TÉCNICA
El oferente deberá anexar los documentos técnicos relacionados en el presente formato, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los documentos y diligenciar marcando con una X si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato, adicional a lo anterior debe presentar los certificados solicitados para el proceso de evaluación técnica.
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DOCUMENTO | CRITERIO | 1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | 2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante:
Representante:
Nombre del equipo:
modelo:
vigencia:
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante:
Equipo:
modelo:
Fecha de emisión:
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 3.CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROP
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROPONENTE
El oferente deberá relacionar la experiencia acreditada para el LOTE o LOTEs a los cuales presente oferta; la información deberá extractarse del Registro Único de Proponentes (RUP). Nota: Registre únicamente la cantidad de contratos que le permitan acreditar la experiencia exigida para el LOTE o LOTEs a ofertar
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
LOTE | CODIGO | EXPERIENCIA SOLICITADA SMMLV | No. CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADOSEGUN EL RUP | NOMBRE DEL CONTRATANTE | VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV
Firma del representante legal
Nombre:
Dirección:
Teléfono

## 4. RECURSO HUMANO
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA RECURSO HUMANO
El oferente deberá diligenciar la información del talento humano con la que acreditará la experiencia exigida en el proceso para efectos de evaluación.
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RELACIONADO
LOTE | DESCRIPCION | NOMBRE DEL PROFESIONAL | CEDULA No. | TARJETA PROFESIONAL No. | AÑOS DE EXPERIENCIA | REGISTRO INVIMA NO. | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | AUTOCLAVE DE MESA
2 | BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO DIGITAL
3 | BASCULA PESA BEBE
4 | CAMILLA FIJA
5 | CAMILLA GINECOLOGICA
6 | CENTRIFUGA
7 | ECOGRAFO ULTRASONIDO
8 | EQUIPO BASICO DE REFRACCIÓN
9 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED
10 | EQUIPO DE RX FIJO
11 | ESCALSIFICADOR ULTRASONICO
12 | FLUJOMETRO ADULTO 0-15 LPM
13 | FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO
14 | FOROPTER
15 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
16 | KERATOMETRO REFRACTOMETRO
17 | LAMPARA DE EXAMEN LED
18 | LAMPARA DE FOTOCURADO
19 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON MESA Y TONOMETRO
20 | LAVADORA INSTUMENTAL
21 | LENSOMETRO
22 | NEVERA REFRIGERANTE (PARA PILAS)
23 | NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS
24 | NEVERA PARA MEDICAMENTOS
25 | PERIAPICAL ODONTOLOGICO
26 | REGULADOR DE OXIGENO
27 | TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
28 | UNIDAD ODONTOLOGICA
Firma del representante legal
Nombre:
Dirección:
Teléfono