## Calibración de equipos
ANÁLISIS DE PRECOTIZACIONES PARA CÁLCULO DEL PRESUPUESTO
ÍTEM° | NOMBRE DE MANTENIMIENTO | DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO | N° PLACA DE INVENTARIO SENA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROVEEDOR | [9 empty] | PROMEDIO TOTAL
[6 empty] | ASCAVI GROUP Cotización |  | Laboratorio Metrologico de Antioquia Cotización Nº9743 |  | DOXA INTERNACIONAL Cotización Nº00184 |  | RED METROLOGICA DE ANTIOQUIA Cotización Nº8482 |  | LABORATORIO DE EQUIPOS CIENTÍFICOS (LEC) Cotización Nº1248
[6 empty] | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA
1 | Servicio de verificación y calibración de Horno de secado por convexion forzada. Marca Memmert. Modelo UF110. Serial: B 416.2411 | Verificación y calibración de tres puntos de Temperatura. Rango del equipo: sobre la temperatura ambiente hasta +300 El proveedor deberá usar patrones de trabajo calibrados bajo los lineamientos de ONAC, deberá presentar el certificado de calibración (del termómetro utilizado) por un laboratorio acreditado por ONAC, que cumpla en los intervalos de medida del equipo a intervenir. Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie: Prueba de estabilidad y uniformidad en 3 puntos, previamente acordados con el laboratorio con sus correspondientes gráficos, Volumen útil del medio isotermo, tiempo de estabilidad: tiempo requerido que tarda el medio isotermo bajo calibración en llegar a su estado estacionario, alcanzando el punto de temperatura deseado. | 950317940 | UNIDAD | 1 | 180000 | 180000 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 187500
2 | Servicio de verificación y calibración de Horno de secado por convexion forzada. Marca Memmert. Modelo UF110. Serial: B 416.2409 | Verificación y calibración de tres puntos de Temperatura. Rango del equipo: sobre la temperatura ambiente hasta +300 El proveedor deberá usar patrones de trabajo calibrados bajo los lineamientos de ONAC, deberá presentar el certificado de calibración (del termómetro utilizado) por un laboratorio acreditado por ONAC, que cumpla en los intervalos de medida del equipo a intervenir. Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie: Prueba de estabilidad y uniformidad en 3 puntos, previamente acordados con el laboratorio con sus correspondientes gráficos, Volumen útil del medio isotermo, tiempo de estabilidad: tiempo requerido que tarda el medio isotermo bajo calibración en llegar a su estado estacionario, alcanzando el punto de temperatura deseado. | 950318431 | UNIDAD | 1 | 180000 | 180000 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 187500
3 | Servicio de verificación y calibración de Balanza analítica semimicro . Marca Ohaus. Modelo EX125. Serial: B 714946227 | Verificación y calibración de la balanza capacidad máx. 120 g, mediante la utilización de masas de calibración certificadas. El proveedor deberá usar patrones de trabajo calibrados bajo los lineamientos de ONAC, deberá presentar el certificado de calibración (de las masas utilizadas) por un laboratorio acreditado por ONAC, que cumpla en los intervalos de medida del equipo a intervenir. Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie la prueba de excentricidad con una carga de 1/3 de la carga máxima del instrumento, con mínimamente 5 mediaciones, Prueba Errores de indicación en forma creciente y decreciente: que incluya grafico identificando el valor máximo de desviación con su correspondiente error. Prueba de repetibilidad para tres cargas, previamente consensuados con el laboratorio, mínimamente 10 mediciones por cada carga, Incertidumbre de medición. | 950317947 | UNIDAD | 1 | 125000 | 125000 | 185250 | 185250 | 165550 | 165550 | 133500 | 133500 | 198000 | 198000 | 161460
4 | Servicio de verificación y calibración de Balanza de precisión. Marca Ohaus. Modelo PX323/E. Serial: B 829149563 | Verificación y calibración de la balanza capacidad máx. 320 g, mediante la utilización de masas de calibración certificadas. El proveedor deberá usar patrones de trabajo calibrados bajo los lineamientos de ONAC, deberá presentar el certificado de calibración (de las masas utilizadas) por un laboratorio acreditado por ONAC, que cumpla en los intervalos de medida del equipo a intervenir. Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie la prueba de excentricidad con una carga de 1/3 de la carga máxima del instrumento, con mínimamente 5 mediaciones, Prueba Errores de indicación en forma creciente y decreciente: que incluya grafico identificando el valor máximo de desviación con su correspondiente error. Prueba de repetibilidad para tres cargas, previamente consensuados con el laboratorio, mínimamente 10 mediciones por cada carga, Incertidumbre de medición. | 95031018887 | UNIDAD | 1 | 125000 | 125000 | 129000 | 129000 | 132500 | 132500 | 133500 | 133500 | 149000 | 149000 | 133800
5 | Servicio de verificación y calibración de Báscula de mesa. Marca Ohaus. Modelo V11P6. Serial:80921171 | Verificación y calibración de la balanza capacidad máx. 6Kg, mediante la utilización de masas de calibración certificadas. El proveedor deberá usar patrones de trabajo calibrados bajo los lineamientos de ONAC, deberá presentar el certificado de calibración (de las masas utilizadas) por un laboratorio acreditado por ONAC, que cumpla en los intervalos de medida del equipo a intervenir. Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie la prueba de excentricidad con una carga de 1/3 de la carga máxima del instrumento, con mínimamente 5 mediaciones, Prueba Errores de indicación en forma creciente y decreciente: que incluya grafico identificando el valor máximo de desviación con su correspondiente error. Prueba de repetibilidad para tres cargas, previamente consensuados con el laboratorio, mínimamente 10 mediciones por cada carga, Incertidumbre de medición. | 95031018892 | UNIDAD | 1 | 60000 | 60000 | 129000 | 129000 | 95400 | 95400 | 133500 | 133500 | 149000 | 149000 | 113380
6 | Servicio de Verificación de Medidor de pH tipo mesa. Marca Ohaus. Modelo ST5000. Serial:16470021 | Verificación de Medidor de pH tipo mesa, utilizando patrones de referencia certificados para las verificaciones de pH (pH 2.00, 4.00, 7.00, 10.00 y 12.00), debe entregar certificado de análisis de las soluciones utilizadas Informe de verificación del equipo, sticker | 950317956 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 64850 | 64850 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 64950
7 | Servicio de verificación y calibración de Pipeta de volumen ajustable 100µl-1000µl. Marca Thermo Scientific. Modelo Finnpipette F2. Serial: OU30181 | Verificación y calibración del equipo, el proveedor deberá entregar copia de la trazabilidad de los patrones Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie el intervalo del volumen total del equipo, reportar los errores (Sistemático y aleatorio), la incertidumbre y la conformidad del instrumento en el volumen nominal según la norma ISO 8655. | 950317957 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 93000 | 93000 | 116600 | 116600 | 97500 | 97500 | 152000 | 152000 | 111820
8 | Pipeta de volumen ajustable 100µl-1000µl. Marca Thermo Scientific. Modelo Finnipipette F2. Serial: OU30183 | Verificación y calibración del equipo, el proveedor deberá entregar copia de la trazabilidad de los patrones Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie el intervalo del volumen total del equipo, reportar los errores (Sistemático y aleatorio), la incertidumbre y la conformidad del instrumento en el volumen nominal según la norma ISO 8655. | 950317958 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 93000 | 93000 | 116600 | 116600 | 97500 | 97500 | 152000 | 152000 | 111820
9 | Pipeta de volumen ajustable 100µl-1000µl. Marca Thermo Scientific. Modelo Finnipipette. Serial: OU30184 | Verificación y calibración del equipo, el proveedor deberá entregar copia de la trazabilidad de los patrones Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie el intervalo del volumen total del equipo, reportar los errores (Sistemático y aleatorio), la incertidumbre y la conformidad del instrumento en el volumen nominal según la norma ISO 8655. | 950317959 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 93000 | 93000 | 116600 | 116600 | 97500 | 97500 | 152000 | 152000 | 111820
10 | Pipeta Volumen Fijo 1 Canal 10µl. Marca Boeco. Serial: O3L05349 | Verificación y calibración del equipo, el proveedor deberá entregar copia de la trazabilidad de los patrones Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie el intervalo del volumen total del equipo, reportar los errores (Sistemático y aleatorio), la incertidumbre y la conformidad del instrumento en el volumen nominal según la norma ISO 8655. | 950317960 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 93000 | 93000 | 190000 | 190000 | 97500 | 97500 | 76000 | 76000 | 111300
11 | Pipeta Volumen Fijo 1 Canal 10µl. Marca Boeco. Serial: O3L05294 | Verificación y calibración del equipo, el proveedor deberá entregar copia de la trazabilidad de los patrones Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie el intervalo del volumen total del equipo, reportar los errores (Sistemático y aleatorio), la incertidumbre y la conformidad del instrumento en el volumen nominal según la norma ISO 8655. | 950317961 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 93000 | 93000 | 190000 | 190000 | 97500 | 97500 | 76000 | 76000 | 111300
12 | Pipeta de volumen ajustable 0,5-5ml. Marca Thermo Scientific. Modelo Finnipipette F2. Serial: OU27366 | Verificación y calibración del equipo, el proveedor deberá entregar copia de la trazabilidad de los patrones Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie el intervalo del volumen total del equipo, reportar los errores (Sistemático y aleatorio), la incertidumbre y la conformidad del instrumento en el volumen nominal según la norma ISO 8655. | 950317962 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 93000 | 93000 | 116600 | 116600 | 97500 | 97500 | 127000 | 127000 | 106820
13 | Pipeta de volumen ajustable 0,5-5ml. Marca Thermo Scientific. Modelo Finnipipette F2. Serial: OU27367 | Verificación y calibración del equipo, el proveedor deberá entregar copia de la trazabilidad de los patrones Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie el intervalo del volumen total del equipo, reportar los errores (Sistemático y aleatorio), la incertidumbre y la conformidad del instrumento en el volumen nominal según la norma ISO 8655. | 950317963 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 93000 | 93000 | 116600 | 116600 | 97500 | 97500 | 127000 | 127000 | 106820
14 | Pipeta de volumen ajustable 0,5-5ml. Marca Thermo Scientific. Modelo Finnipipette F2. Serial: OU27367 | Verificación y calibración del equipo, el proveedor deberá entregar copia de la trazabilidad de los patrones Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie el intervalo del volumen total del equipo, reportar los errores (Sistemático y aleatorio), la incertidumbre y la conformidad del instrumento en el volumen nominal según la norma ISO 8655. | 950317964 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 93000 | 93000 | 116600 | 116600 | 97500 | 97500 | 127000 | 127000 | 106820
15 | THERMOHIGRÓMETRO DIGITAL. Marca Brixco. Modelo: 5012. Serial: 1616D0050216 | Verificación y calibración del equipo en 4 punto de temperatura. Rango del equipo: interna: 0+50ºC(32+122ºF), Externa: -50+70ºC(-58+158ºF) Verificación y calibración del equipo en 4 punto de %HR. Rango del equipo: 20~99%HR Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. Deberá presenta copia de la trazabilidad de los patrones El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie: la trazabilidad de las medidas y el cálculo de la incertidumbre de medida | 950317965 | UNIDAD | 1 | 60000 | 60000 | 93000 | 93000 | 175500 | 175500 | 123800 | 123800 | 0 | 0 | 113075
16 | THERMOHIGRÓMETRO DIGITAL. . Marca Brixco. Modelo: 5012. Serial: 1616D0050205 | Verificación y calibración del equipo en 4 punto de temperatura. Rango del equipo: interna: 0+50ºC(32+122ºF), Externa: -50+70ºC(-58+158ºF) Verificación y calibración del equipo en 4 punto de %HR. Rango del equipo: 20~99%HR Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. Deberá presenta copia de la trazabilidad de los patrones El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie: la trazabilidad de las medidas y el cálculo de la incertidumbre de medida | 950317966 | UNIDAD | 1 | 60000 | 60000 | 93000 | 93000 | 175500 | 175500 | 123800 | 123800 | 0 | 0 | 113075
17 | THERMOHIGRÓMETRO DIGITAL. . Marca Brixco. Modelo: 5012. Serial: 1616D0050218 | Verificación y calibración del equipo en 4 punto de temperatura. Rango del equipo: interna: 0+50ºC(32+122ºF), Externa: -50+70ºC(-58+158ºF) Verificación y calibración del equipo en 4 punto de %HR. Rango del equipo: 20~99%HR Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. Deberá presenta copia de la trazabilidad de los patrones El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie: la trazabilidad de las medidas y el cálculo de la incertidumbre de medida | 950317967 | UNIDAD | 1 | 60000 | 60000 | 93000 | 93000 | 175500 | 175500 | 123800 | 123800 | 0 | 0 | 113075
18 | THERMOHIGRÓMETRO DIGITAL. Marca Brixco. Modelo: 5012. Serial: 1616D0050219 | Verificación y calibración del equipo en 4 punto de temperatura. Rango del equipo: interna: 0+50ºC(32+122ºF), Externa: -50+70ºC(-58+158ºF) Verificación y calibración del equipo en 4 punto de %HR. Rango del equipo: 20~99%HR Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. Deberá presenta copia de la trazabilidad de los patrones El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie: la trazabilidad de las medidas y el cálculo de la incertidumbre de medida | 950317968 | UNIDAD | 1 | 60000 | 60000 | 93000 | 93000 | 175500 | 175500 | 123800 | 123800 | 0 | 0 | 113075
19 | Horno eléctrico de Laboratorio tipo Mufla. Marca Terrigeno. Modelo: F2. Serial: 621 | Verificación y calibración de tres puntos de Temperatura. Temperatura maxima del equipo: 1200ºC El proveedor deberá usar patrones de trabajo calibrados bajo los lineamientos de ONAC, deberá presentar el certificado de calibración (del termómetro utilizado) por un laboratorio acreditado por ONAC, que cumpla en los intervalos de medida del equipo a intervenir. Entrega de informe de verificación y calibración y sticker. El proveedor de calibración deberán aportar un certificado de calibración donde se evidencie: Prueba de estabilidad y uniformidad en 3 puntos, previamente acordados con el laboratorio con sus correspondientes gráficos, Volumen útil del medio isotermo, tiempo de estabilidad: tiempo requerido que tarda el medio isotermo bajo calibración en llegar a su estado estacionario, alcanzando el punto de temperatura deseado. | 950318430 | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 177500
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 1960000 | 1960000 | 2144250 | 2144250 | 2239900 | 2239900 | 2268200 | 2268200 | 1485000 | 1485000 | 2356910
|  | IVA 19% |  |  |  | 372400 | 372400 | 407407.5 | 407407.5 | 425581 | 425581 | 430958 | 430958 | 282150 | 282150 | 447812.9
TOTAL | [5 empty] | 2332400 | 2332400 | 2551657.5 | 2551657.5 | 2665481 | 2665481 | 2699158 | 2699158 | 1767150 | 1767150 | 2804722.9
JUSTIFIICACION: La calificación de los equipos relacionados en el proceso, contribuyen al aseguramiento y confiabilidad de las mediciones que se llevan a cabo en el laboratorio, permitiendo el mejoramiento continuo en los procesos. El uso de estos equipos está destinado para la prestación de servicios a clientes externos e internos y comunidad sena.