## 1. (hidden)
LOTE. 1. APARATO DE TRACCION LUMBAR
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-001
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
APARATO DE TRACCION LUMBAR
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
La tracción lumbar es un sistema que permite descomprimir el espacio intervertebral mediante distracción controlada. Se debe fundamentalmente al estiramiento o elongación de las estructuras viscoelásticas a nivel de la columna vertebral.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1.1. Generales | 1.1.1. Tipo |  | Mecanica
| 1.1.2. Alimentacion electrica |  | 110 - 120 VAC 50-60 Hz
| 1.1.3. Pantalla |  | LCD o TFT de minimo
| 1.1.4. Modos de traccion |  | Modos o controles que permitan la variacion de la traccion
| 1.1.5. parametros |  | Mantenimiento
Descanso
Tension con progresion
| 1.1.6. Idioma |  | Castellano
| 1.1.7 Accesorios |  | a. Interruptor del paciente
b. Clip para sujecion de accesorios
c. Arnes universal
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 24 |  | 21 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1.7 GARANTIA |  | 1.7.1 2 AÑOS
1.7.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
1.7.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
1.7.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
1.8 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
1.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
1.10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
1.11 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 2. (hidden)
LOTE No. 2. AUTOCLAVE DE MESA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-002
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
AUTOCLAVE DE MESA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que efectúa la esterilización de elementos quirúrgicos a través de vapor de agua saturado, empleando principalmente sobremesas debido a su pequeño tamaño y capacidad de carga en cámara; compuesta generalmente por: cámara, puerta, panel de control, impresora térmica interna y sistema de desagüe.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
2.1 Generales. | 2.2.1 Material y pintura |  | Acero inoxidable o con materiales estipulados en la norma técnica europea EN13060-2014
| 2.2.2 Alimentación Eléctrica |  | 120 VAC / 50 – 60 Hz Monofásico
| 2.2.3 Montaje |  | Tipo sobremesa
| 2.2.4 Sistema de llenado de agua |  | Manual o automático
2.2 Camara de esterilizacion. | 2.2.1 Capacidad útil de la cámara |  | 20 a 35 litros
2.3 Programacion del esterilizador. | 2.3.1 Programas de Trabajo |  | a. Ciclo a 121 °C
b. Ciclo a 134 °C
| 2.3.2 Programas de prueba |  | Prueba de fugas
2.4 Pantalla de visualizacion. | 2.4.1 Parámetros de esterilización visualizados |  | a. Pantalla tipo LCD o TFT
b. Temperatura
c. Presión
d. Tiempo de ciclo
e. Fecha y hora
2.5 Panel de control. | 2.5.1 Sistemas de vigilancia y control |  | a. Con válvula de sobrepresión de cámara
b. Con impresora térmica integrada
| 2.5.2 Alarmas audibles y visibles |  | a. Falla temperatura
b. Falla de presión
c. Nivel insuficiente de agua
d. Puerta abierta
2.6 Accesorios |  | 2.6.1 Tres bandejas en acero inoxidable
2.6.2 Diez (10) rollos de papel para la impresora térmica
2.6.3 Una selladora con alimentacion de 110 -120 VAC 50 - 60 Hz y una cortadora de sobre mesa
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 28 |  | 15 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
2.7 GARANTIA |  | 2.7.1 2 AÑOS
2.7.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
2.7.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
2.7.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
2.8 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
2.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
2.10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
2.11 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
2.12 CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN |  | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalacion.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 3. (hidden)
LOTE No. 3. BALONES TERAPEUTICOS
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-003
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BALONES TERAPEUTICOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El balón terapéutico es utilizado para mejorar arcos de movimiento, fuerza, reacciones de balance, coordinación, resistencia, propiocepción, flexibilidad, control motor, condicionamiento físico
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
3.1. BALÓN INESTABLE | 3.1.1 Generales | a. Material de fabricación |  | PVC con valvula
|  | b. Textura |  | Superficie con puyas
|  | c. Diametro |  | Minimo 30 cm
|  | d. Base |  | Con base antideslizante
|  | e. Capacidad maxima de carga |  | 120 kg ± 10 kg
f. Minimo un inflador para el balón
3.3. BALÓN DE SIN REBOTE | 3.3.1 Generales | a. Material de fabricación |  | Caucho y/o Cuero sintetico
|  | b. Diametro |  | Minimo 30 cm
|  | c. Peso |  | 4 Kilos
3.3. RODILLO DE CAUCHO | 3.3.1 Generales | a. Material de fabricación |  | PVC y/o caucho
|  | b. Superficie |  | Con puyas
3.4. COLCHONETA | 3.4.1. Generales | a. Fabricada en espuma, lavable, impemeable, antibacteriano y anti hongos
b. dimenciones: largo minimo 170 cm x ancho minimo de 55 cm y espesor de 3 cm
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
3.10 GARANTIA |  | 3.10.1 1 AÑO
3.10.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
3.10.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
3.10.1 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características durante la vigencia de la garantia.
3.11. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 4. (hidden)
LOTE No. 4. BANCO DEL COLSON
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-004.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BANCO DEL COLSON
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que permite el fortalecimiento de los musculos cuadriceps, asi como ejercicios para extremidades superiores
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
4.1. Generales |  | 4.1.1. Material |  | Marco en acero
|  | 4.1.2. Tapizado |  | Asiento, respaldo y rodillos acolchados y forrados en material antihongos, lavable
|  | 4.1.3. Manijas |  | Dos manijas para paciente ajustables y tapizadas
|  | 4.1.4. Unidades de torque para miembros inferiores |  | 2 unidades de torque en acero, con soportes redondos tipo rodillo acolchados
|  | 4.1.5. Espaldar |  | tipo reclinable
4.2. Accesorios |  | 6 pesas de 1 Kg y 2 de 0,5 Kg
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
4.3 GARANTIA |  | 4.3.1 1 AÑO
4.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
4.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
4.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características durante la vigencia de la garantia.
4.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
4.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
3.11. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 5.
LOTE 05. BAÑO SEROLOGICO
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-005
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BAÑO SEROLOGICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
equipo de laboratorio que permite mantener agua a temperatura constante para realizar en ella diferentes procedimientos que requieran de condiciones de temperatura controladas.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
5.1. Generales | 5.1.1. Material de fabricacion |  |  | Acero inoxidable con tapa | X |  | Pagina 5, 8
| 5.1.1. temperatura |  |  | variable entre 10 a minimo 90 C° | X |  | Pagina 4
| 5.1.2. Alarmas visuales |  |  | para sobrecalentamiento | X |  | Pagina 13
| 5.1.3 Visualización |  |  | Display digital de temperatura con sistema de control de sobretemperatura | X |  | Pagina 8
| 5.1.4 Capacidad |  |  | Minimo 12 litros con gradilla de entre 30 y 35 tubos | X |  | Pagina 4
| 5.1.5 Precisión de control |  |  | ±1°C. | X |  | Pagina 6
| 5.1.6 Alimentación Eléctrica |  |  | 110 - 120 VAC / 50 - 200 Hz | X |  | Pagina 17
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 24 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
5.2. GARANTIA |  | 5.2.1. 2 AÑOS |  |  | x |  | compromisos contractuales
|  | 5.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. |  |  | x
|  | 5.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  | x
|  | 5.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  | x
5.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  | x
5.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | 5.4.1. El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  | x
5.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  | x
5.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 6. (hidden)
LOTE No. 06 ESCALERA RUSA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-006
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ESCALERA RUSA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Necesarias para diversos ejercicios del aparato locomotor, como pueden ser estiramientos, ejercicios para las desviaciones de columna como Niederhoffer y además pueden utilizarse como apoyo y sujeción de los pacientes en otros aparatos como pueden ser tracción cervical. Podemos efectuar en las espalderas movilizaciones de hombro, ejercicios en suspensión sobre miembros superiores para las desviaciones del raquis, entre otras.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
6.1 Generales | 6.1.1. Material |  | Acero inoxidable y/o Madera
| 6.1.2. longitud |  | 2.4 metros
| 6.1.3. Ancho |  | 91 cm
| 6.1.4. Barrotes |  | 12
| 6.1.5. Capacidad maxima de carga |  | Max 140 kg
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
6.2. GARANTIA |  | 6.2.1 1 AÑO
6.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
6.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
6.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
6.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
6.4. INSTALACION |  | El oferente debera realizar la instalcion y puesta en funcionamiento del equipo sin costo adicional para la Subred Integrada de Servicios de Salud.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 7. (hidden)
LOTE No. 7. BARRAS PARALELAS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-007
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BARRAS PARALELAS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Las Barras Paralelas son ideales para los ejercicios de fisioterapia, de rehabilitación y de cinesiterapia de las extremidades inferiores.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
7.1 Generales | 7.1.1. Material |  | Metalico con pintura electrostatica, antideslizante
| 7.1.2. Altura |  | Graduable entre 55 cm a 85 cm
| 7.1.3. Base |  | Soporte metálico en los extremos
| 7.1.7. Pasamanos |  | En tubo redondo
| 7.1.5. Extensión |  | Minimo 2 m
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
7.2. GARANTIA |  | 7.2.1 1 AÑO
7.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
7.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
7.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
7.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
7.7. INSTALACION |  | El oferente debera realizar la instalcion y puesta en funcionamiento del equipo sin costo adicional para la Subred Integrada de Servicios de Salud.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 8.
LOTE No. 8. BÁSCULA DE PIE CON TALLIMETRO ELECTRÓNICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-008
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BÁSCULA DE PIE CON TALLIMETRO ELECTRÓNICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que sirve para determinar la mesa de un cuerpo utilizando la acción de la gravedad sobre este cuerpo; (NTC2031)
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
8.1. GENERALES. | 8.1.1 Tipo |  | Báscula digital |  | X |  | Pagina 1
| 8.1.2 Clase |  | a. Tipo Columna con tallímetro integrado a la báscula |  | X |  | Pagina 1
|  |  | b. Base con ruedas. |  | X |  | Pagina 2
| 8.1.3 Sistema |  | Electrónico |  | X |  | Pagina 1
| 8.1.4 Capacidad |  | 0-220 kg, con escala de división de 100 gramos |  | X |  | Pagina 4
| 8.1.5 Unidades de medida |  | Kg |  | X |  | Pagina 4
| 8.1.6 Display |  | Tipo LED o LCD |  | X |  | Pagina 2
| 8.1.7 Teclado |  | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana |  | X |  | Pagina 3
| 8.1.8 Fuente de alimentación |  | Alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC con respaldo de baterías recargables incluidas con el equipo. |  | X |  | Pagina 3 y 5
| 8.1.9 Tallímetro |  | a. Fabricado en material resistente no se admite fabricación en madera, (El cumplimiento de esta especificación puede ser avalada por certificación de fábrica) |  | X |  | Pagina 2
|  |  | b. De mínimo 190 cm |  | X |  | Pagina 4
| 8.1.10 Funciones |  | a. Tara |  | X |  | Pagina 4
|  |  | b. Hold |  | X |  | Pagina 4
|  |  | c. Indice de masa corporal BMI |  | X |  | Pagina 4
|  |  | d. Apagado automático |  | X |  | Pagina 2
| 8.1.11 Elementos de carga |  | Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador |  | X |  | carta pagina 6
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 28 |  | 00
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
8.2. GARANTIA |  | 8.2.1 1 AÑO |  |  | x |  | compromiso contractual
|  | 8.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  | x
|  | 8.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  | x
|  | 8.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  | x
8.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  | x
8.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  | x
8.8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  | x
8.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | x
8.7. CALIBRACION |  | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 9.
LOTE No. 9. BÁSCULA PESA BEBÉ ELECTRÓNICA CON INFANTÓMETRO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-009
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BÁSCULA PESA BEBÉ ELECTRÓNICA CON INFANTÓMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento de medición que sirve para determinar la mesa de un cuerpo utilizando la acción de la gravedad sobre este cuerpo; (NTC2031)
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
9.1. GENERALES |  | 9.1.1. Tipo | Báscula digital |  | X |  | Pagina 1
|  | 9.1.2. Clase | Bascula de sobremesa |  | X |  | Pagina 1
|  | 9.1.3. Sistema | Electrónico |  | X |  | Pagina 1
|  | 9.1.4. Capacidad de carga | Mínimo 20kg |  | X |  | Pagina 4
|  | 9.1.5. División de escala o resolución | De máximo 10 gramos |  | X |  | Pagina 4
|  | 9.1.9. Unidades de medida conmutable | Kg, lbs |  | X |  | Pagina 4
|  | 9.1.7. Display | Tipo LED o LCD |  | X |  | Pagina 4
|  | 9.1.8. Teclado | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana |  | X |  | Pagina 2
|  | 9.1.9. Fuente de alimentación eléctrica | Baterías recargables incluidas con el equipo y alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC |  | X |  | Pagina 4,5,6
|  | 9.1.10. Funciones | Tara |  | X |  | Pagina 4
|  |  | Auto Hold |  | X |  | Pagina 4
|  |  | Apagado automático |  | X |  | Pagina 4
|  | 9.1.11.Accesorios | Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador |  | X |  | compromiso contractual
|  |  | Un Infantometro |  | X
|  |  | Dos colchonetas de pesado |  | X
|  |  | Topes para cabeza y pies |  | X
|  |  | Dos cintas metricas |  | X
|  |  | Una mesa para la instalacion de la bascula en el consultorio |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 28 |  | 00
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
9.2. GARANTIA |  | 9.2.1. 1 AÑO |  |  | x |  | compromiso contractual
|  | 9.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  | x
|  | 9.2.3. oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  | x
|  | 9.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  | x
9.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico. |  |  | x
9.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  | x
9.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  | x
9.6.TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | x
9.7. CALIBRACION |  | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 10 (hidden)
LOTE No. 10. BICICLETAS ESTATICAS
ITEM |  | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
|  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  | EB-010
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BICICLETA ESTATICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
La bicicleta estática es una máquina diseñada para ejercitar simultáneamente los músculos del cuerpo, suavemente y sin esfuerzo.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
10.1. BICICLETA ESTATATICA ADULTO | 10.1.1. Generales | 10.1.1.1. Sistema de resistencia o frenado |  | Mecanico y/o electromagnetico de minimo 8 niveles
|  | 10.1.1.2. Capacidad de carga |  | Minimo 120 kg
|  | 10.1.1.3. Manubrio |  | Graduable con medicion de ritmo cardiaco por contacto
|  | 10.1.1.4. Sillon |  | Ajustable en altura y distacia
|  | 10.1.1.5. Display |  | LCD o TFT con minimo 6 programas de entrenamiento
|  | 10.1.1.6. Visualizacion de: |  | a. Velocidad
b. Tiempo
c. Distancia
d. Calorias quemadas
e. Ritmo cardiaco
|  | 10.1.1.7. Sistema de transporte |  | Ruedas o rodillos de transporte para facil desplazamiento
|  | 10.1.1.10. Sistema de Fijacion |  | Con soportes fijadores
10.2. BICICLETA ESTATATICA PEDIATRICA | 10.2.1. Generales | 10.2.1.1. Tipo paciente |  | Pediatrico
|  | 10.2.1.2. esctructura |  | de marco acero de alta resistencia, con acabados en pintura electrostática
|  | 10.2.1.3. Capacidad máxima de carga |  | Maximo 70 kg
|  | 10.2.1.4. Manubrio |  | Graduable y acolchado
|  | 10.2.1.5. Sillon |  | Ajustable
|  | 10.2.1.6. Display |  | LCD o TFT
|  | 10.2.1.7. Visualizacion de: |  | a. Velocidad
b. Tiempo
c. Distancia
d. Calorias quemadas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
49 |  |  | 20 |  | 15 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
10.2. GARANTIA |  |  | 10.2.1 1 AÑO
10.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
10.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
10.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
10.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
10.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
10.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 11. (hidden)
LOTE No.11. CABINA SONOAMORTIGUADA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-011
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CABINA SONOAMORTIGUADA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Las cabinas sonoamortiguada son utilizadas para realizar audiometrías por sus excelentes condiciones acústicas. Sus paredes están perfectamente aisladas acústicamente, impidiendo que el paciente, que se encuentra dentro en el momento de la audiometría, escuche cualquier tipo de ruido exterior.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
11.1. Generales | 11.1.1. Tipo |  | Modular fabricada en acero cold rolled con acabados en pintura electrostatica
| 11.1.2. Paneles interiores |  | Perforados y cuebiertos con materiales acusticos absorbentes
| 11.1.3. Piso |  | Antivibracion
| 11.1.4. Ventana panoramica |  | Doble vidrio templado de seguridad anti ruido y anti vibración
| 11.1.5. Iluminacion interior |  | tipo led con interruptor de encendido y apagado externo
| 11.1.6. Puerta |  | Con manija y cierre magnetico
| 11.1.7. Ventilacion |  | Con sistema de ventilacion interna
| 11.1.8. Alimentacion Electrica |  | 110 - 120 VAC 50 - 60 Hz
| 11.1.11. Mesa |  | Mesa externa abatible para la instalacion del audiometro
| 11.1.6. Conectores |  | Minimo 8 conectores de sonido compatibles con las diferentes marcas de equipos de audiologia y con conexión tipo USB
11.2. Accesorios | Un audiometro con dos canales independientes; con diagnostico, salidas aérea, ósea y logoaudiometria, Pantalla LCD o TFT a color de minimo 5"; memoria interna de minimo 5000 pruebas; Estímulos Tono Warble, puro - Interruptor de respuesta del paciente; completa gama de pruebas en Frecuencias de 125 Hz a 8000 Hz o superior; e intensidades de -10 dBHL hasta 100 dBHL; Pulsos multiples de 250-5000 milliseg; Tono continuo, pulsado o FM. Atenuadores de 5 db y 1 db; Audifonos Bi Auricular con acolchamiento antiruido; Pruebas de umbral automático; Audiometría básica; Con pruebas SISI, Decay, BEKESY, ESTENGER, ABLB y LANGENBECK tono en ruido, Enmascaramiento en WN y NB; Salida Campo libre; opcion para imprimir los resultados de la prueba directamente o a través de una impresora USB o almacenarlos en una tarjeta SD o una memoria USB; Con posibilidad de conectar la unidad al PC; Requerimientos Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz; Cable AC ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO: Con maletín; Auriculares audiometricos completos; Vibrador óseo; Pulsador de respuesta de paciente; Con certificado de calibración.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 24 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
11.3. GARANTIA |  | 11.3.1 2 AÑOS
11.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
11.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
11.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
11.4. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
11.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
11.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
11.8. CONDICIONES DE INSTALACION |  | Al momento de realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo se deberá realizar la respectiva validación de funcionamiento de la cabina y entregar su correspondiente reporte sin costo adicional para la Subred.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 12. (hidden)
LOTE No. 12. CAMILLA FIJA DE EXAMEN
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-012.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA FIJA DE EXAMEN
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Camilla de trabajo pesado para transporte de pacientes.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
12.1 Generales |  | 12.1.1. Material | Acero coldrolled con acabados en pintura electrostática
|  | 12.1.2. Cantidad de planos | Minimo 2 planos
|  | 12.1.3 Capacidad de carga | minimo 180 kg
|  | 12.1.4 Dimensiones totales | Ancho mínimo de 60 cm x largo mínimo de 180 cm x alto de 70 cm
12.2 Colchón forrado |  | 12.2.1 Tela | Impermeable
|  | 12.2.2 Forro | Lavable
|  | 12.2.3 Condiciones generales | Antialérgico, antifluido y sin costuras
|  | 12.2.4 Dimensiones del colchón | De acuerdo con el área de la superficie de la camilla, con un espesor de mínimo 5 cm
12.3 Movimientos |  | 12.3.1 Ángulo del espaldar | 0° a 60° con sistema mecanico
12.4 Seguridad |  | 12.4.1 Tipo | Tacos protectores - aislantes en las 4 patas
12.5. Accesorios |  | a. Una escalerilla de dos pasos con escalones antideslizantes y topes antideslizantes en las 4 patas
b. Un martillo de reflejos, una linterna de examen tipo esfero y una cinta metrica
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 19 |  | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
12.6. GARANTIA |  | 12.6.1 1 AÑO
12.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
12.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
12.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
12.5. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 13. (hidden)
LOTE No. 13. CAMILLA DE MASAJES PLEGABLE
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-013.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA DE MASAJES PLEGABLE
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Camlla plegable que se utiliza para la ubicación del paciente durante los procesos de terapia fisica, la cual brinda confort tanto al paciente como al operario del servicio de terapia fisica
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
13.1 Generales |  | 13.1.1. Material | Acero coldrolled con acabados en pintura electrostática y/o acero inoxidable
|  | 13.1.2. Tipo | Plegable
|  | 13.1.3 Capacidad de carga | minimo 160 kg
|  | 13.1.4 Dimensiones totales | Ancho mínimo de 60 cm x largo mínimo de 180 cm x alto de 70 cm con orificio facial
13.2 Colchón forrado |  | 13.2.1 Tela | Impermeable, Lavable
|  | 13.2.2 Condiciones generales | Antialérgico, antifluido y sin costuras
|  | 13.2.3 Dimensiones del colchón | De acuerdo con el área de la superficie de la camilla
13.3 Movimientos |  | 13.3.1 Espaladar | Con espaldar reclinable
13.4 Seguridad |  | 13.4.1 Tipo | Tacos protectores - aislantes en las patas
13.5. Accesorios |  | a. Un maletin para el almacenamiento y transporte de la camilla
b. Una escalerilla de dos pasos con escalones antideslizantes y topes antideslizantes en las 4 patas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 19 |  | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
13.6. GARANTIA |  | 13.6.1 1 AÑO
13.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
13.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
13.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
13.7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
13.8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
13.9. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 14. (hidden)
LOTE No. 14. CAMILLA DE TRANSPORTE
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-014.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Camilla de trabajo pesado para transporte de pacientes.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
14.1 Generales | 14.1.1 Tipo |  | Hidráulica o neumática
| 14.1.2 Capacidad de carga estática mínima |  | 180 kg o mayor
| 14.1.3 Dimensiones totales |  | Ancho mínimo de 75 cm x largo mínimo de 190 cm
| 14.1.4 Sistema antichoques |  | Perimetral o topes esquineros
| 14.1.5 Barandas |  | abatibles o plegables
| 14.1.6 Estructura |  | Acero con pintura electroestática
| 14.1.7 Otros |  | Espaldar radiolúcido
14.2 Colchón forrado | 14.2.1 Tela |  | Impermeable
| 14.2.2 Forro |  | Lavable
| 14.2.3 Condiciones generales |  | Antialérgico, antiescaras, antifluido y sin costuras
| 14.2.4 Dimensiones del colchón |  | De acuerdo con el área de la superficie del paciente, con un espesor de mínimo 10 cm
14.3 Movimientos | 14.3.1 Trendelemburg / Anti-Trendelemburg
14.3.2 Plano de tronco - ángulo de inclinación o Fowler
14.3.3 Ascenso – descenso (Hi – low)
| 14.3.4 Ángulo mínimo del espaldar |  |  | 60°
14.4 Ruedas | 14.4.1 Cantidad |  | 4 ruedas de desplazamiento con quinta rueda direccional
| 14.4.2 Dimensiones |  | Mínimo 7,8" (20 cm)
| 14.4.4 Freno |  | Central o estándar en minimo 2 ruedas
| 14.4.5 Generales |  | Mínimo una rueda Antiestática
14.5 Accesorios | 14.5.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla
14.5.2 Dos (2) asas o manijas de empuje
14.5.3 Un soporte para monitoreo desmontable en acero inoxidable con sujetadores de seguridad en velcro
14.5.4. Una escalerilla de dos pasos con escalones antideslizantes y topes antideslizantes en las 4 patas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 19 |  | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
14.6 GARANTIA | 14.6.1 2 AÑOS
14.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred integradas de servicio de salud Sur.
14.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
14.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
14.7 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
14.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
14.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
14.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 15. (hidden)
LOTE No.15. CAMILLA GINECOLOGICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-015.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA GINECOLOGICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Camilla de trabajo pesado para ginecología de pacientes.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
15.1 Generales |  | 15.1.1. Tipo y material |  | Tipo diván
Construido en acero coldrolled con acabados en pintura electrostatica
|  | 15.1.2. Cantidad de planos |  | 3 Planos
Capacidad de carga minimo 120 kg
|  | 15.1.3 Dimensiones totales |  | Ancho minimo 50 cm x largo de 180 cm x alto de 80 cm
2 gavetas con manijas
15.1.4. Con bandeja de acero inoxidable en el plano central para la recoleccion de fluidos, tapon forrado forrado para darle uniformidad al tendido
15.2 Tapizado |  | 15.2.1 Material |  | Cordobán
Antialérgico, antifluido y sin costuras
15.3 Movimientos |  | 15.3.1 Ángulo del espaldar |  | 0° a 45° con sistema mecanico
|  | 15.3.2 Ángulo de placa de piernas |  | 0 a -90° con sistema mecanico
15.4 Seguridad |  | 15.4.1 Tipo |  | Tacos protectores - aislantes en las 4 patas
15.5. Accesorios |  | 15.5.1. Dos pares de estribos
15.5.2. Un par de talonetas fabricadas en aluminio
15.5.3. Una escalerilla de dos pasos fabricada en acero inoxidable y con superficie antideslizante
15.5.4. Una cinta metrica para medir la altura uterina
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 19 |  | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
15.3 GARANTIA | 15.3.1 1 AÑO
15.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
15.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
15.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
15.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
15.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
15.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
15.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 16. (hidden)
LOTE No. 16. CAMINADORA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-016.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMINADORA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
máquina de gimnasio para hacer ejercicios, de caminar, trotar, es una banda de goma sin fin movida por un motor eléctrico, que tiene para ajustarla a varias velocidades o inclinaciones
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
16.1. Generales | 16.1.1. Motor |  | 16.1.1.1. Alimentación | 110 - 120 V AC - 50 / 60 Hz
|  |  | 16.1.1.2. Potencia | Minimo 3 HP
| 16.1.2. Velocidad |  | 1 a minimo 10 Km/h
| 16.1.3. Inclinación electronica |  | 1 a minimo 10°
| 16.1.4. Capacidad de carga |  | Minimo 130 kg
| 16.1.5. Dispaly |  | LCD o TFT a color de minimo 7"
| 16.1.6. Visualizacion de |  | a. Velocidad
b. Tiempo
c. Inclinacion
d. Calorias / hora
e. Ritmo cardiaco a travésde contacto manilar
| 16.1.7. Area de trote |  | Minimo 1.40 cm de largo x minimo 45 cm de ancho
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
16.2 GARANTIA |  | 16.2.1 2 AÑOS
16.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
16.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
16.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
16.2 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
16.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
16.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
16.5 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 17.
LOTE No.17. CENTRIFUGA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-017.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CENTRIFUGA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
equipo de laboratorio que genera movimientos de rotación, tiene el objetivo de separar los componentes que constituyen una sustancia.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
17.1. Generales |  | 17.1.1. Tipo | Digital de sobremesa |  | x |  | Pagina 1
|  | 17.1.2. Material | 17.1.2.1. Externo | Lamina en acero | x |  | Pagina 1
|  |  | 17.1.2.2. Interno | Acero inoxidable | x |  | Pagina 1
|  | 17.1.3. Rotor | 17.1.3.1. Material | Acero inoxidable y/o plastico | x |  | Pagina 1
|  |  | 17.1.3.2. Capacidad | 24 Tubos de 15 ml | x |  | Pagina 1
|  | 17.1.4. Velocidad | variable entre 500 RPM y 4000 RPM |  | x |  | Pagina 1,6
|  | 17.1.5. Display | LCD y/o TFT |  | x |  | Pagina 8
|  | 17.1.6. visualización de: | Velocidad y tiempo |  | x |  | Pagina 6
|  | 17.1.7. Teclado | 17.1.7.1. Tipo | Membrana | x |  | Pagina 4
|  |  | 17.1.7.2. Funciones | Programacion de velocidad, tiempo y freno | x |  | Pagina 6
|  | 17.1.8. Motor | a. Libre de escobillas |  | x |  | Pagina 1
|  | 17.1.9. Puerta | puerta con cierre hermetico y sistema de seguridad |  | x |  | Pagina 1
|  | 17.1.10. Alimentacion electrica | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz. |  | x |  | Pagina 1
|  | 17.1.11. Accesorios | a. Un cable de conexión electrica |  | x |  | Pagina 5
|  |  | b. 24 portatubos de 15 ml |  | x |  | pagina 1
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 39 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
17.2 GARANTIA | 17.2.1 2 AÑOS |  |  |  | x |  | compromiso contractual
| 17.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  |  | x
| 17.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  |  | x
| 17.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  |  | x
17.3 TIEMPO DE RESPUESTA | 17.3.1 El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  |  | x
17.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 17.4.1 El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | x
17.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 17.5.1El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | x
17.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | 17.6.1 El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 18. (hidden)
LOTE No.18. DOPPLER FETAL
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-018.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
DOPPLER FETAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un transductor de ultrasonido de mano/portátil usado para detectar los latidos del feto durante los cuidados prenatales. Utiliza el efecto Doppler para proporcionar una simulación audible de latidos.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
18.1 Generales | 18.1.1 Tipo |  | Manual
| 18.1.2 Apagado automatico |  | Max 5 minutos sin señal o sin operación.
| 18.1.3 Funcionamiento |  | Por batería
| 18.1.4 Sistema de seguridad |  | Con fijación integrada para protección de la sonda
| 18.1.5 Estructura |  | a. Con altavoz integrado y con regulación de volumen
b. Con Salida para auriculares
18.2 Baterías | 18.2.1 Tipo |  | Recargable
18.3 Sonda | 18.3.1 Frecuencia |  | Mínimo de 2 MHz
| 18.3.2 Tipo |  | Fija
| 18.3.3 Características |  | Impermeable y sumergible
18.4 Display | 18.4.1 Tipo |  | LCD o TFT
| 18.4.2 Visualización |  | a. números.
b. frecuencia cardiaca fetal con resolución menor o igual a 1 LPM
18.5 Accesorios | 18.5.1 Mínimo un tarro de gel conductiva para ultrasonido de mínimo 500 ml
18.5.2 Un estuche de transporte blando y de protección para el equipo
18.5.3 Un Kit de recarga de batería. (adaptador 110 V y 2 juegos de baterías)
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 20 |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
18.6 GARANTIA | 18.6.1 1 AÑO
18.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
18.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
18.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
18.7 TIEMPO DE RESPUESTA | Carta de compromiso donde el oferente certifique que durante el periodo de la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la Unidad de Servicios de Salud (USS) y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico del referente de soporte técnico del equipo.
18.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Carta de compromiso donde el oferente garantice que durante el periodo de duración de la garantía realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año, a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
18.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Certificación mediante la cual el oferente garantice que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
18.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 19.
LOTE No.19. ECOGRAFO CON DOPPLER
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  | EB-019.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ECOGRAFO CON DOPPLER
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un transductor de ultrasonido de mano/portátil usado para detectar los latidos del feto durante los cuidados prenatales. Utiliza el efecto Doppler para proporcionar una simulación audible de latidos.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
19.1 Generales | 19.1.1 Tipo |  | Trolley y no portátil |  | x |  | 3
| 19.1.2 Estructura |  | a. Generales para paciente adulto, pediátrico |  | x |  | 6
|  |  | b. Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 GB |  | x |  | 7
|  |  | c. Teclado alfanumérico con iluminación |  | x |  | 3
|  |  | d. Mínimo tres puertos para transductor activo |  | x |  | 4
|  |  | e. Trolley con gabinete porta transductores y porta gel. |  | x |  | 4
|  |  | f. Con software que permita hacer cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes |  | x |  | 9
|  |  | g. Control de ganancia y ajuste de la curva TGC |  | x |  | 3 2,4
|  |  | h. Con teclas de acceso rápido |  | x |  | 3 2,4
|  |  | i. Con rango dinámico del sistema de mínimo 160 dB |  | x |  | 4
|  |  | j. Con selección multifocal |  | x |  | 4
|  |  | k. Con zoom en tiempo real |  | x |  | 6
|  |  | l. Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles |  | x |  | 3
|  |  | m. Con altavoces integrados |  | x |  | 4
|  |  | n. Con cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m |  | x |  | 6
|  |  | o. medición de las 4 estructuras fetales principales. |  | x |  | 6
| 19.1.3 Aplicaciones |  | a. Abdominal |  | x |  | 3
|  |  | b. Vascular |  | x |  | 3
|  |  | c. Partes Pequeñas |  | x |  | 3
|  |  | d. Músculo esquelético |  | x |  | 3
|  |  | e. Gineco obstetricia. |  | x |  | 3
| 19.1.4 Puertos de comunicación |  | a. USB |  | x |  | 7
|  |  | b. Puerto de comunicación LAN |  | x |  | 7
|  |  | c. Plataforma DICOM 3.0 (DICOM MPPS, DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Query/retrive y DICOM Worklist) |  | x |  | 7
|  |  | d. Unidad de DVD/CD - RW |  | x |  | 7
| 19.1.5 Alimentación eléctrica |  | 110 – 120 VAC/ 50 - 60Hz |  | x |  | 4
19.2 Monitor | 19.2.1 Pantalla |  | a. LED, LCD o TFT, a color |  | x |  | 3
|  |  | b. Mínimo 19" |  | x |  | 3
|  |  | c. Con movimientos del monitor. |  | x |  | 3
19.3 Imagen | 19.3.1 Modos de imagen |  | a. B/N (bidimensional) |  | x |  | 3
|  |  | b. M (movimiento) |  | x |  | 3
|  |  | c. Doppler color |  | x |  | 3
|  |  | d. Doppler pulsado |  | x |  | 3
|  |  | e. Doppler espectral |  | x |  | 3
|  |  | f. Power doppler |  | x |  | 3
19.4 Sondas | 19.4.1 Transductor Convex |  | Un (1) transductor multifrecuencias |  | x |  | 8
| 19.4.2 Transductor Lineal |  | Un (1) transductor multifrecuencias |  | x |  | 8
| 19.4.3 Transductor Endocavitario |  | Un (1) transductor multifrecuencias |  | x |  | 8
19.5 Accesorios |  |  | 19.5.1 Una impresora térmica |  | x |  | compromiso contractual
|  |  | 19.5.2 Mínimo 20 unidades de papel para la impresora térmica |  | x
|  |  | 19.5.3 mínimo 500 ml de gel para ultrasonido |  | x
|  |  | 19.5.4 Un sistema de seguridad para los transductores |  | x
|  |  | 19.5.5 Batería recargable o Una UPS de 2 KVA |  | x
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
42 | 20 |  |  | 17 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
19.6 GARANTIA | 19.6.1 3 AÑOS |  |  |  | x |  | compromiso contractual
| 19.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  |  |  | x
| 19.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | x
| 19.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | x
19.7 TIEMPO DE RESPUESTA | Carta de compromiso donde el oferente certifique que durante el periodo de la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la Unidad de Servicios de Salud (USS) y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico del referente de soporte técnico del equipo. |  |  |  | x
19.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Carta de compromiso donde el oferente garantice que durante el periodo de duración de la garantía realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año, a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | x
19.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Certificación mediante la cual el oferente garantice que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | x
19.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 20.
LOTE No. 20. ELECTROCARDIOGRAFO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-020.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ELECTROCARDIOGRAFO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
aparato electrónico que capta, registra y amplía la actividad eléctrica del corazón
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
20.1 Generales |  | 20.1.1 Tipo de operación |  | Manual o automática con impresora térmica interna | x |  | Pagina 9, 54
|  | 20.1.2 Funcionamiento |  | funcionamiento mediante baterías y suministro de red eléctrica | x |  | Pagina 53
|  | 20.1.3 Visualización |  | Con pantalla a color LCD o TFT de mínimo 5 pulgadas | x |  | Pagina 53
|  | 20.1.4. Número de canales |  | 6 canales y/o 12 canales | x |  | Pagina 1
|  | 20.1.5 Puertos de comunicación |  | USB, Ethernet y RS 232 | x |  | Pagina 17
|  | 20.1.6 Software |  | Con software del equipo en idioma castellano | x |  | Pagina 40
|  | 20.1.7 Alimentación eléctrica |  | 110-120 VAC / 50 – 60 Hz | x |  | Pagina 54
|  | 20.1.8 Condiciones de seguridad |  | Protección contra la descarga del desfibrilador | x |  | Pagina 53
|  | 20.2.1 Pantalla de visualización de los valores y ondas registradas |  | a. Ondas de las doce derivadas en forma simultánea antes de imprimir | x |  | Pagina 12
|  |  |  | b. Valor de la frecuencia cardiaca | x |  | Pagina 13
20.2 Pantalla de visualización de los valores y ondas registradas |  |  |  | c. Funcionamiento de la batería | x |  | Pagina 13
|  |  |  | d. Filtros de línea estándar 50 – 60 Hz | x |  | Pagina 13
|  |  |  | e. Filtros musculares | x |  | Pagina 13
|  |  |  | f. Rechazo de modo común (CMRR): mayor o igual a 105 Db | x |  | Pagina 55
|  |  |  | g. Impedancia de entrada | x |  | Pagina 50
|  |  |  | h. Indicador de electrodo sin contacto | x |  | Pagina 45
|  | 20.2.2 Configuración y datos |  | a. Con teclado alfanumérico para ingreso de datos y la configuración del electrocardiógrafo | x |  | Pagina 42
|  |  |  | b. Memoria de almacenamiento interno de mínimo 300 estudios | x |  | Pagina 10
20.3 Accesorios |  |  | 20.3.1 Un Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud |  | x |  | compromiso contractual
|  |  | 20.3.2 Batería recargable con autonomía mínimo de una hora |  | x
|  |  | 20.3.3 Mínimo diez unidades de papel para la impresora interna |  | x
|  |  | 20.3.4. Un tarro de gel para ECG de mínimo 300 ml |  | x
|  |  | 20.3.5. Dos Juegos de seis electrodos de succión precordiales adulto y Dos Juegos de seis electrodos de succión precordiales pediatrico. |  | x
|  |  | 20.3.6. Dos juegos de cuatro pinzas de extremidades adulto y Dos juegos de cuatro pinzas de extremidades pediatrico. |  | x
|  |  | 20.3.7. Dos Cables de paciente de 10 derivaciones |  | x
|  |  | 20.3.8 Un carro de transporte con sistema de fijación del equipo al carro. |  | x
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
42 | 18 |  |  | 17 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
20.6 GARANTIA | 20.6.1 2 AÑOS |  |  |  | x |  | compromiso contractual
| 20.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  |  |  | x
| 20.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | x
| 20.6.20. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | x
20.7 TIEMPO DE RESPUESTA | Carta de compromiso donde el oferente certifique que durante el periodo de la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la Unidad de Servicios de Salud (USS) y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico del referente de soporte técnico del equipo. |  |  |  | x
20.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Carta de compromiso donde el oferente garantice que durante el periodo de duración de la garantía realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año, a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | x
20.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Certificación mediante la cual el oferente garantice que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | x
20.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 21.. (hidden)
LOTE No. 21. ELECTRO ESTIMULADOR
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-021.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ELECTRO ESTIMULADOR
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
generador de corriente, que produce impulsos eléctricos con la energía suficiente para generar un potencial de acción (PA) en las células excitables: musculares o nerviosas (sensitivas con resultados analgésicos y eferentes con resultados motrices), y así modificar su estado habitual, que es el reposo.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
21.1. Generales | 21.1.1. Canales |  | 4 canales con aislamiento independiente
| 21.1.2. Controlador |  | Digital
| 21.1.3. Display |  | LCD o TFT a color
| 21.1.4. Tipos de trabajo |  | 21.1.4.1 EMS
21.1.4.2 TENS
|  |  | 21.1.4.3. Amplitud de pulso | Ajustable en cada canal
|  |  | 21.1.4.4. Frecuencia de pulso | Ajustable en cada canal
|  |  | 21.1.4.21. Ancho de pulso | Ajustable en cada canal
| 21.1.5. Protocolos |  | a. Protocolos de tratamiento predefinidos
| 21.1.6. Frecuencia |  | frecuencia variable de 1 a 200 HZ
| 21.1.7. Temporizador |  | Temporizador variable hasta 60 minutos
| 21.1.8. Control |  | Control de inicio y final de terapia.
| 21.1.9. alimentación eléctrica. |  | Alimentación eléctrica del equipo 110 - 120 VAC/ 50 - 60 Hz
21.2. Accesorios | a. 2 Juego de electrodos carbonados
b. 2 juegos de cables para electrodos
c. Bandas sujetadoras para los electrodos
d. 500 ml de gel conductor
e. Se deberá entregar con el equipo un carro de transporte para la instalación del equipo, de fácil limpieza y desinfección.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 14 |  | 18 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
21.3 GARANTIA |  | 21.3.1 2 AÑOS
21.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
21.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
21.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
21.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
21.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
21.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
21.7 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 22..
LOTE No. 22. EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 22./01/2022.
CÓDIGO: | EB-022.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo médico compuesto principalmente por oftalmoscopio, otoscopio, base de pared, transformador de pared para equipo de órganos, dispensador de espéculos modular y anillos de seguridad de los cabezales, su función principal es la exploración de ojos, oídos y nariz con el fin de evidenciar y diagnosticar posibles patologías.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
22.1 Generales. |  | 22.1.1 Soporte | De pared |  |  | Pagina 5
|  | 22.1.2 Conexión eléctrica | 110-120 VAC/ 60 Hz. |  |  | Pagina 5
22.2 Otoscopio. |  | 22.6.1 Tipo de iluminación | Con iluminación LED |  |  | Pagina 3,9
|  | 22.6.2 Transmisión de luz | A través de fibra optica |  |  | Pagina 8,9
22.3 Oftalmoscopio. |  | 22.3.1 Bombillo | Con iluminación LED |  |  | Pagina 3,10
|  | 22.3.2 Componentes | Mínimo 28 lentes |  |  | Pagina 10
|  | 22.3.3 Estructura y características ópticas | a. Ajuste de dioptrías con rueda de paso continuo dentro del rango de (-) 25 o menor a (+) 40 o mayor |  |  | Pagina 10
|  |  | b. mínimo 6 aperturas y filtros. |  |  | Pagina 10
|  |  | c. Filtro exento de rojo |  |  | Pagina 10
22.4 Unidad transformadora con sistema de fácil montaje para fijarse a pared |  | 22.4.1 Estructura | a. Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud |  |  | Pagina 11
|  |  | b. Cables en espiral de conexión del oftalmoscopio y otoscopio de mínimo 2 m de longitud |  |  | Pagina 11
|  | 22.4.2 Características | a. Sensor de activación y desactivación de los mangos |  |  | Pagina 2
|  |  | b. Con dos mangos |  |  | Pagina 5
22.5 Accesorios. |  |  | 22.5.1 Un dispensador de conos desechables, modular y/o adherido a la unidad de equipo de órganos con cincuenta (50) conos
22.5.2 Mínimo 2 dispositivos de seguridad o antirrobo
22.5.3 Mínimo dos bombillos LED de repuesto por cada cabezal o referencia utilizada
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 20 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
22.6. GARANTIA |  | 22.6.1 1 AÑO |  | x |  | compromiso contractual
|  | 22.6.6. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  | x
|  | 22.6.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  | x
|  | 22.6.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  | x
22.7. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  | x
22.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  | x
22.9. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  | x
22.10. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 23... (hidden)
LOTE No. 23. ESCALSIFICADOR ULTRASONICO CAVITRON
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-023.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ESCALSIFICADOR ULTRASONICO CAVITRON
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Sistema de limpieza dental a base de ultrasonido, el cual va a proporcionar un efecto limpiador y pulidor mas profundo, eliminando pigmentación, residuos y sarro en menos tiempo y de manera confortable, está equipado con un depósito removible de líquido.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
23.1. Generales |  | 23.1.1. Frecuencia ultrasónica de operación |  | mínimo 25 kHz ± 5 kHz
|  | 23.1.2. Soporte irrigador bucal |  | Soporte integrado al equipo para sujetar de forma segura el irrigador cuando el equipo este en stand by
|  | 23.1.3. Potencia ajustable |  | entre 3 y 20 Wattios
|  | 23.1.4. Frecuencia |  | entre 25.000 - 30.000 ciclos/segundo
|  | 23.1.5. Pedal |  | Pedal de accionamiento de dos posiciones
|  | 23.1.6. alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz
23.2. Accesorios |  | mínimo dos puntas ultrasonicas por equipo
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
23.3 GARANTIA |  |  | 23.3.1 1 AÑO
23.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
23.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
23.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
23.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
23.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
23.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
23.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 24.. (hidden)
LOTE No.24. EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL DIGITAL
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-024.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL DIGITAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El generador de rayos x modifica el voltaje y la corriente de entrada para recibir del tubo de rayos x la energía necesaria para producir un haz de rayos x de un kilovoltaje máximo deseado y una corriente medida en miliamperios para los estudios radiográficos dentales.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
24.1. Generales |  | 24.1.1 Equipo de Rayos - X Digital
24.1.2 Tipo fijo empotrado a la pared
24.2. Generador de Rayos - X |  | 24.2.1 Potencia de salida | Mínimo 0,50 kW
|  | 24.2.2 Tensión acumulada | 60 kV ± 10 kv
24.3. Tubo de rayos X |  | 24.3.1 Puntos focales 1 de mínimo 0,5 mm
24.4. Colimador |  | 24.4.2 Rotación x,y | 11°, 11°
24.4.3 Tipo cilíndrico totalmente blindado
24.5. Alimentación eléctrica |  | 24.5.1 110 - 120 VAC - 50 / 60 Hz
24.6. Tiempo de exposición |  | 24.6.1. De 0.3 a 3.2 segundos
24.7. Tipo de paciente |  | 24.7.1 Adulto - pediátrico
24.8. Indicadores |  | 24.8.1 Audibles y visibles durante la emisión de rayos x
24.9. Disparador |  | 24.9.1Disparador con cable de mínimo 3 m de longitud
24.10. Comunicación y software |  | 24.10.1. Con protocololos de comunicación DICOM
24.10.2. Software que permita el descargue de imágenes
24.11. Accesorios |  | a. El equipo ofertado se deberá entregar con estación de trabajo y pantalla LCD de mínimo 14" para la visualización de imágenes.
b. Delantales plomados adulto: 2 pecho, 2 tiroides, 2 gónadas y dos protectores visuales Delantales plomados pediatrico: 2 pecho, 2 tiroides, 2 gónadas y dos protectores visuales
C. Sistema de digitalización: 1 radiovisografo completo para su correcto funcionamiento
d. instalación de señalización visual (Luz de advertencia), para radiación iónica.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 20 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
24.11. GARANTIA |  | 24.11.1 3 AÑOS
24.11.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
24.11.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
24.11.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
24.12 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
24.13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
24.14 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
24.15 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
24.16. ESTUDIO DE RADIOPROTECCIÓN |  | El oferente garantiza que realizara el estudio de radiopreteccion de radiaciones ionizantes del bien ofertado sin costo adicional para la Subred.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 25.. (hidden)
LOTE No.25. ERGONOMETRO DE BRAZO (EJERCITADOR PEDAL)
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-025.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ERGONOMETRO DE BRAZO (EJERCITADOR PEDAL)
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Ejercitador de pedal son ejercicios de bajo costo y portátiles, tanto para el cuerpo superior e inferior. Pueden ser utilizados en el suelo durante el pedaleo de pie, o en el tablero de la mesa para pedalear mano.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
25.1 Generales |  | 25.1.1. Funcionamiento |  | Suave y silencioso
|  | 25.1.2. Resistencia |  | magnética y/o mecánica
|  | 25.1.3. Pedales |  | pedales con correas cómodas y ajustables
ergonómicos para las manos
|  | 25.1.4. Base |  | Base con topes o superficie antideslizante
|  | 25.1.5. Display |  | LCD
|  | 25.1.6. Visualización |  | a. Velocidad
b. Tiempo
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
25.2 GARANTIA |  |  | 25.2.1 1 AÑO
25.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
25.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
25.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
25.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 26. (hidden)
LOTE No. 26. ESCALERILLA DE DEDOS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-026.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ESCALERILLA DE DEDOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
La escalera para dedos sirve para la rehabilitación y fisioterapia, mejorando el movimiento de los hombros y dedos, al subir y bajar los dedos sobre ella.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
26.1. Generales |  | 26.1.1. Material |  | Madera resistente barnizada con mínimo 2 cm de espesor
|  | 26.1.2. Estructura |  | De un solo cuerpo con sistema de anclaje a pared
|  | 26.1.3. No. De escalones |  | mínimo 22
|  | 26.1.4. Medidas |  | Alto: 100 cm, Ancho: mínimo 6 cm
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
26.2 GARANTIA |  |  | 26.2.1 1 AÑO
26.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
26.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
26.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
26.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 27.. (hidden)
LOTE 27 EXTRACTOR DE LECHE
ITEM | EQUIPO | MARCA |  | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  | EB-027
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EXTRACTOR DE LECHE
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
aparato manual o eléctrico que sirve para extraer la leche materna.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
27.1. GENERAL | 27.1.1. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LECHE. |  |  | Simple y/o doble
| 27.1.2. ACCIONAMIENTO |  |  | Eléctrico o electrónico
| 27.1.3. PARÁMETROS AJUSTABLES |  |  | Presión (vacío)
| 27.1.27. SELECCIÓN DE MODO |  |  | Estimulacion y/o extraccion
| 27.1.5. PRESIÓN DENTRO DEL RANGO |  |  | de 0 - 250 mmHg
| 27.1.6. SELECCIÓN |  |  | con pulsadores o membrana
| 27.1.7. ENERGÍA / ALIMENTACIÓN |  |  | 100/120 v / 60 Hz
27.2. ACCESORIOS | 27.2.1. SOPORTE DE BOTELLA BIBERÓN
27.2.2. CARRO DE TRANSPORTE
27.2.3. CABLE AC DE 2 MTS
27.2.27. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA
27.2.5. 2 SET DE EXTRACCIÓN ESTERILIZABLE
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 19 |  | 23 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
27.3. GARANTIA |  |  | 27.3.1. 1 AÑO
27.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
27.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
27.3.27. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
27.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
27.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
27.6 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
27.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
27.8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
27.9 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 28 (hidden)
LOTE No. 28. FLUJOMETRO DE OXIGENO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-028.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
FLUJOMETRO DE OXIGENO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El flujometro es el encargado de medir la velocidad y la fuerza del oxigeno en movimientos
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
28.1 Generales |  | 28.1.1 Tipo |  | a. Acople rápido con conector de acuerdo al de la Subred donde será instalado
b. Flujometro sencillo
|  | 28.1.2 flujo de salida |  | de 0 a 15 litros por minuto
|  | 28.1.3 Sistema regulador de flujo |  | Con perilla para regular el flujo
|  | 28.1.4 Conexión de salida |  | Rosca macho para humidificador
|  | 28.1.5 Accesorios |  | a. Minimo 2 humidificadores para oxigeno
b. Minimo 2 cánulas para paciente
c. Un conector a pared de acuerdo a la toma de la institucion
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 11 |  | 25 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
28.2 GARANTIA |  | 28.2.1 1 AÑO
28.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
28.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
28.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
28.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
28.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
28.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
28.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 29
LOTE No. 29. FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-029.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un dispositivo cuya única función es la auscultación de los sonidos internos del cuerpo, principal mente sonidos cardiacos y respiratorios entre otros, con el fin de identificar algunas patologías
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
29.1 GENERALES. |  | 29.1.1 Fabricación |  | Arco y auriculares de acero inoxidable |  |  | Pagina 1
|  | 29.1.2 Funcionamiento |  | Biaural |  |  | Pagina 1
|  | 29.1.3 Longitud |  | Mínimo 70 cm |  |  | Pagina 1
29.2 OLIVAS. |  | 29.2.1 Tipo de ajuste |  | Giratorias o con sistema de presión |  |  | Pagina 1
|  | 29.2.2 Diseño |  | a. Ergonómicas |  |  | Pagina 1
|  |  |  | b. Sellado hermético |  |  | Pagina 1
|  |  |  | c. Intercambiables |  |  | Pagina 1
|  | 29.2.3 Material |  | Libre de látex |  |  | Pagina 1
29.3 TUBO. |  | 29.3.1 Material |  | Tubo flexible |  |  | Pagina 1
29.4 CAMPANA PARA AUSCULTACION ADULTO Y PEDIATRICO. |  | 29.4.1 Diseño |  | Anillo o aro anti frío |  |  | Pagina 1
29.5 ACCESORIOS. |  | 29.5.1 Mínimo dos juegos de olivas flexibles libres de látex, lavables |  |  |  |  | Pagina 1
|  | 29.5.2 Mínimo 1 Membrana o diafragma acústico por campana. |  |  |  |  | Pagina 1
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 21 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
29.6 GARANTIA | 29.6.1 1 AÑO |  |  |  | x |  | compromisocontractual
| 29.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  |  |  | x
| 29.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  |  | x
| 29.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  |  | x
29.7 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  |  | x
29.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | x
29.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | x
29.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 30 (hidden)
LOTE No. 30. HYDROCOLLATOR (TANQUE DE PAQUETES CALIENTES)
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-030.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
HYDROCOLLATOR (TANQUE DE PAQUETES CALIENTES)
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo rodable utilizado para calentar compresas reutilizables de termoterapia hasta temperaturas apropiadas para la aplicación de esta técnica.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
30.1 Generales |  | 30.1.1 Material |  | acero inoxidable
|  | 30.1.2 Capacidad en compresas |  | Minimo 12 compresas
|  | 30.1.3 Temperatura |  | 82-85ºC -+ 2ºC
30.1.4 Temperatura termostática controlada.
|  | 30.1.5 Tiempo de calentamiento (a 70°c) |  | maximo 8 horas
|  | 30.1.6 Campacidad de tanque |  | 70 litros +- 10 litros
|  | 30.1.7 Rango de temperatura |  | 71°-74°C
30.1.8 Con sistema de drenaje
30.1.9 Control automático de temperatura
30.1.10 Con rodachines para fácil traslado
30.1.11 Switch de encendido y apagado
|  | 30.1.12 fuente de alimentación |  | 110~120V. 50/60Hz
30.2 Accesorios |  | 30.2.1 (10) Paquetes calientes cervicales
30.2.2 (10) Paquetes calientes estandar
30.2.3 (10) Paquetes calientes lumbares
30.2.4 (1) Gancho en acero inoxidable para sacar paquetes
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 14 |  | 21 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
30.3 GARANTIA |  |  | 30.3.1 2 AÑOS
30.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
30.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
30.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
30.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
30.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
30.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
30.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | .
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 31 (hidden)
LOTE No. 31. INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-031.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
instrumento especialmente diseñado para el uso en el ejercicio de la odontología. Puede ser accionado manualmente a motor o de ambas maneras
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
31.1 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO / APLICADOR DE DYCAL |  | 31.1.1 Generales |  | a. Mango liso hexagonal
b. En acero inoxidable
c. esterilizable a vapor
31.2 ARCO DE YOUNG |  | 31.2.1 Generales |  | a. En acero inoxidable
b. esterilizable a vapor
31.3 CK6 |  | 31.3.1 Generales |  | a. En acero inoxidable
b. esterilizable a vapor
31.4 CONDENSADOR A 25 |  | 31.4.1 Generales |  | a. Epaciador digital puntiagudo
b. Fabricado en acero inoxidable
c. Esterilizable a vapor
31.5 CONDENSADOR A 30 |  | 31.5.1 Generales |  | a. Epaciador digital puntiagudo
b. Fabricado en acero inoxidable
c.Esterilizable a vapor
31.6 CUCHARILLAS Y/O EXCAVADORES |  | 31.6.1 Generales |  | a. Doble extremo Partes activas circulares Pequeñas con filo
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
31.7 CURETA DE LUCAS |  | 31.7.1 Generales |  | a. De doble extremo Número 85
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.8 CURETAS DE PERIODONCIA MC CALL 13-14: |  | 31.8.1 Generales |  | a. Doble extremo Puntas y bordes cortantes
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
31.9 CURETAS DE PERIODONCIA MC CALL 17-18: |  | 31.9.1 Generales |  | a. Doble extremo Puntas y bordes cortantes
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
31.10 DENTIMETRO: |  | 31.10.1 Generales |  | a. Reglilla con marquillas en alto relieve de 1mm a 50mm
b. En acero inoxidable
c. esterilizable a vapor
31.11 ELEVADORES ANGULADOS |  | 31.11.1 Generales |  | a. Mango liso hexagonal
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.12 ELEVADORES BANDERA |  | 31.12.1 Generales |  | a. Mango liso hexagonal
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.13 ELEVADORES RECTOS: |  | 31.13.1 Generales |  | a. Tamaño mediano.
b. Mango liso hexagonal.
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor
31.14. ELEVADORES DE SELDING: |  | 31.14.1 Generales |  | a. En acero quirúrgico.
b. esterilizable a vapor
31.15 ESPATULA PARA CEMENTO |  | 31.15.1 Generales |  | a. doble extremo Una parte plana con los cantos redondos de +/- 6.0 mm.
b. Una parte plana acabada en punta de +/- 6.2 mm. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable.
d. esterilizable a vapor.
31.16 ESPATULA DE WARD NO 2 |  | 31.16.1 Generales |  | a. Número 2 Mango liso hexagonal
b. En acero inoxidable
c. esterilizable a vapor .
31.17. MANGO CON ESPEJO BUCAL NO.5. |  | 31.17.1 Generales |  | a. Rosca Sencilla número 5
b. Mango liso hexagonal
c. Compatible con espejo número 5
d. acero inoxidable
e. esterilizable a vapor
31.18 EXPLORADOR DE CONDUCTOS |  | 31.18.1 Generales |  | a. De doble extremo
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
31.19 EXPLORADOR DOBLE EXTREMO NO.5 |  | 31.19.1 Generales |  | a. Número 5
b. Doble extremo
c. Mango liso hexagonal En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
31.20 FORCEPS 150 PEDIÁTRICO |  | 31.20.1 Generales |  | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.21 FORCEPS 151 PEDIÁTRICO |  | 31.21.1 Generales |  | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.22 FORCEPS 16 ADULTO: |  | 31.22.1 Generales |  | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.23 FORCEPS 24 ADULTO: |  | 31.23.1 Generales |  | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.24 FORCEPS 69 ADULTO: |  | 31.24.1 Generales |  | a. Parte activa fina
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.25 ESPÁTULA DE RESINA / FP3 |  | 31.25.1 Generales |  | a. Dobles con una parte final redondeada
b. Tamaño mediano
c. Mango liso hexagonal
d. En acero inoxidable
e. esterilizable a vapor
31.26 JERINGAS CÁRPULAS CON ASPIRACIÓN |  | 31.26.1 Generales |  | a. Con auto aspiración
b. En acero inoxidable
c. esterilizable a vapor
31.27 LIMAS PARA HUESO RECTAS |  | 31.27.1 Generales |  | a. Con una parte activa para limar hueso
b. Mango liso hexagonal
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor
31.28 MANGO PARA BISTURÍ NO. 3 |  | 31.28.1 Generales |  | a. Mango número 3
b. Mango plano de 12cm
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor
31.29 PERFORADOR: |  | 31.29.1 Generales |  | a. En acero inoxidable
b. esterilizable a vapor
31.30 PERIOSTOTOMO |  | 31.30.1 Generales |  | a. Con mango y dos partes activas Tamaño mediano
b. Mango liso hexagonal
c. En acero quirúrgico
d. esterilizable a vapor.
31.31 PINZAS ALGODONERAS ESTRIADAS |  | 31.31.1 Generales |  | a. Pinza de 15 cm para algodón
b. Estriada
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor.
31.32 ALVEOLÓTOMO O PINZA DE GUBIA: |  | 31.32.1 Generales |  | a. De 16 cm En acero quirúrgico
b. esterilizable a vapor
31.33. PINZA KELLY CURVA |  | 31.33.1 Generales |  | a. En acero quirúrgico sin dientes
b. Con cierre tipo cremallera de presicion
c. esterilizable a vapor
31.34 PORTA AGUJAS: |  | 31.34.1 Generales |  | a. De mango con cremallera
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.35 PORTA GRAPA: |  | 31.35.1 Generales |  | a. En acero quirúrgico
b. esterilizable a vapor
31.36 PORTABANDA - PORTA MATRIZ: |  | 31.36.1 Generales |  | a. Formato Universal
b. Tornillo terminado en punta
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
31.37 SELLADORA DE MINESOTA (SEPARADOR MINESOTA): |  | 31.37.1 Generales |  | a. En acero inoxidable y/o acero quirurgico
b. Longitud de 14 cm
c. esterilizable a vapor
31.38 SONDA DE WHO: |  | 31.38.1 Generales |  | a. Con una sola parte activa Formada por un gancho recto Milimetrado para diagnóstico
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor.
31.39 SONDA PERIODONTAL |  | 31.39.1 Generales |  | a. Doble extremo - Un extremo en 1/2 circulo. - Un extremo recto Partes activas finas con medidas cada 2mm
b. Mango liso hexagonal
c. En acero inoxidable
d. esterilizable a vapor
31.40 TIJERAS PARA RETIRAR SUTURA |  | 31.40.1 Generales |  | a. En acero quirurgico de 14 cm
b. esterilizable a vapor.
31.41 TIJERAS PARA TEJIDOS RECTA: |  | 31.41.1 Generales |  | a. Con punta roma recta De 14 cm
b. En acero quirúrgico
c. esterilizable a vapor
31.42 ELEVADOR APICAL |  | 31.42.1 Generales |  | a. En acero inoxidable
b. Esterilizable a vapor
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
31.43 GARANTIA |  | 31.42.1 1 AÑO
31.42.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
31.42.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
31.42.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
31.44 CERTIFICACION |  | Se requiere certificación ante fabrica que garantice la durabilidad y brillo de el instrumental odontológico.
31.45. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
31.45 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo pasados los 8 meses de la entrega de las piezas, dicho mantenimiento se debera realizar de acuerdo con los protocolos establecidos para las piezas (incluyendo el afilado del isntrumental que lo requiera). El cronograma de mantenimiento de sera suministrado en el momento de la entrega de las piezas a la supervisión del contrato.
31.46. MARCACIÓN |  | El oferente garantiza que realizara el marcado laser de cada una de las piezas del instrumental sin costo adicional para la subred, en dicha marcacion se debera grabar el nombre de la subred y el nombre del CAPS al cual va dirigido el instrumental.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono
Note on A23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: verifica especificaciones pero creo qu eya estan todas estan son las 42 piezas del instrumental -tc={698D61D1-2123-4715-9799-C80EB650F601}

## 32 (hidden)
LOTE No. 32. KIT BANDAS ELASTICAS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
|  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-032
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
KIT BANDAS ELASTICAS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
las bandas de resistencia de fisioterapia son bandas elásticas con alguna forma de agarre diseñado para aplicar resistencia de bajo impacto para ejercicios de tonificación muscular.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
32.1 BANDA ELÁSTICA AMARILLA | 32.1.1. Generales |  | a. Material de fabricación | Caucho libre de látex
|  |  | b. Dimensiones | Rollo de 25 m x 15 cm de ancho
|  |  | c. Resistencia | Mínimo 2 kg
|  |  | d. Color | Amarillo
32.2 BANDA ELÁSTICA ROJA | 32.2.1. Generales |  | a. Material de fabricación | Caucho libre de látex
|  |  | b. Dimensiones | Rollo de 25 m x 15 cm de ancho
|  |  | c. Resistencia | Mínimo 2.5 kg
|  |  | d. Color | Rojo
32.3 BANDA ELÁSTICA VERDE | 32.3.1. Generales |  | a. Material de fabricación | Caucho libre de látex
|  |  | b. Dimensiones | Rollo de 25 m x 15 cm de ancho
|  |  | c. Resistencia | Mínimo 3 kg
|  |  | d. Color | Verde
32.4 BANDA ELÁSTICA AZUL | 32.4.1. Generales |  | a. Material de fabricación | Caucho libre de látex
|  |  | b. Dimensiones | Rollo de 25 m x 15 cm de ancho
|  |  | c. Resistencia | Mínimo 4 kg
|  |  | d. Color | Azul
32.5 BANDA ELÁSTICA NEGRA | 32.5.1. Generales |  | a. Material de fabricación | Caucho libre de látex
|  |  | b. Dimensiones | Rollo de 25 m x 15 cm de ancho
|  |  | c. Resistencia | Mínimo 6 kg
|  |  | d. Color | Negro
32.6 BANDA ELÁSTICA PLATEADA | 32.6.1. Generales |  | a. Material de fabricación | Caucho libre de látex
|  |  | b. Dimensiones | Rollo de 25 m x 15 cm de ancho
|  |  | c. Resistencia | Mínimo 8 kg
|  |  | d. Color | Plateado
32.7 BANDA ELÁSTICA DORADA | 32.7.1. Generales |  | a. Material de fabricación | Caucho libre de látex
|  |  | b. Dimensiones | Rollo de 25 m x 15 cm de ancho
|  |  | c. Resistencia | Mínimo 13 kg
|  |  | d. Color | Dorado
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
32.8. GARANTIA |  | 32.8.1 1 AÑO
32.8.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
32.8.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
32.8.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características durante la vigencia de la garantia.
32.9. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 33
LOTE No. 33. LÁMPARA CUELLO DE CISNE
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-033.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LÁMPARA CUELLO DE CISNE
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que se usa comúnmente para facilitar la visualización en áreas específicas durante procedimientos de revisión y tratamiento, mejorando la iluminación
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
33.1. Generales |  | 33.1.1 Tipo de extensión |  | Cuello de cisne |  |  | Pagina 1
|  | 33.1.2. Alimentación Eléctrica |  | 100 - 120 VAC 50 Hz-60 Hz |  |  | Pagina 1
|  | 33.1.3. Funciones de control |  | Encendido/apagado |  |  | Pagina 1
33.2. Fuente de luz |  | 33.2.1. Tipo de Led |  | LED blanca |  |  | Pagina 1
|  | 33.2.2. Temperatura del color |  | Entre 3500 °K 5800 °K o mayor |  |  | Pagina 1
|  | 33.2.3. Intensidad de la luz a distancia de trabajo |  | mínimo 20.000 Lux a 30 cm de distancia |  |  | Pagina 1
|  | 33.2.4. Vida útil del led |  | mínimo 50.000 horas |  |  | Pagina 1
33.3. Base |  | 33.3.1 base |  | 5 ruedas mínimo 2 ruedas con freno. |  |  | Pagina 1
|  | 33.3.2 conexión |  | cable con un largo de mínimo 2 metros |  |  | Pagina 1
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 26 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
33.4 GARANTIA |  |  | 33.4.1 2 AÑO |  | x |  | compromiso contractual
|  |  | 33.4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  | x
|  |  | 33.4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  | x
|  |  | 33.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  | x
33.5. TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  | x
33.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  | x
33.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  | x
33.8. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 34 (hidden)
LOTE No. 34. LÁMPARA DE FOTOCURADO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-034.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LÁMPARA DE FOTOCURADO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo odontológico que mediante la emisión de la luz a determinada longitud de onda acelera la polimerización y el endurecimiento de materiales dentales foto polimerizables, compuesta esencialmente por: unidad de fotopolimerización (fotocurado), conductor de luz (puntero o fibra óptica), filtro óptico generador de luz azul apropiada para fotopolimerizar, protector ocular, base de cargar/adaptador y fuente de alimentación eléctrica.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
34.1 Generales |  | 34.1.1 Fibra óptica |  | Conductor de luz de fibra óptica. autoclavable a 134 °C
|  | 34.1.2 Estructura |  | De una sola pieza. sin contar la base cargadora y la fibra óptica
|  | 34.1.3 Alimentación Eléctrica |  | Alimentación eléctrica del equipo/base de carga: 110 - 120 VAC/ 50 - 60 HZ
|  | 34.1.4 Montaje |  | De tipo inalámbrica
34.2 Fuente de luz |  | 34.2.1 Tipo de Led |  | Luz LED azul
|  | 34.2.2 Longitud de onda |  | Longitud de onda de mínimo 200 a mínimo 420 nm
|  | 34.2.3 Vida útil del emisor |  | Vida útil del elemento emisor de luz igual a 36.000.000 ciclos de 10 segundos o cinco años de uso continuo
34.3 batería |  | 34.3.1 Tipo |  | Recargable
|  | 34.3.2 Autonomía |  | Mínimo una hora
34.4 Ciclos de trabajo |  | Continuo. Continuo por ciclos y Pulsado
34.5 Ciclos de operación |  | Temporizador: 5. 10. 15 y 20 segundos en modo continuo
34.6 Sonorizador |  | De tipo beep. cada 5 segundos
34.7 Accesorios |  | 34.7.1 Dos fibras ópticas para fotopolimerización
34.7.2 Dos pares de protectores oculares
34.7.3 Una base de carga/adaptador
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 23 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
34.8 GARANTIA |  |  | 34.8.1 2 AÑOS
34.8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
34.8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
34.8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
34.9 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
34.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
34.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
34.12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 35 (hidden)
LOTE No. 35. LAVADORA ULTRASONICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-035
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LAVADORA ULTRASONICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
35. 1 GENERALES. | 35.1.1 Estructura tanque interno |  | Acero inoxidable
| 35.1.4 Capacidad de cámara de lavado |  | Capacidad útil mínimo de 3 litros
| 35.1.6 Sistema de panel de control |  | Teclado de membrana o pulsadores
| 35.1.6 Sistema de drenaje |  | Llave de drenaje incluida en la estructura
| 35.1.7 Display |  | De visualización de los parámetros programados
| 35.1.14 Temperatura de operación |  | a. Temperatura ajustable del agua de lavado de 10 °C a 60 °C o superior
| 35.1.16 Temporizador de funcionamiento |  | de 0 a 30 minutos
| 35.1.16 Alimentación eléctrica |  | 110 -120 V / 50 - 60 Hz
35.2 ACCESORIOS. |  | 35.2.1 Mínimo dos canastillas para instrumental
35.2.2 Mínimo una manguera de drenaje
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 28 |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
35.3 GARANTIA |  | 35.3.1 2 AÑOS
35.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
35.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
35.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
35.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
35.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
35.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
35.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 36. (hidden)
LOTE No. 36. LOCALIZADOR APICAL
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-036
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LOCALIZADOR APICAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los localizadores de ápices electrónicos utilizan un circuito eléctrico, atravesando el canal radicular y los tejidos orales del paciente, para determinar la ubicación del foramen apical. Para fijar el límite apical ideal, se hace necesario e inevitable la realización de la conductometría. Todos los localizadores de ápices poseen dos electrodos, uno es conectado a un instrumento de endodoncia, el otro, conectado al cuerpo del paciente (en el labio o un electrodo en su mano). El circuito eléctrico se completa, cuando el instrumento es introducido en el conducto radicular en sentido apical, y toca los tejidos periodontales.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
36.1. Generales | 36.1.1. Unidad central (consola) |  | 36.1.1.1. Display | LCD o TFT a color
|  |  | 36.1.1.2. Controles | a. Encendido - apagado
|  |  | 36.1.1.3. Visualizacion en pantalla de: | a. Seguimiento de la lima dentro del conducto
f. Nivel de la batería
|  |  | 36.1.1.4. Indicador Sonoro | Minimo tres niveles acustico
|  |  | 36.1.1.5. Alimentacion electrica | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz y/o baterias recargables con su correspondiente cargador
36.2. Accesorios | a. Una sonda
b. 3 clips para limas
c. 3 ganchos labiales
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
36.3 GARANTIA |  | 36.3.1 1 AÑO
36.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
36.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
36.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
36.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
36.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
36.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
36.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 37 (hidden)
LOTE No. 37. MASAJEADOR CON INFRAROJO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
|  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-037.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MASAJEADOR CON INFRAROJO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Los masajeadores o aparatos de masaje, son dispositivos eléctricos o manuales con los que se puede proporcionar un masaje simulando el trabajo de un experto masajista
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
37. MASAJEADOR CON INFRAROJO | 37.1 Generales | 37.1.1 Estructura | a. Doble cabezote
b. Con regulador de velocidad e intensidad
c. Terapia infrarroja
d. Mango Antideslizante
|  | 37.1.2 función | vibración y calefacción
|  | 37.1.3 Potencia | Potencia: 30 W ± 5 W
|  | 37.1.4 Frecuencia | Frecuencia: 50 Hz
|  | 37.1.5 Peso | 2 Kg. Max
|  | 37.1.6 Requerimiento eléctrico | 110 - 120 VAC 50 - 60 HZ
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
37.3 GARANTIA |  | 37.3.1 1 AÑO
37.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
37.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
37.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
37.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
37.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
37.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
37.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 38 (hidden)
LOTE. 38. MESA BIPEDESTACION
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-038
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MESA BIPEDESTACION
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Camilla cuya funcion es el mejoramiento de la digestion y la respiracion al liberar el diafragma y fortalecer su sistema circulatorio al permitir la llegada de sangre a las extremidades inferiores por efecto de la gravedad.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
38.1. Generales | 38.1.1 Estructura |  | Acero con pintura electrostatica
| 38.1.2 Correas de seguridad |  | Minimo 3
| 38.1.3 Funcionamiento |  | Electrico
| 38.1.4 Variacion de angulo |  | 0 a + 90°
| 38.1.5 Largo |  | Max 200 cm
| 38.1.6 Altura |  | Min 52cm
| 38.1.7 Ancho |  | min 70 cm
| 38.1.8 Ruedas |  | 4 ruedas de desplazamiento con diametro de Minimo 7 cm con freno en minimo 2 de ellas
| 38.1.9. Alimentacion electrica |  | 110 -120 VAC 50-60 Hz y por bateria
| 38.1.10 Capacidad maxima de carga |  | 200 Kg
| 38.1.11 Colchoneta |  | Fabricada en espuma tapizada en material impermeable, sin costuras, antihongos
38.2. Accesorios | 38.2.1 Bateria |  | 1 bateria
| 38.2.2. Soportes |  | soporte cefalico
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 19 |  | 20 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
38.3 GARANTIA |  | 38.3.1 1 AÑO
38.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
38.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
38.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
38.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
38.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
38.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
38.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono
Note on D20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Encontre esta ficha pero de todas formas confrontar con la ing juli https://cdn2.totalcode.net/lohmedical-co/docs/537_ficha-tecnica-mesa-bipedestadora.pdf -tc={BFCFD3D4-1CB2-490E-9A99-A0AB8D1D1DD1}

## 39 (hidden)
LOTE No. 39. MULTIFUERZA 8 TORRES
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-039.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MULTIFUERZA 8 TORRES
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
MULTIFUERZAS con dos (2) torres de peso se prestan para múltiples ejercicios, tanto la zona superior como la zona inferior del cuerpo, logrando todos los objetivos de rehabilitación.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
39.1 Generales | 39.1.1 Estructura | 39.1.1.1. Tuberia | Hierro de alta resistencia
|  | 39.1.1.2. Torres de peso: | 6 de 220 c/u y 2 de 330 Lbs c/u
|  | 39.1.1.3. Pintura | Electrostática
|  | 39.1.1.4. Peso Max. Usuario | Minimo 120 Kg
39.1.1.5. Cables de alta resistencia.
| 39.1.2 Estaciones | 39.1.2.1 Dos estaciones de peso
39.1.2.2 Dos estaciones funcionales
|  | 39.1.2.3 Ejercicios básicos más sus variaciones | a. Polea Alta.
b. Polea Baja.
c. Extensión de pierna
d. Cabina de pecho Lateral y Frontal.
e. Pantorrilla
f. Presión Pierna
39.2 Accesorios | 39.2.1. Barra corta
39.2.2. Tobillera
39.2.3. Cadena
| 39.2.4. Juegos completo de mancuerna de colores encauchetadas |  | Juego de mancuernas de 1 a 10 libras recubiertas en neopreno con agarre para facilitar su uso.
39.2.5 Dos Dianamometros con indicador dial, asa regulable que proporcione medidas de 0 a 90 Kg y que proporcine conmutacion entre kg y lb
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
39.3 GARANTIA | 39.3.1 1 AÑO
39.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
39.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
39.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
39.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
39.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
39.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
39.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono
Note on D24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo unico que vi para cambiar de especificaciones tecnicas y lo evidencie en tres marcas distintas es esa especificacion. -tc={150E3F95-B941-4496-A2F8-739865CC039B}

## 40
LOTE No. 40. NEVERA DE VACUNACION
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-040.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
NEVERA DE VACUNACION
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es garantizar la preservación de elementos de riesgo biológico mediante un control de temperatura
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
40.1 Generales | 40.1.1 Capacidad de almacenamiento |  | Minimo 200 L |  | X |  | Pagina 1
| 40.1.2 Controlado |  | Microprocesador |  | X |  | Pagina 1
| 40.1.3 Rango de temperatura |  | +2 a +8 ºC |  | X |  | Pagina 1
| 40.1.4 Con cuatro ruedas con freno en mínimo dos de ellas. |  |  |  | X |  | Pagina 1
| 40.1.5 Evaporador de condensación automático |  |  |  | X |  | Pagina 1
| 40.1.6 Sistema no frost |  |  |  | X |  | Pagina 2
| 40.1.7 Equipado con refrigerante CFC |  |  |  | X |  | Pagina 2
| 40.1.8 Exterior: |  | Fabricada en lámina de acero Cold Rolled y pintura electrostática y/o PCM |  | x |  | Pagina 1
| 40.1.9 Interior: |  | acero inoxidable 304 y/o Poliestireno de alto impacto |  | X |  | Pagina 1
| 40.1.10 Seguridad |  | Chapa de seguridad. |  | X |  | Pagina 2
| 40.1.11 Control de temperatura |  | máximas y mínimas. |  | x |  | Pagina 1
| 40.1.12 Canastillas |  | mínimo 5 unidades de canastilla |  | X |  | Carta
| 40.1.13 alimentación eléctrica |  | 110-220 VAC / 50 – 60 Hz |  | X |  | Pagina 1
| 40.1.14 Alarmas visibles y audibles |  | a. Para baja y alta temperatura programables |  | X |  | Pagina 1
|  |  | b. Para fallo de energía |  | X |  | Pagina 1
|  |  | c. Puerta abierta |  | X |  | Pagina 1
40.2 Accesorios | 40.2.1 Ocho baterías de gel (para transporte de medicamentos) |  |  |  | X |  | compromiso contractual
| 40.2.2 Un termo o nevera de transporte de 0,6 litros con control de temperatura, |  |  |  | X
| 40.2.3 Una UPS de 3KVA |  |  |  | X
| 40.2.4. (1) Termómetro digital de max y min Display con medición de máximos y mínimos en temperatura Aprox: de -30 a 70°C. Con certificado de calibración vigente. |  |  |  | X
| 40.2.5. (2) Termohigrómetros digital Display con medición de máximos y mínimos en temperatura Aprox: de -30 a 70°C y humedad Aprox (10 – 99). Con certificado de calibración vigente. |  |  |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 30 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
40.2 GARANTIA | 40.3.1 2 AÑOS |  |  |  | x |  | compromiso contractual
| 40.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  |  | x
| 40.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  |  | x
| 40.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  |  | x
40.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  |  | x
40.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | x
40.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | x
40.7 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | x
40.8. CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalacion. |  |  |  | x
40.9. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACION | En caso de que el equipo ofertado requiera de alimentacion electrica superior a los 110 VAC el oferente adjudicatario debera entregar debidamente instalado un elevador de voltaje sin costo adicional para la Subred. |  |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 41
LOTE No. 41. NEVERA VERTICAL MEDICAMENTOS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-041.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
NEVERA VERTICAL MEDICAMENTOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es garantizar la preservación de elementos anatomopatologicos mediante un control de temperatura
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
41.1. GENERALES |  | 41.1.1. Composición |  | Un (1) cuerpo, no Frost | X |  | Pagina 1
|  | 41.1.2. Datos |  | Display digital para visualización de temperatura | X |  | Pagina 1
|  | 41.1.3. Cámara y entrepaños |  | a. Cámara en material inoxidable con puerta en vidrio | X |  | Pagfina 1
|  |  |  | b. Entrepaños Perforados | X |  | Carta
|  |  |  | c. Movibles | X |  | Carta
|  | 41.1.4. Iluminación |  | Iluminación interior tipo LED, de encendido automático | X |  | Pagina 2
|  | 41.1.5. Elementos de movimiento |  | Cuatro ruedas con freno en mínimo dos de ellas. | X |  | Pagina 1
|  | 41.1.6. Almacenamiento |  | Vertical | X |  | Foto Pagina 1
|  | 41.1.7. Volumen neto |  | Mínimo 200. litros a 350. litros máximo | X |  | Pagina 1
|  | 41.1.8. Control |  | Microprocesador | X |  | Pagina 1
|  | 41.1.9. Compresores |  | Con refrigerantes ecológicos libres de CFC | X |  | Pagina 2
|  | 41.1.10. Alarmas visibles y audibles |  | Para baja y alta temperatura programables | X |  | Pagina 1
|  |  |  | Para fallo de energía | X |  | Pagina 1
|  |  |  | Puerta abierta | X |  | Pagina 1
41.2 Accesorios | 41.2.1. Una UPS de 3KVA |  |  |  | X |  | compromiso contractual
| 41.2.2. (1) Termómetro digital de max y min Display con medición de máximos y mínimos en temperatura. Con certificado de calibración vigente. |  |  |  | X
| 41.2.3. (2) Termohigrómetros Display con medición de máximos y mínimos en temperatura y humedad Con certificado de calibración vigente. |  |  |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
41 |  | 10 |  | 30 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
41.3. GARANTIA | 41.3.1. 2 AÑOS |  |  |  | x |  | compromiso contractual
| 41.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  |  | x
| 41.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  |  | x
| 41.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  |  | x
41.4. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  |  | x
41.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | x
41.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | x
41.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | x
41.8. CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalacion. |  |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 42
LOTE No. 42. PULSOXIMETRO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-042.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
PULSOXIMETRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo ofrece una vigilancia continua de la saturación arterial de oxígeno (spo2), de la hemoglobina arterial y expresa en porcentaje, frecuencia de pulso con indicador de la intensidad de pulso todo tipo de pacientes.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
42.1 GENERALES | 42.1.1 tipo |  | Sobre Mesa |  | X |  | Foto Pagina 1
| 42.1.2 Configuración de alarmas |  | Alarmas audibles, visuales |  | X |  | Pagina 1
| 42.1.3 Mediciones de SPO2 |  | Accuracy o exactitud de SPO2 +- 2%. |  | X |  | Pagina 2
|  |  | Frecuencia cardiaca con resolución menor o igual a 2 LPM (BPM) |  | X |  | Pagina 2
|  |  | Memoria de tendencias |  | X |  | Pagina 1
| 42.1.4 Indicadores en pantalla de: |  | Estado de batería |  | X |  | Pagina 1
|  |  | Alarmas |  | X |  | Pagina 1
|  |  | Alimentación |  | X |  | Pagina 2
| 42.1.5 alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 – 60 Hz y Baterías recargables |  | X |  | Pagina 2
42.2 PANTALLA | 42.2.1 tipo |  | Pantalla LCD, TFT o display que permita la visualización de valores |  | X |  | Pagina 2
| 42.2.2 Visualización de |  | Frecuencia cardiaca |  | X |  | Foto Pagina 1
|  |  | Porcentaje de SpO2 |  | X |  | Foto Pagina 1
|  |  | Curva plestimográfica |  | X |  | Foto Pagina 1
42.3 ACCESORIOS |  |  | 42.3.1 Dos juegos de baterías recargables con cargador |  | X |  | compromisocontractual
|  |  | 42.3.2. Una mesa o carro de transporte |  | X
|  |  | 42.3.3 Un sensor de Spo2 adulto reusable y un sensor de Spo2 pediátrico Reusable. |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 | 18 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
42.3 GARANTIA |  | 42.3.1 1 AÑO |  |  | x
|  | 42.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  | x
|  | 42.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  | x
|  | 42.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  | x
42.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  | x
42.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  | x
42.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  | x
42.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 43 (hidden)
LOTE No. 43. RAMPA Y ESCALERAS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-043.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
RAMPA Y ESCALERAS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
La escalera con rampa y las paralelas son dos artilugios terapéuticos de gran importancia en las últimas fases de la recuperación de la marcha
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
43.1 Generales | 43.1.1 Estructura |  | acero con acabado en epoxy.
pasamanos.
peldaños
descanso en madera
| 43.1.2 Rampa de madera o metalica con goma antideslizante.consta de:tres módulos independientes. |  | peldaños
descanso
rampa
43.1.3 Para que puedan colocarse en cualquier ángulo o en línea según las necesidades. mediante uniones alta resistencia con fácil montaje y desmontaje.
| 43.1.4 Pasamanos desmontables.medidas alto escalón |  | 15 cm
| 43.1.5 Pisadas escalón |  | 28 cm
| 43.1.6 Alto suelo-descanso |  | 45 cm
| 43.1.7 Largo módulo rampa |  | 137 cm Largo
| 43.1.8 Módulo descanso |  | 60 cm Largo
| 43.1.9 Módulo peldaños |  | 56 cm Alto
| 43.2.0 Pasamanos |  | 73 cm
| 43.2.1 Ancho interior |  | 60 cm
| 43.2.2 Ancho exterior |  | 65 cm
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
43.2 GARANTIA |  | 43.2.1 1 AÑO
43.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
43.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
43.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
43.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 44 (hidden)
LOTE No. 44. RAYOS X FIJO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-044.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
RAYOS X FIJO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo de radiodiagnóstico cuenta con un tubo de rayos X el cual puede estar unido a una grúa de techo movible para poder desplazarlo, o estar unido a la mesa
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
44.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS | 44.1.1 GENERALES |  | 44.1.1 Equipo de rayos X fijo
44.1.2 Digital directo
| 44.1.2 GENERADOR DE RAYOS X |  | 44.2.1 Potencia de salida de mínimo 32 kW
44.2.2 tensión acumulada mínima 40 kV y máxima de 150 kV, intervalos de 1 kV
44.2.3 Tiempo de exposición de mínimo 1 m/s y máximo 10 s
| 44.1.3 TUBO DE RAYOS X |  | 44.3.1 Tipo de ánodo giratorio o estacionario.
44.3.2 Puntos focales mínimo 2. Menor o igual a 0.7 mm y menor o igual a 1.3 mm
44.3.3 Capacidad calórica de 140 KHU o superior
| 44.1.4 DETECTOR PANEL (FPD) |  | 44.44.1 Con área activa mínimo de 35 x 40 cm
44.44.2 Tamaño del pixel maximo de 150 micrómetros
| 44.1.5 COLIMADOR |  | 44.5.1 Ajuste manual o automático de la abertura
44.5.2 Con luz LED o halógena
| 44.1.6 MESA DEL PACIENTE |  | 44.6.1 Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal
44.6.2 Con capacidad de carga de mínimo 200 kg
44.6.3 Con detector plano integrado
| 44.1.7 ESTACION DE TRABAJO |  | 44.7.1 Monitor a color de mínimo 19"
44.7.2 Con resolución de 1280 x 1024 o mayor
44.7.3 Con capacidad de almacenamiento de mínimo 1000 imágenes
44.7.4 Con protocolos de comunicación DICOM
| 44.1.8 SOPORTES |  | 44.8.1 Soporte de tubo
44.8.2 Bucky de pared y/o soporte de pared.
| 44.1.9 ALIMENTACION ELECTRICA |  | 44.9.1 alimentación de 220V, 50 60 Hz
44.2. ACCESORIOS | 44.2.1. Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 1 gónadas
44.2.2. Delantales plomados pediátrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gónadas
44.2.3. instalación de señalización visual (Luz de advertencia), para radiación iónica.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 20 |  | 18 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
44.3 GARANTIA |  | 44.3.1 3 AÑOS
44.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
44.3.3 El oferente garantizará que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, el oferente realizará la reparación y entrega a satisfacción dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del evento.
44.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente realizará la reparación y entrega a satisfacción dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al reporte de la falla.
44.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo cinco (5) horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
44.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
44.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
44.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo 5 años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
44.8 CONDICIONES DE PREINSTALACION |  | El oferente deberá garantizar las condiciones eléctricas para el correcto funcionamiento del equipo ofertado, adicional a esto el equipo ofertado deberá contar con una UPS de respaldo, para el cumplimiento de las condiciones del servicio y el correcto funcionamiento del equipo, por otra parte el oferente deberá realizar el suministro e instalación del componente de humanización de todo el área física en el que será instalado el equipo. NOTA: se debera tener en cuenta las condiciones de la infraestructura de la Subred, la cual podra ser verificada en visita de preinstalacion programada durante la ejecucion del proceso
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 45 (hidden)
LOTE No. 45. REMO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-045.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
REMO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
máquina de remo simula el patrón de movimiento que se produce al remar, utilizando la resistencia ajustable del propio cuerpo. permite un entrenamiento completo de todo el cuerpo, al integrar el factor fuerza en una máquina de cardio. involucra todos los grupos musculares de forma simultánea y permite una carga regular y consistente durante todo el rango de movimiento gracias a las fases de carga concéntrica y excéntrica del ejercicio.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
45.1 Generales |  | 45.1.1 Display | Pantalla LCD o TFT de minimo 5.5"
|  | 45.1.2 Manilar | antideslizante
|  | 45.1.3 Teclado | Teclado para control de parámetros
|  | 45.1.4 Ruedas de transporte | 2 ruedas
|  | 45.1.5 Funciones | a. Distancia.
b. Tiempo.
c. Calorías.
d. Frecuencia cardíaca.
e. Velocidad.
|  | 45.1.6 Programas predeterminados | mínimo 10 programas
|  | 45.1.7 Altura del usuario mín.-máx. (cm | 150 - 200 cm ± 10 cm
|  | 45.1.8 Peso máx. del usuario (kg | 130 kg ± 10kg
45.1.9. Patas de apoyo de acero soldadas.
|  | 45.1.10 Longitud total | (200 cm). Ancho: (60 cm). ± 15 cm
|  | 45.1.11 Altura al asiento | (55 cm). ± 5 cm
45.1.12. Acabado con pintura en polvo
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
49 |  | 20 |  | 15 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
45.2 GARANTIA |  | 45.2.1 1 AÑO
45.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
45.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
45.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
45.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
45.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
45.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
45.6 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 46 (hidden)
LOTE No. 46. RUEDA DE HOMBRO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-046.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
RUEDA DE HOMBRO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
rueda para la cinesiterapia activa resistida. Permite el movimiento de rotación para el hombro y la escápula.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
46.1 Generales |  |  | 46.1.1 Rotacion | Bidireccional
|  |  | 46.1.2 Margen de regulacion de altura de eje | Ajustables
|  |  | 46.1.3 Margen de altura de eje con mastil | Ajustable
|  |  | 46.1.4 material | Base de acero para asegurar el montaje en la pared.
|  |  | 46.1.5 Tipo de freno. | Magnetico
|  |  | 46.1.6 Pantalla | LCD.
|  |  | 46.1.7 Funciones | Recuento de zancadas.
Zancadas por minuto.
Tiempo de ejercicio.
Calorías consumidas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
46.2 GARANTIA |  |  | 46.2.1 1 AÑO
46.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
46.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
46.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
46.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
46.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
46.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
46.6 INSTALACION |  |  | El oferente debera realizar la instalcion y puesta en funcionamiento del equipo sin costo adicional para la Subred Integrada de Servicios de Salud.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 47 (hidden)
LOTE No. 47. SIERRA CORTA YESOS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-047.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
SIERRA CORTA YESOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
sierra para yeso es una herramienta de uso médico. Es utilizada para poder retirar el yeso que ha sido fijado en alguno de los miembros del paciente
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
47.1. GENERAL |  | 47.1.1. TIPO DE ALIMENTACION | 110 - 120 VAC 50 -60 Hz.
|  | 47.1.2. POTENCIA | Minimo 300 W.
|  | 47.1.3. OSCILACIONES POR MINUTO. | 6.500 - 24.000
|  | 47.1.4. SONIDO EMITIDO DURANTE EL USO | 50 a 80 dBA.
47.2. ACCESORIOS |  | 47.2.1. 1 HOJA DE SIERRA CIRCULA NORMAL 50 MM.
47.2.2. 1 HOJA DE SIERRA CIRCULA NORMAL 65 MM.
47.2.3. 2 LLAVES PARA CAMBIO DE LAS HOJAS.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 24 |  | 16 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
47.3 GARANTIA |  | 47.3.1 1 AÑO
47.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
47.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
47.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
47.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
47.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
47.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
47.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 48 (hidden)
LOTE No. 48. SISTEMA DE POLEAS DOBLE PARED
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-048.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
SISTEMA DE POLEAS DOBLE PARED
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Útil y variado aparato de gimnasia terapéutica para gran variedad de ejercicios, enfocados en la reeducación de los músculos de las extremidades superiores
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
48.1 Generales | 48.1.1. Base |  | Metalico con pintura electrostatica.
| 48.1.2. Poleas |  | 2 poleas metalicas
| 48.1.3. Manijas |  | 2 manijas ergonomicas
| 48.1.4. Pesas |  | Minimo 10 pesas de 1 kg
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
48.2. GARANTIA |  | 48.2.1 1 AÑO
48.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
48.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
48.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
48.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
48.48. INSTALACION |  | El oferente debera realizar la instalcion y puesta en funcionamiento del equipo sin costo adicional para la Subred Integrada de Servicios de Salud.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 49
LOTE No. 49. SUCCIONADOR (ASPIRADOR DE SECRECIONES)
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-049.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
SUCCIONADOR (ASPIRADOR DE SECRECIONES)
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Unidad de succión eléctrica empleada en quirófanos y procedimientos menores con el fin de extraer líquidos mediante la generación de vacío.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
49.1 GENERALES |  | 49.1.1. Funcionamiento |  | Unidad de succión eléctrica |  | X |  | Pagina 1
|  | 49.1.2. Peso del equipo |  | Máximo 3,7 kg |  | X |  | Pagina 1
|  | 49.1.49. Presión de succión |  | mínimo 300 mmHg |  | X |  | Pagina 1
|  | 49.1. 4. Nivel de ruido |  | Máximo 65 dB |  | X |  | Pagina 1
|  | 49.1.5. Desplazamiento |  | Mínimo 15 l/min |  | X |  | Pagina 1
|  | 49.1.6. Vacuómetro |  | Incluye Vacuómetro en el panel frontal |  | X |  | Pagina 1
|  | 49.1.7. Perilla de succión o regulador de vació |  | incluye perilla de regulación en el panel frontal |  | X |  | Pagina 1
|  | 49.1.8. Requerimientos eléctricos |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz |  | X |  | Pagina 1
49.2. RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS |  | 49.2.1. Material |  | Plástico de 1 lt autoclavable |  | X |  | Pagina 1
49.3. ACCESORIOS |  |  | 49.3.1. Un vasos de succión plástico de repuesto de 1 lts autoclavable |  |  | X |  | compromiso contractual
|  |  | 49.3.2. Mínimo diez (10) unidades de filtros microbianos |  |  | X
|  |  | 49.3.3. certificado de calibración vigente. |  |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 |  | 14 | 24 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
49.4. GARANTIA |  |  | 49.4.1. 2 AÑOS |  |  | x |  | compromiso contractual
|  |  | 49.4.49. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred integradas de servicio de salud Sur. |  |  | x
|  |  | 49.4.49. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  | x
|  |  | 49.4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  | x
49.5. TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  | x
49.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  | x
49.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  | x
49.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 50 (hidden)
LOTE No. 50. TANQUE DE PAQUETES FRIOS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-050.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TANQUE DE PAQUETES FRIOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Intercambiador de calor con sistema de espirales y bobinas de refrigeración en aluminio en todo el volumen de congelamiento, para enfriamiento acelerado.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
50.1 Generales |  | 50.1.1 Material |  | acero inoxidable
50.1.2 Intercambiador de calor con sistema de espirales y bobinas.
|  | 50.1.3 Aislamiento |  | espuma de poliuretano
|  | 50.1.4 Tipo de tapa |  | horizontal o superior.
50.1.5 Con piloto de encendido
50.1.6 Con sistema de drenaje para limpieza y descongelación.
|  | 50.1.7 Temperatura máxima de congelación |  | – 10º C
|  | 50.1.8 Suministro de alimentacion |  | 110~120V. 50/60Hz
|  | 50.1.9 Capacidad |  | Minimo 12 paquetes
50.1.10 Ruedas para facil desplazamiento
50.2 Accesorios |  | 50.2.1 (10) Paquetes frios cervicales
50.2.2 (10) Paquetes frios estandar
50.2.3 (10) Paquetes frios lumbares
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 14 |  | 21 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
50.3 GARANTIA |  |  | 50.3.1 2 AÑOS
50.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
50.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
50.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
50.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
50.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
50.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
50.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 51 (hidden)
LOTE No. 51. TANQUE DE PARAFINA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-051.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TANQUE DE PARAFINA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo utilizado para la dilución de parafina por medio de aplicación de calor con fines terapéuticos en casos de artritis, artrosis y alteraciones vasculares de origen post traumático, para uso en la rehabilitación física de las articulaciones de los miembros torácicos y pélvicos del paciente.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
51.1 Generales | 51.1.1 MATERIAL |  | Plástico resistente con tapa
| 51.1.2 CAPACIDAD |  | 6 LB
| 51.1.3 TEMPERATURA |  | 51º - 57ºC.
| 51.1.4 TIEMPO DE FUSION |  | Parafina 6 horas
| 51.1.5 PARA TERAPIA DE: |  | manos y pies
51.1.6 CON INDICADOR DE ENCENDIDO
51.2 Accesorios | 51.2.2 PARAFINA |  | 7 libras de parafina
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 14 |  | 21 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
51.3 GARANTIA |  | 51.3.1 1 AÑO
51.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
51.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
51.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
51.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
51.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
51.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
51.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 52 (hidden)
LOTE No. 52. TANQUE DE REMOLINO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-052.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TANQUE DE REMOLINO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Para la estimulación de la circulación y aliviar el dolor, mediante la exploración de la reacción del cuerpo a los estímulos ejercidas por la presión de agua y calor.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
52.1. TANQUE DE REMOLINO MIEMBROS SUPERIORES Y MIEMBROS INFERIORES | 52.1.1 Generales | 52.1.1.1 Material | acero inoxidable 304
|  | 52.1.1.2 Turbina | ajustable en altura
Potencia de minimo 1/2 HP
52.1.1.3. Para terapia de hidromasaje de Miembros superiores e inferiores
|  | 52.1.1.4 Campacidad de tanque | Minimo 15 galones
52.1.1.5 Con sistema de drenaje
52.1.1.6 Con rodachines para facil traslado
52.1.1.7 Switch de encendido y apagado
|  | 52.1.1.8 fuente de alimentación | 110~120V. 50/60Hz
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 14 |  | 21 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
52.3 GARANTIA |  | 52.3.1 2 AÑOS
52.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
52.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
52.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
52.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
52.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
52.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
52.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 53 (hidden)
LOTE No. 53 TENS DIGITAL
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-053
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TENS DIGITAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
generador de corriente, que produce impulsos eléctricos con la energía suficiente para generar un potencial de acción (PA) en las células excitables: musculares o nerviosas (sensitivas con resultados analgésicos y eferentes con resultados motrices), y así modificar su estado habitual, que es el reposo.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
53.1. Generales | 53.1.1. Canales |  | mínimo 2 canales con aislamiento independiente
| 53.1.2. Controlado |  | Digital
| 53.1.3. Display |  | LCD o TFT
| 53.1.4. Tipos de trabajo |  | 53.1.4.1 EMS | Minimo 3 programas
|  |  | 53.1.4.2 TENS | Minimo 3 programas
|  |  | 53.1.4.3. Forma del pulso | bifasico onda cuadrarda
| 53.1.5. Alimentacion |  | a. Batería recargable
53.2. Accesorios | a. 2 juegos de Baterías Recargables
b. Un Cargador de baterias.
c. Bandas sujetadoras para los electrodos
d. Estuche de transporte.
e. 2 juegos de 4 electrodos autoadhesivos
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 14 |  | 18 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
53.3 GARANTIA |  | 53.3.1 1 AÑO
53.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
53.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
53.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
53.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
53.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
53.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
53.7 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 54 (hidden)
LOTE No. 54. TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-054.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es la medición de la presión arterial, dicho equipo es usado para determinar anomalías en la presión arterial como la hipotensión o la hipertensión.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
54.1 GENERALES |  | 54.1.1 Sistema |  | Electrónico
|  | 54.1.2 Rango de medición |  | De 0 a 300 mmHg
|  | 54.1.4 Display |  | LCD de mínimo 3 pulgadas
|  | 54.1.5 Tecnología de medida |  | Que soporte sobrepresiones de hasta 300 +/- 15 mmHg
|  | 54.1.6. Frecuencia de pulso |  | Entre 35 - 199 lpm
|  | 54.1.7 Tolerancia de error |  | un máximo de +/- 5 mmHg; con una desviación estándar de +/- 8 mmHg
|  | 54.1.8 Tiempo de medición de presión arterial |  | Máximo de 40 segundos
|  | 54.1.9 Funcionamiento |  | Por red eléctrica y a batería
54.2 ACCESORIOS |  | 54.2.1 Dos brazaletes reusables adulto de una vía libre de látex
54.2.2 Un brazalete reusable para adulto obeso de una vía, libre de látex
54.2.4 Dos brazaletes reusables pediátricos de una vía, libre de látex
54.2.5 Dos mangueras de una vía para presión arterial no invasiva (PANI)
54.2.6 Un cargador de batería
54.2.7 Un juego adicional de baterías recargables
54.2.8 Una canastilla para almacenaje de accesorios
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
54.3 GARANTIA | 54.3.1 1 AÑO
54.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
54.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
54.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
54.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
54.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
54.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
54.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
54.8. CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente y avalado por la ONAC
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 55 (hidden)
LOTE No. 55. ULTRASONIDO TERAPEUTICO
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-055.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ULTRASONIDO TERAPEUTICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo para terapia por medio de ondas ultrasónicas generadoras de micromasajes y calor.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
55.1 Generales |  | 55.1.1 Pantalla |  | LCD y/o TFT
|  | 55.1.2 Modos de trabajo |  | Continua
pulsátil: ciclos de trabajo
55.1.3 Frecuencia de oscilación de 1 y 3 MHZ
|  | 55.1.4 transductor de 5 cm2 |  | Cabezal sellado para tratamiento subacuáticos.
55.1.5 Selector de tiempo real de tratamiento de 0 a 29 min.
|  | 55.1.6 Selector de potencia de salida |  | seleccionables a watts y/o watt/cm2.
|  | 55.1.7 Con pantalla |  | Despliegue al menos tiempo de tratamiento. potencia de salida. indicador de modo continuo o pulsado
|  | 55.1.8 alimentación Eléctrica |  | Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz
55.2 Accesorios |  | 55.2.1 gel para ultrasonido 250ml
55.2.2 Transductor
55.2.3 Soporte del cabezal
55.2.4 Carro de transporte
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 25 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
55.3 GARANTIA |  |  | 55.3.1 2 AÑOS
55.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
55.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
55.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
55.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
55.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
55.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
55.7 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 56 (hidden)
LOTE No. 56. UNIDAD ODONTOLOGICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-056.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
UNIDAD ODONTOLOGICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que brindando apoyos anatómicos al paciente y al odontólogo para generar un puesto de trabajo que optimiza el desarrollo de las actividades odontológicas
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
56.1 GENERALES | 56.1.1 Material y pintura | Material resistente con pintura electrostática
| 56.1.2 Alimentación eléctrica | 110 -120 VAC 50 / 60 Hz, con motor reductor.
56.2 SILLON | 56.2.1 Movimientos totales del sillón | Con movimientos de ascenso y descenso por sistema eléctrico.
| 56.2.2 Movimientos del espaldar | Con espaldar reclinable mediante sistema eléctrico.
| 56.2.3 Apoyabrazos | Un apoyabrazos izquierdo fijo y el derecho escualizable con movimientos horizontales
| 56.2.4 Material del sillón | Tapicería en material aséptico de fácil limpieza y desinfección.
| 56.2.5 Caja de conexiones | En el espacio inferior o integrada al sillón.
56.3 MODULO | 56.3.1 Controles de | Movimientos del sillón
Encendido, apagado y nivel de intensidad de la lámpara
Encendido y apagado del negatoscopio
| 56.3.2 Accesorios anclados al módulo | Un manómetro indicador de la presión de aire
Un negatoscopio LED
| 56.3.3 Conexiones del módulo | conexión con acople para dos piezas de alta velocidad con manguera lisa
conexión con acople para una pieza de baja con manguera lisa
conexión con acople para jeringa triple con punta intercambiable
Con soporte que permita colocar las piezas de mano.
Acople rápido para cavitron
| 56.3.4 Controles | Control de mando en el módulo y pedal
56.4 ESCUPIDERA | 56.4.1 Material de fabricación | Taza en porcelana con rejilla
| 56.4.2 Función | Lava taza
Eyector de saliva y eyector quirúrgico
llenado de vaso
56.5 LAMPARA | 56.5.1 Fuente de luz | Luz LED
| 56.5.2 Ajuste de intensidad | Mínimo dos intensidades de luz
| 56.5.3 Seguridad | Con sistema de protección
56.6 BUTACOS | 56.6.1 Material de fabricación | Tapizado aséptico de fácil limpieza (libre de costuras).
| 56.6.2 Espaldar | Ajuste de altura graduable.
Inclinación graduable.
| 56.6.3 Base de los butacos | Montado sobre base con cinco rodachinas y pistón a gas.
| 56.6.4 Cantidad | 2
56.7 ACCESORIOS | 56.7.1 Un Tapete aislante en la base de la unidad (se debe instalar un tapete aislante en la base de la unidad del tamaño de la misma evitando dejar puntas que generen accidentes.)
56.7.2 Tres filtros de aire
56.7.3 Tres filtros de agua
56.7.4 Dos unidades de iluminación led de repuesto para la lámpara
56.7.5 Una bandeja auxiliar adaptable a la unidad en acero inoxidable
56.7.6 Tres Kit de baja velocidad: Contraangulo, Pieza recta y Micromotor
56.7.7 Tres piezas de mano de alta velocidad estándar de push button
56.7.8 Una Jeringa triple auxiliar de repuesto
56.7.9 Un forro protector cabeza – pies
56.7.10 Dos unidades de aceite lubricante para las piezas de mano en spray de mínimo 500 ml
56.7.11 Un tanque de agua auxiliar
56.7.12 Un soporte para lampara de fotocurado
56.7.13 Una bandeja soporte para cavitron
56.7.14. (1) compresor odontologico con las siguientes caracteristicas: Revestimiento de pintura interna y externa anticorrosiva (en polvo) para el tanque pulmón, Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC 50 - 60 Hz, con valvula para drenaje, Cantidad de motores 2 (de doble cabezote) libre de aceite, Potencia del motor Mínimo 1 HP por cabezal, Volumen del tanque 100 litros +/- 10 litros, Que incluya válvula de sobrepresión, válvula de corte y cojinetes de amortiguacion.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
56.8 GARANTIA |  | 56.8.1 2 AÑOS
56.8.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
56.8.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
56.8.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
56.9. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento tecnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
56.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
56.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
56.12 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
56.13. CONDICIONES DE PREINSTALACION |  | El oferente garantiza que realizara la instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos incluyando los materiales y elementos requeridos para dicho fin sin costo adicional para la Subred. NOTA: se debera tener en cuenta las condiciones de la infraestructura de la Subred, la cual podra ser verificada en visita de preinstalacion programada durante la ejecucion del proceso
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 57
LOTE No. 57. LÁMPARA PIELÍTICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-057.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LÁMPARA PIELÍTICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es la iluminación del campo quirúrgico o de procedimientos durante la realización de una cirugía o procedimiento menor, garantizando la emisión de luz sin necesidad de incremento en la temperatura del área iluminada
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
57. GENERALES | 57.1.1 Estructura |  | a. Cabezal sencillo |  | X |  | Pagina 4
|  |  | b. Control de encendido y apagado |  | X |  | Pagina 1
|  |  | c. Con sistema de brazo escualizables |  | X |  | Pagina 4
| 57.1.2 Características de luz |  | a. Lámpara tipo LED, luz fría |  | X |  | Pagina 1
|  |  | b. Vida útil de los LEDS de mínimo 40000 horas |  | X |  | Pagina 1
|  |  | c. Intensidad lumínica mínimo de 65.000 luxes a 1 m de distancia |  | X |  | Pagina 2
|  |  | d. Campo de luz entre 14 cm y 20 cm |  | X |  | Pagina 2
|  |  | e. Con rango de temperatura de entre 3500 °K – 5800 °K |  | X |  | Pagina 1
| 57.1.3 Ruedas |  | Base de mínimo 4 ruedas con freno |  | X |  | Pagina 4
| 57.1.4 Alimentación eléctrica |  | a. Una batería recargable con autonomía mínimo de 2 horas |  | X |  | Pagina 2
|  |  | b. Eléctrica de 110-120V / 50 – 60 Hz |  | X |  | Pagina 2
57.2 Accesorios |  |  | 57.2.1 Mínimo dos mangos esterilizables |  | X |  | compromiso contractual
|  |  | 57.2.2 Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud. |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
42 | 18 |  |  | 26 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
57.3 GARANTIA | 57.3.1 2 AÑOS |  |  |  | x
| 57.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de las subredes a las que va dirigido. |  |  |  | x
| 57.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | x
| 57.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | x
57.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico. |  |  |  | x
57.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | x
57.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | x
57.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 58
LOTE No. 58. CARRO DE MEDICAMENTOS
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-058.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CARRO DE MEDICAMENTOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo cuya función es la iluminación del campo quirúrgico o de procedimientos durante la realización de una cirugía o procedimiento menor, garantizando la emisión de luz sin necesidad de incremento en la temperatura del área iluminada
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
58.1 Generales | 58.1.1 Material |  | Plástico o metálico en material inoxidable |  | X |  | Pagina 1
| 58.1.2 Esquinas |  | Con parachoques |  | X |  | Pagina 1
58.2 Gavetas | 58.2.1 Cantidad |  | Mínimo 2 gavetas con seguro |  | X |  | Pagina 1
| 58.2.2 Tipo |  | a. Gaveta tipo unidosis con mínimo (24) compartimentos para organizar medicamentos |  | X |  | Pagina 1
|  |  | b. Gaveta para materiales endovenosos |  | X |  | Pagina 1
| 58.2.3 Sistema de bloqueo |  | Total, de los cajones o gavetas |  | X |  | Pagina 1
58.3 Ruedas | 58.3.1 Cantidad |  | 4 ruedas, giratorias |  | X |  | Pagina 1
| 58.3.2 Freno |  | Mínimo en dos de sus ruedas |  | X |  | Pagina 1
| 58.3.3 Generales |  | Mínimo 1 rueda antiestática |  | X |  | Pagina 1
58.4 Accesorios | 58.4.1 Un Soporte para los contenedores de desechos
58.4.2 Un Soporte para guardián
58.4.3 Un termohigrometro con certificado de calibracion.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
42 | 18 |  |  | 26 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
58.3 GARANTIA | 58.3.1 2 AÑOS |  |  |  | x |  | compromiso contracuales
| 58.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de las subredes a las que va dirigido. |  |  |  | x
| 58.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | x
| 58.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  |  |  | x
58.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico. |  |  |  | x
58.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | x
58.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | x
58.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | x
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal: FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
Dirección: calle 118 bis # 11d-51
Teléfono: 3779330

## 59 (hidden)
LOTE No. 59. BIOMBO 1,65X1,90
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-059.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BIOMBO 1,65X1,90
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
mueble formado por dos o más pantallas verticales articuladas, que pueden plegarse o extenderse para separar espacios privados tanto en interior como en exterior.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
59.1 GENERALES |  |  | 59.1. Biombo de 3 cuerpos
59.2. En tela
59.3. Con pintura electrostática
59.4. Dimensiones: alto 1,65m ancho 1,90 m (tolerancia +- 5 cms)
59.5. Con rodachinas de 2”.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE | PRODUCTO
52 | 14 |  |  | 18 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
59.3 GARANTIA | 59.3.1 1 AÑO
59.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de las subredes a las que va dirigido.
59.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
59.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono