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POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CANT.
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CALIBRACION y CERTIFICACION DE  TERMOHIGROMETRO MODELO DT.172 AÑO 2013 SERIE 13011147  TEMPERATURA MINIMA 10°C MAXIMO 30°C Y HUMEDAD MAXIMA 80% HR Y MINIMA 30% HR
	2
	
	

	2
	CALIBRACION y CERTIFICACION DE  LUXOMETRO MODELO DT-1308 SERIE 170425847
	1
	
	



CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
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	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES VERIFICABLES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El oferente debe realizar la acreditación que es un servicio de atestación y declaración de tercera parte sobre la competencia técnica y la imparcialidad de los organismos que evalúan la conformidad de productos y procesos con normas técnicas de mercado o con requisitos técnicos de exigencia legal.
 
La actividad de acreditación de ONAC se realiza de conformidad con la norma NTC ISO/IEC 17011, aplicable al organismo de acreditación, y aplicando las normas técnicas de exigencia y aceptación global para cada una de las modalidades de organismos de evaluación de la conformidad, como se indica a continuación.
	
Referentes / Reglas del Servicio de Acreditación	
Organismos de Inspección: ISO/IEC 17020:2012
Laboratorios de ensayo o prueba: ISO/IEC 17025:2005
Laboratorios de calibración: ISO/IEC 17025:2005
Laboratorios médicos o clínicos: ISO 15189::2012
Organismos de certificación de personas: ISO/IEC 17024:2012
Organismos de certificación de producto: ISO/IEC  17065:2012
Organismos de certificación de sistemas de gestión: ISO/IEC 17021:2011
 Proveedores de ensayos de aptitud:  ISO/IEC 17043
 Entidades de Certificación Digital: Criterios Específicos de Acreditación CEA - 4.1-10

Calibración de los Termohigrometros deberá realizarse mínimo en 3 puntos de temperatura y 3 puntos de humedad, esos 3 puntos de calibración deben ser por cada sensor, misma forma se debe asegurar que el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones nacionales e internacionales, estén trazados al sistema internacional de unidades y que los procedimientos utilizados para la respectiva calibración, sean los avalados por la norma actual.

Realizar la calibración de los equipos acorde a los métodos y normatividad vigente.

TEMPERATURA MINIMA 10°C MAXIMO 30°C Y HUMEDAD MAXIMA 80% HR Y MINIMA 30% HR

- Entregar los respectivos certificados de calibración de los equipos. 
- Método de calibración: el contratante debe de especificar que método utiliza durante el proceso de calibración. 
- Condiciones ambientales: las condiciones ambientales durante la calibración del instrumento. 
-Trazabilidad: especificar que patrón se utilizó para la calibración.  
- Incertidumbre de medición: Especificar como fue estimada la incertidumbre. 
- Resultados de la medición. - Logotipo de acreditación
-Entregar una batería de repuesto para cada Termohigrometro


Calibración del luxómetro se debe tener presente que este será utilizado en condiciones ambientales de una temperatura mínima de 18 grados centígrados y una máxima de 22 grados centígrados y una humedad relativa de mínima 40 y máxima de 60, además se debe garantizar que se realice en comparación con un estándar de referencia; logrando los valores promedios del patrón y del instrumento atraves de mínimo 10 mediciones en cada punto medio, teniendo presente lo estipulado en las normas actuales para la calibración de luxómetros de esta referencia.

Realizar mantenimiento de los equipos de acuerdo a la normatividad vigente.
-Entregar los respectivos certificados de calibración. 
-Mediaciones de calibración basadas en el método en “la fuente” o “detector”
-Evaluación de respuesta espectral (sensibilidad en distintas longitudes de onda).
-Evaluación de valores de patrón de iluminancia a partir de la ley de la inversa del cuadrado de la distancia entre la fuente y el detector del luxómetro a calibrar.
-Entregar una batería de repuesto para el luxómetro
	
	

	2
	El oferente deberá contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además a utilizar productos que cumplan con los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.
	
	

	3
	El oferente se compromete a que los químicos y desechos que se utilicen en la ejecución del objeto contractual, procederá a realizar la disposición final adecuada conforme a la legislación ambiental en materia de pos-consumo.
	
	

	4
	El oferente deberá Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1993, Ley 1150.
	
	

	5
	El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 “ por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo” en su artículo 2.2.4.6.28 en su numeral 1 que a la letra dice “ incluir los aspectos de  seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas” Resolución 0312 de 2019 “ por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y la Resolución 01956 del 25/04/2018, de la dirección general en su artículo 7.
	
	

	6
	El Oferente NO debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA.
	
	

	7
	La empresa debe contar con la capacidad logística necesaria para la prestación del servicio con responsabilidad, seguridad y precisión.
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	EXPERIENCIA PROPONENTE 

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos.

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones. 
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias. 
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). 
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras. 
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente 

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

	
	



El proponente:
  





__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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