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FICHA TÉCNICA
REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 
ANEXO No. 2






[bookmark: _GoBack]OBJETO: “PRESTAR SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL DEPÓSITO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UAERMV PROYECTO 7859 - META 2”.
1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.1 ALCANCE.

El alcance del proceso va dirigido a realizar las actividades de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos de medición y control de las condiciones ambientales del depósito del archivo central de la UAERMV. 

El servicio necesario consta del mantenimiento preventivo de todos los equipos de medición y control de las condiciones ambientales que se encuentran dentro del Archivo Central de la UAERMV.

Además del mantenimiento, es necesario que los equipos de medición puntual y medición constante sean calibrados por laboratorios de acreditación, para que sigan prestando el mejor servicio de lectura para el control de las condiciones ambientales del espacio de archivo. 

1.2 ENTREGA DE EQUIPOS

· El contratista deberá contar con el transporte y desplazamiento de los equipos a los laboratorios correspondientes para la calibración, en donde deberán contar con la maquinaria necesaria para el mantenimiento preventivo y las calibraciones de ejecución del contrato.

· El contratista deberá recoger los equipos en la ubicación Sede Operativa de la UAERMV, especificada anteriormente.

· El contratista recibirá los equipos de medición dentro de los contendores originales (cajas o bolsas plásticas) y deberá regresarlos en perfectas condiciones tal cual fueron entregados.

· El día de retiro de los equipos se deberá realizar un acta de salida con las especificaciones de cada equipo, así como el día de la entrega 


1.3 UBICACIÓN

El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá D.C., retirando los equipos desde la Sede Operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, la cual se encuentra ubicada en:

· Sede Operativa Carrera 22 D No 120-40 Predio La Elvira- Fontibón HB.
1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS:

Las siguientes son las condiciones y especificaciones técnicas a tener en cuenta para el servicio de calibración y mantenimiento preventivo de los equipos. 
 
	NOMBRE DEL EQUIPO
	MARCA Y REFERENCIA
	SERVICIO
	ESPECIFICACIONES

	Luxómetro
	Luxómetro pantalla LCD marca TASI TA812, serie 17002158
	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
	Laboratorio acreditado por la ONAC, así: 
· Iluminancia en 3 puntos: 1.000 lux, 2000 lux y 3000 lux

	Medidor de CO2
	Medidor de CO2 marca AMPROBE C01-100, serie 18090002
	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
	Calibración con gas de referencia 

	Uvímetro
	Uvímetro marca PCE PCE- UV34, serie 28714
	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
	Calibrar con equipos de referencia

	Termohigrómetro digital
	Termohigrómetro digital, datalogger marca TESTO 174H, serie 37264693
	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
	Laboratorio acreditado por la ONAC, así: 
· Humedad relativa 3 puntos: 40%, 60% y 80% 
· Temperatura 3 puntos 15°C, 18°C y 23°C 

	Termohigrómetros digitales
	Registrador de datos de temperatura, humedad Elitech RC- 4HC (USB) S/N: EF7216103401
	











MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
	






Laboratorio acreditado por la ONAC, así: 

· Humedad relativa 3 puntos: 40%, 60% y 80% 
· Temperatura 3 puntos 15°C, 18°C y 23°C 

	
	Registrador de datos de temperatura, humedad Elitech RC- 4HC (USB) S/N: EF7216103403
	
	

	
	Registrador de datos de temperatura, humedad Elitech RC- 4HC (USB) S/N: EF7216103405
	
	

	
	Registrador de datos de temperatura, humedad Elitech RC- 4HC (USB) S/N: EF7216103406
	
	

	Deshumidificadores
	Deshumidificadores electrónicos modelo: AIR-250, marca Steren. 
	MANTENIMIENTO
	Mantenimiento de (seis) 6 equipos

	
	
	
	




1.3 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN.

Mantenimiento:

· Presentar informe de las actividades realizadas en el mantenimiento preventivo y en la calibración de la siguiente forma: 
· Introducción
· Reseñar el laboratorio o empresa de ejecución de las actividades 
· Reseñar el o los operarios que realizaron las labores  
· Metodología del proceso o actividad realizada para cada equipo (incluir fotografías)  
· Evidenciar el buen estado y correcto funcionamiento de los equipos intervenidos 
· Equipos o elementos utilizados en las operaciones 
· Observaciones y recomendaciones.

Calibración:

· Para los equipos anteriormente mencionados que deben ser certificados se deberá: Expedir certificación de la calibración (de los equipos que se mencionan antes como certificables) bajo la NTC 17025:2017 de cada uno de los equipos, con la siguiente información: identificación de los equipos calibrados, identificación de los patrones utilizados y garantía de su trazabilidad, referencia al procedimiento o instrucción de calibración utilizado, condiciones ambientales durante la calibración, resultados de la calibración, incertidumbre asociada a la medida, fecha de calibración y firma (o equivalente) del responsable de la calibración. 

· Presentar certificación de acreditación de laboratorio vigente expedida por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC con el alcance en temperatura y humedad.
· Presentar certificación de acreditación de laboratorio vigente expedida por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC con el alcance en luminancia
· Presentar trazabilidad mediante certificado de calibración del gas de referencia
· Presentar certificado de calibración de radiómetro de referencia
· Presentar carta de convenios con el laboratorio acreditado


2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con el clasificador UNSPSC el servicio a contratar está identificado de la siguiente forma:

	Clasificación UNSPSC Cuarto nivel
	Grupo
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	81141504 
	F) Servicios 
	81) Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología 
	14) Tecnologías de fabricación 
	15) Control de calidad 
	04) Reparación o calibración de pruebas de equipo 



3 OTRAS OBLIGACIONES CON RESPECTO A PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL DEPÓSITO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UAERMV

Teniendo en cuenta que al presente proceso los servicios solicitados por la UAERMV le son aplicables las siguientes normas vigentes:

· Acuerdo 11 de 1996 de la Junta: Directiva del Archivo General de la Nación “Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos”; 
· Norma Técnica NTC-5921:2012
· Acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación, por el cual se desarrolla el capítulo 7 “Conservación y organización de documentos 
· Acuerdo 050 de 2000 Archivo General de la Nación, por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII “conservación de documentos”, del reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”
· Acuerdo 006 de 2014 Archivo General de la Nación, por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000. Decreto 1080 de 2015

· De acuerdo con lo anterior, durante la ejecución del contrato se deberá cumplir con la normatividad aplicable a las Empresas que realicen las actividades de comercio de otros tipos de maquinaria y equipos entre otras.

· El contratista deberá certificar que cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado, de conformidad con lo establecido en Decreto 052 de 2017 “por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).”


Yo __________________________________ con número de identificación ___________ actuando como representante legal del oferente, me comprometo a dar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas estipuladas en la presente ficha técnica, por lo tanto, se suscribe a continuación:
 
_____________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PROPONENTE: __________________________ 

Ciudad y fecha: __________________________
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