## MATRIZ EB
SERVICIO | SUBRED | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA DEL EQUIPO | MODELO DEL EQUIPO | SERIE | NIVEL RIESGO | FECHA DE INSTALACIÓN | PROVEEDOR | ACTIVIDADES A REALIZAR | PERIOCIDAD MTTO | FECHA PRÓXIMO MTTO | METROLOGÍA | FECHA PROX METROLOGÍA | VIDA UTIL | INVIMA | PERIOCIADAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | CAPACITACIÓN | PROGRAMACIÓN | HORAS CAPACITACION
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Ecocardiógrafo | MINDRAY | M9 | CC1-95001143 | IIa | 2019-08-01 | PROMEDCO | 1 Cuestione y escuche Indague con el usuario, si el sistema ha presentado algún problema o si tiene alguna persona en referencia al equipo. 2 Documente Establezca en el informe de servicio que se va a realizar un mantenimiento preventivo. Verifique la existencia de todos los transductores y las opciones del sistema. 3 Encendido Encienda el sistema y verifique que todos los ventiladores funcionan correctamente. Observe el monitor para descartar cualquier mensaje de error durante la carga de la aplicación. 4 Transductores Verifique que el sistema reconoce correctamente los transductores. 5 Visualización Verifique la imagen desplegada en el monitor. 6 Protocolos (Presets) Almacene la configuración de todos los protocolos del equipo. | ANUAL | 2024-02-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2024-12-01 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Ecocardiógrafo | MINDRAY | M9 | CC1-95001145 | IIa | 2019-08-01 | PROMEDCO | 1 Cuestione y escuche Indague con el usuario, si el sistema ha presentado algún problema o si tiene alguna persona en referencia al equipo. 2 Documente Establezca en el informe de servicio que se va a realizar un mantenimiento preventivo. Verifique la existencia de todos los transductores y las opciones del sistema. 3 Encendido Encienda el sistema y verifique que todos los ventiladores funcionan correctamente. Observe el monitor para descartar cualquier mensaje de error durante la carga de la aplicación. 4 Transductores Verifique que el sistema reconoce correctamente los transductores. 5 Visualización Verifique la imagen desplegada en el monitor. 6 Protocolos (Presets) Almacene la configuración de todos los protocolos del equipo. | ANUAL | 2024-02-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2024-12-01 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Materno Infantil | Ecocardiógrafo | MINDRAY | DC-70 | CJ1-94000721 | IIa | 2019-08-01 | PROMEDCO | 1 Cuestione y escuche Indague con el usuario, si el sistema ha presentado algún problema o si tiene alguna persona en referencia al equipo. 2 Documente Establezca en el informe de servicio que se va a realizar un mantenimiento preventivo. Verifique la existencia de todos los transductores y las opciones del sistema. 3 Encendido Encienda el sistema y verifique que todos los ventiladores funcionan correctamente. Observe el monitor para descartar cualquier mensaje de error durante la carga de la aplicación. 4 Transductores Verifique que el sistema reconoce correctamente los transductores. 5 Visualización Verifique la imagen desplegada en el monitor. 6 Protocolos (Presets) Almacene la configuración de todos los protocolos del equipo. | ANUAL | 2024-02-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2025-04-15 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | HOLTER ECG DIAGNOSTIC MONITORING TEST | DMS DM SOFTWARE | CARDIOSCAN | S3-BP-704 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | 1 La revisión de instalación por SETUP. 2 Desfragmentación de disco duro. 3 La eliminación de archivos TMP. 4 Liberación de espacio en el disco duro. 5 Ejecución del antivirus. 6 Realizar una copia de seguridad. 7 Limpiar la papelera de reciclaje. | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 10 años | 2029-10-01 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | CAMINADORA PROFESIONAL | PARIS | SPORT FITNESS | 201812032014 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Mantenimiento de la tarjeta electronica de control y procesamiento 2 Verificacion y mantenimiento de los cable 3 Puebas via software del equipo, programacion de parametros pre configurados 4 Pruebas de seguridad eléctrica y funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | N/A | N/A | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Electrocardiografo 12 derivaciones | CONTEC | 300 G | 19021100006 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Mantenimiento de la tarjeta electronica de control y procesamiento 2 Verificacion y mantenimiento del cable de paciente 3 Puebas via software del equipo, programacion de parametros pre configurados 4 Pruebas de seguridad eléctrica y funcionamiento | ANUAL | 2023-10-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2023-08-01 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Electrocardiografo 12 derivaciones | CONTEC | 300 G | 19021100007 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Mantenimiento de la tarjeta electronica de control y procesamiento 2 Verificacion y mantenimiento del cable de paciente 3 Puebas via software del equipo, programacion de parametros pre configurados 4 Pruebas de seguridad eléctrica y funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2023-08-01 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Materno Infantil | Electrocardiografo 12 derivaciones | CONTEC | 300 G | 19021100008 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Mantenimiento de la tarjeta electronica de control y procesamiento 2 Verificacion y mantenimiento del cable de paciente 3 Puebas via software del equipo, programacion de parametros pre configurados 4 Pruebas de seguridad eléctrica y funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2023-08-01 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14012 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14016 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14018 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14020 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14022 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14028 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14040 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14011 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2024-01-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14561 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14543 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14545 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14547 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14549 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-11-05 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14551 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14552 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-11-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14555 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Holter | DMS | DMS300-3A | 3A-14556 | IIa | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Carro de paro | HERMAN MILLER | EMERGENCY CART | 1 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Según necesidad | ANUAL | 2023-08-01 | N/A | N/A | 5 años | 2029-10-23 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Desfibrilador | MINDRAY | D3 | ez-94018664 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | Inspeccionar internamente los componentes electricos, electronicos y mecanicos Verificación de encendido de leds, sonido de alarmas, funcionamiento de teclas y perillas de selección (encoder). Inspeccionar el equipo en forma externa Limpieza interna y externa del equipo Encender el equipo y revisar el correcto funcionamiento de las baterias Revisar que se hayan realizado correctamente los test de seguridad diarios, semanal y mensual Revisar el estado del cable extensión y el sensor SPO2, Verificar el correcto reconocimiento del cable y verificar la curva. Revisar el estado del cable troncal y los latiguillos de ECG, Verificar el correcto reconocimiento del cable, verificar la amplitud, linealidad y centrado de la onda para las diferentes derivadas Prueba de funcionamiento Realizar el test de seguridad manual, y comprobar que no se detecte ningun error (Verifique que aparezca en pantalla "SYSTEM OK") Configurar el equipo en modo manual y ajustar la energia a 1 J, realizar descarga de energia, repetir el proceso para 100 y 200 J y verificar que la energia liberada sea la adecuada Verificar el correcto funcionamiento de la pantalla Verificar que la impresora termica funcione adecuadamente y realizar la limpieza del rodillo de arrastre Verificar que la transmisión de datos entre el equipo y un computador personal se realiza correctamente | SEMESTRAL | 2023-09-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2030 | SEMESTRAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Laringoscopio | HEINE | SET NEO | 1232017349 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Limpieza Verificación visual Verificación de parametros Ajustes | ANUAL | 2023-08-01 | N/A | N/A | 5 años | 2026 | SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 1 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | N/A | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Monitor Multiparametro con IBP | EDAN | IM70 | 360080-M18C15280001 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Inspeción mecanica del equipo 2 Verificación del estado de los cables de paciente (sensor de SPO2, NIBP, Sensor de temperatura) 3 Mantenimiento de la tarjeta electrónica de procesamiento y control. 4 Mantenimiento de la fuente de alimentación y conecciones. 5 Pruebas de funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2028-09-25 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Monitor Multiparametro con IBP | EDAN | IM70 | 360080-M18C15280006 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Inspeción mecanica del equipo 2 Verificación del estado de los cables de paciente (sensor de SPO2, NIBP, Sensor de temperatura) 3 Mantenimiento de la tarjeta electrónica de procesamiento y control. 4 Mantenimiento de la fuente de alimentación y conecciones. 5 Pruebas de funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2028-09-25 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Bascula digital para bebes con tallimetro | healt o meter | 553 KL | 5530030172 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Limpieza Verificación visual Verificación de parametros Ajustes | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2023-07-17 | SEMESTRAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Tensiometro de pared analogo | HEINE | GAMMA XXL | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | Limpieza Verificación visual Verificación de parametros Ajustes | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2028-10-05 | SEMESTRAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Equipo de organos | HEINE | HEINE/X.095.12.307 | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | Limpieza Verificación visual Verificación de parametros Ajustes | ANUAL | 2023-08-01 | N/A | N/A | 5 años | 2026-07-21 | SEMESTRAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | DIVAN | MB | N/A | 1 | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | SEMESTRAL
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Bascula adulto | healt o meter | 160Kg | 1600019726 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Limpieza Verificación visual Verificación de parametros Ajustes | ANUAL | 2023-08-01 | Anual | 2024-01-01 | 5 años | 2023-07-17 | SEMESTRAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Glucometro | PROCAPS | GlucoQuick Vital | JW080863 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Limpieza Verificación visual Verificación de parametros Ajustes | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | N/A | SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Cinta metrica de pared | healt o meter | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/SEMANAL | N/A
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Escalerilla | MB | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/SEMANAL | N/A
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Mesa auxiliar de acero | MB | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/SEMANAL | N/A
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Martillo de reflejos | healt o meter | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/SEMANAL | N/A
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Cinta metrica | healt o meter | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | Generador de marcapaso | OSYPKA | 101 H | 1844102 | IIb | 2019-07-01 | GBARCO | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-10-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2023 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Generador de marcapaso | OSCOR | PACE 101 H | 1833304 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-10-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2028 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Maquina de anestesia | GE | WATO EX65 PRO | SM618190080MA | IIb | 2019-07-01 | GBARCO | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | TRIMESTRAL | 2023-10-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 10 años | 2029-05-06 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | ANGIOGRAFO | TOSHIBA | INFINITY 8000V | G3C1692042 | IIb | 2019-08-01 | TOP MEDICAL | Revise el detector Calibración el Detector Revise la regulación automática KV Calibre las herramientas de centrado (si está presente) Revise el foco Observaciones y/o Reporte Inicial del Cliente Compruebe visualmente la integridad general de la unidad, prestando especial atención al cableado externo y e integridad de las carcasas. Revise los subsistemas de los motores Revise los parámetros de exposición y recalibración Verifique los subsistemas de dirección y frenos de las ruedas Revise la seguridad de movimientos Revise los niveles de emisión Verifique los controles generales de todos los accesorios (monitores, impresoras, mandos a distancia, si estánpresentes) | TRIMESTRAL | 2023-09-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 10 años | 2029-08-20 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Polígrafo de presiones | ST JUDE | WORK MATE EP4 | k252533-t11 | IIb | 2019-08-01 | ST JUDE | Calibración el Detector Revise la regulación automática KV Calibre las herramientas de centrado (si está presente) Revise el foco Observaciones y/o Reporte Inicial del Cliente Compruebe visualmente la integridad general de la unidad, prestando especial atención al cableado externo y e integridad de las carcasas. Revise los subsistemas de los motores Revise los parámetros de exposición y recalibración Verifique los subsistemas de dirección y frenos de las ruedas Revise la seguridad de movimientos Revise los niveles de emisión Verifique los controles generales de todos los accesorios (monitores, impresoras, mandos a distancia, si estánpresentes) | ANUAL | 2024-01-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 10 AÑOS | N/A | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Generador de marcapaso | OSCOR | PACE 101 H | 1833305 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-10-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2028 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Monitor Multiparametro con IBP | EDAN | IM70 | 360080-M18C152800007 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Inspeción mecanica del equipo 2 Verificación del estado de los cables de paciente (sensor de SPO2, NIBP, Sensor de temperatura) 3 Mantenimiento de la tarjeta electrónica de procesamiento y control. 4 Mantenimiento de la fuente de alimentación y conecciones. 5 Pruebas de funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2029-12-20 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Monitor Multiparametro con IBP | EDAN | IM70 | 360080-M18C15280012 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Inspeción mecanica del equipo 2 Verificación del estado de los cables de paciente (sensor de SPO2, NIBP, Sensor de temperatura) 3 Mantenimiento de la tarjeta electrónica de procesamiento y control. 4 Mantenimiento de la fuente de alimentación y conecciones. 5 Pruebas de funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2029-12-20 | DIARIA/SEMANAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Monitor Multiparametro con IBP | EDAN | IM70 | 360080-M18C15280013 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Inspeción mecanica del equipo 2 Verificación del estado de los cables de paciente (sensor de SPO2, NIBP, Sensor de temperatura) 3 Mantenimiento de la tarjeta electrónica de procesamiento y control. 4 Mantenimiento de la fuente de alimentación y conecciones. 5 Pruebas de funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2029-12-20 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Monitor Multiparametro con IBP | EDAN | IM70 | H19201010323002 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | 1 Inspeción mecanica del equipo 2 Verificación del estado de los cables de paciente (sensor de SPO2, NIBP, Sensor de temperatura) 3 Mantenimiento de la tarjeta electrónica de procesamiento y control. 4 Mantenimiento de la fuente de alimentación y conecciones. 5 Pruebas de funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2029-12-20 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Carro de paro | HERMAN MILLER | EMERGENCY CART | 2 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Según necesidad | ANUAL | N/A | N/A | N/A | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Desfibrilador | MINDRAY | D3 | EZ-94018660 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | Inspeccionar internamente los componentes electricos, electronicos y mecanicos Verificación de encendido de leds, sonido de alarmas, funcionamiento de teclas y perillas de selección (encoder). Inspeccionar el equipo en forma externa Limpieza interna y externa del equipo Encender el equipo y revisar el correcto funcionamiento de las baterias Revisar que se hayan realizado correctamente los test de seguridad diarios, semanal y mensual Revisar el estado del cable extensión y el sensor SPO2, Verificar el correcto reconocimiento del cable y verificar la curva. Revisar el estado del cable troncal y los latiguillos de ECG, Verificar el correcto reconocimiento del cable, verificar la amplitud, linealidad y centrado de la onda para las diferentes derivadas Prueba de funcionamiento Realizar el test de seguridad manual, y comprobar que no se detecte ningun error (Verifique que aparezca en pantalla "SYSTEM OK") Configurar el equipo en modo manual y ajustar la energia a 1 J, realizar descarga de energia, repetir el proceso para 100 y 200 J y verificar que la energia liberada sea la adecuada Verificar el correcto funcionamiento de la pantalla Verificar que la impresora termica funcione adecuadamente y realizar la limpieza del rodillo de arrastre Verificar que la transmisión de datos entre el equipo y un computador personal se realiza correctamente | SEMESTRAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2030 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Laringoscopio | HEINE | SET NEO | 12032017347 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Limpieza Verificación visual Verificación de parametros Ajustes | ANUAL | 2023-08-01 | N/A | N/A | 5 años | 2026 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 1 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Carro de paro | HERMAN MILLER | EMERGENCY CART | 3 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Según necesidad | ANUAL | N/A | N/A | N/A | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Desfibrilador | MINDRAY | D3 | ez-94018685 | IIb | 2019-07-01 | GERMAR | Inspeccionar internamente los componentes electricos, electronicos y mecanicos Verificación de encendido de leds, sonido de alarmas, funcionamiento de teclas y perillas de selección (encoder). Inspeccionar el equipo en forma externa Limpieza interna y externa del equipo Encender el equipo y revisar el correcto funcionamiento de las baterias Revisar que se hayan realizado correctamente los test de seguridad diarios, semanal y mensual Revisar el estado del cable extensión y el sensor SPO2, Verificar el correcto reconocimiento del cable y verificar la curva. Revisar el estado del cable troncal y los latiguillos de ECG, Verificar el correcto reconocimiento del cable, verificar la amplitud, linealidad y centrado de la onda para las diferentes derivadas Prueba de funcionamiento Realizar el test de seguridad manual, y comprobar que no se detecte ningun error (Verifique que aparezca en pantalla "SYSTEM OK") Configurar el equipo en modo manual y ajustar la energia a 1 J, realizar descarga de energia, repetir el proceso para 100 y 200 J y verificar que la energia liberada sea la adecuada Verificar el correcto funcionamiento de la pantalla Verificar que la impresora termica funcione adecuadamente y realizar la limpieza del rodillo de arrastre Verificar que la transmisión de datos entre el equipo y un computador personal se realiza correctamente | SEMESTRAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2030 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Vitrina vertical | INDUCOL | 3 PIES | VV-3BL-1DICD | I | 2019-07-01 | INDUCOL | Proveedor | anual | N/A | N/A | N/A | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | NA | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | CALENTADOR DE MEDIOS | LF | READY BOX | C0818R024R | I | 2019-07-01 | RX | Proveedor | anual | 2023-10-01 | N/A | N/A | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | NA | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | INYECTOR | ANGIOMAT | INLLUMENA | C105009C018 | IIb | 2019-07-01 | RX | Proveedor | ANUAL | 2024-03-01 | N/A | N/A | 5 AÑOS | 2027-05-16 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Termohiglometro | Z | HTC- 2A | 3 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 4 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 5 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Camillas con barandas | MB | MB 16-3 | 1 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | ANUAL | N/A | N/A | N/A |  | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Camillas con barandas | MB | MB 16-3 | 2 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | ANUAL | N/A | N/A | N/A |  | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Camillas con barandas | MB | MB 16-3 | 3 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | ANUAL | N/A | N/A | N/A |  | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Camillas con barandas | MB | MB 16-3 | 4 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | ANUAL | N/A | N/A | N/A |  | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Monitor de signos vitales con capnografia y lector de gases anestésicos | GE | B40 | SKZ18300011WA | IIb | 2019-07-01 | GBARCO | 1 Inspeción mecanica del equipo 2 Verificación del estado de los cables de paciente (sensor de SPO2, NIBP, Sensor de temperatura) 3 Mantenimiento de la tarjeta electrónica de procesamiento y control. 4 Mantenimiento de la fuente de alimentación y conecciones. 5 Pruebas de funcionamiento | ANUAL | 2023-11-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | 2029 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 1 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 AÑOS | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Instrumental necesario de acuerdo con el tipo de procedimientos que se realizan en el servicio. | MARTIN | NA | NA | I | 2019-07-01 | MEDIJIMAR | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | ANUAL | 2023-08-01 | N/A | N/A | 5 AÑOS | 2025 | DIARIA/MENSUAL | NA | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Bomba circulación extracorpórea | STOCKERT-LIVANOVA | HLM S5 | 48E6554 | IIb | 2019-07-01 | LIVANOVA | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | CUATRIMESTRAL | 2023-11-01 | N/A | N/A | 5 años | 2030 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Intercambiador de calor | SORIN-3T | HC-3T | 16S18492 | IIb | 2019-07-01 | LIVANOVA | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | CUATRIMESTRAL | 2023-11-01 | N/A | N/A | 5 años | 2030-03-03 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Salvador de Celulas | SORIN GROUP | XTRA | B030063M17 | IIb | 2019-07-01 | LIVANOVA | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | CUATRIMESTRAL | 2023-11-01 | N/A | N/A | 5 años | 2030 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Fotóforo de luz fría. | HIENE | J-008.31.413 | 11040166909 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | N/A | N/A | 5 años | 2025 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Unidad electro quirúrgica | LEDSPA | SURTRON 300 | 5170191119 | IIb | 2019-07-01 | IMCARE | 1 Mantenimiento a la tarjetas, fuente, procesamiento, control alta tensión 2 Verificación del eléctrodo neutro, pinza corte y coagulación. 3 Verificación y Mantenimiento a la estructura y accesorios externos. 4 Pruebas de seguridad eléctrica y funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 10 AÑOS | 2023 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Sierra torácica | SISMATEC | SERRATEC III | 515532503 | IIa | 2019-07-01 | ARROW | 1- Instalar una hoja de sierra en buen estado. Gire el protector de la sierra y monte la hoja nueva verificando que cierre adecuadamente y que la hoja quede firme. 2- Conectar la sierra a un cable flexible en buen estado y verificar que ajuste de manera adecuada. 3- Conectar este montaje al motor y pedal. Encienda la sierra y déjela trabajar por aproximadamente 20 segundos. Verifique que esta se mueva de manera libre y uniforme sin ruido excesivo tanto a alta como a baja velocidad. 4- Detenga la sierra y verifique el protector de la sierra y el cuerpo de la sierra por puntos calientes. 5- Verifique el buen estado del empaque en la parte superior de la sierra. | SEMESTRAL | 2023-11-01 | N/A | N/A | 5 años | 2025 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Analizador de coagulación | ACT1004190 | ACTPLUS | ACT100 | IIa | 2019-07-01 | MEDTRONIC | Inspección del sistema de alimentación eléctrica Retirar cubiertas del equipo Limpieza interna general Lubricación general del motor de acercamiento Revisión de conexiones eléctricas Alineación y limpieza del conector de 20 pines Acondicionamiento de señales con cartucho cerámico Revisión de la tarjeta de control Revisión completa de todos los parámetros Limpieza general Verificación del correcto funcionamiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2029 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Consola de contra pulsación | MARQUET CARDIACT | CS 300 | 520998-00-3023-S | IIb | 2019-07-01 | GBARCO | Según manual de mantenimiento | SEMESTRAL | 2023-12-01 | N/A | N/A | 5 años | 2028 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Marcapasos bicameral | Medtronic | 5392 | DJH033045P | IIb | 2019-07-01 | MEDTRONIC | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2024-03-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2028 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 3 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 4 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Cirugía Cardiovas-cular: | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 2 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 3 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 4 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Termohiglometro | HTC | HTC- 2A | 5 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | N/A | N/A | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Laringoscopio | HEINE | SET NEO | 1232017563 | I | 2019-07-01 | IMCARE | Limpieza Verificación visual Verificación de parametros Ajustes | ANUAL | 2023-08-01 | N/A | N/A | 5 años | 2026 | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Delantales plomados | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Delantales plomados | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Delantales plomados | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Delantales plomados | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Protectores gonodal | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Protectores gonodal | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Protectores tiroides | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Protectores tiroides | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Protectores tiroides | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | Protectores tiroides | SIEVERT | N/A | N/A | I | 2019-07-01 | IMCARE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | N/A | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | INFUSOR |  |  | 181120954 | I | 2019-07-01 |  | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | Anual | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | N/A | N/A
Electrofisiología y Hemodinamia | Santa Clara | INFUSOR |  |  | 1901238721 | I | 2019-07-01 |  | Actividades especificados en el manual que se entregara con el equipo | Anual | N/A | N/A | N/A | 5 años | N/A | DIARIA/MENSUAL | SEMESTRAL | N/A | N/A
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | MAPA | CONTEC | ABPM50 | 18090100033 | I | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2026-08-10 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | MAPA | CONTEC | ABPM50 | 18090100003 | I | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2026-08-10 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | MAPA | CONTEC | ABPM50 |  | I | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2026-08-10 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | MAPA | CONTEC | ABPM50 |  | I | 2019-07-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-08-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2026-08-10 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Diagnóstico cardiovascular | Santa Clara | MAPA | CONTEC | ABPM50 | 22091300061 | I | 2022-12-01 | GERMAR | Según manual de mantenimiento | ANUAL | 2023-12-01 | ANUAL | 2024-01-01 | 5 años | 2026-08-10 | DIARIA | SEMESTRAL | A concertar con el proveedor y el personal implicado de la sede | Según necesidad
Note on C101: CLOSTER PHARMA: SE ADICIONA, YA QUE NO SE EVIDENCIA EN INVENTARIO
Note on C102: CLOSTER PHARMA: SE AÑADE, YA QUE NO SE EVIDENCIA EN INVENTARIO