## EQUIPOS MÉDICOS Y DE AMBULANCIA
ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD
1 | BOMBA DE INFUSIÓN DE UNA VÍA | 1. Pantalla táctil de minimo 4" pulgadas 2. Modos de Infusión: Modo Tasa o ml/h, Modo de peso corporal, Modo de goteo, Modo de tiempo 3. Precisión del sistema: ≥1 ml/h, ± 5 % 4. Tasa de infusión: 0.01 hasta 2.000ml/h. 5. VTBI (volumen Bolsa a infundir): 0 – 9999 ml 6. Tasa KVO: 0.01-5.00 ml/h. 7. Tasa de purga: 200 ml/h para set de 20 gotas/ml y 400 ml/h para set de 60 gotas/ml. 8. Tasa de bolo: 0.1 - 2.000 ml/h para set de 20 gotas/ml 0.1 - 400 ml/h para set de 60 gotas/ml 9. Protección contra líquidos IP24 10. Software en español, puerta eléctrica y protección contra flujo libre para fácil operación y seguridad del paciente. 11. Sensor de presión superior e inferior 12. Ajuste y edición de parámetros directamente desde la pantalla 13. Volumen de alarma y brillo de pantalla ajustables 14. Almacenamiento de historial de más de 5.000 registros 15. Fuente de alimentación: Energía CA: 110v-240v, 50 / 60hz, Energía DC externa: 15v, Batería: batería de polímero de litio 11,1v 2600mah más de 9 horas de tiempo de funcionamiento @ 25 ml/h menos de 6 horas para cargar completamente. | 160
2 | CAMA ELÉCTRICA DE 4 PLANOS CON RESPALDO DE BATERÍA | 1. Cama eléctrica 2. Capacidad de peso máximo del paciente: 227 kg. 3. Altura mínima de la cama sin colchón: 37 cm. 4. Altura máxima de la cama sin colchón: 78 cm. 5. Ancho total de la cama: 100 cm. 6. Longitud total de la cama: entre 200 y 220 cm. 7. Ángulo máximo de Trendelenburg: 12°. 8. Ángulo máximo de Antitrendelenburg: 12°. 9. Sistema de frenado centralizado. 10. Fuente de alimentación: 100 – 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz nominales, 5 amperios. 11. RCP manual y automático. 12. Respaldo de batería auxiliar. 13. Barandillas laterales en ABS bloqueables y plegables, con descenso neumático. 14. Cabecero y piecero extraíbles sin herramienta. 15. Paragolpes. 16. Estructura metálica con pintura electroestática. 17. Litera con 3 articulaciones (4 planos) Uno fijo y tres móviles. | 50
3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Monitor compatible con tipo de paciente: ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL 2. Pantalla táctil TFT de 12.1" pantalla de alta resolución 800x600 2.1 Número máximo de formas de onda: 11 3. Parametro ECG 3.1 Modo de derivación: Cable de 3 derivaciones: I, II, III y Cable de 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 4. Parametro Frecuencia cardiarca 4.3 Frecuencia Cardiaca: Debe cubrir el Rango de 15 lpm a 300 lpm, como mínimo 4.4 Precisión frecuencia cardiaca: ±1 % o ±1 lpm 5. Parametros RESP 5.1 Rango de medición de RR: Adultos: de 0 rpm a 120 rpm, Neonatos/pediátricos: de 0 a 150 rpm 5.2 Resolucion: 1 rpm 6. Parametro PANI 6.1 Modo: Manual, automatico y Continuo 6.2 Rango de medición y alarma: -Modo adulto: SYS: de 40 mmHg a 270 mmHg, DIA: de 10 mmHg a 215 mmHg, MAP: de 20 mmHg a 235 mmHg -Modo pediatrico: SYS: de 40 mmHg a 230 mmHg, DIA: de 10 mmHg a 180 mmHg, MAP: de 20 mmHg a 195 mmHg -Modo neonatal: SYS: de 40 mmHg a 135 mmHg, DIA: de 10 mmHg a 100 mmHg, MAP: de 20 mmHg a 110 mmHg 6.3 Resolución de la presion: 1 mmHg 7. Parametro SPO2 7.1 Rango de medición del: 0% a 100% 7.2 Resolución: 1% 7.3 Precisión: Pacientes adultos y pediatrico: ±2 % y Pacientes neonatos: ±3 % 8. Parametro FP 8.1 Rango de medicion de: 25 lpm a 300 lpm 8.2 Precisión: ±3 lpm 9. Parametro TEMP 9.1 Canales: Mínimo 2 9.2 Rango de medición y alarma de: 0 °C a 50 °C o su equivalente en °F 9.3 Precisión: ±0,1 °C 10. Peso: 5kg como maximo 11. Bateria de iones de litio con autonomia de >5 horas 12. Información de tendencias y datos 120 Horas todos los parámetros en formato de tabla y gráficos 13. Almacenamiento 1200 mediciones de PANI y 200 eventos 14. Cuente con protocolo para integración de dispositivos de ventilacion 15. Opción de incorporar modulo de agente anestesico | 80
4 | BALANZA DIGITAL PESA BEBES (GRADO MEDICO) CON INFANTÓMETRO | 1. Báscula digital 2. Rango de medición de 0-20Kg o su equivalente en Lb 3. Resolución mínimo de 10g. 4. Pantalla LCD 5. Cinta métrica entre el rango 0 y 60 cm | 48
5 | INFANTÓMETRO | 1. Superficies lisas, para una fácil limpieza. 2. Alcance de medición: 10 – 100 cm 3. División: 1 mm | 48
6 | CINTA ANTROPOMÉTRICA | 1. Cinta métrica extraíble sin escalas, para medir con precisión el perímetro corporal. 2. Alcance de medición: 0 - 205 cm 3. División: 1 mm | 48
7 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | 1. Mangos de alta calidad con encendido y apagado automáticos 2. Compatible con todos los mangos de 3,5 V 3. Cables en espiral que se extienden hasta 4 metros 4. Oftalmoscopio 4.1 Coaxial de 3,5 V 4.2. 28 lentes de enfoque, de una gama de -25 a +40 dioptrías 4.3. 18 combinaciones distintas de aperturas y filtros 4.4. Con bombilla LED 5. Otoscopio 5.1 Lente de gran angular que permite la instrumentación bajo aumento óptico 5.2 Sistema sellado, para otoscopia neumática y el diagnóstico de la otitis media 5.3 Con bombilla LED | 30
8 | TENSIÓMETRO DE ANEROIDES DE PARED | 1. Rango de medición de 0-300mmHg 2. Precisión de medición de +/-3mmHg 3. Intervalos de 10mmHg 4. Caratula cuadrada de 15cm 5. Sistema de seguridad antifuga 6. Perilla de insuflacion y sistema de desinflado 7. Tubo enrrolado 200 cm o mas 8. Libre de mercurio y latex | 30
9 | TALLIMETRO PORTÁTIL DE 20 A 205 cms | 1. Placa de base grande y sólida, para una posición segura. 2. Alcance de medición: 20-205cm 3. División: 1 mm 4. Lectura precisa de los resultados | 30
10 | TERMO-HIGRÓMETRO DIGITAL CON CALIBRACIÓN | 1. Rango de temperatura: -50°~+70°C 2. Rango de humedad: 10%~99%HR 3. Resolución de temperatura: 0,1° (0,2°) 4. Resolución de humedad: 1% HR 5. Precisión de la medición de temperatura: ±1° 6. Precisión de la medición de la humedad: ±5%(30%-70%) 7. Memoria del valor de medición MAX y MIN, sistema de visualización de 12 horas / 24 horas seleccionable | 24
11 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | 1. Báscula sólida de grado médico 2. Tallimetro integrado con rango de medición de 10 a 230 cm 3. Ruedas grandes revestidas de caucho para la movilidad 4. Rango Capacidad de 250 kg / 550 lbs 5. Graduación de 100 g / 0,2 lb 6. Rango de medición del tallimetro 10 – 230 cm / 4 – 90 7. Funciones TARA, HOLD, bloqueo de conmutación kg/lbs, IMC 8. Fuente de alimentación por Baterías y/o adaptador de corriente 9. Transmisión de datos Interfaz USB para una solución específica del cliente | 30
12 | TERMÓMETRO ELECTRÓNICO DIGITAL CON CALIBRACIÓN | 1. Facil y rapida lectura 2. Registro de la temperatura maxima y minima 3. Registra la temperatura interna y externa 4. Longitud del cable de la sonda 100cm 5. Rango de temperatura interna -50°C a 70°C 6. - Rango de temperatura externa -10°C a 50°C 7. Exactitud: 1°C 8. Resolucion: 0.1°C 9. Alimentacion por bateria. | 24
13 | FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS | 1. Adulto y pediatrico 2. Campana fabricada en acero inoxidable o bronce cromado o titanio 3. Diafragma de doble frecuencia 4. Auriculares de aleacion de aluminio anodizado. 5.Material Libre de látex y phtalatos 6. Con precision para escuchar sonidos de alta y baja frecuencia | 21
14 | OXÍMETRO DE PULSO | 1. Tipo de pacientes: Adulto, Pediatrico y Neonatal 2. Resolucion alta de 320x240 con Pantalla TFT a color de 2" o mas 3. Alarmas audibles y visibles 4. Que cuente con los modos Spot check y monitoreo continuo 5. Revista de datos de 4000 6. Curva pletismografia 7. SPO2 7.1 Rango de medicion de 0 a 100% 7.2 Resolucion 1% 8. Rato de pulso 8.1 Rango de medicion 18 a 300 LPM 8.2 Resolucion 1 LPM 8.3 Precision +/- 5 LPM 9. Bateria Li-ion y/o con bateria AA | 16
15 | ELECTROCARDIÓGRAFO | 1. Pantalla TFT LCD de 5" o mas con color de 24 bits con gráficos LED retroiluminados 2. Resollucion de pantalla de 800 x 480 3. Datos en pantalla: ID de paciente, sexo, edad, frecuencia cardíaca, reloj, indicador de energía de la batería, ondas, etiquetas de las derivaciones, velocidad, ajustes de ganancia y filtro, mensajes de advertencia, mensajes de ayuda, estado de la red, USB como minimo 4. Suministro eléctrico: de 100 a 240 VAC +/-10% 5. Tipo de bateria: Batería recargable de ión-litio 11,1 V normal, 2500 mAh 6 horas de funcionamiento continuo sin grabación o 500 ECG en formato 2,5 x 4 a 25 mm/s y 10 mm/mV 6. con Impresora termica 7. Filtros de movimiento de linea base y filtro CA 8. Modo de adquisicion: Preadquisición o posadquisición, proporciona 10 segundos de adquisición de ECG instantánea 9. Software: medicion e interpretacion, modo ECG reposo, informacion del paciente aceptada 10. Almacenamiento interno de 800 ECG como minimo 11. Medidor de frecuencia cardíaca: 30 a 300 l. p. m. ± 10 % o ± 5 l. p. m., el valor que sea mayor 12. Peso 1,5 kg o menor | 14
16 | MONITOR FETAL | 1. Peso neto maximo: 6kg 2. Pantalla táctil TFT a color de 12,1” 3. Resolución de pantalla: 800 * 600 4. Trazo: 6 formas de onda (máx.) 5. Revisión de forma de onda de 60 horas (fetal) 6. Alarma: Nivel alto y bajo ajustable por el usuario de 3 niveles límites; Alarma sonora y visual priorizada 7. Ultrasonido: 7.1 Doppler de pulso por ultrasonido 7.2 Frecuencia 1,0MHz +/-1% 7.3 Rango de frecuencia: 30 a 250bpm 7.4 Resolucion: 1LPM 7.5 Precision: +/- 1lpm 8. TOCO 8.1 Rango 0 a 100% 8.2 Resolucion 1% 8.3 Modo cero automatico y Manual 9. Impresora termica intregada 10. Revisión de eventos de alarma: 300 grupos 11. Gráfico de tendencia: 120 horas 14. Ángulo de inclinación de la pantalla: 0-90° ajustable 15. Accesorios incluidos: Transductor FHR 1, Transductor TOCO Marcador de eventos, 2 correas de Sujeción, Papel de impresión, cable AC. 16. Capacidad de la bateria de 4 horas o mas en trabajo continuo 17. Movimiento fetal automatico (AFM) | 14
17 | CAMILLA HOSPITALARIA | 1. Estructura fabricada en acero de alta resistencia, acabado: pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática. 2. Tendido de dos secciones: uno fijo y uno móvil en lámina de acero cold rolled. 3. Dimensiones totales: Largo 213 cm +/- 2 cm, Ancho 82 cm +/-2 cm 4. Capacidad de carga: 220kg 5. Flexion de espalda 70° +/-3 6. Trendelemburg y trendelemburg inverso 16° +/-3 7. Altura maxima: 90cm +/-3cm 8. Altura minima: 58cm +/-3cm 9. Barandas laterales de seguridad 10. Colchoneta en espuma de alta densidad de ocho centímetros de espesor 11. Movimiento espaldar efectuado por amortiguador neumático, altura, trendelenburg e inverso asistido por amortiguadores 12. Ruedas para choques en los cuatro extremos 13. Soporte porta suero graduable en las cuatro esquinas fabricados en nylon, soporte bolsa de drenaje, soporte correas de sujeción en espalda y toráx, barandilla en sección pies. 14. Cubierta inferior en polímero termoformado, apta para ubicar tanque de oxígeno y/o pertenencias del paciente. 15. Ruedas de poliuretano de 8" 16 Bloqueo central | 12
18 | DOPPLER FETAL | 1. 3 modos de visualización: modo de visualización transitoria, modo de visualización normal y modo de conteo manual 2. Transductor de USB a prueba de agua, fácil de reemplazarse 3. Altavoz incorporada 4. Pantalla digital LCD con retroiluminación de LED 5. Cancelación inteligente de FCF erróneo 6. Auto-apagar si no recibe señal de FCF dentro de 2 minutos 7. Autonomia ≥10horas 8. rango de medicion definido 30-240 BPM 9. Resolucion 1BPM 10. Alarma audibles y visible 11. Detección de FCF desde 10 semanas de gestación | 12
19 | CUNA PEDIÁTRICA MECÁNICA CON COLCHÓN ANTIESCARAS | 1. Estructura fabricada en acero de alta resistencia, acabado: pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electroestática. 2. Tendido de cuatro secciones: uno fijo y tres móviles en lámina cold rolled 3. Paneles de cabecero y piecero en acrílico transparente 4. Barandas laterales de seguridad de una sección tipo corral. 5. Movimientos efectuados por dos maniguetas retráctiles 6. Soporte para porta suero cabecero y piecero 7. Porta suero en acero inoxidable 8. Ruedas en poliuretano de 3” libre de mantenimiento y con sistema de frenado en cada rueda 9. Dimensiones totales: Largo de 165 cm ± 3 cm, Ancho de 88 cm ± 3 cm, Altura de 152 cm ± 3 cm 10. Capacidad de carga: 100kg | 15
20 | MICROSCOPIO BINOCULAR | 1. Equipo con luz LED 2.Tubo de observación 2.1 Ángulo de inclinación entre 30° y 45° 3. Objetivos 3.1 Aumento 4x apertura numérica de 0,10 3.2 Aumento 10x apertura numérica de 0,22 3.3 Aumento 40x apertura numérica de 0,65 3.4 Aumento 100x apertura numérica de 1,25 4. Requerimientos eléctricos y ambientales 110-120 VAC. 50/60 Hz o de 5V 5. Iluminación LED: temp 6 000 K, vida útil 25 000 h a plena intensidad | 2
21 | AGITADOR DE MANZZINI | 1. Tipo de movimiento: orbital 2. Tamaño de órbita: 20 mm 3. Regulación de vel.: 50 - 250 rpm 4. Pantalla de vel y hora: digital (LED) 5. Temporizador: de 1 min a 999 min / continuo 6. Alimentación: 12 V. DC 2,0A (Adaptador ext. para alimentación) | 2
22 | ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO DE QUÍMICA | 1. Pantalla Tactil LCD a todo color 7" 2. Modo de lectura Absorbancia, Punto final, Cinética, Modo diferencial, Tiempo fijo, Lecturas mono y bicromáticas, con o sin blanco de reactivo para todos los modos 3. Impresora termica interna 4. Capacidad de datos > 1.000.000 resultados de pacientes, blancos, calibraciones y control de calidad (5 GB de datos) 5. Fuente de luz Tecnología LED 6. Rango de medida –0,2 a 3,5 A 7. Longitudes de onda 340 - 670 nm (340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670) 8. Ancho de banda 5 nm ± 1 nm 9. Nuevas pruebas adicionales > 10.000 nuevas pruebas (personalizadas por el cliente) 10. Tiempos de incubación De 5 a 9999 segundos 11. Tiempos de lectura De 1 a 60 minutos (en técnicas cinéticas y tiempo fijo) 12. Gráfico de control de Levey-Jennings 13. Lineal y no lineal 14. Sistema de termostatización Sistema Peltier de 25 - 40ºC 15. Sistema de flujo Bomba de motor paso a paso 16. Requisitos eléctricos 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz | 1
23 | CENTRIFUGA DE 24 TUBOS | 1. Velocidad De 1.500 a 5.000 R.P.M 2. Control de Velocidad Electrónico Digital 3. Temporizador Electrónico Digital 0 a 99 min 4. Tapa Metálica De seguridad 5. Cabezal con porta tubos para 24 tubos 15 ml 6. Mueble Lamina Cold rolled – pintura electroestática 7. Alimentación 110 V 60Hz | 2
24 | BAÑO MARÍA EN ACERO INOXIDABLE | 1. Temperatura Ambiente hasta 70ºC Aprox. 2. Capacidad 1 Tanque de 3 Litros 3. Gradilla Circular 42 tubos de 15ml acero inox. 4. Estructura En acero inoxidable con tapa 5. Control Temperatura Electrónico Digital 6. Alimentación eléctrica 110 V-60Hz 7. Potencia de Calefacción 380 W | 2
25 | CAMA DE PARTO ELÉCTRICA | 1. Estructura fabricada en acero de alta resistencia, acabado: pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática. 2. Tendido de tres secciones móviles en polímero de alto impacto (ABS) 3. Barandas laterales de seguridad de cubrimiento total en polímero de alto impacto (ABS) con indicador de grados. 4. Especificaciones eléctricas: 100-240 VAC, 50/60 Hz 5. Soporte porta suero fabricados en nylon en cabecero, soporte para bolsa de drenaje en ambos lados, retenedores de colchón en piecero, soporte para correas de sujeción en tórax 6. Porta suero graduable en acero inoxidable con ganchos de cuatro servicios. 7. Dimensiones: Largo total: 225 cm ± 3 cm, Ancho total: 108 cm ± 3 cm 8. Capacidad de carga: 220KG 9. Flexion espalda: 78° 10. Trendelenburg e inverso: 14° y 8° 11. Pieceros: 15cm 12. Altura maxima: 83cm 13. Altura minima: 52cm 14. Funciones: RCP, Bloqueo de funciones, terapia respiratoria 15. Batería de respaldo de 24 V, 1.2 AH, permite operar los movimientos ante una falla en el suministro eléctrico. Solo se debe usar en caso de emergencia. | 8
26 | KIT LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO DE 5 PIEZAS | 1. Mangos livianos de fibra óptica con luz halógena HPX 2. Valva de fibra optica macintosh #1 y 2 3. Valva de fibra optica Miller #1 y 2 | 14
27 | KIT LARINGOSCOPIO NEONATAL DE 5 PIEZAS | 1. Mangos livianos de fibra óptica con luz halógena HPX 2. Valva de fibra optica macintosh #1 3. Valva de fibra optica Miller #00, 0 y 1 | 2
28 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA TECNOLOGÍA LED CON ATRIL | 1. 5 espectro de luz azul enfoque 460nm 2. Atenuador de rayos infrarrojos y ultravioleta 3. Vida util de los modulos de alimentacion 20.000 horas 4. Contador de tiempo 5. Permite la combinación de sistemas de doble fototerapia 6. Memoria de la radiación, la medición manual o automática, para imprimir en el informe 7. Permite una rotación de 240 grados alrededor del cuerpo 8. Intensidad 35-40 µW/cm2 nm (La media en el centro de la distancia de 30 cm al enfoque iluminado) 9. Elevación de la temperatura corporal: < 1,5 ºC (Medio ambiente 25 ºC) 10. Nivel de Ruido: < 50 dBA 11. Alimentacion: 127/220/240 V- 50/60 Hz 12. Unidad de control en caja de plástico contiene botones de tacto suave y de control microprocesado para diversas funciones. | 2
29 | UNIDAD ODONTOLÓGICA Y COMPRESOR | 1. Mueble en acero inoxidable 2. Modulo de 4 servicios 3. Jeringa triple 4. Negastoscopio LED 5. Panel de mando de movimiento de la base y sillon 6. Bandeja en acero inoxidable 7. Escupidera 8. Sistema de succion de saliva 9. Tanque auxiliar con capacidad de 1,5 litro 10. Lampara LED 11. Butaco con piston a gas 12. Compresor de 2HP 13. Capacidad del tanque 50litros 14. Filtro aire, valvula de retencion y de seguridad, valvula de drenaje, manometro y presostato | 4
30 | ELECTRO BISTURÍ CON PEDAL MONO POLAR Y BIPOLAR, INCLUYE CARRO. | 1. Que cuente con 13 modos de suministro de energía quirúrgica 2. Monopolar: 1.1 Corte I: Watts: 300 - Vpico max volaje: 1000V - Factor cresta: 1.7 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 1.2 Corte II: Watts: 300 - Vpico max volaje: 750V - Factor cresta: 1.7 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 1.3 Mezcla I: Watts: 200 - Vpico max volaje: 1320V - Factor cresta: 1.8 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 1.4 Mezcla II: Watts: 200 - Vpico max volaje: 1475V - Factor cresta: 2.0 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 1.5 Mezcla III: Watts: 200 - Vpico max volaje: 1650V - Factor cresta: 2.2 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 1.6 Pinpoint Coagulacion: Watts: 120 - Vpico max volaje: 1800V - Factor cresta: 3.1 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 1.7 pulverizar la coagulación : Watts: 120 - Vpico max volaje: 4000V - Factor cresta: 6.0 ± 20% - Frecuencia: 350 a 450 kHz 2 BIPOLAR 2.1 Macro: Watts: 80 - Vpico max volaje: 600V - Factor cresta: 1.5 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 2.2 Micro: Watts: 80 - Vpico max volaje: 450V - Factor cresta: 1.5 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 2.3 Standard: Watts: 50 - Vpico max volaje: 300V - Factor cresta: 1.5 ± 20% - Frecuencia: 490 kHz ± 4,9 kHz 3. Sistema de refrigeracion pasiva 4. Alerta de tono dual activación 5. Medidor de corriente 6. Incluya el carro de transporte, pedales monopolares y bipolares | 2
31 | LÁMPARA DE CALOR (SERVOCUNA) | 1. Control mediante microprocesador 2. Control de temperatura manual, servo-controlado 2.1 Rango Temperatura de piel en pantalla: 30.0 a 42.0°C 2.2 Rango Programación de temperatura de piel: 34.0 a 38.0°C 2.3 Indicador de salida de calefactor: en 10 niveles. 2.4 Rango de programación salida de calefactor: 0 a 100 (incrementos de 5%) 2.5 Alarmas: Programación de temperatura, Sensor de temperatura de piel, Alarma de verificación estado de bebe, Falla de poder, Falla de sistema 3. Nivel de calor en el modo de pre-calentamiento: 24mW/cm2 (salida del calefactor 100%) - 6mW/cm2 (salida del calefactor 30%). 4. Modo temporizador: APGAR, RCP 4.1 Rango de visualización de tiempo: 0–60 minutos 4.2 Unidad de visualización de tiempo: 1 segundo 5. Inclinación de la plataforma del colchón: Inclinación longitudinal de 13° (ajustable libremente) 6. Que contenga 4 ruedas con sus frenos 7. Iluminacion intensidad: 600 luxes 8. La función de comprobación del bebé proporciona notificaciones acústicas y visuales cada 15 minutos de calentamiento 9. El colchón suministrado distribuye la presión de forma uniforme para prevenir las úlceras. 10. protecciones están equipadas con amortiguadores giratorios para bajarlas suavemente aunque estén sueltas y no molestar ni al lactante ni al personal 11. Alimentacion electrica: 120VAC 60Hz | 2
32 | CAMILLA PARA AMBULANCIA | 1. Fabricada en aluminio 2. Estructura tubular en aluminio de dos niveles y tendido en platina de aluminio. 3. Todas las uniones fundidas en aluminio. 4. Espaldar reclinable por medio de sistema mecánico. 5. Barandas escualizables en aluminio. 6. Colchoneta en espuma de alta densidad 10 cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. 7. Correas ajustables de seguridad. 8. Anclaje para sujetar la camilla con la plataforma. 9. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler. 10. Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.55 m, Altura variable por carrocería. 11. 4 ruedas de 5”para facilitar su desplazamiento. 12. Capacidad de carga: 180kg - 220kg | 3
33 | INCUBADORA DE TRANSPORTE CERRADA | 1. Incubadora con doble pared 2. Con entrada de oxigeno 3. Lampara para diagnostico del paciente 4. Con accesos, 2 correas de sujecion, 1 ojo de buey y 6 orificio para tubo de oxigeno 5. Rango de set de temperatura de 22C° a 38C° 5.1 Tiempo de aumento de temperatura: 30 min 5.2 Variabilidad de temperatura: ≤ 1,0 °C 6. Almohadilla de humidificación: que Retenga almenos 400 ml de agua destilada estéril sin derramamiento para hasta 45° de inclinación en cualquier dirección 7. Humedad relativa Del 50 % al 70 % para 10 – 12 horas usando la almohadilla de humidificación 8. Alarmas: Temperatura alta, fallo de energía, fallo en el sensor, temperatura del calentador, flujo de aire, CC baja 9. Capacidad de bateria de min 90min 10. Alimentacion: 110 / 120 VAC, 50 / 60Hz | 2
34 | EQUIPO AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGÍA | 1. Test de colorimetria y prueba de turbidimetria 2. Reporte personalizado 3. Base de datos actualizada según CLSI 4. Lector de codigo de barra 5. Modulo de control de calidad 6. Detecta fenotipos de multiresistencia: BLEE, MRSA, VRE, HLAR, b-lac 7. Obtencion de reportes 8. Rendimient de 60 tarjetas/hora | 1
35 | INCUBADORA DE MICROBIOLOGÍA | 1. Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 70 °C 2. Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.linea 3. Convección natural 4. Controlador con funcion de cronometro 5. Tiempo de recuperacion tras 30 seg con la puerta abierta a 37°C 6. Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG) 7. 1 rejillas cromadas 8. Posibilidad de apilar equipos de hasta 118 L 9. Controlador de selección de temperatura integrado con alarma óptica 10. Incluye soporte de rejilla | 2
36 | CILINDRO EN ALUMINIO PARA OXIGENO CAPACIDAD: 248 L | 1. Fabricación en aluminio de alta resistencia 2. Cilindro sin uniones. 3.Resistente a corrosiones internas o externas. 4. Capacidad: 248,4 Lts. | 10
37 | DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO | 1. Desfibrilador bifásico pulsado 2. Desfibrilación a través de palas o electrodes de desfibrilación 3. Valores de energía: 2 a 200 J 4. Modo DESA; conmutación automátia de la energía al conectar los electrodods de desfibrilación pediátricos 5. ECG: Derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF (según el cable de paciente conectado) 6. Alarmas del sistema: Monitor, desfibrilador, batería, registro y memoria 7. Impresíon: Curvas, mediciones, fecha y hora, alarmas 8. Memoria interna para un máximo de 13 horas de datos de ECG, o bien 500 eventos u 80 minutos de datos de ECG y registro de audio ó 500 eventos (duración, número de descargas, fecha y hora de las descargas) en modo DESA. 9. Alimentación eléctrica: 100–240 V, 50 / 60 Hz 10. Batería: Plomo ácido 11. Funcionamiento independiente de la red eléctrica: 4 h de monitorización o bien 100 descargas con energía máxima 12. Tiempo de carga: 4 h (80 %) 13. Control de nivel de la batería: Indicación de carga y descarga en pantalla | 2
38 | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL | 1. Control de altura 2. Capacidad de 180kg 3. Butaco 4. Tula de Lona impermeable tipo morral con cargaderas y ruedas 5. Lampara LED vida util de 50.000 horas 6. Bandeja fabricada en acero inoxidable 7. Escupidera en policarbonato irrompible 8. Motor libre de aceite 10. Eyector 11. 1.5HP de piston 12. Entrada rapida de scaler | 2
39 | INCUBADORA PARA PRUEBA CRUZADA | 1. 2 zonas independientes de incubación con capacidad para 12 tarjetas DG Gel cada una y 2 zonas independientes con capacidad para 12 tubos de muestra cada una para pre-incubación. 2. Temperatura de incubacion prefijada 37ºC ± 1ºC 3. Tiempo de incubacion prefijado a 15 min progamable 4. Alimentacion: 100-240 VAC 50/60Hz | 1
40 | CENTRIFUGA DIGITAL PARA PRUEBA CRUZADA | 1. Capacidad 24 Tarjetas Gel 2. Velocidad De Centrifugación 990 Rpm 3.Tiempo 9 Min. 4. Alarma sonora de final del tiempo de centrifugación programable 5. Sistema de detección de desequilibrio para asegurar la correcta colocación de las tarjetas en el cabezal. 6. Parámetros de centrifugación prefijados para el procesado óptimo de las tarjetas:aceleración, velocidad, frenada y tiempo. 7.Tensión 100-240 VAC- 50-60 Hz | 1
41 | EQUIPO LECTOR DE PRUEBA CRUZADA | 1. Soporte integrador de aluminio con 2 módulos para tarjetas DG Gel® y tubos de muestra, y 2 gradillas para reactivos. 2. Las gradillas para reactivos disponen de posiciones para los tapones-gotero. 3. Capacidad para 16 tarjetas DG Gel®, 2 botellas de diluyente DG Gel® Sol, 8 viales de reactivos (5 y 10 ml), 32 tubos de dilución (Ø 13 mm) y 16 tubos de muestra (Ø 16mm). 4. Totalmente adaptable para zurdos y diestros. 5. Gradillas extraíbles y fáciles de almacenar (4 ºC) | 1
42 | EQUIPO DE GASES ARTERIALES | 1. Capaz de medir los parámetros pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, CL-, Glu, Lac, Crea, Hct 2. Tipos de muestras de sangre: arterial, venosa, venosa mixta, capilar 3. Tamaño de la muestra: 92 μl 4. Tiempo de resultado 35 seg 5. Calibracion automatica antes de cada prueba 6. Bateria con uso tipico de hasta 70 tarjetas de analisis 7. Alimentacion 100-241 VCA 50/60Hz | 1
43 | LÁMPARA PARA PROCEDIMIENTOS MENORES RODABLE | 1. Soporte móvil 2. Fuente de luz blanca mínimo 3 led 3. Sistema de Encendido/apagado sin contacto 4. Vida útil de los bombillos. 40.000 horas mínimo 5. Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo: 18cm a 30 cm y 15 cm a 50 cm 6. Temperatura del color 5.500 K 7. Alimentación 110-120V ±10% - 50/60 Hz | 6
44 | SUCCIONADOR PORTÁTIL CON BATERÍA | 1. Motor de piston libre de mantenimiento y lubricacion 2. Alimentacion 14 VDC - 4A con adaptador universal AC/DC DE 100-240V- 50/60 Hz 3. Bateria interna recargable con autonomia de 80 min y tiempo de recarga 240 min 4. Valor maximo ajustable: -563 mmHg 5. Flujo de aire libre: 16L/min 6. Nivel de ruido: 63dB 7. Ciclo de trabajo de operacion continua 8. Con frasco de 1000ml autoclavable fabricado en policarbonato | 3
45 | SUCCIONADOR QUIRÚRGICO CON RUEDAS | 1. Motor de piston libre de mantenimiento y lubricacion 2. Alimentacion 100-127V- 50/60 Hz 3. Sistema de cambio de frasco a frasco 4. Valor maximo ajustable: -675 mmHg 5. Flujo de aire libre: 60L/min 6. Nivel de ruido: 51,7dB 7. Filtro antibacteriano e hidrofobico 8. Interruptor de pie con funcionamiento intermitente o continuo | 2
46 | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA | 1. Hemograma completo con 22 parámetros de hematología, incluido diferencial de tres partes: WBC, LYM, MID, GRA, %LYM, %GRA, %MID, RBC, HCT, MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MP, P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-SD, PDW-CV, PDW-SD. 2. Rendimiento: hasta 80 muestras por hora. 3. Display 320X240 a color LCD. 4. Solo se necesitan tres reactivos: diluyente, lisante y cleaner. 5. Muestreo sistema de tubo abierto. 6. Amplia capacidad de almacenamiento: 10,000 muestras. 7. Lista de impresoras externas, impresión en PDF en unidad flash USB. 8. Software con gestión de reactivos a bordo y trazabilidad. 9. Base de datos de control de calidad separada. 10. Gráfica de Levey-Jennings. 11. Calibración manual o automática. | 1
47 | EQUIPO DE HORMONAS AUTOMATIZADO | 1. Rendimiento: Minimo 180tets/hora 2. Tiempo del primer resultado minimo 17min 3. Modos de operación: Random, Batch y STAT 4. Capacidad de hasta 16 Tubos de muestras 5. Modo de emergencia disponible 6. 4 reactivos a bordo 7. Area de reactivos refrigerada 8. Compatible con sistema operativo Windows 9. Pantalla tactil a color 10. Deteccion de coagulos 11. Deteccion de nivel de liquido 12. Incubacion constante de 37°C | 1
48 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 1. Controlador por microprocesador 2. Indicador digital de temperatura LED. 3. La temperatura interna es programable en incrementos de 0.1ºC. 4. Indicador visual del estado del calentador. 5. Alarma audible y visual de alta temperatura. 6. Controles independientes y pantalla LED para cada cesta. 7. El tiempo establecido y restante del ciclo se muestra en minutos. 8. 14 selecciones de tiempo están disponibles para programar el ciclo. 9. Que los ciclos puedan interrumpirse para verificar unidades o agregar plasma 10. Capacidad de 2 bolsas | 1
49 | RX PERIAPICAL DIGITAL + RADIOVISÓGRAFO | 1. Panel de control digital. 2. Tiempo de exposición ajustable según el tipo de paciente. 3. Selección de tipo de diente. 4. Cabezal. 5. Brazo ecualizable 6. Radiovisografo 7. Voltaje de salida: 70kVp 8. Tipo de circuito de alto voltaje: 108-132 VAC monofásico auto rectificado 9. Corriente de salida: 8 mA ± 2 mA 10. Punto focal: 0.8 mm 11. Voltaje de la línea: 110 V – 220V 60/50 Hz 12. Radiovisografo resolucion 25 lp/mm 13. Imagen en solo 3 segundos 14. Software compatible con Windows | 1
50 | NEVERA DE HEMOCOMPONENTES | 1. Capacidad de almacenamiento superior a 390 litros. 2. Sistema de refrigeración: aire forzado. 3. Capacidad del compresor: 3/8 HP. 4. Temperatura de trabajo programable: de 1º C a 10º C. 5. Sistema de monitoreo y alarmas: incluye alarma por alta y baja temperatura, alarma de puerta abierta, alarma de fallo de energía y test de alarma. 6. Material de la estructura externa: acero inoxidable. 7. Batería de respaldo: sí, con una autonomía mínima de 5 horas. 8. Bandejas: 4 semi bandejas en acero inoxidable a plastificada. 9. Puerta: marco PVC con doble panel de vidrio antiempañante y sistema de autorretorno. 10. Iluminación interna: tipo Led. | 1
51 | SEROFUGA PARA RASTREO DE ANTICUERPOS | 1. RPM: 200 - 6.000 min -1 2. Ajustable en pasos de 10 3. RCF máx.: 4.146 ¦ 5.071 4. Capacidad máx.: 6 x 50 ml 5. Centrífuga pequeña con sistema rápido de cambio de rotor 6. Elección de 6 Rotores 7. Nivel máximo de ruido de ≤ 51 dB(A) ¦ ≤ 56 dB(A) 9. Tecla de pulso para modo de ciclo corto 10. 9 Etapas de aceleración y desaceleración 11. Fácil operación con el teclado 12. Memorias de programa 9 13. Carcasa plástica 14. Tapa metálica 15. Puerto de validación en la Tapa 16. Cierre de tapa de una mano 17. Protección contra caídas de la tapa 18. Liberación de emergencia del bloqueo de la tapa 20. Tina de acero inoxidable 21. Reconocimiento automático del rotor 22. Accionamiento sin colector 23. Indicación de errores 24. Monitoreo de desbalanceo y desconexión 25. Panel con valores reales de todos los parámetros 27. Mensaje audible después de completar el ciclo de centrifugación | 1
52 | TORNIQUETE NEUMÁTICO | 1. Control independiente de los ajustes de presión y tiempo de inflado de cada manguito 2. Pantalla retroiluminada LED 3. La autocalibración de tres segundos al inicio detecta automáticamente cualquier problema con la bomba, el manguito o línea de entrada/salida 4. Indicaciones y alertas visuales y audibles para el usuario 5. Conexiones de tubería seguras 6. Doble canal | 1
53 | CENTRAL DE MONITOREO | 1. Representación de formas de onda, parámetros y estado de alarmas en tiempo real de hasta 64 pacientes conectados a monitores de cabecera 2. Vista previa de informes 3. Que permita Imprimir todos los informes en PDF mediante una impresora 4. Ajuste de alarmas independientes y ajuste de alarmas de procesamiento por lotes 5. Visualización de formas de onda fisiológicas: 2 canales de formas de onda ECG, 1 canal de forma de onda RESP, 1 canal de forma de onda PLETIS, 3 canales de formas de onda PAI, 1 canal de forma de onda CO2, 4 canales de forma de onda AG para CO2, O2, N2O y AA, 2 formas de onda RM, 1 forma de onda CO2 (RM) 6. Visualización de parámetros fisiológicos: HR, RESP, ST/SpO2 y PR/SYS, MAP y DIA de PNI/SYS, MAP y DIA de PAI/Dos temperaturas y 1 delta de temperatura/etCO2, ftCO2 y AWRR de CO2/etCO2 /FiCO2, etN2O/FiN2O, etO2 /FiO2, etAA/FiAA, AWRR, MAC de AG Gasto cardíaco, TB/RM, PEEP, PIP, Pmest, Pmedia, AwRR, PIF, PEF, MVe, VMi, TVe, TVi CO2 (RM): EtCO2, FiCO2 | 1
54 | MAQUINA DE ANESTESIA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA | 1. Una sola plataforma de anestesia con alto nivel de seguridad en quirofano 2. Visualización de pantalla de hasta 4 curvas simultaneas en tiempo real 4. Celda de oxigeno de minimo 2 años de vida util. 5. Sistema de desacoplo de gas fresco. 6. Ventilacion sin gas motriz. El ventilador pueda funcionar independientemente del suministro de gases medicinales 7. Ventilador de pistón accionado electrónicamente 8. Pantalla táctil a color de 14 a 16 pulgadas 9. Modos de ventilación: VC-CMV, PC-CMV, VC-SIMV, PC-SIMV, PSV, CPAP, MAN/SPON 10. Volumen total: 10-1500 ml 11. Frecuencia respiratoria: 3-100/min 12. Realcion I:E: 1:50 A 50:1 13. Flujo inspiratorio: Mínimo 0,1 L/min, máximo ≥160 L/min 14. Tiempo inspiratorio: de 0,2 a 10 s 15. Capacidad de batería interna: al menos 45 minutos 16. Medición y monitorización electrónica de la presión de suministro de todos los gases conectados 17. Presión de suministro para O2, AIRE, N2O 18. 1 x puerto USB, 1 x LAN 19. Freno central 20. Modo pausa para interrupciones breves de la ventilación | 1
55 | ESPIRÓMETRO MULTIFUNCIÓN | 1. Equipo Independiente + PC, con opción de oximetría 2. Turbina desechable, caudalímetro de turbina reutilizable 3. Prueba en tiempo real en la pantalla del PC, conexión con su historia clínica/médica electrónica, copia de seguridad de la memoria interna y mucho más 4. Conexión al PC a través de USB y Bluetooth 2.0 5. parametros de Espirometría: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV 6. Incentivo pediátrico para mejorar el cumplimiento del paciente durante la prueba. 7. Mensajes de aceptabilidad, interpretación de la prueba y grado de control de calidad según las últimas normas de espirometría 8. Capacidad de memoria en espirometria de hasta 10.000 pruebas 9. Impresion configurable y especializada | 1
56 | MESA DE CIRUGÍA + ACCESORIOS DE ORTOPEDIA | 1. Capacidad de carga de 185 kg en posición normal 2. Carga de la batería con duración de aproximadamente una semana 3. Sistema mecánico de frenos para una estabilidad óptima 4. Mesa de operaciones electrohidráulica 5. Dimensiones: Longitud Total: 2030mm, altura sin relleno: 680mm-1030mm, Ancho con carril lateral: 556mm 6. Inclinacion lateral hacia izquierda y derecha: 21° max 7. Posicion trendelemburg e inventida: 26° max 8. Placa de respaldo: elevacion 80° max y descenso 40° max 9. Elevación de las placas para piernas 20° máx y Descenso de las placas para piernas 90° máx. 10. Placas de piernas divididas 90° máx. 11. Cuente con accesorios de ortopedia | 1
57 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | 1. Registro de ECG, voz y eventos 2. Diseñado para adultos y niños; automáticamente reconoce los electrodos infantiles y adapta el nivel de energía 3. Pantalla LCD de alta resolución intuitiva con retroiluminación electro luminiscente, presentación de texto y símbolos 4. Capacidad de la batería: 180 descargas a energía máxima o bien 3h 45min de monitorización 5. Registro de eventos (500 eventos) 6. Niveles de energía: 1 a 150 J (adultos) ó 1 a 70 J (niños); detección automática de electrodos pediátricos | 1
58 | TENSIÓMETROS PEDIÁTRICOS | 1. Rango de medición de 0-300mmHg 2. Precisión de medición de +-3mmHg 3. Intervalos de 10mmHg 4. Caratula redonda de 5cm 5. Sistema de seguridad antifuga 6. Perilla de insuflacion y sistema de desinflado 7. Libre de mercurio y latex 8. Incluye estuche | 1
59 | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | 1. Diametro del diafragma de Cabezal doble 2. Longitud de 71cm 3. Libre de latex 4. Materia de pieza, arco y auriculares en acero inoxidable 5. Frecuencia de 20 a 500Hz 6. Anillo antifrio | 2
60 | SUCCIONADOR PORTÁTIL CON BATERÍA | 1. Motor de piston libre de mantenimiento y lubricacion 2. Alimentacion 14 VDC - 4A con adaptador universal AC/DC DE 100-240V- 50/60 Hz 3. Bateria interna recargable con autonomia de 80 min y tiempo de recarga 240 min 4. Valor maximo ajustable: -563 mmHg 5. Flujo de aire libre: 16L/min 6. Nivel de ruido: 63dB 7. Ciclo de trabajo de operacion continua 8. Con frasco de 1000ml autoclavable fabricado en policarbonato | 1
61 | TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS EXTERNAS | 1. Material Exterior Está Optimizado Para La Visión Nocturna 2. Ganchos En C: Asegura El Metal Utilizando Un Diseño Angular Intuitivo, Haciendo El Bloqueo Del Molinete Más Fácil Y Más Eficiente. 3. Palanca De Metal 4. Correa De Precision | 2
62 | TABLA PARA REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP) | 1. Hecha En Plástico De Polietileno 2. Cóncavo Para Mantener La Cabeza Del Paciente Con Una Via Aerea Permeable. | 1
63 | INMOVILIZADOR MAGNÉTICODE TRONCO | 1. Botones magneticos 2. Largo (incluyendo las tiras): 260 mm. Longitud: 135 mm. Ancho: 18 mm | 8
65 | PATO ORINAL, EN ACERO INOXIDABLE TAMAÑO: ADULTO | 1. Capacidad: 1L 2. Elaborado En Acero Inoxidable Tipo 304 | 1
66 | RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE, DE 23 X 12 X 4 CMS. | 1. Medidas: 23x12x4 cms 2. Elaborado En Acero Inoxidable | 1
67 | TIJERA STANDARD PARA MATERIAL RECTA DE 11,5 CM | 1. Fabricado en acero inoxidableACERO INOXIDABLE 2. Longitud 11,5 CM | 2
68 | MANTA TERMICA | 1. Cuerpo completo | 2
69 | INMOV. MAGNÉTICO EXTR. SUPERIORES(PAR) | 1. Inmovilizador magneticos | 12
73 | INMOV. MAGNÉTICO EXTR. INFERIORES (PAR) | 1. Inmovilizador magneticos | 12
74 | CAMILLA PARA AMBULANCIA | 1. Fabricada en aluminio 2. Estructura tubular en aluminio de dos niveles y tendido en platina de aluminio. 3. Todas las uniones fundidas en aluminio. 4. Espaldar reclinable por medio de sistema mecánico. 5. Barandas escualizables en aluminio. 6. Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 10 cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. 7. Correas ajustables de seguridad. 8. Anclaje para sujetar la camilla con la plataforma. 9. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler. 10. Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.55 m, Altura variable por carrocería. 11. 4 ruedas de 5”para facilitar su desplazamiento. 12. Capacidad de carga: 180kg - 220kg | 2

## INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ÍTEM | INSTRUMENTAL - DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | PATO COPROLÓGICO, EN ACERO INOXIDABLE ADULTO | 131
2 | PISINGO EN ACERO INOXIDABLE ADULTO | 131
3 | RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE, DE 23 X 12 X 4 CMS. | 80
4 | Mango de Bisturí No. 4, longitud 13 a 14 cm. | 5
5 | Mango Bisturí No.3, longitud 12 a 13 cm. | 5
6 | Tijera de Metzenbaum, para tejido, curva, roma, longitud 18 a 19 cm | 4
7 | Pinza Adson, curva, fig.2, longitud 19 a 20 cm. | 4
8 | Tijera de mayo, recta, roma, longitud 17 a 18 cm. | 4
9 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm. | 4
10 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 4
11 | Pinza Kevorkian, para biopsia, boca de 3 mm de ancho, punta útil rectangular, longitud del vástago 250 a 260 mm. | 3
12 | Cureta Novak, curva, diámetro de 4 mm, con conexión Luer - Lock, longitud 24 a 25 cm. | 3
13 | Pinza London - College, algodonera, longitud 15 a 16 cm. | 2
14 | Bandeja universal, longitud 470 mm x base 320 mm x altura 50 mm. | 2
15 | KIT EQUIPO DE SUTURA 7 PIEZAS | 38
1 | Tijera de mayo, para material, recta, roma, longitud 14 a 15 cm | 1
2 | Tijera de Metzenbaum, para tejido, curva, roma, longitud 14 a 15 cm. | 1
3 | Pinza de disección, sin garra, longitud 14 a 15 cm. | 1
4 | Pinza disección, con garra 1x 2 dientes, longitud 14 a 15 cm. | 1
5 | Pinza Kelly, recta, longitud 14 a 15 cm. | 1
6 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 16 a 17 cm | 1
7 | Bandeja para instrumentos pequeños, malla fina, con tapa, longitud de 200x 100x50 mm. | 1
16 | KIT EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGÍA DE 38 PIEZAS | 29
1 | Mango de Bisturí No.3, macizo, longitud 12 a 13 cm. | 1
2 | Mango de Bisturí No 7, macizo, longitud 16 a 17 cm. | 1
3 | Tijera de mayo, recta, roma, longitud 17 a 18 cm. | 1
4 | Tijera de Metzenbaum, para tejido, curva, roma, longitud 18 a 19 cm. | 1
5 | Pinza disección, con garra, longitud 16 a 17 cm. | 1
6 | Pinza de disección, sin garra, longitud 16 a 17 cm. | 1
7 | Pinza disección Adson, 1 x 2 dientes, longitud 12 a 13 cm. | 1
8 | Pinza disección Adson, sin garra, longitud 12 a 13 cm. | 1
9 | Set Separador Farabeuf, longitud 12 a 13 cm. | 1
10 | Separador Senn - Miller, doble función, tenedor 3 garfios romos, longitud 16 a 17 cm. | 2
11 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 6
12 | Pinza Halsted - Mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm. | 6
13 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 15 a 16 cm. | 4
14 | Pinza de campo Backhaus, longitud 9 a 10 cm. | 6
15 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 18 a 19 cm. | 1
16 | Portagujas Halsey, con inserto de tunsgteno, longitud 13 a 14 cm. | 1
17 | Canula de succión Frazier, diámetro de 3.5 a 3.6 mm, longitud total 19 a 20 cm. | 1
18 | Contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 14 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable | 1
19 | canastilla con medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 40 a 45 mm | 1
17 | KIT EQUIPO DE CESÁREA DE 36 PIEZAS | 4
1 | Mango de Bisturí No. 4, longitud 13 a 14 cm. | 1
2 | Tijera de mayo, recta, roma, longitud 17 a 18 cm. | 1
3 | Tijera de Metzenbaum, curva, roma, longitud 20 a 21 cm. | 1
4 | Pinza disección, sin garra, longitud 14 a 15 cm. | 1
5 | Pinza de disección, sin garra, longitud 20 a 21 cm. | 1
6 | Pinza disección, con garra, longitud 14 a 15 cm. | 1
7 | Pinza disección, con garra, longitud 18 a 19 cm. | 1
8 | Pinza disección Russ-Modell, longitud 20 a 21 cm. | 1
9 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 6
10 | Pinza Pean - Rochester, recta, longitud 20 a 21 cm. | 4
11 | Pinza de campo Backhaus, longitud 13 a 14 cm. | 4
12 | Pinza Foerster, recta, fenestrada, longitud 25 a 26 cm. | 1
13 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 15 a 16 cm. | 1
14 | Cánula de Succión Yankauer, longitud 31 a 32 cm. | 1
15 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 16 a 17 cm. | 1
16 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 20 a 21 cm. | 1
17 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm. | 4
18 | Cubeta redonda, diámetro de 128 mm x altura de 55 mm, capacidad 350 cc. | 1
19 | Pinza Babcock, longitud 21 a 22 cm. | 2
20 | "Contenedor para esterilizar instrumental medida 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 12 a 14 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable. | 1
21 | Canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 260 x 40 a 45 mm" | 1
18 | KIT EQUIPO DE LAPAROTOMÍA DE 65 PIEZAS | 4
1 | Mango de Bisturí No. 4, longitud 13 a 14 cm | 1
2 | Mango Bisturí No.3, longitud 12 a 13 cm. | 1
3 | Tijera de mayo, recta, roma, longitud 17 a 18 cm. | 1
4 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 18 a 19 cm. | 1
5 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 23 a 24 cm. | 1
6 | Pinza disección, sin garra, longitud 20 a 21 cm. | 1
7 | Pinza disección, sin garra, longitud 25 a 26 cm. | 1
8 | Pinza disección, con garra, longitud 25 a 26 cm. | 1
9 | Pinza disección, con garra, longitud 18 a 19 cm. | 1
10 | Pinza disección Adson, con garra, longitud 12 a 13 cm. | 1
11 | Pinza disección Russ-Modell, longitud 25 a 26 cm. | 1
12 | Pinza Halsted - Mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm. | 4
13 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 6
14 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 22 a 23 cm. | 4
15 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 24 a 25 cm. | 4
16 | Pinza Gemini, fina, longitud 21 a 22 cm. | 4
17 | Pinza Mixter, angulada, longitud 22 a 23 cm. | 2
18 | Pinza Mixter, angulada, longitud 26 a 27 cm. | 2
19 | Pinza Adson, curva, fig.2, longitud 19 a 20 cm. | 4
20 | Pinza de campo Backhaus, longitud 11 a 12 cm. | 4
21 | Pinza Foerster, curva, estriada, fenestrada, longitud 24 a 25 cm | 1
22 | Pinza Babcock, longitud 21 a 22 cm. | 2
23 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm. | 4
24 | Separador Deaver, valva curva de 38 mm, longitud 32 a 33 cm. | 1
25 | Separador Deaver, valva curva de 50 mm, longitud 31 a 32 cm. | 1
26 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 15 a 16 cm. | 1
27 | Separador Abdominal Balfour - Standard, valvas laterales 100 x 35 mm, una valva central 68 x 85 mm, apertura 230 mm, long. 20 a 22 cm. | 1
28 | Espátula abdominal maleable, longitud 33 a 34 cm, ancho 40 mm. | 1
29 | Espátula abdominal maleable, longitud 33 a 34 cm, ancho 50 mm. | 1
30 | Cánula de Succión Yankauer, longitud 31 a 32 cm. | 1
31 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 18 a 19 cm. | 1
32 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 20 a 21 cm. | 1
33 | Cubeta redonda, diámetro de 128 mm x altura de 55 mm, capacidad 350 ccm. | 1
34 | Sonda Acanalada, recta, longitud 14 a 15 cm. | 1
35 | "Contenedor para esterilizar instrumental medida 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable. | 1
36 | Canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 260 60 a 65 mm" | 1
19 | KIT EQUIPO DE CIRUGÍA PLÁSTICA DE 44 PIEZAS | 4
1 | Mango Bisturí No.3, longitud 12 a 13 cm. | 1
2 | Mango Bisturí No. 4, longitud 13 a 14 cm. | 1
3 | Pinza Halsted - Mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm. | 6
4 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 4
5 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 16 a 17 cm. | 4
6 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 15 a 16 cm. | 4
7 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 18 a 19 cm. | 1
8 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 14 a 15 cm. | 1
9 | Tijera de mayo, recta, roma, longitud 14 a 15 cm. | 1
10 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 14 a 15 cm. | 1
11 | Tijera Stevens, curva, aguda/aguda, longitud 11 a 12 cm. | 1
12 | Pinza de campo Backhaus, longitud 9 a 10 cm. | 4
13 | Set Separador Parker - Langenbeck, longitud 21 a 22 cm. | 1
14 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 15 a 16 cm. | 1
15 | Separador Senn - Miller, tenedor 3 garfios agudos, longitud 16 a 17 cm. | 1
16 | Separador Senn - Miller, tenedor 3 garfios romos, longitud 16 a 17 cm. | 1
17 | Gancho Joseph, agudo, curvo a 160°, de 6.2 mm, longitud 15 a 16 cm. | 2
18 | Sonda Acanalada, recta, longitud 14 a 15 cm. | 1
19 | Canula succión Frazier, diámetro de 4.0 mm, longitud total 19 a 20 cm. | 1
20 | Pinza disección estándar, con garra, longitud 16 a 17 cm. | 1
21 | Pinza de disección, sin garra, longitud 16 a 17 cm. | 1
22 | Pinza disección Adson, con garra, longitud 12 a 13 cm. | 1
23 | Pinza disección Adson, sin garra, longitud 12 a 13 cm. | 1
24 | Cubeta redonda, diámetro de 116 mm x altura de 50 mm, capacidad 250 ccm. | 1
25 | Contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 14 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable | 1
26 | canastilla con medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 40 a 45 mm | 1
20 | KIT EQUIPO DE APÉNDICE DE 46 PIEZAS | 3
1 | Mango Bisturí No. 4, longitud 13 a 14 cm. | 1
2 | Mango Bisturí No.3, longitud 12 a 13 cm. | 1
3 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 18 a 19 cm. | 1
4 | Tijera Mayo, recta, roma, longitud 14 a 15 cm. | 1
5 | Pinza Babcock, longitud 17 a 18 cm. | 2
6 | Pinza disección, sin garra, longitud 16 a 17 cm. | 1
7 | Pinza disección, con garra, longitud 14 a 15 cm. | 1
8 | Pinza disección Adson, 1 x 2 dientes, longitud 12 a 13 cm. | 1
9 | Pinza disección Adson Brown, longitud 12 a 13 cm. | 1
10 | Pinza disección Russ-Modell, longitud 20 a 21 cm. | 1
11 | Cánula succión Yankauer, longitud 31 a 32 cm. | 1
12 | Separador Senn - Miller, tenedor 3 garfios romos, longitud 16 a 17 cm. | 2
13 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 15 a 16 cm. | 1
14 | Pinza Halsted - Mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm. | 4
15 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 6
16 | Pinza Adson, curva, fig.2, longitud 19 a 20 cm. | 2
17 | Pinza Gemini, longitud 21 a 22 cm. | 2
18 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 18 a 19 cm. | 4
19 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm. | 4
20 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 18 a 19 cm. | 1
21 | Espátula abdominal maleable, longitud 33 cm, ancho 30 a 40 mm. | 1
22 | Separador Deaver, valva curva de 19 mm, longitud 18 a 19 cm. | 2
23 | Separador Richardson - Eastman, doble valva, longitud 26 a 27 cm. | 2
24 | Cubeta redonda, diámetro de 116 mm x altura de 50 mm, capacidad 250 ccm. | 1
25 | Contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plastica perforada con sistema de barrera minimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable | 1
26 | canastilla con medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 60 a 65 mm | 1
21 | KIT EQUIPO DE POMEROY DE 24 PIEZAS | 3
1 | Mango Bisturí No.3, longitud 12 a 13 cm. | 1
2 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 4
3 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm. | 2
4 | Pinza Babcock, longitud 17 a 18 cm. | 2
5 | Pinza campo Backhaus, longitud 11 a 12 cm. | 4
6 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 16 a 17 cm. | 1
7 | Pinza disección, 1x 2 dientes, longitud 14 a 15 cm. | 1
8 | Pinza disección, sin garra, longitud 16 a 17 cm. | 1
9 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud 18 a 19 cm. | 1
10 | Tijera Mayo, recta, roma, longitud 14 a 15 cm. | 1
11 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 15 a 16 cm. | 1
12 | Separador Senn - Miller, doble función, 3 garfios romos, longitud 16 a 17 cm. | 2
13 | Cubeta redonda, diámetro de 61mm x altura de 30 mm, capacidad 70 ccm. | 1
14 | Contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 12 a 14 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable | 1
15 | canastilla con medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 40 a 45 mm | 1
22 | KIT EQUIPO DE PARTO DE 7 PIEZAS | 3
1 | Pinza disección, 1x 2 dientes, longitud 16 a 17 cm. | 1
2 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 18 a 19 cm | 2
3 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 18 a 19 cm. | 1
4 | Tijera Braun - Stadler, roma, angulada 35°, longitud 14 a 15 cm. | 1
5 | Tijera Mayo, recta, roma, longitud 14 a 15 cm. | 1
6 | Bandeja cribada, longitud 240 mm x base 251 mm x altura 44 mm. | 1
23 | KIT EQUIPO DE HERNIA DE 47 PIEZAS | 2
1 | Mango Bisturí No. 4, longitud 13 a 14 cm. | 1
2 | Mango Bisturí No.3, longitud 12 a 13 cm | 2
3 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 18 a 19 cm. | 1
4 | Tijera Mayo, recta, roma, longitud 14 a 15 cm. | 1
5 | Pinza Babcock, longitud 17 a 18 cm. | 2
6 | Pinza disección, sin garra, longitud 16 a 17 cm. | 1
7 | Pinza disección, 1x 2 dientes, longitud 14 a 15 cm. | 1
8 | Pinza disección Adson, 1 x 2 dientes, longitud 12 a 13 Cm. | 1
9 | Pinza disección Adson Brown, longitud 12 a 13 cm. | 1
10 | Pinza disección Russ-Modell, longitud 20 a 21 cm. | 1
11 | Cánula succión Yankauer, longitud 31 a 32cm. | 1
12 | Separador Senn - Miller, doble función, 3 garfios romos, longitud 16 a 17 cm. | 2
13 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 15 a 16 cm. | 1
14 | Pinza Halsted - Mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm. | 4
15 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 6
16 | Pinza Adson, curva, longitud 19 a 20 cm. | 2
17 | Pinza Gemini, fina, angulada, longitud 21 a 22 cm. | 2
18 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 18 a 19 cm. | 4
19 | Pinza Allis, punta con 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm. | 4
20 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 18 a 19 cm. | 1
21 | Espátula abdominal maleable, longitud 33 cm, ancho 30 mm. | 1
22 | Separador Deaver, valva curva de 19 mm, longitud 18 a 19 cm. | 2
23 | Separador Richardson - Eastman, doble valva, 25 x 20 mm - 30 x 28 mm, longitud 26 a 27 cm. | 2
24 | Cubeta redonda, diámetro de 116 mm x altura de 50 mm, capacidad 250 ccm. | 1
25 | Contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable | 1
26 | canastilla con medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 60 a 65 mm | 1
24 | KIT EQUIPO DE AMÍGDALAS DE 24 PIEZAS | 1
1 | Abrebocas McIvor, completo, con bastidor, tres valvas con mango estriado de 75 x 25 mm, 85 x 25 mm, 100 x 25 mm. | 1
2 | Adenótomo Beckmann, ancho de 13 mm, longitud 22 cm. | 1
3 | Adenótomo Beckmann, ancho de 17 mm, longitud 22 a 23 cm. | 1
4 | Adenótomo Beckmann, ancho de 19 mm, longitud 22 a 23 cm. | 1
5 | Cánula succión Yankauer, longitud 31 a 32 cm. | 1
6 | Cubeta redonda, diámetro de 80 mm x altura de 40 mm, capacidad 140 ccm. | 1
7 | Disector de amígdalas Hurd, longitud 22 a 23 cm. | 1
8 | Mango Bisturí No 7, longitud 16 a 17 cm. | 1
9 | Pinza Adson, curva, longitud 19 a 20 cm. | 2
10 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 19 a 20 cm. | 2
11 | Pinza de campo Backhaus, longitud 9 a 10 cm. | 4
12 | Bisturi Fisher, longitud 22 a 23 cm. | 1
13 | Pinza disección, 1x 2 dientes, longitud 18 a 19 cm. | 1
14 | Pinza White, punta útil con garra, curva, longitud 18 a 19 cm. | 1
15 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 20 a 21 cm. | 1
16 | Tijera Mayo, recta, roma, longitud 17 a 18 cm. | 1
17 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 23 a 24 cm. | 1
18 | Contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable | 1
19 | canastilla con medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 60 a 65 mm | 1
25 | KIT EQUIPO DE TÓRAX DE 47 PIEZAS | 1
1 | Mango Bisturí No. 4, longitud 13 a 14 cm. | 1
2 | Mango Bisturí No 7, longitud 16 a 17 cm. | 1
3 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm | 4
4 | Pinza Adson, curva, longitud 19 a 20 cm. | 2
5 | Porta - alambre, con inserto de tungsteno, longitud 20 a 21 cm. | 1
6 | Portagujas DeBakey, con inserto de tunsgteno (TC Gold), longitud 23 a 24 cm. | 1
7 | Pinza Gemini, longitud 23 a 24 cm. | 4
8 | Pinza Babcock, longitud 21 a 22 cm. | 2
9 | Pinza Duval, longitud 20 a 21 cm. | 2
10 | Pinza Mixter (Cistico), longitud 26 a 27 cm. | 2
11 | Cánula Succión Yankauer, longitud 31 a 32 cm. | 1
12 | Cizalla Stille - Liston, doble acción, angulada, longitud 23 a 24 cm. | 1
13 | Aproximador costal Bailey - Gibbon, dos garras largas de tres dientes, longitud 20 a 21 cm. | 2
14 | Separador Deaver, valva curva de 38 mm, longitud 32 a 33 cm. | 1
15 | Espátula abdominal maleable, longitud 33 a 34 cm, ancho 40 mm. | 1
16 | Pinza vascular DeBakey, atraumática, punta de 2.0 mm, longitud 20 a 21 cm. | 1
17 | Pinza Lovelace, longitud 20 a 21 cm. | 1
18 | Separador Finochietto, hojas laterales 45 x 60 mm, apertura de 175 mm. En aluminio. | 1
19 | Costótomo Gluck, longitud 21 a 22 cm. | 1
20 | Periostótomo costal de Doyen, para adultos, curvo a la derecha, longitud 17 a 18 cm. | 1
21 | Periostótomo costal de Doyen, para adultos, curvo a la izquierda, longitud 17 a 18 cm. | 1
22 | Rugina Farabeuf, punta util de 12.5 mm, curva, longitud 15 a 16 cm. | 1
23 | Gubia Stille - Ruskin, doble acción, punta útil de 8 mm de ancho, longitud 23 a 24 cm | 1
24 | Raspa Putti, doble, redonda - semi - redonda, longitud 30 a 31 cm. | 1
25 | Espátula Pulmonar Allison, estrecha de 40 mm, longitud 29 a 30 cm. | 2
26 | Separador Davidson, valva de 80 x 54 mm, longitud 19 a 20 cm. | 1
27 | Pinza Bozemann, curva, longitud 26 a 27 cm. | 1
28 | Alicate de corte lateral, acción paralela, para alambre blando hasta 2.8 mm de diámetro - alambre duro hasta 2.2 mm de diámetro, inserto de tungsteno (TC.Gold), long. 23 a 24 cm. | 1
29 | Separador Ollier, valva de 37 x 30 mm tres garfios romos, long. 24 a 25 cm. | 2
30 | Martillo Collin, cabeza con diámetro de 30 a 40 mm, peso 220 a 250 gr, longitud 20 a 21 cm. | 1
31 | Esternótomo Lebsche, longitud 24 a 25 cm | 1
32 | Pinza Foerster, recta, fenestrada, longitud 20 a 21 cm. | 1
33 | "Contenedor para esterilizar instrumental medida 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable. | 1
34 | Canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 260 60 a 65 mm" | 1
26 | KIT EQUIPO BÁSICO DE ORTOPEDIA DE 46 PIEZAS | 1
1 | Mango Bisturí No.3, macizo, longitud 12 a 13 cm | 1
2 | Pinza disección, 1x 2 dientes, longitud 14 a 15 cm. | 1
3 | Pinza Adson, sin garra, longitud 12 a 13 cm | 1
4 | Pinza Adson, 1 x 2 dientes, longitud 12 a 13 cm. | 1
5 | Cánula succión Frazier, diámetro de 2.7 mm, longitud total 19 a 20 cm. | 1
6 | Disector de Freer, doble servicio, 5 mm de ancho, longitud 18 a 19 cm. | 1
7 | Tijera Mayo, recta, roma, longitud 14 a 15 cm. | 1
8 | Tijera Metzenbaum fina, curva, roma, longitud 15 a 16 cm. | 1
9 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 11 a 12 cm. | 1
10 | Portagujas mayo - Hegar, longitud 16 a 17 cm. | 1
11 | Gancho Joseph, agudo, curvo a 160°, de 6.2 mm, longitud 15 a 16 cm. | 1
12 | Gancho Joseph, doble garfio, agudo, garfios 5 mm, longitud 16 a 17 cm | 1
13 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 12 cm | 1
14 | Separador Senn - Miller, doble función, 3 garfios romos, longitud 16 a 17 cm. | 2
15 | Separador Mini - Hohmann, 8 mm de ancho, curvo, longitud 16 a 17 cm | 2
16 | Sonda Acanalada, recta, longitud 14 a 15 cm | 1
17 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm. | 4
18 | Pinza Halsted - Mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm | 4
19 | Pinza Kocher (Ochsner), recta, 1 x 2 dientes, longitud 14 a 15 cm | 2
20 | Pinza de campo Backhaus, longitud 9 a 10 cm | 4
21 | Cureta Spratt, ovalada, 4.5 mm, longitud 17 a 18 cm. | 1
22 | Cureta Spratt, ovalada, 6.0 mm, longitud 17 a 18 cm. | 1
23 | Cizalla Liston,angulada, longitud 14 a 15 cm. | 1
24 | Osteótomo Mini - Lambotte, recto, plano, 4 mm de ancho, longitud 17 a 18 cm. | 1
25 | Osteótomo Mini - Lambotte, recto, plano, 6 mm de ancho, longitud 17 a 18 cm. | 1
26 | Osteótomo Mini - Lambotte, recto, plano, 8 mm de ancho, longitud 17 a 18 cm. | 1
27 | Alicate de corte lateral, acción paralela, para alambre blando hasta 2 mm de diámetro - alambre duro hasta 1.7 mm de diámetro, inserto de tungsteno (TC.Gold), long. 17 a 18 cm | 1
28 | Gubia Cleveland, longitud 16 a 17 cm. | 1
29 | Raspa Miller - Colburn, doble extremo 6.8 mm / 6.2 mm, estriado a tracción, longitud 18 a 19 cm. | 1
30 | Martillo Collin, cabeza con diámetro de 30 a 40 mm, peso 220 gr, longitud 20 cm. | 1
31 | Pinza reductora, cremallera de cierre, longitud 14 a 15 cm. | 1
32 | Cubeta redonda, diámetro de 80 mm x altura de 40 mm, capacidad 140 ccm. | 1
33 | Contenedor para esterilizar instrumental medida 26 a 27 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable | 1
34 | canastilla con medidas de 240 a 250 x 250 a 260 x 60 a 65 mm | 1
27 | KIT EQUIPO VASCULAR DE 46 PIEZAS | 1
1 | Mango Bisturí No.3, longitud 12 a 13 cm | 1
2 | Mango Bisturí No. 4, longitud 13 a 14 cm. | 1
3 | Mango Bisturí No 7, longitud 16 a 17 cm | 1
4 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 23 a 24 cm | 1
5 | Tijera Mayo, recta, roma, longitud 14 a 15 cm | 1
6 | Tijera de Potts-Smith, angúlo 40º, aguda, hoja 20 mm, long. 18 a 19 cm | 1
7 | Cánula de Succión Yankauer, diametro 9.4 mm. Longitud 31 a 32 cm | 1
8 | Canula de succión Frazier, con guía, diámetro de 3.3 mm, longitud total 19 a 20 cm | 1
9 | Sonda Acanalada, recta, longitud 14 a 15 cm | 1
10 | Pinza de disección vascular DeBakey, atraumática, punta de 2.0 mm, longitud 25 a 26 cm | 1
11 | Pinza de disección vascular DeBakey, atraumática, punta de 2.0 mm, longitud 20 a 21cm | 1
12 | Pinza de disección vascular DeBakey, atraumática, punta de 2.0 mm, longitud 16 a 17 cm | 1
13 | Pinza de disección vascular DeBakey, atraumática, punta de 1.5 mm, longitud 20 a 21 cm | 1
14 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 12 a 13 cm | 1
15 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 15 a 16 cm | 1
16 | Separador Cushing, en forma de silla, ancho 12 mm, longitud 20 a 21 cm | 1
17 | Pinza Halsted - Mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm | 4
18 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm | 4
19 | Pinza Mikro - Mosquito, curva, longitud 10 a 11 cm | 2
20 | Pinza Adson, curva, longitud 19 a 20 cm. | 2
21 | Pinza Gemini, longitud 23 a 24 cm. | 2
22 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 20 a 21 cm. | 2
23 | Pinza Foerster, curva, fenestrada, longitud 24 a 25 cm | 2
24 | Porta gujas Crile - Wood, con inserto de tunsgteno, longitud 15 a 16 cm. | 1
25 | Portagujas DeBakey, con inserto de tunsgteno, longitud 20 a 21 cm | 1
26 | Portagujas mayo - Hegar, longitud 24 a 25 cm. | 1
27 | Clamp bulldog Dieffenbach, vascular, recto, longitud boca 15 mm, longitud total 5 a 6 cm. | 2
28 | Clamp vascular Satinsky, atraumático para oclusión tangencial, mango en "S", longitud 26 a 27 cm | 1
29 | Clamp vascular Satinsky, atraumático, para oclusión tangencial, longitud 22 a 23 cm. | 1
30 | Clamp DeBakey, para vasos periféricos, atraumático, curvo, longitud 20 a 21 cm | 1
31 | Clamp DeBakey, vascular, angulada, mango curvo hacia atrás, longitud 21 a 22 cm | 1
32 | Clamp Potts, vascular, curvo, longitud 21 a 22 cm | 1
33 | "Contenedor para esterilizar instrumental medida 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable. | 1
34 | Canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 260 60 a 65 mm" | 1
28 | KIT EQUIPO AVANZADO DE ORTOPEDIA DE 41 PIEZAS | 1
1 | Mango Bisturí No.3, longitud 12 cm | 1
2 | Mango Bisturí No. 4, longitud 13. a 14 cm | 1
3 | Tijera Mayo, recta, roma, longitud 17 a 18 cm. | 1
4 | Tijera Metzenbaum, curva, roma, longitud 18 a 19 cm. | 1
5 | Pinza de disección estándar, sin garra, longitud 14 a 15 cm | 1
6 | Pinza disección estándar, 1x 2 dientes, longitud 14 a 15 cm | 1
7 | Pinza Adson, 1 x 2 dientes, longitud 12 a 13 cm. | 1
8 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm | 4
9 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 18 a 19 cm | 2
10 | Pinza Kocher (Ochsner), recta, 1 x 2 dientes, longitud 16 a 17 cm | 2
11 | Pinza Kelly - Adson, curva, longitud 19 a 20 cm | 2
12 | Pinza de campo Backhaus, longitud 11 a 12 cm | 4
13 | Separador Senn - Miller, doble función, 3 garfios romos, longitud 16 a 17 cm | 2
14 | Separador Volkmann, un garfio agudo, longitud 21 a 22 cm. | 1
15 | Separador Volkmann, cuatro garfios agudos, longitud 21 a 22 cm. | 2
16 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 15.5 cm | 1
17 | Separador Hohmann, punta estrecha, hoja 43 mm de ancho, long. 23-24 cm | 2
18 | Cánula de Succión Yankauer, diametro 9.4 mm. longitud 31 a 32 cm | 1
19 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 18 a 19 cm. | 1
20 | Osteotomo de Lambotte, recto, 15 mm de ancho, longitud 24 a 25 cm | 1
21 | Osteótomo Lambotte, recto, 20 mm de ancho, longitud 24 a 25 cm | 1
22 | Osteótomo Lambotte, recto, 25 mm de ancho, longitud 24 a 25 cm | 1
23 | Osteótomo Lambotte, recto, 30 mm de ancho, longitud 24 a 25 cm | 1
24 | Raspa Putti, doble, redonda - semi - redonda, longitud 30 a 31 cm | 1
25 | Martillo, cabeza con diámetro de 30 mm, peso 580 gr, longitud 26,5 cm | 1
26 | Clamp de Lane, con cremallera, longitud 33 a 34 cm | 1
27 | Clamp Verbrugge, punta útil lisa / dentada, cremallera larga, longitud 27 a 28 cm | 1
28 | "Contenedor para esterilizar instrumental medida 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable. | 1
29 | Canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 260 60 a 65 mm" | 1
29 | KIT EQUIPO DE PLANOS INTESTINALES DE 10 PIEZAS | 1
1 | Clamp Brunner, intestinal, con estriado longitudinal, atraumático, en forma de bayoneta, long. 27 a 28 cm | 1
2 | Clamp de Doyen, intestinal, estriado diagonal, curvo, longitud 21 a 22 cm | 1
3 | Clamp de Doyen, intestinal, estriado diagonal, recto, longitud 21 a 22 cm | 1
4 | Clamp Kocher, intestinal, atraumático recto, longitud 22 a 23 cm | 1
5 | Clamp Kocher, intestinal, atraumático curvo, longitud 22 a 23 cm | 1
6 | Clamp Scudder, intestinal, atraumático, recto, longitud 33.5 cm | 1
7 | Clamp Scudder, intestinal atraumático, curvo, long. 32 a 33 cm | 1
8 | Clamp Payr, longitud 29 a 30 cm. | 1
9 | "Contenedor para esterilizar instrumental medida 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 12 a 14 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable. | 1
10 | Canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 260 x 40 a 45 mm" | 1
30 | KIT EQUIPO DE LAPAROTOMÍA PEDIÁTRICA DE 65 PIEZAS | 1
1 | Mango de Bisturí No.3, longitud 12 a 13 cm. | 1
2 | Mango de Bisturí No 7, macizo, longitud 16 a 17 cm | 1
3 | Tijera de mayo, recta, roma, longitud 17 a 18 cm. | 1
4 | Tijera de Metzenbaum fina, curva, roma, longitud 15 a 16 cm. | 1
5 | Pinza de disección, sin garra, estriada, longitud 14 a 15 cm | 1
6 | Pinza disección, 1x 2 dientes, longitud 14 a 15 cm | 1
7 | Pinza Mini -Adson, con garra 1 x 2 dientes, estriado de diamante, longitud 12 a 13 cm | 1
8 | Pinza Micro -Adson, sin garra, longitud 12 a 13 cm | 1
9 | Pinza disección Russ-Modell, longitud 15 a 16 cm | 1
10 | Pinza Pennington, intestinal, fenestrada, triangular, estriada, longitud 15 a 16 cm | 2
11 | Pinza Halsted - Mosquito, curva, longitud 12 a 13 cm | 8
12 | Pinza Mikro - Mosquito, curva, longitud 10 a 11 cm | 4
13 | Pinza Kelly, curva, longitud 14 a 15 cm | 8
14 | Pinza Gemini, longitud 16 a 17 cm. | 2
15 | Pinza de campo Backhaus, longitud 9 a 10 cm | 4
16 | Separador Senn - Miller, doble función, 3 garfios romos, longitud 16 a 17 cm | 2
17 | Separador de Richardson, valva de 25 X 21 mm, longitud 23 a 24 cm | 2
18 | Separador Deaver, valva curva de 19 mm, mango plano, longitud 18 a 19 cm | 2
19 | Set Separador Farabeuf, (2 unidades), longitud 12 a 13 cm | 1
20 | Separador Abdominal Balfour - Baby, con dos valvas laterales 30 x 20 mm, una valva central de 24 x 20 mm, apertura de 80 mm, marco graduable, longitud 12 a 13 cm | 1
21 | Cánula de Succión Baby-Yankauer, longitud 21 a 22 cm. | 1
22 | Canula de succión Frazier, diámetro de 4.0 mm, longitud total 19 a 20 cm. | 1
23 | Portagujas de mayo - Hegar, longitud 14 a 15 cm | 1
24 | Porta - agujas Ryder (Martin), con inserto de tunsgteno (TC Gold), longitud 15 a 16 cm | 1
25 | Pinza de disección vascular DeBakey, atraumática, punta de 2.0 mm, longitud 16 a 17 cm | 1
26 | Pinza Babcock, longitud 15 a 16 cm | 2
27 | Sonda Acanalada, recta, longitud 14 a 15 cm | 2
28 | Pinza Pean (Rochester), curva, longitud 16 a 17 cm | 4
29 | Pinza Allis, punta 5 x 6 dientes, longitud 15 a 16 cm | 4
30 | Cubeta redonda, diámetro de 116 mm x altura de 50 mm, capacidad 250 cm. | 1
31 | "Contenedor para esterilizar instrumental medida 44 a 45 cm x 27 a 28 cm x 14 a 15 cm con fondo no perforado en aluminio anodizado con tapa plástica perforada con sistema de barrera mínimo de 5000 ciclos y con indicador de tratamiento reutilizable. | 1
32 | Canastilla con medidas de 400 a 420 x 250 a 260 60 a 65 mm" | 1