## Ítem 12
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Homogenizador tipo molino de cuchillas |  |  |  |  | Cantidad: |  | Uno (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Molino de cuchillas empleado para triturar material de muestras deacuerdo con el principio de corte de las tijeras entre los bordes cortantes del rotor y las cuchillas fijas en la cámara de molienda hasta lograr la finura final deseada. Útil en aplicaciones de biología como tejidos animales, hojas, tallos y semillas y aplicaciones de medicina como tejidos humanos y medicamentos. |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41101701
Marca: |  |  | POWTEQ |  |  | Modelo: | HM100
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
Dirección: |  |  | Dirección de Redes en Salud Pública |  |  | Laboratorio: | Química y Toxicología
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | 90 DÍAS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Equipo con certificación de la norma CE, y UL 61010-1 |  |  |  |  | CE, ISO, UL |  |  |  | Certificación Powteq
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Control por microprocesador |  |  |  |  | MICROPROCESADOR |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 1
Pantalla digital para visualización de parámetros |  |  |  |  | SE OBSERVA EN LA IMAGEN |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 1
Tres modalidades de funcionamiento: intervalo, reversa y pulso rápido |  |  |  |  | TRES MODOS: modo de intervalo, modo de marcha atrás y modo de pulsación y reproducción |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Rango de velocidad: 2000 a 10000 RPM |  |  |  |  | Rango de velocidad: 2000 a 10000 RPM |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Volumen de muestra: 50 a 700 ml |  |  |  |  | Volumen de muestra segura: 150-700ml |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Tamaño inicial de muestra: <40 mm |  |  |  |  | Tamaño inicial de muestra: <40 mm |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Tamaño final de muestra: <300 um |  |  |  |  | Tamaño final de muestra: <300 um |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Temporizador ajustable: 0:01-9:59 min/s |  |  |  |  | Temporizador ajustable: 0:01-9:59 min/s |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Cuchilla en acero inoxidable |  |  |  |  | KNIVES STAINLESS STEEL |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Cuchilla aserrada en acero inoxidable para carnes y otras muestras. |  |  |  |  | KNIFE SERRATED BLADE |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3
Cámara y piezas de molienda desmonstables, esterilizables y fáciles de limpiar |  |  |  |  | Contenedor esterilizable en autoclave para la elección |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3
Sistema de cuchilla desmontable y reemplazablede acuerdo con el tipo de muestra a tratar. |  |  |  |  | SE OBSERVA EN LA IMAGEN |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 2,3
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Consumo de energía (W): |  | Diligenciado por los Laboratorios INS |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Voltaje (V): |  | 220 |  |  | 220 |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Tipo de Toma: |  | Diligenciado por los Laboratorios INS |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ruido (dB): |  | Diligenciado por los Laboratorios INS |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 46 |  |  |  | 45.4 |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Profundo (cm): | 36 |  |  |  | 34.3 |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
Ancho (cm): | 35 |  |  |  | 26 |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 4
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Un (1) recipiente de molienda de 1 litro fabricado en plástico esterilizable para aplicaciones que requieran el control estrcito de contaminación cruzada. |  |  |  |  | Un (1) recipiente de molienda de 1 litro fabricado en plástico esterilizable para aplicaciones que requieran el control estrcito de contaminación cruzada. |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3 - CARTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS
Un (1) recipiente de molienda fabricado en acero inoxidable esterilizable para aplicaciones que requierean control estricto de contaminación cruzada. |  |  |  |  | Un (1) recipiente de molienda fabricado en acero inoxidable esterilizable para aplicaciones que requierean control estricto de contaminación cruzada. |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3-CARTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS
Dos (2) tapas estándar en prolipropileno en PP para recipientes. |  |  |  |  | Dos (2) tapas estándar en prolipropileno en PP para recipientes. |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3 - CARTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS
Una (1) tapa de caída por gravedad fabricada en prolipropileno en PP |  |  |  |  | Una (1) tapa de caída por gravedad fabricada en prolipropileno en PP |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3-CARTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS
Una (1) tapa de caída por gravedad fabricada en prolipropileno en PP, con canales laterales para desbordamiento. |  |  |  |  | Una (1) tapa de caída por gravedad fabricada en prolipropileno en PP, con canales laterales para desbordamiento. |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3 - CARTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS
Una (1) tapa para reducción de volumen fabricada en policarbonato PC. Disponibles en tamaños de 300 ml y 500 ml. |  |  |  |  | Una (1) tapa para reducción de volumen fabricada en policarbonato PC. Disponibles en tamaños de 300 ml y 500 ml. |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3-CARTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS
Regulador duplicador de volataje de 3KVA |  |  |  |  | Regulador duplicador de volataje de 3KVA |  |  |  | CARTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS
Una (1) espatula |  |  |  |  | Una (1) espatula |  |  |  | CATALOGO HM100 PAG 3-CARTA DE ACCESORIOS INCLUIDOS
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  |  | Grantia 1 años |  |  |  | 23. Carta garantía pag 1
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años. |  |  |  |  | 5 años |  |  |  | CInsumos-Powteq-2023
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Valida hasta 31 DE DIC 2023 |  |  |  | Authorization letter Powteq 2023 (1)
Hoja de vida del personal de ingeniería que podrá realizar la instalación del equipo,incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Ingeniero Yefferson Fernandez Ingeniero Fabian Espinel |  |  |  | 21. Personal de Ingenieria
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Minímo una (1) visita por cada año de garantía, remitir recomendaciones del fabricante. |  |  |  |  | Compromiso de garantizar MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: |  |  |  | 24. Carta operación metrologicas y mtto pag 1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse con patrones trazables. |  |  |  |  | Compromiso de garantizar la calibración. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: |  |  |  | 24. Carta operación metrologicas y mtto pag 1
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara las capacitaciones que sean necesarias en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. |  |  |  |  | Compromiso de Capacitación al perosnal INS |  |  |  | 25. Carta de capacitación
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.