## CONSOLIDADO
LOTE | DESCRIPCION | OFERENTES | DILIGENCIAMIENTO ANEXO ANEXO "No.1A" | OBSERVACIÓN | FICHA TECNICA | OBSERVACIÓN | CONDICIONES MINIMAS | OBSERVACIÓN | DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TECNICA | OBSERVACIÓN | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | OBSERVACIÓN | EXPERIENCIA DEL RECURSO HUMANO | OBSERVACIÓN | TOTAL | RESULTADO FINAL DE EVALUACION TÉCNICA
|  |  | (1= CUMPLE, 0= NO CUMPLE) |  | (1= CUMPLE, 0= NO CUMPLE) |  | (1= CUMPLE, 0= NO CUMPLE) |  | (1= CUMPLE, 0= NO CUMPLE) |  | (1= CUMPLE, 0= NO CUMPLE) |  | (1= CUMPLE, 0= NO CUMPLE)
3 | BAÑO SEROLOGICO | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS | 1 | SUBSANA | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 6 | CUMPLE
|  | 6. MEMCO S.A.S | 1 | SUBSANA | 1 | SUBSANA | 1 | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS | 1 | SUBSANA | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 6 | CUMPLE
5 | CENTRIFUGA | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS | 1 | SUBSANA | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 6 | CUMPLE
|  | 6. MEMCO S.A.S | 1 | SUBSANA | 1 | SUBSANA | 1 | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS | 1 | SUBSANA | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 6 | CUMPLE
6 | DOPPLER FETAL | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. | 1 | SUBSANA | 0 | No se evidencian las siguientes especificaciones tecnicas: *Si bien se evidencia que el equipo cuenta con apagado automatico no se evidencia el tiempo que debe transcurrir para que el equipo se apague automaticamente * 6.1.5 Estructura - b. Con Salida para auriculares * 6.3 Sonda - 6.3.2 Tipo Fija * 6.4 Display - 6.4.2 Visualización - b. frecuencia cardiaca fetal con resolución menor o igual a 1 LPM | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 5 | NO CUMPLE
|  | 4. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S | 0 | NO SUBSANA No se evidencia el diligenciamiento de la marca y el modelo del equipo ofertado en la ficha tecnica de la entidad | 0 | NO SUBSANA No se evidencian las siguiesntes especificaciones tecncias: * 6.3 Sonda - 6.3.2 Tipo Fija | 0 | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | 0 | NO SUBSANA No se evidencia la cadena de distribucion completa conforme a lo requerido en el ANEXO No 1A. ANEXO TECNICO | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 0 | NO SUBSANA No se evidencia la documentacion requerida en el ANEXO No 1A. ANEXO TECNICO para el recurso humano requerido | 1 | NO CUMPLE
|  | 5. HOSPIOFFICE SAS | 1 | N/A | 1 | SUBSANA | 1 | PRESENTA DOCUEMNTO EN FORMATO EXCEL DILIGENCIADO Y FIRMADO EN SU TOTALIDAD | 0 | NO SUBSANA: No se evidencia la cadena completa de distribucion del lote ofertado | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 5 | NO CUMPLE
|  | 6. MEMCO S.A.S | 1 | SUBSANA | 1 | SUBSANA | 1 | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS | 0 | NO SUBSANA: No se evidencia la totalidad de la cadena de distribucion, toda vez que no es posible evidenciar la cartificacion del fabricante a la firma NOVAMEDICA | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 5 | NO CUMPLE
7 | ESCALERILLA DEDOS | 5. HOSPIOFFICE SAS | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | PRESENTA DOCUEMNTO EN FORMATO EXCEL DILIGENCIADO Y FIRMADO EN SU TOTALIDAD | 1 | N/A | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 6 | CUMPLE
10 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. | 1 | SUBSANA | 0 | NO SUBSANA No se evidencian las siguientes especificaciones tecnicas: * 10.2 Fuente de luz - 10.2.3 Vida útil del emisor - Vida útil del elemento emisor de luz igual a 36.000.000 ciclos de 10 segundos o cinco años de uso continuo * 10.3 batería - 10.3.2 Autonomía - Mínimo una hora * 10.4 Ciclos de trabajo - Continuo. Continuo por ciclos y Pulsado * 10.6 Sonorizador - De tipo beep. cada 5 segundos | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 5 | NO CUMPLE
|  | 3. ASISTENCIA TÉCNICA DENTAL | 1 | N/A | 0 | NO SUBSANA No se evidencian las siguientes especificaciones tecnicas: * 10.6 Sonorizador - De tipo beep. cada 5 segundos | 1 | SUBSANA | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | SUBSANA | 5 | NO CUMPLE
|  | 4. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S | 0 | NO SUBSANA No se evidencia el diligenciamiento de la marca y el modelo del equipo ofertado en la ficha tecnica de la entidad | 0 | NO SUBSANA No se evidencian las siguientes especificaciones tecnicas: * 10.2 Fuente de luz - 10.2.3 Vida útil del emisor - Vida útil del elemento emisor de luz igual a 36.000.000 ciclos de 10 segundos o cinco años de uso continuo * 10.4 Ciclos de trabajo - Continuo. Continuo por ciclos y Pulsado * 10.6 Sonorizador - De tipo beep. cada 5 segundos | 0 | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | 0 | NO SUBSANA No se evidencia la cadena de distribucion completa conforme a lo requerido en el ANEXO No 1A. ANEXO TECNICO | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 0 | NO SUBSANA No se evidencia la documentacion requerida en el ANEXO No 1A. ANEXO TECNICO para el recurso humano requerido | 1 | NO CUMPLE
|  | 5. HOSPIOFFICE SAS | 1 | N/A | 1 | SUBSANA | 1 | PRESENTA DOCUEMNTO EN FORMATO EXCEL DILIGENCIADO Y FIRMADO EN SU TOTALIDAD | 0 | NO SUBSANA: No se evidencia la cadena completa de distribucion del lote ofertado | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 5 | NO CUMPLE
|  | 6. MEMCO S.A.S | 1 | SUBSANA | 1 | SUBSANA | 1 | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS | 0 | NO SUBSANA: No se evidencia la totalidad de la cadena de distribucion, toda vez que no es posible evidenciar la cartificacion del fabricante a la firma REPRESENTACIONES A&D | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 5 | NO CUMPLE
11 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | 6. MEMCO S.A.S | 1 | SUBSANA | 1 | SUBSANA | 1 | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS | 1 | SUBSANA | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 6 | CUMPLE
13 | NEVERA DE VACUNACION | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. | 1 | SUBSANA | 0 | NO subsana: No se evidencia la totalidad de las especificaciones tecnicas contenidas en la ficha tecnica del lote ofertado | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 5 | NO CUMPLE
|  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS | 1 | SUBSANA | 0 | NO SUBSANA No se evidencian las siguientes especificaciones tecnicas: * 13.1.14 Certificado de precalificación otorgada por la OMS en cumplimiento de la exigencia establecida en el capítulo de Vacunación, estándar de habilitación de la resolución 3100 de 2019. | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 5 | NO CUMPLE
|  | 6. MEMCO S.A.S | 1 | SUBSANA | 0 | NO SUBSANA: No se evidencia el cumplimiento de las siguientes especificaciones: * Certificado de precalificación otorgada por la OMS en cumplimiento de la exigencia establecida en el capítulo de Vacunación, estándar de habilitación de la resolución 3100 de 2019. | 1 | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS | 0 | NO SUBSANA: Dentro del documento aportado no se evidencia que el lote ofertado se encuentre dentro de los que no requieren registro INVIMA | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 4 | NO CUMPLE
14 | REFRIGERADOR VERTICAL - HEMODERIVADOS | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. | 1 | SUBSANA | 1 | N.A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 6 | CUMPLE
|  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS | 1 | SUBSANA | 0 | NO SUBSANA No se evidencia la totalidad de especificaciones en la documentacion aportada por el oferente | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 5 | NO CUMPLE
|  | 6. MEMCO S.A.S | 1 | SUBSANA | 1 | SUBSANA | 1 | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS | 0 | NO SUBSANA: Dentro del documento aportado no se evidencia que el lote ofertado se encuentre dentro de los que no requieren registro INVIMA | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 5 | NO CUMPLE
20 | HORNO MICROONDAS | 6. MEMCO S.A.S | 0 | NO SUBSANA: No se evidencia el diligenciamiento de la ficha tecnica establecida por la entidad para el lote ofertado | 0 | NO SUBSANA: No se aporta la documentacion soporte para realizar la verificacion objetica de cada una de las especificaciones tecnicas del lote ofertado * No se evidencian las CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA en la documentacion aportada por el oferente | 1 | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS | 1 | N/A | 1 | ANEXA DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS REGALS DE PARTICIPACION | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 4 | NO CUMPLE
22 | ESTIBAS | 5. HOSPIOFFICE SAS | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | PRESENTA DOCUEMNTO EN FORMATO EXCEL DILIGENCIADO Y FIRMADO EN SU TOTALIDAD | 1 | N/A | 1 |  | 1 | ANEXA DOCUMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO TECNICO | 6 | CUMPLE
LOTES DESIERTOS POR NO PRESENTACION DE OFERTAS
1 | APARATO DE TRACCIÓN LUMBAR | NO SE EVALUAN PORQ NO ALLEGARON OFERTAS PARA ESTOS LOTES
2 | BANCO DE COLSON
4 | CABINA SONOAMORTIGUADA
8 | EXTRACTOR DE LECHE
9 | INSTRUMENTAL
12 | MULTIFUNCIONAL 8 TORRES
15 | RUEDA DE HOMBRO
16 | SISTEMAS DE CALENTAMIENTO LIQUIDOS
17 | TORNIQUETE NEUMATICO
18 | VIDEOLARINGOSCOPIO CONSUMIBLES PEDIÁTRICOS Y ADULTO
19 | BASCULA 30 KG
21 | VIDEO BEAM
EVALUADORES | MARÍA FERNANDA LEAL LÓPEZ PROFESIONAL DE APOYO A PROYECTO
ALFREDO MARIMON MONROY PROFESIONAL DE PROYECTO
DIEGO ALEXANDER VELASQUEZ CLAVIJO PROFESIONAL DE PROYECTO

## 3.
LOTE 03. BAÑO SEROLOGICO
|  |  |  | MARCA: | MEMMERT |  | MARCA: | INDULAB
|  |  |  | MODELO: | WNB-14 |  | MODELO: | 2-T
|  |  |  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
3.1. Generales | 3.1.1. Material de |  | Acero inoxidable con tapa | X |  | Archivo digital "Baño de Agua Mememrt WNE14", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica ", Pag. 1
| 3.1.2. temperatura |  | variable entre 0 a 99 C° | X |  | Archivo digital "Baño de Agua Mememrt WNE14", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica ", Pag. 1
| 3.1.3. Alarmas visuales |  | Indicador luminoso de cambio de temperatura | X |  | Archivo digital "Baño de Agua Mememrt WNE14", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica ", Pag. 1
| 3.1.4 Visualización |  | Display digital de temperatura con sistema de control de sobretemperatura | X |  | Archivo digital "Baño de Agua Mememrt WNE14", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica ", Pag. 1
| 3.1.5 Capacidad |  | Minimo 12 litros con gradilla de entre 30 y 33 tubos | X |  | Archivo digital "Baño de Agua Mememrt WNE14", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica ", Pag. 1
| 3.1.6 Precisión de control |  | ±1°C. | X |  | Archivo digital "Baño de Agua Mememrt WNE14", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica ", Pag. 1
| 3.1.7 Alimentación Eléctrica |  | 110 - 120 VAC / 30 - 200 Hz | X |  | Archivo digital "Baño de Agua Mememrt WNE14", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica ", Pag. 1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
3.2. GARANTIA |  | 3.2.1. 2 AÑOS |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
|  | 3.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
|  | 3.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
|  | 3.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
3.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 3 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
3.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | 3.4.1. El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
3.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27

## 5.
LOTE No.5. CENTRIFUGA
[5 empty] | MARCA: | BOECO |  | MARCA: | INDULAB
[5 empty] | MODELO: | C28A |  | MODELO: | 04 SPECIAL
[5 empty] | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
5.1. Generales |  | 5.1.1. Tipo | Digital de sobremesa |  | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.2. Material | 5.1.2.1. Externo | Lamina en acero | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  |  | 5.1.2.2. Interno | Acero inoxidable | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.3. Rotor | 5.1.3.1. Material | Acero inoxidable y/o plastico | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  |  | 5.1.3.2. Capacidad | 25 Tubos de 15 ml | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.4. Velocidad | variable entre 500 RPM y 5000 RPM |  | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.5. Display | LCD y/o TFT |  | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.6. visualización de: | Velocidad y tiempo |  | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.7. Teclado | 5.1.7.1. Tipo | Membrana | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  |  | 5.1.7.2. Funciones | Programacion de velocidad, tiempo y freno | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.8. Motor | a. Libre de escobillas |  | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.9. Puerta | puerta con cierre hermetico y sistema de seguridad |  | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.10. Alimentacion electrica | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz. |  | X |  | Archivo digital "Centrifuga Boeco C-28A (5)", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  | 5.1.11. Accesorios | a. Un cable de conexión electrica |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
|  |  | b. 25 portatubos de 15 ml |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica centrifuga ", Pag. 1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
5.2 GARANTIA | 5.2.1 2 AÑOS |  |  |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 5.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 5.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 5.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
5.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
5.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
5.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
5.6 TIEMPO DE SOPORTE POST- VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27

## 6.
LOTE No.6. DOPPLER FETAL
|  |  | MARCA: | JUMPER |  | MARCA: | SONOSCAPE |  | MARCA: | AEON |  | MARCA: | EDAN
|  |  | MODELO: | JPD-100B |  | MODELO: | NO SE EVIDENCIA |  | MODELO: | A100C |  | MODELO: | SD3
|  |  | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. |  |  | 4. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S |  |  | 5. HOSPIOFFICE SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
ESPECIFICACIONES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
6.1 Generales | 6.1.1 Tipo | Manual | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.1.2 Apagado automatico | Max 5 minutos sin señal o sin operación. |  | X | Si bien se evidencia que el equipo cuenta con apagado automatico no se evidencia el tiempo que debe transcurrir para que el equipo se apague automaticamente | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.1.3 Funcionamiento | Por batería | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.1.4 Sistema de seguridad | Con fijación integrada para protección de la sonda | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.1.5 Estructura | a. Con altavoz integrado y con regulación de volumen | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
|  | b. Con Salida para auriculares |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
6.2 Baterías | 6.2.1 Tipo | Recargable | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
6.3 Sonda | 6.3.1 Frecuencia | Mínimo de 2 MHz | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.3.2 Tipo | Fija |  | X | NO SUBSANA No se evidencia en la documentacion aportada por el oferente que la sonda sea de tipo fija |  | X | No se evidencia en la documentacion aportada por el oferente que la sonda sea de tipo fija | X |  | SUBSANO Archivo digital "DESCRIPCION A100C", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.3.3 Características | Impermeable y sumergible | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | SUBSANA: Archivo digital "MANUAL DOPPLER FETAL R.pdf", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
6.4 Display | 6.4.1 Tipo | LCD o TFT | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.4.2 Visualización | a. números. | X |  | Archivo digital "10. DOPPLER", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
|  | b. frecuencia cardiaca fetal con resolución menor o igual a 1 LPM |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "23. FICHA TECNICA LOTE 6.pdf", Pag. 1-5 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 y Archivo digital "DOPPLER FETAL R", Pag. 1-34 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
6.5 Accesorios | 6.5.1 Mínimo un tarro de gel conductiva para ultrasonido de mínimo 500 ml |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.5.2 Un estuche de transporte blando y de protección para el equipo |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
| 6.5.3 Un Kit de recarga de batería. (adaptador 110 V y 2 juegos de baterías) |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica doopler ", Pag. 1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
6.6 GARANTIA | 6.6.1 1 AÑO |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 6.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 6.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 6.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
6.7 TIEMPO DE RESPUESTA | Carta de compromiso donde el oferente certifique que durante el periodo de la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la Unidad de Servicios de Salud (USS) y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico del referente de soporte técnico del equipo. |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
6.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Carta de compromiso donde el oferente garantice que durante el periodo de duración de la garantía realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año, a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
6.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Certificación mediante la cual el oferente garantice que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
6.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  | X |  | Archivo digital "DOPPLER FETAL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA DOPLER", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27

## 7.
LOTE No. 7. ESCALERILLA DE DEDOS
|  |  |  | MARCA: | NO APLICA
|  |  |  | MODELO: | NO APLICA
5. HOSPIOFFICE SAS
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
7.1. Generales | 7.1.1. Material |  | Madera resistente barnizada con mínimo 2 cm de espesor | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2
| 7.1.2. Estructura |  | De un solo cuerpo con sistema de anclaje a pared | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2
| 7.1.3. No. De escalones |  | mínimo 22 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2
| 7.1.4. Medidas |  | Alto: 100 cm, Ancho: mínimo 6 cm | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
7.2 GARANTIA |  | 7.2.1 1 AÑO |  | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2
|  | 7.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2
|  | 7.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2
|  | 7.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2
7.3. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESCALERILLA DE DEDO.pdf", Pag. 1-2

## 10.
LOTE No. 10. LÁMPARA DE FOTOCURADO
|  |  | MARCA: | COXO |  | MARCA: | BAOLAI |  | MARCA: | NO SE EVIDENCIA |  | MARCA: | WOODPECKER |  | MARCA: | SAEVO/GNATUS
|  |  | MODELO: | NO SE EVIDENCIA |  | MODELO: | CL-A |  | MODELO: | NO SE EVIDENCIA |  | MODELO: | LED E |  | MODELO: | OPTILIGHT
|  |  | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. |  |  | 3. ASISTENCIA TÉCNICA DENTAL |  |  | 4. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S |  |  | 5. HOSPIOFFICE SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
ESPECIFICACIONES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
10.1 Generales | 10.1.1 Fibra óptica | Conductor de luz de fibra óptica. autoclavable a 110 °C | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | SUBSANA Archivo digital "MANUAL DE USO LAMPARA FOTOCURADO LED E LUX ESPAÑOL.pdf", Pag. 1-10 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
| 10.1.2 Estructura | De una sola pieza. sin contar la base cargadora y la fibra óptica | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
| 10.1.3 Alimentación Eléctrica | Alimentación eléctrica del equipo/base de carga: 110 - 120 VAC/ 50 - 60 HZ | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
| 10.1.4 Montaje | De tipo inalámbrica | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
10.2 Fuente de luz | 10.2.1 Tipo de Led | Luz LED azul | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
| 10.2.2 Longitud de onda | Longitud de onda de mínimo 200 a mínimo 420 nm | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
| 10.2.3 Vida útil del emisor | Vida útil del elemento emisor de luz igual a 36.000.000 ciclos de 10 segundos o cinco años de uso continuo |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | SUBSANA: Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO CARTA FICHA INVIMA MANUAL", Pag. 1-14 |  | X | No se evidencia el cumplimiento del requerimiento en la documentacion aportada por el oferente | X |  | SUBSANA archivo digital "CARTA ACLARACION LAMPARA LED E HOSPIOFFICE SAS 21-07-2023", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
10.3 batería | 10.3.1 Tipo | Recargable | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
| 10.3.2 Autonomía | Mínimo una hora |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
10.4 Ciclos de trabajo | Continuo. Continuo por ciclos y Pulsado |  |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | SUBSANA: Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO CARTA FICHA INVIMA MANUAL", Pag. 1-14 |  | X | No se evidencia el cumplimiento del requerimiento en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
10.5 Ciclos de operación | Temporizador: 5. 10. 15 y 20 segundos en modo continuo |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 y Archivo digital "LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2)", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 y Archivo digital "25. FICHA TECNICA LOTE 10", Pag. 1-18 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 y Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO FROGENT", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
10.6 Sonorizador | De tipo beep. cada 5 segundos |  |  | X | No se evidencia el cumplimiento de la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de la especificacion en la documentacion aportada por el oferente |  | X | No se evidencia el cumplimiento del requerimiento en la documentacion aportada por el oferente | X |  | SUBSANA archivo digital "CARTA ACLARACION LAMPARA LED E HOSPIOFFICE SAS 21-07-2023", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
10.7 Accesorios | 10.7.1 Dos fibras ópticas para fotopolimerización |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
| 10.7.2 Dos pares de protectores oculares |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
| 10.7.3 Una base de carga/adaptador |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica lampara de fotocurado", Pag. 1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
10.8 GARANTIA | 10.8.1 2 AÑOS |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 10.8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 10.8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 10.8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
10.9 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
10.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
10.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
10.12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  | X |  | Archivo digital "LAMPARA DE FOTOCURADO", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ANEXO TECNICO SUBRED SUROCC ATD.pdf", Pag. 1-4 | X |  | Archivo digital "28. FORMATO ANEXO 1 tecnico", Pag, 4-6 | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA LAMPARA FOTOCURADO", Pag. 1-2 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27

## 11.
LOTE No. 11. LAVADORA ULTRASONICA
|  |  |  | MARCA: | SAEVO
|  |  |  | MODELO: | BIOFREE 6L
6. MEMCO S.A.S
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
11. 1 GENERALES. | 11.1.1 Estructura tanque interno |  | Acero inoxidable | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
| 11.1.2 Capacidad de cámara de lavado |  | Capacidad útil mínimo de 3 litros | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
| 11.1.3 Sistema de panel de control |  | Teclado de membrana o pulsadores | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
| 11.1.4 Sistema de drenaje |  | Llave de drenaje incluida en la estructura | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
| 11.1.5 Display |  | De visualización de los parámetros programados | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
| 11.1.6 Temperatura de operación |  | a. Temperatura ajustable del agua de lavado de 10 °C a 60 °C o superior | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
| 11.1.7 Temporizador de funcionamiento |  | de 0 a 30 minutos | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
| 11.1.8 Alimentación eléctrica |  | 110 -120 V / 50 - 60 Hz | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
11.2 ACCESORIOS. |  | 11.2.1 Mínimo dos canastillas para instrumental |  | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
|  | 11.2.2 Mínimo una manguera de drenaje |  | X |  | Archivo digital "Ficha tecnica lavadora", Pag. 1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
11.3 GARANTIA |  | 11.3.1 2 AÑOS |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
|  | 11.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
|  | 11.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
|  | 11.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
11.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico. |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
11.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
11.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
11.7 TIEMPO DE SOPORTE POST- VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27

## 13.
LOTE No. 13. NEVERA DE VACUNACION
|  |  | MARCA: | HAIER |  | MARCA: | MELING |  | MARCA: | INDUSTRIA REFRIGERACIONES
|  |  | MODELO: | HBC-260 |  | MODELO: | YC-275 EW |  | MODELO: | INR45689
|  |  | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. |  |  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
ESPECIFICACIONES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
13.1 Generales | 13.1.1 Capacidad de almacenamiento | Minimo 200 L |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.2 Controlado | Microprocesador |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.3 Rango de temperatura | +2 a +8 ºC | X |  | SUBSANA Archivo digital "MANUAL NEVERA HBC 260", Pag. 1-24 | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.4 Con cuatro ruedas con freno en mínimo dos de ellas. |  |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.5 Evaporador de condensación automático |  | X |  | SUBSANA Archivo digital "MANUAL NEVERA HBC 260", Pag. 1-24 | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.6 Sistema no frost |  |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.7 Equipado con refrigerante CFC |  |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.8 Exterior: | Fabricada en lámina de acero Cold Rolled y pintura electrostática y/o PCM |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.9 Interior: | acero inoxidable 304 y/o Poliestireno de |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
|  | alto impacto |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.10 Seguridad | Chapa de seguridad. | X |  | SUBSANA Archivo digital "MANUAL NEVERA HBC 260", Pag. 1-24 | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.11 Control de temperatura | máximas y mínimas. | X |  | SUBSANA Archivo digital "MANUAL NEVERA HBC 260", Pag. 1-24 | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.12 Canastillas | mínimo 4 unidades de canastilla |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.13 alimentación eléctrica | 110-220 VAC / 50 – 60 Hz | X |  | SUBSANA Archivo digital "MANUAL NEVERA HBC 260", Pag. 1-24 | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.14 Alarmas visibles y audibles | a. Para baja y alta temperatura programables | X |  | SUBSANA Archivo digital "MANUAL NEVERA HBC 260", Pag. 1-24 | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
|  | b. Para fallo de energía |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
|  | c. Puerta abierta |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente para subsanar | X |  | SUBSANA: Archivo digital "YC-275EW ESPAÑOL", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.1.14 Certificado de precalificación otorgada por la OMS en cumplimiento de la exigencia establecida en el capítulo de Vacunación, estándar de habilitación de la resolución 3100 de 2019. |  | X |  | Archivo digital "PQS 2022-2023 HBC-260.pdf", Pag. 1-2 |  | X | No se evidencia el cumplimiento del requisito en la documentacion aportada por el oferente |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia el cumplimineto del requerimiento en la informacion aportada por el oferente
13.2 Accesorios | 13.2.1 Ocho baterías de gel (para transporte de medicamentos) |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.2.2 Un termo o nevera de transporte de 0,6 litros con control de temperatura, |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.2.3 Una UPS de 3KVA |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.2.4. (1) Termómetro digital de max y min Display con medición de máximos y mínimos en temperatura Aprox: de -30 a 70°C. Con certificado de calibración vigente. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
| 13.2.5. (2) Termohigrómetros digital Display con medición de máximos y mínimos en temperatura Aprox: de -30 a 70°C y humedad Aprox (10 – 99). Con certificado de calibración vigente. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica de nevera de vacunacion", Pag. 1
CONDICIONES PARTICULARES POSTVENTA |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
13.3 GARANTIA | 13.3.1 2 AÑOS |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 13.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 13.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 13.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
13.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
13.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
13.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
13.7 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
13.8. CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalacion. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
13.9. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACION | En caso de que el equipo ofertado requiera de alimentacion electrica superior a los 110 VAC el oferente adjudicatario debera entregar debidamente instalado un elevador de voltaje sin costo adicional para la Subred. |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "ANEXO 1A NEVERA LOTE 13 (2) DILIGENCIADO", pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27

## 14.
LOTE No. 14. REFRIGERADOR VERTICAL - HEMODERIVADOS
|  |  |  | MARCA: | MELING |  | MARCA: | MELING |  | MARCA: | INDUSTRIA REFRIGERACIONES
|  |  |  | MODELO: | YC-315L |  | MODELO: | YC-315L |  | MODELO: | INR45690LL
|  |  |  | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. |  |  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
14.1 GENERALES | 14.1.1 Composición |  | Un (1) cuerpo, no Frost | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.2 Datos |  | Display digital para visualización de temperatura | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.3 Cámara y entrepaños |  | a. Cámara en material inoxidable con puerta en vidrio | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
|  |  | b. Entrepaños Perforados | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
|  |  | c. Movibles | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.4 Iluminación |  | Iluminación interior tipo LED, de encendido automático | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.5 Elementos de movimiento |  | Cuatro ruedas con freno en mínimo dos de ellas. | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.6 Almacenamiento |  | Vertical | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.7 Volumen neto |  | Mínimo 280. litros | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.8 Control |  | Microprocesador | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.9 Compresores |  | Con refrigerantes ecológicos libres de CFC | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.10 Alarmas visibles y audibles |  | Para baja y alta temperatura programables | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
|  |  | Para fallo de energía | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
|  |  | Puerta abierta | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.11 Seguridad |  | Con cerradura de seguridad | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
| 14.1.12 Rango de temperatura |  | 2 - 8 °C ajustable | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 y Archivo digital "FICHA TECNICA YC 315 L.pdf" 1-3 |  | X | NO SUBSANA No se evidencia la especificacion tecnica en la documentacion aportada por el oferente | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
14.2 Accesorios |  | 14.2.1. Una UPS de 3KVA |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
|  | 14.2.2. (1) Termómetro digital de max y min Con certificado de calibración vigente. |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
|  | 14.2.3. (1) Termohigrómetros digitales con medición de máximos y mínimos en temperatura y humedad Con certificado de calibración vigente. |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 1-2 | X |  | Archivo digital "ficha tecnica refrigerador .pdf", Pag. 1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
14.3. GARANTIA | 14.3.1. 2 AÑOS |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 14.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 14.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
| 14.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
14.4. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
14.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
14.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
14.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
14.8. CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalacion. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
14.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27
14.8. CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalacion. |  |  | X |  | Archivo digital "REFRIGERAODR VERTICAL.pdf", Pag. 1-3 | X |  | Archivo digital "CARTA COMPROMISO ENTREGA DE ACCESORIOS", Pag. 3-4 | X |  | SUBSANA Archivo digital "2. ANEXO TECNICO", Pag. 1-27

## 20.
20. HORNO MICROONDAS
|  | MARCA: | NO SE EVIDENCIA
|  | MODELO: | NO SE EVIDENCIA
6. MEMCO S.A.S
ESPECIFICACIONES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. 1. Condiciones generales | 1.1.1. Uso comercial. Trabajo pesado. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
| 1.1.2. Capacidad: 0.8 pie cúbico |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
| 1.1.3. Dimensiones externas: Largo51Cm x Ancho 36 x Profundo 30 cm |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
| 1.1.4. Potencia: 1.000 Wh., 110 V. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
| 1.1.5 .Estructura pintura electroestática |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
| 1.1.6 DIsplay de conteo de tiempo y hora |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
3.1. Condiciones del servicio | 3.1.1. Garantía un (1) año. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
| 3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
| 3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
| 3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
3.2. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST- VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN | Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todas las actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de dotación. Cuando sea necesario, sin costo alguno. |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la documentacion soporte para realizar la comparacion objetica de la especificacion

## 22.
22. ESTIBAS
MARCA:
|  | MODELO: | ER-100S-4E-V1
5. HOSPIOFFICE SAS
ESPECIFICACIONES |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. 1. Condiciones generales | 1.1.1. Material que garantice resistencia a trabajo pesado, golpes y la intemperie | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2 y Archivo digital "3.ER-100S-4E-V1 CARTON Y ESTIBA", Pag. 1
| 1.1.2. Material plástico diseño que evitan rupturas. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2 y Archivo digital "3.ER-100S-4E-V1 CARTON Y ESTIBA", Pag. 1
| 1.1.3. Capacidad de carga 4000 Kg Estática | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2 y Archivo digital "3.ER-100S-4E-V1 CARTON Y ESTIBA", Pag. 1
| 1.1.4. Capacidad de carga 1000 Kg Dinámica | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2 y Archivo digital "3.ER-100S-4E-V1 CARTON Y ESTIBA", Pag. 1
| 1.1.4. Estiba lisa de cuatro entradas para piso, ventilado máximo | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2 y Archivo digital "3.ER-100S-4E-V1 CARTON Y ESTIBA", Pag. 1
| 1.1.5 Dimensiones: Alto: 015cms, Ancho: 100cms, Largo: 120cms. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2 y Archivo digital "3.ER-100S-4E-V1 CARTON Y ESTIBA", Pag. 1
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
3.1. Condicion es del servicio | 3.1.1. Garantía un (1) año. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2
| 3.1.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS)de la Subred a la que va dirigido. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2
| 3.1.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2
| 3.1.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2
3.2. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, paralo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2
3.3. TIEMPO DE SOPORTE POST- VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2
3.4. COMPONENTES ADICIONALES DE INSTALACIÓN | Previo al cierre del proceso el oferente debe ejecutar visita de chequeo a todas las USS asignadas, para garantizar la realización de todas las actividades de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los elementos de dotación. cuando sea necesario, sin costo alguno. | X |  | Archivo digital "FICHA TECNICA ESTIBA", Pag. 1-2

## CONDICIONES MINIMAS
CONDICIONES GENERALES MINIMAS
|  | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. |  |  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS |  |  | 3. ASISTENCIA TÉCNICA DENTAL |  |  | 4. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S |  |  | 5. HOSPIOFFICE SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
REQUERIMI ENTO No. | CRITERIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1 | Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que estos generen. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
2 | Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los equipos y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos y en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
3 | Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos en su destino final (Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.), en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
4 | El oferente garantiza que los LOTES ofertados serán sujetos a verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros biomédicos de la subred al momento de la instalación, y en caso de presentarse incumplimiento en relación con lo manifestado en la oferta, deberá realizar el cambio del equipo por uno que cumpla con lo ofertado inicialmente o con características superiores. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
5 | Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivo y calibración por equipo según recomendaciones del fabricante, durante el periodo de garantía. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
6 | Garantizar por el periodo de garantía el mantenimiento preventivo, actualizaciones de software requeridas y los kits de mantenimiento sin costo adicional para la subred, para ello debe presentar al inicio del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. Esto será corroborado de acuerdo con el proceso de recepción técnica de la subred. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
7 | El oferente garantizará que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado del mercado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio de este por uno de iguales o de mejores características sin costo adicional para la Subred. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
8 | Entregar equipos nuevos, los cuales no deben estar usados ni repotenciados, ni en fase de experimentación; el año de fabricación debe ser 2020 o superior. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
9 | Realizar la capacitación de manejo de los equipos al personal asistencial que lo operará, la cual debe comprender cuidado, uso adecuado, limpieza y desinfección; dicha capacitación se debe realizar a todos los turnos y en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
10 | Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Subred, el cual se debe entrenar en soporte técnico, resolución de fallas, asistencia técnica en mantenimiento (preventivo y correctivo), test de chequeo y calibración para los equipos que lo requieran. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
11 | Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha capacitación se realizará en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato, durante la vigencia de la garantía. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
12 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de usuario en medio físico y digital con instrucciones de manejo y cuidados para tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
13 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de Servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
14 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de hoja de vida, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del equipo, de acuerdo con el formato suministrado por la Subred. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
15 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de limpieza y desinfección del equipo. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
16 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de mantenimiento. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
17 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una guía rápida de manejo en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada, de un solo cuerpo de acuerdo con el formato suministrado por la Subred. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
18 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante, si el original se encuentra en idioma diferente al castellano, se debe entregar copia de traducción al castellano. Los manuales no deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Las versiones traducidas deben ser entregadas empastadas o argolladas. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
19 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación técnica de conformidad a lo descrito en el numeral 1.3 del presente anexo técnico | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
20 | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara una certificación que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en los entes internacionales como los nacionales. (el requerimiento podra ser verificado por el comite evaluador como por el personal desigando por la subred para la recepcion de los equipos) | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
21 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de nacionalización por equipo entregado a las Unidades de Servicios de Salud -USS | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
22 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación del recurso humano de conformidad a lo descrito en el numeral 1.5 del presente anexo técnico | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
23 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de las siguientes placas (en lugar de fácil visualización) con las siguiente leyenda: | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
| PLACA: | [12 empty] | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
| PRIMERA PLACA: | [12 empty] | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
| Propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E. - Secretaria Distrital de Salud de Bogotá | [12 empty] | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
| SEGUNDA PLACA: | [12 empty] | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
| Nota: El tamaño de la placa serán proporcional al bien que identifican, siempre visible, legible y de difícil eliminación. La placa no se podrá arrancar manualmente y no debe dañar los bienes. Se exceptúan de la placa, los bienes fabricados en acero inoxidable, los cuales serán gravados en la estructura. | [12 empty] | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
24 | El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para garantizar que no se presenten daños a los bienes de las USS asignadas, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo buen estado en que le fueron entregados. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
25 | El oferente garantizará que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomará las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y las de otros contratistas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
26 | El oferente garantiza la entrega de los certificados de calibración y calificaciones avalados por la ONAC de cada uno de los equipos suministrados y de los accesorios en los casos que aplique. Estos certificados serán entregados con cada uno de los equipos suministrados a la Unidad de Servicios de Salud (USS). NOTA: es de resaltar que para el aval de los certificados metrologicos no sera considerado como valido el certificado de conformidad emitido por el fabricante. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS
27 | Los equipos y accesorios contendidos en el presente proceso deberán cumplir con los requisitos y exigencias contempladas en la normatividad vigente aplicable. | X |  | CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MINIMOS.pdf | X |  | SUNSANACION.PDF | X |  | CONDICIONES GENERALES MINIMAS SUBSANACION SUBRED SUROCC ATD (1).pdf |  | X | NO SUBSANA No se evidencia el cumplimiento de los requerimientos en la documentacion aportada por el oferente | X |  | AFRCHIVO DIGITAL "CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CONDICIONES MINIMAS" PAG 1-3. | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF 2. ANEXO No.1A ANEXO Te^CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS

## DOCS DE VERF TECNICA
DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA
|  |  | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. |  |  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS |  |  | 3. ASISTENCIA TÉCNICA DENTAL |  |  | 4. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S |  |  | 5. HOSPIOFFICE SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
LOTE | DESCRIPCION | REQUERIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
3 | BAÑO SEROLOGICO | 1. REGISTRO SANITARIO |  |  |  | X |  | Memmert Baños de Maria.pdf | [9 empty] | X |  | SUBSANA Archivo digital "INVIMA NO REQUIERE - BANO SEROLOGICO.pdf", Pag. 1-6
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION |  |  |  | X |  | Carta Representación Memmert 2023_Ultraschall-Colombia.pdf | [9 empty] | X |  | SUBSANA Archivo digital "CERTIFICACION DISTRIBUCIÓN MEMCO SAS (1) (1).pdf", Pag. 1
5 | CENTRIFUGA | 1. REGISTRO SANITARIO |  |  |  | X |  | Boeco Centrifugas.pdf | [9 empty] | X |  | SUBSANA: Archivo digital "registro sanitaio", Pag. 1
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION |  |  |  | X |  | boeco 2023.pdf | [9 empty] | X |  | SUBSANA: Archivo digital "CERTIFICACION DISTRIBUCIÓN MEMCO SAS (1) (1)", Pag. 1
6 | DOPPLER FETAL | 1. REGISTRO SANITARIO | X |  | TENICO_1, INVIMA DOPPLER. pdf | [6 empty] | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF, VIGENTE | X |  |  | X |  | SUBSANA: Archivo digital "Registro sanitario.pdf", Pag. 1
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION | X |  | TENICO_1, CERT DISTRIBUCON FABRICAA.pdf | [7 empty] | X | (NO ANEXA DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO No1 ANEXO TECNICO |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la cadena completa de distribucion del lote ofertado |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la totalidad de la cadena de distribucion, toda vez que no es posible evidenciar la cartificacion del fabricante a la firma NOVAMEDICA
7 | ESCALERILLA DEDOS | 1. REGISTRO SANITARIO | [12 empty] | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF, VIGENTE
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION | [12 empty] | X |  | N/A
10 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 1. REGISTRO SANITARIO | X |  | TENICO_1, INVIMA LAMPARAS 2020.pdf |  |  |  | X |  | LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2) | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF, VIGENTE | X |  | DOCUMENTO EN FORMATO PDF, VIGENTE | X |  | SUBSANA: Archivo digital "Registro sanitario", Pag. 1
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION | X |  | TENICO_1, Coxo Authorization letter 2021.pdf |  |  |  | X |  | LAMPARA FOTOCURADO FICHA INVIMA CARTA (1) (2) |  | X | (NO ANEXA DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO No1 ANEXO TECNICO |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la cadena completa de distribucion del lote ofertado |  | X | NO SUBSANA: No se evidencia la totalidad de la cadena de distribucion, toda vez que no es posible evidenciar la cartificacion del fabricante a la firma REPRESENTACIONES A&D
11 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | 1. REGISTRO SANITARIO | [15 empty] | X |  | SUBSANA: Archivo digital "Registro sanitario", Pag. 1-2
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION | [15 empty] | X |  | SUBSANA: Archivo digital "DISTRIBUCION", Pag. 1
13 | NEVERA DE VACUNACION | 1. REGISTRO SANITARIO | X |  | TENICO_1, INVIMA REFRIGERADORES HAIER.pdf | X |  | meling neveras.pdf | [10 empty] | X | NO SUBSANA: Dentro del documento aportado no se evidencia que el lote ofertado se encuentre dentro de los que no requieren registro INVIMA
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION | X |  | AUTHORIZATION LETTER.. HAIER.pdf | X |  | representacion meling 2023.pdf | [9 empty] | X |  | SUBSANA: Archivo digital "CERTIFICACION MEMO.pdf", Pag. 1
14 | REFRIGERADOR VERTICAL - HEMODERIVADOS | 1. REGISTRO SANITARIO | X |  | TENICO_1, Resolucion_2021038169.pdf (Folio 5). | X |  | meling neveras.pdf | [10 empty] | X | NO SUBSANA: Dentro del documento aportado no se evidencia que el lote ofertado se encuentre dentro de los que no requieren registro INVIMA
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION | X |  | TENICO_1, AUTORIZACION DISTRIBUIDOR.pdf | X |  | representacion meling 2023.pdf | [9 empty] | X |  | SUBSANA: Archivo digital "CERTIFICACION MEMO.pdf", Pag. 1
20 | HORNO MICROONDAS | 1. REGISTRO SANITARIO | [16 empty] | X | NO ANEXA DOCUMENTO REGISTRO INVIMA VIGENTE DEACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO No1 ANEXO TECNICO
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION | [16 empty] | X | (NO ANEXA DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE DISTRIBUCION DE ACUERDO A LO SOLICTADO EN EL ANEXO No1 ANEXO TECNICO
22 | ESTIBAS | 1. REGISTRO SANITARIO | [12 empty] | X | DOCUMENTO EN FORMATO PDF, VIGENTE
|  | 2. CARTAS DE DISTRIBUCION | [12 empty] | X |  | N/A

## EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA DE PROPONENTE
LOTE | DESCRIPCION | CODIGO | SMMLV | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. PRESENTA OFERTA A LOS LOTES: 6, 10, 13 Y 14. |  |  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS PRESENTA OFERTA A LOS LOTES: 3, 5, 13 Y 14. |  |  | 3. ASISTENCIA TÉCNICA DENTAL PRESENTA OFERTA AL LOTE: 10. |  |  | 4. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S |  |  | 5. HOSPIOFFICE SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
3 | BAÑO SEROLOGICO | 41102400 | 9.39 |  |  |  | X |  | RUP ULTRA SCHALL_1. (FOLIO 38). CONTRATO No. 1 ENTIDAD CONTRATANTE: DOTASALUD JC SAS OBJETO: VENTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS MEDIANTE ANEXO No. 1. No. CONSECUTIVO RUP: 88 VALOR EN SMMLV: 35,51 FECHA DE TERMINACIÓN: 18/03/2018. | [9 empty] | X |  | RUP MENCO S.A.S. (FOLIO 22).
5 | CENTRIFUGA | 41103900 | 22.47 |  |  |  | X |  | RUP ULTRA SCHALL_1. (FOLIO 49). CONTRATO No. 2 ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO. OBJETO: DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E No. CONSECUTIVO RUP: 120 VALOR EN SMMLV: 3280,94 FECHA DE TERMINACIÓN: 28/02/2020 | [9 empty] | X |  | RUP MENCO S.A.S. (FOLIO 22).
6 | DOPPLER FETAL | 42201700 | 2.67 | X |  | RUP EN FIRME CI COLOMBIAN 07 JUNIO 23. (FOLIO 23, 29 Y 46). CONTRATO No. 1 ENTIDAD CONTRATANTE: DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S. OBJETO: SUMINISTRO, VENTA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO Y EQUIPOS PARA REFRIGERACIÓN MÉDICA Y CADENA DE FRIO. No. CONSECUTIVO RUP: 11 VALOR EN SMMLV: 89,90 CONTRATO No. 2 ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL ORTOPEDICO SAS. OBJETO: VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS MÉDICOS No. CONSECUTIVO RUP: 46 VALOR EN SMMLV: 173,28 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2020 CONTRATO No. 3 ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER OBJETO: INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UN ECOGRAFO Y UNA NEVERA GRADO MEDIO PARA LA SUBGERENCIA DE APOYO DIAGNOSTICO No. CONSECUTIVO RUP: 15 VALOR EN SMMLV: 448,43 FECHA DE TERMINACIÓN:31/12/2019 | [6 empty] | x |  | RUP HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. (FOLIO 274). | X |  | RUP HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. (FOLIO 244). | X |  | RUP MENCO S.A.S. (FOLIO 35).
7 | ESCALERILLA DEDOS | 42251600 | 0.57 | [12 empty] | X |  | RUP HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. (FOLIO 244).
10 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 42152300 | 10.29 | X |  | RUP EN FIRME CI COLOMBIAN 07 JUNIO 23. (FOLIO 65, 59). CONTRATO No. 4 ENTIDAD CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE. OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DIANA TURBAY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. No. CONSECUTIVO RUP: 90 VALOR EN SMMLV: 36 FECHA DE TERMINACIÓN:21/12/2022 CONTRATO No. 5 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACIÓN OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA E.S.E CAMÚ CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. No. CONSECUTIVO RUP: 80 VALOR EN SMMLV: 22.28 FECHA DE TERMINACIÓN: 13/08/2021 |  |  |  | X |  | RUP ATD 2906_1 (FOLIO 25). CONTRATO No. 1 ENTIDAD CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E OBJETO: NEGOCIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E No. CONSECUTIVO RUP: 27 VALOR EN SMMLV: 131.18 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/01/2023. |  | X |  | RUP HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. (FOLIO 244). |  |  | X |  | RUP MENCO S.A.S. (FOLIO 38).
11 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | 42281700 | 23.67 | [15 empty] | X |  | RUP MENCO S.A.S. (FOLIO 34).
13 | NEVERA DE VACUNACION | 41103000 | 67.16 | X |  | RUP EN FIRME CI COLOMBIAN 07 JUNIO 23. (FOLIO 54). CONTRATO No. 6 ENTIDAD CONTRATANTE: EQUIPOS CASA BLANCA S.A.S. OBJETO: VENTA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, CAJAS TÉRMICAS PARA REFRIGERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VACUNAS Y CADENA DE FRIO No. CONSECUTIVO RUP: 68 VALOR EN SMMLV: 291,79 FECHA DE TERMINACIÓN: 10/12/2021 | X |  | RUP ULTRA SCHALL_1. (FOLIO 49). CONTRATO No. 2 ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO. OBJETO: DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E No. CONSECUTIVO RUP: 120 VALOR EN SMMLV: 3280,94 FECHA DE TERMINACIÓN: 28/02/2020 | [9 empty] | X |  | RUP MENCO S.A.S. (FOLIO 36).
14 | REFRIGERADOR VERTICAL - HEMODERIVADOS | 41103000 | 26.75 | X |  | RUP EN FIRME CI COLOMBIAN 07 JUNIO 23. (FOLIO 67 Y 62). CONTRATO No. 7 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREA OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE INMUNOBIOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FAC A NIVEL NACIONAL No. CONSECUTIVO RUP: 96 VALOR EN SMMLV: 102,16 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/08/2022 CONTRATO No. 8 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES OBJETO: ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PARA CONSERVACIÓN DE MATERIAL PROBATORIO EN LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSE. No. CONSECUTIVO RUP: 85 VALOR EN SMMLV: 158,98 FECHA DE TERMINACIÓN: 25/11/2022 | X |  | RUP ULTRA SCHALL_1. (FOLIO 49). CONTRATO No. 4 ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO. OBJETO: DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E No. CONSECUTIVO RUP: 120 VALOR EN SMMLV: 3280,94 FECHA DE TERMINACIÓN: 28/02/2020 | [9 empty] | X |  | RUP MENCO S.A.S. (FOLIO 35).
20 | HORNO MICROONDAS | 48101500 | 10.34 | [15 empty] | X |  | RUP MENCO S.A.S. (FOLIO 22).
22 | ESTIBAS | 24112700 | 3.15 | [12 empty] | X |  | RUP HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. (FOLIO 156).
EVALUADOR: | MARÍA FERNANDA LEAL LÓPEZ PROFESIONAL DE APOYO A PROYECTO
ALFREDO MARIMON MONROY PROFESIONAL DE PROYECTO

## RECURSO HUMANO
RECURSO HUMANO
|  |  | 1. CI COLOMBIAN MED S.A.S. |  |  | 2. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS |  |  | 3. ASISTENCIA TÉCNICA DENTAL |  |  | 4. HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S |  |  | 5. HOSPIOFFICE SAS |  |  | 6. MEMCO S.A.S
LOTE | DESCRIPCION | REQUERIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
3 | BAÑO SEROLOGICO | INGENIERO |  |  |  | X |  | HOJA DE VIDA ING. JOSE ALEJANDRO HERNANEZ.pdf
|  | TECNICO O TECNOLOGO |  |  |  | X |  | HOJAS DE VIDA LUISA GARAVITO.pdf
5 | CENTRIFUGA | INGENIERO |  |  |  | X |  | HOJA DE VIDA ING. JOSE ALEJANDRO HERNANEZ.pdf
|  | TECNICO O TECNOLOGO |  |  |  | X |  | HOJAS DE VIDA LUISA GARAVITO.pdf
6 | DOPPLER FETAL | INGENIERO | X |  | HV JORGE MARIO.pdf | [7 empty] | X | No se evidencia la documentacion requerida en el anexo tecnico del proceso para el recurso humano solicitado
|  | TECNICO O TECNOLOGO | X |  | HOJA DE VIDA ALFONSO BUITRAGO ROA.pdf | [7 empty] | X | No se evidencia la documentacion requerida en el anexo tecnico del proceso para el recurso humano solicitado | X
7 | ESCALERILLA DEDOS | INGENIERO | [12 empty] | X
TECNICO O TECNOLOGO
10 | LAMPARA DE FOTOCURADO | INGENIERO | X |  | HV JORGE MARIO.pdf |  |  |  | X |  | HOJA DE VIDA ING MARIO ARBELAEZ CON SOPORTES.pdf |  | X | No se evidencia la documentacion requerida en el anexo tecnico del proceso para el recurso humano solicitado
|  | TECNICO O TECNOLOGO | X |  | HOJA DE VIDA ALFONSO BUITRAGO ROA.pdf |  |  |  | X |  | ANEXO No. 1 ANEXO T_CNICO DOTACION EQUIPO BIOMEDICOS SUBRED SUROCC ATD. |  | X | No se evidencia la documentacion requerida en el anexo tecnico del proceso para el recurso humano solicitado | X
11 | LAVADORA DE INSTRUMENTAL | INGENIERO
TECNICO O TECNOLOGO
13 | NEVERA DE VACUNACION | INGENIERO | X |  | HV JORGE MARIO.pdf | X |  | HOJA DE VIDA ING. JOSE ALEJANDRO HERNANEZ.pdf
|  | TECNICO O TECNOLOGO | X |  | HOJA DE VIDA ALFONSO BUITRAGO ROA.pdf | X |  | HOJAS DE VIDA LUISA GARAVITO.pdf
14 | REFRIGERADOR VERTICAL - HEMODERIVADOS | INGENIERO | X |  | HV JORGE MARIO.pdf | X |  | HOJA DE VIDA ING. JOSE ALEJANDRO HERNANEZ.pdf
|  | TECNICO O TECNOLOGO | X |  | HOJA DE VIDA ALFONSO BUITRAGO ROA.pdf | X |  | HOJAS DE VIDA LUISA GARAVITO.pdf
20 | HORNO MICROONDAS | INGENIERO
TECNICO O TECNOLOGO
22 | ESTIBAS | INGENIERO | [12 empty] | X
TECNICO O TECNOLOGO