## Hoja1
EQUIPO | CARACTERISTICAS TECNICAS. | CUMPLE | ESPECIFICACION
DIGITALIZADOR PERIAPICAL | Alimentación eléctrica 110-120 voltios A.C. frecuencia 50-60 Hz. (No se acepta con elevador de voltaje) | SI | CUMPLE.
|  Que permita imágenes claras y nítidas con una resolución real igual o superior a 16 lp/mm |  | 14.3 lp/mm
|  Tiempo de procesamiento para visualización de la imagen entre 6 a 9 segundos. | SI | 4.1 ~ 7.2 seg
|  Para exámenes periapicales, pediátricos y de aleta de mordida. | SI | CUMPLE
|  Con indicador lumínico para identificar encendido de equipo, error, y escaneo de placa. | SI | CUMPLE
|  El equipo debe incluir mínimo cuatro placas de fosforo intraoral para cada tamaño solicitado: Tamaño No. 0. Dimensiones mínimas (alto x acho) 20 mm x 33 mm, compatible con equipo ofertado; Tamaño No. | SI | CUMPLE.
EQUIPO DE RX PERIAPICAL. | 2. Dimensiones mínimas (alto x acho) 29 mm x 39 mm, compatible con equipo ofertado. |  | 10,4” (Al)” x 4,7” (An) x 12,5” (P) / 265 (Al) x 120 (An) x 318 (P) mm
|  Debe ser compatible con equipos de rayos X periapical de 60 kV y 70 kV |  | compatible con cualquier equipo de RX.
|  Con mínimo 200 fundas protectoras para placa de fosforo con el fin reducir el riesgo de contaminación cruzada. | SI | CUMPLE
|  Conectividad al PC por medio de USB. | SI | CUMPLE
|  Con Software de visualización en idioma español (versión Full) compatible con Windows 10 o superior, que permita visualizar los estudios en PC y herramientas de edición. Debe permitir conexión y envío de estudios al PACS con licencias DICOM storage, commiment, transfer (send), retrieve. | SI | CUMPLE
|  Debe incluir manual de instalación y funcionamiento del equipo y del software, en idioma original y traducción simple al español. | SI | CUMPLE
|  El equipo deberá ser instalado y en funcionamiento en el sitio de entrega | SI | CUMPLE
| relacionados en el presente documento. | SI | CUMPLE.
|  Alimentación eléctrica 110-120 voltios A.C., frecuencia 60 Hz con polo a tierra. | SI | 120 / 230 V, 50/ 60 Hz
|  Cumple con los estándares IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3, 60601-2-7, 60601-2-28 y las normas que las modifiquen o remplacen. | SI | CUMPLE
|  El equipo debe ser fijo en pared. | SI | CUMPLE
|  Generador de alta frecuencia con panel de control que permita la selección de exposición por arco dental y manual y la visualización de la dosis después de cada exposición. | SI | CUMPLE
|  Sistema de disparo por medio de temporizador e interruptor de mano que permita ubicarse fuera de la sala de Rayos X. | SI | CUMPLE
|  Voltaje del tubo entre 50 kV y 70 kV. | SI | 70 kVp
|  Punto focal de 0.8 o menor para una imagen de alta calidad y nitidez. | SI | 0,4 [IEC 336/1997]
|  Sistema de enfriamiento que permita la protección contra sobrecalentamiento. | SI | CUMPLE
|  Que permita seleccionar el tipo de paciente (adulto o niño), el tipo de receptor (película o sensor) y mínimo 5 programas (tipos de diente) preestablecidos. | SI | Adulto, niño
|  El brazo debe asegurar la estabilidad de la posición final del tubo. | SI | CUMPLE
|  Sistema de adquisición de imagen convencional con posibilidad de adaptar sistema de radiovisografía o digitalizador de placas (adquisición de imagen en forma digital). | SI | CUMPLE
|  Debe incluir los siguientes elementos: guía rápida de manejo, con certificado de calibración vigente por un año. Con manual de usuario y de | SI | CUMPLE
| Debe incluir con la entrega del equipo un regulador de voltaje con supresor de picos adecuado y compatible con el equipo. Un (01) chaleco plomado adulto con protector de tiroides. | SI | CUMPLE
Valor Digitalizar Periapical FIRE CR : $ 20´000.000 mas IVA.
Valor Equipo de RX FONA: 19´000.000 mas IVA.