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FICHA TÉCNICA

La presente solicitud de cotización comprende la prestación de servicios para la calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos, descritos a continuación en ocho (8) lotes, de acuerdo a las necesidades que se presenten y cumpliendo las siguientes especificaciones técnicas:

Se deberá ofertar por lotes separados y la adjudicación también se hará de la misma manera  
Lote No. 1.  Calibración certificada para un multiparámetro (pH, Conductividad y medidor de iones).

Calibración certificada del termómetro del equipo, con entrega de certificado de calibración y estado de los electrodos de conductividad eléctrica y pH para buffers certificados (1 mol / l; 0,1 mol / l y 0,01 mol / l y 4,00; 7,00 y 10,00 respectivamente) a 20 °C, y electrodo Redox en tres puntos, con norma nacional e internacional vigente.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD

	1
	Medidor Multiparámetros (pH, Conductímetro y medidor de iones), marca Sartorius, modelo Meter pp-50, número de serie: PP-5023454433, sin número de placa. 

Incluir: Dos (2) Patrón estándar para conductividad eléctrica con certificado de trazabilidad de cada uno: 1 mol / l; 0,1 mol / l y 0,01 mol / l, presentación 125 ml de cada concentración.
	1


2



Lote 2. Calibración certificada de ocho (8) hornos, dos (2) muflas, una (1) incubadora, un (1) baño termostatado.
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	ITEM 1. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 de hornos. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad, estabilidad y corrección de temperatura. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma nacional o internacional vigente, se debe realizar calibración en tres o cuatro puntos de tres o cuatro puntos de temperatura para ocho (8) hornos:

	1 .1
	Horno, marca Despatch, modelo DOC-67, número de serie: 151166, sin número de placa, verificar a: 40°C, 70 ºC y 105 ºC. 
	1

	1.2 
	Horno termostatado, marca DESPATCH, modelo LAC-67, número de serie 151169, número de placa IGAC 10573, verificar a: 40°C, 70 ºC y 105 ºC. 
	1

	1.3 
	Horno, marca BAIRD – TATLOCK, modelo B. S2648, sin número de serie, número de placa 06674, verificar a: 70 ºC 105 ºC y 130 ºC. 
	1

	1.4 
	Horno, Marca BlueM, Modelo OV-8A, número de serie: OV-1-9975, número de placa 06496. verificar Tres (3) puntos: 70 ºC, 105 ºC y 130 ºC 9,035 Litros
	1

	1.5 
	Horno, Marca 1 Dies, Modelo D240, sin número de serie, verificar Tres (3) puntos: 70 ºC; 105 ºC; 200 ºC 240 Litros. 
	1

	1.6 
	Horno, Marca 1 DSIES/TOKY, Modelo D-240, sin número de serie, número de placa 16081. verificar Tres (3) puntos: 40 ºC 70 ºC y 105 ºC 240 Litros 
	1

	1.7 
	Horno, Marca 1DIES/IBC, Modelo D-240, sin número de serie, número de placa 16082. verificar Tres (3) puntos: 40 ºC 70 ºC y 105 ºC 240 Litros. 
	1

	1.8 
	Horno, Marca Precisión Scientific, Modelo STG 40, número de serie 24AX-3, sin número de placa. verificar Tres (3) puntos: 35ºC 50ºC y 65ºC, capacidad 45,69 Litros 
	1

	ITEM 2. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 de dos Muflas. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad de la temperatura, estabilidad de temperatura y corrección de temperatura, y demás. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma, se debe realizar calibración en tres puntos de temperatura para dos (2) Muflas:

	2.1 
	Mufla, marca CHECKMAN, modelo M254, número de serie: 05633/61, sin número de placa (High Watts Resistencias, 110 V, KW 3.5, Type M-254), Rango: 0 a 990°C. Verificar a:    350 ºC, 550 ºC y 950 ºC.    
	1

	2.2 
	Mufla, marca CENCO - COOLEY, modelo13633-D, número de serie: A -152, sin número de placa rango de trabajo   25°C a 1100°C, Rango de temperatura, exactitud, resolución, sensor de temperatura (clase). Verificar a: 350 ºC, 550 ºC y 950 ºC. se debe tener en cuenta que la incertidumbre tiene que ser menor o igual a 16,6°C. 
	1

	ITEM 3. Calibración certificada de una incubadora bajo ISO 17025:2017. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad de la temperatura, estabilidad de temperatura y corrección de temperatura. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma, se debe realizar calibración en tres puntos de temperatura para:

	3.1 
	Incubadora, marca Thelco, Modelo 60, número de serie: 22AD-6, número de placa 16428. Rango de uso: 28 ºC - 44,5 °C. 
	1

	ITEM 4. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 del medio térmico con determinación de homogeneidad, determinación de inestabilidad temporal, disposición de medición de ubicaciones para:

	4.1 
	Baño termostatado, marca LAUDA, modelo ALPHA A-24, número de serie: LCBC4735-09-0502, número de placa 35264.
	1



Lote No. 3. Calibración certificada de instrumentos de volumetría variables para veintitrés (23) micropipetas, veinte (20) dispensadores, dos (2) buretas digitales y doce (12) pipetas lowy

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	ITEM 1. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para veintitrés (23) micropipetas

	1 .1
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 09H78105, número de placa 97111, rango: 10 µl - 100 µl, escala: 0,1 µl. 
	1

	1.2
	Micropipeta 1000, marca Jencons, modelo Sealpette, número de serie 5057147, número de placa   28880, rango: 100 µl - 1000 µl, escala: 5 µl. 
	1

	1.3 
	Micropipeta 1000, marca Jencons, modelo Sealpette, serie 5057149, número de placa 28882, rango: 100 µl -1000 µl, escala: 5 µl. 
	1

	1.4 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 09H74440, sin número de placa rango: 10 µl – 100 µl, escala: 0,1 µl. 
	1

	1.5 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 08K20448, sin número de placa, rango: 100 µl -1000 µl escala: 1 µl. 
	2

	1.6 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01L75249, sin número de placa, rango: 100 µl -1000 µl, escala: 1 µl. 
	1

	1.7 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01L75241, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl
	1

	1.8 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 07M39195, sin número de placa, rango: 0,5 µl - 10 µl, escala: 0.1 µl.
	1

	1.9 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 10L96090, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. 
	1

	1.10 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01N23987, sin número de placa, rango: 100 µl - 1000 µl, escala: 1 µl
	1

	1.11 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 10K47948, sin número de placa, rango: 0,5 ml – 5 ml, escala: 5 ml. 
	1

	1.12 
	Micropipeta marca Brand modelo Transferpettes serie 11L99844 sin número de placa, rango: 0,5 µl - 5 µl escala: 5 µl. 
	1

	1.13 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01N23984, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 0,001 µl. 
	1

	1.14 
	Micropipeta, marca Thermo Scientific, modelo FINNIPIPETTE, número de serie KJ07084, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl
	1

	1.15 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 10M89760, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. 
	1

	1.16 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 01L85597, sin número de placa, rango: 0,5 µl -10 µl, escala: 0,1 µl. 
	1

	1.17 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 11L99848, sin número de placa, rango: 0,5 µl - 5 µl, escala 0,1 µl. 
	1

	1.18 
	Micropipeta, marca Jencons Sealpette, modelo SEALPETTE, número de serie 5057148, número de placa: 28881.rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. 
	1

	1.19 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 11L00683   sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, 
	1

	1.20 
	Micropipeta, marca Brand, Transferpette, número de serie 05L27830 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, 
	1

	1.21 
	Micropipeta, marca Brand, número de serie 05L27830   05L32280 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, 
	1

	1.22 
	Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette   número de serie   11L99843    sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, 
	1

	ITEM 2. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para veinte (20) dispensadores:

	2.1
	Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette, número de serie 20A06437, sin número de placa, rango: 1 mL – 10 mL, escala 0,1 mL.
	1

	2.2
	Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 17C25811, sin número de placa, rango: 0 mL - 10 mL, escala 0,1 mL. 
	2

	2.3
	Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 17B21335, sin número de placa, rango: 10 mL – 100 mL, escala 1 mL. 
	1

	2.4
	Dispensador digital, marca BOECO, modelo GRADUADA, número de serie 11G46065, sin número de placa, rango: 0 mL a 5 mL, escala 0,1 mL. 
	1

	2.5
	Dispensador digital, marca BRAND, sin modelo, número de serie 07H42328, sin número de placa, rango: 0 mL - 5 mL, escala 0,1 mL.
	1

	2.6
	Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 01H62412, sin número de placa, rango: 0 mL - 25 mL, escala 1 mL. 
	2

	2.7
	Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 04J79843, sin número de placa, rango: 0 mL - 25 mL, escala 1mL. 
	1

	2.8
	Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette, número de serie 09N57029, sin número de placa, rango: 0 mL - 50 mL, escala 1 mL. 
	2

	2.9
	Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette S, número de serie 09N57028, sin número de placa, rango: 0 mL - 50 mL, escala 1 mL. 
	4

	2.10
	Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 04H07339, sin número de placa, rango: 1 ml - 10 ml. 
	1

	2.11
	Dispensador digital, marca Hirschmann, modelo EM DISPENSER PP, con número de serie 6404053, sin número de placa, rango: 10 ml - 60 ml.
	1

	2.12
	Dispensador digital, marca Hirschmann, modelo CERAMUS, con número de serie 14001085, sin número de placa, rango: 2 ml - 10 ml. 
	1

	2.13
	Dispensador digital, marca DLAB, modelo DispensMate, con número de serie GB221AG0000019, sin número de placa, rango: 1 ml - 10 ml. 
	1

	2.14
	Dispensador digital, marca DLAB, modelo DispensMate, con número de serie GB216AB0001397, sin número de placa, rango: 2,5 ml - 25 ml.
	1

	ITEM 3. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para dos (2) buretas digitales:

	3.1
	Bureta Digital, Marca Hirschmann, Modelo Solarus, número de serie 50404016, sin número de placa, Rango: 10 A 50 ml División de escala: 0,1 ml B109.
	1

	3.2
	Bureta digital, Marca Hirschmann, Modelo Solarus, número de serie 50404017, sin número de placa Rango: 0,01 A 50 ml Serie: 50404017 B126.
	1

	ITEM 4. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para doce (12) Pipetas Lowy:

	4.1
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. 
	1

	4.2
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. 
	1

	4.3
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. 
	1

	4.4
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. 
	1

	4.5
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. 
	1

	4.6
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. 
	1

	4.7
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. 
	1

	4.8
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. 
	1

	4.9
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. 
	1

	4.10
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. 
	1

	4.11
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. 
	1

	4.12
	Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. 
	1


Nota: La cantidad de micropipetas y dispensadores a calibrar está sujeta a que cuenten con el debido mantenimiento

Lote No. 4. Calificación para dos (2) cabinas de flujo laminar.
Calificación certificada con una velocidad de aire de 0,475 m/s, (90 fpm) según norma vigente y certificada para dos (2) cabinas de flujo laminar: 
	 ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD

	1 
	Cabina de Flujo Laminar, marca BASSAIRE, modelo 04HB, número de serie OH16904 HB, número de placa IGAC 10302. 
	
1


	2 
	Cabina de Flujo laminar, marca Streamline, modelo SHC4A2, número de serie 2013-77362, número de placa IGAC 40902.
	1



Lote No. 5. Calibración certificada para siete (7) balanzas y 1 báscula.
	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD 

	ITEM 1. Calibración certificada bajo la ISO 17025:2017 de balanzas con las siguientes pruebas: Excentricidad, Exactitud o prueba de errores de indicación y repetibilidad. De acuerdo con la guía SIM:2009/MWG7/cg-01/v.00 “Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático” para calibración certificada de siete (7) balanzas: 

	1.1  
	Balanza precisión, marca Ohaus, modelo E16120, número de serie: B028003097, número de placa: 22480, con rango de: 0,01 gr a 620 gr, con lectura mínima de: 0,01 g.  
	1 

	1.2  
	Balanza analítica, marca Ohaus, modelo AR1530, número de serie: H29712032300594P, número de placa 23358, con rango de: 0,001 gr a 310 gr, con lectura mínima de: 0,001 gr.  Adicionalmente requiere cambio de pines de seguridad de la manija derecha.  
	1 

	1.3  
	Balanza analítica, marca Denver, modelo PI214, número de serie 180239, número de placa 28872, con rango de: 0,0001 gr a 210 gr, con lectura mínima de: 0,0001 g. 
	1 

	1.4  
	Balanza, Marca Sartorius, Modelo MSE224S-100-DU, número de Serie 27302826, sin número de placa, con rango de: 0 a 220g, con lectura mínima de: 0,0001g.  
	1 

	1.5  
	Balanza, Marca LECO, Modelo 751-300, número de serie 4309, sin número de placa, con rango de: 0 a 120g, con lectura mínima de: 0,0001g.  
	1 

	1. 6  
	Balanza, Marca Sartorius, Modelo CPA124S-MOD, número de serie 29253280, sin número de placa, con rango de: 0 a 120g, con lectura mínima de: 0,01g.  
	1 

	1.7 
	Balanza analítica, marca Denver, modelo PI2002, número de serie P12K2105001, número de placa 30455, con rango de: 0,5 g a 2000 g, con lectura mínima de: 0,0001 g. 
	1 

	ITEM 2. Calibración certificada bajo la ISO 17025:2017 de una báscula con las siguientes pruebas: Excentricidad, Exactitud o prueba de errores de indicación y receptibilidad. De acuerdo con la guía SIM:2009/MWG7/cg-01/v.00 “Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático”. 

	1  
	Bascula, marca BBG, sin modelo, sin número de serie, número de placa 96414, con un rango de 300 Kg y una lectura mínima de 100 g.  
	1 


Nota: La cantidad de balanzas a calibrar está sujeta a que cuenten con el debido mantenimiento.
Lote 6. Calibración certificada para cinco (5) hidrómetros.

Calibración del parámetro acreditado, densidad para hidrómetros, en 4 puntos: -5, 0, 30 y 60 g/L bajo la ISO 17025:2017, para: 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD

	1 
	Hidrómetro, Marca chase, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie145197, sin número de placa. 
	
1


	2 
	Hidrómetro, Marca chase, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie145393, sin número de placa. 
	1

	3 
	Hidrómetro, Marca Eijkelkamp, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 12459210, sin número de placa. 
	1

	4 
	Hidrómetro, Marca Fisher scientific Co, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 87903, sin número de placa. 
	1

	5 
	Hidrómetro, Marca Chase -5/60, Modelo ASTM 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 145109, sin número de placa. 
	1



Lote No. 7. Calibración certificada para once (11) termohigrómetros y tres (3) termómetros. 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD

	ITEM 1. Calibración certificada bajo norma nacional o internacional para once (11) termohigrometros, en dos variables: temperatura (°C), para 3 puntos: 5°C, 20°C y 50°C, Humedad relativa (%), para 3 puntos: 20%, 50% y 90%.:

	1 .1
	Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 4154, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949516, sin número de placa. 
	2

	1.2
	Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101824390, sin número de placa. 
	1

	1.3
	Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101310.
	1

	1.4
	Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101311.
	1

	1.5
	Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101312.
	1

	1.6
	Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101313.
	1

	1.7
	Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 4125, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949546, sin número de placa.
	1

	1.8
	Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie101949557, sin número de placa. 
	1

	1.9
	Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949557, sin número de placa.
	1

	1.10
	Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066 Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949524, sin número de placa.
	1

	ITEM 2. Calibración certificada de temperatura, en tres puntos: 15.0°C, 50°C y 80°C, d=0,1 °C, para tres (3) termómetros de inmersión:

	2.1
	Termómetro Digital, Marca Milwaukee, Modelo TH300, Rango: -50 a 150°C número de serie 12345728, sin número de placa  
	2

	2.2
	Termómetro Digital, Marca Milwaukee, Modelo TH 300, Rango: -50 a 150°C número de serie 12345725, sin número de placa  
	1



Lote No. 8. Calibración certificada diecinueve (19) termómetros con sonda a frasco de glicol. 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD

	ITEM 1. Calibración certificada de temperatura, en tres puntos: 5°C, 20°C y 50°C, para diecinueve (19) termómetros con sonda a frasco de glicol.:

	1 .1
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170361799, sin número de placa.
	1

	1.2
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa.
	4

	1.3
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170361805, sin número de placa.
	1

	1.4
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590526, sin número de placa.
	1

	1.5
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590518, sin número de placa.
	1

	1.6
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590524, sin número de placa.
	1

	1.7
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa.
	3

	1.8
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa.
	3

	1.9
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa.
	1

	1.10
	Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa.
	3


Nota: La cantidad de termómetros digitales a calibrar está sujeta a que cuenten con el debido mantenimiento

NOTA UNO: El valor del contrato durante su vigencia, incluye la prestación de los servicios de calibración certificada para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, conforme a lo contemplado en las especificaciones técnicas y/o obligaciones contractuales.  

NOTA DOS: El contratista deberá responder por todos los daños que se ocasionen al equipo referenciado, durante el proceso de calibración, causados por impericia u omisión de su personal, o por el incumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos y/o correctivos. En consecuencia, en caso de presentarse una situación de avería a la totalidad de algún (os) equipo (s) o algún componente que afecte su funcionabilidad, el contratista deberá realizar la reposición del equipo por uno igual o de mejores características y tecnología que el averiado, o realizara su reparación, de forma inmediata, previo requerimiento del supervisor. La presente situación será soportada con la hoja de vida de cada uno de los equipos. 

NOTA TRES: De común acuerdo entre el contratista y el supervisor designado por el IGAC, se definirá las fechas programadas para la calibración de los equipos mencionado, y determinar el procedimiento a seguir y prevenir posibles daños. 
 
NOTA CUATRO: El contratista asumirá dentro de los costos derivados del proceso, el traslado de los bienes desde el Laboratorio Nacional de Suelos ubicado en la sede central del IGAC en caso de que sea necesario, hasta las instalaciones donde el contratista realizará la prestación del servicio a contratar; así como los costos del retorno de los mismos al Laboratorio Nacional de Suelos, una vez se finalice el proceso de calibración del equipo.    

En todo caso, el contratista es el responsable de coordinar y preparar todos los elementos que se requieren para el transporte del bien susceptible a los procedimientos de calibración de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo el único responsable de los bienes, hasta el momento en que el IGAC los reciba a través del supervisor y del Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, a entera satisfacción.   

CONCEPTOS

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS: proceso que permite la comparación de un estándar de medición o un equipo con un estándar o equipo de mayor exactitud, para detectar o cuantificar imprecisiones y reportarlas o eliminarlas mediante un ajuste. En este sentido la calibración de equipos es la actividad de control de calidad más importante dentro de la medición, ya que establece la relación entre el valor medido por un equipo con un valor convencionalmente real, dando validez y trazabilidad a la medición.   

CALIFICACIÓN DEL EQUIPO: proceso que permite garantizar que un equipo o instrumento se encuentra en condiciones adecuadas para el uso propuesto y que su funcionamiento está de acuerdo a las especificaciones establecidas por usuario y el fabricante.

 
2.3 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio 

	CÓDIGO
	 81101706

	CÓDIGO Y NOMBRE DEL SEGMENTO
	CÓDIGO Y NOMBRE DE FAMILIA
	CÓDIGO Y NOMBRE DE CLASE
	CÓDIGO Y NOMBRE DE PRODUCTO

	81: Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	8110: Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
	811017: Ingeniería eléctrica y electrónica
	81101706: Mantenimiento de equipos de laboratorio
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