MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Envigado, 14/11/2023

PROCESO Mínima Cuantía PN UPRES DEANT MIC 234-2023, cuyo objeto es La Adquisición de equipos biomédicos, médicos, de uso hospitalario, (01) monitor de signos vitales de transporte “Ambulancia” y (01) electrocardiógrafo para la Unidad Prestadora de Salud de Antioquia y sus Establecimiento de Sanidad Policial Primarios

ADENDA 001

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA,  solicita modificar la ficha técnica de acuerdo con el  oficio GS-2023-314672-DEANT, el cual fue autorizado por el ordenador del gasto, teniendo en cuenta  las  observaciones que  realizaron los oferentes del proceso  PN UPRES DEANT  MIC 234-2023, por tal motivo se emite la presente adenda modificatoria, así:

ANTES

En la página tal  33-34, de la invitación pública, donde se hace referencia a la ficha técnica, se modifica lo siguiente, quedando todo el punto así:

ITEM N° 1 DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. Características generales: Para uso en ambulancia, transporte extrahospitalario, transporte intrahospitalario - Pantalla a color - Configuración de parámetros flexibles - Batería recargable - Modos de paciente: Neonatal, pediatrico y adulto - Medida: Milímetros de mercurio (mmHg) - Alarmas: Audible y visible. - Parámetros de medición: ECG, RESP, TEMP, NIBP, SPO2 - Autonomía batería: 8-12h aprox - Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60 Hz - Aprueba de caídas y golpes - Interfaz seleccionable: Pantalla letras grandes, representación de curvas, gráfico y tendencias Resp - Método: Impedancia transtorácica - Modo de funcionamiento: Auto/Manual - Adulto: 0 a 120 rp - Neonato/Pediatrico: 0 a 150 rpm - Alarma de umbral de Apnea: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ECG - Cables: Seleccionable 5 y 3 derivaciones - 3 derivaciones del cable: RA, LA, LL Y R, L, F - 5 derivaciones del cable: RA, LA, RL, LL, V O R, N, F, C; Presión No Invasiva NIBP - Medición automática de presión no invasiva (NIBP) - Modos: Manual, automático, inmediato - Tipos de medición: Sistólica, Diastólica Rango de presión sistólica - Adulto: 40-270 - Pediatrico: 40-200 - Neonatal: 40-135 Rango de presión media - Adulto: 20-230 - Pediatrico: 20-165 - Neonatal: 20-105 Precisión en la medición - Error medio máximo ± 5 mmHg desviación - Estándar máximo 8 mmHg - Resolución: 1 mmHg SPO2 - Rango de medición y alarma: 0-100% - Resolución 1% - Precisión: ±2% (70-100%, Adulto, pediatrico) - Precisión: ±3% (Neonato) NOTA: Garantía como mínimo de un (1) año Con Certificado de calibración acreditado por la ONAC (aplica para los equipos (©). ITEMS N° 2 DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ELECTROCARDIÓGRAFO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ELECTROCARDIÓGRAFO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. Características generales: - Electrocardiógrafo multicanal - Pantalla plegable a color - Datos visualizados: ID de paciente, sexo, edad, frecuencia cardíaca, reloj, indicador de energía de la batería, ondas, etiquetas de las derivaciones, velocidad, ajustes de ganancia y filtro, mensajes de advertencia, mensajes de ayuda - Batería incorporada recargable con duración > 3 horas de funcionamiento continuo con una sola carga - Velocidad del registrador: 5,12,5,25 y 50 mm/s - Almacenamiento interno: > 700 ECG - Impresora térmica incorporada de alta resolución - Fuente de alimentación AC/DC, AC: 110V /240v - 240V, 50/60Hz - Modo de trabajo: Auto, Manual - Alarmas: Visibles y audibles - Accesorios: Gel, Cable de ECG, Pinzas ECG, Chupones para ECG, Cable de paciente, Cable de corriente eléctrica, Adaptadores para electrodos - Dispositivo de uso médico profesional, ECG de 6 canales - Registro completo de 12 derivaciones de ECG de forma simultánea - Función de análisis e interpretación - Permite realizar exámenes de ECG en adultos, niños y recién nacidos Procesamiento: - Pre-adquisición o pos-adquisición, proporcionan 10 segundos de adquisición instantánea de ECG - Frecuencia de muestreo de ECG: 1000 muestras/segundo/canal - Tiempo de arranque <7 s - Resolución: 1 μV/LSB - Filtro CA: 50/60 Hz - Nivel de ruido: ≤15 μV - Medición del ritmo cardiaco: 30 a 300 BPM ±10 % o ±5 BPM, la que sea mayor - Modos de impresión: Manual – Automático y Ritmo NOTA: Garantía como mínimo de un (1) año Con Certificado de calibración acreditado por la ONAC (aplica para los equipos (©).

En la página tal 33-34, de la invitación pública, donde se hace referencia a la ficha técnica, se modifica lo siguiente, quedando todo el punto así:

DESPUES

ITEM N° 1 DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. Características generales: Para uso en ambulancia, transporte extrahospitalario, transporte intrahospitalario - Pantalla a color - Configuración de parámetros flexibles - Batería recargable con autonomía mínima de 4 horas - Modos de paciente: Neonatal, pediatrico y adulto - Medida: Milímetros de mercurio (mmHg) - Alarmas: Audible y visible. - Parámetros de medición: ECG, RESP, TEMP, NIBP, SPO2 - Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60 Hz - Aprueba de caídas y golpes - Interfaz seleccionable: Pantalla letras grandes, representación de curvas, gráfico y tendencias Resp - Método: Impedancia transtorácica - Modo de funcionamiento: Auto/Manual - Adulto: 0 a 120 rp - Neonato/Pediatrico: 0 a 150 rpm - Alarma de umbral de Apnea: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ECG - Cables: Seleccionable 5 y 3 derivaciones - 3 derivaciones del cable: RA, LA, LL Y R, L, F - 5 derivaciones del cable: RA, LA, RL, LL, V O R, N, F, C; Presión No Invasiva NIBP - Medición automática de presión no invasiva (NIBP) - Modos: Manual, automático, continuo - Tipos de medición: Sistólica, Diastólica Rango de presión sistólica - Adulto: 40-270 - Pediatrico: 40-200 - Neonatal: 40-135 Rango de presión media - Adulto: 20-230 - Pediatrico: 20-165 - Neonatal: 20-105 Precisión en la medición - Error medio máximo ± 5 mmHg desviación - Estándar máximo 8 mmHg - Resolución: 1 mmHg SPO2 - Rango de medición y alarma: 0-100% - Resolución 1% - Precisión: ±2% (70-100%, Adulto, pediatrico) - Precisión: ±3% (Neonato) NOTA: Garantía como mínimo de un (1) año Con Certificado de calibración acreditado por la ONAC (aplica para los equipos (©). ITEMS N° 2 DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ELECTROCARDIÓGRAFO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ELECTROCARDIÓGRAFO. UNIDAD DE MEDIDA. UNIDAD. DESCRIPCIÓN GENERAL. Características generales: - Electrocardiógrafo multicanal - Pantalla plegable a color, además dicho equipo puede ser táctil con un panel o membrana de teclas para realizar los procedimientos de monitoreo manual - Datos visualizados: ID de paciente, sexo, edad, frecuencia cardíaca, reloj, indicador de energía de la batería, ondas, etiquetas de las derivaciones, velocidad, ajustes de ganancia y filtro, mensajes de advertencia, mensajes de ayuda - Batería incorporada recargable con duración mínima de 3 horas de funcionamiento continuo con una sola carga - Velocidad del registrador: 5,12,5,25 y 50 mm/s - Almacenamiento interno: > 700 ECG - Impresora térmica incorporada de alta resolución - Fuente de alimentación AC/DC, AC: 110V /240v - 240V, 50/60Hz - Modo de trabajo: Auto, Manual - Alarmas: Visibles y audibles - Accesorios: Gel, Cable de ECG, Pinzas ECG, Chupones para ECG, Cable de paciente, Cable de corriente eléctrica, Adaptadores para electrodos - Dispositivo de uso médico profesional, ECG de 6 canales - Registro completo de 12 derivaciones de ECG de forma simultánea - Función de análisis e interpretación - Permite realizar exámenes de ECG en adultos, niños y recién nacidos Procesamiento: - Pre-adquisición o pos-adquisición, proporcionan 10 segundos de adquisición instantánea de ECG - Frecuencia de muestreo de ECG: 1000 muestras/segundo/canal - Tiempo de arranque <=10 s - Resolución: 1 μV/LSB - Filtro CA: 50/60 Hz - Nivel de ruido: ≤15 μV - Medición del ritmo cardiaco: 30 a 300 BPM ±10 % o ±5 BPM, la que sea mayor - Modos de impresión: Manual – Automático y Ritmo NOTA: Garantía como mínimo de un (1) año Con Certificado de calibración acreditado por la ONAC (aplica para los equipos (©).

Atentamente,

Capitán KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN

JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Elaborado por: CPS STEPHANIE RAMIREZ RODAS Analista Contratos

Revisado Por: Subintendente BRYAN MANUEL TOSCANO LÓPEZ Jefe Grupo contratos

Revisado Por: ASD05 MARTHA EUGENIA PATIÑO SALDARRIAGA Jefe Logistico y financiero (E)

Revisado Por: Abogada NATHALIA DURANGO PETRO Asesor Jurídico

Fecha de Elaboración: 14/11/2023

Ubicación: Z:\UPRES DEANT\FINAL\UPRES - Minima\234  MONITOR DE SIGNOS Y ELECTROCARDIOGRAFO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del ordenador del gasto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

“Humanismo y Calidad. Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial”

Carrera 43A No. 48Csur-45 Barrio Primavera, Envigado

Teléfonos 3396737 – 3396885

deant.upres-pco@policia.gov.co

www.policia.gov.co