## C.I GLOBAL SCIENTIFI
Proveedor: | C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S
Número de oferta | SIP-0080-2023 C.I GLOBAL CIENTÍFICO S.A.S
Fecha de envío: | 9/6/2023 2:33:45 PM
Id del procedimiento: | CO1.REQ.5012101
Número del proceso | SIP-0080-2023
Nombre: | Mtto Equipos Ciencias Basicas

## Lista de artículos (1)
Lista de artículos
Nivel | Id | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | Alternativo a: (indicar cód. Id). | El bien o servicio hace parte del precio total? (indicar Sí / No) | Comentarios del comprador | Comentarios del proveedor
0 | CO1.BILN.981070003 | 1 |  | Microscopio óptico Trinocular con cámara, marca CARL ZEISS PRIMO STAR, placa de inventario 91168056 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070004 | 1.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo:Se debe realizar limpieza y lubricación de todas las partes del equipo, especialmente a los objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x; además de revisión de oculares, platina, sistemas óptico y mecánico. | 1,00 | UN |  | 267.750,00 | 0,00 | 267.750,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070005 | 1.2 | 81101706 | Manteimiento correctivo:Se debe realizar el reemplazo del objetivo de 40x por uno nuevo que cumpla con las especificaciones técnicas del equipo. | 1,00 | UN |  | 2.023.000,00 | 0,00 | 2.023.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070006 | 2 |  | Microscopio óptico Trinocular con cámara, marca CARL ZEISS PRIMO STAR, placa de inventario 91168057 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070007 | 2.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo: Se debe realizar limpieza y lubricación de todas las partes del equipo, especialmente a los objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x; además de revisión de oculares, platina, sistemas óptico y mecánico. | 1,00 | UN |  | 333.200,00 | 0,00 | 333.200,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070008 | 2.2 | 81101706 | Manteimiento correctivo: Se debe cambiar la perilla del condensador, ya que no permite subir y bajar para enfocar la muestra. | 1,00 | UN |  | 416.500,00 | 0,00 | 416.500,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070009 | 3 |  | Microscopio óptico Trinocular con cámara, marca CARL ZEISS PRIMO STAR, placa de inventario 91168060 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070010 | 3.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo: Se debe realizar limpieza y lubricación de todas las partes del equipo, especialmente a los objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x; además de revisión de oculares, platina, sistemas óptico y mecánico. | 1,00 | UN |  | 267.750,00 | 0,00 | 267.750,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070011 | 3.2 | 81101706 | Mantenimiento correctivo: Se debe cambiar la perilla del condensador, ya que no permite subir y bajar para enfocar la muestra. | 1,00 | UN |  | 416.500,00 | 0,00 | 416.500,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070012 | 4 |  | Microscopio óptico Trinocular con cámara, marca CARL ZEISS PRIMO STAR, placa de inventario 91168058 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070013 | 4.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo: Se debe realizar limpieza y lubricación de todas las partes del equipo, especialmente a los objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x; además de revisión de oculares, platina, sistemas óptico y mecánico. | 1,00 | UN |  | 267.750,00 | 0,00 | 267.750,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070014 | 4.2 | 81101706 | Mantenimiento correctivo:Se debe cambiar el objetivo de 100x, los tornillos macrométrico, micrométrico ya que no sostienen la platina y le falta la tapa del tornillo micrométrico del lado derecho y la perilla del condensador no sube ni baja para enfocar la muestra | 1,00 | UN |  | 2.975.000,00 | 0,00 | 2.975.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070015 | 5 |  | Microscopio óptico Trinocular con cámara, marca CARL ZEISS PRIMO STAR, placa de inventario 91162886 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070016 | 5.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo: Se debe realizar limpieza y lubricación de todas las partes del equipo, especialmente a los objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x; además de revisión de oculares, platina, sistemas óptico y mecánico. | 1,00 | UN |  | 267.750,00 | 0,00 | 267.750,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070017 | 5.2 | 81101706 | Mantenimiento correctivo:Se debe cambiar el micrométrico ya que no se sostiene al momento del enfocar la muestra | 1,00 | UN |  | 416.500,00 | 0,00 | 416.500,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070018 | 6 |  | Microscopio óptico Trinocular con cámara, marca CARL ZEISS PRIMO STAR, placa de inventario 91168059 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070019 | 6.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo: Se debe realizar limpieza y lubricación de todas las partes del equipo, especialmente a los objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x; además de revisión de oculares, platina, sistemas óptico y mecánico. | 1,00 | UN |  | 416.500,00 | 0,00 | 416.500,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070020 | 6.2 | 81101706 | Mantenimiento correctivo:Se debe cambiar el micrométrico del lado inzquierdo ya que no se sostiene; y la tapa del macrométrico y micrométrico del lado derecho. La platina no se mantiene se baja sola lo cual no permite realizar la observación. | 1,00 | UN |  | 416.500,00 | 0,00 | 416.500,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070021 | 7 | 81101706 | Microscopio de fluorescencia axio scope A01 placa de inventario 91167925 | 1,00 | UN |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070022 | 7.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo: Se debe realizar limpieza y lubricación de todas las partes del equipo, especialmente a los objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x; además de revisión de oculares, platina, sistemas óptico y mecánico, instalar el programa de la cámara fotográfica Axiocam Zeiss ERc 5s | 1,00 | UN |  | 1.011.500,00 | 0,00 | 1.011.500,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070023 | 8 |  | INCUBADORA marca DAHIAN SCIENTIFIC , placa inventario:81167983 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070024 | 8.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo: Incubadora marca: BINDER; modelo: BD53; placa inventario: 911621; incluye inspección de condiciones ambientales, interna y externa del equipo, limpieza integral interna y externa del equipo, lubricación de partes móviles, reemplazo de partes desgastadas (suministradas por el contratista), revisión de seguridad eléctrica, prueba de función, verificación y ajuste de temperatura. | 1,00 | UN |  | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070025 | 8.2 | 81101706 | Mantenimiento correctivo:Revisión del termostato y circuito eléctrico de la tarjeta del equipo, ya que la incubadora no enciende | 1,00 | UN |  | 690.200,00 | 0,00 | 690.200,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070026 | 9 |  | AUTOCLAVE HORIZONTAL SEMI-AUTOMÁTICA; TUTTNAUER: placa inventario 91164992 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070027 | 9.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo: limpieza general del equipo y sus componentes (incluye compresor), revisión del cableado, lubricación de las partes móviles, verificación de temperatura y presión con patrones calibrados, cambio de empaques, verificación de fugas, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado. | 1,00 | UN |  | 1.852.830,00 | 0,00 | 1.852.830,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070028 | 9.2 | 81101706 | La 3850E: Mantenimiento Correctivo: Reparacion de la Puerta; Incluye puerta ya que la rosca de los tornillos están desgatadas por el calor, por lo tanto existe el riesgo de que al estar en funcionamiento se explote y el material que se encuentra esterilizando se rompa, se debe cambiar la cerradura y todo la cubierta plastica. Se debe suministrar el sensor de Nivel, Se debe suministrar la bomba de llenado. Se deben cambiar los soportes niveladores, se debe realizar reparacion de la tarjeta y/o cambio de la tarjeta de la etapa de potencia electrica del sistema. Posterior a todo el cambio de elementos se debe realizar el mantenimiento preventivo limpieza y descontaminacion de tanques y de ductos de operacion, Se debe realizar calibracion de todos los dispositivos del autoclave para que su operacion sea optima. Si no hace esta actividad se corre el riesgo del daño nuevamente en el sistema, Esta carga de parametros segun protocolo del fabricante. Servicio de Calibracion con patron trazado temperatura DATA LOGGER. | 1,00 | UN |  | 10.948.000,00 | 0,00 | 10.948.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070029 | 10 |  | NEVERA PANORÁMICA marca SUPERNORDICO, Placa inventario: 91161011015 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070030 | 10.1 | 81101706 | Mantenimiento Preventivo:Limpieza interna y externa del equipo, revisión del compresor, nivel de gas de refrigeración | 1,00 | UN |  | 1.071.000,00 | 0,00 | 1.071.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070031 | 10.2 | 81101706 | Mantenimiento correctivo: Realizar el cambio del panel de configuración de enfriamiento ya que entró en corto y se quemó. | 1,00 | UN |  | 2.142.000,00 | 0,00 | 2.142.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070032 | 11 |  | Horno de Secado, marca RED LINE placa inventario 91164988 | [5 empty] | 0,00 |  | No
0 | CO1.BILN.981070033 | 11.1 | 81101706 | Mantenimiento preventivo para Horno de Secado "Marca: REDLINE"; "Modelo: 53-UL"; "Inventario: 91164988". Que incluye inspección controlador, limpieza integral interna y externa del equipo, lubricación de partes móviles, reemplazo de partes desgastadas (suministradas por el contratista), revisión de seguridad eléctrica, prueba de función, ajuste y verificación de temperatura. | 1,00 | UN |  | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |  | Sí
0 | CO1.BILN.981070034 | 11.2 | 81101706 | Mantenimiento correctivo para Horno de Secado "Marca: REDLINE"; "Modelo: 53-UL"; "Inventario: 91164988". Que incluye entrega en funcionamiento correcto del equipo, con su respectiva programación, de acuerdo a requerimientos técnicos de uso. | 1,00 | UN |  | 714.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |  | Sí