[bookmark: _Toc2603941]FORMATO 2 - OFERTA TÉCNICA (El formato se comparte en word y en Excel, puede trabajar el de su elección)
Información Empresa Proponente – (Logo – Datos de contacto)

[Lugar y fecha] 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal contratante] 


Proceso de Contratación [Insertar información]


	LOTE 1

	No.
	CODIGO UNSPSC
	ITEM
	DESCRIPCION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	48101716
	Equipo de purificación de agua tipo I y II
	EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA TIPO I Y II: sistema de purificación del agua de grifo en agua ASTM tipo 1 y tipo 2. Con la oxidación UV, la membrana de ultrafiltración y 6L depósito integrado, Permeada rendimiento a 15 ° C: 6L/hr
Caudal máximo: 1 L/min.Tipo 1 – TOC: 1 a 5 ppb.
Tipo 1 Las endotoxinas (UE / ml): 0.001
ARNasa, ng/ml < 0,003.ADNasa, pg/ul < 0,4
Sistema con depósito interno de 6L; Voltaje: 120 V. 
Especificaciones:
Presión de trabajo en bar, min / max: 1 a 6 bar
Tipo 1 – Conductividad:0.055uS/cm
Tipo 1 - Resistencia a 25 ° C: 18.2M W XCM
Contenido de bacterias (UFC / mL): menores a 1
Partículas> 0.2uM/mL: menores a 1
Tipo 2 – Conductividad:0.067 a 0.1uS/cm
Tipo 2 - Resistencia a 25 ° C:15 a 10 M W XCM
Tipo 2 - Retención bacteriana: 99%
Requisitos eléctricos: 100-240V, 50/60 Hz
Consumo de energía: 0.06kW
Conector de agua de alimentación:1/4 OD
incluye accesorio reservorio de  30 L (dim: Alt 598mm y F 380 mm) de material en  polietileno, resistente al agua) y accesorio bastidor para filtro y un filtro de 1μm para uso con sistemas de purificación de agua.
Instalación incluida sin costo adicional (la institución garantiza servicios de agua y energía a punto cero) 
	unidad
	1 




Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


_____________________________
 [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información
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