## 2 Oferta Técnica
FORMATO 2 - OFERTA TÉCNICA ( El formato se comparte en word y en excel, puede trabajar el de su elección)
Información Empresa Proponente – (Logo – Datos de contacto)
[Lugar y fecha]
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal contratante]
Proceso de Contratación [Insertar información]
ITEM | DESCRIPCION | unidad de Medidad | Cantidad
1 | Analizador de Composición Corporal DSM-BIA Multifrecuencia Segmental Es un dispositivo de uso hospitalario para el estudio de la composición corporal, y de forma más exhaustiva, de las alteraciones hídricas. Numerosas publicaciones de alto impacto avalan su aplicación tanto en hemodiálisis como en diálisis peritorneal. En la configuración específica, el equipo debe realizar 30 mediciones de impedancia mediante el uso de 6 frecuencias diferentes (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz) y 15 de reactancia y ángulo de fase mediante el uso de 3 frecuencias (5kHz, 50kHz, 250kHz), en los 5 segmentos (Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, Tronco, Pierna Derecha, Pierna Izquierda). El equipo debe disponer de las alternativas para realizar las mediciones en postura acostada, sentada o de pie, mediante la aplicación de electrodos táctiles o adhesivos en pies y manos, lo cual resulta de gran utilidad en pacientes con movilidad reducida o encamados. En el caso de los pacientes sometidos a diálisis, debe posibilitar la realización de mediciones pre y post tratamiento, así como la monitorización durante la propia diálisis. Frecuencias: 1, 5, 50, 250, 500 y 1000 kHz Informes de resultados: Adulto, Agua Corporal 1 y 2 Memoria interna: 100.000 mediciones Pantalla táctil a color. Parámetros analizables: Hoja de Resultados para Adulto (Descarga pdf) Agua Intracelular, Agua Extracelular, Agua Corporal Total, Proteína, Mineral, Grasa Corporal, Masa Magra, Masa Libre de Grasa, Peso, Masa de Músculo Esquelético, Masa Grasa Corporal, Porcentaje de Grasa Corporal, Indice de Masa Corporal (IMC), Análisis de Masa Magra Segmental, Agua Segmental, AEC/ACT Total y Segmental, Masa Celular Corporal (MCC), Mineral Óseo Contenido (MOC), Circunferencia de Brazo (CB), Circunferencia de Músculo de Brazo (CMB), Circunferencia de Cintura, Área de Grasa Visceral (AGV), Metabolismo Basal (MB), ACT/MLG, Historial de Agua Corporal (12 Resultados Acumulados), Impedancia de cada Segmento y Frecuencia(Impedancia, Reactancia, Ángulo de Fase) Hoja de Resultados de Agua Corporal 1 (Descarga pdf) Agua Intracelular, Agua Extracelular, Agua Corporal Total, Peso, Agua Segmental, AEC/ACT Total y Segmental, Indice de Masa Corporal (IMC), Porcentaje de Grasa Corporal, Metabolismo Basal (MB), Masa Celular Corporal (MCC), Mineral Óseo Contenido (MOC), Masa Libre de Grasa (MLG), Circunferencia de Brazo (CB), Circunferencia de Músculo de Brazo (CMB), ACT/MLG, Historial de Agua Corporal (12 Resultados Acumulados), Impedancia de cada Segmento y Frecuencia (Impedancia, Reactancia, Ángulo de Fase) Hoja de Resultados de Agua Corporal 2 Agua Intracelular, Agua Extracelular, Agua Corporal Total, Agua Segmental, AEC/ACT Total y Segmental, Peso, Masa de Músculo Esquelético, Masa Grasa Corporal, Indice de Masa Corporal (IMC), Porcentaje de Grasa Corporal, Masa Magra, Masa Libre de Grasa, Análisis de Masa Magra Segmental, Proteínas, Minerales, Masa Celular Corporal (MCC), Mineral Óseo Contenido (MOC), Circunferencia de Brazo (CB), Circunferencia de Músculo de Brazo (CMB), Área de Grasa Visceral (AGV), Metabolismo Basal (MB), ACT/MLG, Historial de Agua Corporal (12 Resultados Acumulados), Impedancia de cada Segmento y Frecuencia (Impedancia, Reactancia, Ángulo de Fase). ACCESORIOS: 1. Una impresora térmica integrada para imprimir directamente los resultados 2. Un maletín adaptado a las dimensiones reducidas del equipo profesional de alta gama, para facilitar su transporte | Unidad | 1
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.
_____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

## 5 Anexo a Oferta Económica
FORMATO 5 - ANEXO A LA OFERTA ECONOMICA DETALLE DEL % IVA POR ITEM ( El formato se comparte en word y en excel, puede trabajar el de su elección, y es obligatorio anexarlo
Información Empresa Proponente – (Logo – Datos de contacto)
[Lugar y fecha]
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal contratante]
Proceso de Contratación N° [Insertar información del Número del Proceso en SECOP II]
¦
A continuación informamos la tarifa porcentual (%) de IVA y el Valor Unitiario antes de IVA de cada artículo ofertado, considerando que estos datos no es posible discriminarlos en la sección cuestionario de la oferta economica total en SECOP II, donde se incluyen los valores totales unitarios de mi oferta por los siguientes lotes en los que participo del proceso referenciado.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR SIN IVA | % IVA | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL
1 | Analizador de Composición Corporal DSM-BIA Multifrecuencia Segmental Es un dispositivo de uso hospitalario para el estudio de la composición corporal, y de forma más exhaustiva, de las alteraciones hídricas. Numerosas publicaciones de alto impacto avalan su aplicación tanto en hemodiálisis como en diálisis peritorneal. En la configuración específica, el equipo debe realizar 30 mediciones de impedancia mediante el uso de 6 frecuencias diferentes (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz) y 15 de reactancia y ángulo de fase mediante el uso de 3 frecuencias (5kHz, 50kHz, 250kHz), en los 5 segmentos (Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, Tronco, Pierna Derecha, Pierna Izquierda). El equipo debe disponer de las alternativas para realizar las mediciones en postura acostada, sentada o de pie, mediante la aplicación de electrodos táctiles o adhesivos en pies y manos, lo cual resulta de gran utilidad en pacientes con movilidad reducida o encamados. En el caso de los pacientes sometidos a diálisis, debe posibilitar la realización de mediciones pre y post tratamiento, así como la monitorización durante la propia diálisis. Frecuencias: 1, 5, 50, 250, 500 y 1000 kHz Informes de resultados: Adulto, Agua Corporal 1 y 2 Memoria interna: 100.000 mediciones Pantalla táctil a color. Parámetros analizables: Hoja de Resultados para Adulto (Descarga pdf) Agua Intracelular, Agua Extracelular, Agua Corporal Total, Proteína, Mineral, Grasa Corporal, Masa Magra, Masa Libre de Grasa, Peso, Masa de Músculo Esquelético, Masa Grasa Corporal, Porcentaje de Grasa Corporal, Indice de Masa Corporal (IMC), Análisis de Masa Magra Segmental, Agua Segmental, AEC/ACT Total y Segmental, Masa Celular Corporal (MCC), Mineral Óseo Contenido (MOC), Circunferencia de Brazo (CB), Circunferencia de Músculo de Brazo (CMB), Circunferencia de Cintura, Área de Grasa Visceral (AGV), Metabolismo Basal (MB), ACT/MLG, Historial de Agua Corporal (12 Resultados Acumulados), Impedancia de cada Segmento y Frecuencia(Impedancia, Reactancia, Ángulo de Fase) Hoja de Resultados de Agua Corporal 1 (Descarga pdf) Agua Intracelular, Agua Extracelular, Agua Corporal Total, Peso, Agua Segmental, AEC/ACT Total y Segmental, Indice de Masa Corporal (IMC), Porcentaje de Grasa Corporal, Metabolismo Basal (MB), Masa Celular Corporal (MCC), Mineral Óseo Contenido (MOC), Masa Libre de Grasa (MLG), Circunferencia de Brazo (CB), Circunferencia de Músculo de Brazo (CMB), ACT/MLG, Historial de Agua Corporal (12 Resultados Acumulados), Impedancia de cada Segmento y Frecuencia (Impedancia, Reactancia, Ángulo de Fase) Hoja de Resultados de Agua Corporal 2 Agua Intracelular, Agua Extracelular, Agua Corporal Total, Agua Segmental, AEC/ACT Total y Segmental, Peso, Masa de Músculo Esquelético, Masa Grasa Corporal, Indice de Masa Corporal (IMC), Porcentaje de Grasa Corporal, Masa Magra, Masa Libre de Grasa, Análisis de Masa Magra Segmental, Proteínas, Minerales, Masa Celular Corporal (MCC), Mineral Óseo Contenido (MOC), Circunferencia de Brazo (CB), Circunferencia de Músculo de Brazo (CMB), Área de Grasa Visceral (AGV), Metabolismo Basal (MB), ACT/MLG, Historial de Agua Corporal (12 Resultados Acumulados), Impedancia de cada Segmento y Frecuencia (Impedancia, Reactancia, Ángulo de Fase). ACCESORIOS: 1. Una impresora térmica integrada para imprimir directamente los resultados 2. Un maletín adaptado a las dimensiones reducidas del equipo profesional de alta gama, para facilitar su transporte | Unidad | 1
TOTAL
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada; y que los valores totales de la oferta económica son los registrados en el SECOP II, obtenidos a partir de la información consignada en el presente anexo.
_____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]