## FORMULARIO OFERTA ECONOMICA
LOTE | ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR | ESPECIFICACION TECNICA | CANT MINIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA) | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) | TARIFA IVA SI APLICA | VALOR OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA | IVA SI APLICA | VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA (SI APLICA)
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 1 | OXIGENADORES DE MEMBRANA PARA ADULTO CON FILTRO Y TUBERÍA ARTERIAL. , | CARCAZA ELABORADA EN POLIMETILMETACRILATO.CAPACIDAD DE RESERVORIO RANGO ENTRE 4000ML Y 4300ML.- MEMBRANA MICROPOROSA DE FIBRA HUECA DE POLIPROPILENO CON RECUBIERTA BIOCOMPATIBLE.- ÁREA DE LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA ENTRE 1.7M2 Y 2.5M2 - QUE PERMITA FLUJOS HASTA DE 7L/MIN.INTERCAMBIADOR DE CALOR INTEGRADO- TUBERÍA ARTERIAL DE 3/8 , VENOSA 1/2 - CON TUBERÍA DE SUCCIONES # 3, EN PAQUETE INDIVIDUAL- CONECTORES RECTOS DE 3/8 - 3/8 Y 3/8 -1/2.- CONECTORES EN Y DE 3/8-3/8 -3/8 Y 3/8-3/8-1/2.- FILTRO ARTERIAL ADULTO INCORPORADO O NO - LÍNEA DE CIRCULACIÓN.- LÍNEA DE PURGADO EN Y DE ¼.- LÍNEA DE SUMINISTRO DE GASES DE ¼ CON FILTRO UNIDIRECCIONAL.- TODO EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL , RECUBRIMIENTO DE POLIMERO BIOCOMPATIBLE QUE REDUCE LA DESNATURALIZACION PLAQUETARIA. TUBERIA DEBE ENCONTRRSE RECUBIERTA TAMBIEN, CON DISEÑO PROPIO PARA EL HOSPITAL MILITAR. | 1 | UNIDAD | 1706049 | 1706049
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 2 | OXIGENADORES DE MEMBRANA PEDIATRICO ADULTO PEQUEÑO CON FILTRO Y TUBERÍA ARTERIAL | CARCAZA ELABORADA EN POLIMETILMETACRILATO - CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 3000ML A 4000ML, MEMBRANA MICROPOROSA DE FIBRA HUECA DE POLIPROPILENO CON RECUBIERTA BIOCOMPATIBLE- ÁREA DE LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA DE 1.5 Y 1.7M2 - QUE PERMITA DAR FLUJOS DE HASTA 5L/MIN.INTERCAMBIADOR DE CALOR INTEGRADO- TUBERÍA ARTERIAL DE 3/8 VENOSA 3/8 Y 1/2- CON TUBERÍA DE SUCCIONES # 3, EN PAQUETE INDIVIDUAL- CONECTORES RECTOS DE 3/8 - 3/8 Y 3/8 -1/2.- CONECTORES EN Y DE 3/8-3/8 -3/8 Y 3/8-3/8-1/2.FILTRO ARTERIAL INCORPORADO O NO, - LÍNEA DE CIRCULACIÓN.- LÍNEA DE PURGADO EN Y DE ¼.- LINEA DE SUMINISTRO DE GASES DE ¼ CON FILTRO UNIDIRECCIONAL.- TODO EN EMPAQUE INDIVIDUAL.- ESTERILIZADO EN ÓXIDO DE ETILENO.- DE UN SOLO USO. TUBERIA DEBE SER RECUBIERTA, FILTRO ARTERIRIAL ADULTO-PEQUEÑO QUE PERMITA FLUJOS DE 5L/MIN. | 1 | UNIDAD | 1706049 | 1706049
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 3 | CONECTORES RECTO 1/4 X 1/4 CON LUER | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA RECTO.DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL RECTOS: ¼ X ¼ CON LUER LOCK | 1 | UNIDAD | 22293 | 22293
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 4 | CONECTORES RECTO 1/4 X 1/4 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA RECTOS.DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL RECTOS: ¼ X ¼ | 1 | UNIDAD | 22293 | 22293
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 5 | CONECTORES RECTO 1/4 X 3/8 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA RECTOS. DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL RECTOS: ¼ X 3/8 , | 1 | UNIDAD | 22293 | 22293
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 6 | CONECTORES RECTO 3/8 X 3/8 CON LUER | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA RECTO.DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL RECTOS: 3/8 X 3/8 CON LUER LOCK | 1 | UNIDAD | 22293 | 22293
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 7 | CONECTORES RECTO 3/8X3/8 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA RECTOS Y DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL RECTOS: , 3/8 X 3/8 . | 1 | UNIDAD | 22293 | 22293
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 8 | CONECTORES RECTO 1/2X 1/2 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA RECTOS DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL RECTOS ½ X ½ | 1 | UNIDAD | 22293 | 22293
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 9 | CONECTORES RECTO 3/8 X 1/2 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA RECTOS DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL RECTOS 3/8 X 1/2 | 1 | UNIDAD | 22293 | 22293
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 10 | CONECTORES EN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EN Y. DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL EN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 | 1 | UNIDAD | 23879 | 23879
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 11 | CONECTORES EN Y 1/4 X 3/8 X 1/4 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EN Y. DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL EN Y 1/4 X 3/8 X 1/4 | 1 | UNIDAD | 23879 | 23879
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 12 | CONECTORES EN Y 1/4 X 3/8 X 3/8 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EN Y. DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL EN Y 1/4 X 3/8 X 3/8 | 1 | UNIDAD | 23879 | 23879
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 13 | CONECTORES EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EN Y. DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL EN Y 3/8 X 3/8 X3/8 | 1 | UNIDAD | 23879 | 23879
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 14 | CONECTORES EN Y 3/8 X 1/2 X 3/8 | EMPATES PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA EN Y. DE PVC. DIAMETROS: ESTERILES EMPAQUE INDIVIDUAL EN Y 3/8 X 1/2 X3/8 | 1 | UNIDAD | 23879 | 23879
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 15 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | INTERCAMBIADOR DE CALOR CON CONECTORES DE ENTRADA Y SALIDA DE 1/4 LINEA DE RECIRCULACION. ENTRADAS DE AGUA COMPATIBLES CON INTERCAMBIADOR DE LA INSTITUCION | 1 | UNIDAD | 684425 | 684425
LOTE 1 OXIGENADORES Y DEMÀS | 16 | INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA ADMINISTRACION DE CARDIPLEJIA | CARCAZA TRANSPARENTE, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR, TRAMPA ATRAPA-BURBUJAS, PUERTO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA, LINEA PARA MEDICION DE PRESIÓN (DISPOSITIVO INTERFASE LIQUIDO/AIRE), LINEA DE SOBRE-PRESIÓN. LINE DE 1/4 Y 1/8 QUE PERMITAN DIFERENTES TIPOS DE MEZCLA DE SOLUCION CARIDIOPLEGICA/SANGRE. CONECTOR COMPATIBLE CON EL OXIGENADOR Y LA CANULA DE ADMINISTRACION. | 1 | UNIDAD | 684425 | 684425