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ANEXO 3
ANEXO TECNICO 

Para la satisfacción de la necesidad descrita, es necesario realizar mantenimiento y calibración acreditada bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, de equipos e instrumentos del laboratorio de Calidad Ambiental de Corpoboyacá, en las variables masa y volumen bajo las siguientes especificaciones: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Calibración Juego de Pesas patrón F1 METTLER TOLEDO  (10 mg, 1 g, 10 g, y 200 g). 
NOTA: La incertidumbre de los patrones y CMC del laboratorio deben poder permitir que las pesas mantengan su clasificación
	UNIDAD
	1

	2
	Calibración Pesa E2 (200 g) SARTORIUS. NOTA: La incertidumbre de los patrones y CMC del laboratorio deben poder permitir que la pesa mantenga su clasificación
	UNIDAD
	1

	3
	Calibración Pesa F1 (200 g) SB LTDA. NOTA: La incertidumbre de los patrones y CMC del laboratorio deben poder permitir que la pesa mantenga su clasificación
	UNIDAD
	1

	4
	Mantenimiento preventivo y calibración Balanza analítica
	UNIDAD
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Calibración Juego de Pesas Cilíndricas Tecnipesaje 1, 10 y 100 g. NOTA: La incertidumbre de los patrones y CMC del laboratorio deben poder permitir que la pesa mantenga su clasificación
	UNIDAD
	1
	

	6
	Mantenimiento preventivo y calibración Bureta digital Tittrete.                     
Puntos de calibración: 1, 3, 5, 10, 25 y 50 ml
	UNIDAD
	2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Mantenimiento preventivo y calibración Bureta digital EPPENDORF                                     
Puntos de calibración: 1, 2.5, 3,  5, 10, 12.5 y 25 ml
	UNIDAD
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	Mantenimiento preventivo y calibración Bureta digital EPPENDORF                                      
Puntos de calibración: 1, 2.5, 3 y 5 ml
	UNIDAD
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Mantenimiento preventivo y calibración Transferpipeta 100 - 1000 µL BRAND 
Puntos de calibración: 100, 500 y 1000 uL
	UNIDAD
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10
	Mantenimiento preventivo y calibración Transferpipeta 500 - 5000 µL BRAND 
Puntos de calibración: 500, 2500 y 5000 uL
	UNIDAD
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Mantenimiento preventivo y calibración Transferpipeta 1-10mL                          
Puntos de calibración: 1, 5, y 10 ml
	UNIDAD
	2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	Titulador automático METROHM con unidades intercambiables                         
Puntos de calibración: 1, 5 10, 15 y 20 ml                                                                                                                                                                       NOTA: El mantenimiento lo debe realizar el representante en Colombia de Metrhom. Incluir los kit de mantenimiento (5)
	UNIDAD
	2
	

	
	
	
	1
	

	
	
	
	1
	

	13
	Calibración Kit de filtros Estándares para espectroscopia UV/VIS. 
	UNIDAD
	1
	



FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

NOTA: Una vez realizado el análisis por parte de la Entidad frente a lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 DE 2015, fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional; atención al objeto y especificaciones técnicas requeridas se concluyó lo siguiente:

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]El proceso a desarrollar consiste en prestar servicio de mantenimiento y calibración acreditada de los equipos del laboratorio de calidad ambiental en las variables Masa/Volumen de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, en el cual la entidad requiere que el  personal esté capacitado y autorizado para la ejecución del servicio, NO es posible solicitar la incorporación de población a que hace referencia el artículo, toda vez que el Decreto establece que la participación de dicha población dentro de la ejecución del contrato sea    (…) en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.”

Por lo anterior NO es viable incorporar como obligación dentro de los documentos previos y contrato, la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en los porcentajes fijados en el artículo en mención.

ASPECTOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS SERVICIOS:

a. Los servicios deberán programarse y realizarse de acuerdo al cronograma de mantenimiento y calibración vigencia 2024 del Laboratorio de Calidad Ambiental.

b. Ejecutar los servicios en instalaciones del Laboratorio de calidad Ambiental Sedes Tunja (Calle 15 # 3-77 Tunja, Boyacá) y/o Aquitania (KM 3 vía Aquitania - Sogamoso, vereda el cajón. Oficina Santa Inés) según corresponda.

c. Realizar los mantenimientos relacionados en las especificaciones técnicas, los mantenimientos preventivos deben incluir como mínimo el reemplazo de consumibles, lubricación de partes internas y externas, chequeo de conexiones y conectores eléctricos y electrónicos, chequeo de resistencias y las demás que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Deberá realizarse verificación de funcionamiento una vez terminado el servicio. 

d. El reemplazo de los consumibles asociados al servicio de mantenimiento preventivo estará a cargo del contratista, los mismos deben ser nuevos y originales.

e. La calibración de los equipos debe realizarse por laboratorios que se encuentren acreditados por Organismos de Acreditación competentes (como por ejemplo el ONAC) bajo en la norma ISO/IEC 17025 y que hagan parte de acuerdos y reconocimientos multilaterales, además, se debe demostrar la trazabilidad al Sistema internacional de Unidades (SI). 

f. Cuando NO exista un proveedor de calibración acreditado como indica el numeral anterior, serán válidas las calibraciones realizadas por los fabricantes respectivos de los equipos, siempre y cuando los certificados de calibración emitidos contengan toda la información requerida por la norma NTC-ISO/IEC 17025 en cuanto a informes de resultados se requiere. 

g. En aquellos casos en que se demuestre que no es posible realizar las calibraciones como en los  numerales e. y f. se ha indicado, se aceptarán calibraciones realizadas por Laboratorios que aseguren la trazabilidad metrológica de la medición y una estimación apropiada de la incertidumbre, mediante evidencia de: método de referencia utilizado, registros derivados de la validación de los procedimientos utilizados para la calibración, documentos de la trazabilidad metrológica de las mediciones, documentos y registros sobre el aseguramiento de la validez de los resultados, procedimiento de estimación de la incertidumbre, certeza de que las instalaciones  y las condiciones ambientales son adecuadas para las calibraciones y competencia del personal;  para lo cual él  debe tener y demostrar la competencia técnica para analizar y justificar el suministro de estos servicios de calibración. 

h. La calibración de los equipos debe aportar valores de incertidumbre que permitan cumplir con los criterios de aceptación para el Laboratorio, para el método de ensayo y, asegurar la validez de los resultados informados, como se describen en el cuadro de costos

i. En caso de ser necesario el traslado del equipo, el contratista deberá asumir dicho costo. Adicionalmente, los equipos deberán ser recogidos y entregados por personal de la empresa contratista en las instalaciones del Laboratorio de calidad ambiental de acuerdo con la sede a la que pertenezcan. Los traslados serán autorizados únicamente cuando por razones técnicas debidamente justificadas los servicios no puedan ser prestados in-situ. 

j. Para las calibraciones utilizar patrones primarios con el fin de cumplir el criterio de incertidumbre exigido por los métodos de ensayo, para los equipos para los cuales así se estipula en las especificaciones técnicas.

k. Debe garantizarse que la incertidumbre reportada en el certificado de calibración cumple con el criterio exigido en las especificaciones técnicas. Usar patrones primarios

l. Para los equipos Metrohm el servicio de mantenimiento debe ser realizado por el representante exclusivo para las marcas en el país, en razón a que su componente electrónico puede solicitar códigos de acceso durante la ejecución del servicio además de que requiere de kits de mantenimiento que solo provee el representante de la marca. 

PRODUCTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA:

· Informe de diagnóstico y mantenimiento realizado a los equipos relacionados en las especificaciones técnicas
· Certificado de calibración con logo correspondiente de soporte de Acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 ante el ONAC para todos los equipos e instrumentos establecidos en las especificaciones técnicas 
· Certificados de trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades SI (Certificados de calibración de todos los equipos y/o instrumentos utilizados para la calibración de todos los equipos establecidos en las especificaciones técnicas)
· Ubicación de adhesivo en el equipo confirmando Mantenimiento y/o Calibración

PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (03) meses, contados a partir del acta de iniciación en registro FGC-03.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Instalaciones del Laboratorio de Calidad Ambiental Sede Tunja: ubicado en la Calle 15 No. 3-77 barrio Los Patriotas, y Sede Aquitania: Km 3 vía Aquitania a Sogamoso, sector Santa Inés, Vereda Cajón. 


FIRMA ________________________
Proponente: ______________________
NIT:____________________________
R/L:______________________________
C.C. No.___________________________
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