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    POLICÍA NACIONAL

	ANEXO JUSTIFICACIÓN NIMIMO DE LANCE
	




1. DATOS Y REGISTROS INVIMA DE LAS SILLAS Y ACCESORIOS A ADQUIRIR
	GRUPO
	ÍTEM
	CODIGO
	DESCRIPCION
	MARCA
	MODELO O REFERENCIA
	REGISTRO INVIMA

	1
	1
	OR926
	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR GAMA BÁSICA ADULTO
	 
	 
	 

	
	2
	OR300
	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA LIVIANA
	 
	 
	 

	2
	1
	OR796
	SILLAS DE RUEDAS PARAPLEJICO ADULTO MARCO RIGIDO
	 
	 
	 

	
	2
	OR797
	SILLAS DE RUEDAS PARAPLEJICO ADULTO MARCO PLEGABLE
	 
	 
	 

	
	3
	OR668
	ESPALDAR CONTORNEADO ADULTO 
	 
	 
	 

	
	4
	OR669
	SOPORTES LATERALES DE TRONCO UNO FIJO UNO ABATIBLE
	 
	 
	 

	
	5
	OR306
	SILLA DE RUEDAS PARAPLEJICO PEDIATRICO
	 
	 
	 

	
	6
	OR670
	ESPALDAR CONTORNEADO PEDIATRICO
	 
	 
	 

	
	7
	OR671
	PROTECTOR DE RAYOS
	 
	 
	 

	
	8
	OR18
	ASA DE EMPUJE REGULABLE EN ALTURA PARA CUIDADOR
	 
	 
	 

	
	9
	OR301
	SILLA DE RUEDAS HEMIPLEJICO ADULTO
	 
	 
	 

	3
	1
	OR798
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO MARCO PLEGABLE
	 
	 
	 

	
	2
	OR799
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO MARCO RIGIDO
	 
	 
	 

	
	3
	OR672
	KIT DE CUÑAS DE POSICIONAMIENTO ADULTO
	 
	 
	 

	
	4
	OR673
	ESPALDAR CONTORNEADO ADULTO BAJO MOLDE
	 
	 
	 

	
	5
	OR303
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA 
	 
	 
	 

	
	6
	OR674
	KIT DE CUÑAS DE POSICIONAMIENTO PEDIATRICO
	 
	 
	 

	
	7
	OR675
	ESPALDAR BAJO MOLDE
	 
	 
	 

	
	8
	OR73
	COCHE NEUROLOGICO PARA CONTROL POSTURAL PEDIATRICO
	 
	 
	 

	4
	1
	0R295
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA ADULTO TRACCION TRASERA
	 
	 
	 

	
	2
	OR0
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA PEDIATRICA TRACCION TRASERA 
	 
	 
	 



El oferente deberá diligenciar el siguiente formato, indicando Si Oferta O No, cada una de las siguientes especificaciones y/o condiciones, para lo cual debe registrar también el folio, página o archivo de la oferta cargada en SECOP II, donde sea verificable su cumplimiento para la evaluación técnica.
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.
GRUPO I
	ÍTEM 1. SILLA DE RUEDAS ESTANDAR GAMA BÁSICA ADULTO

	CODIGO. OR926

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	MEDIDAS MINIMO DE 17 PULGADAS
	 
	 
	 

	PLEGABLE
	 
	 
	 

	MATERIAL EN ACERO 
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MINIMO DE 100 KG.
	 
	 
	 

	ASA DE EMPUJE ERGONÓMICA
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	TIPO PALANCA BILATERAL
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MINIMO DE 6 PULGADAS  
	 
	 
	 

	MACIZAS EN POLIURETANO
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS
	 
	 
	 

	MINIMO 24 PULGADAS
	 
	 
	 

	RINES CON RAYOS CRUZADOS
	 
	 
	 

	AROS DE PROPULSION
	 
	 
	 

	ACERO
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	DESMONTABLE
	 
	 
	 

	TIPO ESCRITORIO ACOLCHADO
	 
	 
	 

	APOYA   PIES
	 
	 
	 

	PLATAFORMA SEPARADA, ABATIBLE Y DESMONTABLE 
	 
	 
	 

	GRADUABLE EN ALTURA  
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis de dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	 EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*BANDA PANTORRILLERA.
	 
	 
	 

	*SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO EN TELA LONA LAVABLE E IMPERMEABLE.
	 
	 
	 

	*COJÍN BÁSICO EN ESPUMA.   
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA que los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín) tendrán un (1) año de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 





	ÍTEM 2. SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA LIVIANA

	CODIGO. OR300

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	PLEGABLE
	 
	 
	 

	MEDIDAS MINIMO DE 15 PULGADAS
	 
	 
	 

	ALUMINIO
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MINIMO DE 100 KG
	 
	 
	 

	EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS CON DESPLAZAMIENTO MINIMO HORIZONTAL 3 CMS, VERTICAL 5 CMS.
	 
	 
	 

	ASA DE EMPUJE ERGONOMICA
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	TENSIÓN REGULABLE
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	TIPO PALANCA BILATERAL
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS MINIMO 6 PULGADAS
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	NEUMÁTICAS MINIMO 24 PULGADAS
	 
	 
	 

	RIN CON RAYOS CRUZADOS
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DESMONTE RÁPIDO
	 
	 
	 

	SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
	 
	 
	 

	AROS DE PROPULSIÓN
	 
	 
	 

	ALUMINIO ANODIZADO
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	TIPO ESCRITORIO ABATIBLE Y DESMONTABLES
	 
	 
	 

	ACABADO EN MATERIAL ACOLCHADO
	 
	 
	 

	REGULABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	APOYA PIES
	 
	 
	 

	PLATAFORMA SEPARADA
	 
	 
	 

	ABATIBLE Y ELEVABLE
	 
	 
	 

	AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	REGULACIÓN TIBIO-TARSIANA
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTI DESLIZABLE
	 
	 
	 

	PESO TOTAL DE LA SILLA
	 
	 
	 

	PESO MÁXIMO TOTAL DE LA SILLA 18 KG. (Se verificará sin apoya pies abatibles y elevables, sin anti vuelcos, sin cinturón pélvico y sin cojín)
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis de tres (3) años contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*CINTURÓN PELVICO DE 2 PUNTOS.
	 
	 
	 

	* COJIN BASICO DE MINIMO 5 CM DE ESPESOR CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.
	 
	 
	 

	*BANDA PANTORRILLERA.
	 
	 
	 

	*TALONERA.
	 
	 
	 

	* SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO EN TELA LONA LAVABLE E IMPERMEABLE.
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk175557134]GARANTÍA MÍNIMA que los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 


	
GRUPO II
	ÍTEM 1. SILLAS DE RUEDAS PARAPLEJICO ADULTO MARCO RIGIDO

	CODIGO. OR796

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	RÍGIDO ABIERTO, SOBRE MEDIDAS, SEGÚN FORMULACION MÉDICA
	 
	 
	 

	ALUMINIO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES (ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD) 
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MINIMO DE 120 KG DE ACUERDO A TALLA Y PESO DEL USUARIO
	 
	 
	 

	DISPONIBILIDAD MÍNIMO DE TRES COLORES
	 
	 
	 

	ASIENTO
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE 
	 
	 
	 

	TENSIÓN REGULABLE EN EL ASIENTO
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	ALTURA MAXIMA (E) NIVEL DE LA LESION
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	TENSION REGULABLE
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	TIPO PALANCA CORTO BILATERAL
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS DE  MINIMO 4 PULGADAS X MINIMO 1,25 PULGADAS
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	NEUMÁTICAS DE MINIMO 24 PULGADAS
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DESMONTE RÁPIDO 
	 
	 
	 

	RIN LIVIANO EN ALUMINIO CON RAYOS RECTOS 
	 
	 
	 

	AROS DE PROPULSIÓN
	 
	 
	 

	ALUMINIO ANODIZADO
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	ELABORADOS EN MATERIAL LIVIANO Y RESISTENTE
	 
	 
	 

	TUBULAR CON PROTECTORES LATERALES
	 
	 
	 

	SENCILLO, EXTRAÍBLE
	 
	 
	 

	REGULABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	CORTOS
	 
	 
	 

	APOYA   PIES
	 
	 
	 

	UNIFICADO V 
	 
	 
	 

	AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	REGULACIÓN TIBIO-TARSIANA
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTI DESLIZABLE
	 
	 
	 

	PESO TOTAL DE LA SILLA
	 
	 
	 

	MÁXIMO DE 10 KG (se realizará el peso sin apoya brazos, anti vuelcos y accesorio de sujeción)
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*VELCRO HEMBRA EN EL ASIENTO PARA FIJACION DE COJIN.
	 
	 
	 

	*CAMBER MINIMO DE 2 GRADOS.
	 
	 
	 

	*CINTURÓN PÉLVICO HEBILLA TIPO AVIÓN DE 2 PUNTOS
	 
	 
	 

	*COJÍN ANTI ESCARAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON BASE CONTORNEADA, ELABORADO EN FOAM (espuma visco elástica, de alta densidad), LIVIANA, FORRO IMPERMEABLE CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE, CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
	 
	 
	 

	A. ALTO PERFIL
	 
	 
	 

	B. BAJO PERFIL.
	 
	 
	 

	* FRENO TIPO TIJERA BILATERAL
	 
	 
	 

	* BANDA ESTABILIZADORA PARA SUJECIÓN DE PANTORRILLA.
	 
	 
	 

	* BANDA ANTERIOR PARA SUJECIÓN DE PIE.
	 
	 
	 

	* TALONERA.
	 
	 
	 

	* SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL.
	 
	 
	 

	*AROS DE IMPULSION TIPO TIMÓN DE BARCO.
	 
	 
	 

	*APOYA PIES UNIFICADO EN U
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA que los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 2. SILLAS DE RUEDAS PARAPLEJICO ADULTO MARCO PLEGABLE

	CODIGO. OR797

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	PLEGABLE, SOBRE MEDIDAS, SEGÚN FORMULACION MÉDICA
	 
	 
	 

	ALUMINIO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES(ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD)
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG DE ACUERDO A TALLA Y PESO DEL USUARIO
	 
	 
	 

	DISPONIBILIDAD MÍNIMO DE TRES COLORES
	 
	 
	 

	ASIENTO
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE 
	 
	 
	 

	TENSION REGULABLE EN EL ASIENTO 
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	ALTURA MAXIMA (E) NIVEL DE LA LESION
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	TENSION REGULABLE
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	TIPO PALANCA CORTO BILATERAL
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS MINIMO 5 PULGADAS X MINIMO 1,25 PULGADAS
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	NEUMATICAS MINIMO 24 PULGADAS 
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DESMONTE RÁPIDO 
	 
	 
	 

	RIN LIVIANO EN ALUMINIO CON RAYOS CRUZADOS 
	 
	 
	 

	AROS DE PROPULSION
	 
	 
	 

	ALUMINIO ANODIZADO
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	MATERIAL LIVIANO Y RESISTENTE
	 
	 
	 

	PLANO CON PROTECTORES LATERALES
	 
	 
	 

	SENCILLO Y EXTRAÍBLE
	 
	 
	 

	REGULABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	CORTOS 
	 
	 
	 

	APOYA PIES
	 
	 
	 

	SEPARADO 
	 
	 
	 

	AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	REGULACIÓN TIBIO-TARSIANA
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTI DESLIZABLE
	 
	 
	 

	PESO TOTAL DE LA SILLA
	 
	 
	 

	MÁXIMO DE 14 KG. (se realizará el peso sin apoya brazos, anti vuelcos y accesorio de sujeción)
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*CINTURÓN PÉLVICO HEBILLA TIPO AVIÓN DE 2 PUNTOS
	 
	 
	 

	*VELCRO HEMBRA EN EL ASIENTO PARA FIJACION DE COJIN.
	 
	 
	 

	*COJÍN ANTI ESCARAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON BASE CONTORNEADA, ELABORADO EN FOAM (espuma visco elástica, de alta densidad), LIVIANA, FORRO IMPERMEABLE CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE, CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
	 
	 
	 

	A. ALTO PERFIL
	 
	 
	 

	B. BAJO PERFIL.
	 
	 
	 

	*FRENO TIPO TIJERA BILATERAL
	 
	 
	 

	*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
	 
	 
	 

	*BANDA ESTABILIZADORA PARA SUJECIÓN DE PANTORRILLA
	 
	 
	 

	*BANDA ANTERIOR PARA SUJECIÓN DE PIE
	 
	 
	 

	*TALONERA
	 
	 
	 

	*AROS DE IMPULSION TIPO TIMÓN DE BARCO 
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA que los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 3.  ESPALDAR CONTORNEADO ADULTO

	CODIGO. OR668

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	BASE FIRME EN ALUMINIO, CON PLACA QUE PERMITA LA INSTALACIÓN EN EL CHASIS DE LA SILLA DE RUEDAS
	 
	 
	 

	ACCESORIOS: EL OFERENTE GARANTIZA QUE EL ELEMENTO OFERTADO DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES MEDIDAS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO
	 
	 
	 

	PROFUNDIDAD (CONTURE), CONFIGURABLE (opción A , B O C), DE LA SIGUIENTE MANERA:
	 
	 
	 

	A. ESTÁNDAR 
	 
	 
	 

	B. MEDIO 
	 
	 
	 

	C. PROFUNDO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de dos (2) años por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 4. SOPORTES LATERALES DE TRONCO UNO FIJO UNO ABATIBLE

	CODIGO. OR669

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	ELABORADOS EN MATERIAL RESISTENTE (ALUMINIO) ACOLCHADO AJUSTABLE EN ALTURA, PARA INSTALAR EN EL ESPALDAR O COMO SOPORTE LATERAL EN LA SILLAS DE RUEDAS, CON SISTEMA DE FIJACIÓN ABATIBLE Y FIJA PARA POSICIONAR EJE AXIAL DEL USUARIO EN POSICIÓN SEDENTE.
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de dos (2) años por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 5. SILLA DE RUEDAS PARAPLEJICO PEDIATRICO

	CODIGO. OR306

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	PLEGABLE, SOBRE MEDIDAS Y SEGÚN FORMULACION MÉDICA
	 
	 
	 

	KIT DE CRECIMIENTO EN CHASIS, ASIENTO Y ESPALDAR (ANCHO Y PROFUNDIDAD MINIMO 2 PULGADAS) (E) MEDIDA INICIAL DEL USUARIO
	 
	 
	 

	ALUMINIO CERTIFICADO 
	 
	 
	 

	EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES (ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD) 
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MÍNIMO 60 KG DE ACUERDO A TALLA Y PESO DEL USUARIO
	 
	 
	 

	DISPONIBILIDAD MÍNIMO DE TRES COLORES
	 
	 
	 

	ASIENTO
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	TENSION REGULABLE
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	ALTURA MAXIMA (E) NIVEL DE LA LESION EN COLUMNA
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	TENSION REGULABLE
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	CORTO TIPO PALANCA BILATERAL
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS MINIMO 4 PULGADAS X MINIMO 1,25 PULGADAS
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	NEUMATICAS MINIMO 18 PULGADAS
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO 
	 
	 
	 

	RIN LIVIANO EN ALUMINIO CON RAYOS CRUZADOS
	 
	 
	 

	AROS DE PROPULSION
	 
	 
	 

	ALUMINIO ANODIZADO
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	MATERIAL LIVIANO Y RESISTENTE
	 
	 
	 

	PLANO CON PROTECTORES LATERALES
	 
	 
	 

	EXTRAIBLE
	 
	 
	 

	REGULABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	LARGOS
	 
	 
	 

	APOYA PIES
	 
	 
	 

	SEPARADO
	 
	 
	 

	AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	REGULACION TIBIO-TARSIANA
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTI DESLIZABLE
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*CINTURÓN PÉLVICO CON HEBILA TIPO AVION DE 2 PUNTOS
	 
	 
	 

	*VELCRO HEMBRA PARA FIJACION DE COJIN EN EL ASIENTO
	 
	 
	 

	*COJÍN ANTI ESCARAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON BASE CONTORNEADA, ELABORADO EN FOAM (espuma visco elástica, de alta densidad), LIVIANA, FORRO IMPERMEABLE CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE, CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
	 
	 
	 

	A. ALTO PERFIL
	 
	 
	 

	B. BAJO PERFIL.
	 
	 
	 

	*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
	 
	 
	 

	*BANDA ESTABILIZADORA PARA SUJECION DE PANTORRILLA
	 
	 
	 

	*BANDA ANTERIOR PARA SUJECION DE PIE 
	 
	 
	 

	*TALONERA
	 
	 
	 

	*MESA PARA TRABAJO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín y mesa de trabajo) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 6. ESPALDAR CONTORNEADO PEDIATRICO

	CODIGO. OR670

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	BASE FIRME EN ALUMINIO, CON PLACA QUE PERMITA LA INSTALACIÓN EN EL CHASIS DE LA SILLA DE RUEDAS
	 
	 
	 

	PROFUNDIDAD (CONTURE) CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
	 
	 
	 

	A. ESTÁNDAR 
	 
	 
	 

	B. MEDIO 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk175559622]GARANTÍA MÍNIMA de dos (2) años por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 7. PROTECTOR DE RAYOS

	CODIGO. OR671

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CUBIERTA PROTECTORA PARA RAYOS EN LLANTAS POSTERIORES DE SILLAS DE RUEDAS, EN MATERIAL RESISTENTE Y LIVIANO.
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de un (1) año por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 8. ASA DE EMPUJE REGULABLE EN ALTURA PARA CUIDADOR

	CODIGO. OR18

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	MANILAR DE PROPULSION POR TERCERO AJUSTABLE EN ALTURA, CON AGARRE ERGONOMICO, INDIVIDUAL O UNIFICADO, ELABORADO EN MATERIAL RESISTENTE.
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de dos (2) años por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 9. SILLA DE RUEDAS HEMIPLEJICO ADULTO

	CODIGO. OR301

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	PLEGABLE SOBRE MEDIDAS 
	 
	 
	 

	ALUMINIO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES (ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD) 
	 
	 
	 

	CAPACIDAD DE PESO MINIMO 120 KILOS DE ACUERDO A TALLA Y PESO DEL USUARIO
	 
	 
	 

	ASIENTO
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE 
	 
	 
	 

	TENSION REGULABLE EN EL ASIENTO
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	ALTURA MAXIMA (E) NIVEL DE LA LESION EN COLUMNA
	 
	 
	 

	TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	TENSION REGULABLE
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	LARGO TIPO PALANCA UNILATERAL
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS MINIMO 5 PULGADAS X MINIMO 1,25 PULGADAS
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	NEUMATICAS DE MINIMO 24 PULGADAS
	 
	 
	 

	RIN LIVIANO EN ALUMINIO CON RAYOS CRUZADOS 
	 
	 
	 

	AROS DE PROPULSIÓN
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DOBLE ARO PARA LA UTILIZACION CON UN SOLO BRAZO
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	PLANO, ACOLCHADO PARA HEMICUERPO NO PARETICO
	 
	 
	 

	APOYABRAZO PARA MIEMBRO SUPERIOR HEMIPLEJICO, BLANDO ACOLCHADO Y ERGONOMICO
	 
	 
	 

	EXTRAIBLE
	 
	 
	 

	REGULABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	LARGOS
	 
	 
	 

	APOYA PIES
	 
	 
	 

	REMOVIBLES
	 
	 
	 

	SEPARADO
	 
	 
	 

	AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	REGULACIÓN TIBIO-TARSIANA
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTI DESLIZANTE
	 
	 
	 

	PESO TOTAL DE LA SILLA
	 
	 
	 

	MÁXIMO DE 16 KG (verificará el peso sin el sistema hemipléjico, anti vuelcos y accesorios)
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*CINTURON PELVICO CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS
	 
	 
	 

	*CON VELCRO HEMBRA PARA FIJACION DE COJIN EN EL ASIENTO
	 
	 
	 

	*COJÍN ANTI ESCARAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON BASE CONTORNEADA, ELABORADO EN FOAM (espuma visco elástica, de alta densidad), LIVIANA, FORRO IMPERMEABLE CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE, CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
	 
	 
	 

	A. ALTO PERFIL
	 
	 
	 

	B. BAJO PERFIL.
	 
	 
	 

	*ARNES PARA TRONCO (PECHERA TIPO MARIPOSA) AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO DE FACIL HIGIENE, LAVABLE
	 
	 
	 

	*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
	 
	 
	 

	*SISTEMA DE SUJECION POR VELCRO O CORREA PARA APOYA BRAZO HEMIPLEJICO
	 
	 
	 

	*BANDA ESTABILIZADORA PARA SUJECION DE PANTORRILLA
	 
	 
	 

	*TALONERA
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



GRUPO III
	ÍTEM 1. SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO MARCO PLEGABLE

	CODIGO. OR798

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	PLEGABLE
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG
	 
	 
	 

	ALUMINIO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	MEDIDAS PERSONALIZADAS
	 
	 
	 

	EJES AJUSTABLES VERTICAL (EN ALTURA) HORIZONTAL (PROFUNDIDAD)
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	RIGIDO, ACOLCHADO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON ESPESOR DE MINIMO DOS PULGADAS, CON OPCIÓN DE RELLENOS COMPENSATORIOS, RESISTENTE CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	BASE RIGIDA PARA ADAPTAR SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
	 
	 
	 

	SISTEMA DE RECLINACION ACTIVA
	 
	 
	 

	BASCULACION ACTIVA MINIMO DE 40 GRADOS CON SISTEMA DE RIEL
	 
	 
	 

	SOPORTES Y ADITAMENTOS
	 
	 
	 

	SOPORTES LATERALES DE TRONCO ERGOMICOS ACOLCHADO, AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, UNO FIJO Y EL OTRO ABATIBLE, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA
	 
	 
	 

	SOPORTES LATERALES DE PELVIS FIRMES Y ACOLCHADOS AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD Y ALTURA
	 
	 
	 

	ASIENTO CON BASE RIGIDA
	 
	 
	 

	COJIN DE POSICIONAMIENTO DE BASE FIRME ANTIESCARAS, CON ESPUMA DE DENSIDAD MAYOR A 25 KG POR METRO CÚBICO, CON RECESO ISQUIATICO Y OPCIÓN DE RELLENOS PARA COMPENSAR ASIMETRIAS PÉLVICAS, IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO TACO ABDUCTOR
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	DOBLE SISTEMA DE FRENO (CUIDADOR Y PARQUEO)
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS DE MINIMO  6 PULGADAS
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	NEUMATICAS DE MINIMO 16 PULGADAS
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	PLANOS, ALCOLCHADOS, AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	DESMONTABLES 
	 
	 
	 

	APOYA PIERNAS
	 
	 
	 

	ELEVABLE, ALCOLCHADO
	 
	 
	 

	ABATIBLE, REMOVIBLE, AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	APOYA PIES
	 
	 
	 

	PLATAFORMA SEPARADA 
	 
	 
	 

	REGULACION TIBIO TARSIANA 
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
	 
	 
	 

	ADITAMENTOS
	 
	 
	 

	ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
	 
	 
	 

	APOYA CABEZAS
	 
	 
	 

	ANATOMICO Y ERGONOMICO 
	 
	 
	 

	DESMONTABLE CON SOPORTE TEMPORAL Y OCCIPITAL
	 
	 
	 

	GRADUABLE EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y ANGULO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO. 
	 
	 
	 

	*CINTURON PELVICO CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE  4 PUNTOS
	 
	 
	 

	*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
	 
	 
	 

	*MESA TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ELABORADA EN POLICARBONATO ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS
	 
	 
	 

	*BANDAS PATORRILLERAS CON SUJECION DE VELCRO.
	 
	 
	 

	*CORREAS TIPO ZAPATO
	 
	 
	 

	*ARNES PARA TRONCO (PECHERA TIPO MARIPOSA) AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	*ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
	 
	 
	 

	*AROS DE PROPULSION EN ALUMINIO ANODIZADO BILATERAL
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín y mesa de trabajo) tendrán dos (2) meses de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 2. SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO MARCO RIGIDO

	CODIGO. OR799

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	RIGIDO
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG
	 
	 
	 

	ALUMINIO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	MEDIDAS PERSONALIZADAS
	 
	 
	 

	EJES AJUSTABLES VERTICAL (EN ALTURA) HORIZONTAL (PROFUNDIDAD)
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	RIGIDO, ACOLCHADO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON ESPESOR DE MINIMO DOS PULGADAS, CON OPCIÓN DE RELLENOS COMPENSATORIOS, RESISTENTE CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	BASE RIGIDA PARA ADAPTAR SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
	 
	 
	 

	SISTEMA DE RECLINACION FIJA
	 
	 
	 

	BASCULACION ACTIVA MINIMO DE  40 GRADOS SOBRE SISTEMA DE RIEL
	 
	 
	 

	SOPORTES Y ADITAMENTOS
	 
	 
	 

	SOPORTES LATERALES DE TRONCO ERGOMICOS ACOLCHADOS, AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, UNO FIJO Y EL OTRO ABATIBLE, (E) PRESCRIPCION MEDICA
	 
	 
	 

	SOPORTES LATERALES DE PELVIS FIRMES Y ACOLCHADOS AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD Y ALTURA
	 
	 
	 

	ASIENTO CON BASE RIGIDA
	 
	 
	 

	COJIN DE POSICIONAMIENTO DE BASE FIRME ANTIESCARAS, CON ESPUMA DE DENSIDAD MAYOR A 25 KG POR METRO CÚBICO, CON RECESO ISQUIATICO Y OPCIÓN DE RELLENOS PARA COMPENSAR ASIMETRIAS PÉLVICAS, IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO TACO ABDUCTOR
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	DOBLE SISTEMA DE FRENO (CUIDADOR Y PARQUEO)
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS DE MINIMO 6 PULGADAS
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	ANTIPINCHADURAS DE MINIMO 16 PULGADAS
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO
	 
	 
	 

	SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	PLANOS, ALCOLCHADOS, AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	DESMONTABLES 
	 
	 
	 

	APOYA PIERNAS
	 
	 
	 

	ANGULO FIJO
	 
	 
	 

	ABATIBLE, REMOVIBLE, AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	APOYA PIES
	 
	 
	 

	PLATAFORMA SEPARADA 
	 
	 
	 

	REGULACION TIBIO TARSIANA 
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
	 
	 
	 

	ADITAMENTOS
	 
	 
	 

	ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
	 
	 
	 

	APOYA CABEZAS
	 
	 
	 

	ANATOMICO Y ERGONOMICO 
	 
	 
	 

	DESMONTABLE CON SOPORTE TEMPORAL Y OCCIPITAL
	 
	 
	 

	GRADUABLE EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y ANGULO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA VERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*CINTURON PELVICO CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE  4 PUNTOS
	 
	 
	 

	*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
	 
	 
	 

	*MESA TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ELABORADA EN POLICARBONATO, ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS.
	 
	 
	 

	*BANDAS PATORRILLERAS CON SUJECIÓN DE VELCRO
	 
	 
	 

	*CORREAS TIPO ZAPATO
	 
	 
	 

	*ARNES PARA TRONCO (PECHERA TIPO MARIPOSA) AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO IMPERMEABLE Y LAVABLE.
	 
	 
	 

	*ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA  
	 
	 
	 

	*AROS DE PROPULSION ALUMINIO ANODIZADO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín y mesa de trabajo) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 3. KIT DE CUÑAS DE POSICIONAMIENTO ADULTO

	CODIGO. OR672

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	EN MATERIAL RESISTENTE PARA COJIN Y ESPALDAR ADULTO, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de dos (2) años por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 4. ESPALDAR CONTORNEADO ADULTO BAJO MOLDE

	CODIGO. OR673

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	EN MATERIAL TERMOFORMABLE CON ALCOLCHADO PARA ADAPTAR A LA SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de dos (2) años por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 5. SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA

	CODIGO. OR303

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	PLEGLABLE
	 
	 
	 

	ASIENTO CON BASE RIGIDA
	 
	 
	 

	ALUMINIO CERTIFICADO
	 
	 
	 

	MEDIDAS PERSONALIZADAS
	 
	 
	 

	EJES AJUSTABLES VERTICAL (EN ALTURA) HORIZONTAL (PROFUNDIDAD)
	 
	 
	 

	AJUSTE AL CRECIMIENTO PARA NIÑOS, MÍNIMO 2 PULGADAS (E) MEDIDA INICIAL DEL USUARIO (EN EL ASIENTO PROFUNDIDAD Y ANCHO, EN EL ESPALDAR ANCHO Y ALTURA) 
	 
	 
	 

	DISPONIBILIDAD MINIMO DE TRES COLORES
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	RIGIDO, ACOLCHADO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON ESPESOR DE MINIMO DOS PULGADAS, CON OPCION DE RELLENOS COMPENSATORIOS, RESISTENTE CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE RECLINACION ACTIVA
	 
	 
	 

	BASCULACION ACTIVA MINIMA DE 40 GRADOS POR SISTEMA DE RIEL
	 
	 
	 

	SOPORTES Y ADITAMENTOS
	 
	 
	 

	SOPORTES LATERALES DE TRONCO ERGOMICOS Y AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, UNO FIJO Y EL OTRO ABATIBLE, (E) PRESCRIPCION MEDICA 
	 
	 
	 

	SOPORTES LATERALES DE PELVIS FIRMES Y ACOLCHADOS AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD Y ALTURA
	 
	 
	 

	ASIENTO BASE FIRME
	 
	 
	 

	COJIN DE POSICIONAMIENTO DE BASE FIRME ANTIESCARAS, CON ESPUMA DE DENSIDAD MAYOR A 25 KG POR METRO CÚBICO, CON RECESO IZQUIATICO Y OPCION DE RELLENOS PARA COMPENSAR ASIMETRIAS PELVICAS CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO TACO ABDUCTOR
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	DOBLE SISTEMA DE FRENO (CUIDADOR Y PARQUEO)
	 
	 
	 

	LLANTAS ANTERIORES
	 
	 
	 

	MACIZAS DE MINIMO 6 PULGADAS  X MINIMO 1.25 PULGADAS 
	 
	 
	 

	LLANTAS POSTERIORES
	 
	 
	 

	NEUMATICAS DE MINIMO 12 PULGADAS
	 
	 
	 

	SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO
	 
	 
	 

	APOYA BRAZOS
	 
	 
	 

	PLANO AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	DESMONTABLE 
	 
	 
	 

	APOYA PIERNAS
	 
	 
	 

	ANGULO ELEVABLE ALCOLCHADO
	 
	 
	 

	ABATIBLE, REMOVIBLE, AJUSTABLE EN ALTURA
	 
	 
	 

	APOYA PIES
	 
	 
	 

	PLATAFORMA SEPARADA 
	 
	 
	 

	REGULACION TIBIO TARISIANA
	 
	 
	 

	SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
	 
	 
	 

	ADITAMENTOS
	 
	 
	 

	ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
	 
	 
	 

	APOYA CABEZAS
	 
	 
	 

	ANATOMICO Y ERGONOMICO  
	 
	 
	 

	DESMONTABLE CON SOPORTE TEMPORAL Y OCCIPITAL 
	 
	 
	 

	GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD Y ANGULO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA ERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*CINTURON PELVICO CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE 4 PUNTOS.
	 
	 
	 

	*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
	 
	 
	 

	*MESA TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ELABORADA EN POLICARBONATO, ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS.
	 
	 
	 

	*BANDAS PATORRILLERAS CON SUJECIÓN DE VELCRO.
	 
	 
	 

	*CORREAS TIPO ZAPATO.
	 
	 
	 

	*ARNES PARA TRONCO (PECHERA TIPO MARIPOSA) AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO IMPERMEABLE Y LAVABLE.
	 
	 
	 

	* AROS DE PROPULSION EN ALUMINIO ANODIZADO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 6. KIT DE CUÑAS DE POSICIONAMIENTO PEDIATRICO

	CODIGO. OR674

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	DE POSICIONAMIENTO EN MATERIAL RESISTENTE PARA COJIN Y ESPALDAR
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de dos (2) años por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 7. ESPALDAR BAJO MOLDE

	CODIGO. OR675

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	ESPALDAR CONTORNEADO PEDIATRICO BAJO MOLDE MATERIAL TERMOFORMABLE CON ALCOLCHADO PARA ADAPTAR A LA SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de dos (2) años por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 8. COCHE NEUROLOGICO PARA CONTROL POSTURAL PEDIATRICO

	CODIGO. OR73

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OFERTA
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	AJUSTABLE A LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DEL USUARIO
	 
	 
	 

	ASIENTO DESMONTABLE
	 
	 
	 

	PLEGABLE 
	 
	 
	 

	ALUMINIO  CERTIFICADO
	 
	 
	 

	DISPONIBILIDAD MINIMO DOS COLORES
	 
	 
	 

	TELA IMPERMEABLE Y LAVABLE, DE FACIL HIGIENE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE CRECIMIENTO GRADUABLE EN ANCHO Y PROFUNDIDAD DEL ASIENTO Y ALTURA DEL ESPALDAR
	 
	 
	 

	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO Y CADERA, AJUSTABLES EN ANCHO Y ALTURA, CON OPCION SIMETRICA O ASIMETRICA
	 
	 
	 

	SOPORTE CEFALICO REGULABLE EN ALTURA Y ANCHO
	 
	 
	 

	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO TACO ABDUCTOR
	 
	 
	 

	RECLINABLE EN DIFERENTES GRADOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD
	 
	 
	 

	SISTEMA DE BASCULACION. (siempre y cuando la basculación se pueda realizar con el paciente en posición sedente en el coche, que no requiera el desmonte o uso de herramientas para dar la basculación) 
	 
	 
	 

	SISTEMA DE AMORTIGUACION EN LLANTAS 
	 
	 
	 

	RUEDAS ANTERIORES Y POSTERIORES DE MINIMO 8 PULGADAS 
	 
	 
	 

	GIRO INDEPENDIENTE EN RUEDAS DELANTERAS
	 
	 
	 

	VISTA ANTERIOR Y POSTERIOR
	 
	 
	 

	FRENOS
	 
	 
	 

	PARA CUIDADOR
	 
	 
	 

	APOYA PIES
	 
	 
	 

	UNIPODAL AJUSTABLE EN ALTURA Y ELEVABLES
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA ERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*CANASTILLA PARA VARIOS USOS BAJO ASIENTO.
	 
	 
	 

	*CAPOTA PARA SOL HASTA MEDIA SILLA.
	 
	 
	 

	*PROTECTOR PARA LLUVIA.
	 
	 
	 

	*MESA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM.
	 
	 
	 

	*CINTURON PELVICO Y ARNES TIPO MARIPOSA O CINTURON DE 5 PUNTOS (AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO DE FACIL HIGIENE, LAVABLE)
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín y mesa de trabajo) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



GRUPO IV
	[bookmark: _Hlk175650648]ÍTEM 1. SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA ADULTO TRACCION TRASERA

	CODIGO. 0R295

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL BIEN
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	RIGIDO
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG
	 
	 
	 

	MEDIDAS PERSONALIZADAS
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	ASAS DE EMPUJE
	 
	 
	 

	RIGIDO ACOLCHADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON OPCION DE RELLENOS COMPENSATORIOS, FUNDA IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	ASIENTO
	 
	 
	 

	BASE RIGIDA REMOVIBLE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE BASCULACION MANUAL, ACTIVADA POR HERRAMIENTA
	 
	 
	 

	DESCANSA BRAZOS
	 
	 
	 

	PLANOS AJUSTABLES EN ALTURA, REMOVIBLES
	 
	 
	 

	JOY STICK
	 
	 
	 

	BRAZO (ANCLAJE) ABATIBLE
	 
	 
	 

	CON PERA DE AGARRE
	 
	 
	 

	TRACCIÓN
	 
	 
	 

	TRASERA 
	 
	 
	 

	RUEDAS DELANTERAS
	 
	 
	 

	GIRO INDEPENDIENTE
	 
	 
	 

	MACIZAS DE MINIMO 6 PULGADAS
	 
	 
	 

	RUEDAS TRASERAS DE TRACCION
	 
	 
	 

	MACIZAS DE MINIMO 12 PULGADAS
	 
	 
	 

	DESCANSA PIERNAS
	 
	 
	 

	REGULABLE EN ALTURA Y REMOVIBLE
	 
	 
	 

	ELEVABLE, MANUAL
	 
	 
	 

	DESCANSA PIES
	 
	 
	 

	PLATAFORMA SEPARADA
	 
	 
	 

	REGULACION TIBIO TARSIANA
	 
	 
	 

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	 

	BATERIA DE MINIMO 35 AMPERIOS
	 
	 
	 

	DOBLE BATERIA
	 
	 
	 

	FRENOS ELECTROMAGNETICOS
	 
	 
	 

	CARGADOR DE VOLTAJE QUE PERMITA EL USO A 110 VOLTIOS
	 
	 
	 

	ADITAMENTOS
	 
	 
	 

	RUEDAS ANTIVUELCO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	
	
	

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA ERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO.
	 
	 
	 

	*COJÍN ANTI ESCARAS DE ALTO PERFIL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON OPCIÓN DE RELLENOS COMPENSATORIOS, FUNDA LAVABLE E IMPERMEABLE
	 
	 
	 

	*ARNÉS TORACICO ACOLCHADO, ELASTICO, LAVABLE
	 
	 
	 

	*CINTURON PELVICO DE 4 PUNTOS
	 
	 
	 

	*BANDA TIBIAL
	 
	 
	 

	*BANDA ANTERIOR DE PIES
	 
	 
	 

	*SOPORTE CEFALICO
	 
	 
	 

	*SOPORTES LATERALES DE TRONCO UNO FIJO UNO ABATIBLE
	 
	 
	 

	*TACO ABDUCTOR.
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín y mesa de trabajo, baterías y cargador) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 



	ÍTEM 2. SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA PEDIATRICA TRACCION TRASERA

	CODIGO. 0R0

	CARACTERÍSTICA TÉCNICA
	OFERTA 
	NO OFERTA
	FOLIO O PÁGINA CATALOGO

	CHASIS O MARCO
	 
	 
	 

	RÍGIDA DESMONTABLE O PLEGABLE EN MATERIAL RESISTENTE
	 
	 
	 

	SOPORTE DE PESO MINIMO 80 KG
	 
	 
	 

	CON KIT DE CRECIMIENTO PARA NIÑOS, MÍNIMO DE  2 PULGADAS SEGÚN MEDIDA INICIAL DEL USUARIO (EN EL ASIENTO PROFUNDIDAD Y ANCHOY EN EL ESPALDAR ANCHO Y ALTURA)
	 
	 
	 

	MEDIDAS PERSONALIZADAS
	 
	 
	 

	ESPALDAR
	 
	 
	 

	ASAS DE EMPUJE 
	 
	 
	 

	RÍGIDO ACOLCHADO EN MATERIAL RESISTENTE CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
	 
	 
	 

	RECLINACIÓN MANUAL POR HERRAMIENTA
	 
	 
	 

	ASIENTO
	 
	 
	 

	BASE RÍGIDA REMOVIBLE
	 
	 
	 

	SISTEMA DE BASCULACIÓN MANUAL AJUSTABLE POR HERRAMIENTA
	 
	 
	 

	DESCANSA BRAZOS
	 
	 
	 

	PLANOS AJUSTABLES EN ALTURA Y LONGITUD
	 
	 
	 

	REMOVIBLES 
	 
	 
	 

	JOY STICK
	 
	 
	 

	BRAZO ABATIBLE
	 
	 
	 

	CON PERA DE AGARRE
	 
	 
	 

	TRACCION
	 
	 
	 

	TRASERA
	 
	 
	 

	RUEDAS DELANTERAS
	 
	 
	 

	GIRO INDEPENDIENTE
	 
	 
	 

	MACIZAS DE MINIMO  6 PULGADAS 
	 
	 
	 

	RUEDAS TRASERAS DE TRACCION
	 
	 
	 

	MACIZAS DE MINIMO 12 PULGADAS
	 
	 
	 

	DESCANSA PIERNAS
	 
	 
	 

	REGULABLE EN ALTURA Y REMOVIBLE
	 
	 
	 

	ANGULO FIJO
	 
	 
	 

	DESCANSA PIES
	 
	 
	 

	PLATAFORMA SEPARADA
	 
	 
	 

	REGULACIÓN TIBIO TARSIANA
	 
	 
	 

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	 

	BATERIA DE MINIMO 35 AMPERIOS
	 
	 
	 

	DOBLE BATERIA
	 
	 
	 

	FRENOS ELECTROMAGNETICOS
	 
	 
	 

	CARGADOR DE VOLTAJE QUE PERMITA EL USO A 110 VOLTIOS
	 
	 
	 

	ADITAMENTOS
	 
	 
	 

	RUEDAS ANTIVUELCO
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA ofrecida en el chasis es de cuatro (4) años y seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 

	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA SILLA OFERTADA DISPONE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, DE MANERA QUE CADA SILLA A ENTREGAR, SERÁ CONFIGURADA CON CADA UNO DE ELLOS, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA; PARA LO ANTERIOR, EL OFERENTE DEBERA ANEXAR EN SU PROPUESTA EL CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, HOJA DE PEDIDO O CONFIGURACIÓN, DONDE SEA ERIFICABLE LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CITADOS ELEMENTOS, SUS CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD CON EL BIEN OFERTADO. 
	 
	 
	 

	*COJÍN ANTIESCARAS DE ALTO PERFIL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON OPCIÓN DE RELLENOS COMPENSATORIOS, FUNDA IMPERMEABLE Y LAVABLE.
	 
	 
	 

	*ARNÉS TORÁCICO ACOLCHADO ELÁSTICO LAVABLE
	 
	 
	 

	*CINTURÓN PÉLVICO DE 4 PUNTOS
	 
	 
	 

	*BANDA TIBIAL
	 
	 
	 

	*BANDAS ANTERIORES DE PIES
	 
	 
	 

	*SOPORTE CEFÁLICO, 
	 
	 
	 

	*SOPORTES LATERALES DE TRONCO UNO FIJO Y UNO ABATIBLE
	 
	 
	 

	*TACO ABDUCTOR
	 
	 
	 

	*MESA TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ELABORADA EN POLICARBONATO, ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS
	 
	 
	 

	GARANTÍA MÍNIMA de los elementos (tela, apoya pies, ruedas, cinturón, arnés, cojín y mesa de trabajo, baterías y cargador) tendrán dos (2) años de garantía por defectos de fabricación y se realizarán los recambios requeridos durante este tiempo, si dichos recambios no están cubiertos por la garantía respectiva o por mal uso del elemento correrán por cuenta del usuario.
	 
	 
	 


[bookmark: _Hlk175649792]
[bookmark: _Hlk175589711]CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA TODOS LOS GRUPOS

	No.
	CONDICIONES
	OFERTA 

	
	
	SI
	NO

	1
	El oferente ANEXA en el momento de presentar la oferta los catálogos, hojas de pedido y certificaciones de fábrica de cada uno de los bienes ofertados, en donde se verifique el cumplimiento de las características técnicas del grupo a ofertar. Los documentos deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano, firmado por el Representante Legal, director de producción o de producto de fábrica.
Las certificaciones presentadas no deben de tener una fecha de expedición mayor a 120 días calendario anteriores a la publicación de la oferta en la plataforma SECOP II.  
Esto con el fin de que el comité técnico evaluador verifique si cumple o no cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas conforme al ANEXO OFERTA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 
	
	

	2
	El oferente entregara las sillas de ruedas contramarcadas con una placa en un lugar visible, con el nombre de PRODUCTO INSTITUCIONAL POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN SANIDAD
	
	

	3
	El oferente entregara las sillas de ruedas con la totalidad de accesorios relacionados de acuerdo a la formulación medica incluidos en las condiciones técnicas de cada uno de los ítems.
	
	

	4
	El oferente realizará la entrega de las sillas de ruedas del grupo 2, 3 y 4 con sus accesorios en un plazo no mayor a 60 días calendario siguientes a la formulación, esta se hará por parte de los profesionales idóneos en el manejo de sillas de ruedas que el proveedor determine para el Comité de Especialistas en Rehabilitación, dónde se dará el recibido a conformidad.Para el grupo 1 se realizarán las entregas en el almacén de cada una de las regionales de aseguramiento en un plazo no mayor a 60 días calendario a partir de la carta de inicio del contrato. 
	
	

	5
	El oferente ANEXA CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS del país de origen del producto.
	
	

	6
	El oferente garantiza que los BIENES OFRECIDOS son fabricados con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad y por el tiempo citado en la garantía.
	
	

	7
	El oferente garantiza el MANTENIMIENTO PREVENTIVO para el bien ofertado por lo menos una vez al año y MANTENIMIENTO CORRECTIVO cuando se requiera durante el tiempo que esté vigente la garantía del bien ofrecido en la ciudad de residencia del usuario, si el mantenimiento requiere dejar la silla de ruedas de entregará una en préstamo de una silla de ruedas igual o de similares características técnicas mientras se realiza el mismo. El mantenimiento no podrá superar los treinta (30) días hábiles para la entrega al usuario del elemento de movilidad, si dicho tiempo se excede por temas de importación y nacionalización de algún componente el contratista deberá informar al usuario y a la Dirección de Sanidad la novedad presentada y se podrá prorrogar máximo por quince (15) días hábiles más. El oferente deberá enviar dentro de los 5 días siguientes, soporte escrito del mantenimiento realizado al supervisor del contrato. En caso que el usuario se traslade de lugar de donde inicialmente fue entregado el elemento de movilidad este deberá llevar el elemento a alguna de las Regionales de Aseguramiento en Salud más cercana ubicadas en las ciudades de (Bogotá, Neiva, Pereira, Cali, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Municipio de Soledad) para el respectivo mantenimiento, asumiendo el usuario los gastos que esto conlleve.
	
	

	8
	El oferente informará al GRUPO SOPORTE Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ALTO IMPACTO, con antelación NO INFERIOR A 8 DIAS, la fecha en que se hará entrega de las sillas de ruedas, con el fin que puedan ser debidamente agendados en el SISAP (Sistema de Información de Sanidad Policial).
	
	

	9
	El oferente realizará capacitación en el uso; arme y desarme del elemento para los usuarios de la ciudad de Bogotá con la antelación debida previa a la entrega y a los usuarios de fuera de Bogotá mediante instrucción dirigida con mínimo 2 horas de antelación a la entrega del elemento por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitación. Así mismo a todos los usuarios se deberá hacer entrega por parte del OFERENTE de material audiovisual para capacitación de uso, arme y desarme del elemento.
	
	

	10
	El oferente ANEXA EL REGISTRO INVIMA, de las sillas de ruedas a ofertar, en caso de que dicho elemento no lo requiera presenta la debida constancia expedida por el INVIMA. 
	
	

	11
	El oferente hará la entrega de las sillas de ruedas del grupo 1 en el almacén de cada regional. 
Las sillas de ruedas del grupo 2, 3 y 4  con sus accesorios se entregarán en las ciudades donde se realice la valoración y entrega ante el Comité de Especialistas en Rehabilitación.
	
	

	12
	El contratista garantiza que asumirá a su cargo, durante el tiempo de la garantía, los gastos administrativos y/o de logística que demande el usuario, para efectos de dar cumplimiento a las garantías, que sean atribuibles al proveedor, cuando el Comité de Especialistas en Rehabilitación así lo defina.
	
	

	13
	El oferente favorecido con la adjudicación debe efectuar la entrega el Registro de importación de los elementos y componentes utilizados, si estos son importados.
	
	

	14
	El oferente garantiza que cuenta con UN TERAPEUTA FISICO o TERAPEUTA OCUPACIONAL, el cual cuenta con una experiencia mínima laboral de UN (1) AÑO en el posicionamiento del paciente en silla de ruedas para lo cual debe certificar la relación laboral existente. Así mismo cuenta con TÉCNICO, TECNÓLOGO O PROFESIONAL EN SILLA DE RUEDAS, el cual cuenta con una experiencia mínima de UN (1) AÑO en el manejo de silla de ruedas.
Así mismo ADJUNTA debidamente diligenciado el ANEXO IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO, del profesional ofrecido, con sus soportes (Diplomas, acta de grado, tarjeta profesional, certificaciones de cursos realizados, entre otros).
	
	

	15
	El oferente garantiza que el terapeuta físico o terapeuta ocupacional, asistirá al Comité de Especialistas en Rehabilitación en las ciudades donde se realice en representación de la empresa, teniendo la autonomía para tomar decisiones y resolver cualquier duda en los aspectos administrativos, bases de datos, información respecto a la importación de los elementos de movilidad, aspectos financieros, configuración de la silla, entre otro. De igual manera debe asistir el técnico, tecnólogo o profesional de sillas de ruedas, con el fin de verificar el adecuado posicionamiento de los usuarios y en caso de ser necesario hacer las modificaciones respectivas al elemento de movilidad.
	
	

	16
	El oferente suministrara el catálogo de la silla de ruedas en el momento de la entrega al usuario en idioma español o su correspondiente traducción a este idioma EN LETRA GRANDE Y LEGIBLE, el cual se acompañará del Manual de Servicios, en donde el proveedor indicara el tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos, así como las garantías propias de cada elemento.
	
	

	17
	El oferente deberá hacer entrega de los siguientes documentos al encargado en el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto quien los presentará al ALMACEN General de Sanidad, de las sillas de ruedas  del grupo 2, 3 y 4.  
a)     Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
b)     Fórmula en original expedida por los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
c)     Recibo a satisfacción técnico del Comité de Especialistas en Rehabilitación.
d)     Fotocopia de documento de identidad del usuario. 
e)     Recibido a satisfacción del elemento firmado por el usuario.  
f)      Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal. 
g)     Formato de recepción de bienes.
	
	

	18
	El oferente deberá hacer entrega de los siguientes documentos al encargado en el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto quien los presentará al ALMACEN General de Sanidad, de las sillas de ruedas del grupo 1. 
a)     Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley. 
b)     Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal. 
c)     Formato de recepción de bienes.
	
	

	19
	El oferente deberá ANEXAR el certificado del fabricante o distribuidor autorizado de los elementos a ofertar.
	
	

	20
	El GRUPO SOPORTE Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ALTO IMPACTO (GUSES), coordina con el responsable de rehabilitación de la ciudad de residencia del usuario, para el traslado al lugar donde se realice la valoración y entrega del elemento por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitación, los traslados que se susciten (cuando el elemento no se ajusta a las medidas antropometricacas o no se entregue lo que el Comité de Especialistas en Rehabilitación formuló). El nuevo traslado correra por cuenta del oferente y las novedades que se presenten para la entrega del elemento a satisfacción.
	
	

	21
	El oferente garantiza que sostendrá los precios ofrecidos durante toda la ejecución del contrato, sin perjuicio de las demás condiciones solicitadas en el presente pliego.
	
	

	22
	El oferente garantiza que los costos de fletes y transporte de los elementos a los diferentes lugares de destino estará a cargo del oferente.
	
	

	23
	El oferente deberá entregar las sillas de ruedas y sus accesorios en la forma y condiciones señaladas en los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas mínimas.
	
	

	24
	El oferente garantiza que en el evento que alguno de los ITEMS de las SILLAS DE RUEDAS contratadas sea retiradas del mercado por el fabricante, se realizará el cambio del mismo por uno de igual o mejores características sin costo adicional para la Dirección de Sanidad, respaldándolo mediante una certificación del importador o fabricante. Esta condición aplica cuando la silla ofrecida sea retirada del mercado antes de que el contratista realice la entrega del bien a la Dirección de Sanidad. Este cambio se hará mediante concepto técnico de evaluación de los elementos antes mencionados y modificación del contrato.
	
	

	25
	El oferente garantiza que en el momento de realizar el suministro de las sillas de ruedas de los grupos 1, 2, 3 y 4 fueron fabricadas máximo un año antes de la fecha de entrega del bien, por ser elementos de movilidad bajo medida.
	
	

	26
	El oferente garantiza que si luego de formulado por el comité de especialistas el usuario fallece, la dirección de sanidad recibirá el elemento de movilidad por el almacén central de la Dirección de Sanidad para ser reasignado a otro usuario con similares características y condiciones de salud, La empresa se compromete a realizar los ajustes necesarios para la correcta adaptación al nuevo usuario y los tiempos de garantía comenzaran a regir a partir del recibido a satisfacción por parte del comité al nuevo usuario. 
	
	



	No.
	CONDICIONES AMBIENTALES
	OFERTA

	
	
	SI
	NO

	27
	Informar si presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente Desarrollo (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), por lo cual, el oferente deberá anexar oficio donde manifieste si la empresa cuenta o no con sanciones abiertas por incumplimiento a la legislación ambiental colombiana.  
	
	

	28
	Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable o por omisión de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual  será asumida como responsabilidad del  contratista/proveedor.
	
	

	29
	El oferente y futuro contratista/proveedor deberá garantizar que los empaques y/o embalajes de los insumos a adquirir estén constituidos por un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. 
	
	

	30
	El contratista /proveedor deberá atender los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual.
	
	



	No.
	SISTEMA DE GESTÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	OFERTA 

	
	
	SI
	NO 

	31
	El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.
	
	

	32
	El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	
	

	33
	El OFERENTE deberá diligenciar el FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	
	




Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:   
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	ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   
	




Para cada funcionario se deberá diligenciar un formato por separado.

Terapeuta Física o Terapeuta Ocupacional (Profesional) y técnico, tecnólogo o profesional con capacitación específica en productos de movilidad sillas de ruedas.
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional se reserva el derecho de verificar la información plasmada en este formato.
	FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

	Ciudad y fecha 

	Nombres y apellidos

	Cedula de Ciudadanía

	Profesión

	Nº de Registro profesional

	Título Obtenido

	Especializaciones

	

	Cursos realizados para entrenamiento específico en sillas de ruedas, ANEXAR CERTIFICACIÓN de la entidad  donde se realizó la capacitación. 

	

	ACREDITACION PROFESIONAL Y/O TECNICA  

	

	Tiempo de Experiencia Profesional en posicionamiento en silla de ruedas – CERTIFICADO POR LA ENTIDAD DONDE SE HA PRESTADO EL SERVICIO  

	

	Tiempo de servicio en la Institución oferente

	


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:   
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	ANEXO FORMATO IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO
	




GARANTÍAS DEL PROCESO
ETAPA PRECONTRACTUAL
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	






GARANTIA DE SERIEDAD
	RIESGO JURÍDICO
	La no suscripción del contrato sin justa causa.
	Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto to oficial de los grupos a ofertar
	Proponente seleccionado.
	Desde la presentación de la oferta y por cuatro (4) meses más.
	Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa por el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial desde la presentación de la oferta y por cuatro               (4) meses más.

	
	
	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el termino previsto en la invitación para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el termino previsto para la suscripción del contrato se prorrogue siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.  
	
	
	
	

	
	
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	
	
	
	

	
	
	El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las ofertas.
	
	
	
	



ETAPA CONTRACTUAL
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento del contrato.
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
	Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato total.
	Contratista.
	Que cubra el término de vigencia del contrato y cuatro (4) años y seis (6) meses más, incluyendo sus prorrogas si a ello hubiere lugar.
	
Ampara el riesgo de mala calidad del bien y el cumplimiento de los servicios de garantía, durante la vigencia del contrato y el tiempo de duración de la garantía ofertada, buscando resarcir el detrimento causado a la entidad por mala calidad o insuficiencia de los bienes y accesorios objeto del contrato y/o el incumplimiento de los servicios de garantía pactados contractualmente

	GARANTÍA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	De salarios y prestaciones sociales.
	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
	Contratista
	Que cubra el término vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Ampara a la entidad contratante de perjuicios que se ocasionen del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única.
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos porciento (0.2%) del valor del contrato.
	Contratista
	La multa se aplicara por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidaran con base en un cero punto cinco porciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURIDICO
	Incumplimiento total declaratorio de caducidad.
	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad.
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	ANEXO ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
	




	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	La declaratoria de desierto del proceso.
	Inicio de un nuevo proceso contractual.
	2
	5
	7
	ALTO
	ENTIDAD
	Inicio de un nuevo proceso contractual.
	0
	2
	3
	3
	SI
	NO
	ENTIDAD
	Apertura del nuevo proceso de contratación.
	Adjudicación.
	Siguiendo un cronograma estricto para el cumplimiento de las etapas del contrato.
	Permanente.

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Que el contratista se retire, antes del plazo de ejecución del contrato.
	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato.
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes.
	1
	2
	3
	3
	SI
	NO
	OFERENTE
	Desde la adjudicación hasta la terminación del contrato
	Fecha de terminación del contrato.
	La notificación y firma del contrato.
	En la adjudicación.

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	Falsedad en los documentos que conforman la oferta.
	Declaratoria desierto del proceso de contratación.
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	Evitar el riesgo/verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador.
	1
	1
	2
	2
	SI
	NO
	OFERENTE
	Evaluación de los comités.
	Publicación de las evaluaciones.
	Verificación de los documentos que integra la oferta.
	De acuerdo a la cronología del proceso.

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	JURIDICO
	Incumplimiento del contrato / incumplimiento en las condiciones técnicas.
	No recibido de los elementos.
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Garantía única
	0
	1
	3
	3
	SI
	SI
	CONTRATISTA SELECCIONADO
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Verificando que se cumpla la garantía.
	Verificación permanente en etapa contractual.

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	JURIDICO
	Presenta daños y deficiencias en los elementos recibidos / mala calidad de los elementos.
	Afectación al servicio.
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Garantía única
	0
	1
	3
	3
	SI
	SI
	CONTRATISTA SELECCIONADO
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Verificando que se cumpla la garantía.
	Verificación permanente en etapa contractual

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	No entrega de las sillas de ruedas.
	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios, riesgos para el paciente.
	5
	4
	9
	EXTREMO
	CONTRATISTA
	Reducir la probabilidad de que ocurra.
	3
	4
	7
	7
	SI
	NO
	CONTRATISTA SELECCIONADO
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Auditoría supervisión.
	Semanal

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Fluctuación de divisas como el dólar.
	Que el contratista tenga que asumir sobrecostos en desarrollo de la ejecución del contrato.
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de contratista.
	1
	2
	3
	3
	NO
	NO
	CONTRATISTA
	Desde la adjudicación hasta la terminación del contrato.
	Fecha de terminación del contrato.
	Contratista
	Permanente.

	8
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Entrega de elementos con características técnicas diferentes a las contratadas.
	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios, riesgos para el paciente.
	4
	4
	8
	EXTREMO
	CONTRATISTA
	Reducir la probabilidad de que ocurra.
	2
	4
	6
	6
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	Fecha inicio del contrato.
	Fecha final del contrato incluidas sus prorrogas.
	Auditoría supervisión.
	Mensual



.
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	ANEXO ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	




1LF-FR-0071                                                                                                                                                                                                   aprobación: 17/06/2024
Versión:10
		DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO I ITEM 1

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR GAMA BÁSICA ADULTO

	UNSPSC 42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
MEDIDAS MINIMO DE 17 PULGADAS
PLEGABLE
MATERIAL EN ACERO
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
SOPORTE DE PESO MINIMO DE 100 KG.
ASA DE EMPUJE ERGONÓMICA
ESPALDAR
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
FRENOS
TIPO PALANCA BILATERAL
LLANTAS ANTERIORES
MINIMO DE 6 PULGADAS
MACIZAS EN POLIURETANO
LLANTAS POSTERIORES
MACIZAS
MINIMO 24 PULGADAS
RINES CON RAYOS CRUZADOS
AROS DE PROPULSION
ACERO
APOYA BRAZOS
DESMONTABLE
TIPO ESCRITORIO ACOLCHADO
APOYA   PIES
PLATAFORMA SEPARADA, ABATIBLE Y DESMONTABLE
GRADUABLE EN ALTURA
SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

ACCESORIOS
*BANDA PANTORRILLERA.
*SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO EN TELA LONA LAVABLE E IMPERMEABLE.
*COJÍN BÁSICO EN ESPUMA.















	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO I ITEM 2

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA LIVIANA

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
PLEGABLE
MEDIDAS MINIMO DE 15 PULGADAS
ALUMINIO
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
SOPORTE DE PESO MINIMO DE 100 KG
EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS CON DESPLAZAMIENTO MINIMO HORIZONTAL 3 CMS, VERTICAL 5 CMS.
ASA DE EMPUJE ERGONOMICA
ESPALDAR
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSIÓN REGULABLE
FRENOS
TIPO PALANCA BILATERAL
LLANTAS ANTERIORES
MACIZAS MINIMO 6 PULGADAS
LLANTAS POSTERIORES
NEUMÁTICAS MINIMO 24 PULGADAS
RIN CON RAYOS CRUZADOS
SISTEMA DE DESMONTE RÁPIDO
SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
AROS DE PROPULSIÓN
ALUMINIO ANODIZADO
APOYA BRAZOS
TIPO ESCRITORIO ABATIBLE Y DESMONTABLES
ACABADO EN MATERIAL ACOLCHADO
REGULABLE EN ALTURA
APOYA PIES
PLATAFORMA SEPARADA
ABATIBLE Y ELEVABLE
AJUSTABLE EN ALTURA
REGULACIÓN TIBIO-TARSIANA
SUPERFICIE ANTI DESLIZABLE
PESO TOTAL DE LA SILLA
PESO MÁXIMO TOTAL DE LA SILLA 18 KG. (se verificará con apoya pies abatibles, sin anti vuelcos, cinturón pélvico y cojín)

ACCESORIOS
*CINTURÓN PELVICO DE 2 PUNTOS.
* COJIN BASICO DE MINIMO 5 CM DE ESPESOR CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.
*BANDA PANTORRILLERA.
*TALONERA.
* SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO EN TELA LONA LAVABLE E IMPERMEABLE.






	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II  ÍTEM 1

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLAS DE RUEDAS PARAPLEJICO ADULTO MARCO RIGIDO

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
RÍGIDO ABIERTO, SOBRE MEDIDAS, SEGÚN FORMULACION MÉDICA
ALUMINIO CERTIFICADO
EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES (ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD)
SOPORTE DE PESO MINIMO DE 120 KG DE ACUERDO A TALLA Y PESO DEL USUARIO
DISPONIBILIDAD MÍNIMO DE TRES COLORES
ASIENTO
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSIÓN REGULABLE EN EL ASIENTO
ESPALDAR
ALTURA MAXIMA (E) NIVEL DE LA LESION
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSION REGULABLE
FRENOS
TIPO PALANCA CORTO BILATERAL
LLANTAS ANTERIORES
MACIZAS DE  MINIMO 4 PULGADAS X MINIMO 1,25 PULGADAS
LLANTAS POSTERIORES
NEUMÁTICAS DE MINIMO 24 PULGADAS
SISTEMA DE DESMONTE RÁPIDO
RIN LIVIANO EN ALUMINIO CON RAYOS RECTOS
AROS DE PROPULSIÓN
ALUMINIO ANODIZADO
APOYA BRAZOS
ELABORADOS EN MATERIAL LIVIANO Y RESISTENTE
TUBULAR CON PROTECTORES LATERALES
SENCILLO, EXTRAÍBLE
REGULABLE EN ALTURA
CORTOS
APOYA   PIES
UNIFICADO V
AJUSTABLE EN ALTURA
REGULACIÓN TIBIO-TARSIANA
SUPERFICIE ANTI DESLIZABLE
PESO TOTAL DE LA SILLA
MÁXIMO DE 10 KG (se realizará el peso sin apoya brazos, anti vuelcos y accesorio de sujeción)

ACCESORIOS
*VELCRO HEMBRA EN EL ASIENTO PARA FIJACION DE COJIN.
*CAMBER MINIMO DE 2 GRADOS.
*CINTURÓN PÉLVICO HEBILLA TIPO AVIÓN DE 2 PUNTOS
*COJÍN ANTI ESCARAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON BASE CONTORNEADA, ELABORADO EN FOAM (espuma visco elástica, de alta densidad), LIVIANA, FORRO IMPERMEABLE CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE, CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
A. ALTO PERFIL
B. BAJO PERFIL
* FRENO TIPO TIJERA BILATERAL
* BANDA ESTABILIZADORA PARA SUJECIÓN DE PANTORRILLA.
* BANDA ANTERIOR PARA SUJECIÓN DE PIE.
* TALONERA.
* SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL.
*AROS DE IMPULSION TIPO TIMÓN DE BARCO.
*APOYA PIES UNIFICADO EN U



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II ITEM 2

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLAS DE RUEDAS PARAPLEJICO ADULTO MARCO PLEGABLE

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
PLEGABLE, SOBRE MEDIDAS, SEGÚN FORMULACION MÉDICA
ALUMINIO CERTIFICADO
EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES(ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD)
SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG DE ACUERDO A TALLA Y PESO DEL USUARIO
DISPONIBILIDAD MÍNIMO DE TRES COLORES
ASIENTO
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSION REGULABLE EN EL ASIENTO
ESPALDAR
ALTURA MAXIMA (E) NIVEL DE LA LESION
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSION REGULABLE
FRENOS
TIPO PALANCA CORTO BILATERAL
LLANTAS ANTERIORES
MACIZAS MINIMO 5 PULGADAS X MINIMO 1,25 PULGADAS
LLANTAS POSTERIORES
NEUMATICAS MINIMO 24 PULGADAS
SISTEMA DE DESMONTE RÁPIDO
RIN LIVIANO EN ALUMINIO CON RAYOS CRUZADOS
AROS DE PROPULSION
ALUMINIO ANODIZADO
APOYA BRAZOS
MATERIAL LIVIANO Y RESISTENTE
PLANO CON PROTECTORES LATERALES
SENCILLO Y EXTRAÍBLE
REGULABLE EN ALTURA
CORTOS
APOYA PIES
SEPARADO
AJUSTABLE EN ALTURA
REGULACIÓN TIBIO-TARSIANA
SUPERFICIE ANTI DESLIZABLE
PESO TOTAL DE LA SILLA
MÁXIMO DE 14 KG. (se realizará el peso sin apoya brazos, anti vuelcos y accesorio de sujeción)

ACCESORIOS
*CINTURÓN PÉLVICO HEBILLA TIPO AVIÓN DE 2 PUNTOS
*VELCRO HEMBRA EN EL ASIENTO PARA FIJACION DE COJIN.
*COJÍN ANTI ESCARAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON BASE CONTORNEADA, ELABORADO EN FOAM (espuma visco elástica, de alta densidad), LIVIANA, FORRO IMPERMEABLE CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE, CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
A. ALTO PERFIL
B. BAJO PERFIL.
*FRENO TIPO TIJERA BILATERAL
*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
*BANDA ESTABILIZADORA PARA SUJECIÓN DE PANTORRILLA
*BANDA ANTERIOR PARA SUJECIÓN DE PIE
*TALONERA
*AROS DE IMPULSION TIPO TIMÓN DE BARCO



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II ITEM 3

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ESPALDAR CONTORNEADO ADULTO

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	BASE FIRME EN ALUMINIO, CON PLACA QUE PERMITA LA INSTALACIÓN EN EL CHASIS DE LA SILLA DE RUEDASPROFUNDIDAD (CONTURE), CONFIGURABLE (opción A , B O C), DE LA SIGUIENTE MANERA:
A. ESTÁNDAR
B. MEDIO
C. PROFUNDO



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II ITEM 4

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SOPORTES LATERALES DE TRONCO UNO FIJO UNO ABATIBLE

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ELABORADOS EN MATERIAL RESISTENTE (ALUMINIO) ACOLCHADO AJUSTABLE EN ALTURA, PARA INSTALAR EN EL ESPALDAR O COMO SOPORTE LATERAL EN LA SILLAS DE RUEDAS, CON SISTEMA DE FIJACIÓN ABATIBLE Y FIJA PARA POSICIONAR EJE AXIAL DEL USUARIO EN POSICIÓN SEDENTE.

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II ITEM 5

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS PARAPLEJICO PEDIATRICO

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
PLEGABLE, SOBRE MEDIDAS Y SEGÚN FORMULACION MÉDICA
KIT DE CRECIMIENTO EN CHASIS, ASIENTO Y ESPALDAR (ANCHO Y PROFUNDIDAD MINIMO 2 PULGADAS) (E) MEDIDA INICIAL DEL USUARIO
ALUMINIO CERTIFICADO
EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES (ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD)
SOPORTE DE PESO MÍNIMO 60 KG DE ACUERDO A TALLA Y PESO DEL USUARIO
DISPONIBILIDAD MÍNIMO DE TRES COLORES
ASIENTO
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSION REGULABLE
ESPALDAR
ALTURA MAXIMA (E) NIVEL DE LA LESION EN COLUMNA
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSION REGULABLE
FRENOS
CORTO TIPO PALANCA BILATERAL
LLANTAS ANTERIORES
MACIZAS MINIMO 4 PULGADAS X MINIMO 1,25 PULGADAS
LLANTAS POSTERIORES
NEUMATICAS MINIMO 18 PULGADAS
SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO
RIN LIVIANO EN ALUMINIO CON RAYOS CRUZADOS
AROS DE PROPULSION
ALUMINIO ANODIZADO
APOYA BRAZOS
MATERIAL LIVIANO Y RESISTENTE
PLANO CON PROTECTORES LATERALES
EXTRAIBLE
REGULABLE EN ALTURA
LARGOS
APOYA PIES
SEPARADO
AJUSTABLE EN ALTURA
REGULACION TIBIO-TARSIANA
SUPERFICIE ANTI DESLIZABLE

ACCESORIOS
*CINTURÓN PÉLVICO CON HEBILA TIPO AVION DE 2 PUNTOS
*VELCRO HEMBRA PARA FIJACION DE COJIN EN EL ASIENTO
*COJÍN ANTI ESCARAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON BASE CONTORNEADA, ELABORADO EN FOAM (espuma visco elástica, de alta densidad), LIVIANA, FORRO IMPERMEABLE CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE, CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
A. ALTO PERFIL
B. BAJO PERFIL.
*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
*BANDA ESTABILIZADORA PARA SUJECION DE PANTORRILLA
*BANDA ANTERIOR PARA SUJECION DE PIE
*TALONERA
*MESA PARA TRABAJO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS




	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II ITEM 6

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ESPALDAR CONTORNEADO PEDIATRICO

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	BASE FIRME EN ALUMINIO, CON PLACA QUE PERMITA LA INSTALACIÓN EN EL CHASIS DE LA SILLA DE RUEDAS
PROFUNDIDAD (CONTURE) CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
A. ESTÁNDAR
B. MEDIO



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II ITEM 7

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	PROTECTOR DE RAYOS

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CUBIERTA PROTECTORA PARA RAYOS EN LLANTAS POSTERIORES DE SILLAS DE RUEDAS, EN MATERIAL RESISTENTE Y LIVIANO.






	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II ITEM 8

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ASA DE EMPUJE REGULABLE EN ALTURA PARA CUIDADOR

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	MANILAR DE PROPULSION POR TERCERO AJUSTABLE EN ALTURA, CON AGARRE ERGONOMICO, INDIVIDUAL O UNIFICADO, ELABORADO EN MATERIAL RESISTENTE



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO II ITEM 9

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS HEMIPLEJICO ADULTO

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
PLEGABLE SOBRE MEDIDAS
ALUMINIO CERTIFICADO
EJES AJUSTABLES EN DOS PLANOS VERTICALES (ALTURA) Y HORIZONTALES (PROFUNDIDAD)
CAPACIDAD DE PESO MINIMO 120 KILOS DE ACUERDO A TALLA Y PESO DEL USUARIO
ASIENTO
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSION REGULABLE EN EL ASIENTO
ESPALDAR
ALTURA MAXIMA (E) NIVEL DE LA LESION EN COLUMNA
TELA LONA IMPERMEABLE Y LAVABLE
TENSION REGULABLE
FRENOS
LARGO TIPO PALANCA UNILATERAL
LLANTAS ANTERIORES
MACIZAS MINIMO 5 PULGADAS X MINIMO 1,25 PULGADAS
LLANTAS POSTERIORES
NEUMATICAS DE MINIMO 24 PULGADAS
RIN LIVIANO EN ALUMINIO CON RAYOS CRUZADOS
AROS DE PROPULSIÓN
SISTEMA DE DOBLE ARO PARA LA UTILIZACION CON UN SOLO BRAZO
APOYA BRAZOS
PLANO, ACOLCHADO PARA HEMICUERPO NO PARETICO
APOYABRAZO PARA MIEMBRO SUPERIOR HEMIPLEJICO, BLANDO ACOLCHADO Y ERGONOMICO
EXTRAIBLE
REGULABLE EN ALTURA
LARGOS
APOYA PIES
REMOVIBLES
SEPARADO
AJUSTABLE EN ALTURA
REGULACIÓN TIBIO-TARSIANA
SUPERFICIE ANTI DESLIZANTE
PESO TOTAL DE LA SILLA MÁXIMO DE 16 KG
(verificará el peso sin el sistema hemipléjico, anti vuelcos y accesorios)

ACCESORIOS
*CINTURON PELVICO CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE 2 PUNTOS
*CON VELCRO HEMBRA PARA FIJACION DE COJIN EN EL ASIENTO
*COJÍN ANTI ESCARAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON BASE CONTORNEADA, ELABORADO EN FOAM (espuma visco elástica, de alta densidad), LIVIANA, FORRO IMPERMEABLE CON CREMALLERA DE BASE ANTIDESLIZANTE, CONFIGURABLE (opción A o B), DE LA SIGUIENTE MANERA:
A. ALTO PERFIL
B. BAJO PERFIL.
*ARNES PARA TRONCO (PECHERA TIPO MARIPOSA) AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO DE FACIL HIGIENE, LAVABLE
*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
*SISTEMA DE SUJECION POR VELCRO O CORREA PARA APOYA BRAZO HEMIPLEJICO
*BANDA ESTABILIZADORA PARA SUJECION DE PANTORRILLA
*TALONERA



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO III ITEM 1

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO MARCO PLEGABLE

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
PLEGABLE
SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG
ALUMINIO CERTIFICADO
MEDIDAS PERSONALIZADAS
EJES AJUSTABLES VERTICAL (EN ALTURA) HORIZONTAL (PROFUNDIDAD)
ESPALDAR
RIGIDO, ACOLCHADO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON ESPESOR DE MINIMO DOS PULGADAS, CON OPCIÓN DE RELLENOS COMPENSATORIOS, RESISTENTE CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
BASE RIGIDA PARA ADAPTAR SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
SISTEMA DE RECLINACION ACTIVA
BASCULACION ACTIVA MINIMO DE 40 GRADOS CON SISTEMA DE RIEL
SOPORTES Y ADITAMENTOS
SOPORTES LATERALES DE TRONCO ERGOMICOS ACOLCHADO, AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, UNO FIJO Y EL OTRO ABATIBLE, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA
SOPORTES LATERALES DE PELVIS FIRMES Y ACOLCHADOS AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD Y ALTURA
ASIENTO CON BASE RIGIDA
COJIN DE POSICIONAMIENTO DE BASE FIRME ANTIESCARAS, CON ESPUMA DE DENSIDAD MAYOR A 25 KG POR METRO CÚBICO, CON RECESO ISQUIATICO Y OPCIÓN DE RELLENOS PARA COMPENSAR ASIMETRIAS PÉLVICAS, IMPERMEABLE Y LAVABLE
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO TACO ABDUCTOR
FRENOS
DOBLE SISTEMA DE FRENO (CUIDADOR Y PARQUEO)
LLANTAS ANTERIORES
MACIZAS DE MINIMO  6 PULGADAS
LLANTAS POSTERIORES
NEUMATICAS DE MINIMO 16 PULGADAS
SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO
APOYA BRAZOS
PLANOS, ALCOLCHADOS, AJUSTABLE EN ALTURA
DESMONTABLES
APOYA PIERNAS
ELEVABLE, ALCOLCHADO
ABATIBLE, REMOVIBLE, AJUSTABLE EN ALTURA
APOYA PIES
PLATAFORMA SEPARADA
REGULACION TIBIO TARSIANA
SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
ADITAMENTOS
ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
APOYA CABEZAS
ANATOMICO Y ERGONOMICO
DESMONTABLE CON SOPORTE TEMPORAL Y OCCIPITAL
GRADUABLE EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y ANGULO

ACCESORIOS
*CINTURON PELVICO CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE  4 PUNTOS
*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
*MESA TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ELABORADA EN POLICARBONATO ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS
*BANDAS PATORRILLERAS CON SUJECION DE VELCRO.
*CORREAS TIPO ZAPATO
*ARNES PARA TRONCO (PECHERA TIPO MARIPOSA) AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO IMPERMEABLE Y LAVABLE
*ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
*AROS DE PROPULSION EN ALUMINIO ANODIZADO BILATERAL




	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO III ITEM 2

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO MARCO RIGIDO

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
RIGIDO
SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG
ALUMINIO CERTIFICADO
MEDIDAS PERSONALIZADAS
EJES AJUSTABLES VERTICAL (EN ALTURA) HORIZONTAL (PROFUNDIDAD)
ESPALDAR
RIGIDO, ACOLCHADO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON ESPESOR DE MINIMO DOS PULGADAS, CON OPCIÓN DE RELLENOS COMPENSATORIOS, RESISTENTE CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
BASE RIGIDA PARA ADAPTAR SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
SISTEMA DE RECLINACION FIJA
BASCULACION ACTIVA MINIMO DE  40 GRADOS SOBRE SISTEMA DE RIEL
SOPORTES Y ADITAMENTOS
SOPORTES LATERALES DE TRONCO ERGOMICOS ACOLCHADOS, AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, UNO FIJO Y EL OTRO ABATIBLE, (E) PRESCRIPCION MEDICA
SOPORTES LATERALES DE PELVIS FIRMES Y ACOLCHADOS AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD Y ALTURA
ASIENTO CON BASE RIGIDA
COJIN DE POSICIONAMIENTO DE BASE FIRME ANTIESCARAS, CON ESPUMA DE DENSIDAD MAYOR A 25 KG POR METRO CÚBICO, CON RECESO ISQUIATICO Y OPCIÓN DE RELLENOS PARA COMPENSAR ASIMETRIAS PÉLVICAS, IMPERMEABLE Y LAVABLE
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO TACO ABDUCTOR
FRENOS
DOBLE SISTEMA DE FRENO (CUIDADOR Y PARQUEO)
LLANTAS ANTERIORES
MACIZAS DE MINIMO 6 PULGADAS
LLANTAS POSTERIORES
ANTIPINCHADURAS DE MINIMO 16 PULGADAS
SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO
SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
APOYA BRAZOS
PLANOS, ALCOLCHADOS, AJUSTABLE EN ALTURA
DESMONTABLES
APOYA PIERNAS
ANGULO FIJO
ABATIBLE, REMOVIBLE, AJUSTABLE EN ALTURA
APOYA PIES
PLATAFORMA SEPARADA
REGULACION TIBIO TARSIANA
SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
ADITAMENTOS
ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
APOYA CABEZAS
ANATOMICO Y ERGONOMICO
DESMONTABLE CON SOPORTE TEMPORAL Y OCCIPITAL
GRADUABLE EN ALTURA, PROFUNDIDAD Y ANGULO

ACCESORIOS
*CINTURON PELVICO CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE  4 PUNTOS
*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
*MESA TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ELABORADA EN POLICARBONATO, ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS.
*BANDAS PATORRILLERAS CON SUJECIÓN DE VELCRO
*CORREAS TIPO ZAPATO
*ARNES PARA TRONCO (PECHERA TIPO MARIPOSA) AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO IMPERMEABLE Y LAVABLE.
*ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
*AROS DE PROPULSION ALUMINIO ANODIZADO



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO III ITEM 3

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	KIT DE CUÑAS DE POSICIONAMIENTO ADULTO

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	EN MATERIAL RESISTENTE PARA COJIN Y ESPALDAR ADULTO, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA




	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO III ITEM 4

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ESPALDAR CONTORNEADO ADULTO BAJO MOLDE

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	EN MATERIAL TERMOFORMABLE CON ALCOLCHADO PARA ADAPTAR A LA SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO




	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO III ITEM 5

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
PLEGLABLE
ASIENTO CON BASE RIGIDA
ALUMINIO CERTIFICADO
MEDIDAS PERSONALIZADAS
EJES AJUSTABLES VERTICAL (EN ALTURA) HORIZONTAL (PROFUNDIDAD)
AJUSTE AL CRECIMIENTO PARA NIÑOS, MÍNIMO 2 PULGADAS (E) MEDIDA INICIAL DEL USUARIO (EN EL ASIENTO PROFUNDIDAD Y ANCHO, EN EL ESPALDAR ANCHO Y ALTURA) 
DISPONIBILIDAD MINIMO DE TRES COLORES
ESPALDAR
RIGIDO, ACOLCHADO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON ESPESOR DE MINIMO DOS PULGADAS, CON OPCION DE RELLENOS COMPENSATORIOS, RESISTENTE CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
SISTEMA DE RECLINACION ACTIVA
BASCULACION ACTIVA MINIMA DE 40 GRADOS POR SISTEMA DE RIEL
SOPORTES Y ADITAMENTOS
SOPORTES LATERALES DE TRONCO ERGOMICOS Y AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, UNO FIJO Y EL OTRO ABATIBLE, (E) PRESCRIPCION MEDICA 
SOPORTES LATERALES DE PELVIS FIRMES Y ACOLCHADOS AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD Y ALTURA
ASIENTO BASE FIRME
COJIN DE POSICIONAMIENTO DE BASE FIRME ANTIESCARAS, CON ESPUMA DE DENSIDAD MAYOR A 25 KG POR METRO CÚBICO, CON RECESO IZQUIATICO Y OPCION DE RELLENOS PARA COMPENSAR ASIMETRIAS PELVICAS CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO TACO ABDUCTOR
FRENOS
DOBLE SISTEMA DE FRENO (CUIDADOR Y PARQUEO)
LLANTAS ANTERIORES
MACIZAS DE MINIMO 6 PULGADAS  X MINIMO 1.25 PULGADAS 
LLANTAS POSTERIORES
NEUMATICAS DE MINIMO 12 PULGADAS
SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO
APOYA BRAZOS
PLANO AJUSTABLE EN ALTURA
DESMONTABLE 
APOYA PIERNAS
ANGULO ELEVABLE ALCOLCHADO
ABATIBLE, REMOVIBLE, AJUSTABLE EN ALTURA
APOYA PIES
PLATAFORMA SEPARADA 
REGULACION TIBIO TARISIANA
SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
ADITAMENTOS
ASAS DE EMPUJE AJUSTABLES EN ALTURA
APOYA CABEZAS
ANATOMICO Y ERGONOMICO  
DESMONTABLE CON SOPORTE TEMPORAL Y OCCIPITAL 
GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD Y ANGULO

ACCESORIOS
*CINTURON PELVICO CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE 4 PUNTOS.
*SISTEMA ANTIVUELCO BILATERAL
*MESA TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ELABORADA EN POLICARBONATO, ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS.
*BANDAS PATORRILLERAS CON SUJECIÓN DE VELCRO.
*CORREAS TIPO ZAPATO.
*ARNES PARA TRONCO (PECHERA TIPO MARIPOSA) AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO IMPERMEABLE Y LAVABLE.
* AROS DE PROPULSION EN ALUMINIO ANODIZADO




	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO III ITEM 6

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	KIT DE CUÑAS DE POSICIONAMIENTO PEDIATRICO

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	DE POSICIONAMIENTO EN MATERIAL RESISTENTE PARA COJIN Y ESPALDAR



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO III ITEM 7

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ESPALDAR BAJO MOLDE

	42192208

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ESPALDAR CONTORNEADO PEDIATRICO BAJO MOLDE MATERIAL TERMOFORMABLE CON ALCOLCHADO PARA ADAPTAR A LA SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO III ITEM 8

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	COCHE NEUROLOGICO PARA CONTROL POSTURAL PEDIATRICO

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	AJUSTABLE A LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DEL USUARIO
ASIENTO DESMONTABLE
PLEGABLE
ALUMINIO  CERTIFICADO
DISPONIBILIDAD MINIMO DOS COLORES
TELA IMPERMEABLE Y LAVABLE, DE FACIL HIGIENE
SISTEMA DE CRECIMIENTO GRADUABLE EN ANCHO Y PROFUNDIDAD DEL ASIENTO Y ALTURA DEL ESPALDAR
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO Y CADERA, AJUSTABLES EN ANCHO Y ALTURA, CON OPCION SIMETRICA O ASIMETRICA
SOPORTE CEFALICO REGULABLE EN ALTURA Y ANCHO
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO TACO ABDUCTOR
RECLINABLE EN DIFERENTES GRADOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD
SISTEMA DE BASCULACION. (siempre y cuando la basculación se pueda realizar con el paciente en posición sedente en el coche, que no requiera el desmonte o uso de herramientas para dar la basculación)
SISTEMA DE AMORTIGUACION EN LLANTAS
RUEDAS ANTERIORES Y POSTERIORES DE MINIMO 8 PULGADAS
GIRO INDEPENDIENTE EN RUEDAS DELANTERAS
VISTA ANTERIOR Y POSTERIOR
FRENOS
PARA CUIDADOR
APOYA PIES
UNIPODAL AJUSTABLE EN ALTURA Y ELEVABLES

ACCESORIOS
*CANASTILLA PARA VARIOS USOS BAJO ASIENTO.
*CAPOTA PARA SOL HASTA MEDIA SILLA.
*PROTECTOR PARA LLUVIA.
*MESA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM.
*CINTURON PELVICO Y ARNES TIPO MARIPOSA O CINTURON DE 5 PUNTOS (AJUSTABLES A MEDIDAS, EN MATERIAL ACOLCHADO Y ELASTICO DE FACIL HIGIENE, LAVABLE)




	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO IV ITEM 1

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA ADULTO TRACCION TRASERA

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
RIGIDO
SOPORTE DE PESO MINIMO 120 KG
MEDIDAS PERSONALIZADAS
ESPALDAR
ASAS DE EMPUJE
RIGIDO ACOLCHADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON OPCION DE RELLENOS COMPENSATORIOS, FUNDA IMPERMEABLE Y LAVABLE
ASIENTO
BASE RIGIDA REMOVIBLE
SISTEMA DE BASCULACION MANUAL, ACTIVADA POR HERRAMIENTA
DESCANSA BRAZOS
PLANOS AJUSTABLES EN ALTURA, REMOVIBLES
JOY STICK
BRAZO (ANCLAJE) ABATIBLE
CON PERA DE AGARRE
TRACCIÓN
TRASERA 
RUEDAS DELANTERAS
GIRO INDEPENDIENTE
MACIZAS DE MINIMO 6 PULGADAS
RUEDAS TRASERAS DE TRACCION
MACIZAS DE MINIMO 12 PULGADAS
DESCANSA PIERNAS
REGULABLE EN ALTURA Y REMOVIBLE
ELEVABLE
DESCANSA PIES
PLATAFORMA SEPARADA
REGULACION TIBIO TARSIANA
SISTEMA ELECTRICO
BATERIA DE MINIMO 35 AMPERIOS
DOBLE BATERIA
FRENOS ELECTROMAGNETICOS
CARGADOR DE VOLTAJE QUE PERMITA EL USO A 110 VOLTIOS
ADITAMENTOS
RUEDAS ANTIVUELCO

ACCESORIOS
*COJÍN ANTI ESCARAS DE ALTO PERFIL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON OPCIÓN DE RELLENOS COMPENSATORIOS, FUNDA LAVABLE E IMPERMEABLE
*ARNÉS TORACICO ACOLCHADO, ELASTICO, LAVABLE
*CINTURON PELVICO DE 4 PUNTOS
*BANDA TIBIAL
*BANDA ANTERIOR DE PIES
*SOPORTE CEFALICO
*SOPORTES LATERALES DE TRONCO UNO FIJO UNO ABATIBLE
*TACO ABDUCTOR.



	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	GRUPO IV ITEM 2

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA PEDIATRICA TRACCION TRASERA

	42192210

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UND

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CHASIS O MARCO
RÍGIDA DESMONTABLE O PLEGABLE EN MATERIAL RESISTENTE
SOPORTE DE PESO MINIMO 80 KG
CON KIT DE CRECIMIENTO PARA NIÑOS, MÍNIMO DE  2 PULGADAS SEGÚN MEDIDA INICIAL DEL USUARIO (EN EL ASIENTO PROFUNDIDAD Y ANCHOY EN EL ESPALDAR ANCHO Y ALTURA)
MEDIDAS PERSONALIZADAS
ESPALDAR
ASAS DE EMPUJE
RÍGIDO ACOLCHADO EN MATERIAL RESISTENTE CON FORRO IMPERMEABLE Y LAVABLE
RECLINACIÓN MANUAL POR HERRAMIENTA
ASIENTO
BASE RÍGIDA REMOVIBLE
SISTEMA DE BASCULACIÓN MANUAL AJUSTABLE POR HERRAMIENTA
DESCANSA BRAZOS
PLANOS AJUSTABLES EN ALTURA Y LONGITUD
REMOVIBLES
JOY STICK
BRAZO ABATIBLE
CON PERA DE AGARRE
TRACCION
TRASERA
RUEDAS DELANTERAS
GIRO INDEPENDIENTE
MACIZAS DE MINIMO  6 PULGADAS
RUEDAS TRASERAS DE TRACCION
MACIZAS DE MINIMO 12 PULGADAS
DESCANSA PIERNAS
REGULABLE EN ALTURA Y REMOVIBLE
ANGULO FIJO
DESCANSA PIES
PLATAFORMA SEPARADA
REGULACIÓN TIBIO TARSIANA
SISTEMA ELECTRICO
BATERIA DE MINIMO 35 AMPERIOS
DOBLE BATERIA
FRENOS ELECTROMAGNETICOS
CARGADOR DE VOLTAJE QUE PERMITA EL USO A 110 VOLTIOS
ADITAMENTOS
RUEDAS ANTIVUELCO

ACCESORIOS
*COJÍN ANTIESCARAS DE ALTO PERFIL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, CON OPCIÓN DE RELLENOS COMPENSATORIOS, FUNDA IMPERMEABLE Y LAVABLE.
*ARNÉS TORÁCICO ACOLCHADO ELÁSTICO LAVABLE
*CINTURÓN PÉLVICO DE 4 PUNTOS
*BANDA TIBIAL
*BANDAS ANTERIORES DE PIES
*SOPORTE CEFÁLICO,
*SOPORTES LATERALES DE TRONCO UNO FIJO Y UNO ABATIBLE
*TACO ABDUCTOR
*MESA TRANSPARENTE CON REBORDE MINIMO DE 1 CM ELABORADA EN POLICARBONATO, ADAPTABLE A LA SILLA DE RUEDAS
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POLICÍA NACIONAL

	ANEXO FICHA TÉCNICA
	




1LF-FR-0071                                                                                                                          aprobación: 17/06/2024
Versión:10
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  
4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 
6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.
8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 
9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
11. Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Dirección General de la Policía Nacional “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014.
12. Llevar acabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita al Director de Sanidad plenamente justificada por parte del CONTRATISTA.
13. El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión.
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	ANEXO OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
	






1. Cumplir con el objeto contractual, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la DIRECCIÓN DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 
8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. 
10. CATALOGACIÓN. – EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.
11. El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.
12. Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.
13. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica).
14. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
15. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.
16. El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los residuos peligrosos que sean generados por la ejecución del contrato, cuando haya lugar.
17. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.
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	ANEXO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	



	
Ciudad, seleccionar la fecha.
	
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

	RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

	CONSECUTIVO
	ENTIDAD
CONTRATANTE
	FECHA DE INICIO DD/MM/AA
	FECHA DE TERMINACIÓN
DD/MM/AA
	MODALIDAD *
	% PART
	VALOR CONTRATO EXPRESADO
EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV)
	

FOLIO
EN QUE SE
ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN
PRESENTADA EN LA OFERTA
	FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA LA EXPERIENCIA EN EL RUP.

	
	
	
	
	I
	UT
	C
	
	
	
	

	1
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	2
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	3
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	4
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	5
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	00
	
	

	* I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO



Nota: el diligenciamineto del presente formulario se hará conforme a las condiciones establacidas en el pliego de condiciones definitivo publicado por la entidad



Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
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    POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	



Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia, del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

	Contratos relacionados con la actividad de estudios en Moneda del País de Origen (A)
	Contratos relacionados con la actividad estudios y diseños convertidos a Moneda Legal Colombiana (B)
	Participación porcentual
del proponente en el contratista plural (E)
	Valor en Pesos Colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D)
(B * C) = D

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Total
	Contrato
	  contrato 


[bookmark: _Hlk69659783]
El proponente:
  


Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal




Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
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	FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA
	




Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Clasificación del proponente extranjero de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones “Clasificación en el Registro Único de Proponentes”, así


	SEGMENTO
	FAMILIAS
	CLASES

	Segmento
	Familia
	Clases




Autorizo a la Unidad Ejecutora de la Policía Nacional para verificar la información suministrada. 



Atentamente, 






Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO.
	



Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  Domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.


Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.


5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.


6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.
	
12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.
	
13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
	




Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar,  según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 


· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.


· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 


· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 


· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.


· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  


Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.


La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.
	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
	[image: ]
POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
	




Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Cuadro de capacidad financiera del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

La solicitud de las vigencias a tener en cuenta, se realizará de acuerdo a las normas vigentes, debiéndose realizar los ajustes acordes a la misma, por el estructurador del estudio previo, cuando se generen cambios

	PROPONENTE
	ACTIVO CORRIENTE
	ACTIVO TOTAL
	PASIVO CORRIENTE
	PASIVO TOTAL

	 
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00



	PROPONENTE
	UTILIDAD OPERACIONAL
	GASTOS DE INTERESES
	PATRIMONIO

	 
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00



Para el diligenciamiento del siguiente cuadro, en el caso de proponentes extranjeros, deberán  realizar la conversión de la moneda  según corresponda al país,  a dólares y posteriormente a pesos colombianos.

	Proponente
	Liquidez
	Nivel de endeudamiento
	Capital de trabajo
	Razón de cobertura de intereses
	Rentabilidad del patrimonio
	Rentabilidad del activo

	Nombre del proponente
	Activo corriente sobre pasivo corriente
	Pasivo total sobre activo total
	Activo corriente menos pasivo corriente
	Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses
	Utilidad operacional dividida por el patrimonio
	Utilidad operacional dividida por el activo total

	RESULTADO
	%
	%
	%
	%
	%
	%





Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.
 
[bookmark: _Hlk69665469]El proponente:
  

Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal



_________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
	[image: ]
POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA
	



Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 
La Dirección de Sanidad realizará la adjudicación del presente proceso de selección  de forma parcial por grupo, mediante acto administrativo de acuerdo con el resultado de la audiencia de subasta electrónica. 
El porcentaje base para la puja será el siguiente:
	OBJETO
	GRUPO
	ÍTEM
	COD
	BIEN
	VALOR UND
	PORCENTAJE LANCE MÍNIMO

	SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS Y ACCESORIOS PARA USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.
	1
	1
	OR926
	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR GAMA BÁSICA ADULTO
	$ 1.041.042,00
	____%

	
	
	2
	OR300
	SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA LIVIANA
	$ 1.800.000,00
	

	
	2
	1
	OR796
	SILLAS DE RUEDAS PARAPLEJICO ADULTO MARCO RIGIDO
	$ 10.163.040,00
	___%

	
	
	2
	OR797
	SILLAS DE RUEDAS PARAPLEJICO ADULTO MARCO PLEGABLE
	$ 7.644.217,00
	

	
	
	3
	OR668
	ESPALDAR CONTORNEADO ADULTO 
	$ 1.219.541,00
	

	
	
	4
	OR669
	SOPORTES LATERALES DE TRONCO UNO FIJO UNO ABATIBLE
	$ 580.779,00
	

	
	
	5
	OR306
	SILLA DE RUEDAS PARAPLEJICO PEDIATRICO
	$ 9.796.736,00
	

	
	
	6
	OR670
	ESPALDAR CONTORNEADO PEDIATRICO
	$ 1.742.392,00
	

	
	
	7
	OR671
	PROTECTOR DE RAYOS
	$ 262.471,00
	

	
	
	8
	OR18
	ASA DE EMPUJE REGULABLE EN ALTURA PARA CUIDADOR
	$ 426.231,00
	

	
	
	9
	OR301
	SILLA DE RUEDAS HEMIPLEJICO ADULTO
	$ 8.204.212,00
	

	
	3
	1
	OR798
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO MARCO PLEGABLE
	$ 13.915.200,00
	___%

	
	
	2
	OR799
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ADULTO MARCO RIGIDO
	$ 12.733.072,00
	

	
	
	3
	OR672
	KIT DE CUÑAS DE POSICIONAMIENTO ADULTO
	$ 450.000,00
	

	
	
	4
	OR673
	ESPALDAR CONTORNEADO ADULTO BAJO MOLDE
	$ 2.247.949,00
	

	
	
	5
	OR303
	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA 
	$ 16.109.308,00
	

	
	
	6
	OR674
	KIT DE CUÑAS DE POSICIONAMIENTO PEDIATRICO
	$ 450.000,00
	

	
	
	7
	OR675
	ESPALDAR BAJO MOLDE
	$ 1.617.494,00
	

	
	
	8
	OR73
	COCHE NEUROLOGICO PARA CONTROL POSTURAL PEDIATRICO
	$ 8.900.000,00
	

	
	4
	1
	0R295
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA ADULTO TRACCION TRASERA
	$ 19.284.336,00
	___%

	
	
	2
	OR0
	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA PEDIATRICA TRACCION TRASERA 
	$ 26.039.045,00
	



JUSTIFICACIÓN MARGEN MÍNIMO 
Los procesos anteriores se han llevado a cabo bajo la modalidad de subasta, existen antecedentes que permiten determinar el comportamiento de los oferentes con respecto al descuento ofrecido para la prestación del servicio, por lo que se tomará como porcentaje de lance mínimo para el presente proceso el 2% del presupuesto oficial asignado, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y que las empresas que participan puedan realizar un análisis económico de manera clara y precisa, evitando descalabros económicos que lleven a la empresa a no cumplir con el contrato por subastar un valor que ponga en riesgo la estabilidad de la empresa.

Debido a que el margen mínimo de lance para mejorar oferta se establece en 2%, el lance inferior a este porcentaje no se considerará válido, teniendo en cuenta que este valor es acumulativo con el último lance valido, es decir que si el ultimo lance valido fue del 8% del valor total de la oferta, para que el próximo lance sea válido debe ofertar un descuento del 10% y así sucesivamente. 

Posteriormente se continuará aplicando el procedimiento establecido para la subasta inversa, según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.
NO se aceptarán PROPUESTAS ALTERNATIVAS, de hacerse de esta manera no serán tenidas en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella oferta básica que cumpla con los requisitos señalados en los pliegos de condiciones.
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