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FORMATO No. 7
ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL PROCESO

Bogotá, 
 
Señores

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – SGC

Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Proceso de selección de MÍNIMA CUANTÍA No. SGC-MC-018-2024.

Con el ánimo de aplicar en la habilitación del factor de técnico, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, como Representante Legal de (persona jurídica o persona natural), en caso de resultar adjudicatario dentro de este proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas exigidas en el proceso:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO



	ITEMS
	ACTIVIDADES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD

	1
	Revisión de fugas y fracturas de los componentes.
	










1

	2
	Cambio de los medios filtrantes del pretratamiento de filtros multimedios
	

	3
	Chequeo de circuitos internos y display de control.
	

	4
	Revisión de válvulas, mangueras, regulador de presión, e intercambio de membranas de ósmosis en caso de ser necesario.
	

	6
	Detección del estado y funcionamiento general del purificador.
	

	7
	Verificación del sensor de resistividad.
	

	8
	Revisión de presión de agua y limpieza de todo el sistema en general.
	

	9
	Servicio de verificación de los sensores del sistema purificador.
	

	10
	Servicio de lavado del tanque de almacenamiento (EL TANWU DE 30 LITROS)
	

	11
	cambio de filtros de Pretratamiento
	

	12
	Limpieza de carcazas de prefiltración
	

	13
	Cambio de Pack, purga y puesta en marcha.
	

	14
	Revisión de Membranas Osmosis
	

	15
	Cambio de lampara UV Desinfección
	

	16
	Cambio de Pack H, purga y puesta en marcha
	

	17
	Cambio de Pack U, purga y puesta en marcha
	

	18
	Cambio de Filtro de 0,22 micras Tipo I, purga y puesta en marcha
	

	19
	Cambio de filtro de venteo y revisión de sensor de nivel
	

	20
	Sanitización tanque 30 litros
	

	21
	Revisión y ajuste de componentes hidráulicos
	

	22
	Revisión de tiempos del equipo
	

	23
	Revisión, Limpieza y ajuste de componentes eléctricos y electrónicos
	

	24
	Medición de parámetros fisicoquímicos - Calibración/Verificación de conductividad de la osmosis inversa y resistividad del Agua Tipo I por
medio de equipo referencia verificado por ONAC.
	










2. SUMINISTRO DE CONSUMIBLES 
Realizar la entrega de los repuestos e insumos enlistados a continuación, de tal forma que se garantice el mantenimiento del equipo:

	Ítems
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
1
	Servicio de mantenimiento preventivo para equipo Direct Pure Rephile. Incluye revisión, limpieza y cambio de repuestos cuando aplique.
	
1

	
2
	Cartucho de filtración en polipropileno de 5 micras, longitud de 10 pulgadas y conexión DOE. Presentación caja por 12 filtros
	
3

	
3
	Cartucho de carbón activado para tratamiento de agua, longitud de 10 pulgadas y conexión DOE. Presentación caja por 12 filtros.
	
3

	
4
	Cartucho de filtración en polipropileno de 1 micra, longitud de 10 pulgadas y conexión DOE. Presentación caja por 12 filtros
	
3

	
5
	Membrana osmosis inversa fabricada en poliamida. Flujo de producción de
la membrana de 10 litros por hora. Presentación por unidad, para purificador de agua Rephile
	
1

	
6
	Resina de intercambio iónico en doble pack como primer paso H en el proceso de desionización.
	
1

	
7
	Resina de intercambio iónico en doble pack como segundo paso U en el proceso de desionización
	
1

	
8
	Capsula de filtración Hiflux hidrofilica de 0,22 micras, diseñada para punto de uso. Material PES, conexión BSPT
	
1

	9
	Tank Vent, Filtro de Venteo para tanques de almacenamiento de agua.
	1

	10
	Lampara Ultravioleta con longitud de onda 254 nm. Presentación por unidad
	1

	11
	Líneas hidráulicas
	1

	12
	Válvulas de corte
	1



Los repuestos y consumibles deben ser compatibles con los equipos de purificación de agua de la marca REPHILE. Incluir el número de parte o código que identifica cada repuesto según el catálogo del fabricante, el cual debe ser el recomendado en el manual del equipo.

3. ESPECIFICAICONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

· Los mantenimientos deben ser de carácter preventivo.
· Se requiere realizar un informe inicial del estado del equipo relacionado en este anexo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato.
· Los insumos consumibles deben ser nuevos, originales y compatibles 100% con el equipo relacionado en este anexo técnico, no se aceptan insumos consumibles homologados o refaccionados, es decir, deben corresponder a la marca del equipo.
· Los tiempos de entrega o realización de los mantenimientos serán acordados con el supervisor del contrato.
· La garantía sobre los insumos consumibles suministrados debe ser de mínimo (1) año contado a partir de la fecha de suscripción del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor.
· La garantía de la mano de obra respecto de la instalación de los repuestos debe ser de mínimo (3 o 6) meses según condición del fabricante.
· La mano de obra debe ser realizada por personal idóneo, capacitado y calificado.
· Los mantenimientos deben realizarse en las instalaciones de la OVSManizales, Av. 12 octubre #15-47 en la ciudad de Manizales.
· El contratista debe comprometerse en su oferta, a atender y responder las dudas o problemas que surjan durante la operación del equipo, con una oportunidad no mayor a tres (3) días hábiles.
· El contratista deberá con las normas de salud ocupacional y bioseguridad establecidas por la Entidad.
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4. SOPORTE TECNICO

El contratista prestará asesoría técnica permanente durante el tiempo de vigencia del contrato sobre el manejo de los equipos y las aplicaciones y responderá las consultas que se le dirijan vía correo electrónico, telefónicamente o de modo presencial. Se contará con servicio remoto de diagnóstico con personal de fábrica inclusive si es necesario.


Atentamente,


Nombre o Razón Social del Proponente: __________________	

NIT. ____________________________ 	

Nombre del Representante Legal: _______________________

C.C. No. ___________________ de _____________________  	

Dirección Comercial del Proponente: _____________________ 	

Correo electrónico: ___________________________________

Teléfono: ________________________

Ciudad: _________________________

FIRMA: _________________________	

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ___________________________


NOTA 1: Los anteriores requerimientos son de obligatorio cumplimiento y deberán tenerse en cuenta al momento de que el proponente elabore su oferta económica.

NOTA 2: Todos los requisitos mencionados anteriormente se entienden que son cumplidos y aceptados por el proponente con la suscripción del presente formato.

NOTA 3: En caso de que el proponente no presente el anexo técnico diligenciado o este se presente sin la firma del representante legal, la propuesta será RECHAZADA. Lo anterior teniendo en cuenta que lo plasmado en dicho anexo son requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento.

NOTA 4: Este anexo NO DEBE SER MODIFICADO en su contenido, so pena de ser RECHAZADA la propuesta, únicamente puede ser diligenciado en los espacios dispuestos por la entidad, con la respectiva firma del Representante legal.
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