ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE -SVCA- UBICADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA

# DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena  es la autoridad ambiental que ejerce sus funciones en el perímetro urbano de Cartagena, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dentro del marco normativo que regula a las autoridades ambientales, se destaca la Ley 99 de 1993 que en su artículo 31, dispone, entre otras, las siguientes funciones:

“ 1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. (…)

3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. (…)

6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas. (…)

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes. (…)

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación.”

Por otro lado, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que es función de las Cooperaciones Autónomas Regionales “ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos”.

Así mismo, la Resolución No. 2274 de 2017 por medio del cual se adopta la norma de calidad de aire y se adoptan otras disposiciones, establece en el parágrafo tercero del artículo 2° que “las autoridades ambientales competentes deben realizar las mediciones de los contaminantes criterios establecidos en el presente artículo, de acuerdo con los procedimientos, frecuencias y metodologías establecidas en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire”. A su turno, el parágrafo 4° del citado artículo establece que “con el objetivo de identificar fuentes de emisión, soportar investigaciones en salud ambiental y sus efectos sobre el clima, las autoridades ambientales competentes podrán monitorear las concentraciones en la atmosfera de carbono negro y otros contaminantes climáticos. Los resultados que se generen por parte de las autoridades ambientales deberán reportarse al Subsistema de información sobre calidad del Aire (SISAIRE)”.

El Distrito de Cartagena en el Plan de Desarrollo Distrital “Cartagena Ciudad de Derechos (2024-2027)” contempló dentro de la línea estratégica el Programa de Alertas Tempranas, en el cual se definieron, entre otras, las siguientes metas producto: “Implementar dos (2) estaciones de monitoreo de la calidad del aire” teniendo como línea base “4 estaciones de monitoreo de calidad del aire implementadas”. Entendiéndose por “implementar” como “poner en funcionamiento” o “ejecutar” o “llevar a cabo algo” o “activar”.

En ese sentido, el programa tiene dentro de sus objetivos generales “Identificar y alertar mediante el monitoreo permanente a los indicadores ambientales, y la generación de informes consolidados, situaciones adversas o generadoras de riesgos para la salud y el deterioro de la calidad de vida, así como también aquellos riesgos que afecten los ecosistemas y el ambiente” de ahí que, se pretenda con la prestación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE -SVCA- UBICADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA” obtener información necesaria para administrar y mejorar el recurso atmosférico del Distrito de Cartagena, y dentro de su alcance se encuentra poder entregar a la ciudadanía y entidades interesadas informes de monitoreo de calidad del aire de manera más frecuente, haciendo seguimiento a la normativa ambiental vigente. El correcto funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) es parte fundamental en el cumplimiento de los objetivos planteados.

En el marco de este proyecto y de la misión de la entidad, se están implementando estrategias para el mejorar los índices de calidad del aire en el territorio sometido a su jurisdicción. Estos procesos y estrategias incluyen la implementación del protocolo de calidad del aire con el objeto de evaluar los niveles de inmisión de la calidad del aire para contaminantes, según los lineamientos establecidos en la Resolución No. 2254 de 2017, y proponer las estrategias de control para la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles (automotores) y fijas (construcciones, parqueaderos, fabricas, entre otras), que emiten humos, gases y material particulado a la atmosfera.

El mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema de vigilancia de calidad de aire es fundamental para garantizar un monitoreo eficiente y confiable de la calidad del aire en un entorno determinado. A través de este tipo de mantenimiento, se busca prevenir fallos, minimizar tiempos de inactividad y asegurar la precisión y la integridad de los datos recopilados.

En primer lugar, el mantenimiento preventivo permite identificar y corregir posibles problemas antes de que se conviertan en fallas mayores. Mediante inspecciones regulares, pruebas y calibraciones de los diferentes componentes del sistema, se pueden detectar y solucionar de manera temprana fallas en los sensores, en los equipos de muestreo o en los sistemas de adquisición y procesamiento de datos. Esto contribuye a mantener un funcionamiento óptimo del sistema de vigilancia y a evitar interrupciones en la recolección y el análisis de datos. Además, el mantenimiento preventivo ayuda a minimizar los tiempos de inactividad del sistema. Al llevar a cabo rutinas de mantenimiento planificadas, se pueden programar las tareas de mantenimiento en momentos convenientes que no afecten significativamente las operaciones normales del sistema. De esta manera, se evitan paradas no programadas que podrían resultar en una falta de datos durante periodos importantes o críticos.

Por otro lado, el Manual de operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, Adoptado mediante Resolución 650 de 201, establece que todo SVCA debe tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. En el marco de este programa se han identificado acciones que se deben realizar para evitar fallas en el sistema, así como para la necesidad de adquirir repuesto para corregir problemas actuales de operación de equipos del sistema.

Atendiendo lo anterior, y con el propósito de optimizar los equipos de las estaciones de calidad del aire del SVCA en la ciudad de Cartagena de Indias, se plantea la necesidad de realizar proceso de mantenimiento correctivo de equipos y suministros de repuestos.

# ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En la siguiente tabla se detalla el alcance y las especificaciones técnicas de los servicios objeto del presente proceso de contratación:

- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

Especificación técnica mantenimiento de equipos

| ESTACIÓN | EQUIPO | DESCRIPCIÓN | ESTADO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAMONAL | Analizador PM10 | Marca Met One E-BAM PLUS Serie B19365 | En funcionamiento | El funcionamiento del equipo depende de la disponibilidad de filtros y del funcionamiento de la UPS. Realización de Calibración. |
|  | Analizador PM2.5 | Marca Met One BAM 1022 Serie B15551 | Fuera de servicio | El extractor de la bomba dañado, posible recalentamiento de la bomba, se solicita suministro de bomba de aire nueva. depende de la disponibilidad de filtros y del funcionamiento de la UPS. Realización de Calibración. |
|  | Analizador de Ozono (O3) | Teledyne T400 Serial: 6658 | Fuera de servicio | El equipo requiere mantenimiento correctivo preventivo y restauración. Falla de presión en bomba interna |
|  | UPS | SMART UPSRT DE APIC 1500VA. Serial: as2134294265 | En falla | Este equipo se encontró con las salidas de energía bloqueadas, Alarmas encontradas: “Sistema RBC interna necesita reemplazo”. Esta alarma indica que se debe reemplazar el dispositivo con código APCRBC155 |
|  | MANTENIMIENTO DE CABINA | Marca: PUNZUNAR, Modelo: CAB-FAA | En funcionamiento | Se debe realizar mantenimiento del aire acondicionado. |  |
|  | Estación meteorológica | MET-ONE AIO2 + sensor de radiación solar + sensor de precipitación + tarjeta interface MET-ONE 10600 | En funcionamiento | Requiere mantenimiento especializado y mejorar las condiciones para garantizar el almacenamiento, descarga y transmisión de datos. |  |
| CARDIQUE | Analizador PM10 | Marca Met One E-BAM PLUS Serie B16755 | En funcionamiento | El equipo requiere mantenimiento y calibración adicional a fallas que pueda presentar el equipo. El equipo presenta fallas en la nivelación del flujo de aire. |  |
|  | Analizador PM2.5 | Marca Met One BAM Serie B15549 | Fuera de servicio | El equipo requiere mantenimiento correctivo preventivo y restauración. Fuera de servicio por falla de bomba. Se solicita suministro de bomba de aire nueva. |  |
|  | Analizador de Ozono (O3) | Marca Thermo modelo 49i serie | En Funcionamiento | El equipo requiere mantenimiento y calibración adicional a fallas que pueda presentar el equipo. |  |
|  | MANTENIMIENTO DE CABINA | Marca Ekto, modelo: 433 SP, serial: 4375-7 | En funcionamiento | Se debe realizar mantenimiento del aire acondicionado. El equipo requiere cambio en la instalación eléctrica (cableado de 110 v con polo a tierra, distancia 40 metros, Cable 10 AGW, tubería EMT.) |  |
|  | Estación meteorológica | MET-ONE AIO2 + sensor de radiación solar + sensor de precipitación + tarjeta interface MET-ONE 10600 | En funcionamiento | Requiere mantenimiento especializado. Realizar las conexiones necesarias para garantizar la descarga y/o obtención de datos almacenados. |  |
| POLICÍA CUARTELILLO DE OLAYA | Analizador PM10 y PM2.5 | Marca: Conde Derenda modelo APM-2, | En funcionamiento | Equipo requiere mantenimiento especializado y calibración adicional a fallas que pueda presentar el equipo |  |
|  | Analizador de Ozono (O3) | Marca: Sabio Modelo: 6030O3 Serial:23600419 | En funcionamiento | Equipo requiere mantenimiento especializado y calibración adicional a fallas que pueda presentar el equipo |  |
|  | MANTENIMIENTO DE CABINA | Marca Ekto, modelo: 433 SP, serial: 4375-1 | En falla | Se debe realizar cambio del aire acondicionado. |  |
|  | Estación meteorológica | Lufft, presenta sensor de dirección y velocidad del viento, sensor precipitación, sensor de humedad, presión, temperatura y radiación solar. | En funcionamiento | Requiere mantenimiento especializado y mejorar las condiciones para garantizar el almacenamiento, descarga y transmisión de datos. |  |
| BOCANA | Analizador PM10 | Marca: Thermo Scientic, Model 5014i | Fuera de servicio | El equipo requiere reparación, presenta problemas para inicia el análisis, requiere calibración adicional a fallas que pueda presentar el equipo.. |  |
|  | Analizador de Ozono (O3) | Marca: Sabio Marca: Sabio | Fuera de servicio | El equipo requiere mantenimiento correctivo preventivo y restauración. Daño en una bomba de succión. |  |
|  | MANTENIMIENTO DE CABINA | Marca Ekto, modelo: 433 SP, serial: 4375-4 | En funcionamiento | El equipo requiere cambio en la instalación eléctrica (cableado de 110 v con polo a tierra, distancia 50 metros, Cable 10 AGW, tubería EMT.), impermeabilización, se debe realizar mantenimiento y reparación del aire acondicionado.. |  |
|  | Estación meteorológica | Lufft, presenta sensor de dirección y velocidad del viento, sensor precipitación. | En Funcionamiento | Requiere mantenimiento especializado y mejorar las condiciones para garantizar el almacenamiento, descarga y transmisión de datos. |  |

- REPUESTO E INSUMOS:

Especificación técnica repuestos e insumos

| Equipo: ANALIZADOR DE OZONO THERMO 49i (O3) |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| PUMP REBUILD KIT | 1 |
| ASSY,PUMP,VACUUM | 1 |
| SCRUBBER | 2 |
| ASSY, UV DETECTOR, TESTED | 1 |
| Capillary, 15 MIL S. Purple | 1 |
| Capillary, .020 I.D., 1.50 Blue | 1 |
| Media, Chemical Filter Bottle Purafil | 1 |
| Media, Chemical Filter Bottle Purakol | 1 |
| LAMP, PHOTOMETER | 1 |
| FILTROS 47mm PTFE CAJA x 100 UNIDADES | 2 |

| Equipo: ANALIZADOR DE OZONO SABIO 6030 (O3) |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| ASSY,PUMP,VACUUM | 2 |
| SCRUBBER | 2 |
| MANGUERA TYGON | 1 |
| SENSOR DE PRESION Y FLUJO | 2 |
| LAMP, PHOTOMETER | 2 |

| Equipo: ANALIZADOR DE OZONO TELEDYNE T-400 (O3) |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| PUMP REBUILD KIT | 1 |
| SCRUBBER | 1 |
| Capillary, 15 MIL S. Purple | 1 |
| LAMP, PHOTOMETER | 1 |

| Equipo: ANALIZADOR DE MATERIAL PARTICULADO COMDE DERENDA AMP-2 |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| ZER AIR FILTER | 1 |
| PUMP OUTPUT FILTER | 1 |
| BYPASS FILTER | 1 |
| PUMP REBUILD KIT | 1 |
| ASSY,PUMP,VACUUM | 1 |

| Equipo: AIRE ACONDICIONADO 3000 BTU |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| AIRE ACONDICONADO DE VENTANA 3000 BTU | 3 |

| Equipo: UNIDAD ININTERRUMPIDA DE ENERGIA ELECTRICA (UPS) |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| UPS DE 3 KVA | 1 |
| BANCO DE BATERIAS UPS DE 3 KVA | 1 |

# EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

El contratista deberá contar con un equipo de trabajo idóneo, para el desarrollo del objeto del contrato integrado mínimamente así:

Ingeniero Electrónico: Cantidad uno (1).

El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil:

- Título profesional: Ingeniero Electrónico

- Experiencia general: Mínimo dos (2) años.

- Experiencia específica mínima: de UN (1) año en INSTALACION y OPERACIÓN de equipos analizadores de la calidad del aire.

Tecnólogo en Ingeniera Electrónica: Cantidad uno (1).

El tecnólogo propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil:

  - Título académico: Tecnólogo en Ingeniera Electrónica

  - Experiencia general: Mínimo dos (2) años

  - Experiencia específica mínima: de UN (1) año en INSTALACION y OPERACIÓN de equipos analizadores de la calidad del aire.

# PRESUPUESTO

A continuación, se presenta el presupuesto del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE -SVCA- UBICADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA”

Especificación presupuesto mantenimiento de equipos

| ESTACIÓN | EQUIPO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| MAMONAL | Analizador PM10 | Marca Met One E-BAM PLUS Serie B19365 | $ 2.570.000,00 |
|  | Analizador PM2.5 | Marca Met One BAM 1022 Serie B15551 | $ 2.570.000,00 |
|  | Analizador de Ozono (O3) | Teledyne T400 Serial: 6658 | $ 2.570.000,00 |
|  | UPS | SMART UPSRT DE APIC 1500VA. Serial: as2134294265 | $ 2.570.000,00 |
|  | MANTENIMIENTO DE CABINA | Marca: PUNZUNAR, Modelo: CAB-FAA | $ 2.570.000,00 |  |
|  | Estación meteorológica | MET-ONE AIO2 + sensor de radiación solar + sensor de precipitación + tarjeta interface MET-ONE 10600 | $ 2.570.000,00 |  |
| CARDIQUE | Analizador PM10 | Marca Met One E-BAM PLUS Serie B16755 | $ 2.570.000,00 |  |
|  | Analizador PM2.5 | Marca Met One BAM Serie B15549 | $ 2.570.000,00 |  |
|  | Analizador de Ozono (O3) | Marca Thermo modelo 49i serie | $ 2.570.000,00 |  |
|  | MANTENIMIENTO DE CABINA | Marca Ekto, modelo: 433 SP, serial: 4375-7 | $ 2.570.000,00 |  |
|  | Estación meteorológica | MET-ONE AIO2 + sensor de radiación solar + sensor de precipitación + tarjeta interface MET-ONE 10600 | $ 2.570.000,00 |  |
| POLICÍA CUARTELILLO DE OLAYA | Analizador PM10 y PM2.5 | Marca: Conde Derenda modelo APM-2, | $ 2.570.000,00 |  |
|  | Analizador de Ozono (O3) | Marca: Sabio Modelo: 6030O3 Serial:23600419 | $ 2.570.000,00 |  |
|  | MANTENIMIENTO DE CABINA | Marca Ekto, modelo: 433 SP, serial: 4375-1 | $ 2.570.000,00 |  |
|  | Estación meteorológica | Lufft, presenta sensor de dirección y velocidad del viento, sensor precipitación, sensor de humedad, presión, temperatura y radiación solar. | $ 2.570.000,00 |  |
| BOCANA | Analizador PM10 | Marca: Thermo Scientic, Model 5014i | $ 2.570.000,00 |  |
|  | Analizador de Ozono (O3) | Marca: Sabio Marca: Sabio | $ 2.570.000,00 |  |
|  | MANTENIMIENTO DE CABINA | Marca Ekto, modelo: 433 SP, serial: 4375-4 | $ 2.570.000,00 |  |
|  | Estación meteorológica | Lufft, presenta sensor de dirección y velocidad del viento, sensor precipitación. | $ 2.570.000,00 |  |
| SUBTOTAL |  |  | $ 48.830.000,00 |  |
| IVA 19% |  |  | $ 9.277.700,00 |  |
| VALOR TOTAL |  |  | $ 58.107.700,00 |  |

Especificación presupuesto repuestos e insumos

| Equipo: ANALIZADOR DE OZONO THERMO 49i (O3) |  | PROMEDIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD COP | PRECIO TOTAL COP |
| PUMP REBUILD KIT | 1 | 1.300.820,82 | 1.300.820,82 |
| ASSY,PUMP,VACUUM | 1 | 9.039.974,41 | 9.039.974,41 |
| SCRUBBER | 2 | 3.186.280,53 | 6.372.561,05 |
| ASSY, UV DETECTOR, TESTED | 1 | 9.609.997,13 | 9.609.997,13 |
| Capillary, 15 MIL S. Purple | 1 | 635.794,42 | 635.794,42 |
| Capillary, .020 I.D., 1.50 Blue | 1 | 650.410,58 | 650.410,58 |
| Media, Chemical Filter Bottle Purafil | 1 | 1.826.995,75 | 1.826.995,75 |
| Media, Chemical Filter Bottle Purakol | 1 | 1.783.147,62 | 1.783.147,62 |
| LAMP, PHOTOMETER | 1 | 4.976.736,22 | 4.976.736,22 |
| FILTROS 47mm PTFE CAJA x 100 UNIDADES | 2 | 621.178,60 | 1.242.357,21 |
| Total antes de IVA |  |  | 37.438.795,22 |

| Equipo: ANALIZADOR DE OZONO SABIO 6030 (O3) |  | PROMEDIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD COP | PRECIO TOTAL COP |
| ASSY,PUMP,VACUUM | 2 | 1.680.835,86 | 3.361.671,73 |
| SCRUBBER | 2 | 2.923.193,07 | 5.846.386,13 |
| MANGUERA TYGON | 1 | 730.798,43 | 730.798,43 |
| SENSOR DE PRESION Y FLUJO | 2 | 2.397.018,47 | 4.794.036,95 |
| LAMP, PHOTOMETER | 2 | 2.119.314,86 | 4.238.629,71 |
| Total antes de IVA |  |  | 18.971.522,95 |

| Equipo: ANALIZADOR DE OZONO TELEDYNE T-400 (O3) |  | PROMEDIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD COP | PRECIO TOTAL COP |
| PUMP REBUILD KIT | 1 | 1.921.999,43 | 1.921.999,43 |
| SCRUBBER | 1 | 3.186.280,53 | 3.186.280,53 |
| Capillary, 15 MIL S. Purple | 1 | 650.410,58 | 650.410,58 |
| LAMP, PHOTOMETER | 1 | 4.202.089,99 | 4.202.089,99 |
| Total antes de IVA |  |  | 9.960.780,53 |
| Equipo: ANALIZADOR DE MATERIAL PARTICULADO BAM-1022 y E BAM PLUS |  | PROMEDIO |  |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD COP | PRECIO TOTAL COP |
| CINTAS FILTRO | 8 | 1.666.220,05 | 13.329.760,37 |
| PUMP REBUILD KIT | 1 | 4.063.238,36 | 4.063.238,36 |
| EXTRACTOR DE LA BOMBA Met-One | 1 | 1.110.813,37 | 1.110.813,37 |
| Total antes de IVA |  |  | 18.503.812,10 |
| Equipo: ANALIZADOR DE MATERIAL PARTICULADO THERMO 5014i |  | PROMEDIO |  |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD COP | PRECIO TOTAL COP |
| CINTAS FILTRO | 4 | 833.110,19 | 3.332.440,76 |
| ASSY,cbl, spindle motor, load bd | 1 | 1.688.143,94 | 1.688.143,94 |
| PUMP REBUILD KIT | 1 | 2.104.699,03 | 2.104.699,03 |
| detector amp asembly | 1 | 10.231.175,73 | 10.231.175,73 |
| Total antes de IVA |  |  | 17.356.459,47 |

| Equipo: ANALIZADOR DE MATERIAL PARTICULADO COMDE DERENDA AMP-2 |  | PROMEDIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD COP | PRECIO TOTAL COP |
| ZER AIR FILTER | 1 | 1.643.142,23 | 1.643.142,23 |
| PUMP OUTPUT FILTER | 1 | 1.643.142,23 | 1.643.142,23 |
| BYPASS FILTER | 1 | 1.643.142,23 | 1.643.142,23 |
| PUMP REBUILD KIT | 1 | 2.190.856,43 | 2.190.856,43 |
| ASSY,PUMP,VACUUM | 1 | 8.763.425,03 | 8.763.425,03 |
| Total antes de IVA |  |  | 15.883.708,15 |
| Equipo: AIRE ACONDICIONADO 3000 BTU |  | PROMEDIO |  |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD COP | PRECIO TOTAL COP |
| AIRE ACONDICONADO DE VENTANA 3000 BTU | 3 | 1.462.680,00 | 4.388.040,00 |
| Total antes de IVA |  |  | 4.388.040,00 |
| Equipo: UNIDAD ININTERRUMPIDA DE ENERGIA ELECTRICA (UPS) |  | PROMEDIO |  |
| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD COP | PRECIO TOTAL COP |
| UPS DE 3 KVA | 1 | 4.489.615,00 | 4.489.615,00 |
| BANCO DE BATERIAS UPS DE 3 KVA | 1 | 3.502.306,00 | 3.502.306,00 |
| Total antes de IVA |  |  | 7.991.921,00 |

| SUBTOTAL | 130.495.039,42 |
| --- | --- |
| IVA 19% | 24.794.057,49 |
| VALOR TOTAL | $ 155.289.096,91 |
| VALOR TOTAL MTTO Y REPUESTOS | $ 213.396.796,91 |

# CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con el catálogo de Bienes y servicios, el objeto contractual debe estar clasificado con el siguiente código:

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 77121500 | Contaminación del aire |
| 81151500 | Meteorología |
| 81102600 | Servicio de muestreo |
| 77102000 | Servicio de reporte ambiental |

# IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo con el objeto de que satisface las necesidades que requiere la entidad, el contrato a celebrar es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE -SVCA- UBICADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio. En todo caso, este plazo no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.

# LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución del contrato se realizará en la ciudad de Cartagena Distrito Cultural y Turístico. Los servicios e insumos suministrados se instalarán en las estaciones del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, ubicadas en las siguientes coordenadas.

| ESTACIÓN | UBICACIÓN | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LATITUD | LONGITUD |
| GT1 | Bocana | 10°27’11.0” N | 75°30’27.91” O |
| GT3 | Cardique | 10°23’29.70” N | 75°31’30.70” O |
| GT4 | Zona Franca | 10°19´35.49” N | 75°29’21.18” O |
| EM1 | Policía | 10°24’19.91” N | 75°29’7.78” O |

# VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN

Este requerimiento se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios de la entidad y su costo se ha estimado en la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS con noventa y un centavos MCTE ($213.396.796,91), los cuales corresponden a todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.

Para soportar el valor estimado de la presente contratación, se realizaron los requerimientos técnicos teniendo en cuenta la necesidad presentada para EPA CARTAGENA. Los requerimientos técnicos a continuación detallados son los requisitos mínimos obligatorios que se deben aceptar; de forma que la mejor oferta es aquella que cumpla con los mismos y tenga el menor valor de oferta incluido el IVA.

El análisis de mercado fue realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera del EPA CARTAGENA quien después de solicitar cotizaciones tomando como base las necesidades técnicas mínimas, y se recibieron dos cotizaciones, las cuales soportan el estudio de precios realizado por la entidad, y hacen parte integral del presente documento.

# VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO

El valor del contrato será aquel que resulte o corresponda a la oferta seleccionada por el ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA dentro del proceso de selección respectivo. Este valor comprenderá todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.

El Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:

- El 100% del valor del contrato, una vez entregados por el contratista, y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor designado por la Entidad, los equipos objetos de mantenimiento en perfectas condiciones de operación y funcionamiento; así como presentación de un informe final de ejecución del contrato debidamente soportado, donde además de describir las actividades realizadas, servicios y bienes suministrados en cumplimiento del objeto del contrato, especifique un listado de los insumos entregados e instalados.

El pago se efectuará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Presentación de la documentación que exija la oficina de Tesorería del EPA para tal efecto

- Certificación de servicios prestados a satisfacción de la entidad suscrita por el supervisor del contrato en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social y demás aportes parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

El valor que el CONTRATANTE reconocerá al CONTRATISTA en contraprestación al cumplimiento del objeto derivado del contrato comprenderá todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución de este. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del contratista; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato.

En todo caso el pago estará sujeto al PAC de la entidad y se dará aplicación a lo indicado en el numeral 10 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, modificado por el art 19 de la ley 1150 de 2007.

EL CONTRATANTE no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

JAVIER PINEDA LOPEZ

Subdirector Técnica y Desarrollo Sostenible

VoBo. Marcela Juan

Profesional especializado área Aire, Ruido y Suelo