## Anexo Tecnico
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
REACTIVOS INSUMOS Y MATERIALES 2024-5
Ítem | Descripción y/o especificaciones técnicas | Unidad de medida y/o presentación | Cantidad | Area | Codigo UNSPSC | Concepto | Motivo No Cumple
1 | Termo para el transporte de vacunas Volumen neto: 2,6 Litros Rango de temperatura:2°C A 8°C Materiales: Material de aislamiento:Polietileno Material superficial externo:Polietileno Material de revestimiento:Polietileno Certificaciones certificado con el estándar PQS Garantia. Minimo 1 año | Unidad | 100 | SALUD AMBIENTAL | 411030 411158
2 | Caja termica Volumen neto: 22,5 Litros Rango de trabajo Materiales: Material de aislamiento:Polietileno Material superficial externo:Polietileno Material de revestimiento:Polietileno Certificaciones certificado con el estándar PQS Garantia. Minimo 1 año | Unidad | 15 | SALUD AMBIENTAL | 411030 411159
3 | Termohigrometro Memoria: Memoria de maximos y minimos Pantalla: LCD Rango Temperatura Interno 0 °C a 50 °C Resolucion 0.1 °C Rango Temperatura Externo ambiente -50 °C a 70 °C Resolucin 0.1 ° C Rango Medición Humedad 25% Hr a 98% Hr , Resolucion 1 % Hr Resolución: Para temperatura: 0,1 °C Para humedad: 1 %HR o mejor Precision: Para temperatura: ± 1 C o mejor Para humedad: ± 5%HR o mejor Calibración: Certificado de calibración con laboratorio acreditado por ONAC Garantia. Minimo 1 año | Unidad | 238 | SALUD AMBIENTAL | 411122
4 | Combo cloro libre y Ph Calibración: Certificado de calibración con laboratorio acreditado por ONAC Garantia. Minimo 1 año | Unidad | 50 | SALUD AMBIENTAL | 492417 411160 411161
5 | Sistema automatizado para identificación de microorganismos bacterias comunes, Bacillus, estreptococos, levaduras y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana utilizando tarjetas individuales con lectura automática cada 15 minutos, para el área clínica e industrial. incluye: - 1 Equipo para identificación de microorganismos con capacidad para 15 muestras clínicas simultaneas, Computador, Pantalla, CPU, Lector de código de barras y lector automático interno de código de barras, turbidímetro que permite asegurar la integridad de datos y la trazabilidad incluyendo de manera automática la lectura del McFarland en el sistema del equipo, UPS, dispensador, todo lo necesario para su funcionamiento. No requiere reactivos, reveladores o indicadores adicionales de manera manual. - 1 Equipo para identificación de microorganismos con capacidad para 30 muestras industriales simultaneas (alimentos, bebidas, etc), contiene un sistema automático de llenado y sellado al vacío de tarjetas, Computador, Pantalla, CPU, Lector de código de barras y lector automático interno de código de barras , turbidímetro que permite asegurar la integridad de datos y la trazabilidad incluyendo de manera automática la lectura del McFarland en el sistema del equipo, UPS, dispensador, todo lo necesario para su funcionamiento. No requiere reactivos, reveladores o indicadores adicionales de manera manual. | Unidad | 2 | LSP | 411158 411160 411161

## lista
Cumple
No Cumple
No Oferta