## GRUPO 1
ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA
| Ciudad y fecha |  | Barranquilla, 03 de octubre del 2024
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.: 1.220.02-17.13-562-2024.
| Grupo : | 1
DESAGREGACION DE PRECIOS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COSTO DE LOS SERVICIOS ( INSUMOS , EQUIPOS , PERSONAL) | GASTOS GENERALES | IMPREVISTOS | UTILIDAD
| 1 | AA-025 | CABINA EXTRACTORA | C4 | CEX 120 | 3410-12 | Cambio de lampara | X | X | 2337000 | 444030 | 2781030 | 1251463.5 | 834309 | 417154.5 | 278103
| 2 | AFA-061 | CABINA DE EXTRACCION | JP INGLOBAL | JPCEGH1200-BB-P | 004589411 | Cambio de lampara | X | X | 3707000 | 704330 | 4411330 | 1985098.5 | 1323399 | 661699.5 | 441133
| 3 | AL-012 | CABINA EXTRACTORA | C4 | CEX120 | 1007-14 | Cambio de lampara | X | X | 2337000 | 444030 | 2781030 | 1251463.5 | 834309 | 417154.5 | 278103
| 4 | AL-013 | CABINA EXTRACTORA | FABRICACIÓN CASERA | 200A | SD | Cambio de lampara | X | X | 2337000 | 444030 | 2781030 | 1251463.5 | 834309 | 417154.5 | 278103
| 5 | AL-051 | CABINA EXTRACTORA | C4 | FEX 120 | 251102 | Pre instalación, mesón interno | X | X | 6830000 | 1297700 | 8127700 | 3657465 | 2438310 | 1219155 | 812770
| 6 | EN-13 | CABINA EXTRACTORA | C4 | MEX120 | 18I1-07 | Cambio de lampara | X | X | 2337000 | 444030 | 2781030 | 1251463.5 | 834309 | 417154.5 | 278103
| 7 | MB-013 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | C4 | CSB85 | 0901-04 | Reparación de oxidaciones con pintura electrostática de partes afectadas Cambio de 1 Filtro HEPA Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 6933000 | 1317270 | 8250270 | 3712621.5 | 2475081 | 1237540.5 | 825027
| 8 | MB-014 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | C4 | CSB120 | 2962 | Reparación de oxidaciones con pintura electrostática de partes afectadas Cambio de 1 Filtro HEPA Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 6933000 | 1317270 | 8250270 | 3712621.5 | 2475081 | 1237540.5 | 825027
| 9 | RC-002 | CABINA EXTRACTORA | C4 | CEX 120 | 341010 | Cambio de lampara | X | X | 2337000 | 444030 | 2781030 | 1251463.5 | 834309 | 417154.5 | 278103
| 10 | RC-011 | CABINA EXTRACTORA | LABCONCO | 55300-07280300 | 196100 | Cambio de lampara | X | X | 2337000 | 444030 | 2781030 | 1251463.5 | 834309 | 417154.5 | 278103
| 11 | RC-032 | CABINA EXTRACTORA | C4 | CEX 120 | 80925 |  | X | X | 1669000 | 317110 | 1986110 | 893749.5 | 595833 | 297916.5 | 198611
| 12 | CD-002 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | 2020CBII2A-48 | 4588256 |  | X | X | 1739000 | 330410 | 2069410 | 931234.5 | 620823 | 310411.5 | 206941
| 13 | AMA-015 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBIIA2-24-(AT) | 4589366 |  |  |  | 1739000 | 330410 | 2069410 | 931234.5 | 620823 | 310411.5 | 206941
| 14 | VI-015 | CABINA PCR | FISHER SCIENTIFIC | 3560000 | 150610130 | Cambio de Filtros HEPA Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 6618000 | 1257420 | 7875420 | 3543939 | 2362626 | 1181313 | 787542
| 15 | VI-016 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | JPCIIA24 2017 | 004587640 | Cambio de Filtros HEPA Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 6618000 | 1257420 | 7875420 | 3543939 | 2362626 | 1181313 | 787542
| 16 | VI-017 | CABINA PCR | JP INGLOBAL | JPCFPCR60 2017 | 004587647 | Cambio de Filtros HEPA H14 (Entrada y descarga) Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 8418000 | 1599420 | 10017420 | 4507839 | 3005226 | 1502613 | 1001742
| 17 | VI-018 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | C4 | FLC 120 | 3420-09 | Cambio de lampara Cambio lampara UV | X | X | 2470000 | 469300 | 2939300 | 1322685 | 881790 | 440895 | 293930
| 18 | VI-020 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBIIA2-48 | 4588133 | Cambio de lampara Cambio lampara UV | X | X | 2470000 | 469300 | 2939300 | 1322685 | 881790 | 440895 | 293930
| 19 | VI-021 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBIIA2-48 | 4588134 | Cambio de lampara Cambio lampara UV | X | X | 3176000 | 603440 | 3779440 | 1700748 | 1133832 | 566916 | 377944
| 20 | VI-069 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | C4 | FLOW 85 CLINI | 90103 | Cambio de Filtros HEPA Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 6618000 | 1257420 | 7875420 | 3543939 | 2362626 | 1181313 | 787542
| 21 | VI-076 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | JP INGLOBAL | CBII2A-48-AT | 4588979 | OK |  |  | 1739000 | 330410 | 2069410 | 931234.5 | 620823 | 310411.5 | 206941
| 22 | MC-014 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 5620804 | 28591 | Cambio de Filtros HEPA Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 6618000 | 1257420 | 7875420 | 3543939 | 2362626 | 1181313 | 787542
| 23 | MC-018 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | 344 A2 LOGIC | 100423845B | Cambio de Filtros HEPA Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 6618000 | 1257420 | 7875420 | 3543939 | 2362626 | 1181313 | 787542
| 24 | MC-110 | CABINA EXTRACTORA | ENTHOS | N.A | AE6592 |  | X | X | 1669000 | 317110 | 1986110 | 893749.5 | 595833 | 297916.5 | 198611
| 25 | MC-111 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | TELSTAR TECNOLOGIES S.L | BIO-11-A | 513819 | Cambio de Filtros HEPA Cambio de lampara Cambio de lampara UV | X | X | 6618000 | 1257420 | 7875420 | 3543939 | 2362626 | 1181313 | 787542
[12 empty] | 122834180 | 55275381 | 36850254 | 18425127 | 12283418
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Puesta en marcha y verificación de funcionamiento. • Para cabinas de Bioseguridad Descontaminación del equipo con formaldehído. • Limpieza interna y externa de cámara de extracción, revisión de circuitos eléctricos y electrónicos, ajustar de ser necesario (Tarjetas de control, conexiones, resistencias, capacitores, displays integrados, pantallas o cualquier otro componente análogo o digital). • Balanceo dinámico y estático de los sistemas de extracción (cuando aplique). • Ajuste dampers y/o programación de guardianes para el logro de flujo requerido. • Revisión del motor, lubricación y alineación. • Comprobación del sensor de velocidad de aire, diferencial de presión, toma eléctrica, luz UV, luz visible y protecciones. • Lubricación y revisión de Rodamientos. • Limpieza de motor de extracción. • Verificación y ajuste de posición de ventana, prueba de continuidad de los microswith. • Desmontar y revisar las partes que requieran mantenimiento y lubricación. • Revisión y cambio de pre-filtros y Filtros HEPA (de acuerdo a lo especificado en la tabla). • Sellamiento del sistema para evitar fugas, pruebas de control y estabilidad. • Verificación de alarmas. • Incluir cambio de correas para las cabinas que lo requieran. |  |  |  |  | Calificación (Incluir CD con el video de las pruebas): • Perfil de Velocidad Inflow • Perfil de Velocidad Downflow Criterio de aceptación (NSF-49/ASI 49) ± 25% • Integridad de Filtros HEPA – Método con Fotómetro Criterio de aceptación (ISO 14644-3; NSF-49) Penetración menor 0.0001 ug/L o 0.01 %.) – Para Filtros que se pueden Escanear Penetración menor 0.00005 ug/L o 0.005 %.) – Para Filtros que no se pueden Escanear. El tamaño de las reparaciones no debe ser mayor al 3% • Test de Humo Criterio de aceptación (ISO 14644-3) La dirección del flujo del aire debe descender en forma homogénea, en una sola dirección y sin presentar turbulencias. Para cabinas tipo Vertical. La dirección del flujo del aire se debe desplazar horizontalmente en forma homogénea, en una sola dirección y sin presentar turbulencias. Para cabinas tipo Horizontal. • Prueba de nivel de Ruido Criterio de aceptación (NSF/ANSI 49) Ruido general < 70dB cuando el ruido ambiental es <60dB si es mayor deben corregirse las mediciones • Intensidad lumínica • Clasificación de aire producido por el equipo, conteo de partículas no viables Criterio de aceptación (ISO 14644-1 Clase 5) La máxima concentración de partículas x m3 mayores i iguales a 0,5 µm es de 3520 y de partículas mayores o iguales a 5 µm es de 20
[13 empty] | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO | 122834180
VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 103222000
VALOR IVA (SI APLICA) |  | 19612180
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 122834180
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente: |  | NOVATEK DEL CARIBE
Identificación / NIT |  | 900,375,197-6
Dirección |  | Calle 84 # 42c-99
Tel / Celular |  | 605 3520078 - 3225684432
Firma:
Note on C20: Daniel Sadovnik Sterling: FQ-012-AL
Note on C21: Daniel Sadovnik Sterling: FQ-013-AL
Note on C22: Daniel Sadovnik Sterling: FQ-051-AL

## GRUPO 4
ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA
Barranquilla, 03 de octubre del 2024
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.: 1.220.02-17.13-562-2024.
| Grupo : | 4
DESAGREGACION DE PRECIOS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COSTO DE LOS SERVICIOS ( INSUMOS , EQUIPOS , PERSONAL) | GASTOS GENERALES | IMPREVISTOS | UTILIDAD
| 1 | VI-023 | NEVERA | CHALLENGER | CR152 TITANIUM | 180312-01613 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 2 | VI-080 | NEVERA | METHER | MPC5V415 | 2332000201MPC-5V415 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 3 | VI-081 | NEVERA | METHER | MPC5V415 | 2335000308MPC-5V415 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 4 | MC-022 | NEVERA | SANYO | SR14110W | 110900419 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 5 | MC-130 | NEVERA | METHER | MPC5V415 | 2335000208MPC-5V415 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 6 | MC-132 | NEVERA | METHER | MPC5V415 | 2335000508MPC-5V415 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 7 | AA-036 | NEVERA | ICOMAGER | NA | NA |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 8 | AA-041 | NEVERA | METHER | MPC5V415 | 2335000408MPC-5V415 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 9 | EN-037 | NEVERA | METHER | MPC5V415 | 2335000608MPC-5V415 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 10 | AFA-011 | NEVERA | ICOMAGER | ICR-10 | SD | Controlador malo | X | X | 1313000 | 249470 | 1562470 | 703111.5 | 468741 | 234370.5 | 156247
| 11 | RC-022 | NEVERA | ICMG | SD | SD |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 12 | CD-016 | NEVERA | QLS | CR23-A-SSA-(DER) | 170921143 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 13 | CD-033 | NEVERA | METHER | MPC5V415 | 2332000101MPC-5V415 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 14 | AFA-010 | NEVERA | ICOMAGER | NA | ICR-52 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 15 | MB-016 | CONGELADOR | SANYO | HF-5017 | 111001588 |  | X | X | 1178000 | 223820 | 1401820 | 630819 | 420546 | 210273 | 140182
| 16 | MB-017 | CUARTO CALIENTE | SPK | TC45 | SD |  | X | X | 1268000 | 240920 | 1508920 | 679014 | 452676 | 226338 | 150892
| 17 | MB-068 | REFRIGERADOR | HAIER | HBC-260 | BE0G9 5EAS0 OQEM8 70040 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 18 | VI-070 | CONGELADOR | CHALLENGER | CV 430 | SD |  | X | X | 1178000 | 223820 | 1401820 | 630819 | 420546 | 210273 | 140182
| 19 | VI-027 | ULTRACONGELADOR | PANASONIC | NDF-U-33V-PA | 16110353 |  | X | X | 1482000 | 281580 | 1763580 | 793611 | 529074 | 264537 | 176358
| 20 | IN-099 | NEVERA | ARCTIKO | LR 700 ST | 1128801 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 21 | MB-070 | ULTRACONGELADOR | ARCTIKO | ULUF 125 | 0523 1122664 |  | X | X | 1482000 | 281580 | 1763580 | 793611 | 529074 | 264537 | 176358
| 22 | PA-32 | NEVERA | ARCTIKO | LR 700 ST | 1128803 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 23 | VI-088 | NEVERA | ARCTIKO | LR 700 ST | 1128802 |  | X | X | 1013000 | 192470 | 1205470 | 542461.5 | 361641 | 180820.5 | 120547
| 24 | MB-18 | CUARTO FRÍO | CUARTO FRÍO | SD | SD | CORRECTIVO, DAÑO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN Y COMPRESOR | X | X | 8697000 | 1652430 | 10349430 | 4657243.5 | 3104829 | 1552414.5 | 1034943
|  | TOTAL | [9 empty] | 40244610 | 18110074.5 | 12073383 | 6036691.5 | 4024461
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
[13 empty] | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO | 40244610
|  | • Limpieza y ajuste de los componentes eléctricos y electrónicos y ajuste de terminales (si es necesario), ajustar de ser necesario (Tarjetas de control, conexiones, resistencias, capacitores, displays integrados, pantallas o cualquier otro componente análogo o digital). • Limpieza general de puertas, paredes y techos; Lavar con agua a presión los condensadores limpieza de filtros de aire, ductos de desagüe (Cuartos fríos). • Revisión y cambio de tornillería si se requiere. • Revisión, mantenimiento y reparación (cuando se requiera) del sistema de iluminación interna. • Revisión de empaquetadura de puertas. • Revisión de empaque atrapado de humedad para tubería de alta. • limpieza del panel del evaporador, compresor, condensador y ventiladores.. • Verificación de compresores de primera y segunda etapa (cuando aplique). • Verificación de empaques y sellos herméticos, voltaje. • Verificación de corriente del ventilador, corriente total, polo a tierra. • Verificación de temperatura, verificación de aislamientos y desagües. • Verificación de fluidos refrigerantes (Incluir recarga de refrigerante en caso de que el equipo lo requiera), verificación de válvula de alivio Inspección del sistema de encendido y apagado, del sistema de alimentación. • Prueba y/o corrección de fugas. • Revisión y/o cambio de filtros. • Verificación de baterías de respaldo (si aplica). |  |  |  |  | Verificación de temperatura con patrones calibrados (Prueba de control de temperatura, prueba del sensor, prueba de estabilidad, prueba de uniformidad, prueba de simulación de carga, prueba de simulación de fallas (apertura de puertas).
VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 33819000
VALOR IVA (SI APLICA) |  | 6425610
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 40244610
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente: |  | NOVATEK DEL CARIBE
Identificación / NIT |  | 900,375,197-6
Dirección |  | Calle 84 # 42c-99
Tel / Celular |  | 605 3520078 - 3225684432
Firma:

## GRUPO 5
ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA
Barranquilla, 03 de octubre del 2024
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.: 1.220.02-17.13-562-2024.
| Grupo : | 5
DESAGREGACION DE PRECIOS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COSTO DE LOS SERVICIOS ( INSUMOS , EQUIPOS , PERSONAL) | GASTOS GENERALES | IMPREVISTOS | UTILIDAD
| 1 | MC-046 | BALANZA (0 - 3100)g | METTLER TOLEDO | PB3001-S | 1122402318 |  | X | X | 997000 | 189430 | 1186430 | 533893.5 | 355929 | 177964.5 | 118643
| 2 | AL-070 | BALANZA (0,05 - 3100)g | AND | GF-3000 | T0378998 |  | X | X | 997000 | 189430 | 1186430 | 533893.5 | 355929 | 177964.5 | 118643
| 3 | MB-009 | BALANZA (0,2 - 4000)g | FISHER SCIENTIFIC | ACCU-400 2D | 40002D1230001 |  | X | X | 997000 | 189430 | 1186430 | 533893.5 | 355929 | 177964.5 | 118643
| 4 | MB-067 | BALANZA (0,1 - 1200)g | KERN RWB | 1200-1M | 111790104 |  | X | X | 997000 | 189430 | 1186430 | 533893.5 | 355929 | 177964.5 | 118643
| 5 | AA-039 | Balanza de humedad (0,0001 - 124)g | PRECIA HA60 | 300-9316/M | 40331 |  | X | X | 1157000 | 219830 | 1376830 | 619573.5 | 413049 | 206524.5 | 137683
| TOTAL | [10 empty] | 6122550 | 2755147.5 | 1836765 | 918382.5 | 612255
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
[13 empty] | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO | 6122550
|  | • Pruebas de verificaciones antes y después del mantenimiento • Limpieza general, inspección de funcionamiento, ajuste general de piezas eléctricas y electrónicas |  |  |  |  | • Prueba de excentricidad • Prueba de repetibilidad • Prueba de error de indicación • Prueba de linealidad
VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 5145000
VALOR IVA (SI APLICA) |  | 977550
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 6122550
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente: |  | NOVATEK DEL CARIBE
Identificación / NIT |  | 900,375,197-6
Dirección |  | Calle 84 # 42c-99
Tel / Celular |  | 605 3520078 - 3225684432
Firma:

## GRUPO 6
ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA
Barranquilla, 03 de octubre del 2024
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.: 1.220.02-17.13-562-2024.
| Grupo : | 6
ISOTERMICOS DE CALOR
DESAGREGACION DE PRECIOS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COSTO DE LOS SERVICIOS ( INSUMOS , EQUIPOS , PERSONAL) | GASTOS GENERALES | IMPREVISTOS | UTILIDAD
| 1 | AL-079 | MUFLA | CENTRICOL | SD | 0645 | - | X | X | 1017000 | 193230 | 1210230 | 544603.5 | 363069 | 181534.5 | 121023
| 2 | AL-081 | MUFLA | TERRIGENO | D8 | 1483 | - | X | X | 1017000 | 193230 | 1210230 | 544603.5 | 363069 | 181534.5 | 121023
| 3 | AL-085 | BLOQUE DE CALENTAMIENTO | TALBOYS | TALBOYS | 81009004 | - | X | X | 947000 | 179930 | 1126930 | 507118.5 | 338079 | 169039.5 | 112693
| 4 | MC-023 | BAÑO MARÍA | LAUDO | AQUALINE AL5 | LCB4724-10-0029 | - | X | X | 947000 | 179930 | 1126930 | 507118.5 | 338079 | 169039.5 | 112693
| 5 | RC-50 | HORNO DE SECADO | MEMMERT | TYP BE 300 | FNr E304.0066 | - | X | X | 947000 | 179930 | 1126930 | 507118.5 | 338079 | 169039.5 | 112693
| 6 | AL-024 | HORNO DE SECADO | NAPCO | 430 | SD | - | X | X | 947000 | 179930 | 1126930 | 507118.5 | 338079 | 169039.5 | 112693
| 7 | MC-012 | TERMOBLOQUE | PEGLAB | N.A | SA-1625073 | PINTURA EN PRÓXIMO MANTENIMIENTO | X | X | 1218000 | 231420 | 1449420 | 652239 | 434826 | 217413 | 144942
| TOTAL | [10 empty] | 8377600 | 3769920 | 2513280 | 1256640 | 837760
[13 empty] | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO | 8377600
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
|  | • Limpieza y ajuste de los componentes eléctricos y electrónicos y ajuste de terminales (si es necesario) lubricación de partes. • Verificación de empaques. Verificación de voltaje, corriente del corriente total, polo a tierra. • Verificación de rodamientos, motor de recirculación • Revisión y cambio de tornillería de ser necesario • Verificación de temperatura • Verificación de aislamientos y desagües. Inspección del sistema de encendido y apagado, del sistema de alimentación. |  |  |  |  | Verificación de temperatura con patrones calibrados (Prueba de control de temperatura, prueba del sensor, prueba de estabilidad, prueba de uniformidad, prueba de simulación de carga, prueba de simulación de fallas, prueba de arranque, determinación de puntos fríos y calientes. Establecer el cumplimiento de cada uno de los criterios para cada equipo Nota 1: El tiempo de los datos de las pruebas de estabilidad y uniformidad, se fijaran de acuerdo a los requerimientos individuales de cada tipo de equipos o laboratorio
VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 7040000
VALOR IVA (SI APLICA) |  | 1337600
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 8377600
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente: |  | NOVATEK DEL CARIBE
Identificación / NIT |  | 900,375,197-6
Dirección |  | Calle 84 # 42c-99
Tel / Celular |  | 605 3520078 - 3225684432
Firma:

## GRUPO 7
ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA
| Ciudad y fecha |  | Barranquilla, 03 de octubre del 2024
Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI
Proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.: 1.220.02-17.13-562-2024.
| Grupo : | 7
DESAGREGACION DE PRECIOS
| No. | CODIGO DEL EQUIPO | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA / FABRICANTE | MODELO | SERIE | OBSERVACIONES | MANTENIMIENTO | CALIFICACION | Valor Unitario | IVA | Valor Total | COSTO DE LOS SERVICIOS ( INSUMOS , EQUIPOS , PERSONAL) | GASTOS GENERALES | IMPREVISTOS | UTILIDAD
| 1 | VI-041 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | THERMO SCIENTIFIC | LEGEND MICRO 21R | 41748527 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 2 | VI-042 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | FISHER SCIENTIFIC | ACCU SPIN MICRO 17 | 41838202 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 3 | VI-043 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | FISHER SCIENTIFIC | ACCU SPIN MICRO 17 | 42188699 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 4 | VI-044 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | FISHER SCIENTIFIC | ACCU SPIN MICRO 17 | 42188700 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 5 | VI-049 | CENTRIFUGA | VWR | CLINICAL 200 | 68175102 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 6 | VI-077 | MINI CENTRIFUGA | ORTOALRESA | MINICEN | 220769/43 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 7 | VI-078 | MICRO CENTRIFUGA | ORTOALRESA | BIOCEN22 | 230692/01 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 8 | MC-036 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | THERMO | D37520 | 40651676 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 9 | MC-010 | MICRO-CENTRIFUGA | HETTICH | Micro 200 | 00000314-03-00 | - | X | X | 769000 | 146110 | 915110 | 411799.5 | 274533 | 137266.5 | 91511
| 10 | PA-05 | CENTRIFUGA | ADAMS DYNAC | CT1300 | AJ5941 | CAMBIO DEL TORNILLO DEL ROTOR, AJUSTE EN LA INDICACIÓN DE RPM Y REQUEIRE BASE DE CAUCHO | X | X | 2323000 | 441370 | 2764370 | 1243966.5 | 829311 | 414655.5 | 276437
| TOTAL | [10 empty] | 11000360 | 4950162 | 3300108 | 1650054 | 1100036
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
[13 empty] | TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO | 11000360
|  | • Limpieza interna y externa. • Revisión general del rotor y rodamientos, lubricación y alineación. • Revisión del sistema eléctrico y electrónico, ajuste de bases de caucho para prevenir vibración. • Revisión de componentes internos. • Verificación de alarmas, sistema de bloqueo y seguridad. • Verificación y ajuste de velocidad de centrifugación. • Verificar funcionamiento del temporizador. • Pruebas de control de respuesta y estabilidad. • Cuando aplique verificación y ajuste electrónico. |  |  |  |  | • Estudio de velocidad rotacional y de control de temperatura • Medición de la velocidad de rotación del equipo ≤5%, temperatura ≤ 1°C, Tiempo ≤ 2% del tiempo fijado o lo estipulado por el fabricante. • Este procedimiento debe hacerse con patrones calibrados para cada variable
VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA) |  | 9244000
VALOR IVA (SI APLICA) |  | 1756360
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA) |  | 11000360
VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO ES (EN LETRAS Y NUMEROS)
Nombre del proponente: |  | NOVATEK DEL CARIBE
Identificación / NIT |  | 900,375,197-6
Dirección |  | Calle 84 # 42c-99
Tel / Celular |  | 605 3520078 - 3225684432
Firma: