## ESPECIFICACIONES
OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA SOPORTE Y MONITOREO CARDIOVASCULAR, INCLUYENDO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) CON ZONA CARDIO PROTEGIDA Y TENSIÓMETROS DIGITALES, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y APOYAR EL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN Y SUS PROYECTOS
FICHA TÉCNICA
ITEM |  | REQUERIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA
1 | Desfibrilador Externo Automático (DEA) con zona cardio protegida | El DEA (Desfibrilador Externo Automático) deberá contar con los siguientes elementos técnicos: | UNIDAD
Equipo: - Funcionamiento automático. - Apto para lugares públicos. - Indicador de voz. - Tipo de onda bifásica - controlado por corriente, externo. - Detección de marcapasos. - Medidor de capacidad de batería. - Indicador de estado. - Grabación de eventos en tarjeta de memoria (registro de datos obligatorio - registro de voz opcional). - Auto check-in (análisis interno de funcionamiento semanal y mensual y análisis completo anual) o informe de revisión periódica del estado del equipo (mínimo una al año). - Botón para uso pediátrico o equipo con reconocimiento automático para uso pediátrico. - Protocolos de reanimación AHA y ERC. - Garantía del equipo por fabrica igual o superior a 5 años. - Mantenimiento preventivo durante el primer año.
Electrodos: - Duración del electrodo igual o superior a dos (2) años. - Electrodos de uso mixto (adulto y pediátrico) o electrodo para uso adulto y electrodo pediátrico. - Nivel de energía aplicada adultos 140J - 360J. - Nivel de energía aplicada Pediátrica 55J - 140J. - Tiempo de Análisis igual o menor a 20 segundos. - Tiempo de descarga igual o menor a 10 segundos. - Sensibilidad FV/TV >99,5%.
Batería: - Duración de la batería igual o superior a 4 años. - Batería de litio. - Medidor de capacidad de Batería.
Los accesorios deberán tener disponibilidad de entrega inmediata.
La zona básica cardioprotegida deberá contar con: - Un (1) gabinete con alarma básica y batería de soporte con las siguientes caracteristicas Bateria para gabinete Voltaje Nominal: 12V Capacidad Nominal (índice de 20 horas): 1,2 Ah Dimensiones: Largo: 98+/- 2mm Ancho: 45 +/- 2 mm Altura: 52 +/- 2mm Peso aproximado: 0,50 kg (1.10lbs) +/-5% - Un (1) KIT de bioseguridad para protección del paciente y primer respondiente. - Un (1) Kit de señalización internacional de pared y sello de Zona Cardioprotegida. - Capacitación y entrenamiento entre 3 a 4 horas, para 25 personas. Instalación de Zona Cardioprotegida.
Módulo de carga compatible con la Batería de Gabinetes de Desfibrilador Sistema que permita alargar la vida útil de la bateria de los gabinetes de los Desfibriladores por medio de una fuente de alimentación de energia eléctrica Instalación módulo de carga
2 | Tensiómetro digital de Brazo | Indicador de movimiento Indicador ajuste correcto 3×45 memorias Brazalete extralargo 22-42 cm Pantalla LCD a color Fácil uso Cable de carga USB o baterias AA Registro de toma de medidas | UNIDAD
TOTAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## Hoja1 (hidden)
ing hospitalaria | ventas@inghospitalaria.com
hospimedicos | hospimedicos@une.net.co
BMOLINE SAS | vosorio@bmoline.com
Orange Soluciones Técnicas | comercialbio.orange@gmail.com
INDUSTRIAS YOLUK | licitacionesyoluk@gmail.com