## ATRIL (hidden)
ITEM 1 ATRIL
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 Generales |  | 1.1.1 Estructura | a. En acero inoxidable
b. Tubo con ajuste de altura telescópico
c. Base con 5 ruedas plásticas de 2" de diámetro
d. Carga máxima 35 kg
e. Soporte para bomba de infusión
1.2 GARANTIA | 1.2.1 6 Meses

## BASCULA DE PISO
ITEM 01 BASCULA DE PISO
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4 |  |  | PROPONENTE 5
|  |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA |  |  | LM INSTRUMENTS S.A. |  |  | G BARCO S.A. |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. |  |  | HOSPIOFFICE S.A.S
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 Generales | 1.1.1 Tipo |  | Báscula digital | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 1.1.3 Sistema |  | Electrónico | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 1.1.4 Capacidad |  | 0-220 kg, con escala de división de 100 gramos | X |  |  | X |  |  |  | X | la capacidad ofertada no cumple con las caracteristicas de la ficha tecnica | X |  |  | X
| 1.1.5 Unidades de medida |  | Kg | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 1.1.6 Display |  | Tipo LED o LCD | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 1.1.7 Teclado |  | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 1.1.8 Fuente |  | Baterías recargables incluidas con el equipo y alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC | X |  |  |  | X | Se evidencia baterias, sin embargo no se evidencia que sean recargables y no estan incluidas |  | X | Se evidencia baterias, sin embargo no se evidencia que sean recargables | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 1.1.10 Funciones |  | a. Tara | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | b. Hold | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | c. Apagado automático | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1.2 GARANTIA |  | 1.1.1 1 AÑO |  | X |  | 1 AÑO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  |  | X

## CAMA CUNA
ITEM 02 CAMA CUNA HOSPITALARIA
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4 |  |  | PROPONENTE 5 |  |  | PROPONENTE 6 |  |  | PROPONENTE 7
|  |  |  | MUBI |  |  | BIOCLINICOS DE COLOMBIA |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. |  |  | HOSPIOFFICE S.A.S |  |  | IMCARE S.A.S. |  |  | LOS PINOS S.A |  |  | JOMEDICAL SAS
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
2.1 Generales | 2.1.1 Tipo |  | a. Acuario o de barandas | X |  | BARANDAS | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | b.Mecánica | X |  | ELECTRICA | X |  | SUBSANADO ELECTRICA | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | c. Con minimo 3 planos | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 2.1.2 Capacidad de carga |  | Mínimo 60 kg | X |  | 120 KG | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 2.1.3 Cabecero y piecero |  | a. Con bloqueo |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  |  | X
|  |  | b. De fácil limpieza |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | c. Barrera de seguridad elevada | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  |  | X
2. 2 Barandillas | 2.2.1 Tipo |  | Telescópicas | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  |  | X
| 2.2.2 Alturas regulables |  | De 2 alturas mínimo |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  |  | X
| 2.2.3 Espacio entre barandas |  | Protección de 360° o con espacio máximo de 6 cm entre barrote y barrote |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
2.3 Control | 2.2.1 Movimientos |  | Ascenso, descenso ajuste del espaldar y CPR | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
2.4 Colchón forrado | 2.4.1 Tela |  | Impermeable |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 2.4.2 Forro |  | Lavable |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 2.4.3 Dimensiones del colchón |  | De acuerdo a la dimensión de la cuna, con un espesor de 10 cm +/- 1 cm |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
2.5 Ruedas | 2.5.1 Cantidad |  | 4 ruedas de desplazamiento giratorias | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 2.5.2 Freno |  | Central, total y direccional o en sus 4 ruedas | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 2.5.3 Generales |  | Antiestáticas por lo menos en una de sus ruedas |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
2.6 Accesorios | 2.6.1 Atril telescópico con mínimo dos ganchos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 2.6.3 Base soporte para transporte de bala de oxigeno portátil |  |  |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  |  | X
| 2.6.4 Una escalerilla de dos pasos |  |  |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  |  |  | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
2.7 GARANTIA |  | 2.7.1 1 AÑO |  | x |  | 2 años | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X

## CAMA HOSPITALARIA (hidden)
ITEM 04 CAMA HOSPITALARIA DE 4 PLANOS
ESPECIFICACIONES
4.1 Generales | 4.4.1 Tipo | Electromecánica de cuatro planos
| 4.4.2 Capacidad de carga | Mínimo 210 Kg en todas las alturas
| 4.4.3 Movimientos | Electromecánicos
| 4.4.4 Base o superficie | Radiolúcida (Para equipos de Arcos en C o RX portátil)
| 4.4.5 Barandas | Mínimo 4
| 4.4.6 Accionamiento RCP | a. Eléctrico
b. Accionado desde control manual o de barandas
| 4.4.7 Asas | De empuje de la cama en las barandas de cabecera y de pie
| 4.4.8 Estructura | En acero inoxidable
| 4.4.9 Alimentación eléctrica | 110-120V / 60HZ
| 4.4.10 Plataforma de descanso de la cama | De longitud estándar máximo de 200 cm
4.2 Colchón forrado | 4.2.1 Tela | Impermeable
| 4.2.2 Forro | Lavable y antifluído
| 4.2.3 Condiciones generales | Antialérgico, antiescaras, antifluído, ignifugo y sin costuras
| 4.2.4 Dimensiones del colchón | De acuerdo con el área de la superficie de descanso de la cama y con un espesor de 15 cm ± 1 cm
4.3 Control | 4.3.1 Movimientos | a. Ascenso y descenso, Trendelemburg, Antitrendelemburg, Silla Cardiaca
b. De tipo independiente para cada uno de los planos.
| 4.3.2 Bloqueo de los movimientos | Bloqueo de movimientos de la cama incluidos en el control de mando y los barandales
| 4.3.3 Ángulo máximo del espaldar | De 0 – 45° o mayor
| 4.3.4 Posición RCP | Auto CPR y botón de CPR incluido en los sistemas de mando
| 4.3.5 Tablero control de movimientos | Mínimo 3 tableros para los movimientos de la cama, con indicador LED de bloqueo de movimientos
4.4 Ruedas | 4.4.1 Cantidad | 4 ruedas de desplazamiento
| 4.4.2 Dimensiones | Mínimo 150 mm ± 25 mm de diámetro
| 4.4.3 Freno | Central o en cada una de las ruedas.
| 4.4.4 Generales | Antiestáticas
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
4.5 GARANTIA |  |  | 4.5.1 1 AÑO
4.5.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
4.5.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
4.5.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
4.6 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
4.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
4.8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
4.9 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## CAMILLAS DE RECUPERACION (hidden)
ITEM 04 CAMILLAS DE RECUPERACION
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
4.1 Generales | 4.1.1 Tipo |  | Hidráulica o neumática
| 4.1.2 Capacidad de carga estática máxima |  | 180 kg o mayor
| 4.1.3 Superficie del paciente |  | Ancho mínimo de 75 cm x largo mínimo de 190 cm
4.1.4 Barandas abatibles o plegables
| 4.1.5 Estructura |  | Acero en cualquiera de sus aleaciones
4.2 Colchón forrado | 4.2.1 Tela |  | Impermeable
| 4.2.2 Forro |  | Lavable
| 4.2.3 Condiciones generales |  | Antialérgico, antiescaras, antifluído, ignífugo y sin costuras
| 4.2.4 Dimensiones del colchón |  | De acuerdo al área de la superficie del paciente, con un espesor de mínimo 12 cm +/- 1 cm
4.3 Movimientos |  | 4.4.1 Trendelemburg / Anti-Trendelemburg
4.4.2 Plano de tronco - ángulo de inclinación o Fowler
4.4.3 Ascenso – descenso (Hi – Low)
|  | 4.4.4 Ángulo máximo del espaldar | 90°
4.4 Ruedas |  | 4.4.1 Cantidad | 4 ruedas de desplazamiento
|  | 4.4.4 Freno | Central o estándar en las 4 ruedas
4.5 Accesorios |  | 4.4.1 mínimo 2 atriles abatibles telescópicos con 4 ganchos porta líquidos integrados a la camilla
4.4.2 Dos (2) asas o manijas de empuje
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
4.6 GARANTIA |  | 4.6.1 1 AÑO

## DESFIBRILADOR (hidden)
ITEM 05 DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
5.1. Desfibrilador | 5.1.1 Tipo de energía | Energía suministrada máxima desde 270 o 360 Joules Bifásico
| 5.1.2 Modos de funcionamiento | Sincrónico, asincrónico, cardioversión y monitoreo
| 5.1.3 Mandos | Semiautomático y manual
| 5.1.4 Panel | a. Selección de nivel de energía en el panel frontal
b. Activación de la descarga desde las palas y el panel frontal
| 5.1.5 Pantalla | a. Pantalla LCD o TFT
|  | b. Visualización | b.1 Valor seleccionado y descargado de energía en Joules
b.2 Onda de electrocardiograma
b.3 Valor de la frecuencia cardiaca
b.4 Marcapasos externo
b.5 Alarmas audibles y visibles ajustables para todos los parámetros monitorizados
b.6 Indicador de carga de batería
| 5.1.6 Batería | a. Tipo | Recargable
|  | b. Autonomía | Mínimo dos horas en monitoreo o 30 descargas a máxima potencia
| 5.1.7 Impresora térmica | Impresora térmica con papel apto para este tipo de impresora
| 5.1.8 Alimentación eléctrica | 110 - 30 VAC / 50 - 60 Hz
| 5.1.9 Forma de onda | Onda bifásica
| 5.1.10 Funcionamiento | a. Modo manual y DEA
b. Modo sincronizado
| 5.1.11 Accesorios para el desfibrilador | a. Palas adulto/pediátrico
b. Cable de ECG de cinco derivaciones
c. Mínimo cien electrodos ECG con fecha de vencimiento no inferior a un año
d. Interface marcapasos
e. Tres juegos de parches de electrodos desechables para marcapasos con fecha de vencimiento no inferior a dos años
f. Mínimo 10 unidades de papel térmico cada una para la impresora
g. Un Cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud
5.2 Carro de paro | 5.2.1 Material | Plástico o metálico
| 5.2.2 Gaveta | a. Adaptada para el almacenamiento de medicamentos, con manija y sistema de aseguramiento
b. Minimo 3 gavetas con divisiones interiores para el almacenamiento de insumos, con manija
c. minimo 2 gavetas para almacenamiento de elementos médicos, con manija.
| 5.2.3 Atril | Para líquidos parenterales
| 5.2.4 Tabla | Para masajes cardiorrespiratorios plástica (No se acepta fabricación en madera o MDF)
| 5.2.5 Control de temperatura | Con un Termohigrómetro con rango de medición de 0 a 50 °C y rango de medición de humedad relativa de 10 a 99%.
| 5.2.6 Soportes | Para desfibrilador, tanque de oxígeno, guardián y contenedores de desechos
| 5.2.7 Sistema de seguridad de las gavetas | Para bloqueo general de las gavetas
| 5.2.8 Ruedas | a. 4 ruedas giratorias
b. Mínimo 1 rueda antiestática
c. Con freno minimo en 2 ruedas
| 5.2.9 Accesorios para el carro | a. Mínimo 8 candados plásticos (precintos) por cada carro
b. Una multitoma de grado hospitalario con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
5.3 GARANTIA |  | 5.3.1 1 AÑO

## ELECTROBISTURI (hidden)
ITEM 06 ELECTROBISTURI
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
6.1 Generales | 6.1.1 Alimentación eléctrica |  |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
6.2 Generador | 6.2.1 Control |  |  | a. Unidad electroquirúrgica con microcontrolador
b. Con monitoreo continuo de la impedancia del electrodo o placa de retorno al paciente
| 6.2.2 Funciones |  |  | Con modos monopolar y bipolar
| 6.2.3 Modos de operación |  |  | a. Mínimo dos niveles de corte
b. Mínimo dos niveles de coagulación
c. Mínimo cuatro niveles de mezcla
d. Potencia de salida de corte mínimo 300 vatios
e. Potencia de salida de coagulación de mínimo 120 vatios
f. Potencia de salida bipolar mínimo de 70 vatios
| 6.2.5 Panel de control y Display |  |  | a. Teclado de membrana o pantalla táctil
b. Indicadores audibles y visibles de corte y coagulación
c. Visualización en pantalla de potencia de salida
| 6.2.6 Sistema de alarmas |  |  | Alarmas visibles y audibles
| 6.2.7 Modos de activación |  |  | Activación manual y de pedal
| 6.2.8 Puertos y conexiones |  |  | Con conectores universales de placa, lápiz y pinza bipolar
6.3 Accesorios |  | 6.3.1 Dos lápices reusables y cinco (5) lápices desechables para corte y coagulación
6.3.2 Diez placas de pacientes bipolar adhesivas desechables
6.3.3 Dos cables reusables para placas desechables
6.3.4 Un pedal para monopolar
6.3.5 Un pedal para bipolar
6.3.6 Un carro de transporte en material inoxidable con freno en mínimo dos de sus ruedas
6.3.7 Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 metros de longitud
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
6.4 GARANTIA |  |  | 6.4.1 1 AÑO

## ELECTROCARDIOGRAFO (hidden)
ITEM 07 ELECTROCARDIOGRAFO
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
7.1 Generales | 7.1.1 Tipo de operación |  | Manual o automática
| 7.1.2 Funcionamiento |  | funcionamiento mediante baterías y suministro de red eléctrica
| 7.1.3 Visualización |  | Con pantalla a color LCD o TFT de mínimo 5 pulgadas
| 7.1.4 Número de canales |  | 6 canales o 12 canales
| 7.1.5 Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 60Hz
| 7.1.6 Condiciones de seguridad |  | Protección contra la descarga del desfibrilador
7.2 Pantalla de visualización de los valores y ondas registradas | 7.2.1 Visualización de: |  | a. Ondas de las doce derivadas en forma simultánea antes de imprimir
b. Valor de la frecuencia cardiaca
c. Funcionamiento de la batería
d. Filtros de línea estándar 50 – 60 Hz
e. Filtros musculares
f. Rechazo de modo común (CMRR): menor o igual a 105 dB
g. Impedancia de entrada mayor a 10 MΩ a 10 Hz
h. Indicador de electrodo sin contacto
| 7.2.2 Configuración y datos |  | a. Con teclado alfanumérico externo para ingreso de datos
b. Sistema que permita el ingreso de datos y la configuración del electrocardiógrafo
c. Memoria de almacenamiento interno de mínimo 200 estudios
7.3 Accesorios |  |  | 7.3.1 Impresora térmica interna
7.3.2 Un Cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud
7.3.3 Batería recargable con autonomía mínimo de una hora
7.3.4 Mínimo diez unidades de papel para la impresora interna
7.3.5 Mínimo un tarro de gel para ECG de mínimo 300 ml
7.3.7 Dos Juegos de seis electrodos de succión precordiales adulto
7.3.8 Dos juegos de cuatro pinzas de extremidades adulto
7.3.9 Dos Cables de paciente de 10 derivaciones
7.3.10 Un carro de transporte
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
7.4 GARANTIA |  | 7.4.1 1 AÑO

## ELECTROCAUTERIO (hidden)
ITEM 08 ELECTROCAUTERIO
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
8.1 Generales | 8.1.1 Alimentación eléctrica |  |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
8.2 Generador | 8.2.1 Funciones |  |  | Con modos monopolar y bipolar
| 8.2.2 Modos de operación |  |  | a. Mínimo dos niveles de corte
b. Mínimo dos niveles de coagulación
c. Potencia de salida de corte monopolar minimo 40 W
d. Potencia de salida de coagulación de mínimo 40 W
e. Potencia de salida bipolar mínimo de 30 vatios
| 8.2.3 Panel de control y Display |  |  | a. Teclado de membrana o pantalla táctil
b. Indicadores audibles y visibles de corte y coagulación
c. Visualización en pantalla de potencia de salida
| 8.2.4 Sistema de alarmas |  |  | Alarmas visibles y audibles
| 8.2.5 Modos de activación |  |  | Activación manual y de pedal
| 8.2.6 Puertos y conexiones |  |  | Con conectores universales de placa, lápiz y pinza bipolar
8.3 Accesorios |  | 8.3.1 Dos lápices reusables y cinco (5) lápices desechables para corte y coagulación
8.3.2 Diez placas de pacientes bipolar adhesivas desechables (opcional, si el equipo lo requiere)
8.3.3 Dos cables reusables para placas desechables (opcional, si el equipo lo requiere)
8.3.5 Un pedal
8.3.6 Un carro de transporte en material inoxidable con freno en mínimo dos de sus ruedas
8.3.7 Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 metros de longitud
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
8.4 GARANTIA |  |  | 8.4.1 1 AÑO

## RX PORATIL (hidden)
ITEM 09 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
9.1 Generales |  | 9.1.1 Equipo de Rayos - X portatil
9.1.2 Tipo digital directo
9.2 Generador de Rayos - X | 9.2.1 Potencia de salida |  | Mínimo 2,5 kW
| 9.2.2 Tensión acumulada |  | Entre 40 y 150 kV.
9.3 Tubo de rayos X |  | 9.3.1 Tipo de anodo giratorio o estacionario
9.3.2 Puntos focales mínimo 2. Menor o igual a 0.7mm y menor o igual a 1.3 mm
9.5 Colimador | 9.5.2 Rotación |  | Mínimo 45°
9.5.3 Multiplano (variacion de la apertura y cierre del colimador automatico o manual )
9.6 Alimentación eléctrica |  | 9.6.1 Alimentación eléctrica 110 V, 50 60 Hz
9.6.2 Incluye batería
9.7 Conectividad |  | 9.9.2 Transferencia de imágenes al RIS/HIS
9.9.3 DICOM
9.7 Accesorios |  | Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 2 gonadas
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
9.4 GARANTIA |  | 9.4.1 1 AÑO

## EQUIPO DE ORGANOS (hidden)
ITEM 10 EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
10.1 Otoscopio |  | 10.1.1 Estructura | a. Portátil
b. Sistema sellado para otoscopia
|  | 10.1.2 Tipo de iluminación | Con iluminación LED
|  | 10.1.3 Fibra óptica | Otoscopio con sistema de fibra óptica en cabezal
10.2 Oftalmoscopio |  | 10.2.1 Bombillo | Con iluminación LED
|  | 10.2.2 Componentes | Cabezal del oftalmoscopio
|  | 10.2.3 Estructura y características ópticas | a. Ajuste de dioptrías con rueda de paso continuo dentro del rango de (-) 25 o menor a (+) 40 o mayor
b. Filtro azul
10.3 Accesorios |  | 10.3.1 Conos desechables para otoscopio x 100 unidades
10.3.2 Un juego de baterías por equipo
10.3.3 un bombillo para otoscopio
10.3.4 un bombillo para oftalmoscopio
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
10.5 GARANTIA | 10.4.1 1 AÑO

## ESCALERILLA DE DOS PASOS (hidden)
ITEM 11 ESCALERILLA DE DOS PASOS
ESPECIFICACIONES
12.1 Generales |  | 12.1.1 Estructura | a. Metálica
b. Tubo redondo
c. 2 Pasos (escalones) en material metálico con superficie anti deslizable
12.2 Seguridad |  | Con tapones antideslizantes en cada una de las patas de la escalerilla
11.5 GARANTIA | 11.4.1 1 AÑO

## FONENDO (hidden)
ITEM 11 FONENDOSCOPIO
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
11.1 Generales | 11.1.1 Fabricación |  | Arco y auriculares de acero inoxidable o Titanio
| 11.1.2 Funcionamiento |  | Biaural
| 11.1.3 Longitud |  | Mínimo 60 cm
11.2 Olivas | 11.2.1 Tipo de ajuste |  | Giratorias o con sistema de presión
| 11.2.2 Diseño |  | a. Ergonómicas
b. Intercambiables
| 11.2.3 Material |  | Libre de látex, lavables
11.3 Tubo | 11.3.1 Material |  | Tubo en Y, plástico, PVC, Silicona, entre otros.
11.4 Campana para auscultación adulta y pediátrica | 11.11.1 Diseño |  | Anillo o aro anti frío
11.5 Accesorios | 11.5.1 Olivas |  | Mínimo dos juegos de olivas flexibles libres de látex, lavables
| 11.5.2 Membrana |  | Mínimo 1 Membrana o diafragma acústico por campana.
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
11.4 GARANTIA |  | 11.4.1 1 AÑO

## INCUBADORA DE TRANSPORTE
ITEM 03 INCUBADORA DE TRANSPORTE
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | LM INSTRUMENTS S.A. |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A.
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
3.1 Generales | 3.1.1 Control |  | Microprocesador |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
| 3.1.2 Estructura |  | a. Puertas laterales y con acceso frontal | X |  |  | X
|  |  | b. Con mínimo tres (3) ventanas de acceso. | X |  |  | X
|  |  | c. Con mínimo dos tubos pasacanulas al interior de la cámara | X |  |  | X |  | SUBSANADO
|  |  | d. Con carro de transporte rodante |  | X | No se especifica sobre cual de las opciones de carro de transporte estan ofertando. | X |  | SUBSANADO
| 3.1.3 Display |  | a. Pantalla LCD, TFT o display LED | X |  |  | X |  | SUBSANADO
|  |  | b. Visualización de los parámetros de: temperatura modo aire, modo piel | X |  |  | X
| 3.1.4 Indicadores |  | a. Potencia del calefactor | X |  |  | X |  | SUBSANADO
|  |  | b. Nivel de carga de la batería |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  |  | c. Conexión de fuente de alimentación |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
| 3.1.5 Alarmas audibles y visibles de: |  | a. Temperatura del aire y de piel |  | X | No se especificaen la ficha tecnica que tipos de alarmas | X
|  |  | b. Falla del sistema de calefacción |  | X | No se especificaen la ficha tecnica que tipos de alarmas | X |  | SUBSANADO
|  |  | c. Fallo en el sensor de piel |  | X | No se especificaen la ficha tecnica que tipos de alarmas | X |  | SUBSANADO
|  |  | d. Fallo del suministro eléctrico |  | X | No se especificaen la ficha tecnica que tipos de alarmas | X
|  |  | e. Nivel de carga de la batería |  | X | No se especificaen la ficha tecnica que tipos de alarmas | X |  | SUBSANADO
| 3.1.6 Otros |  | a. Con soporte para cilindro de oxígeno |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
|  |  | b. Con nivel de ruido de máximo 60 dB |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
| 3.1.7 Controles |  | a. De temperatura modo aire mínimo 22 oC, máximo 39 oC con exactitud de 0,3 oC |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
|  |  | b. De temperatura modo piel mínimo 34 oC, máximo 38 °C con exactitud de 0,3 oC |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
| 3.1.8 Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 - 60Hz |  | X | Se evidencia que no cumple el rango requerido. | X |  | SUBSANADO
3.2 Ruedas | 3.2.1 Cantidad |  | 4 |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
| 3.2.2 Sistema de freno |  | En minimo 2 de sus ruedas |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
3.3 Sistema de respaldo de alimentación eléctrica | 3.3.1 Autonomía |  | mínimo 1 hora |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
3.4 Accesorios |  | 3.4.1 Un Colchón en material impermeable, lavable, antialérgico y anti – fluidos |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  | 3.4.2 Dos sensores de temperatura de piel |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  | 3.4.3 Un Atril |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  | 3.4.4 Cinco (5) Microfiltros de aire |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  | 3.4.5 Un Cable de alimentación eléctrica de mínimo 2 m de longitud |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
3.5 GARANTIA |  | 3.5.1 1 AÑO |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X

## LAMPARA PIELITICA
ITEM 04 LAMPARA PIELITICA
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4 |  |  | PROPONENTE 5 |  |  | PROPONENTE 6 |  |  | PROPONENTE 7
|  |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA |  |  | ULTRA SCHALL DE COLOMBIA |  |  | SOPORTE VITAL S.A |  |  | CI COLOMBIAN MED S.A.S |  |  | EMCO S.A. |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. |  |  | JOMEDICAL
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
4.1 Generales | 4.1.1 Estructura |  | a. Cabezal sencillo | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | b. Control de encendido y apagado | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | c. Con sistema de brazo escualizables | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE EVIDENCIA ESTA INFORMACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA. | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 4.1.2 Características de luz |  | a. Lámpara tipo LED, luz fría | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | b. Vida útil de los LEDS de mínimo 40.000 horas | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | c. Campo mínimo de luz regulable de 16 cm hasta 30 cm máximo | X |  |  | x |  |  | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE EVIDENCIA ESTA INFORMACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA. | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | d. Con rango de temperatura de entre 3500 °K – 5800 °K | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
| 4.1.3 Ruedas |  | Base de mínimo 4 ruedas con freno | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE EVIDENCIA ESTA INFORMACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA. | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
| 4.1.4 Alimentación eléctrica |  | a. Una batería recargable con autonomía mínimo de 3 horas (opcional) | X |  |  | X |  | SUBSANADO, INCLUIDO CON EL EQUIPO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  |  | b. Eléctrica de 110-120V / 50 – 60 Hz | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
4.2 Accesorios |  |  | 4.2.2 Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud. | X |  |  | X |  | EL PROVEEDOR ALLEGA CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE ACCESORIOS, SUBSANA EL ITEM | X |  | SUBSANADO |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE EVIDENCIA ESTA INFORMACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA. | X |  |  | X |  |  | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
4.3 GARANTIA |  | 4.3.1 1 AÑO |  | X |  | 1 AÑO | X |  | EL PROVEEDOR ALLEGA CARTA DE COMPROMISO DE GARANTÍA | X |  | SUBSANADO |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR DEBIDO A QUE LA GARANTIA DEBE SER EXPEDIDA POR EL MISMO. | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X

## LARINGOSCOPIO (hidden)
ITEM 14 LARINGOSCOPIO
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
14.1 Mango | 14.1.1 Tipo |  | Portátil de fibra óptica
| 14.1.2 Batería |  | Con batería recargable
14.2 Hojas | 14.2.1 Tipo |  | Hojas de fibra óptica
14.3 Bombillo | 14.3.1 Fuente |  | Bombillo tipo led
14.4 Accesorios | 14.4.1 Hojas adulto rectas numero 3 y 4. Cantidad: 1 por cada número.
14.4.2 Hojas adulto curvas números 2 y 4. Cantidad: 1 por cada número.
14.4.2 Hoja adulto curva número 3. Cantidad: 2 unidades.
14.4.1 Hojas pediátricas rectas numero 0, 1 ,2 y 3. Cantidad: 1 por cada número.
14.4.3 Un bombillo LED de repuesto
14.4.4 Un juego o par de baterías recargables de repuesto
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
14.5 GARANTIA |  | 14.5.1 1 AÑO

## MAQUINA DE ANESTESIA
ITEM 05 MAQUINA DE ANESTESIA
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
[6 empty] | L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S |  |  | M&D MEDICAL DEVICES S.A.S. |  |  | G BARCO S.A. |  |  | JOMEDICAL
[6 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
5.1 Sistema de Anestesia |  | 5.1.1 Alimentación neumática |  | Con entrada de aire y oxígeno acorde con el tipo de conexión existente en la entidad |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5.1.2 Función de reconocimiento de gases |  | Analizador de gases anestésicos que identifique minimo: halotano, isoflurano, enflurano, desflurano, sevoflurano, CO2 y O2 |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.1.3 Tipo de Energía |  | Eléctrica y neumática |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5.1.4 Alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5.1.5 Compatibilidad con pacientes |  | Apta para pacientes adulto, pediátrico y neonatos |  | X |  |  | X |  |  | X
5.2 Ventilador |  | 5.2.1 Tipo |  | Con ventilador de control electrónico |  | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.2.2 Pantalla |  | Display a color estándar o táctil LCD o TFT |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | 5.2.3 Rango de presión de entrada |  | 30 a 100 psi |  |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 5.2.4 Modos Ventilatorios |  | a. Manual y espontaneo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | c. Presión control (PCV) |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | d. Presión soporte (PSV) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | e. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) |  | X | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | f. SIMV + PS |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X
[5 empty] | a.1. Valor superior de 1,4 litros o mayor o su equivalente | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  |  |  | b. Frecuencia respiratoria | b.1 Valor inferior de 4 rpm o menor | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
[5 empty] | b.2 Valor superior de 50 rpm o mayor | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | c. Presión positiva al final de la espiración (PEEP) | c.1 Valor inferior de 4 cm de H2O o menor o su medida equivalente | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
[5 empty] | c.2 Valor superior de 20 cm H2O o mayor o su medida equivalente | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | d. Presión inspiratoria o control de presión | d.1 Valor inferior de 5 cm H20 o menor o su medida equivalente | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
[5 empty] | d.2 Valor superior de 40 cm H2O o mayor | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | e. Presión soporte | e.1 Valor inferior de 5 cm H2O o menor | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
[5 empty] | e.2 Valor superior de 30 cm H2O o mayor | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | f. Fracción inspirada de oxigeno (FiO2) | f.1 Valor inferior de 21% | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
[5 empty] | f.2 Valor superior de 100% | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.2.5 Parámetros ventilatorios monitorizados |  | a. Volumen minuto |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | b. Fi02 |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | c. Frecuencia respiratoria |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | d. Volumen tidal |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | e. Presión media |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | f. Presión pico |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | g. Presión en la vías aéreas |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | h. PEEP |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | i. Datos numéricos de la concentración de los gases inspirados y espirados (sin onda de 02 y NO2) |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
5.3 Sistema respiratorio |  | 5.3.1 Sistemas de seguridad |  | a. Sistema anti mezclas hipoxicas |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | b. Bypass de sistema cerrado a sistema abierto para cambio de cal sodada |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  |  |  | c. Sistema de evacuación de gases de tipo activo y/o tipo pasivo. |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | d. con sistema de calefacción en el sistema respiratorio y sensor de flujo distal o con sistema de control de condensación de humedad en el sistema respiratorio |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  |  |  | e. Con sistema de bloqueo mecánico que garantice la seguridad en el anclaje del absorbedor a la máquina. |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.3.2 Alarmas |  | a. Con alarmas audibles y visibles para todos los parámetros ventilatorios altos y bajos: |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | b. FiO2 |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | c. volumen minuto |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | d. baja presión de oxígeno |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | e. Presión pico |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | f. Apnea |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | g. Frecuencia respiratoria |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | h. Falla o cambio del sensor de oxígeno |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | i. falla en el sensor de flujo o presión |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | j. PEEP |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | k. Concentración de gases anestésicos |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | l. CO2, EtCO2 |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | m. oclusión y desconexión del circuito paciente |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | n. indicador de fuente de alimentación AC o DC |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | o. falla del suministro eléctrico. |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
5.4 Trolley de la máquina |  | 5.4.1 Espacio para vaporizadores |  | La máquina de anestesia debe contar con mínimo dos espacios aptos para vaporizadores tipo selectatec |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.4.2 Sistema de freno |  | Freno central o minimo en dos ruedas |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
5.5 Panel de control y seguridad |  | 5.5.1 Opciones de Visualización |  | a. Visualización de parámetros medidos |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  |  | b. Visualización de onda de presión o volumen de las vías aéreas |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
5.6 Accesorios para la máquina de anestesia |  | 5.6.1 Una batería recargable interna con autonomía de mínimo 1 hora |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 5.6.2 Dos canisters reusables |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.6.3 Cinco sensores de flujo reusables por cada tipo de paciente |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | NOTA: el caso de máquinas de anestesia que oferten tecnologías superiores en sensores de flujo con vida útil igual a la del equipo, la cantidad solicitada será de mínimo 2 sensores por máquina, siempre y cuando el proponente certifique en ficha técnica dicho nivel de vida útil y compatibilidad para todos los pacientes. | [8 empty] | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.6.4 Diez circuitos adultos desechables con balón libre de látex de 2 litros |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.6.5 Diez circuitos pediátricos desechables con balón libre de látex de 1 litro |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.6.6 Un paquete de trampas de H20 x 20 para Capnografía |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.6.7 Un paquete de líneas de muestreo x 20 para Capnografía |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.6.8 Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | 5.6.9 Una manguera de aire y oxígeno con acoples tipo (LOS CONECTORES SERAN SEGÚN LAS CONDICIONES DE INSTALACION DE LA ENTIDAD) |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
LA MÁQUINA DE ANESTESIA DEBE CONTAR CON UN MONITOR MULTIPARÁMETROS PARA CIRUGÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
5.7 Monitor Multiparámetros | 5.7.1 Programación de paciente | Programable adulto, pediátrico y neonatal |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
| 5.7.2 Tipo de pantalla | Pantalla a color LCD o TFT |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 5.7.3 Tamaño de la pantalla | Pantalla estándar o táctil de mínimo 10 pulgadas |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 5.7.4 Parámetros medidos | a. Medición de ecg de 5 derivadas y onda en tiempo real |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | b. Medición de frecuencia cardiaca |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | c. Medición de respiración |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | d. Medición de oximetría |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | e. Medición de presión no invasiva modo manual y automático |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | f. Medición de temperatura |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | g. Medición de la profundidad anestésica |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | h. Medición de la presión invasiva |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | i. dos canales de presión invasiva |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 5.7.5 Visualización de datos numéricos | a. Frecuencia cardiaca |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | b. Frecuencia respiratoria |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | c. Porcentaje de SpO2 |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | d. Temperatura |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | e. Presión arterial no invasiva |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | f. Presión invasiva |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | g. Profundidad anestésica |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 5.7.6 Visualización de ondas de: | a. Ecg |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | b. Respiración |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | c. SpO2 |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | d. Pletismografía |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
|  | e. IBP |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | f. Profundidad anestésica |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 5.7.7 Indicadores en pantalla de: | a. Estado de la batería |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | b. Alarmas |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | c. Alimentación |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | d. Con textos y funciones en pantalla en idioma castellano |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
| 5.7.8 Batería | a. Autonomía | mínimo 60 minutos |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 5.7.9 Alarmas y sistemas de protección | a. Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros: SPO2, Ecg, Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria, IBP, PANI (sistólica, diastólica y media), temperatura, Profundidad anestésica |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | b. Protección contra desfibrilación y electrobisturis |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
| 5.7.10 Alimentación eléctrica | 110-120 VAC / 50 – 60Hz |  |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 5.7.11 Accesorios | a. Dos brazaletes adultos reutilizables libres de látex |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | b. Dos brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex de cada una de las siguientes referencias: 5 y 7” |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | c. Una caja por cada tamaño de brazaletes desechables neonatales para las referencias No. 1, 2, 3 y 4 |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | d. Una Interface de presión arterial no invasiva de mínimo 2 m de longitud con acople rápido |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | e. Un sensores de oximetría de dedo tipo pinza adulto reutilizables |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | f. Un sensores de oximetría tipo pinza pediátrico reutilizables |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | g. Un sensores de oximetría reutilizables tipo wrap neonatal |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | h. Una caja de sensores de oximetría desechables neonatales |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | i. Una Interface de SpO2 de mínimo 2 m de longitud |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | j. Un sensores de temperatura de piel |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | k. Un sensores de temperatura transesofágico (Uno adulto y uno pediátrico) |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | l. Una Interfaces de ecg de cinco derivaciones |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | m. Dos juegos de latiguillos x 5 |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | n. Un Juego de electrodos ecg x 100 |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | o. Una Interface de medición de profundidad anestésica |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | p. 1 caja por 10 sensores de profundidad anestésica adulto, con fecha de vencimiento no menor a dos años contados a partir de la fecha de instalación de la máquina |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | q. 1 caja por 10 sensores de profundidad anestésica pediátrico/neonatal, con fecha de vencimiento no menor a dos años contados a partir de la fecha de instalación de la máquina |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | r. Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
5.8 GARANTIA |  | 5.8.1 1 AÑO |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X

## MESA DE NOCHE (hidden)
ITEM 18 MESA DE NOCHE HOSPITALARIA
ESPECIFICACIONES
18.1 Generales |  | 18.1.1 Estructura | a. Plástico ABS o metálica
b. Minimo 1 cajón superior
c. Cajón inferior con puerta para almacenar las pertenencias del paciente
18.2 Ruedas |  | a. Con 4 ruedas
b. Con freno en minimo 2 de ellas
18.3 GARANTIA | 18.3.1 6 meses

## MESA PUENTE (hidden)
ITEM 19 MESA PUENTE
ESPECIFICACIONES
19.1 Generales |  | 19.1.1 Estructura | Plástico ABS o metálica
|  | 19.1.2 Altura | Con altura graduable
|  | 19.1.3 Longitud | Máximo 80 cm
|  | 19.1.4 Capacidad de peso | Máximo 20 kilos
19.2 Ruedas |  | a. Con 4 ruedas
b. Con freno en minimo 2 de ellas
19.3 GARANTIA | 19.3.1 6 meses

## MESA DE CIRUGIA (hidden)
ITEM 16 MESA QUIRURGICA
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
16.1 Generales | 16.1.1 Control |  | Electrohidráulico o electromecánico
| 16.1.2 Columna, superficie de la mesa y guías laterales |  | En acero inoxidable
| 16.1.3 Tablero superior de la mesa |  | Radio traslúcido
| 16.1.4 Estructura |  | a. En acero inoxidable
b. Bloqueo de movimientos central y desde el control remoto
c. Con indicador visual de estado de carga de la batería
| 16.1.5 Freno de mesa |  | Central
| 16.1.6 Control de movimientos |  | a. Ascenso/descenso
b. Trendelemburg mínimo +25°
c. Anti-Trendelemburg mínimo - 25°
d. Inclinación lateral mínimo ± 20°
e. Elevador de riñón
f. Movimientos de flex y reflex
g. Movimiento longitudinal de mínimo 250 mm, que permita el ingreso de equipos de RX o Arcos en C
h. Con puesta a "0" automática
| 16.1.7 Placa de espalda |  | Con ajuste de inclinación
| 16.1.8 Placa de cabeza o cabezal |  | a. Plano
b. Inclinable
c. Desmontable
| 16.1.9 Placa de piernas |  | a. Divididas
b. Desmontables
c. Con movimiento horizontal
d. Inclinación vertical
| 16.1.10 Compatibilidad |  | Para todo tipo de procedimientos quirúrgicos incluidos los ginecológicos
| 16.1.11 Capacidad máxima dinámica de carga |  | 180 kg o superior
| 16.1.12 Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 - 60Hz
16.2 Apoyabrazos | 16.2.1 Inclinable |  | Girables
| 16.2.2. Regulable en altura |  | De forma mecánica o por medio de soportes
| 16.2.3 Regulable horizontalmente |  | mecanismo de ajuste angular horizontal
| 16.2.4 Cantidad |  | 2
16.3 Accesorios |  | 16.3.1 Dos (2) soportes de brazo de ubicación ambidiestra
16.3.2 Un Soporte para cadera
16.3.3 Dos soportes de pierna o perneras
16.3.4 Correa para fijación de cuerpo
16.3.5 Cuatro bridas fijadoras de accesorios sobre rieles
16.3.6 Un arco de anestesia
16.3.7 Un control de ajuste de movimientos y funciones alámbrico o un control remoto inalámbrico
16.3.8 Un panel integrado de emergencia, de control de funciones en mesa
16.3.9 Un adaptador o fuente de alimentación a 120 V
16.3.10 Dos mesa para instrumental quirúrgico (Mesa de mayo)
16.3.11 Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud
16.3.12 Un juego de colchonetas Fabricada en espuma de alta densidad, Con sello hermético a prueba de fluidos con memoria, Antibacterial y conductivo, Dimensiones: acordes a la mesa y con un espesor de 10 cm, Espuma con Tapizado aséptico (sin costuras), ignifuga, Radiotraslucida y antiestática
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
16.4 GARANTIA | 16.4.1 1 AÑO

## MESA DE PARTOS
ITEM 06 MESA DE PARTOS
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  | TECNICAELECTROMEDICA |  |  | G BARCO S.A. |  |  | JOMEDICAL
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
6.1 Generales | 6.1.1 Sistema | a. Electrohidráulico o electromecánico | X |  |  | X |  |  | X
|  | b. Para atención de partos | X |  |  | X |  |  | X
| 6.1.2 Estructura | a. En acero inoxidable | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | b. Con base rígida | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | c. Chasis con cuatro (4) ruedas | X |  |  | X |  |  | X
|  | d. Freno central | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | e. Mando manual (control) y mando en la columna de la mesa | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | f. Con columna de elevación | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
| 6.1.3 Movimientos | a. Ascenso y descenso (Hi – low) | X |  |  | X |  |  | X
|  | b. Inclinación lateral izquierda – derecha | X |  |  | X |  |  | X
|  | c. Trendelemburg y Antitrendelemburg | X |  |  | X |  |  | X
|  | d. Flex y reflex | X |  |  | X |  |  | X
| 6.1.4 Placa de piernas | Desmontables | X |  |  | X |  |  | X
| 6.1.5 Soporte de pies o taloneras | Desmontables | X |  |  | X |  |  | X
| 6.1.6 Soporte de brazos | a. Desmontables | X |  |  | X |  |  | X
|  | b. Inclinables | X |  |  | X |  |  | X
| 6.1.7 Capacidad de carga | a. Estática mínima de 200 Kg | X |  |  | X |  |  | X
|  | b. Segura de trabajo mínima de 180 Kg | X |  |  | X |  |  | X
| 6.1.8 Fuente | Alimentación eléctrica 110-120V/ 50 - 60Hz | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
| 6.1.9 Accesorios | a. Dos cubetas intercambiables para desechos orgánicos e inorgánicos producidos en las intervenciones obstétricas | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | b. Dos soportes de brazos | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  | c. Dos soportes de pies o taloneras | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
6.2 GARANTIA | 6.2.1 1 AÑO |  | X |  | 1 AÑO | X |  | SUBSANADO | X

## MONITOR DE SIGNOS (hidden)
ITEM 18 MONITOR DE SIGNOS VITALES
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
18.1 Generales | 18.1.1 Tipo |  | Monitor modular, Preconfigurado o mixto
| 18.1.2 Programable |  | Adulto, pediátrico y neonatal
| 18.1.3 Configuración de alarmas |  | Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros
| 18.1.4 Sistemas de protección y seguridad |  | Protección contra desfibrilación y electrobisturis
| 18.1.5 Alimentación eléctrica |  | Tipo hospitalaria 110-120 VAC/ 60 Hz.
| 18.1.6 Mediciones de |  | a. ECG de 5 derivadas y onda en tiempo real
b. Frecuencia cardiaca con resolución menor o igual a 2 LPM
c. Respiración
d. Oximetría con resolución menor o igual a 1%; precisión menor o igual a 2%
e. Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg.
18.2 Pantalla | 18.2.1 Tipo |  | Pantalla LCD o TFT a color
| 18.2.2 Tamaño |  | Mínimo de 10"
| 18.2.3 Visualización de datos numéricos. |  | a. Frecuencia cardiaca
b. Frecuencia respiratoria
c. Porcentaje de SpO2
d. Presión arterial no invasiva
| 18.2.4 Visualización de ondas de: |  | a. ECG
b. Respiración
c. Pletismografía – Spo2
| 18.2.5 Indicadores en pantalla de: |  | a. Estado de batería
b. Alarmas
c. Alimentación
d. Tendencias para todos los parámetros
18.3 Accesorios |  |  | 18.18.1 Batería recargable con autonomía de mínimo tres horas
18.18.2 Dos brazaletes adultos reutilizables libres de látex
18.18.3 Dos brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex
18.18.4 Una Interface de presión arterial no invasiva (PANI) de mínimo 2 metros de longitud
18.18.5 Un sensor de oximetría tipo soft o pinza adulto reutilizables
18.18.6 un sensores de oximetría tipo soft o pinza pediátrico reutilizables
18.18.7 Una Interface de SPO2 de mínimo 2 metros de longitud
18.18.8 Una Interface de ECG con cinco derivaciones de mínimo 2 metros de longitud
18.18.9 Mínimo 100 electrodos para ECG
18.18.10 Un carro de transporte en acero inoxidable con canastilla para accesorios
18.18.11 Un Cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud o no invasivo
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
18.4 GARANTIA |  | 18.4.1 1 AÑO

## NEVERA 50 LITROS
ITEM 07 NEVERA PARA MEDICAMENTOS 50 LTS
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CI COLOMBIAN MED S.A.S |  |  | TECNOSALUD AMERICA S.A |  |  | IMCARE S.A.S.
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
7.1 Generales | 7.1.1 Composición |  | Un (1) cuerpo vertical, no Frost. Descongelamiento automático. | X |  |  | X |  |  | X
| 7.1.2 Datos |  | Controlador con display. | X |  |  | X |  |  | X
| 7.1.3 Cámara y entrepaños |  | a. Gabinete en material inoxidable |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN DE ESTE ÍTEM. | X |  |  | X
|  |  | b. Con divisiones o estantes | X |  |  | X |  |  | X
| 7.1.4 Volumen neto |  | minimo 50 litros | X |  |  | X |  |  | X
| 7.1.5 Control |  | Microprocesador; con Mínimo dos sensores o sondas para medir temperatura. |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN DE ESTE ÍTEM. |  | X | EL PROPONENTE SUBSANOSIN EMBARGO NO CUMPLE CON EL ITEM | X |  | SUBSANADO
| 7.1.6 Alarmas visibles y audibles |  | a. Para baja y alta temperatura programables. | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
|  |  | b. Para fallo de energía. | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 7.1.7 Temperatura |  | De 2 a 8 °C. | X |  |  | X |  |  | X
| 7.1.8 Puerta |  | a. Puerta panorámica con vidrio templado. | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | b. Con sistema de cierre de seguridad. | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 7.1.9 Fuente |  | Alimentación eléctrica 110-120V / 50 – 60 Hz. | X |  |  | X |  |  | X
| 7.1.10 Accesorios |  | Con un Termohigrómetro con rango de medición de 0 a 50 °C y rango de medición de humedad relativa de 10 a 99% y un termómetro de maximas y minimas, deben venir calibrados |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIA INFORMACIÓN DE ESTE ÍTEM. |  | X | EL PROPONENTE SUBSANOSIN EMBARGO NO CUMPLE CON EL ITEM | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
7.4 GARANTIA |  | 7.4.1 1 AÑO |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO

## NEVERA 270 LITROS
ITEM 08 NEVERA PARA MEDICAMENTOS 270 LTS
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | BPL MEDICAL S.A.S |  |  | CI COLOMBIAN MED S.A.S |  |  | TECNOSALUD AMERICA S.A |  |  | IMCARE S.A.S.
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
8.1 Generales | 8.1.1 Composición |  | Un (1) cuerpo vertical, no Frost. Descongelamiento automático. | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  |  | X
| 8.1.2 Datos |  | Controlador con display. | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  |  | X
| 8.1.3 Cámara y entrepaños |  | a. Gabinete en material inoxidable | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  |  | X
|  |  | b. Con divisiones o estantes | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  |  | X
| 8.1.4 Volumen neto |  | 270 A 350 litros | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  |  | X
| 8.1.5 Control |  | Microprocesador; con Mínimo dos sensores o sondas para medir temperatura. |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBASANAR PUESTO QUE ESTA INFORMACIÓN NO SE EVIDENCIA EN LA FICHA TÉCNICA. |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. |  | X | EL PROPONENTE SUBSANOSIN EMBARGO NO CUMPLE CON EL ITEM | X |  | SUBSANADO
| 8.1.6 Alarmas visibles y audibles |  | a. Para baja y alta temperatura programables. | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
|  |  | b. Para fallo de energía. |  |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 8.1.7 Temperatura |  | De 2 a 8 °C. | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  |  | X
| 8.1.8 Puerta |  | a. Puerta panorámica con vidrio templado. | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  |  | X
|  |  | b. Con sistema de cierre de seguridad. | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 8.1.9 Fuente |  | Alimentación eléctrica 110-120V / 50 – 60 Hz. | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  |  | X
| 8.1.10 Accesorios |  | Con un Termohigrómetro con rango de medición de 0 a 50 °C y rango de medición de humedad relativa de 10 a 99% y un termómetro de maximas y minimas, deben venir calibrados |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBASANAR PUESTO QUE ESTA INFORMACIÓN NO SE EVIDENCIA EN LA FICHA TÉCNICA. |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  | SUBSANADO | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
8.4 GARANTIA |  | 8.4.1 1 AÑO |  | X |  |  |  | X | EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR PUESTO QUE NO SE ESPECIFÍCA LA NEVERA A EVALUAR. | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO

## BASCULA PESA BEBES
ITEM 09 BASCULA PESA BEBES
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4 |  |  | PROPONENTE 5 |  |  | PROPONENTE 6
|  |  | TECNICAELECTROMEDICA |  |  | ULTRA SCHALL DE COLOMBIA |  |  | LM INSTRUMENTS S.A. |  |  | G BARCO S.A. |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. |  |  | HOSPIOFFICE S.A.S
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
9.1 Generales | 9.1.1 Tipo | Báscula digital | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.2 Clase | Bascula de sobremesa | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.3 Sistema | Electrónico | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.4 Capacidad de carga | Minimo 20kg | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.5 División de escala o resolución | De máximo 10 gramos, y 20 gramos para pesos superiores de 10Kg | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.6 Unidades de medida | Kg | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.7 Display | Tipo LED o LCD | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.8 Teclado | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.9 Fuente de alimentación eléctrica | Baterías recargables incluidas con el equipo y alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC | X |  |  | X |  |  |  | X | Se evidencia baterias, sin embargo no se evidencia que sean recargables |  | X | Se evidencia baterias, sin embargo no se evidencia que sean recargables | X |  | SUBSANADO |  | X | Se evidencia baterias, sin embargo no se evidencia que sean recargables
| 9.1.10 Funciones | a. Tara | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | b. Hold | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | c. Apagado automático | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 9.1.11 Accesorios | a. Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
|  | b. Infantómetro | X |  |  | X |  | EL PROVEEDOR ALLEGA CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE ACCESORIOS, SUBSANA EL ITEM |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
|  | c. Dos colchonetas de pesado | X |  |  | X |  | EL PROVEEDOR ALLEGA CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE ACCESORIOS, SUBSANA EL ITEM |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
|  | d. Topes para cabeza y pies | X |  |  | X |  | EL PROVEEDOR ALLEGA CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE ACCESORIOS, SUBSANA EL ITEM |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
|  | e. Dos cintas métricas | X |  |  | X |  | EL PROVEEDOR ALLEGA CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE ACCESORIOS, SUBSANA EL ITEM |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
9.2 GARANTIA | 9.2.1 1 AÑO |  | X |  | 1 AÑO | X |  | EL PROVEEDOR ALLEGA CARTA DE COMPROMISO DE GARANTÍA, SUBSANA EL ITEM |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar | X |  |  | X

## REGULADOR DE OXIGENO
ITEM 10 REGULADOR DE OXIGENO CON FUJOMETRO
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
HOSPITECNICA S.A.S.
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
10.1 Generales | 10.1.1 Medidor de presion de entrada | Manometro | X
| 10.1.2 presion de entrada | de 0 a 4000 psi | X
| 10.1.3 Medidos de flujo de salida | flujometro | X
| 10.1.4 flujo de salida | de 0 a 15 litro por minuto | X
| 10.1.5 Conexión | CGA 540 | X
| 10.1.4 Conexión de salida | Rosca macho para humidificador | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
10.2 GARANTIA | 10.2.1 1 AÑO |  | X |  | SUBSANADO

## FLUJOMETRO DE PARED
ITEM 11 FUJOMETRO DE PARED
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2
|  |  | HOSPIOFFICE S.A.S |  |  | HOSPITECNICA S.A.S.
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
11.1 Generales | 11.1.1 Adaptador a pared | Chemetron |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
| 11.1.3 Medidos de flujo de salida | flujometro |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
| 11.1.4 flujo de salida | de 0 a 15 litro por minuto | X |  |  | X
| 11.1.5 Conexión | CGA 540 | X |  |  | X
| 11.1.4 Conexión de salida | Rosca macho para humidificador |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
11.2 GARANTIA | 11.2.1 1 AÑO |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO

## RESUCITADOR NEONATAL
ITEM 12 RESUCITADOR NEONATAL
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  | TECNICAELECTROMEDICA |  |  | LM INSTRUMENTS S.A. |  |  | G BARCO S.A.
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
12.1 Generales | 12.1.1 Resucitador | 12.1.1 Manómetro de aguja de -10 a 80 cmH2O | X |  |  | X |  |  | X
|  | 12.1.2 Conexión de salida de gas para empate con piezas en T | X |  |  | X |  |  | X
|  | 12.1.3 Control de PIP | X |  |  | X |  |  | X
|  | 12.1.4 Caudal de entrada de gas de 5Lts a 15 Lts por minuto | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
|  | 12.1.5 Presión inspiratoria pico (PIP) entre 2 a 75 cmH2O en relación al caudal de entrada. | X |  | SUBSANADO |  | X | No cumple con el rango requerido |  | X | el intervalo ofertado no cumple con las caracteristicas de la ficha tecnica
|  | 12.1.6 Presión PEEP de 1 a 25 cmH2O en relación al caudal de entrada. | X |  | SUBSANADO |  | X | No cumple con el rango requerido |  | X | el intervalo ofertado no cumple con las caracteristicas de la ficha tecnica
|  | 12.1.7 Rango de temperatura de funcionamiento: de -18 a 50 °C hasta 95% de humedad | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 12.1.2 Blender | Blender con flujometro de 0 a 15 LPMs | X |  |  |  | X | No cumple con el rango requerido |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
| 12.1.3 Humidificador de base calefactora | 12.1.3.1 Control independiente en la cámara y el circuito. | X |  | SUBSANADO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
|  | 12.1.3.2 Alarmas auditivas y sonoras | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
|  | 12.1.3.3 Cámara de alimentación automática con dos flotadores | X |  | SUBSANADO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
|  | 12.1.3.4 Control de temperatura entre 37°C y 31° C | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar
12.2 Accesorios |  | 12.2.1 10 Línea de suministro de GAS | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.2 1 Adaptador de entrada de gas | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.3 1 pulmón de prueba | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.4 1 tapa de liberación de presión máxima de recambio | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.5 10 circuitos con pieza en T para reanimación de lactantes | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.6 10 Máscaras de reanimación de lactantes | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.7 Atril ecualizable con soporte neonatal y soporte para blender | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.8 1 conector de aire y 1 conector de oxigeno | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.9 1 manguera de aire y 1 manguera de oxigeno | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.10 1 Cable calefactor bicalentado | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.11 1 Sensor de temperatura | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
|  | 12.2.12 1 Soporte para humidificador en el atril. | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
12.3 GARANTIA | 12.3.1 1 AÑO |  | X |  | 1 AÑO |  | X | NO SE ADJUNTO CARTA DE GARANTIA |  | X | NO SE ADJUNTO CARTA DE GARANTIA

## SERVOCUNA
ITEM 13 SERVOCUNA
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | SOPORTE VITAL S.A |  |  | LM INSTRUMENTS S.A. |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A.
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
13.1 Generales | 13.1.1 Control |  | Microprocesador | X |  |  | X |  |  | X
| 13.1.2 Estructura |  | a. Acrílicos laterales removibles con 2 o más pasa cánulas. | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  |  | b. Con 4 puertas Acrílicos laterales y frontales removibles | X |  |  |  | X | No se evidencia que sean removibles el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
| 13.1.3 Display |  | a. Pantalla LCD, TFT o display LED | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  |  | b. Visualización de los parámetros de: temperatura modo piel | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
| 13.1.4 Indicadores |  | a. Potencia del calefactor | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  |  | b. Conexión de fuente de alimentación | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
| 13.1.5 Alarmas audibles y visibles de: |  | a. Temperatura de piel | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  |  | b. Falla del sistema de calefacción | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  |  | c. Fallo en el sensor de piel | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  |  | d. Fallo del suministro eléctrico | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
| 13.1.7 Controles |  | De temperatura modo piel mínimo 34 oC, máximo 38 °C con exactitud de 0,3 oC | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
| 13.1.8 Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 - 60Hz |  | X | 127/220V |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X
13.2 Ruedas | 13.2.1 Cantidad |  | 4 | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
| 13.2.2 Sistema de freno |  | En las 4 ruedas | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
13.3 Lámpara de calor radiante o sistema de radiación infrarroja indirecta. | 13.3.1 Rango efectivo de radiación |  | > 1000uW/cm2 | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
13.4 Accesorios |  | 13.4.1 Un Colchón en material impermeable, lavable, antialérgico y anti – fluidos |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  | 13.4.2 Dos sensores de temperatura de piel |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  | 13.4.3 Un Atril |  | X |  | SUBSANADO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
|  | 13.4.5 Un Cable de alimentación eléctrica de mínimo 2 m de longitud |  | X |  | SUBSANADO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
13.5 GARANTIA |  | 13.5.1 1 AÑO |  | X |  | SUBSANADO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item el oferente debe subsanar | X

## SILLA DE RUEDAS
ITEM 14 SILLA DE RUEDAS
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 1
|  |  | ENTIS LTDA |  |  | IMCARE S.A.S. |  |  | JOMEDICAL
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
14.1 Generales | 14.1.1 Apoyabrazos | fijos | X |  |  | X |  |  | X
| 14.1.2 Estructura | Tubería col rollad | X |  |  | X |  |  | X
| 14.1.3 Ruedas traseras | Minimo Calibre 18 | X |  |  | X |  |  | X
| 14.1.4 Ruedas delanteras | De 8” | X |  |  | X |  |  | X
| 14.1.5 Descansa pies | Con altura graduable. | X |  | SUBSANADO |  | X | El oferente no subsana de manera formal puesto que para dar repsuesta a las observaciones tecnicas adjuntas las fichas de los equipos con anotacion a esferos | X
| 14.1.6 Tapicería | En cordobán liso y lavable. | X |  | SUBSANADO |  | X | El oferente no subsana de manera formal puesto que para dar repsuesta a las observaciones tecnicas adjuntas las fichas de los equipos con anotacion a esferos | X
| 14.1.7 Acabados | En cromo | X |  |  | X |  |  | X
| 14.1.8 Capacidad | mínimo 90 Kg | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 14.1.9 Sistema de frenos | Frenos de parqueo | X |  |  | X |  |  | X
14.2 Accesorios | Atril porta sueros con ganchos |  | X |  |  |  | X | El oferente no subsana de manera formal puesto que para dar repsuesta a las observaciones tecnicas adjuntas las fichas de los equipos con anotacion a esferos | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
14.3 Garantía | 14.3.1 1 Año |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X

## SUCCIONADOR
ITEM 27 SUCCIONADOR
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 1
|  |  |  | SOPORTE VITAL S.A |  |  | ALEMKO MEDICAL S.A.S |  |  | LM INSTRUMENTS S.A. |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A.
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
15.1 Generalidades | 15.1.1 Funcionamiento |  | Unidad de succión eléctrica | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 15.1.2 Peso del equipo |  | Máximo 3,5 kg | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO
| 15.1.3 Presión de succión |  | Mínimo 563 mmHg | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 15.1.4 Nivel de ruido |  | Máximo 65 dB | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 15.1.5 Desplazamiento |  | Mínimo 15 l/min | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 15.1.6 Vacuometro |  | Incluye Vacuometro en el panel frontal | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 15.1.7 Perilla de succión o regulador de vació |  | incluye perilla de regulación en el panel frontal | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 15.1.8 Requerimientos eléctricos |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz |  | X | 101 - 240 VAC | X |  |  |  | X | No especifica que tipo de voltaje maneja. | X
15.2 Recipiente de recolección de fluidos | 15.2.1. Material |  | Plástico de 800 ml mínimo | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
15.3 Accesorios | 15.3.1 Un receptal plástico de repuesto de 2 lts |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
| 15.3.2 Mínimo diez (10) unidades de filtros microvianos |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
15.2 GARANTIA |  | 15.2.1 1 AÑO |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el item, el oferente debe subsanar | X

## SUCCIONADOR QUIRURGICO (hidden)
ITEM 28 SUCCIONADOR QUIRURGICO
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
28.1 Generalidades | 28.1.1 Funcionamiento |  | Unidad de succión eléctrica libre de aceite
| 28.1.2 Peso del equipo |  | Máximo 13 kg
| 28.1.3 Presión de succión |  | Mínimo 675 mmHg
| 28.1.4 Nivel de ruido |  | Máximo 55 dB
| 28.1.5 Desplazamiento |  | Mínimo 60 l/min
| 28.1.6 Vacuometro |  | Incluye Vacuometro en el panel frontal
| 28.1.7 Perilla de succión o regulador de vació |  | incluye perilla de regulación en el panel frontal
| 28.1.8 Requerimientos eléctricos |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
28.2 Recipiente de recolección de fluidos | 28.2.1. Material |  | Plástico de 2 lts
28.3 Accesorios | 28.3.1 Un receptal plástico de repuesto de 2 lts
28.3.2 Mínimo diez (10) unidades de filtros microvianos
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
28.2 GARANTIA |  | 28.2.1 1 AÑO

## TENSIOMETRO ANALOGO (hidden)
ITEM 29 TENSIOMETRO ANALOGO
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
29.1 Generales | 29.1.1 Sistema |  | Anaeroide
| 29.1.2 Rango de medición |  | De 0 a 300 mmHg
| 29.1.3 Visualización |  | Manómetro
| 29.1.4 Tolerancia de error |  | un máximo de +/- 3 mmHg
| 29.1.5 Funcionamiento |  | Neumático
29.2 Accesorios |  | 29.2.1 Un brazaletes reusables adulto de dos vía libre de látex
29.2.2 Un brazaletes reusables pediátricos de dos vía, libre de látex
29.2.3 Un Estuche para almacenamiento del equipo
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
29.2 GARANTIA | 29.2.1 1 AÑO

## VENTILADOR DE TRANSPORTE
ITEM 16 VENTILADOR DE TRANSPORTE
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | VENTILADOR FLIGHT 60ª |  |  | VENTILADOR STEPHEN EVEN |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 1
[5 empty] | SOPORTE VITAL S.A |  |  | SOPORTE VITAL S.A |  |  | EMCO S.A |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A.
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
16.1 Generales | 16.1.1 Tipo de paciente |  |  | Adulto, pediátrico | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 16.1.2 Tipo de pantalla |  |  | De mínimo 8" |  | X | 7" | X |  |  | X |  |  | X
| 16.1.3 Alimentación eléctrica |  |  | 110 VAC / 50 - 60 Hz | X |  | SUBSANADO |  | X | 100 -240 V AC, 50-60 Hz | X |  |  | X |  | NO SE EVIDENCIA EN LA FICHA TECNICA
| 16.1.4 Modos ventilatorios |  |  | 16.1.4.1 CMV (Controlado por presión o por volumen) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | 16.1.4.2 AC (Controlado por presión o por volumen) | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X
|  |  |  | 16.1.4.3 SIMV (Controlado por presión o por volumen) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | 16.1.4.4 CPAP (Controlado por presión o por volumen) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | 16.1.4.5 BIPAP (Controlado por presión o por volumen) | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 16.1.5 Alarmas audibles y visibles |  | 16.1.5.1 Frecuencia respiratorio Alta |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | 16.1.5.2 Apena |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | 16.1.5.3 Fugas |  | X |  |  | X |  |  |  | X | EN QUE LITERATURA SE HIZO MOLOGACION QUEE BAJO VOLUMEN TIDAL SE PUEDE CONSIDERAR COMO ALARMA DE FUGAS | X
|  |  | 16.1.5.4 Presión de suministro bajo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | 16.1.5.5 Batería (Baja) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 16.1.6 Compatibilidad de circuito paciente |  | Compatible con circuito universal |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
16.2 Accesorios | 16.2.1 Una batería con autonomía mínima de 2 horas |  |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X
| 16.2.2 Un juego de mangueras de alimentación neumática (aire y oxígeno) compatibles con las tomas de gases medicinales de la institucionales |  |  |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 16.2.3 Un cable de alimentación eléctrica de minimo 2 metros |  |  |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 16.2.4 circuito paciente adulto y pediátrico, 2 unidades por cada tamaño |  |  |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
16.3 GARANTIA |  | 16.3.1 1 AÑO |  |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ADJUNTA CARTA DE GARANTIA | X |  | SUBSANADO | X

## VENTILADOR MECANICO
ITEM 17 VENTILADOR MECANICO
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | VENTILADOR EVOLUTION 3e |  |  | VENTILADOR INSPIRATION 7i |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 4
[5 empty] | SOPORTE VITAL S.A |  |  | SOPORTE VITAL S.A |  |  | L.A.S ELECTROMEDICINA S.A.S
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
17.1 Generales | 17.1.1 Tipo de paciente |  |  | Adulto, pediátrico | X |  |  | X |  |  | X
| 17.1.2 Pantalla |  |  | De mínimo 10" y que permita la visualización de por lo menos 2 curvas con respecto al tiempo | X |  |  | X |  |  | X
| 17.1.3 Alimentación eléctrica |  |  | 110 VAC / 50 - 60 Hz | X |  | SUBSANADO |  | X | 100 - 240 VAC (50/60Hz) | X
| 17.1.3 Modos ventilatorios |  | a. Controlados por volumen | a.1 Ventilación mandatoria controlada | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO
|  |  |  | a.2 Ventilación mandatoria minuto / ventilación con soporte adaptativo o su equivalente | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO
|  |  |  | a.3 Ventilación mandatoria intermitente sincronizada | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | a.4 Ventilación Dual en al menos dos modos controladados por volumen | X |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | a.5 Asistido controlado | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | b. Controlados por presión | b.1 Ventilación con liberación de presión en la vía área / APRV como modo independiente | x |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | b.2 BIPAP/ DUO PAP/ BILEVEL/ BIVEN | X |  |  | X
|  |  |  | b.3 Ventilación mandatoria intermitente sincronizada | x |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | b.4 Ventilación dual en al menos tres modos controlados por presión | x |  |  | X |  |  | X
|  |  | c. Modo en asa cerrada | ASV, MMV o su equivalente | x |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO
|  |  | d. Espontáneos | Presión positiva continua en la vía área / CPAP mas presión soporte | x |  |  | X |  |  | X
|  |  | e. Terapia de o2 | De alto flujo incorporado en el ventilador | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | f. Capnografía | Capnografía volumétrica O etCO2, Vco2, Vt/Vd, Vds y capnograma | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  | SUBSANADO
|  |  | g. Sistema compensación de fugas | Automática al 100% | x |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO
|  |  | h. Compensación de tubo | Automática | X |  |  | X |  |  | X
|  |  | i. Salidas | Nebulizador de medicamentos neumático o mecánico | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO
| 17.1.6 Alarmas audibles y visibles |  | a. Presión en las vías respiratorias alta / baja |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X
|  |  | b. Volumen minuto espirado alto / bajo, |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X
|  |  | c. volumen tidal alto / bajo |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X
|  |  | d. Tiempo de apnea (de 15 a 60 seg) |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X
|  |  | e. Concentración de o2 inspirado alta / baja |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X
|  |  | f. Frecuencia respiratoria alta y baja |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X
|  |  | g. Batería |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X
|  |  | h. Temperatura del gas de ventilación inspirado |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X |  | SUBSANADO
|  |  | i. Fuente de alimentación |  | X |  | SUBSANADO |  | X | no se especifica el tipo de alarma | X |  | SUBSANADO
| 17.1.6 Compatibilidad de circuito paciente |  | Compatible con circuito universal |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO
17.2 Accesorios | 17.1.1 Una batería con autonomía mínima de 2 horas |  |  |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X
| 17.1.2 Un juego de mangueras de alimentación neumática (aire y oxígeno) compatibles con las tomas de gases medicinales institucionales |  |  |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO
| 17.1.3 Un Carro de transporte con canastilla de accesorios. |  |  |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  | SUBSANADO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
17.3 GARANTIA |  | 17.3.1 1 AÑO |  |  | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ADJUNTA CARTA DE GARANTIA | X |  | SUBSANADO

## BIOMBOS (hidden)
ITEM 32 BIOMBO
ESPECIFICACIONES |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
32.1 Generales | 32.1.1 plegables de tres cuerpos
32.1.2 con bisagras de acero inoxidable
32.1.3 Parales con tres cms de grosor
32.1.4 Ruedas delanteras
32.1.5 Material acero
32.1.6 Tela dacrón azul o blanco
32.1.7 De 1,90 cm de alto y 70 cm de ancho cada cuerpo al abrirse los tres cuerpos mide 2,10 cms de ancho
32.1.8 Rodachines de 1 pulgada
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
32.2 Garantía | 32.2.1 6 Meses

## SILLA PATO
ITEM 18 SILLA PATO
ESPECIFICACIONES |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 1
|  | ENTIS LTDA |  |  | IMCARE S.A.S. |  |  | JOMEDICAL
|  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
18.1 Generales | 18.1.1 Silla ligera | X |  |  | X |  |  | X
| 18.1.2 Freno en minimo dos de sus ruedas | X |  |  | X |  |  | X
| 18.1.3 Altura graduable | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la informacion en la ficha tecnica ANEXADA
| 18.1.4 Soporte y tapa para pato plástico, Incluir pato plástico | X |  |  |  | X | El oferente no subsana de manera formal puesto que para dar repsuesta a las observaciones tecnicas adjuntas las fichas de los equipos con anotacion a esferos | X
| 18.1.5 Apoya brazos | X |  |  |  | X | El oferente no subsana de manera formal puesto que para dar repsuesta a las observaciones tecnicas adjuntas las fichas de los equipos con anotacion a esferos | X
| 18.1.6 En material inoxidable | X |  |  | X |  |  | X
| 18.1.7 Capacidad de carga máxima de 90 Kg | X |  | SUBSANADO |  | X | El oferente no subsana de manera formal puesto que para dar repsuesta a las observaciones tecnicas adjuntas las fichas de los equipos con anotacion a esferos | X
| 18.1.8 Ancho del asiento 52cm mínimo | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 18.1.9 Ruedas de 3" | X |  |  | X |  |  | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
18.3 Garantía | 18.3.1 6 Meses | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X

## ECOGRAFO (hidden)
ITEM 34 ECOGRAFO
ESPECIFICACIONES |  |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
34.1 Generales | 34.1.1 Tipo |  | Trolley y no portátil
| 34.1.2 Estructura |  | a. Generales y obstétrica para paciente adulto, pediátrico y neonatal
b. Sistema de almacenamiento de imágenes y sonido
c. Capacidad de almacenamiento de mínimo 500 GB o 2000 imágenes de almacenamiento
d. Teclado alfanumérico con retroiluminación LED
e. Mínimo dos puertos para transductor activo
f. Trolley con gabinete porta transductores y porta gel
g. Con software que permita hacer preajustes de imagen, cálculos, análisis y tendencias configurables además de emitir reportes
h. Control de ganancia y ajuste de la curva TGC
i. Con teclas de acceso rápido
j. Con rango dinámico del sistema de mínimo 96 dB
k. Con selección multifocal
l. Con zoom en tiempo real
m. Con sistema de cálculos y mediciones automáticas y manuales
n. Los textos y funciones en pantalla deben ser configurables al idioma castellano y panel de control puede venir en idioma castellano o ingles
o. Con altavoces integrados
p. Con cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m
| 34.1.3 Aplicaciones |  | a. Abdominal
b. Vascular
c. Partes Pequeñas
d. Músculo esquelético
e. Gineco obstetricia.
| 34.1.4 Puertos de comunicación |  | a. USB
b. DICOM 3.0
c. Unidad de DVD/CD - RW
| 34.1.5 Alimentación eléctrica |  | 110 – 120 VAC/ 50 - 60Hz
34.2 Monitor | 34.2.1 Pantalla |  | a. LED, LCD o TFT, a color
b. Alta definición
c. Mínimo 19"
d. Con movimientos laterales y cambio de altura del brazo de la pantalla
34.3 Imagen | 34.3.1 Modos de imagen |  | a. B (bidimensional)
b. M (movimiento)
c. Doppler color
d. Doppler pulsado
e. Power doppler
34.4 Sondas | 34.4.1 Transductor Convex 2D |  | Un (1) transductor multifrecuencias
| 34.4.3 Transductor Lineal |  | Un (1) transductor multifrecuencias
| 34.4.4 Transductor Endocavitario |  | Un (1) transductor multifrecuencias
34.5 Accesorios |  | 34.5.2 Ruedas de transporte con freno
34.5.4 Una videoimpresora
34.5.5 Mínimo 10 unidades de papel para la videoimpresora
34.5.6 Un tarro de gel de mínimo 500 ml
34.5.7 Con sistema de seguridad para los transductores
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
33.3 GARANTIA | 33.3.1 1 AÑO

## MONITOR FETAL
ITEM 19 MONITOR FETAL
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | MONITOR FETAL BLT F30 |  |  | MONITOR FETAL BTL F50 |  |  | PROPONENTE 4 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 5 |  |  | PROPONENTE 6 |  |  | PROPONENTE 7 |  |  | PROPONENTE 8
|  |  | TECNICA ELECTROMEDICA |  |  | SOPORTE VITAL S.A |  |  | SOPORTE VITAL S.A |  |  | BIOCLINICOS DE COLOMBIA |  |  | M&D MEDICAL DEVICES S.A.S. |  |  | G BARCO S.A. |  |  | HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. |  |  | JOMEDICAL |  |  | KAIKA
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
19.1 Generales | 19.1.1 Frecuencia de ultrasonido | De 1 a 3 MHz | x |  | Proveedor subsana con documento técnico que demuestra cumplimiento del item. |  | X | NO SE ENVIDENCIA LIMITE SUPERIOS |  | X | NO SE ESPECIFICA LIMITE( 1.0MHz, deviation less than ±10％ ) | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia el rango en la ficha tecnica el oferente debe subsanar | X |  |  | X |  |  | X
| 19.1.2 Monitor | Tipo gemelar | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 19.1.3 Rango de frecuencia | FHR entre 20 a 250 LPM, con resolución de 1 LPM y precisión de 2 LPM o menor | X |  |  | X |  | 50bpm ~ 210bpm |  | X | 50bpm ~ 210bpm | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  | SUBSANADO | X
| 19.1.4 Detección de movimiento fetal | Automático | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el oferente debe subsanar | X |  |  | X |  |  | X
| 19.1.5 Rango de toco | De 0 a 100%, con resolución igual o menor al 1 % | X |  | SUBSANADO | X |  | 0~100 units (relative to %) | X |  | 0~100 units (relative to %) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 19.1.6 Espacio de almacenamiento | a. Con conectividad a red de monitoreo y conectividad a PC | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el oferente debe subsanar | X |  |  | X |  |  | X
| 19.1.7 Puertos de conexión | b. USB 2.0 o superior | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el oferente debe subsanar | X |  |  | X |  |  | X
|  | c. Ethernet LAN | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 19.1.8 Funciones de monitoreo y mediciones | b. Fetocardia | X |  | SUBSANADO |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | c. Actividad Intra-uterina | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | d. ECG fetal | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 19.1.9 Alimentación Eléctrica | 110-120 VAC / 50 - 60 Hz | X |  | SUBSANADO |  | X | NO ESPECIFICA (00V~240V, 50Hz/60Hz) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
19.2 Pantalla | 19.2.1 Tipo | a. Pantalla LCD o TFT | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
|  | b. Con textos, mensajes en pantalla y panel de control en idioma castellano | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  | SUBSANADO | X |  |  |  | X | No se evidencia en la ficha tecnica el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
| 19.2.2 Tamaño | Mínimo de 6,5" | X |  | SUBSANADO |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
19.3 Accesorios |  | 19.3.1 Impresora térmica | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  |  | X |  |  | X
|  | 19.3.2 Batería recargable para mínimo 2 horas de funcionamiento | X |  | SUBSANADO |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  |  | X |  |  | X
|  | 19.3.3 Dos transductores de ultrasonido o fetocardia alámbricos | X |  |  |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 19.3.4 Un transductor toco o de actividad intrauterina alámbricos | X |  |  |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 19.3.5 Un pulsador o marcador de eventos de actividad intrauterina | X |  |  |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 19.3.8 Mínimo diez (10) unidades de papel térmico para la impresora interna | X |  |  |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 19.3.9 Un tarro de gel conductivo de ultrasonido | X |  |  |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 19.3.10 Dos correas de fijación para transductores | X |  |  |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 19.3.12 Un carro de transporte | X |  |  |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
|  | 19.3.13 Un Cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2m de longitud | X |  | SUBSANADO |  | X | NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA |  | X | NO SE ESPECIFICA EN FICHA TECNICA | X |  |  | X |  |  |  | X | No se evidencia la inclusion del accesorio, el oferente debe subsanar | X |  | SUBSANADO | X |  |  | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
19.4 GARANTIA | 19.4.1 1 AÑO |  | X |  | 1 AÑO | X |  | SUBSANADO |  | X | NO SE EVIDENCIA CARTA DE GARANTIA | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X

## CENTRÍFUGA
ITEM 20 CENTRÍFUGA
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2
|  |  | BPL MEDICAL S.A.S |  |  | KAIKA
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
20.1 Generales | 20.1.1 Capacidad | 12 tubos | X |  |  | X |  | Subsanado
| 20.1.2 Rango de Velocidad | 500rpm y máximo 5000rpm |  | X |  | X
| 20.1.3 Visualización | De velocidad en rpm y tiempo programados |  | X | El proponente debe subsanar, puesto que no se evidencia dicha información en la ficha técnica. | X
| 20.1.5 Control | por microprocesador |  | X | El proponente debe subsanar, puesto que no se evidencia dicha información en la ficha técnica. | X
| 20.1.6 Seguro | Seguro de tapa, liberación de emergencia del seguro de la tapa. |  | X | El proponente debe subsanar, puesto que no se evidencia dicha información en la ficha técnica. | X
| 20.1.7 Nivel de ruido | Nivel de ruido bajo | X |  |  | X
| 20.1.8 Alimentación Eléctrica | 110-120 VAC / 50 - 60 Hz | X |  |  | X
20.2 Accesorios |  | 20.2.1 un juego de portatubos |  | X | El proponente debe subsanar, puesto que no se evidencia dicha información. | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
20.4 GARANTIA | 20.4.1 1 AÑO |  |  | X | El proponente debe subsanar, puesto que no se evidencia dicha información. | X

## BAÑO SEROLÓGICO
ITEM 21 BAÑO SEROLÓGICO
ESPECIFICACIONES |  |  | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE 3 |  |  | PROPONENTE 4
|  |  | ULTRA SCHALL DE COLOMBIA |  |  | CTL COMPANY S.A.S
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
21.1 Generales | 21.1.1 temperatura | variable hasta 100°C | X |  | ITEM SUBSANADO | X
| 21.1.2 Alarmas visuales | Indicador luminoso de cambio de temperatura | X |  | ITEM SUBSANADO | X
| 21.1.3 Visualización | Sistema de control de sobretemperatura | X |  | ITEM SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 21.1.4 Ciclos | registro visible de temperatura y velocidad | X |  | ITEM SUBSANADO | X
| 21.1.5 Control | con gradilla de entre 30 y 35 tubos | X |  | ITEM SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 21.1.6 Precisión de control | ±1,5°C. | X |  | ITEM SUBSANADO | X |  | SUBSANADO
| 21.1.7 Uniformidad | ±3°C. | X |  |  | X |  | SUBSANADO
| 21.1.8 Alimentación Eléctrica | 110-120 VAC / 50 - 60 Hz | X |  |  | X
21.2 Accesorios |  | 21.2.1 termómetro de máximas y mínimas hasta 100°c resistente al calor. | X |  |  | X
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
21.4 GARANTIA | 21.4.1 1 AÑO |  | X |  | EL PROVEEDOR ALLEGA CARTA DE COMPROMISO DE GARANTÍA, SUBSANA EL ITEM | X