## ANEXO TECNICO
LOTE No. 1 | INSUMOS NEONATOLOGIA OXIMETRIA |  |  |  | NEONATOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 119649646 | 422717 | SENSOR OXIMETRÍA NEONATAL DESCARTABLE | SENSORES DE OXIMETRÍA NEONATAL DESCARTABLE CON CINTA ADHESIVA ADICIONAL -ESPECIFICACIÒN TÈCNICA -Se requieren sensores de saturación de oxígeno (SPO2) adhesivo para monitoria de signo vital que midan en condiciones de movimiento y baja perfusión que maximicen la comodidad del paciente, de peso ligero que descanse cómodamente sobre el pie o la mano para aquellos pacientes sobre todo en los prematuros, que cuente con conector de peso ligero sin partes móviles para maximizar el flujo de trabajo, conexión rápida entre el sensor y el cable, retroalimentación táctil y audible para garantizar una conexión adecuada. De no existir en la institución un equipo compatible para el insumo que se adquiere el contratista deberá suministrar el equipo correspondiente sin costo adicional y asumir el mantenimiento del mismo. CARACTERISTICAS DE LA SATURACIÓN: -Rango de la precisión de la SPO2 -Rango de precision ARMS del 1,5% con movimiento - sin movimiento entre 2 a 3% - Con movimiento entre 2 a 3% - Baja perfusión 2-3% CARACTERISTICAS DE LA PRESICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA: - Sin movimiento de 2-3bpm - Con movimiento de 4-5 bpm - Baja perfusión de 2 a 3 bpm Precisión de FC Se requiere que este insumo cuente con cinta adhesiva de reemplazo para mayor durabilidad del insumo funcionando y disminuir los costos al tener que utilizar sensor nuevo por no adhesividad. Se requiere el uso de una cable plano, para mejorar la tecnologia y la seguirdad del paciente al contaco con la superficie | CAJA X 20
2 | 119649133 | 42271708 | SENSOR OXIMETRÍA, HEMOGLOBINA, METAHEMOGLOBINA DESCARTABLE | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA, QUE MIDA HEMOGLOBINA, METAHEMOGLOBINA DE MANERA CONTINUA Y NO INVASIVA DESCARTABLE-ESPECIFICACIÒN TÈCNICA -Se requiere Sensor que mida SPO2 en condiciones de baja perfusión y movimiento, pero que además monitorice de manera continua y no invasiva parámetros como la HEMOGLOBINA, METAHEMOGLIBINA, que cuente con parámetros indicadores y predictores de VOLEMIA, cuantifique la perfusión periférica. Sensor descartable con cintas adhesivas de reemplazo para aumentar la duración del mismo, que maximicen la comodidad del paciente, que ayuden con las iniciativas ecológicas, que su cable sea plano, de peso ligero que descanse cómodamente sobre el pie o la mano del paciente, conector de peso ligero sin partes móviles, que maximizan el flujo de trabajo, conexión rápida intuitiva entre el sensor y el cable. - además el sensor de spot debe ser compatible con los monitores de signos vitales con los que cuenta la unidad de cuidado intensivo pediátrica. CARACTERISTICAS SATURACION - Rango de precisión de la Sp02 (ARMS) - Sin movimiento entre 2 % a 3% - Con movimiento 2% a 3% - Baja perfusión 2% a 3% - caracteristicas Precisión de la FC - Sin movimiento de 2 a 3 bpm - Con movimiento de 4 a 5 bpm - Baja perfusión de 2 a 3 bpm - Precisión de la FC CARACTERISTICA HEMOGLOBINA - Rango de medición 0-25 g/dL - Rango de precisión 8-17 g/dL - Precisión 1 g/dL CARACTERISTICA METAHEMOGLOBINA - Rango de medición 1%-15 % - Precisión 1 70 +/- | CAJA X 210
3 | 119641717 | 42271708 | SENSOR OXIMETRÍA NEONATAL REUTILIZABLE | SENSORES DE OXIMETRÍA NEONATAL REUTILIZABLE -ESPECIFICACIÒN TÈCNICA -Sensor de oximetría reutilizable para salas de partos alojamiento conjunto y consulta donde el riesgo de infección cruzada por su uso es baja. Tipo Y para pacientes de mayor de 1 Kg, que cuente con conexión rápida sin pines que sea tipo chip pa. Se solicita sensor libre de latex con ubicacion multisitio. | UNIDAD
4 | 1196491554 | 42271708 | CINTA REMPLAZO SENSOR RECIEN NACIDO | CINTA ADHESIVA DE REEMPLAZO PARA SENSOR REUTILIZABLEESPECIFICACIÒN TÈCNICA -Cintas de espuma Para usar con los sensores reutilizables Bolsa por 12 Cintas | CAJA X10
5 | 1196491554 | 42271708 | CINTA ADHESIVA DE REEMPLAZO PARA SENSOR REUTILIZABLE | CINTA REMPLAZO SENSOR RECIEN NACIDO-ESPECIFICACIÒN TÈCNICA - Cinta para sensor oximetría neonatal | CAJA X120
LOTE No. 2 | INSUMOS NEONATOLOGIA HIPOTERMIA |  |  |  | NEONATOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196491665 | 42271708 | MANTA NEONATAL PARA HIPOTERMIA DE 2,5 KG A 4 KG | MANTA NEONATAL PARA HIPOTERMIA DE 2,5 KG A 4 KG | UNIDAD
LOTE No. 3 | INSUMOS NEONATOLOGIA CATETETER |  |  |  | NEONATOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1195410776 | 42271708 | CATETER EPICUTANIO DE 1FR | CATETER CENTRAL DE ACCESO PERIFERICO DE 1FR, DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIURETANO, CON PUNTA PINTADA O NEGRA, MARCADO CENTIMETRICO, ALETAS , CON CONECTRO LIBRE DE AGUJAS Y PROLONGADOR INCORPORADOS AL CATETER, CON AGUJA INTRODUCTORA PELABLE. SE SOLICITA LASO HEMOSTATICO ELABORADO EN SILICONA. | UNIDAD
LOTE No. 4 | INSUMOS NEONATOLOGIA II |  |  |  | NEONATOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1195410776 | 42271708 | ELECTRODOS DE HIDROGEL PARA NEUROMONITOREO NEONATAL | ELECTRODOS DE HIDROGEL PARA NEUROMONITOREO NEONATAL | UNIDAD
LOTE No. 5 | BRAZALETES NEONATOLOGIA |  |  |  | NEONATOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42181901 | BRAZALETE NEONATAL #1 | BRAZALETE NEONATAL #1, se solictan brazaletes libres de latex y polivinilo | UNIDAD
2 |  | 42181901 | BRAZALETE NEONATAL #2 | BRAZALETE NEONATAL #2 , se solictan brazaletes libres de latex y polivinilo | UNIDAD
3 |  | 42181901 | BRAZALETE NEONATAL #3 | BRAZALETE NEONATAL #3 , se solictan brazaletes libres de latex y polivinilo | UNIDAD
4 |  | 42181901 | BRAZALETE NEONATAL #4 | BRAZALETE NEONATAL #4 , se solictan brazaletes libres de latex y polivinilo | UNIDAD
LOTE No. 6 | SET SISTEMA RADIOFRECUENCIA BIPOLAR |  |  |  | NEUROCIRGUIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1268311798 | 42293406 | SET COMPLETO SISTEMA RADIOFRECUENCIA DISECTOMIA | SET COMPLETO SISTEMA RADIOFRECUENCIA DISECTOMIA | UNIDAD
2 | 1268311799 | 42293406 | AGUJA CORTA PARA DISCOGRAFÍA | Aguja discografía calibre 16x8” | UNIDAD
3 | 1268311818 | 42293406 | SERVICIO RADIOFRECUENCIA | SERVICIO RADIOFRECUENCIA | UNIDAD
LOTE No. 7 | INSUMOS estimulador medular o espinal |  |  |  | NEUROCIRGUIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1 | GENERADOR RECARGABLE | COMPONENTES Carcasa Titanio | COMPONENTES Carcasa Titanio | UNIDAD
|  |  | Bloque conector Titanio, polisulfona, goma de silicona | Bloque conector Titanio, polisulfona, goma de silicona | UNIDAD
|  |  | Arandela Goma de silicona | Arandela Goma de silicona | UNIDAD
|  |  | Tornillos de fijación Aleación de titanio | Tornillos de fijación Aleación de titanio | UNIDAD
|  |  | Adhesivo Silicona médica | Adhesivo Silicona médica | UNIDAD
|  |  | Medidor de bolsillo Polipropileno | Medidor de bolsillo Polipropileno | UNIDAD
|  |  | Conector para el neuroestimulador: Poliuretano | Conector para el neuroestimulador: Poliuretano | UNIDAD
|  |  | Eje: Acero inoxidable | Eje: Acero inoxidable | UNIDAD
|  |  | Manija: Polieterimida | Manija: Polieterimida | UNIDAD
2 | 2 | Electrodos Quirúrgicos | MATERIAL Y COMPONENTE DEL DISPOSITIVO | MATERIAL Y COMPONENTE DEL DISPOSITIVO | UNIDAD
|  |  | Aleación Conector Conector/ ensamble moldeado, manga para corrugado | Aleación Conector Conector/ ensamble moldeado, manga para corrugado | UNIDAD
|  |  | Elastano poliuretano/ Manga de manguera de silicona sobre tubo del cuerpo | Elastano poliuretano/ Manga de manguera de silicona sobre tubo del cuerpo | UNIDAD
|  |  | Elastano poliuretano/ Manga de manguera de silicona sobre tubo del cuerpo, conector ensamble modelado manguera(unión pegada). | Elastano poliuretano/ Manga de manguera de silicona sobre tubo del cuerpo, conector ensamble modelado manguera(unión pegada). | UNIDAD
|  |  | Elastano poliuretano con dióxido de titanio /Manguera | Elastano poliuretano con dióxido de titanio /Manguera | UNIDAD
|  |  | Platino/ Iridio Polos | Platino/ Iridio Polos | UNIDAD
|  |  | Poliuretano/ Adhesivo Adhesivo | Poliuretano/ Adhesivo Adhesivo | UNIDAD
|  |  | Dadet | Dadet | UNIDAD
|  |  | Caucho de silicona /Manga de manguera de silicona sobre tubo del cuerpo manguera | Caucho de silicona /Manga de manguera de silicona sobre tubo del cuerpo manguera | UNIDAD
3 | 3 | Extensiones quirúrgicas | COMPONENTES Longitud de los contactos: 1,5 mm | COMPONENTES Longitud de los contactos: 1,5 mm | UNIDAD
|  |  | Superficie de contacto: 6,0 mm2 | Superficie de contacto: 6,0 mm2 | UNIDAD
|  |  | Superficie de contacto: 6,0 mm2 | Superficie de contacto: 6,0 mm2 | UNIDAD
|  |  | Amplitud del conjunto: 15,5 mm | Amplitud del conjunto: 15,5 mm | UNIDAD
|  |  | Contacto distal hasta la longitud de la punta: < 1,3 mm | Contacto distal hasta la longitud de la punta: < 1,3 mm | UNIDAD
|  |  | Diámetro del electrodo: 1,3 mm | Diámetro del electrodo: 1,3 mm | UNIDAD
|  |  | Longitud total: 25 cm o 55 cm | Longitud total: 25 cm o 55 cm | UNIDAD
|  |  | Material del tubo externo: Poliuretano | Material del tubo externo: Poliuretano | UNIDAD
|  |  | Material de contacto: Platino/Iridio | Material de contacto: Platino/Iridio | UNIDAD
|  |  | (Impedancia) ≤ 90 Ω (medida desde cada conector hasta el contacto del electrodo correspondiente) | (Impedancia) ≤ 90 Ω (medida desde cada conector hasta el contacto del electrodo correspondiente) | UNIDAD
4 | 4 | Programador de Paciente | compatible con el generador | compatible con el generador | UNIDAD
5 | 5 | Cable de prueba intraoperatorio | Cable de prueba compatible y funcional para realizar las pruebas intraoperatorias. | Cable de prueba compatible y funcional para realizar las pruebas intraoperatorias. | UNIDAD
6 | 6 | Sistema de recarga | Sistema de recarga compatible y funcional que permite realizar la recarga adecuada al estimulador. | Sistema de recarga compatible y funcional que permite realizar la recarga adecuada al estimulador. | UNIDAD
LOTE No. 8 | ESTIMUADOR CEREBRAL PROFUNDO (PARKINSON) |  |  |  | NEUROCIRGUIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196490350 | 42294205 | Neuroestimulador o generador recargable, que mínimo dure 15 años, compatible con resonancia magnética 1.5 teslas | Carcasa en titanio, bloque de conexión silicona | UNIDAD
2 | 1196490350 | 42294205 | Electrodos intraparenquimatosos direccionales | Contacto de 1.5 distancia de 0.5, direccionales 8 contactos | UNIDAD
3 | 1196490350 | 42294205 | PROGRAMADOR DE PACIENTE | Compatible con el generador | UNIDAD
4 | 1196490350 | 42294205 | SISTEMA DE RECARGA |  | UNIDAD
5 | 1196490350 | 42294205 | KIT DE EXTENSIONES O CLABLE DE EXTENSIONES | Contactos que sirvan para el generador | UNIDAD
6 | 1196490350 | 42294205 | AGUJAS O ELECTRODOS DE MICROREGISTRO | Punta activa de 10 mm | UNIDAD
7 | 1196490350 | 42294205 | CABLES/EQUIPO PARA MICROREGISTRO Y PRUEBA | Compatibles con las agujas y el equipo de microregistro | UNIDAD
8 | 1196490350 | 42294205 | SISTEMA DE FIJACION A CRANEO | Que permita un ajuste seguro del electrodo al cráneo | UNIDAD
9 | 1196490350 | 42294205 | TUNELIZADOR | Para paso de las extensiones | UNIDAD
LOTE No. 9 | ANALIZADOR SANGUINEO PARA MEDICION DE REACTIVOS INVICTRO POCT |  |  |  | CARDIOVASCULAR - UCI
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1228405012 | 42222306 | CARTUCHOS PARA MEDICION ACT II | CARTUCHOS PARA MEDICION ACT II | UNIDAD
2 |  | 42222306 | CARTUCHO BNP | CARTUCHO BNP | UNIDAD
3 |  | 42222306 | CARTUCHO TROPONINA I SENSIBLE | CARTUCHO TROPONINA I SENSIBLE | UNIDAD
4 |  | 42222306 | CARTUCHO MEDICION LACTATO Y GASES | CARTUCHO MEDICION LACTATO Y GASES | UNIDAD
5 |  | 42222306 | CARTUCHO MEDICION PANEL METADOLICO | CARTUCHO MEDICION PANEL METADOLICO | UNIDAD
LOTE No. 10 | CATETER IMPLANTACION ADMINISTRACION DE QUIMIOTERAPIA |  |  |  | CIRUGIA PEDIATRICA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1198010042 | 42221500 | CATETER IMPLANTACION ADMINISTRACION DE QUIMIOTERAPIA 4,5 | CATETER IMPLANTACION ADMINISTRACION DE QUIMIOTERAPIA 4,5 | UNIDAD
LOTE No. 11 | SISTEMA DE SUCCION |  |  |  | CIRUGIA PEDIATRICA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42142402 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO DE TORAX PEDIATRICO | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO DE TORAX PEDIATRICO CON 3 RECOLECCIÓN ENTRE 2000-2500CC Y SISTEMA DE SUCCIÓN SECO O HUMEDO. | UNIDAD
LOTE No. 12 | CATETER DIALISIS PEDIATRICO |  |  |  | CIRUGIA PEDIATRICA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
2 | 1198010006 | 42161504 | CATETER DIALISIS PERITONEAL PEDIATRICO | CATETER DIALISIS PERITONEAL PEDIATRICO | UNIDAD
LOTE No. 13 | LENTES INTRAOCULARES DE CAMARA POSTERIOR PODER ESPECIAL |  |  |  | OFTALMOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196490191 | 42294517 | LENTES INTRAOCULARES DE CAMARA POSTERIOR PODER ESPECIAL | LENTES INTRAOCULARES DE CAMARA POSTERIOR PODER ESPECIAL | UNIDAD
LOTE No. 14 | KIT FLUORESCENCIA ENDOSCOPICA |  |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196490472 | 42292900 | KIT FLUORESCENCIA VERDE ENDOSCOPICA | KIT FLUORESCENCIA VERDE ENDOSCOPICA | UNIDAD
LOTE No. 15 | CATETERES INTRODUCTORES DEFLECTABLES |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186290042 | 42203400 | CATETERES INTRODUCTORES DEFLECTABLES DE 6 A 12FR | CATETERES INTRODUCTORES DEFLECTABLES DE 6 A 12FR *** SE SOLICITAN LOS CATETERE DEFLECTABLES CON EL FIN DE REALIZAR LA CANULACION DE ARTERIAS CON ANGULACIONES EXTREMAS EN LOS QUE SE REQUIERE UN ANGULO ESPECIFICO PARA REALIZAR LA CANULACION. | UNIDAD
LOTE No. 16 | BALONES NO COMPLACIENTES |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220159 | 42203400 | BALONES NO COMPLACIENTES DESDE 8 A 26MM POR DIFERENTES LONGITUDES | BALONES NO COMPLACIENTES DESDE 8 A 26MM DE DIFERENTES LONGITUDES CON TOLERANCIA A PRESION HASTA 18 ATM *** SE SOLICITAN LOS BALONES NO COMPACIENTES CON ALTA RESISENCIA A PRESION DADO QUE AL SER NO COMPLACIENTE EL BALON NO SE INFLARA POR ENCIMA DEL DIAMETRO ESTABLECIDO ESTO CON EL FIN DE EVITAR LESIONES VASCULARES AL EXPONER EL BALON A ALTAS PRESIONES Y PARA PODER REALIZAR LA APERTURA DE LESIONES ESTENOTICAS POR CAUSAS MECANICAS EXTRAVASCULARES, POR ESTENOSIS Y POR ENFERMEDAD ATEROESCLEROTICA Y RESTABLECER EL FLUJO. | UNIDAD
LOTE No. 17 | STENT DESNUDO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220995 | 42203400 | STENT DESNUDO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL DE DIFERENTES DIAMETRO Y LONGITUDES PARA EL SEGMENTO FEMORO-POPLITEO | STENT DESNUDO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL DE DIFERENTES DE 4.5 A 8 MM DE DIFERENTES LONGITUDES PARA EL SEGMENTO FEMORO-POPLITEO. *** SE SOLICITAN STENTS DADO QUE POR LA CONFIGURACION DE NITINOL PERMITEN ESTAR EXPUESTOS A LAS MULTIPLES FUERZAS EXPUESTAS EN LA EXTREMIDAD INFERIOR EVITANDO SU FRACTURA Y PERMITIENDO RECUPERAR LA LUZ EN EL CASO DE LAS ESTENOSIS ALTAMENTE CALCIFICADAS EN EL SEGMENTO FEMORO POPLITEO. | UNIDAD
LOTE No. 18 | STENT DESNUDO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL DE DIFERENTES DIAMETRO |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220995 | 42203400 | STENT DESNUDO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL DE DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES LONGITUDES PARA MANEJO DE PATOLOGIA ILIACA | STENT DESNUDO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL DE 8 A 10 MM CON LONGITUDES DE 40 A 100 MM PARA MANEJO DE PATOLOGIA ILIACA *** SE SOLICITAN LOS STENTS PARA EL SEGEMENTO ILIACO EN LOS QUE SE EVIDENCIA TORTUOSIDAD Y REQUIERAN DE UN STENT CON FUERZA RADIAL Y FLEXIBILIDAD PARA LAS ANGULACIONES DE LAS ARTERIAS ILIACAS LO CUAL ES PORPOCIONADO POR LA COMPOSICION DEL NITINOL | UNIDAD
LOTE No. 19 | CATETERES DE SOPORTE DE 0,14 - 0,18 - 0,035FR DE DIFERENTES LONGITUDES Y CON MARCAS RADIOPACAS |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42203400 | CATETERES DE SOPORTE DE 0,14 - 0,18 - 0,035 DE DIFERENTES LONGITUDES Y CON MARCAS RADIOPACAS | CATETERES DE SOPORTE DE 0,14 - 0,18 - 0,035 DE LONGITUDES DESDE 65 HASTA 150 CM Y CON MARCAS RADIOPACAS *** SE SOLICITAN LOS CATETERES DADO QUE AL PRESENTAR LESIONES COMPLEJAS DISTALES SE REQUIERE DE UN CATETERE QUE PROPORCIONE SOPORTE PARA LOGRAR CRUZAR LA LESION | UNIDAD
LOTE No. 20 | PLUG VASCULAR DE DIFERENTES DIAMETROS |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220914 | 42203400 | PLUG VASCULAR DE DIFERENTES DIAMETROS | SE SOLICITAN PLUGS VASCULARES EN NITINOL DE DIAMETROS DESDE 3 A 22 MM COMPATIBLES CON ACCESOS VASCULARES DE 4 A 7 FR *** SE SOLCITAN LOS PLUGS VASCULARES EN EL CASO DE REQUERIR OCLUIR UN VASO ARTERIAL PARA EVITAR EL FLUJO POR DIFERENTES PATOLOGIAS CMO FISTULAS ARTERIOVENOSAS, CORRECION DE ANEURISMA QUE REQUIERE LA OCLUSION DE ARTERIAS ILIACAS O ARTERIAS VISCERALES PARA EXCLUIRLAS. | UNIDAD
LOTE No. 21 | GUIAS PARA EL CRUCE DE LESIONES COMPLEJAS DE 0,14 - 0,18 CON GRAMAJE EN LA PUNTA |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220697 | 42203400 | GUIAS PARA EL CRUCE DE LESIONES COMPLEJAS DE 0,14 - 0,18 CON GRAMAJE EN LA PUNTA | GUIAS PARA EL CRUCE DE LESIONES COMPLEJAS DE 0,14 - 0,18 X 200 - 300 CM CON GRAMAJE EN LA PUNTA DE 4 G A 40 G CON TORQUE 1:1Y RECUBRIMIENTO HIDROFILICO *** LAS GUIAS SON NECESARIAS PARA EL PASO DE LESIONES COMPLEJAS DADO A QUE CON EL PESO DE LA PUNTA ES POSIBLE REALIZAR EL CRUCE DE LESIONES CON ALTO COMPONENTE DE CALCIO. Y SE REQUIERE DE UNA RESPUESTA (TORQUE 1:1) PARA PODER MANIOBRAR POR LAS LESIONES COMPLEJAS CON ALTO COMPENENTE DE CALCIO SIN LESIONAS EL VASO Y LOGRAR REALIZAR LAS MANIOBRAS DE CRUCE COMPLEJO. | UNIDAD
LOTE No. 22 | SISTEMA DE ESTRACCION DE TROMBOS CON CANASTILLA ESTRACTORA PARA TROMBOSIS CRONICA |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220132 | 42203400 | SISTEMA DE ESTRACCION DE TROMBOS CON CANASTILLA ESTRACTORA PARA TROMBOSIS CRONICA | SISTEMA DE ESTRACCION DE TROMBOS CON CANASTILLA ESTRACTORA PARA TROMBOSIS CRONICA *** SE SOLICITAN EL DISPOSITIVO PARA PODER REALIZAR LA EXTRACCION DE TROMBOSIS CRONICA QUE GENERE SINTOMATOLOGIA Y REQUIERE DE MANEJO | UNIDAD
LOTE No. 23 | SISTEMA DE ATERECTOMIA |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42203400 | SISTEMA DE ATERECTOMIA | SISTEMA DE ATERECTOMIA COMPATIBLE CON GUIA DE 0.14 O 0.18 O 0.35 PARA REALIZAR ATERECTOMIA EN VASOS DESDE 1.5 MM HASTA 7 MM COMPATIBLES CN ACCESOS VASCULARES DE 6 Y 7 FR; SE SOLICITA SE PROPORCIONE EL SISTEMA DE ATEROTOMO, LA GUIA DE ATEROTOMO, EL MOTOR, BALONES DE ANGIOPLASTIA Y CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO *** SE SOLICITAN LOS SISTEMA DE ATERECTOMIA PARA REALIZAR EL RETIRO DE PLACA EN LAS ARTERIAS CON UN SEVERO COMPENTE DE CALCIO EN EL QUE SE REQUIERE DE PREPARACION DEL VASO PARA PODER REALIZAR LA ANGIOPLASTIA DE FORMA EXITOSA. | UNIDAD
LOTE No. 24 | TUBO RECTO PARA CORRECÓN ENDOVASCULAR DE PATOLOGIA AORTICA DE DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196430071 | 42203400 | TUBO RECTO PARA CORRECÓN ENDOVASCULAR DE PATOLOGIA AORTICA DE DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES | SE SOLICITA ENDOPROTESIS TUBO RECTO PARA LA CORRECION ENDOVASCULAR DE LAS PATOLOGIAS AORTICAS CON DIAMETROS DE 23 A 36 MM CON LONGITUD DE 49 A 70 MM COMPATIBLE CON ACCESOS VASCULARES DE 18 A 20 FR CON FIJACION ACTIVA; SE SOLICITA SE PROPORCIONE LA ENDOPROTESIS, LOS INTRODUCTORES DE 12FR A 24 FR Y EL BALON IMPACTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL DESPLIEGUE DE ENDOPRÓTESIS. *** SE SOLICITA EL TUBO RECTO PARA REALIZAR LA CORRECION ENDOVASCULAR DE PATOLOGIAS COMO ULCERAS AORTICAS PENETRADAS ANEURISMA FUSIFORMES O SACULARES EN LOS QUE POR LAS CARACTERISTICAS ANATOMICAS Y LA LOCALIZACION DEL ANEURISMA NO SE REQUIERE DE UNA PROTESIS BIFURCADA. | UNIDAD
LOTE No. 25 | INTRODUCTORES HIDROFILICOS |  |  |  | VASCULAR
ITEM
1 | 1186220575 | 42203400 | INTRODUCTORES HIDROFILICOS DE 12 A 24FR POR LONGITUDES DESDE 28-45 CM | INTRODUCTORES HIDROFILICOS DE 12 A 24FR POR LONGITUDES DESDE 28-45 CM *** SE SOLICITAN LOS CATETERES HIDROFILICOS CON UN DIAMETRO AMPLIO PARA PERMITIR EL PASO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS CORRECIONES ENDOVASCULARES | UNIDAD
LOTE No. 26 | TUBOS NASOTRAQUELAES |  |  |  | ANESTESIOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42132200 | TUBOS NASOTRAQUELAES | TUBOS NASOTRAQUELAES | UNIDAD
LOTE No. 27 | Microguia de rigidez variable |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220145 | 42296100 | Microguia de rigidez variable | Contiene la vaina guía, una válvula de hemostasia y un dilatador. Es una vaina guía de rigidez variable de un solo lumen. Tiene una banda marcadora radiopaca en el extremo distal y un conector luer en el extremo proximal. La vaina guía tiene un revestimiento hidrófilo externo en los 20 cm distales que reduce la fricción durante el uso. El lumen interno revestido de PTFE lubricante está diseñado para facilitar la colocación de guías, catéteres y otros dispositivos. Consulte la etiqueta para conocer la compatibilidad de la vaina corta. El dilatador es un catéter radiopaco de un solo lumen con un extremo distal cónico y un conector luer en el extremo proximal. El dilatador facilita la transición percutánea desde la piel a través del tejido subcutáneo hasta el vaso. Indicada para la introducción de dispositivos intervencionistas en la vasculatura neurológica. | UNIDAD
LOTE No. 28 | Dispositivo de revascularización |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42296100 | Dispositivo de revascularización | Dispositivo diseñado para ser utilizado para restablecer el flujo sanguíneo en pacientes que sufren un accidente cerebrovascular isquémico agudo debido a una oclusión neurovascular de un vaso grande. El Dispositivo está diseñado para su uso en la neurovasculatura anterior y posterior de vasos, como la arteria carótida interna, los segmentos M1 y M2 de la arteria cerebral media, los segmentos A1 y A2 de la arteria cerebral anterior, la arteria basilar, la arteria cerebral posterior y las arterias vertebrales. El Dispositivo solo debe ser utilizado por médicos capacitados en cateterismo neurointervencionista y en el tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico.El Dispositivo está compuesto por un conjunto tridimensional similar a un stent de nitinol en el extremo distal de un eje cónico de nitinol, El Dispositivo se suministra precargado en una Herramienta de inserción. | UNIDAD
LOTE No. 29 | Balon de oclusión vascular temporal |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186230021 | 42296100 | Balon de oclusión vascular temporal para detener o controlar el flujo sanguíneo de manera selectiva. | Diametro balon 4,0 mm. Longitud balon 10-15-20 mm. Longitud punta distal 5 mm. Cateter balon de oclusion scepter XC: Diametro balon 4,0 mm. Longitud balon 11 mm. Longitud punta distal 5 mm | UNIDAD
LOTE No. 30 | Microcateter para vasculatura tortuosa y pequeña |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220027 | 42296100 | Microcateter para vasculatura tortuosa y pequeña Intracraneal | Son catéteres de un solo lumen y rigidez variable diseñados para acceder a vasculaturas pequeñas y tortuosas. Están disponibles en una variedad de diámetros externos e internos. Cada configuración tiene un revestimiento hidrófilo para brindar lubricidad para la navegación de los vasos. El lumen interno está revestido con PTFE lubricante para facilitar el movimiento de guías y otros dispositivos. Las secciones distales de los cuerpos de los catéteres son radiopacas para facilitar la visualización bajo fluoroscopia y las puntas distales se distinguen claramente por un marcador radiopaco. | UNIDAD
LOTE No. 31 | Microcatetér para infusión diagnóstica |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220172 | 42296100 | Microcatetér para infusión diagnóstica | infusión de agentes de diagnóstico, tales como medios de contraste , y de agentes terapéuticos, tales como espirales de oclusión. Microcateter con cobertura hidrofilica: Longitud 156-167 cm, tip 0,0165/0,0165 - 0,0165/0,013 pulgadas, longitud distal 9 cm | UNIDAD
LOTE No. 32 | Cateter guia acceso distal |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220491 | 42296100 | Cateter guia acceso distal | El catéter de acceso distal facilita la inserción y guía de catéter de oclusión, de un catéter de infusión u otro microcatéter apropiado dentro del vaso sanguíneo seleccionado en los sistemas vasculares periféricos y neurológicos. También puede usarse como un catéter angiografico de diagnóstico. También está indicado para la eliminación/aspiración de émbolos y trombos blandos y nuevos de los vasos en el sistema arterial, incluida la neurovasculatura. | UNIDAD
LOTE No. 33 | Microguia para colocación selectiva de catéteres de diagnóstico y terapéutico |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220285 | 42296100 | Microguia para colocación selectiva de catéteres de diagnóstico y terapéutico | Microguia con cobertura hidrofilica. viene inserto dentro de una espiral dispensadora protectora: longitud 200/40 cm, tip distal 0,014/0,012 pulgadas, longitud distal 1,4 cm | UNIDAD
LOTE No. 34 | Cateter de soporte intracraneal de dispositivos |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220017 | 42296100 | Cateter de soporte intracraneal de dispositivos | Uso en la vasculatura neuro y periférico. Proporciona soporte intracraneal y una alta gama de compatibilidad con dispositivos.Catéter guía de acceso intracraneal de alto soporte | UNIDAD
LOTE No. 35 | Microguia para Introducir selectivamente y posicionar catéteres |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220145 | 42296100 | Microguia para Introducir selectivamente y posicionar catéteres | Guia cerebral que permite Introducir selectivamente y posicionar catéteres, así como otros dispositivos intervencionales dentro de la vasculatura periférica y la vasculatura cerebral. fabricada en un Hipotubo de Nitinol con alma de acero inoxidable, recubrimiento de PTFE en su parte proximal y recubrimiento hidrofílico en su parte distal, la cual está fabricada con Platino y Tugsteno (radiopaca) | UNIDAD
LOTE No. 36 | Cateter de selección sin intercambio de guia |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220258 | 42296100 | Cateter de selección sin intercambio de guia | permiten la entrega primaria de nuestros dispositivos de acceso, facilitando la colocación rápida y atraumática a la posición final sin necesidad de un intercambio de guía. Permite la selección fácil del arco aórtico, y la colocación final inmediata. Facilita lacolocación atraumática en la vasculatura distal. Se puede utilizar para angiografía de diagnostico por su lumen 0,040 " | UNIDAD
LOTE No. 37 | Introductor para inserción dispositivos endovascular |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220191 | 42296100 | Introductor para inserción dispositivos endovascular | Permite la inserción de dispositivos endovasculares dentro de la vasculatura periférica, coronaria y neurovascular. Este introductor ingresa a la vasculatura por medio de puncion percutanea en arteria femoral o radial, y por medio de este se van llevando todos los dispositivos para tratamiento al vaso requerido. Trenzado de Acero Inoxidable, recubierto hidrofílico. | UNIDAD
LOTE No. 38 | microcateter selectivo y supraselectivo de lumen simple |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186290055 | 42296100 | microcateter selectivo y supraselectivo de lumen simple | son microcatéteres reforzados de lumen simple con una flexibilidad progresiva con una parte proximal rígida que permite un mejor control y navegabilidad en el sistema vascular. Se utilizan con una guía para facilitar su progresión en el árbol vascular hasta los vasos sinuosos y distales. Los microcatéteres tienen uno o más marcadores distales radiopacos para proporcionar. Los microcatéteres son radiopacos para facilitar el control radioscópico. | UNIDAD
LOTE No.39 | Coils espiral para embolización |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196460053 | 42296100 | Coils espiral para embolización | Los Coils o espirales estan diseñados para la obstrucción u oclusión endovascular de flujo sanguíneo en anormalidades vasculares de los vasos neurovasculares y periféricos , en tratamientos de aneurisma intracraneal y otras anormalidades vasculares | UNIDAD
LOTE No. 40 | microguia selectiva y supraselectiva para navegación de microcateteres cerebrales |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220027 | 42296100 | microguia selectiva y supraselectiva para navegación de microcateteres cerebrales | Las microguías están conformadas en dos partes: tienen un núcleo distal en nitinol y una sección proximal en acero inoxidable,además cuentan con un recubrimiento en la sección proximal de PTFE: Gracias al nitinol, la parte distal es extremadamente flexible y no pierde su forma: mantiene su eficacia por un largo tiempo y no es traumática. gracias al acero, la parte proximal permite un excelente empuje y transmision de torque y una grán estabilidad. Gracias al efecto memoria del nitinol, estas curvas preformadas son muy resistentes a la deformación y son muy durables. Las formas en J se hacen de una doble curva: una grande para pasar los vasos grandes y una pequeña para acceso distal. Las curvas rectas (D) pueden ser formadas antes del procedimiento, ya que no tiene capacidad de memoria. | UNIDAD
LOTE No. 41 | Stent autoexpansible de celda cerrada |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220210 | 42296100 | Stent autoexpansible de celda cerrada | stent autoexpansible de diseño de celda cerrada que consiste en alambres de aleación de DFT (Drawn Filled Tubing) biomédico, trenzados en forma de malla tubular. Los alambres se fabrican con una aleación biomédica de cobalto-cromo-hierro-níquel-molibdeno (comúnmente conocido como Elgiloy® o Conichrome), que contiene un núcleo de tantalio radiopaco mejorado. El dispositivo tiene dos componentes: el stent y el sistema introductor de stent | UNIDAD
LOTE No. 42 | Guía para angioplastía transluminal percutánea con revestimiento hidrofílico |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220049 | 42296100 | Guía para angioplastía transluminal percutánea con revestimiento hidrofílico | Para facilitar la colocación de dispositivos durante los procedimientos de diagnóstico y de intervención. está construida de un núcleo orientable y metálico con un revestimiento de polímero. Se aplica un revestimiento hidrófilo sobre la funda de polímero radiopaca. | UNIDAD
LOTE No. 43 | Cateter aspiración |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220132 | 42296100 | Cateter aspiración neurovascular | Está indicado para facilitar la inserción y conducción de dispositivos quirúrgicos del tamaño apropiado en un vaso sanguíneo seleccionado de el sistema neurovascular . También está indicado para extraer/aspirar émbolos blandos y trombos presentes en vasos de el Sistema Neurovascular | UNIDAD
LOTE No. 44 | Cateter acceso distal - Trenzado |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220056 | 42296100 | Cateter acceso distal - Trenzado | Catéter trenzado de rigidez variable con un lumen grande no cónico que facilita el paso intravascular de dispositivos de intervención. El segmento distal es flexible para navegar en la vasculatura distal. El catéter tiene un revestimiento hidrófilo externo que reduce la fricción durante la manipulación en el vaso. El lumen interno revestido de PTFE lubricante está diseñado para facilitar el movimiento de los cables guía y otros dispositivos. Se puede utilizar un conector luer ubicado en el extremo del eje del catéter para conectar accesorios. La sección distal del catéter es radiopaca para facilitar la visualización bajo fluoroscopia, y la punta distal se distingue claramente por una banda marcadora radiopaca que está aproximadamente a 3 mm de la punta distal. El catéter está disponible con puntas preformadas para facilitar la colocación. Se incluye un introductor desprendible para facilitar la inserción en la vaina. | UNIDAD
LOTE No. 45 | Valvula hemostatica |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220633 | 42296100 | Valvula hemostatica | mantener un cierre hermetico alrededor de los cateteres y alambres guÌa de angio plastia transluminal percutanea. válvulas de hemostasia estándar con una luz interior grande, adaptadas hasta 9Fr. permiten la manipulación con una sola mano para abrir y cerrar la válvula, minimiza la pérdida de sangre al tiempo que le da la posibilidad al medico de manipular los dispositivos de intervención. | UNIDAD
LOTE No. 46 | EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN CARDIACA ENDOVASCULAR |  |  |  | ELECTROFISIOLGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42203416 | CATÉTER LAZO RESCATADOR EN SNARE DE 3 ASAS, 6 FR DIÁMETRO 9- 15 MM, LONGITUD 120 CMS | CATÉTER LAZO RESCATADOR EN SNARE DE 3 ASAS, 6 FR DIÁMETRO 9- 15 MM, LONGITUD 120 CMS | UNIDAD
2 |  | 42203416 | DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE ELECTRO CON MECANISMO DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N EZ, LONGITUD 65 CMS | DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE ELECTRO CON MECANISMO DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N EZ, LONGITUD 65 CMS | UNIDAD
3 |  | 42203416 | DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE ELECTRO CON MECANISMO DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N E, LONGITUD 85 CMS | DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE ELECTRO CON MECANISMO DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N, LONGITUD 85 CMS | UNIDAD
4 |  | 42203416 | CORTADOR DE ELECTRODOS (LEAD CUTTER) PARA USO CON LLD | CORTADOR DE ELECTRODOS (LEAD CUTTER) PARA USO CON LLD | UNIDAD
5 |  | 42203416 | KIT DE ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE LLD | KIT DE ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE LLD | UNIDAD
6 |  | 42203416 | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHTRAIL DE 9FR A 48CM | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHTRAIL DE 9FR A 48CM | UNIDAD
7 |  | 42203416 | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHT RAIL DE 11FR A 48CM | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHT RAIL DE 11FR A 48CM | UNIDAD
8 |  | 42203416 | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHT TRAIL DE 13 FR A 48CM | VAINA MECÁNICA ROTACIONAL TIPO PISTOLA PARA EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS MODELO TIGHT TRAIL DE 13 FR A 48CM | UNIDAD
9 |  | 42203416 | DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE ELECTRODO CON MECANISMOS DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N 1, LONGITUD 65 CMS | DISPOSITIVO DE ANCLAJE DE ELECTRODO CON MECANISMOS DE BLOQUEO/DESBLOQUEO LLD N 1, LONGITUD 65 CMS | UNIDAD
UNIDAD
LOTE No. 47 | INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA REEMPLAZO PERCUTÁNEO DE VÁLVULA CARDIACA |  |  |  | ELECTROFISIOLGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD
1 | 1186290569 | 42181903 | TRANSCATETER NÚMERO 20 VÁLVULA CARDIACA | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #20 DE PERICARDIO BOVINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN. CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO - COBALTO. FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE. PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD
2 | 1186290569 | 42181903 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 23 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #23 DE PERICARDIO BOVINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD
3 | 1186290569 | 42181903 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 26 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #26 DE PERICARDIO BOVINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD
4 | 1186290569 | 42181903 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 29 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #29 DE PERICARDIO BOVINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD
LOTE No. 48 | CATÉTER ABBA MAC |  |  |  | ELECTROFISIOLGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD
1 | 1196410030 | 42294201 | Cateter ABBA MAC -CATÉTER VENOSO AVANZADO | Cateter ABBA MAC -CATÉTER VENOSO AVANZADO | UNIDAD
LOTE No. 49 | ASPIRADOR MANUAL ENDOUTERINO |  |  |  | GINECOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD
1 | 1196491821 | 42131600 | ASPIRADOR MANUAL ENDOUTERINO | ASPIRADOR MANUAL ENDOUTERINO | UNIDAD
LOTE No. 50 | MALLAS ATRAPOLIPOS |  |  |  | COLOPROCTOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD
1 |  | 42291702 | MALLAS ATRAPOLIPOS | MALLAS ATRAPOLIPOS PARA USO DE COLOPROCTOLOGIA Y GASTROENTEROLOGÍA DE 1.7METROS A 2.3 METROS | UNIDAD
LOTE No. 51 | INSUMOS DERMATOLOGÍA (PUCH REUTILIZABLES) |  |  |  | DERMATOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD
1 |  | 42291702 | INSUMOS DERMATOLOGÍA (PUCH REUTILIZABLES O DESECHABLES) 3 MM | INSUMOS DERMATOLOGÍA (PUCH REUTILIZABLES O DESECHABLES) 3 MM | UNIDAD
2 |  | 42291702 | INSUMOS DERMATOLOGÍA DERMATOLOGÍA (PUCH REUTILIZABLES O DESECHABLE) 4 MM | INSUMOS DERMATOLOGÍA DERMATOLOGÍA (PUCH REUTILIZABLES O DESECHABLE) 4 MM | UNIDAD
3 |  | 42291702 | INSUMOS DERMATOLOGÍA DERMATOLOGÍA (PUCH REUTILIZABLES O DESECHABLE) 5 MM | INSUMOS DERMATOLOGÍA DERMATOLOGÍA (PUCH REUTILIZABLES O DESECHABLE) 5 MM | UNIDAD
LOTE No. 52 | BALONES MANOMETRICOS |  |  |  | COLOPROCTOLOGÍA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196410008 | 42294913 | BALONES MANOMETRICOS | BALONES MANOMETRICOS | UNIDAD
LOTE No. 53 | CATETER ANORECTAL |  |  |  | COLOPROCTOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220134 | 42294913 | CATETER ANORECTAL | CATETER ANORECTAL | UNIDAD
LOTE No. 54 | CARTUCHOS ATP |  |  |  | EPIDEMIOLOGÍA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1176090013 | 42294201 | CARTUCHOS ATP | HISOPOS DE LUMINOMETRIA ATP | UNIDAD
LOTE No. 55 | CLINICA DEL DOLOR |  |  |  | ANESTESIOLOGIA/CLINCA DOLOR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220517 | 42221700 | ELECTRODO EPIDURAL DE RADIOFRECUENCIA | ELECTRODO EPIDURAL DE RADIOFRECUENCIA | UNIDAD
2 | 1186220863 | 42221700 | ELECTRODO INTRADISCAL DE RADIOFRECUENCIA | ELECTRODO INTRADISCAL DE RADIOFRECUENCIA | UNIDAD
3 | 1186220518 | 42221700 | CANULA RADIOFRECUENCIA EPIDURAL | CANULA RADIOFRECUENCIA EPIDURAL | UNIDAD
4 | 1128599325 | 42221700 | CABLE CONECTOR PARA ELECTRODOS | CABLE CONECTOR PARA ELECTRODOS | UNIDAD
5 | 151020 | 42221700 | Electrodos reutilizables de ablación por radiofrecuencia 10cm | Electrodos reutilizables de ablación por radiofrecuencia 10cm | UNIDAD
6 | 101020 | 42221700 | Electrodos reutilizables de ablación por radiofrecuencia 15 cm | Electrodos reutilizables de ablación por radiofrecuencia 15 cm | UNIDAD
7 | 2024-05-02 | 42221700 | Placas compatibles con Radiofrecuencia | Placas compatibles con Radiofrecuencia | UNIDAD
8 | 1196490359 | 42221700 | Agujas de radiofrecuencia punta activa curva 15cm X 10mm X 20ga | Agujas de radiofrecuencia punta activa curva 15cm X 10mm X 20ga | UNIDAD
9 | 1196490036 | 42221700 | Agujas de radiofrecuencia punta activa curva 10cm X 10mm X 20ga | Agujas de radiofrecuencia punta activa curva 10cm X 10mm X 20ga | UNIDAD
LOTE No. 56 | Estimulador medular para manejo de dolor |  |  |  | ANESTESIOLOGIA/CLINCA DOLOR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42221700 | Electrodo De estimulación medular Prueba | Electrodos compatibles con RMN de 8 contactos | UNIDAD
2 |  | 42221700 | Kit de control del dispositivo para él paciente Prueba | control del paciente | UNIDAD
3 |  | 42221700 | Cable de conexion | Cable de conexion | UNIDAD
4 |  | 42221700 | Generador de impulsos eléctricos recargable de 16 contactos | Generador de impulsos eléctricos recargable de 16 contactos | UNIDAD
5 |  | 42221700 | Electrodo De estimulación medular Definitivo | Electrodos compatibles con RMN de 8 contactos | UNIDAD
6 |  | 42221700 | Kit de control del dispositivo para él paciente Definitivo | control del paciente | UNIDAD
7 |  | 42221700 | Cargador del dispositivo portátil (Sistema de carga) | Cargador del dispositivo portátil (Sistema de carga) | UNIDAD
8 |  | 42221700 | Cable de conexion | Cable de conexion | UNIDAD
9 |  | 42221700 | Kit para tunelizar y fijar dispositivo | Kit para tunelizar y fijar dispositivo PUEDE O NO INCLUIRSE SEGUN EL DISPOSITIVO | UNIDAD
LOTE No. 57 | BOMBA INTRATECAL |  |  |  | ANESTESIOLOGIA/CLINCA DOLOR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42221700 | BOMB INFUSION PROGRAMABLE SYNCHROMED II | BOMB INFUSION PROGRAMABLE SYNCHROMED II | UNIDAD
2 |  | 42221700 | CATETER INTRATECAL ASCENDA 2 Segmentos, punta acerrada, corto/largo | CATETER INTRATECAL ASCENDA 2 Segmentos, punta acerrada, corto/largo | UNIDAD
3 |  | 42221700 | TUNELIZADOR DE CATETER 38 CM /60CM | TUNELIZADOR DE CATETER 38 CM /60CM | UNIDAD
4 |  | 42221700 | Programador externo de paciente (myPTM) | Programador externo de paciente (myPTM) | UNIDAD
5 |  | 42221700 | Kit de relleno | Kit de relleno | UNIDAD
LOTE No. 58 | CATÉTER ESOFÁGICO |  |  |  | COLOPROCTOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220547 | 42294913 | CATÉTER ESOFÁGICO | CATÉTER ESOFÁGICO Diámetro: 4.2mm - Número de Canales: 36 - Distancia entre canales: 1cm | UNIDAD
LOTE No. 59 | ASAS PARA HISTEROSCOPIA |  |  |  | COLOPROCTOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1199020183 | 42293902 | ASA PARA HISTEROSCOPIA | ASA PARA HISTEROSCOPIA CON PUNTA DE BALÓN ROLLER BALL FORMA CILINDRICA DE DIAMETRO 3MM, COMPATIBLE CON EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN, NO ESTERIL. REF. 90X0439-F P/N 9524NB SERIAL 11-178769 MODEL SC-WU24-A1511 | UNIDAD
2 | 1199020190 | 42143106 | ASA HISTEROSCOPIO CON PUNTA DE BALON | ASA HISTEROSCOPIO ESPECIALIZADO CON PUNTA DE BALON DE 3MM COMPATIBLE CON EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN, NO ESTERIL. REF. 90X0439-F P/N 9524NB SERIAL 11-178769 MODEL SC-WU24-A1511 | UNIDAD
3 | 1199020031 | 42143106 | ASA HISTEROSCOPIA BIPOLAR | ASA HISTEROSCOPIA BIPOLAR | UNIDAD
LOTE No. 60 | FIBRAS DEL LASER PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA (APOYO TECNOLOGICO) |  |  |  | UROLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220007 | 42142721 | FIBRA DEL LASER 270 A 272 UM | FIBRA DE LASER THULIUM O HOLIMUM 30W DE 270 A 272 UM CON NUCLEO DE SILICE Y PUNTA DE .POLIMERO- CON CONECTOR QUE SE ACOPLE O SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO Y/O NÚCLEO DE SILICE PUNTA DE POLÍMERO Y/O DE SILICE FUNDIDO. REUTILIZABLES | UNIDAD
2 | 1186220317 | 42142721 | FIBRAS DEL LASER 365 | FIBRA DE LASER THULIUM O HOLIMUM 30W DE 365 UM .CON NUCLEO DE SILICE Y PUNTA DE .POLIMERO- CON CONECTOR QUE SE ACOPLE O SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO Y/O NÚCLEO DE SILICE PUNTA DE POLÍMERO Y/O DE SILICE FUNDIDO. REUTILIZABLES | UNIDAD
3 | 1186220318 | 42142721 | FIBRAS DEL LASER 550 | FIBRA DE LASER THULIUM O HOLIMUM 30W DESDE 550 UM . CON NUCLEO DE SILICE Y PUNTA DE .POLIMERO- CON CONECTOR QUE SE ACOPLE O SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO Y/O NÚCLEO DE SILICE PUNTA DE POLÍMERO Y/O DE SILICE FUNDIDO. REUTILIZABLES | UNIDAD
LOTE No. 61 | PROTESIS TESTICULARES |  |  |  | UROLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196491207 | 42295516 | PROTESIS TESTICULAR DE SILICONA S. | PROTESIS TESTICULAR DE SILICONA , TAMAÑO S, CON KIT PARA PROTESIS DE PRUEBA | KIT
2 | 1196491336 | 42295516 | PROTESIS TESTICULAR DE SILICONA M | PROTESIS TESTICULAR DE SILICONA TAMAÑO M, CON KIT PARA PROTESIS DE PRUEBA | KIT
3 | 1196491337 | 42295516 | PROTESIS TESTICULAR DE SILICONA L | PROTESIS TESTICULAR DE SILICONA, TAMAÑO L, CON KIT PARA PROTESIS DE PRUEBA | KIT
LOTE No. 62 | ELECTRODO TRANSVENOSO PARA MARCAPASOS |  |  |  | UCI
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196490223 | 42203400 42203502 | ELECTRODO DE MARCAPASOS TRANSVENOSO DE 5FR CON AGUJA DE INTRODUCCION | ELECTRODO DE MARCAPASOS TRANSVENOSO DE 5FR CON AGUJA DE INTRODUCCION | UNIDAD
2 | 1196490139 | 42203400 42203503 | ELECTRODO DE MARCAPASOS TRANSVENOSO DE 6FR CON AGUJA DE INTRODUCCION | ELECTRODO DE MARCAPASOS TRANSVENOSO DE 6FR CON AGUJA DE INTRODUCCION | UNIDAD
LOTE No. 63 | TUBOS VALVULADOS |  |  |  | CIRUGIA CARDIOVASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196420011 | 42296005 42294704 | TUBO VALVULADO #21 | TUBO VALVULADO No 21 CON DISPONIBILIDAD DE ELEMENTO O BATERIA ESTERIL DESECHABLE OPERADA CON CAUTERO - PARA CORTE DE INJERTO | UNIDAD
2 | 1196420171 | 42296005 42294705 | TUBO VALVULADO #23 | TUBO VALVULADO No 23 CON DISPONIBILIDAD DE ELEMENTO O BATERIA ESTERIL DESECHABLE OPERADA CON CAUTERO - PARA CORTE DE INJERTO | UNIDAD
3 | 1196420172 | 42296005 42294706 | TUBO VALVULADO #25 | TUBO VALVULADO No 25 CON DISPONIBILIDAD DE ELEMENTO O BATERIA ESTERIL DESECHABLE OPERADA CON CAUTERO - PARA CORTE DE INJERTO | UNIDAD
4 | 1196420173 | 42296005 42294707 | TUBO VALVULADO #27 | TUBO VALVULADO No 27 CON DISPONIBILIDAD DE ELEMENTO O BATERIA ESTERIL DESECHABLE OPERADA CON CAUTERO - PARA CORTE DE INJERTO | UNIDAD
5 | 1196420174 | 42296005 42294743 | TUBO VALVULADO #29 | TUBO VALVULADO No 29 CON DISPONIBILIDAD DE ELEMENTO O BATERIA ESTERIL DESECHABLE OPERADA CON CAUTERO - PARA CORTE DE INJERTO | UNIDAD
LOTE No. 64 | INSUMOS CIRUGIA CARDIOVASCULAR ACCESORIOS PARA COLOCACIÓN DE PROTESIS VALVULARES |  |  |  | CARDIOVASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196460022 | 42295300 | SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO KIT COMBO MINI (2 DISPOSITIVOS MÁS 12 GANCHOS ) | SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO KIT COMBO MINI (2 DISPOSITIVOS MÁS 12 GANCHOS ) | KIT
2 | 1196460046 | 42295300 | SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO (CAJA CON 12 GANCHOS SENCILLOS COMPATIBLES ) | SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO CAJA CON 12 GANCHOS SENCILLOS COMPATIBLES | KIT
3 | 1196460047 | 42295300 | SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO (CAJA CON 12 SOBRES COMPATIBLES CON DISPOSITIVOS ) | SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO (CAJA CON 12 SOBRES COMPATIBLES CON DISPOSITIVOS) | KIT
4 | 1196460702 | 42295300 | SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO KIT COMBO 2MINI DISPOSITIVOS | SISTEMA DE FIJACION DE SUTURA EN TITANIO KIT COMBO MIINI (2 DISPOSITIVOS ) | KIT
LOTE No. 65 | PARCHE DE PERICARDIO |  |  |  | CARDIOVASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1198020039 | 42295905 | PARCHE BIOLOGICO DE PERICARDIO BOVINO DE 8 A 10CM X 10CM A 14CM | PARCHE BIOLOGICO DE PERICARDIO BOVINO DE 8 A 10CM X 10CM A 14CM | UNIDAD
2 | 1198020040 | 42295905 | PARCHE BIOLOGICO DE PERICARDIO BOVINO DE 5CM A 8 CM X 8CM A 14 CM | PARCHE BIOLOGICO DE PERICARDIO BOVINO DE 5CM A 10 CM X 8CM A 14 CM | UNIDAD
LOTE No. 66 | CANULA DE RETORNO VENOSO TRES ESTADIOS |  |  |  | CARDIOVASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196410082 | 42294713 | CANULA DE RETORNO VENOSO TRES ESTADIOS | CANULA DE RETORNO VENOSO TRES ESTADIOS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL | UNIADD
LOTE No. 67 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS |  |  |  | NEUROCIRUGIA - MAXILO - PLASTICA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196491245 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PANEL 50X50MM SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PANEL 50X50MM SIST 1.5 | UNIDAD
2 | 1196491246 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 | UNIDAD
3 | 1196491247 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1.5 | UNIDAD
4 | 1196491248 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 4 ORF, CON PUENTE SIST 1.5 | UNIDAD
5 | 1196491249 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1.5 | UNIDAD
6 | 1196491250 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 6 ORF, CON PUENTE SIST 1.5 | UNIDAD
7 | 1196491251 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1.5 | UNIDAD
8 | 1196491252 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA, 8 ORF, CON PUENTE SIST 1.5 | UNIDAD
9 | 1196491254 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA 20 ORIF SIST 1,5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA RECTA 20 ORIF SIST 1,5 | UNIDAD
10 | 1196491255 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA EN "X" C/P SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA EN "X" CON PUENTE SIST 1.5 | UNIDAD
11 | 1196491256 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA EN "L",DER S/P SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA EN "L",DER SIN PUENTE SIST 1.5 | UNIDAD
12 | 1196491257 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA EN "L",IZQ S/P SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA EN "L",IZQ SIN PUENTE SIST 1.5 | UNIDAD
13 | 1196491258 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSISPLACA CURVA, 6 ORF SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS PLACA CURVA, 6 ORF SIST 1.5 | UNIDAD
14 | 1196491259 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 | UNIDAD
15 | 1196491260 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1.5 | UNIDAD
16 | 1196491261 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT. SIST 1.5 | UNIDAD
17 | 1196491262 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT. SIST 1.5 | UNIDAD
18 | 1196491263 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT. SIST 1.5 | UNIDAD
19 | 1196491264 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 | UNIDAD
20 | 1196491265 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1,5X4MM 4/PQT SIST 1,5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1,5X4MM 4/PQT SIST 1,5 | UNIDAD
21 | 1196491266 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1,5X5MM 4/PQT SIST 1,5 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 1,5X5MM 4/PQT SIST 1,5 | UNIDAD
22 | 1196491267 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 | UNIDAD
23 | 1196491268 | 42322106 42296100 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCION DE CRANEOSINOSTOSIS TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 | UNIDAD
LOTE No. 68 | INSUMOS NEUROCIRUGIA I ENDOVASCULAR |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220911 | 42293406 | COILS DE PLATINO DESPRENDIBLES. PARA NEUROCIRUGIA | COILS DE PLATINO DESPRENDIBLES. PARA NEUROCIRUGIA CON DIFERENTES REFERENCIAS Y MEDIDAS | UNIDAD
2 | 1186290013 | 42203403 | MICROCATETER COMPATIBLE PARA COILS SISTEMA 18 | MICROCATETER PARA EMBOLIZACION CON COILS | UNIDAD
3 | 1186290012 | 42203403 | MICROCATETER COMPATIBLE PARA COILS SISTEMA 10 | MICROCATETER PARA EMBOLIZACION CON COILS | UNIDAD
4 | 1186220110 | 42203406 | MICROGUIA INTRACEREBRAL | MICROGUIA COMPATIBLE CON MICROCATETER INTRACEREBRAL DE 0,008 - 0,014 IN, | UNIDAD
5 | 1186220913 | 42203403 | SISTEMA DE LIBERACION PARA MICROCOILS, COMPATIBLE CON COILS DE PLATINO DESPRENDIBLES PARA NEUROCIRUGIA CON CABLE DE LIBERACION COMPATIBLE . | SISTEMA DE LIBERACION PARA MICROPCOILS, COMPATIBLE CON COILS DE PLATINO DESPRENDIBLES PARA NEUROCIRUGIA. CON CABLE DE LIBERACION COMPATIBLE . | UNIDAD
6 | 1186290057 | 42203406 | MICROGUIA NEUROVASCULAR 0.014 PULGADAS POR 200 CM | MICROGUIA NEUROVASCULAR 0.014 PULGADAS POR 200 CM | UNIDAD
LOTE No. 69 | INSUMOS CIRUGIA ENDOVASCULAR |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220498 | 42296100 | CATETER GUIA NEUROCIRUGIA DE 6 FR | CATETER GUIA NEUROCIRUGIA DE 6 FR | UNIDAD
2 | 1186220498 | 42296100 | CATETER GUIANEUROCIRUGIA DE 7 FR | CATETER GUIA NEUROCIRUGIA DE 7 FR | UNIDAD
LOTE No. 70 | INSUMOS CIRUGIA PEDIATRICA |  |  |  | CIRUGIA PEDIATRICA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196430149 | 42203400 | KIT PARA GASTROPEXIA SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA | MEDIDAS DE 12 A 20 FR KIT COMPUESTO DE : * TROCAR INTRODUCTOR CON SUJETADORES EN T PRECARGADOS Y DE SUTURAS REABSORBIBLES CON CANDADOS PARA FIJAR EL ESTOMADO A LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR * AGUJA INTRODUCTORA DE SEGURIDAD CON UN SISTEMA DE BLOQUEO. * ALAMBRE GUIA CON PUNTA EN J * DILATADOR SERIADO CON VAINA DESPLEGABLE . LISO Y CÓNICO * BISTURÍ DE SEGURIDAD *PINZA HEMOSTÁTICA * JERINGA | UNIDAD
2 | 1196430092 | 42203400 | SONDA GASTROENTERICA YEYUNAL | SONDA GASTROENTERICA YEYUNAL | UNIDAD
3 | 1196430093 | 42203400 | SONDA DE BAJO PERFIL CON AVANCE A YEYUNO MIC-KEY YEYUNAL | SONDA DE BAJO PERFIL CON AVANCE A YEYUNO MIC-KEY YEYUNAL | UNIDAD
4 | 1196430861 | 42231602 42294901 | KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA PEDIATRICA TIPO PUSH O PULL 14 FR | KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA PEDIATRICA TIPO PUSH O PULL 14 FR . FABRICADO EN SILICONA 100% GRADO MEDICO/ POLIURETANO. GUIA RIGIDA PARA COLOCACION DEL PEG. ANILLO EXTERNO DE SEGURIDAD ESCALA DE GRADUACION. . LINEA RADIOOPACA. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ALIMENTACION | UNIDAD
5 | 1196430850 | 42231602 42294901 | KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA PEDIATRICA TIPO PUSH O PULL 18 FR A 20FR | KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA PEDIATRICA TIPO PUSH O PULL 18 FR A 20 FR. FABRICADO EN SILICONA 100% GRADO MEDICO/ POLIURETANO. GUIA RIGIDA PARA COLOCACION DEL PEG. ANILLO EXTERNO DE SEGURIDAD ESCALA DE GRADUACION. . LINEA RADIOOPACA. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ALIMENTACION | UNIDAD
6 | 1196430032 | 42231602 42294901 | KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA PEDIATRICA TIPO PUSH O PULL 14FR A 16 FR | KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA PEDIATRICA TIPO PUSH O PULL 14FR A 16 FR . FABRICADO EN SILICONA 100% GRADO MEDICO/ POLIURETANO. GUIA RIGIDA PARA COLOCACION DEL PEG. ANILLO EXTERNO DE SEGURIDAD ESCALA DE GRADUACION. . LINEA RADIOOPACA. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ALIMENTACION | UNIDAD
LOTE No. 71 | PROTESIS MAMARIAS EXTERNAS |  |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196491100 | 42293906 | PROTESIS MAMARIAS EXTERNAS | PROTESIS MAMARIAS EXTERNAS 100 % GEL OPALESCENTE COLOR PIEL LYCRA HILO POLIESTER TALLAS CON RANGO ENTRE 28 A 43 DE ACUERDO A LAS CONDICIONES FISICAS MEDICAS DE LAS PACIENTES | UNIDAD
LOTE No. 72 | DRENES |  |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1199040009 | 42311903 42142400 | DREN DE PEN ROSSE GRANDE | DREN DE PENROSE DE LATEX, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO GRANDE. | UNIDAD
2 | 1176090486 | 42311903 42142400 | DREN DE PEN ROSSE MEDIANO | DREN DE PENROSE DE LATEX, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO MEDIANO. | UNIDAD
3 | 1176090487 | 42311903 42142400 | DREN DE PEN ROSSE PEQUEÑO | DREN DE PENROSE DE LATEX, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO PEQUEÑO. | UNIDAD
4 | 1196430599 | 42311903 42142400 | TUBO EN T PARA CIRUGIA GENERAL | TUBO EN T PARA CIRUGIA GENERAL | UNIDAD
LOTE No. 73 | DISPOSITIVOS DE BIOPSIA |  |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220363 | 42295513 | STENT DE APOSICION LUMINAL 6-20MM DIAMETRO X 8MM - 10 MM LONGITUD CON CISTOTOMO PARA DREANJE DE SEUDOQUISTES PANCREATICOS, NECROSECTOMIAS Y/O VIAS BILIARES | ES UN STENT DE NITINOL FLEXIBLE, AUTOEXPANSIBLE Y TOTALMENTE CUBIERTO QUE VIENE PRECARGADO CON EL SISTEMA INTRODUCTOR MEJORADO CON ELECTROCAUTERIZACIÓN | UNIDAD
LOTE No. 74 | SOPORTE DE AGUJAS |  |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1199020024 | 42311707 | SOPORTES DE AGUJAS | SOPORTE PARA COLOCACION Y CONTROL DE AGUJAS CON IMAN, ESTERIL, PARA DESECHAR EN GUARDIAN. | UNIDAD
LOTE No. 75 | INTRODUCTOR FLEXIBLE CON VALVULA DRY SEAL |  |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220575 | 42203403 | CATETER INTRODUCTOR FLEXIBLE CON REVESTIMINETO HIDROFILICO LONGITUD DE 33 CM | CATETER INTRODUCTOR FLEXIBLE CON REVESTIMINETO HIDROFILICO LONGITUD DE 33 CM | UNIDAD
2 | 1186220503 | 42203403 | CATETER INTRODUCTOR FLEXIBLE CON REVESTIMINETO HIDROFILICO LONGITUD DE 45 CM | CATETER INTRODUCTOR FLEXIBLE CON REVESTIMINETO HIDROFILICO LONGITUD DE 45 CM | UNIDAD
LOTE No. 76 | PROTESIS MAMARIAS INTERNAS |  |  |  | CIRUGIA PLASTICA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196491104 | 42295509 | PROTESIS MAMARIA INTERNA DE SUPERFICIE : MICROTEXTURIZADA RELLENAS DE GEL COHESIVO DE SILICONA CON DISPONIBILIDAD DE STOCK COMPLETO ( DIFERENTES TAMAÑOS ) DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. O CUANDO SEAN REQUERIDAS. PERFIL REDONDO | PROTESIS MAMARIA INTERNA DE SUPERFICIE : MICROTEXTURIZADA RELLENAS DE GEL COHESIVO DE SILICONA CON DISPONIBILIDAD DE STOCK COMPLETO ( DIFERENTES TAMAÑOS ) DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. O CUANDO SEAN REQUERIDAS. PERFIL REDONDO | UNIDAD
2 | 1197491140 | 42295509 | PROTESIS MAMARIA INTERNA SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA RELLENAS DE GEL DE SILICONA REDONDAS O ANATOMICAS | PROTESIS MAMARIA INTERNA SUPERFICIE MICROTEXTURIZADA RELLENAS DE GEL DE SILICONA REDONDAS O ANATOMICAS | UNIDAD
3 | 1196490568 | 42293906 | EXPANSORES TISULARES EN SILICONA DE DIFERENTES FORMAS (REDONDO, RECTANGULAR, CROSSANT,) | EXPANSORES TISULARES EN SILICONA DE DIFERENTES FORMAS (REDONDO, RECTANGULAR, CROSSANT ETC) | UNIDAD
LOTE No. 77 | DISPOSITIVO DESCARTABLE PARA OCLUSIÓN VASCULAR |  |  |  | CIRUGIA PLASTICA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220016 | 42203400 | OCLUSOR VASCULAR CLIP | CLIP UNICO PARA ARTERIA 60 GRS TKL-1-60C UN SOLO USO ESTERIL | UNIDAD
2 | 1186220013 | 42203400 | ACLUSOR VASCULAR CLIP SENCILLO | CLIP UNICO PARA ARTERIA 60 GRS TKM-1 60C UN SOLO USO ESTERIL | UNIDAD
3 | 1186220471 | 42203400 | CLIP DOBLE | CLIP DOBLE VENOSO 30 GRS TKM-2-30C UN SOLO USO ESTERIL | UNIDAD
LOTE No. 78 | MONOPOLAR CON RADIOFRECUENCIA A BAJA TEMPERATURA PARA PROCEDIMIENTOS EN ELECTROFISIOLOGIA CAMBIOS DE MARCAPASOS |  |  |  | ELECTROFISIOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196491825 | 42295143 | KIT DISPOSITIVO QUIRURGICO CON PULSOS DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR PARA INSICIÓN, DISECCION ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN CARDIACA. | KIT DISPOSITIVO QUIRURGICO CON PULSOS DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR PARA INSICIÓN, DISECCION ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN CARDIACA. | UNIDAD
LOTE No. 79 | INTRODUCTOR LARGO NEUROCIRUGIA |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186290049 | 42296100 | INTRODUCTOR LARGO 6FR O 7 FR Y DE 90CM A 120CM | INTRODUCTOR LARGO 6FR O 7 FR Y DE 90CM A 120CM | UNIDAD
LOTE No. 80 | VENDA ENYESADA ACRILIA Y SINTETICA |  |  |  | NEUROCIRUGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1237690333 | 42241506 | VENDA ENYESADA ACRILICA DE 3 PULGADAS X 4 YARDAS | VENDAJE SINTETICO ENROLLADO IMPREGNADO EN RESINA DE POLIURETANO, ACTIVABLE CON AGUA O POR EXPOSICION AL MEDIO AMBIENTE. CON ELASTICIDAD MULTIDIRECCIONAL. PERMEABLE AL AIRE E IMPERMEABLE AL AGUA, DEBE SER RADIOLUCIDO, DEBE SER ATOXICO Y APIROGENO | UNIDAD
2 | 1237690334 | 42241506 | VENDA ENYESADA ACRILICA DE 4 PULGADAS X 4 YARDAS | VENDAJE SINTETICO ENROLLADO IMPREGNADO EN RESINA DE POLIURETANO, ACTIVABLE CON AGUA O POR EXPOSICION AL MEDIO AMBIENTE. CON ELASTICIDAD MULTIDIRECCIONAL. PERMEABLE AL AIRE E IMPERMEABLE AL AGUA, DEBE SER RADIOLUCIDO, DEBE SER ATOXICO Y APIROGENO | UNIDAD
3 | 1237690335 | 42241506 | VENDA ENYESADA ACRILICA DE 5 PULGADAS X 4 YARDAS | VENDAJE SINTETICO ENROLLADO IMPREGNADO EN RESINA DE POLIURETANO, ACTIVABLE CON AGUA O POR EXPOSICION AL MEDIO AMBIENTE. CON ELASTICIDAD MULTIDIRECCIONAL. PERMEABLE AL AIRE E IMPERMEABLE AL AGUA, DEBE SER RADIOLUCIDO, DEBE SER ATOXICO Y APIROGENO | UNIDAD
4 | 1176020059 | 42241506 | VENDA COHESIVA FLEXIBLE DE LATEX. 3 PULGADAS X 2.2 YARDAS | VENDA ELÁSTICA POROSA DE POLIESTER, DISTENSIBLE Y ADHESICO COHESIVO. RESISTENTE AL AGUA. ADHERENTE SOBRE SI MISMA, PERO NO A LA PIEL. | UNIDAD
5 | 1176020060 | 42241506 | VENDA COHESIVA FLEXIBLE DE LATEX. 4 PULGADAS X 2.2 YARDAS | VENDA ELÁSTICA POROSA DE POLIESTER, DISTENSIBLE Y ADHESICO COHESIVO. RESISTENTE AL AGUA. ADHERENTE SOBRE SI MISMA, PERO NO A LA PIEL. | UNIDAD
6 | 1176020395 | 42241506 | VENDA SINTETICA TUBULAR ALMOHADILLADA HIDRÓFUGA 2 PULGADAS X 2.6 YARDAS | VENDA ELÁSTICA POROSA DE POLIESTER, DISTENSIBLE Y ADHESICO COHESIVO. RESISTENTE AL AGUA. ADHERENTE SOBRE SI MISMA, PERO NO A LA PIEL. | UNIDAD
7 | 1176020075 | 42241506 | VENDA SINTETICA TUBULAR ALMOHADILLADA HIDRÓFUGA 3 PULGADAS X 2.6 YARDAS | VENDA ELÁSTICA POROSA DE POLIESTER, DISTENSIBLE Y ADHESICO COHESIVO. RESISTENTE AL AGUA. ADHERENTE SOBRE SI MISMA, PERO NO A LA PIEL. | UNIDAD
8 | 1176020076 | 42241506 | VENDA SINTETICA TUBULAR ALMOHADILLADA HIDRÓFUGA 4 PULGADAS X 2.6 YARDAS | VENDA ELÁSTICA POROSA DE POLIESTER, DISTENSIBLE Y ADHESICO COHESIVO. RESISTENTE AL AGUA. ADHERENTE SOBRE SI MISMA, PERO NO A LA PIEL. | UNIDAD
LOTE No. 81 | CABLE MEDICION UMBRALES |  |  |  | ELECTROFISIOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220400 | 42295200 42203500 | CABLE PARA MEDICION DE UMBRALES DE ELECTRODOS DE MARCAPASOS | CABLE PARA MEDICION DE UMBRALES DE ELECTRODOS DE MARCAPASOS.ESTERILES | UNIDAD
LOTE No. 82 | FLUORESCEINA TIRILLAS PARA OFTALMOLOGIA |  |  |  | OFTALMOLOGÍA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196490190 | 42183060 | FLUORESCEINA TIRILLAS PARA OFTALMOLOGIA | FLUORESCEINA TIRILLAS PARA OFTALMOLOGIA | UNIDAD
LOTE No. 83 | INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS OFTALMOLÓGICOS
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196490524 | 42294501 | ANILLOS PARA SIMBLEFARON | ANILLOS PARA SIMBLEFARON | UNIDAD
2 | 1198010069 | 42294501 | CONJUNTIVALES ADULTO Y PEDIATRICO( 14,16,18,20 MM) | CONFORMADORES CONJUNTIVALES ADULTO Y PEDIATRICO( 14,16,18,20 MM) | UNIDAD
3 | 1196490239 | 42295505 | METILMETACRILATO VARIOS DIAMETROS (14,16,18,20 MM) | IMPLANTES OCULARES DE METILMETACRILATO VARIOS DIAMETROS (14,16,18,20 MM) | UNIDAD
LOTE No. 84 | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196420018 | 42294500 | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR DIAMETROS 11 -12 -13 MM | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR DIÁMETROS 11, 12 Y 13 MM | UNIDAD
LOTE No. 85 | SONDAS DESECHABLES PARA ICARE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1128599550 | 42183018 | SONDAS DESECHABLES PARA ICARE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | SONDAS DESECHABLES PARA ICARE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | UNIDAD
LOTE No. 86 | LENTES INTRAOCULARES SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196490546 | 42294517 | LENTE INTRAOCULAR DE AFAQUIA DE FIJACION/ENCLAVAMIE NTO IRIDIANO | LENTE INTRAOCULAR DE AFAQUIA DE FIJACION/ENCLAVAMIENTO IRIDIANO | UNIDAD
2 | 1196490198 | 4229451 | LENTES INTRAOCULARES RIGIDOS | LENTES INTRAOCULARES RIGIDOS | UNIDAD
3 | 1196490800 | 42295505 | LENTES INTRAOCULAR FAQUICO DE CAMARA ANTERIOR | LENTES INTRAOCULAR FAQUICO DE CAMARA ANTERIOR | UNIDAD
LOTE No. 87 | SONDAS DESECHABLES PARA ICARE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1196490465 | 42294217 | LENTE INTRAOCULAR FAQUICO DE IMPLANTE RETRO- IRIDIANO PRELENTICULA R TORICO | FABRICADO EN COLÁMERO UN TIPO DE COLÁGENO DERIVADO DEL PORCINO E HIDROXIETILMETACRILATO UN MATERIAL HIDRÓFILO, FLEXIBLE Y BIOCOMPATIBLE, ASOCIADO A UN CROMÓFORO QUE ABSORBE LA LUZ UV, ESTÁ DISEÑADO COMO UN LENTE FÁQUICO REFRACTIVO CON UNA ZONA ÓPTICA CÓNCAVA CONVEXA CON DISPOSICIÓN EN DOMO EN SU CARA ANTERIOR PARA MINIMIZAR EL CONTACTO CON EL CRISTALINO, CUENTA CON HÁPTICAS DE FORMA RECTANGULAR EN FORMA DE PLATO MONO PIEZA, DISEÑADO PARA IMPLANTARSE EN LA CÁMARA POSTERIOR APOYANDO SUS HÁPTICAS SOBRE EL SULCUS CILIAR | UNIDAD
2 | 1196491427 | 42294217 | LENTE INTRAOCULAR FAQUICO DE IMPLANTE RETRO- IRIDIANO PRELENTICULA R ESFERICO | FABRICADO EN COLÁMERO UN TIPO DE COLÁGENO DERIVADO DEL PORCINO E HIDROXIETILMETACRILATO UN MATERIAL HIDRÓFILO, FLEXIBLE Y BIOCOMPATIBLE ASOCIADO A UN CROMÓFORO QUE ABSORBE LA LUZ UV, ESTÁ DISEÑADO COMO UN LENTE FÁQUICO REFRACTIVO CON UNA ZONA ÓPTICA CÓNCAVA CONVEXA CON DISPOSICIÓN EN DOMO EN SU CARA ANTERIOR PARA MINIMIZAR EL CONTACTO CON EL CRISTALINO, CUENTA CON HÁPTICAS DE FORMA RECTANGULAR EN FORMA DE PLATO MONO PIEZA, DISEÑADO PARA I MPLANTARSE EN LA CÁMARA POSTERIOR APOYANDO SUS HÁPTICAS SOBRE EL SULCUS CILIAR | UNIDAD
LOTE No. 88 | INSUMOS TERAPIA ECMO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42294713 | MEMBRANA DE OXIGENACIÓN EXTRACORPOREA DE LARGA DURACIÓN | Membrana de oxigenación de un solo uso, no toxico, no pirogénico, suministro estéril y con envase individual. Flujo máximo recomendado 5 a 8 litros por min Membrana de polimetilpenteno Superficie de la membrana 1.2 m2 Superficie del intercambiador de calor de 0.14 m2 Volumen de cebado menor de 150 ml Conexiones: para entrada venosa del oxigenador 3/8”, salida arterial del módulo de oxigenación 3/8”, entrada del gas ¼”, escape de gas, línea de recirculación y purga, puerto de toma de muestras de sangre arterial, entrada de temperatura, puerto de salida, línea con llave de paso para recirculación y purga. Adicional debe proporcional el soporte del oxigenador y sensores de temperatura del oxigenador para modulo general | UNIDAD
2 |  | 42294715 | SET DE TUBERIA ECMO ADULTO | Tubería 3/8”-3/8” de PVC para juego de líneas arterio-venosas con línea de primado, oxigenador, bolsa de 100 ml para primado, dos espigas de purga, línea de gas para oxígeno. Línea adicional de 3/8”. Recubrimiento de la tubería que aumente biocompatibilidad, tubería libre de tóxicos estéril. | UNIDAD
LOTE No. 89 | CENTRIFUGA PARA ETMO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42294709 | CENTRIFUGA PARA ECMO/VAD | Cono o centrifuga para asistencia circulatoria adulto que permita flujo de 10LPM, conector de entrada y de salida de 3/8”. Suministro estéril. Para uso por 30 días. Dispositivo compatible con consola de la institución. | UNIDAD
2 |  | 42294715 | MANGUERAS KIT CONSUMIBLE ADULTO | Tubería 3/8”-3/8” para conexión de cono de centrifuga para asistencia circulatoria adulto, que permita flujo hasta 9 LPM, con línea de primado, bolsa de primado de cono, espigas de purga. Tubería estéril, libre de tóxicos. Empaque individual. | UNIDAD
LOTE No. 90 | CONSUMIBLES DE LOS EQUIPOS DE TONOMETRÍA DE SUEÑO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 |  | 42181803 | SONDAS O SENSORES PARA OXÍMETROS DE PULSO | Se requiere compatibilidad con los equipos institucionales ( Tonometria Watchpattm300) -SONDA UPAT (Membrana interna, cubierta de LED y cinta con lengüeta) | CAJA
2 |  | 42311700 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES | Se requiere compatibilidad con los equipos institucionales ( Tonometria Watchpattm300) - SENSOR SBP/RESBP Y ADHESIVO | CAJA
LOTE No. 91 | INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA |  |  |  | NEUROLOGÍA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1128599070 | 4260200 | SENSOR DE PRESION NASAL Y TERMICO PARA ADULTO | SENSOR DE PRESION NASAL Y TERMICO PARA ADULTO Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
2 | 1128599385 | 4260200 | SENSOR DE PRESION NASAL Y TERMICO PARA PEDIATRICO | SENSOR DE PRESION NASAL Y TERMICO PARA PEDIATRICO Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
3 | 1128599296 | 4260200 | SENSOR DE PULSOXIMETRIA CON PROTECTOR TIPO CAPUCHON CADWELL ADULTO | SENSOR DE PULSOXIMETRIA CON PROTECTOR TIPO CAPUCHON CADWELL ADULTO Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
4 | 1128599387 | 4260200 | SENSOR DE PULSOXIMETRIA CON PROTECTOR TIPO CAPUCHON CADWELL PEDIATRICO | SENSOR DE PULSOXIMETRIA CON PROTECTOR TIPO CAPUCHON CADWELL PEDIATRICO Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
5 | 1121090212 | 4260200 | KIT DE BANDAS DETECTORAS DE MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS PARA EQUIPO CADWELL TORAX Y ABDOMEN ADULTO | KIT DE BANDAS DETECTORAS DE MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS PARA EQUIPO CADWELL TORAX Y ABDOMEN ADULTO Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
6 | 1121090213 | 4260200 | KIT DE BANDAS DETECTORAS DE MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS PARA EQUIPO CADWELL TORAX Y ABDOMEN PEDIATRICO | KIT DE BANDAS DETECTORAS DE MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS PARA EQUIPO CADWELL TORAX Y ABDOMEN PEDIATRICO. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
7 | 1121090312 | 4260200 | MODULO DE OXIMETRIA Sp02 Easy Cadwell | MODULO DE OXIMETRIA Sp02 Easy Cadwell. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
8 | 1121090150 | 4260200 | MODULO EASY NET NASAL PRESION | MODULO DE POSICION Easy net. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
9 | 1121090150 | 4260200 | MODULO EASY NET DE POSICION | MODULO DE POSICION Easy net. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
10 | 1121090150 | 4260200 | MODULO EASY NET SPO2 | MODULO DE POSICION Easy net. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
11 | 1121090150 | 4260200 | HUB EASY NET DE 6 PUERTOS | MODULO DE POSICION Easy net. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
12 | 1121020039 | 4260200 | CABLES EASY NET DE 12cm | CABLES EASY NET DE 12cm. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución. | UNIDAD
13 | 1121020067 | 4260200 | CABLES EASY NET DE 177 cm ADULTO | CABLES EASY NET DE 177 cm ADULTO Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
14 | 1121020039 | 4260200 | CABLE PARA CAJA REMOTA PARA EQUIPO CADWELL 10 PULGADAS | CABLE PARA CAJA REMOTA PARA EQUIPO CADWELL 10 PULGADAS. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
15 | 1121090234 | 4260200 | CABLES TIPO PLUG PARA CONEXIÓN BPAP TX8 | CABLES TIPO PLUG PARA CONEXIÓN BPAP TX8. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
16 | 1121020069 | 4260200 | ELECTRODO SUPERFICIE EN ORO COPA 10 MM PARA ADULTOS TIPO DIN Y PEDIATRICOS | ELECTRODO SUPERFICIE EN ORO COPA 10MMPARA ADULTOS TIPO DIN Y PEDIATRICOS. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
17 | 1121020070 | 4260200 | MASCARA ORONASAL PILOTO ADULTO | MASCARA ORONASAL PILOTO ADULTO. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
18 | 1121020071 | 4260200 | MASCARA NASAL PARA PEDIATRIA PARA BPAPTX8 | MASCARA NASAL PARA PEDIATRIA PARA BPAPTX8. Compatible con equipo y/o tecnología de la Institución | UNIDAD
19 | 1121020071 | 4260200 | CREMA LIMPIADORA NUPREP | Gel reductor de impedancia de la piel. Uso tópico. Fecha de vencimiento no inferior a un año. | UNIDAD
20 | 1121020071 | 4260200 | CREMA CONDUCTORA TEN 20 | Crema conductora soluble en agua inolora. Uso tópico. Antialérgica. | UNIDAD
21 | 20910001 | 4260200 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL | Se realiza un mantenimiento preventivo anual para garantizar el desempeño optimo del equipo | UNIDAD
LOTE No. 92 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE SUTURA PERCUTANEA PARA VASCULAR |  |  |  | VASCULAR
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220809 | 42295900 | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE SUTURA PERCUTANEA PARA VASCULAR | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE SUTURA PERCUTANEA PARA VASCULAR COMPATIBLE PARA EL CIERRE VASCULAR ARTERIA DESSDE 5 FR A 26 FR Y EN VENA DE 5 A 29 FR *** DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS INDOVASCULARES SE REALIZA PASO DE DISPOSITIVOS CON ALTO DIAMETRO REQUIRIENDO DE DISPOSITIVOS PARA EL CIERRE VASCULAR Y EVITANDO LA CIRUGIA ABIERTA, CON LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO COMO SEROMA HEMATOMA LINFORREA. | CAJA
LOTE No. 93 | CATETER DIALISIS |  |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1198010005 | 42161504 | CATETER DIALISIS PERITONEAL ADULTO | CATETER DIALISIS PERITONEAL ADULTO | UNIDAD
LOTE No. 94 | DISPISITIVOS PARA TOMA DE MUESTRA ECOENDOSCOPIA |  |  |  | CIRUGIA GENERAL
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1199010188 | 42295513 | DISPOSITIVO DE BIOPSIA CON AGUJA FINA (FNB) POR ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA | AGUJA DE BIOPSIA TIPO FRANSEEN POR ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA. PROPIEDADES ECOGÉNICAS EN EL EXTREMO DISTAL PARA FACILITAR LA VISUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO . 19 - 25 GAUGE | UNIDAD
2 | 1176010319 | 42295513 | AGUJA DE ASPIRACIÓN (FNA) POR ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA | AGUJA DE ASPIRACION POR ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA. PROPIEDADES ECOGÉNICAS EN EL EXTREMO DISTAL PARA FACILITAR LA VISUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO . 19 - 25 GAUGE | UNIDAD
3 | 1196491822 | 42295513 | AGENTE DE ELEVACIÓN DE LA SUBMUCOSA | GEL VISCOSOCON COLORANTE AZUL, EN UNA JERINGA LUER LOCK PRECARGADA DE 10 ML COMPATIBLE CON AGUJA DE INYECCIÓN 23 GAUGE | CAJA X 2
LOTE No. 95 | FIBRAS DEL LASER PARA PROSTATA SERVICIO DE UROLOGIA II (APOYO TECNOLOGICO) |  |  |  | UROLOGIA
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO UNSPCS | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | 1186220319 | 42142721 | FIBRAS DEL LASER 800 | FIBRA DE LASER THULIUM O HOLIMUM 30W DESDE 800 UM . CON NUCLEO DE SILICE Y PUNTA DE .POLIMERO- CON CONECTOR QUE SE ACOPLE O SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO Y/O NÚCLEO DE SILICE PUNTA DE POLÍMERO Y/O DE SILICE FUNDIDO. REUTILIZABLES | UNIDAD
2 | 1196490106 | 42142721 | FIBRAS DEL LASER 940 | FIBRA DE LASER THULIUM O HOLIMUM 30W DESDE 800 UM . CON NUCLEO DE SILICE Y PUNTA DE .POLIMERO- CON CONECTOR QUE SE ACOPLE O SEA COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO Y/O NÚCLEO DE SILICE PUNTA DE POLÍMERO Y/O DE SILICE FUNDIDO. REUTILIZABLES | UNIDAD

## CÓDIGOS UNSPSC - EXPERIENCIA
LOTE No. | NOMBRE LOTE | CÓDIGOS PARA VALIDACIÓN DE EXPERIENCIA
1 | INSUMOS NEONATOLOGIA OXIMETRIA | 422717
422951
2 | INSUMOS NEONATOLOGÍA HIPOTERMIA | 422717
422951
3 | INSUMOS NEONATOLOGÍA CATÉTER | 422717
422951
4 | INSUMOS NEONATOLOGÍA II | 422717
422951
5 | BRAZALETES NEONATOLOGÍA | 421819
422951
6 | SET SISTEMA RADIOFRECUENCIA BIPOLAR | 422934
422951
7 | INSUMOS ESTIMULADOR MEDULAR O ESPINAL | 422951
8 | ESTIMULADOR CEREBRAL PROFUNDO (PARKINSON) | 422942
422951
9 | CARTUCHOS PARA MEDICIÓN ACT II | 422223
422951
10 | CATÉTER IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN DE QUIMIOTERAPIA 4,5 | 422215
422951
11 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PEDIATRICO 150 MM | 421424
422951
12 | CATÉTER DIÁLISIS PEDIÁTRICO | 421615
422951
13 | LENTES INTRAOCULARES DE CÁMARA POSTERIOR PODER ESPECIAL | 422945
422951
14 | KIT FLUORESCENCIA VERDE ENDOSCÓPICA | 422929
422951
15 | CATETERES INTRODUCTORES DEFLECTABLES DE 6 A 12 FR | 422034
422951
16 | BALONES NO COMPLACIENTES DESDE 8 A 26 MM POR DIFERENTES LONGITUDES | 422034
422951
17 | STENT DESNUDO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL DE DIFERENTES DIÁMETRO Y LONGITUDES PARA EL SEGMENTO FEMOROPOPLÍTEO | 422034
422951
18 | STENT DESNUDO AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL DE DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES LONGITUDES PARA MANEJO DE PATOLOGÍA ILIACA | 422034
422951
19 | CATÉTERES DE SOPORTE DE 0,14 - 0,18 - 0,035FR DE DIFERENTES LONGITUDES Y CON MARCAS RADIOPACAS | 422034
422951
20 | PLUG VASCULAR DE DIFERENTES DIÁMETROS | 422034
422951
21 | GUÍAS PARA EL CRUCE DE LESIONES COMPLEJAS DE 0,14 - 0,18 CON GRAMAJE EN LA PUNT | 422034
422951
22 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE TROMBOS CON CANASTILLA EXTRACTORA PARA TROMBOSIS CRÓNICA | 422034
422951
23 | SISTEMA DE ATERECTOMÍA | 422034
422951
24 | TUBO RECTO PARA CORRECCIÓN ENDOVASCULAR DE PATOLOGÍA AÓRTICA DE DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES | 422034
422951
25 | INTRODUCTORES HIDROFÍLICOS DE 12 A 24 FR POR LONGITUDES DESDE 28-45 CM | 422034
422951
26 | TUBOS NASOTRAQUELAES | 421322
422951
27 | MICROGUIA DE RIGIDEZ VARIABLE | 422961
422942
422949
422935
422951
28 | DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN | 422961
422951
29 | BALÓN DE OCLUSIÓN VASCULAR TEMPORAL PARA DETENER O CONTROLAR EL FLUJO SANGUÍNEO DE MANERA SELECTIVA. | 422961
422951
30 | MICROCATÉTER PARA VASCULATURA TORTUOSA Y PEQUEÑA | 422961
422942
422949
422935
422951
31 | MICROCATÉTER PARA INFUSIÓN DIAGNÓSTICA | 422961
422951
32 | CATETER GUIA ACCESO DISTAL | 422961
422942
422935
422949
422951
33 | MICROGUIA PARA COLOCACIÓN SELECTIVA DE CATÉTERES DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO | 422961
422942
422949
422935
422951
34 | CATÉTER DE SOPORTE INTRACRANEAL DE DISPOSITIVOS | 422961
422942
422949
422935
422951
35 | MICROGUIA PARA INTRODUCIR SELECTIVAMENTE Y POSICIONAR CATÉTERES | 422961
422942
422949
422935
422951
36 | CATÉTER DE SELECCIÓN SIN INTERCAMBIO DE GUIA | 422961
422951
37 | INTRODUCTOR PARA INSERCIÓN DISPOSITIVOS ENDOVASCULAR | 422961
422951
38 | MICROCATÉTER SELECTIVO Y SUPRA SELECTIVO DE LUMEN SIMPLE | 422961
422951
39 | COILS ESPIRAL PARA EMBOLIZACIÓN | 422961
422951
40 | MICROGUIA SELECTIVA Y SUPRASELECTIVA PARA NAVEGACIÓN DE MICROCATÉTERES CEREBRALES | 422961
422951
41 | STENT AUTOEXPANDIBLE DE CELDA CERRADA | 422961
422942
422949
422935
422951
42 | GUÍA PARA ANGIOPLASTÍA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA CON REVESTIMIENTO HIDROFÍLICO | 422961
422951
43 | CATÉTER ASPIRACIÓN | 422961
422942
422949
422935
422951
44 | CATÉTER ACCESO DISTAL | 422961
422942
422949
422935
422951
45 | VALVULA HEMOSTATICA | 422951
46 | EXTRACCIÓN DE ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN CARDIACA ENDOVASCULAR | 422034
422951
47 | INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA REEMPLAZO PERCUTÁNEO DE VÁLVULA CARDIACA | 421819
422951
48 | CATÉTER ABBA MAC | 422942
422951
49 | ASPIRADOR MANUAL ENDOUTERINO | 421316
422951
50 | MALLAS ATRAPOLIPOS | 422917
422951
51 | INSUMOS DERMATOLOGÍA (PUCH REUTILIZABLES) | 422917
422951
52 | BALONES MANOMÉTRICOS | 422949
422951
53 | CATÉTER RECTAL | 422949
422951
54 | CARTUCHOS ATP | 422942
422951
55 | CLINICA DEL DOLOR | 422217
422951
56 | ESTIMULADOR MEDULAR PARA MANEJO DE DOLOR | 422217
422951
57 | BOMBA INTRATECAL | 422217
422951
58 | BALÓN ESOFÁGICO | 422949
422951
59 | ASAS PARA HISTEROSCOPIA | 422939
422951
60 | FIBRAS DEL LÁSER PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA (APOYO TECNOLÓGICO) | 421427
422951
61 | PRÓTESIS TESTICULARES | 422955
422951
62 | ELECTRODO TRANSVENOSO PARA MARCAPASOS | 422034
422035
422951
63 | TUBOS VALVULADOS | 422960
422947
422951
64 | INSUMOS CIRUGIA CARDIOVASCULAR ACCESORIOS PARA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS VALVULARES | 422953
422951
65 | PARCHE DE PERICARDIO | 422959
422951
66 | CÁNULA DE RETORNO VENOSO TRES ESTADIOS | 422947
422951
67 | MATERIAL REABSORBIBLE PARA CORRECCIÓN DE CRANEOSINOSTOSIS | 423221
422961
422951
68 | INSUMOS NEUROCIRUGÍA I ENDOVASCULAR | 422934
422951
69 | INSUMOS CIRUGÍA ENDOVASCULAR | 422961
422942
422951
422949
422935
70 | INSUMOS CIRUGIA PEDIATRICA | 422034
422316
422949
422951
71 | PROTESIS MAMARIAS EXTERNAS | 422939
422951
72 | DRENES | 423119
421424
422951
73 | DISPOSITIVOS DE BIOPSIA | 422955
422951
74 | SOPORTE DE AGUJAS | 423117
422951
75 | INTRODUCTOR FLEXIBLE CON VÁLVULA DRY SEAL | 422034
422951
76 | PROTESIS MAMARIAS INTERNAS | 422955
422951
77 | DISPOSITIVO DESCARTABLE PARA OCLUSIÓN VASCULAR | 422034
422951
78 | MONOPOLAR CON RADIOFRECUENCIA A BAJA TEMPERATURA PARA PROCEDIMIENTOS EN ELECTROFISIOLOGÍA CAMBIOS DE MARCAPASOS | 422951
79 | INTRODUCTOR LARGO DE NEUROCIRUGÍA | 422961
422951
80 | VENDA ENYESADA ACRÍLICA Y SINTÉTICA | 422415
422951
81 | CABLE MEDICIÓN UMBRALES | 422952
422035
422951
82 | FLUORESCEÍNA TIRILLAS PARA OFTALMOLOGÍA | 421830
422951
83 | INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS | 422945
422951
84 | ANILLOS DE TENSIÓN CAPSULAR SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA | 422945
422951
85 | SONDAS DESECHABLES PARA ICARE SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA | 421830
422951
86 | LENTES INTRAOCULARES SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA | 422945
422955
422951
87 | LENTES INTRAOCULARES FÁQUICOS | 422942
422951
88 | INSUMOS TERAPIA ECMO | 422947
422951
89 | CENTRIFUGA PARA ECMO | 422947
422951
90 | INSUMOS CONSUMIBLES TONÓMETRO | 421518
433117
422951
91 | INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA | 426020
422951
92 | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE SUTURA PERCUTÁNEA PARA VASCULAR | 422959
422951
93 | CATETER DIALISIS | 421615
422951
94 | DISPISITIVOS PARA TOMA DE MUESTRA ECOENDOSCOPIA | 422955
422951
ADENDA:Para efectos de validación de la experiencia se incluyen Códigos UNSPSC así:
Todos los lotes: 42181500 y 42142600 Lotes 27-30-32-33-343-35-41-43-44 y 69: 423120 y 422929 Lote 65: 42295300 Lotes 28-32-3436-38-41-44: 42295400 - 42221500-42221600-42293400-42295900-42203400 Lote 2: 42171700 Lote 5: 42144200 Lote 6: 42295800