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FORMATO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 010 DE 2025 CUYO OBJETO ES “Contratar la adquisición de elementos para la automatización de la cámara barométrica para la ejecución del proyecto de investigación "Caracterización de patrones nacionales de medidas eléctricas - CPME" del Laboratorio de Corriente Continua y Alterna de la Subdirección de Metrología Física”.
 
Con la entrega de este formato debidamente suscrito por EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales en caso de que se requieran. 
 
Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la ejecución del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 
 
Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes:
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	Nº ITEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Válvula proporcional
	Rango de presión de trabajo: 0 psi - 30 psi 
(0 hPa - 2068 hPa)
Señal de control: 4 mA- 20 mA
Tensión de alimentación: 20.4-26.4 Vdc
Tamaño de conexión: 1/4" NPT
	2
	UND

	2
	Válvula reguladora de caudal
	Rango de presión de trabajo: 0.0 Mpa - 0.99 MPa 
(500 hPa - 9900 hPa)
Tamaño de conexión: 1/4"NPT
Rango de temperatura de trabajo: -5 °C a 160 °C
Caudal máximo: 800 l/min
	2
	UND


	3
	Electroválvula 3/2
	Rango de presión de trabajo: 0 psi -150 psi (0 hPa - 10342 hPa)
Tamaño de conexión: 1/4" NPT
Filtración de aire 40 um
Rango de temperatura de trabajo: -18 °C - 60 °C
Tensión de operación: 24 Vdc
	2
	UND

	4
	Electroválvula 5/2
	Rango de presión de trabajo: 0 psi -120 psi 
(0 hPa - 8273 hPa)
Tamaño de conexión: 1/4" NPT
Rango de temperatura de trabajo: -18 °C - 50 °C
Tensión de operación: 24 Vdc
	2
	UND

	5
	Transmisor de presión
	Rango de presión de trabajo: 0 psi - 25 psi 
(0 hPa-1723 hPa)
Tipo de presión medida: absoluta
Precisión: 1%
Tamaño de conexión: 1/4"NPT
Rango de temperatura de trabajo: 0 °C a 80 °C
Tensión de alimentación: 8-30 Vdc
Señal de salida: 4-20 mA
	1
	UND

	6
	Racor Prestolock Macho
	Acople rápido para manguera 6 mm 1/4" NPT
	12
	UND

	7
	Racor unión prestolock
	Acople rápido para manguera 6 mm
	12
	UND

	8
	Racor tipo T prestolock
	Acople rápido para manguera 6 mm
	12
	UND

	9
	Racor tipo T prestolock con conexión 1/4" NPT
	Acople rápido para manguera 6 mm 1/4" NPT
	6
	UND

	10
	Manguera tubing
	Manguera de aire tubing de poliuretano para líneas neumática de 6 mm color azul
	20
	metros

	11
	Bomba de circulación de agua
	Bomba de circulación de agua
DC 12V 24V Bomba de circulación de agua caliente Bomba de agua solar Motor sin escobillas 800L/H
	1
	UND

	12
	Sensor de temperatura PT100
	Longitud mínima del cable: 100 cm
Longitud de la sonda: 30 cm.
Acople roscado en la base de la sonda.
Clase de exactitud DIN 1/10 según IEC60751
	1
	UND

	13
	Celda Peltier
	Dimensiones mínimas: 40x40 mm
Voltaje: 12 Vdc nominal / 15,4 Vdc máx.
Corriente máx.: 14 A
Potencia máxima de enfriamiento/ calentamiento (Q máx.): 124 W
	10
	UND

	14
	Módulo Puente H BTS7960
	Voltaje de Operación DC: 5.5 V ~ 27 V
Corriente Máxima soportada: 43 A
Protección de sobrecorriente
Frecuencia Máxima de Operación: 25 KHz
Dimensiones: 40 mm x 50 mm x 12 mm
	5
	UND

	15
	Fuente conmutada / switcheada
	Voltaje de entrada: 110-220 V
Voltaje de salida: 12 V
Corriente de salida: 30 A
Potencia: 3600 W
Refrigeración por ventilador
	2
	UND

	16
	Controlador de temperatura
	Compatible con termistor/sensor de temperatura tipo Pt100.
Control P, I, D, PI, PD, PID, con auto-sintonía (autotune).
Salida de control simultáneo tanto para calefacción como refrigeración (heating / cooling).
Ajuste de parámetros mediante PC (usb, Ethernet, RS485, modbus RTU, etc.)
Alimentación: 110 VAC
	1
	UND



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
El oferente deberá además de las anteriores especificaciones, cumplir con las siguientes condiciones de manera obligatoria y aportar los documentos que se requieran junto con su propuesta so pena de no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas: 

El oferente deberá además de las anteriores especificaciones, cumplir las siguientes condiciones de manera obligatoria y aportar los documentos que se requieran junto con su propuesta so pena de no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas.


	Item
	Descripción

	1
	El proponente deberá certificar mediante documento firmado por el representante legal, que los elementos serán completamente nuevos, originales, libres de defectos e imperfecciones, que cumplan con las especificaciones técnicas y que todos los elementos se encuentren en stock para entrega inmediata. No se aceptan elementos usados o remanufacturados, en caso de que se entregue un elemento defectuoso este deberá ser reemplazado en los tres (3) días calendario siguientes a la notificación del supervisor.

	2
	El proponente deberá certificar mediante documento firmado por el representante legal, que en caso de resultar adjudicatario deberá entregar garantía por defectos de fabricación de los elementos por un término mínimo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en la que se reciba a satisfacción.

	3
	El proponente deberá certificar mediante documento firmado por el representante legal, que se compromete a realizar el transporte de los elementos y entrega de los mismos en el INM.

	ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

	4
	El Proponente no debe encontrarse reportado con infracciones o sanciones ambientales en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA del Ministerio de Ambiente disponible en http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=extque, para verificarlo el aplicativo será consultado por la entidad contratante.


	ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	5
	1. [bookmark: _GoBack]Anexar certificación vigente emitida por la ARL a la que se encuentre afiliado, donde conste la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos establecidos por la resolución 0312 de 2019, indicando el porcentaje de cumplimiento del SG-SST el cual no podrá ser inferior al 65%. 
 
En caso de que la ARL no haga entrega de la certificación, podrá aportar una certificación con la misma información emitida por un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 0312 de 2019. Adjuntar licencia en seguridad y salud en el trabajo y curso de las 50 horas del SG-SST del profesional en SST vigente o en su defecto curso de actualización de 20 horas.





 

Aceptamos expresamente que tenemos la capacidad de cumplir las especificaciones técnicas referidas en este documento y nos comprometemos a entregar los bienes requeridos, en las cantidades definidas y dentro del plazo contractual establecido, en la fecha y hora acordada con el supervisor designado por el INM, así mismo nos comprometemos a entregar los documentos de carácter técnico que se establecen en el presente documento.

 
Fecha: ___________________________________________
Empresa: _________________________________________
Representante legal: ________________________________
RUT/CC: __________________________________________
FIRMA: ___________________________________________
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