| EQUIPO | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Báscula digital tipo adulto |  | 10 |  |
| Tensiómetro adulto |  | 10 |  |
| Fonendoscopio de dos servicios |  | 10 |  |
| Equipo de órganos de los sentidos portátil |  | 10 |  |
| Pulsioxímetro |  | 10 |  |
| Termómetro infrarrojo (pistola) |  | 10 |  |
| Cinta métrica |  | 10 |  |
| Tallímetro |  | 10 |  |
| Infantómetro |  | 10 |  |
|  |  | TOTAL |  |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CANTIDAD | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS |
| --- | --- | --- |
| 10 | BASCULA DIGITAL ADULTO GRADO MEDICO | 1. Bascula digital |
|  |  | 2. Capacidad minima 180 Kg o mas |
|  |  | 3. Resolución de mínimo 0.1 KGr |
|  |  | 4. Función LB/KG |
|  |  | 5. Pantalla |
|  |  | 6. Apagado automático |
|  |  | 7. Uso con 2 baterías litio |
| 10 | CINTA MÉTRICA | 1. Rango de medición entre: 0 - 205 cm |
|  |  | 2. División:1 mm |
|  |  | 3. Dimensiones mínimas Diámetro 70 mm, altura 22mm |
|  |  | 4. Peso máximo 60 g |
|  |  | 5. Material de la carcasa en plástico ABS o PVC |
|  |  | 6. Cinta métrica extraíble sin escalas |
| 10 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL | 1. Equipo de órganos de los sentidos compuesto por: Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio |
|  |  | 2. otoscopio iluminación fibra óptica, bombillo led , y oftalmoscopio iluminación directa |
|  |  | 3. Uso con baterías AA o AAA |
|  |  | 4. Mango para baterías |
|  |  | 5. Dioptrías ±1, ±2, ±3, ±4, ±6, ±8, ±10, ±15, ±20 |
| 10 | FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS | 1. Equipo de dos servicios: Adulto y pediátrico |
|  |  | 2. Con juego de olivas y membrana de repuesto. |
|  |  | 3. Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado o titanio o aluminio |
|  |  | 4. Largo de mínimo de la manguera extensora 50 cm |
|  |  | 5. Auscultación |
| 10 | INFANTOMETRO | 1. Longitud: de 52cm (21") a 100cm(39") o mas |
|  |  | 2. Con Precision de 1 mm |
|  |  | 3. Plegable |
|  |  | 4. Con tope cefalico |
|  |  | 5. Hecho en Acrilico (Material inoxidable) o ABS, PVC |
| 10 | PULSIOXÍMETRO | 1. Oximetro Adulto |
|  |  | 2. Pantalla led |
|  |  | 3. Apagado Automático |
|  |  | 4. Peso aproximado 54g |
|  |  | 5. Con baterías incluidas |
| 10 | TALLÍMETRO | 1. Unidad de medida longitud: escala en centímetros |
|  |  | 2. División de escala: (1mm). |
|  |  | 3. Posicionamiento: Vertical. |
|  |  | 4. Acrílico o material plástico ABS o PVC. |
|  |  | 5. Rango de medida mínimo 200 cm. |
|  |  | 6. Adulto - Pediátrico con base al piso |
|  |  | 7. Escala análoga |
| 10 | TENSIÓMETRO ADULTO | 1. Tensiómetro Aneroide |
|  |  | 2. Tablero en escala de mmHg en rango ≤ a 20 hasta 300 mmHg mmHg |
|  |  | 3. Pera en goma con válvula |
|  |  | 4. Manguera extensora |
|  |  | 5. Brazalete para paciente adulto reusable |
|  |  | 6. Precisión de la visualización ± 3 MMHG |
| 10 | TERMÓMETRO INFRARROJO (PISTOLA) | 1. Termómetro infrarrojo sin contacto |
|  |  | 2. Rango de medicion: temperatura frente 32.0 ºC-42.9 ºC |
|  |  | 3. Pilas: 3V (2 pilas AA) |
|  |  | 4. Precision Clinica: ± 0.2 ºc |
|  |  | 5. Apagado automático: <60 Segundos |

Nota 1: La propuesta técnico-económica será verificada a fin de que los equipos ofrecidos cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

Nota 2 : El oferente deberá presentar la ficha técnica de cada equipo, resaltando cada una de las especificas exigidas, indicando el numeral al cual corresponde conforme al anexo técnico

Nota 3: Para la presentación de la propuesta, el proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems descritos en el Anexo 2, el cual deberá ser diligenciado en el formato Excel, sin modificación de sus filas y columnas, bloqueo o clave alguna.

Nota 4: Si la oferta económica supera el presupuesto asignado para algún ítem, presentados en el ANEXO No. 2 Precio Techo, se rechazará si la oferta económica se presenta por debajo del 98% o por encima del 100% del presupuesto oficial.