## Hoja1
Ref. Artículo | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE | CANT | Valor unitario ofertado (COP) | Valor total (COP)
tensiometro | 1. Recamara de dos vías | 18
2. Rango de medición del manómetro al menos de 0 a 300 mmHg
3. Precisión de medición de ± 3mmHg o menor
4. Resolución de 2 mmHg o menor
5. Perilla de insuflación y válvula de liberación de aire
6. manguera que une la perilla con el brazalete con longitud al menos de 20 cm.
7.Fabricados en nailon o en tela no conductiva, con cierre tipo velcro
8. Que permita adaptar brazaletes de diferentes tamaños, para adulto y pediátrico
fonendoscopio | 1. Diseño de doble campana elaborada en acero inoxidable para adultos y Pediátricos | 18
2. Diámetro de la campana al menos de 30 mm
3. Diámetro del diafragma al menos de 40 mm
4. Tubo simple flexible fabricado en pvc en forma de "Y" con una longitud total Mínima de 50 cm
5. Tubo binaural ajustable
6,Juego de olivas blandas libres de látex, y lavables
7. Registro sanitario expedido por el Invima
equipo de organos portatil. | 1. Con baterías de litio recargables incorporadas | 18
2. Estuche rígido o blando con cierre
3. Oftalmoscopio: 3.1 De tipo coaxial con sistema óptico normal de 3.5 V 3.2 Lentes de corrección para dioptrías al menos de -25 a +20 3.3 Como mínimo 5 aberturas del diafragma 3.4 Como mínimo 3 filtros
4.Otoscopio: 4.1. Otoscopio de fibra óptica normal de 3.5V 4.2.Lente giratoria 3X
5. Lámpara de luz LED o de xenón para ambos cabezales
6. Vida útil del bombillo por lo menos de 10.000 horas
7. Baterías incorporadas recargables o desechables
oximetro portatil. | 1. Ergonómicamente adecuado para adulto/pediátrico/neonatos | 18
2. Medición de SPO2: 2.1 Rango de medición de 35-99% o un rango mayor 2.2 Resolución de 1% o menor 2.3 Precisión de ± 3% o menor
3. Medición de la frecuencia de pulso: 3.1 Rango de medición de 30 ppm - 235 ppm o un rango mayor 3.2 Resolución de 1 ppm o menor 3.3 Precisión de ±3 ppm o menor
4.Pantalla LCD/LED/OLED: 4.1 Que permita observar la medición de pulso y saturación de oxígeno SpO2 4.2 Gráfico de barra de pulso 4.3 Que permita observar la curva pletismográfica de SpO2
5.Indicador de batería baja
6.Autonomía de la batería al menos de 6 horas
7.Baterías integradas
8.Registro sanitario expedido por el Invima
termometro infrarojo | 1.Dispositivo digital con pantalla LCD (pistola) | 18
2.Tiempo de lectura no superior a 60s
3.Precisión de ± 0.3 °C o menor
4.Rango de medición de 32.0°C - 42.9°C o un rango más amplio
5.Que cuente con alarma de temperatura máxima
6.Apagado automático
7.Memoria al menos de la última lectura
8.Libre de mercurio
9.Baterías incorporadas
10.Registro sanitario expedido por el Invima
cinta metrica. | 1. division de escala 1 mm | 18
2.material flexible que permita medir circunferencias.
3. rango de 0 a 205 cm
tallimetro | 1. Tallimetro análogo con base de piso o montaje de pared | 18
2. Estructura resistente metálica, acrílico o plástico
3. Rango de medición al menos de 80 – 210 cm
4. División de escala de 1mm o menor
5. Escala en cm y pulgadas (in)
6. con tope móvil de lectura de la medida
infantometro | 1. Infantómetro análogo portátil | 18
2. Estructura resistente metálica, de acrílico o plástico
3. Rango de medición de 10-80 cm o un rango más amplio
4. División de escala de 1mm o menor
5. Escala en cm y pulgadas (in)
6. Con dos topes inferior y cefálico móvil
bascula digital grado medico- | 1. pantalla lcd | 18
2.material ergonomico y facilmente de transportar.
3. capacidad minima de 150 kg
4.funcion de autoencendido o autoapagado.
5.sensores en cada punto de apoyo.