## ECOGRAFO UROGINECOCX
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS SDS | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
ECOGRAFO ESTACIONARIO URO/GINECO/CX GENERAL | GENERALIDADES
Pantalla Principal de mínimo de 19”, con resolución de 1280x1024 o mayor
Pantalla secundaria de minimo 10" tactil
Disco duro de almacenamiento integrado mínimo 500 GB SSD (estado solido).
Teclado alfanumérico táctil para el ingreso de datos
Mínimo 3 puertos USB, puerto HDMI y conexión de impresora
Mínimo 3 puertos activos para transductor
Mínimo 3 soportes para transductor
Rango dinámico del sistema de mínimo 196 dB
Software en idioma español
Con conexión a red ethernet o wifi incorporada
DICOM basico 3.0 MPPS, Modality Work list, Query retrieve, con licencia vitalicea
Sistema de frenado en minimo 2 ruedas
MODOS DE TRABAJO
Modo B
Modo M
Mejora automática de la calidad de imagen
Power Doppler
Doppler Color
Doppler Pulsado
Modo Dúplex
Modo Triplex
SOFTWARE
Software de indice térmico TIC, TIS, TIB
Técnica de optimización automática de parámetros para imágenes en Modo B, Doppler Color
Protocolo de Pulmón con diagrama.
Protocolo renal con diagrama.
Software de procesamiento de la imagen para eliminación de ruido, artefactos y realce de estructuras en tiempo real y postproceso
Software de vista panorámica con reconstrucción mínima de 40 cm
Software para mejorar la visualización de aguja en biopsias
APLICACIONES
Abdomen/General
Ginecologia
Nervio
Urología
Pediatria
Partes pequeñas (Mama, nervio, testiculo, tiroides, reumatologia, dermatologia)
Musculo Esqueletico Convencional y superficial
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Requerimientos de energía de 110V / 50 Hz/60 Hz. Consumo maximo de 1KVA
Batería con autonomía mínima de 1 hora
ACCESORIOS
Un (1 ) Transductor lineal de minimo 192 elementos, Con sistema de seguridad antirrobo en material liso que permita la facil limpieza y desinfección
Un (1 )Transductor convexo de minimo 128 elementos, Con sistema de seguridad antirrobo en material liso que permita la facil limpieza y desinfección
Un (1 )Transductor endocavitario (transrectal - Transvaginal) de mínimo 128 elementos, Con sistema de seguridad antirrobo en material liso que permita la facil limpieza y desinfección
Una (1) Videoimpresora termica
Un (1 ) UPS de 1 Kva
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## ECOCARDIOGRAFO CON DOPPLER
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
ECOCARDIOGRAFO CON DOPPLER PORTATIL | GENERALIDADES
Tipo portatil
Ultrasonido para aplicaciones Cardíacas adultas, pediatricas con paquete vascular
Pantalla de mínimo 13"
Imágenes general y cardiaco, para paciente adulto, pediátrico y neonatal.
Con modos de imagen: Modo-B, Modo-M, Doppler a color, Power Doppler, Doppler espectral, Doppler PW, Doppler CW, Doppler Tisular, Strain, Dúplex, Color-B.
Con función de armónicos
Entrada de ECG
Velocidad de cuadro de exploración de minimo 1000 fp/s
Informes cardiacos y vasculares
Debe permitir realizar zoom de alta resolución
Con optimizacion automatica de la ganancia total
Con flujo de color de alta definición
Tres puntos para conexión de sonda simultáneamente
MEDIDAS Y CÁLCULOS
Modo B: Distancia, área de perímetro, volumen, ángulos.
Modo M: Distancia, tiempo, frecuencia cardiaca
Doppler espectral: tiempo, frecuencia cardiaca, velocidad, aceleración, índice de resistencia, índice de pulso, auto trazo, trazo manual.
Cálculos e identificación automática por Inteligencia Artificial
Análisis de Ventrículo Izquierdo de Strain Longitudinal
Análisis de Aurícula Izquierda de Strain Longitudinal
Medición automática en 2D del VI en sístole y diástole
Medición de la fracción de eyección con un solo clic
TRANSDUCTORES
Lineal de minimo 170 elementos
Convexo de minimo 125 elementos
Sectorial adulto de minimo 60 elementos
Sectorial pediatrico de minimo 60 elementos
SOFTWARE
Paquetes de Programas de cálculos y medidas: cardio vasculares y estudios especiales
Técnica de optimización automática de parámetros para imágenes en Modo B, Doppler Color
Software de procesamiento de la imagen para eliminación de ruido, artefactos y realce de estructuras en tiempo real y postproceso
Software de ecocardiografía de estrés.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Requerimientos de energía de 110V / 50 Hz/60 Hz
Batería con autonomía mínima de 40 minutos
ACCESORIOS
Mínimo 500 ml de gel para ultrasonido
Carro de transporte con conexión multipuerto para minimo 3 transuctores en simultaneo, impresora termica y sistema de seguridad antirobo.
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES | GENERALIDADES
Electrocardiógrafo de 12 canales con pantalla LCD de mínimo 5" o superior.
Visualización de doce (12) derivaciones en forma simultanea antes de imprimir.
Teclado alfanumerico externo para ingreso de datos.
Sensibilidad del registro de 5, 10, 20 o 25 mm/mV.
Sistema de grabación y memoria de almacenamiento de minimo 200 estudios
Sistema de detección de mala conexión de electrodos o artefactos.
Frecuencia de muestreo de 500 Hz o mayor.
Filtros de línea estándar de 50-60 Hz
Protección contra descarga de desfibrilador.
Detección de marcapasos.
Impresión térmica de 12 derivaciones.
Un carro de transporte con sistema de fijación del equipo al carro.
Requerimientos eléctricos: 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC - Conexión estándar para Colombia.
Los textos y funciones en pantalla en castellano y panel de control en idioma castellano o ingles
Con puertos: USB, Ethernet y/o RS 232
Batería recargable con autonomia de minimo 1 hora
ACCESORIOS
Dos (2) cables de paciente de 10 leads.
Dos (2) juegos de electrodos para miembros superior e inferior, reusables. (Adultos)
Dos (2) juegos de electrodos para miembros superior e inferior, reusables. (Pediatricos)
Dos (2) juegos de electrodos precordiales, reusables. (Adultos)
Dos (2) juegos de electrodos precordiales, reusables. (Pediatricos)
Cien (100) electrodos adheribles para EKG.
Diez (10) unidades de papel para impresión.
Un (1) tarro de gel para ECG de mìnimo 300ml
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## HOLTER DE PRESION ARTERIAL
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
HOLTER DE PRESION ARTERIAL | GENERALIDADES
Tipo de instrumento Grabador Holter digital - MAPA
Grabadora de presión con sistema de medición
Pantalla LCD o TFT
Monitoreo ambulatorio de 24 horas con almacenamiento de datos, fecha, hora y presion arterial
Tipo de paciente: adulto y pediátrico
Intervalo de medida automático: 15, 30, 60, 90 minutos o superior
Rango de medición de presión: entre 0 mmHg y 290mmHg
Resolución: 1 mmHg
Precisión: ± 3 mmHg
Alarma para sistole y diastole de tipo audible y/o visible
Inflado automático por bomba de fuerza
Deflación automática de varios pasos
Fuente de alimentación con batería recargable
Con el software para PC, para la revisión de datos, análisis de resultados, ver gráfico de tendencia, impresión de informes
ACCESORIOS
Manguera NIBP con acoples
Maletín o estuche de transporte
Cable USB
Software para visualización en PC
Brazalete adulto/pediátrico de una (1) vía
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## HOLTER CARDIACO
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
HOLTER CARDIACO | GENERALIDADES
3 canales de grabación digital de 3 y 12 derivadas estandar
Pantalla con visualización de forma de onda en tiempo real
peso maximo de 130 g
Minimo IP 22
Detección de marcapasos
Frecuencias de muestreo ajustable
Conexión a PC mediante USB
Pantalla LCD que permita la visualizacion de minimo: ECG en tiempo real, Frecuencia Cardiaca, Tiempo de Grabación, Estado de la Batería, conexión del cable ECG
Fuente de alimentación: con batería recargable
Duración de la batería de minimo 48 horas
Descarga de datos vía USB o micro SD
ACCESORIOS
Cable de paciente de minimo 4 latiguillos por cada grabadora
Funda de transporte para cada grabadora
Tarjeta SD 4 GB para cada grabadora
Cargador de baterías
Juego de Baterías recargables para cada grabadora
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## PRUEBA DE ESFUERZO
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
PRUEBA DE ESFUERZO CON BANDA TROTADORA | GENERALIDADES
Con capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones.
Frecuencia de muestreo de mínimo 600 Hz.
Protección contra descargas de desfibrilador
Teclado interconstruido para ingreso de datos del paciente.
UNIDAD DE CONTROL
Detección de mala conexión de cualquier electrodo. Detección de marcapaso
Adquirir y/o ingresar la presión arterial
Filtros: -Filtro de línea de 60 Hz. -Filtro muscular. -Filtro de línea base
Pantalla a color resolución SVGA y 17” como mínimo. Para visualización simultánea de tres, seis o doce derivaciones
Ajuste de sensibilidad y velocidad: Al menos dos velocidades diferentes, que incluya 25 y 50 mm/seg. Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV
Medición de Frecuencia cardíaca, medición del segmento ST en las doce derivaciones de manera continua.
Con alerta visual y auditiva para indicar la frecuencia cardíaca objetivo
Con software que permita la revisión e interpretación de los estudios almacenados
Muestreo de los cambios dinamicos en la derivación seleccionada
Almacenamiento de mínimo 512 Gb SSD integrado en el equipo
REPORTES
Almacenamiento de reportes con capacidad de exportar en al menos 3 de los siguientes formatos PDF, XML, HTML
Con protocolos de comunicación DICOM.
Transmisión vía Ethernet, USB o LAN
Funciones de Análisis en Reposo
Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, QRS y T). Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR)
Función de caliper para la medicion de la freciencia cardiaca.
Con función que permita comparar registros de ECG.
Software interpretativo para pacientes adulto y pediátrico
Con función de despliegue completo del estudio
Con al menos tres protocolos de ejercicio predefinidos, incluyendo Bruce y Naughton.
Programación de tres protocolos definidos por el usuario, como mínimo.
Banda de esfuerzo sin fin controlados desde la estación de trabajo
BANDA TROTADORA
Capacidad de 200 Kg de peso del paciente como mínimo
Con inclinación variable de 0-25%.
Velocidad de al menos 0-15 km/h.
Con botón de paro de emergencia.
Barandas de serguridad lateral y frontal
ACCESORIOS
Minimo 100 ml de Gel conductor.
Minimo 200 Electrodos desechables.
2 Cables para paciente de 10 puntas para pruebas de esfuerzo.
2 Cinturónes portacable
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## MONITOR FETAL
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
MONITOR FETAL | GENERALIDADES
Con impresora Termica integrada al equipo
Frecuencia del Ultrasonido
De 1 a 3 MHz
Monitor
Tipo gemelar
Rango de frecuencia
FHR entre 0 a 250 LPM, con resolución de 1 LPM y precisión de 2 LPM o menor
Automático
Rango de toco
De 0 a 100%, con resolución igual o menor al 1 %
Espacio de almacenamiento
Con memoria de almacenamiento para guardar mínimo 48 horas de registro o mínimo 64 GB
Puertos de conexión
Con conectividad a red de monitoreo y conectividad a PC
USB 2.0 o superior
Ethernet LAN
Funciones de monitoreo y mediciones
Fetocardia
Actividad Intra-uterina
ECG materno y fetal
Alimentación Eléctrica
110-120 VAC / 50 - 60 Hz
Pantalla
Tipo LCD o TFT
Con textos, mensajes en pantalla y panel de control en idioma castellano
Tamaño
Mínimo de 5"
ACCESORIOS
Batería recargable para mínimo 2 horas de funcionamiento
Dos transductores de ultrasonido o fetocardia alámbricos
Un transductor toco o de actividad intrauterina alámbricos
Un pulsador o marcador de eventos de actividad intrauterina
Mínimo veinte (20) unidades de papel térmico para la impresora interna
Un tarro de gel conductivo de ultrasonido de minimo 100 ml
Cinco correas de fijación para transductores
Un cable de ECG materno
Un carro de transporte
Un Cable grado médico de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## DOPPLER FETAL
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
DOPPLER FETAL | GENERALIDADES
Tipo
Manual
Apagado automatico Max 5 minutos sin señal o sin operación.
Funcionamiento
a. Por batería
Sistema de seguridad con fijación integrada para protección de la sonda
Estructura
Con altavoz integrado y con regulación de volumen
Con Salida para auriculares
Alimentación
Bateria recargable con autonimia minima de 2 horas en funcionamiento continuo
Frecuencia
2 MHz
Tipo Sonda
Fija y/o intercambiable de tipo impermeable y/o sumergible
Pantalla
Tipo LCD o TFT
Visualización
Frecuencia cardiaca fetal con resolución menor o igual a 1 LPM
ACCESORIOS
Mínimo un tarro de gel conductiva para ultrasonido de mínimo 50 ml
Un estuche de transporte blando y de protección para el equipo
Un Kit de recarga de batería (adaptador 110 V y 2 juegos de baterías recargables)
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## VIDEO CISTOSCOPIO PORTATIL
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
VIDEO CISTOSCOPIO PORTATIL | GENERALIDADES
Equipo tipo portatil flexible
Diametro de la vaina de maximo 16,2 charr
Diametro de la punta distal de maximo 11,7 charr
Diametro del canal de trabajo de maximo 7,5 charr
Angulo de movimiento de la punta distal arriba maximo 220° y abajo maximo 220°
Angulo de abertura minimo 100°
Longitud util de la vaina minimo 350 mm
Iluminacion tipo Led integrada
Mango con valvula de aspiración y control de movimientos
Minimo 2 botones programables en el mango
Camara HD
Con cable de conexión a sistema de video
Sistema de video compuesto por monitor de minimo 15" y controlador de camara HD
ACCESORIOS
Con adaptadores y kit para limpieza
1 probador de fugas
1 Conector Luer
1 Maletin de transporte
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## VIDEO COLPOSCOPIO
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
VIDEO COLPOSCOPIO | GENERALIDADES
Dispositivo graduable altura de brazo e inclinación del cabezal
Mínimo tres aumentos 3.5X, 7X y 15X o superior
Cámara incorporada con resolución minima FHD
Con minimo un puerto HDMI y/o S-VIDEO y USB. Con conexión a monitor externo.
Con funciones para la captura y grabación de imágenes y video
Con campo visual de minimo 18 mm
Software de captura de imágenes
Distancia de trabajo de minino 200 mm.
Minimo filtro verde
Luz LED de 10.000 horas de vida útil
Control de intensidad luminosa.
Visión binocular graduable e inclinable
Controles de movimientos micro y macrométricos
Transformador incorporado de 110 a 120 Voltios AC 60Hz
Base de 5 Patas con ruedas
ACCESORIOS
Monitor de imagen mínimo de 32" pulgadas con resolucion de 3840 x 2160 píxeles.
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## ELECTROMIOGRAFO
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
ELECTROMIOGRAFO | GENERALIDADES
Equipo Estacionario
Amplificador de 4 canales.
Protocolos establecidos por el fabricante y programación de protocolo por el usuario.
Ingreso y almacenamiento de datos del paciente al menos nombre, fecha de nacimiento, peso, talla, impresión diagnostica y tratamiento.
Visualización de trazas en cascada o divididas
Estimulador eléctrico
Que permita configurar la intesidad o aplitud del estimulo duracion y frecuencia
Modo Sencillo, dual, tren y con operación recurrente, y no-recurrente.
Intensidad del Estimulo de 0 a 100 mA o 0 a 400 V.
Duración del Estimulo de 0.01 a 1 ms en modo sencillo y hasta 60 ms en tren.
Frecuencia del Estimulo de 0.1 a 100 por segundo.
EMG, EMG2, QEMG, SFEMG
Estimulador Auditivo:
Tono pip y/o Tono burst y/o Tono click.
Frecuencia del Estimulo Seleccionable (rango): 0.1 a 100 pulsos por segundo.
Intensidad : entre 0 y 139 dB (pSPL)
Con potenciales evocados auditivos
Estimulador Visual:
gafas para estimulacion visual de destello tipo LED.
Frecuencia de destello seleccionable
Programa para ojo derecho, izquierdo y ambos
Monitor de patron reverso
Con potenciales evocados visuales
Amplificador
Ajustes de Sensibilidad de 1 μV/mm a 10mV/mm
Frecuencia de muestreo:
Filtro bajo: entre 0 y 5000 Hz.
Filtro alto: entre 10 a 20.000 Hz.
Nivel de ruido: < 1 μV RMS
Sistema de revisión de Datos
Medición de frecuencias, amplitud y duracion.
Con marcadores de latencia y amplitud.
Con impresión de registros
Despliegue en Pantalla a color
Identificación del paciente.
Curvas del EMG.
Filtros
Adquisición y Revisión.
Interpretación y Adquisición:Software de acuerdo al fabricante para estudio
Electromiografía con grabación o almacenamiento de al menos 30 segundos, reflejo de
parpadeo, estimulación repetitiva, onda F, reflejo H, electromiografía de fibra Única opcional.
Estudios de conducción nerviosa: velocidad de conducción motora, velocidad de conducción
Potenciales evocados somato sensoriales: potencial evocado somato sensorial (SEP), potencial evocado de latencia corta (SSEP)
Potenciales evocados auditivos (ABR): Electrococleografia (ECoG), potenciales evocados de latencia media, potenciales evocados de latencia tardía (LLR) o lenta Vertex (SVR) de tallo cerebral o tallo encefálico (PATC O ABR).
Potenciales evocados Visuales: destello en goggles y/o monitor de patrón.
Reporte en formato para impresión
Almacenamiento en dispositivos externos.
Plataforma de cómputo que soporte el software:
De escritorio o Lap top con windows 10 o similar
Disco Duro 500GB o mayor.
Memoria RAM 4GB o mayor.
Unidad CD-RW/DVD.
Teclado y Mouse.
Pantalla de 17 “como mínimo.
Impresora compatible con software.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
100-120 V, 50/60 Hz, 115 Watts
ACCESORIOS
Audífonos Externos.
Juego electrodos de anillo
Juego de electrodos de superficie
Electrodo de barra
Electrodos de copa de cloruro de plata con baño de oro de 24 k de10mm que cumplan con el estándar DIN y longitud del cable de 1 a 1.5 metros como mínimo
Electrodos desechables de aguja de acero inoxidable y recubierto de teflón al menos 4 medidas diferentes en el rango de 25 mm a 75
Pasta abrasiva para la piel del paciente.
Tubo de gel conductivo para electromiografía
Papel para impresora.
Carro de trasporte rodable con sistema de frenos
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## CAMILLA UROLOGICA-GINECOLOGICA
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
CAMILLA GINECOLOGICA/ UROLOGIA | GENERALIDADES
Tipo
Tipo camilla de exploración con aplicación para ginecologia y urologia electromecanica
Construido en acero coldrolled con acabados en pintura electrostatica
Con apoyabrasos
Con soporte para rollo de papel
Cantidad de planos
3 Planos
Capacidad de carga de minimo 180 kg
Dimensiones totales
Ancho minimo 65 cm x largo de 180 cm x alto de 80 cm
Con bandeja inferior multiporposito
Material
Cordobán y/o cuero sintetico con espuma de alta densidad
Antialérgico, antifluido, ignífugo y sin costuras
Ángulo del espaldar
0° a minimo 60° con sistema electromecanico
Ángulo del piecero
0 a -90° con sistema electromecanico
Ruedas
Con minimo 2 ruedas de minimo 3.5" en plastico ABS con freno individual
ACCESORIOS
Un par de estribos
Un par de talonetas
Una cubeta para la recoleccion de fluidos en acero inoxidable
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## NASOLARINGOSCOPIO PORTATIL
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
NASOLARINGOSCOPIO PORTATIL | GENERALES
Tipo portatil
Diámetro de inserción de maximo 3,9 mm
Longitud tubo inserción minimo 300 mm
Campo de visión de minimo 90°
Angulo de movimiento de la punta distal arriba y abajo minimo 130°
Cámara con resolucion minima de 800 x 800 pixeles y chip CMOS
Con iluminacion LED
Sistema de video compuesto por monitor de minimo 10"
controlador de camara HD externo o integrado
Función de imagen y video
Salida tipo USB para almacenamiento
Memoria de almacenamiento de mínimo 16 GB
Con batería integrada recargable y/o conexión a red electrica
ACCESORIOS
Adaptador y/o cargador
Maletín y/o contenedor de transporte
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## UNIDAD DE OTORRINO
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
UNIDAD DE OTORRINO | ESTRUCTURA
Estación de trabajo que cuente con:
Estructura de acero galvanizado y cubierta antibacterial.
Control electrónico.
Alimentacion electrica : 110-120V AC - 50/60Hz
Portainstrumentos para irrigador, aire comprimido y succionador.
Soporte para nasolaringoscopio.
Fuente de iluminación LED.
Calentador de espejos .
Mango de irrigación integrado.
Caudal de agua regulable hasta 500 mL/ min.
Sistema eléctronico para calentar agua, con modo de ajuste de temperatura
Atomizador para medicamentos en polvo.
Atomizador para medicamentos en solución acuosa.
Atomizador para medicamentos en solución aceitosa.
Minimo 3 cajones para almacenamiento de elementos.
Minimo 1 cajon para almacenamiento de instrumental.
Sistema de succión de 40 L/min mínimo, controlable por vacuometro con activacion automatica al extraer la canula del soporte
Compartimiento para la ubicación del canister de succión
Tres carcasas o soportes para endoscopios rígidos con adaptador de silicona protectora.
Dos niveles para instrumentos con bandejas de acero inoxidable
Superficie lisa para preparación en acero inoxidable.
Repisa superior.
Con suministro de aire incorporado (compresor)
Banco con respaldo para operario con espaldar ajustable, base con 5 ruedas, ajustable en altura, tapizado sintetico
Sillón de paciente que cuente con:
Movimiento controlado desde pedal y/o manivela y/o panel integrado.
Altura regulable entre 50 y 70 cm.
Espaldar reclinable
Sistema de rotación que permitan girar la silla
Reposacabezas ajustable y removible.
Apoyabrazos.
Reposapiés.
Microscopio diagnóstico integrado que cuente con:
3
Cabezal estereoscópico con focalización micrométrica
Binocular recto y/o inclinable de gran campo
Fuente de luz LED con temperatura de color de minimo 5500 K
Binocular de minimo 10x con distancia focal de minimo 160 mm
Intercambiador de aumentos de minimo 3 posiciones
Objetivo de minimo 200 mm
Brazo escualizable desde la unidad.
Requerimiento eléctrico: conexión electrica 110-220 V, 50/ 60 Hz
ACCESORIOS
Instrumental para otorrino básico asi:
Dos (2) Frasco contenedor para secreciones reutilizable, de minimo 1lit.
Veinte (20) Filtros antibacteriales para el sistema de succión
Tres (3) canulas de succion Baron de longitud minimo 7cm y diametro de minimo 3 Charr
Tres (3) Espéculos nasales Hartmann - Halle de longitud minimo 15cm
Dos (2) Especulos nasales Vienna de longitud minimo 14cm
Tres (3) Pinzas auricular Jansen en forma bayoneta con puntas aserradas de longitud minima 16 cm
Dos (2) Asas de cera o asa Auricular de snellen curvas aserradas de longitud minima 15cm
Dos (2) Pinzas de oido Hartmann, puntas aserradas, longitud minima 7cm
Dos (2) Pinzas de oido Hartmann (timpanica) con puntas ovaladas aserradas, longitud util de minimo 5 cm
Tres (3) Espéculos de oido Hartmann tamaños 0, 1 y 2
Tres (3) Canula de succion Frazier de 8 Charr, longitud util minimo de 8 cm
Tres (3) Canula de aspiracion Verhoeven diametro de 2mm, longitud util minima de 8 cm
Un (1) Set de diapasones Hartmann que incluya 5 diapasones de diferentes tamaños, en su contenedor
Dos (2) Aplicadores de nitrato de plata adulto
Un (1) Aplicadores de nitrato de plata pediatrico
Un (1) Otoscopio LED con 5 especulos de diametros 2.5 hasta 4 mm con estuche
Una (1) Jeringa de Reiner para irrigación de oído con capacidad de 50 ml con sus correspondientes puntas
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## FOTOFORO
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
FOTOFORO | GENERALES
Banda elástica y/o ajustable
Control de encendido y apagado
Peso maximo 250 gramos
Dos baterias recargables ajustadas a la banda
Vida util de bateria minimo 2 años
Tiempo de operación de la bateria minimo 1.5 horas de uso continuo
Lámpara compacta tipo LED, luz fría
Vida útil del LED de mínimo 10.000 horas
Distancia de trabajo de minimo 15 cm
Con rango de temperatura de entre 3500 °K – 5800 °K o superior
Tamaño de area de iluminacion minimo 4 a 15 cm
ACCESORIOS
Adaptador y/o cargador
Maletín o contenedor de transporte
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO

## RX PORTATIL
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red publica hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
EQUIPO DE RX PORTATIL | Generales
Equipo de Rayos - X portátil
Tipo digital directo
Pantalla tactil con panel de visualización
Equipo motorizado para desplazamiento
Generador de Rayos - X
Potencia de salida Mínimo 30 kW
Tensión acumulada Entre 40 y 150 kV.
Corriente minimo 300 mA
Tubo de rayos X
Tipo de ánodo giratorio y/o estacionario
Puntos focales mínimo 1. Menor o igual a 1.3 mm
Detector Panel (FPD)
Carga automática del detector
Columna
Tipo rotacional entre 15° y 360°
Colimador
Rotación Mínimo 45°
variación de la apertura y cierre del colimador automático o manual
Alimentación eléctrica
Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC, 50 - 60 Hz
Incluye batería para el detector y para el equipo
Conectividad
Transferencia de imágenes al RIS/HIS
DICOM 3.0 MPPS, modalidad Worklist, Query Retrieve, Print, Storage, MWM.
ACCESORIOS
Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 2 gónadas
Un biombo plomado con lamina de mínimo 2 mm, lavable, con marco metálico y base rodante y mirilla
Junto con el equipo se debera entregar un flat panel para paciente adulto pediatrico de 14x17 y Un flat panel para paciente neonatal de 24x30 con grado de proteccion IPX 6 y con una resolucion de maximo 140 Micrones.
Que incluya estacion de procesamiento con software y pantalla de grado medico de minimo 19" con resolucion de mínimo 1024x768 pixeles, computador con disco duro de 512 Gb SSD, procesador Intel Core I7 o superior, de 13° generacion, memoeria RAM de 16 Gb.
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Post venta: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8.Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Permiso de comercialización INVIMA
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO