## ANEXO ECONOMICO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
ANEXO ECONOMICO EQUIPOS 2025
Item | Descripción / Especificaciones técnicas |  | Codigo UNSPSC | Cant | PRESUPUESTO OFICIAL |  | VALOR OFERTADO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Pipeta automática | Volumen variable 0,5µL a 10µL, division 0,01µL, Exactitud: ≤ ± 1%, 0,1µL, Coeficiente de variacion:≤0,5%, 0,05µL. Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos. AjusteCALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano, Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos Incluye 7 soportes organizadores tipo lineal fabricados en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 5 | 38448944 | 38448944
| Pipeta automática | Volumen 10µL a 100µL, division 0,1µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 0,6µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 0,2µL. Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos. Ajuste/CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano, Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos. incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 4
| Pipeta automática | Volumen 20µL a 200µL, division 1µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 6µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 2µL. Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos.CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano. Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos, incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 3
| Pipeta automática | Volumen 100µL a 1000µL, division 1µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 6µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 2µL. Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos. CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano. Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos.incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 6
| Pipeta automática | Volumen 500µL a 5000µL, division 5µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 30µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 10µL.CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano. Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos. incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpiez | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 1
| Pipeta automática | Volumen 1000µL a 10000µL, division 10µL, Exactitud: ≤ ± 1,0%, CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano. Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos.incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 1
2 | Pipeta automática electronica | Volumen 100µL a 1000µL, division 1µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 6µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 2µL. Equipo de red 1 10V/50-60Hz, Estribo ajustable para el dedo. Código de color: rango de volumen codificado con colores. Resistente a los rayos ultravioleta, Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos.incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 2 | 4569600 | 9139200
3 | Termohigrometro digital | Tipo de montaje: Montaje de pared o escritorio Memoria: Memoria de maximos y minimos Pantalla: LCD Resolución: Para temperatura: 0,1 °C Para humedad: 1 %HR o mejor Precision: Para temperatura: ± 1 C o mejor Para humedad: ± 5%HR o mejor Accesorios: Manual de usuario Accesorios necesarios para funcionamiento Sonda de temperatura externa (opcional) Incluir baterias AA o AAA o 9V Calibración: Certificado de calibración con laboratorio acreditado por ONAC en al menos 3 puntos de temperatura y 3 puntos en humedad. Garantía: Mínimo 1 año | 41112300-Instrumentos de medición de la humedad. 41112200- Instrumentos de medida de temperatura y calor. | 15 | 896561 | 13448415
4 | Termometro digital infrarrojo | Doble láser, Distancia de convergencia láser: 30 ”(76,2 cm). Rango: -58 ° F a 1,832 ° F (-50 ° C a 1,000 ° C). Repetibilidad: ± 0.5% o 1.8 ° F / 1 ° C. Precisión básica: ± (1% de la lectura + 2 ° F / 1 ° C). Resolución máxima: 0,1 ° F / ° C. Emisividad: 0,10 a 1,00 ajustable. Campo de visión (distancia al objetivo): 30: 1, calibrado con laboratorio acreditado en 3 puntos. | 41112200- Instrumentos de medida de temperatura y calor. | 4 | 2913120 | 11652480
5 | Termometro digital con Sonda | - Rango: (-50 ° C a 70 ° C). - Exactitud: ±0,25°C - Precisión : ± 0,25°C en todo el intervalo. - Resolució: 0,01 ° C. - Sonda de longitud minima 3m. - Funcion de guardado de valores mínimos y máximos registrados. - Con multiples eventos de alarma para temperatura. - Calibrado con laboratorio acreditado en 3 puntos. - Garantia 1 año minimo. | 41112200- Instrumentos de medida de temperatura y calor. | 15 | 1341190 | 20117850
6 | Datalogger de Temperatura con Sonda | -Sensor de temperatura: Sensor de temperatura canal externo: RTD PT100, Rango minimo: -20 a 180, Resolución 0,01°C, Precisión minima 0,1°C -Conexion inalambrica: Transceptor inalambrico con comunicacion bidireccional, Linea de vision tipica al aire libre/en interiores: hasta 2000 pies/hasta 500 pies, Aprobación: US (FCC), CA (IC), aprobado para uso en colombia. -Generalidades: descarga de datos: con cable USB (incluido) o con interfaz inalámbrica ACCESORIOS INCLUIDOS: -Sensor de temperatura RTD PT100, de 4 hilos, rango minimo -20°C a 180°C. Medidas dentro del ±20% a las indicadas: 3/16” de diámetro X 12” de largo con terminales con extensión de 36” de largo, sonda de acero inoxidable. -Interfaz inalambrica receptor/repetidor RF [RFC1000] -Calibrado en laboratorio acreditado en 3 puntos. -Garantia 1 año minimo | 41112200- Instrumentos de medida de temperatura y calor. | 2 | 1861160 | 3722320
7 | Temporizador | Temporizador digital para laboratorio de tres tiempos. Funcion de reloj incluida. Tipo de montaje: Montaje de pared o escritorio. Configuración de tiempo máximo: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Configuración de tiempo mínimo: 1 segundo. Alarmas: Alarma sonora para indicación de finalización de conteo. Dirección de conteo: Cuenta regrevisa y contar hasta. Número de canales: 3 canales con indicación simultanea o mejor Accesorios: Baterías. Garantía: Mínimo 1 año. | 41122400-Instrumentos de laboratorio | 3 | 740656 | 2221968
8 | Agitador Magnetico | Con juego de barras de agitacion, con calefaccion/placa caliente de agitacion digital, velocidad de agitacion: 60-1150 RPM, Temperatura: de ambiente a 550 °C o mayor, material de la placa superior de ceramica, tamaño placa superior: 25,4 x 25,4 cm + o - 2 cm capacidad de carga maxima: 20 Litros, pantalla digital, voltaje 120V/60Hz. | 41103800- Equipo y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida o varillas en laboratorio | 3 | 7379815 | 22139445
9 | Bomba de vacio de diafragma | Presion: 0 a 60 PSIG (413KPAG), vacio: 0 a 25,5 inHg/10mBar, Flujo maximo: 1,09 CFM (31,2 L/h), doble manometro, Tipo de motor: Capacitor permanente,Potecia 1/3 HP, Requerimientos electricos: 110/120V 50/60 HZ. Incluido adaptadores, mangueras e insumos para funcionamiento, manual de operación y garantía mínima de 1 año | 41105100-Bombas y conductos de laboratorio | 2 | 5676300 | 11352600
10 | Agitador o mezclador vaiven de tubos | Capacidad mínima de 15 tubos de hasta 120 mm de longitud. Almohadilla de sílica, antideslizante y reversible. Almohadilla puede usarse en autoclaves para desinfección. Velocidad 25 rpm Representa la velocidad de rotación del mezclador en revoluciones por minuto (rpm). Alimentación eléctrica: 110V 60 Hz. Con manual de operación y garantia minima de 1 año | 41103800- Equipo y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida o varillas en laboratorio | 1 | 4610853 | 4610853
11 | Agitador orbital de placas petri | Velocidad: 100 - 1200 rpm, Temporizador: 99,5 minutos con función «continua», Agitación orbital: amplitud 3 mm, dimensiones (mm): 260 x 320 x 130. Garantia 1 año. Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 41103800- Equipo y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida o varillas en laboratorio | 1 | 9696441 | 9696441
12 | Balanza de precisión | Campo de pesaje [Max] 2000 g; Lectura [d] 0,1 g; Unidades de medición g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol; Linealidad ± 0,2 g; Reproducibilidad 0,1 g; Tiempo de estabilización 3 s ; Interfaces RS-232 de serie; Posibilidades de ajuste Ajuste con peso externo; Peso recomendado para ajuste 2 kg (M1); Temperatura de uso 15 a 35°C 5 °C – 35 °C; Dimensiones superficie de pesaje (A×P) 130×130 mm; Material de carcasa plástico; Dimensiones de carcasa (A×P×A)165×230×80 mm ; Material plato de pesaje acero inoxidable, Calibrado con laboratorio acreditado en todo el rango. Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera + adaptador a enchufe americano - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 41111500- Instrumentos de medición del peso | 1 | 7125247 | 7125247
13 | Bloque para Determinación de Sulfitos – Monier Williams | Temperatura de Trabajo: Ajustable de ambiente + 7 ºC a 400 ºC. Controlador de temperatura: Digital microprocesado PID con certificado de calibración RBC y con sensor tipo J. Precisión: ± 1 ºC. Capacidad: 3 pruebas. Vidriería: Constituida de condensadores ALLHIN tipo bola y globo de hondo redondo con tres bocas paralelas en borosilicato. Constitución del bloque: Aluminio fundido en caja de acero inoxidable. Dimensiones: Ancho=640 x Profundidad=310 x Alto=780mm. Peso: 30 kg. Voltaje / Potencia: 220 VAC / 1500 Watts, monofasico El proveedor debe suministrar todos los aditamentos para que el equipo funcione en las instalaciones del laboratorio tales como, clavijas, enchufes, mangueras, etc Garantia:1 año Incluye: Computador portatil con procesador intel Core i5 13Gen o mejor, RAM 16GB, SSD de 512 GB con Win11 | 41104800- Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción | 1 | 46800000 | 46800000
14 | Centrifuga digital para tubos | Panel de control digital para programar la velocidad y controlar el tiempo de centrifugado. Velocidad: 0 a 4000rpm (regulable). Max RCF: 2350 x g. Capacidad Mínima: 12 tubos x 15ml. Material de estructura: Plástico reforzado altamente resistente. Energía: 115-120V 220V 50/60Hz. Potencia: 250W, calibracion con laboratorio acreditado, con manual de operación y garantia minima de 1 año. Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 41103900 - Centrifugadoras de laboratorio y accesorios | 1 | 33686444 | 33686444
15 | Congelador Vertical | Rango de temperatura: -20 a -40 ℃. Capacidad el litro 270. Electricidad (V - Hz): 120V /60Hz. Material interno: Acero Inoxidable. Modo Enfriamiento: directo. Alarma visual: Alarma visual. Alarma sonora: Altas/Bajas; Falla de energía; Fallo de Sensor; Puerta entreabierta. Modo descongelación: descongelación.características para trabajar en ambientes de 10-32°C y humedad relativa inferior a 85%. Diseño de ruedas y patas ajustables, calibracion con laboratorio acreditado en 3 puntos, con manual de operación y grantia minima de 1 año | 41103000 - Equipo de enfriamiento para laboratorio | 1 | 26417108 | 26417108
16 | Destilador Digestor De Kjeldahl+ Scrubber para neutralizacion de gases | - Digestor con levantamiento manual de mínimo 8 posiciones y con recipientes de mínimo 300 ml, el digestor debe permitir acoplar vasos de 400 ml para muestras de aguas - La configuración del sistema Kjeldahl debe permitir detectar muestra de agua con nitrógeno menor a 0,7 ppm Compatibilidad con scrubber ofrecido , debe encender de manera automática el Scrubber Temperatura max 430°C o superior - Scrubber de 4 etapas diferentes o más, tres de estas etapas deben ser los mecanismos de a. Condensación , b. Neutralización, c. Absorción, la cuarta etapa pueden ser de mecanismos cómo: Trampas de condensado por expansión, Trampas de agua o Reacción, estas cuatro etapas son requeridas para poder manejar todo tipo de muestras que emitan vapores peligrosos o que emitan alta cantidad de vapores cómo muestras acuosas. - Digestor debe permitir crear programas con hasta 40 rampas de calentamiento e incluir sistema para exportar resultados de la digestion para trazabilidad, software con acceso con contraseña por usuario y varios niveles de acceso. - Botellas o recipientes con capacidad de 3 litros o más para llenado con NaOH en el proceso de neutralización, con el fin de poder neutralizar gran cantidad de ácido proveniente de sistemas con más de 10 muestras. - El scrubber debe ser accionado automáticamente por el digestor, el digestor debe prender y accionar el funcionamiento automáticamente cómo mecanismo de seguridad y alerta de que el mismo esté prendido durante cada digestión, el scrubber debe ser compatible con el digestor. -Voltaje: 120/220v conexion Monofasica - El proveedor debe suministrar todos los aditamentos para que el equipo funcione en las instalaciones del laboratorio tales como, clavijas, enchufes, mangueras, etc Incluye: Computador portatil con procesador intel Core i5 13Gen o mejor, RAM 16GB, SSD de 512 GB con Win11 | 41104800 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción | 1 | 116025000 | 116025000
17 | Dosificador para medios de cultivo y reactivos acoplable a frasco: | Volumen:2,5ml a 25mL, graduacion: 0,5ml, Exactitud: ≤ ± 1,2%, 300µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 50µL. Limitaciones de empleo: Presion de vapor hasta 500 mbar, densidad hasta 15°C a 40°C, medios de cultivo Agar hasta max. 60°C, viscosidad75 mm2/s Incluye: Tubo de dosificación flexible, canula de dosificacicon, tubo de aspiracion, unidad de dosificacion de recambio y adaptadores en PP(GL 45/32 y GL 45/S40), 1 año de garantia. | 41121500 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 1 | 5726597 | 5726597
18 | Equipo automatizado de microelisa | Equipo no usuario dependiente, con capacidad para procesar dos microplacas de 96 pozos. Con capacidad de 100 tubos de muestras por carga, 1 ensayo por tira y 110 ensayos por plato, que incluya lavador, incubador, con sensor de nivel líquido, detección de coagulo, de espuma y alarmas. Parametrizable por usuario para diferentes protocolos de ELISA Con Software para la gestión y análisis de los datos de control de calidad, gestión de los registros de datos de control de calidad interno, registro externo, configuración disponible de datos de control de calidad, dispositivos, marca de reactivos y método. Equipo de computo win 11 pro 64- core i5 de 13ava generacion minimo- 16 gb de ram ddr5 - ssd de 512 gb - unidad de almacenamiento secundaria de 1 tb software compatible con el equipo, incluye UPS y regulador que cubra y garantice la seguridad del equipo frente a fallas electricas, impresora, garantia minima de 2 años con 2 mantenimientos preventivos y calificacion (PQ). | 41115800-Analizadores, accesorios y suministros clínicos y diagnósticos | 1 | 280542500 | 280542500
19 | Juego de masas patron | CLASE E2 DE 10MG A 100GR, con certificado de calibracion en laboratorio acreditado | 41111500 - Instrumentos de medición del peso | 1 | 3153500 | 3153500
20 | Macropipeteador | Pipeteador compatible con pipetas de plástico o vidrio de 0,1 a 200ml. con filtro de membrana de 3 μm. Plástico | 41121500 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 4 | 690141 | 2760564
21 | Microcentrifuga | Para separacion de muestras humanas liquidas recogidas en tubos de centrifugacion, Rotor o adaptador para tubos de 0,2/0,5/1,5/2,0 ml y Rotor para tira de PCR de 8 posiciones. Rango de velocidad segun el rotor, Valor RCF a velocidad maxima 17000 x g, tiempo de marcha ilimitado, Maxima energia cinetica 1,9 KNm y 2 años de garantia. Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera + adaptador a enchufe americano - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 41103900 - Centrifugadoras de laboratorio y accesorios | 1 | 21717462 | 21717462
22 | Deshumidificador compacto multifunción | Atmosferas a Controlar: Deshumidificador para controlar atmósferas entre 40%HR y 90%HR. Espacio a Deshumidificar: Mínimo 400 m3 o un área de piso de mínimo 160 m2. Capacidad del Tanque: Mínimo 6 Litros. Capacidad de Deshumidificación: Mínimo 50 pintas/por día. Requerimiento Eléctrico: 110-120 VAC/ 56-60 Hz. Sistema de Control: Apagado automático e indicador LED para tanque lleno. Control digital de humedad relativa y tiempo. Drenaje: Manual y/o válvula de drenaje. Longitud del Cable de Poder: Mínimo 2 m. Accesorios: Accesorios necesarios para el funcionamiento. Garantía: Mínimo 1 año Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera +adaptador a enchufe americano - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 40101900 - Control de humedad | 4 | 5205246 | 20820984
23 | Medidor Multiparámetro | - Medidor Multiparámetro Impermeable para pH / CE / OD / TEMP /Turbiedad - 3 años de garantía en el equipo - Tiempo de vida media de la sonda de conductividad y oxigeno disuelto superior a 5 años - Opción de registro de datos - Resolución pH=0,001 Precisión pH= 0,004 - Exactitud ORP= 0,2mV - Rango conductividad hasta =2000 ms/cm. - Función automática de datalogguer. - Exactitud de conductividad= mejor al 0,5% - Precisión de la temperatura = 0,1°C - Sonda de oxígeno disuelto con tecnología Óptica/luminiscencia (Libre de mantenimiento) | 41115600 - Instrumentos y accesorios de medición electroquímica | 1 | 25600000 | 25600000
24 | Sellador bandejas de recuento bacteriano | Equipo Sellador motorizado con rodillo térmico compatible con bandejas de recuento bacteriano Quanti-Tray/2000 Idexx similar a referencia 98-0002570-01 SELLADOR QUANTI TRAY SEALER PLUS Incluye: 1 suplemento de goma Quanti-Tray, 1 suplemento de goma Quanti-Tray/2000. | 41115600 - Instrumentos y accesorios de medición electroquímica | 1 | 46410000 | 46410000
25 | Placa antivibraciones | Para amortiguar las vibraciones y oscilaciones susceptibles de distorsionar el resultado de pesaje de las balanzas de precisión y de análisis con una elevada exactitud. Optimizada ergonómicamente para poder trabajar sentado o de pie, superficies fáciles de limpiar, Dimensiones 565×450×60 mm. | 41122800 - Estantes, soportes y bandejas de laboratorio | 6 | 9639000 | 9639000
| Placa antivibraciones | Para amortiguar las vibraciones y oscilaciones susceptibles de distorsionar el resultado de pesaje de las balanzas de precisión analítica y semianalítica con una elevada exactitud. Optimizada ergonómicamente para poder trabajar sentado o de pie, superficies fáciles de limpiar, Dimensiones aproximadas anchoxaltoxfondo 320×60×390 mm. | 41122800 - Estantes, soportes y bandejas de laboratorio | 2
26 | Plancha de calentamiento y agitación | Unidad compacta con 3 posiciones de agitación y calentamiento independientes dimensiones de la placa: 600 x 270 mm. Capacidad para alojar vasos de precipitado de 2 a 3 litros. Unidad con un solo punto de alimentación, velocidad de agitación de hasta 1500 rpm. Tipo de controlador Analógico, Temperatura (métrico): de temperatura ambiente a 325 °C, Certificado de calibracion con laboratorio acreditado en 3 puntos. | 41102400 - Equipo de calefacción y secadores para laboratorio | 1 | 20031667 | 20031667
27 | Refrigerador combinado con congelador vertical | Rangos de +2 a +10ºC y -10 a -30ºC o mayores, con incrementos de 0,1ºC; panel de control y alarma digital que permita almacenar datos de temperaturas; capacidad 200 a 300L refrigerador /100 a 200L congelador; puerta de vidrio para compartimento de refrigeración y puerta sólida para compartimento de congelador; Luz LED; 3 estantes de acero inoxidable o ABS extraíbles y regulables en altura en el compartimento refrigerador y, en el compartimento congelador con 2 cajoneras de acero inoxidable o aluminio con guías telescópicas y parte frontal de plexiglás (opcional) conexión eléctrica a 110-120V/50-60Hz; calibración en sitio con laboratorio acreditado en 3 puntos tanto en congelacion como en refrigeracion; con manual de operación y garantía mínima de 1 año. | 41103000 - Equipo de enfriamiento para laboratorio | 1 | 40162500 | 40162500
28 | Turbidimétro portatil | Rango de medida 0-1000 UNT, sistema óptico de dos detectores para compensar el color de la muestra, la fluctuación de la luz, y la luz difusa. Certificación: CE, Certificaciones de conformidad: CE/RoHS/WEEE, Compatibilidad de cubetas: 25 mm x 60 mm redonda (de vidrio de borosilicato, con tapa roscada), Conexión a red: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación o USB + alimentación), Exactitud: ± 2 % de la lectura mas luz difusa, Fuente de luz: Lámpara de Tungsteno o LED, Luz difusa: < 0,02 NTU, Método de medida: Determinación turbidimétrica en RATIO, entre la señal de luz dispersa nefelométrica (90º) y la señal de luz dispersa transmitida. Modos de medición: Normal (presionar para obtener el resultado), Promedio Señal, Muestras de rápida sedimentación, QUE CUMPLA LA NORMATIVIDAD Método EPA 180.1, Rango de medición: 0 - 1000 NTU, Repetibilidad: ± 0.003 FNU ± 0,5% de la lectura (0 a 2 FNU), Unidades: UNT, Volumen de muestra: 15 mL. Certificado de calibracion con laboratorio acreditado en 4 puntos, Garantia de 1 año. | 47101500 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua | 1 | 16394035 | 16394035
29 | Vortex digital | Velocidad(rpm): 500-3000, Temporizador: 1-99 minutos o continuo, Funciones: Pulso -ON/OFF: 0,1 segundos - 99 minutos Controlador: Control y visualizacion digital de la velocidad y tiempo, Voltaje: 120V Accesorio incluidos: Vaso de expulsión, Plataforma de 3 pulgadas con cubierta de goma Garantía: Mínimo 1 año. | 41103800 - Equipo y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida o varillas en laboratorio | 1 | 3054333 | 3054333
30 | Termociclador | • Volumen: 1 – 50 ul (10 – 50 recomendado) • Rampa máxima: 5°C/seg • Rampa promedio: 3.3°C/seg • Temperatura de la tapa: 30-110°C • Rango de temperatura: 4-100°C • Gradiente: 30-100°C, con intervalo 1-24°C • Exactitud de temperatura: ±0.2°C • Uniformidad de temperatura: ±0.3°C Especificaciones de la detección óptica • Sistema óptico: estado sólido • Escaneo: justo por encima de la muestra, pozo a pozo, con alta sensibilidad y consistencia y total exactitud. Recolecta información de todos los pozos de modo que es posible incorporar o editar la información de la placa de análisis sin perder información. • Excitación: 6 LEDs ya filtrados • Detección: 6 Fotodiodos ya filtrados • Rango de excitación: 450 – 684 nm • Rango de emisión: 515 – 730 nm • Capacidad multiplex: hasta 5 blancos por pozo • Tiempo de escaneo: 12 seg todos los canales, 3 segundos canal FAM/SYBR, FRET • Sensibilidad: 1 copia del blanco en el genoma humano • Rango dinámico: 10 órdenes de magnitud Adicional: - Equipo de computo win 11 pro 64- core i5 de 13ava generacion minimo- 16 gb de ram ddr5 - ssd de 512 gb - unidad de almacenamiento secundaria de 2 tb - software compatible con el equipo - UPS y regulador que cubra y garantice la seguridad del equipo frente a fallas electricas Garantia: Minima de 2 años con 2 mantenimientos preventivos y calificacion (PQ) | 41102400 - Equipo de calefacción y secadores para laboratorio | 1 | 325202010 | 325202010
31 | Gabinete desecador | En material acrílico ambar o que proteja de luz; con Puerta de cierre hermético. Que cuente con termohigrometro, de fácil lectura: dimensiones: Dimensiones (a*f*h) Externas aproximadas 40*32*55 cm. Con bandeja para para material desecante tipo bandeja acrílica con perforaciones, bandejas para material incluidas: mínimo 3 de Altura ajustable | 41123000 - Desecadores y desecantes de laboratorio | 1 | 38913000 | 38913000
| Gabinete desecador | ensamblado en material acrílico transparente idóneo para generar un ambiente totalmente seco libre de humedad. Con facilidad de uso y gran hermeticidad. Que cuente con termohigrometro digital de gran pantalla, de fácil lectura: dimensiones: Dimensiones (a*f*h) Internas 38*30*53 cm, Externas 40*32*55 cm. Material de construcción Interno/Externo: Acrílico transparente, Selle puerta: marco en acero inoxidable, caucho tipo espuma siliconado. Con bandeja para para material desecante tipo bandeja acrílica con perforaciones, N° bandejas incluidas: 4 Altura ajustable: 40 mm mínimo entre bandeja, N° máximo de bandejas: 10 | 41123000 - Desecadores y desecantes de laboratorio | 3
32 | Microscopio Trinocular campo claro | • MICROSCOPIO TRINOCULAR • SISTEMA OPTICO CORREGIDO AL INFINITO • SISTEMA INTEGRADO DE LUZ TRANSMITIDA • ILUMINACION KOHLER (DIAFRAGMA DE CAMPO FIJO) • METODOS DE OBSERVACION: CAMPO CLARO, CAMPO OSCURO, CONFIGURABLES A FUTURO POLARIZACION SIMPLE, FLUORESCENCIA (EXCITACIONES AZULES) • DISTANCIA INTERPUPILAR: 48 - 75 mm • TUBO TRINOCULAR (ANTIFUNGICO) CON INCLINACIÓN: 30°, Selector de la trayectoria de luz: Ocular/Puerto de cámara = 100/ 0 o 0/100 • OCULARES: 10X / FN20 • AJUSTE DE DIOPTRÍAS: +/- 5 DIOPTRÍAS • PORTAOBJETIVOS GIRATORIO DE 4 a 5 POSICIONES, FIJO CON INCLINACION INTERNA • OBJETIVOS PLANACROMÁTICOS ANTIFUNGICOS PARA CONTRASTE DE FASE  PLAN ACHROMAT 10X OBJ, Ph1, NA 0.25, WD 10.6MM.  PLAN ACHROMAT 20X OBJ, Ph1, NA 0.40, WD 1.2mm.  PLAN ACHROMAT 40X OBJ, Ph2, NA 0.65, WD 0.6mm.  PLAN ACHROMAT 100X OBJ, Ph3, NA 1.25, WD 0.15mm • CONTROLES COAXIALES • TAMAÑO DE LA PLATINA: 211 mm × 154 mm • PLATINA MECÁNICA FIJA DE DESPLAZAMIENTO POR CABLEN RANGO DE DESPLAZAMIENTO (X × Y): 76 mm × 52 mm, AVANCE DE DESPLAZAMIENTO GRUESO:15mm, ESCALA DE POSICION DE LA MUESTRA • PARADA SUPERIOR: LÍMITE SUPERIOR AJUSTABLE • CONDENSADOR ABBE NA 1.25 PARA ACEITE DE INMERSION, DIAFRAGMA DE APERTURA DE IRIS • MECANISMO ENFOQUE: ENFOQUE PRECENTRADO, SISTEMA DE ENFOQUE COAXIAL GRUESO Y FINO CON AJUSTE DE TENSIÓN • PRECISIÓN ENFOQUE FINO: INCREMENTO MÍNIMO DE 2.5 μm • AVANCE POR ROTACIÓN PARA LA PERILLA MACROMÉTRICA: 36,8 mm CON TOPE DE ENFOQUE • ILUMINACIÓN LED, CONSUMO ENERGETICO DE 2.4 W (VALOR NOMINAL) HASTA 60.000 HORAS • FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100-240V | 41111700-Instrumentos y accesorios de visión y observación | 1 | 15594553 | 15594553
33 | Cerradura para cuarto frio | picaporte alto cerradura para cuarto frio con llave, y sistema de apertura desde adentro en caso de emergencia | 41103000- Equipo de enfriamiento para laboratorio | 2 | 112750 | 225500
34 | Controlador digital con alarma | Controlador de temperatura para aplicaciones en refrigeración (congelados o enfriados) o calefacción. que cuente con alarma sonora (buzzer) interna y una entrada digital configurable para detección de puerta abierta y/o alarma externa/falta de energía. Si se configura para enfriamiento realizar deshielo natural por parada del compresor. La salida 2 ofrece la opción de actuar como contacto NC de la salida 1, como alarma de temperatura o para accionar un deshielo forzado (cuando usado para congelados). | 41112200-Instrumentos de medida de temperatura y calor | 3 | 219863 | 659589
35 | Motor ventilador Para Equipos De Refrigeración | Voltaje:120v Corriente:0,45A Potencia: 10/35W RPM: 1300-/550 Alto: 91,5mm ancho:82mm longitud del eje: 87mm | 41112200-Instrumentos de medida de temperatura y calor | 1 | 78190 | 78190
36 | Termómetro digital electrónico con sonda | Termómetro digital electrónico con sonda de penetración en acero inoxidable Checktemp C -50 a 150°C. Precisión ±0.2° C (±0.5°F). 3000 horas de duración de la batería (uso continuo), dimensiones 50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9“; 50 g (1.8 oz.) con certificado de calibracion de tercera parte acreditado ONAC en tres puntos de temperatura | 41112200-Instrumentos de medida de temperatura y calor | 30 | 756006 | 22680180
37 | Refrigerador Horizontal | Refrigerador horizontal para vacunas Capacidad neta para vacunas 60 litros o mayor Rango de temperatura (+43°C AMB) +2 a +8C Certificaciones certificado con el estándar PQS Garantia. Minimo 1 año | 41103000 - Equipo de enfriamiento para laboratorio | 53 | 14052883 | 744802799
[5 empty] | TOTAL | 2020773278 | TOTAL | 0

## ESTUDIO DE MERCADO (hidden)
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
ESTUDIO DE MERCADO EQUIPOS 2025
[47 empty] | FACTOR DE DESV: | 1
Item | Descripción / Especificaciones técnicas |  | Codigo UNSPSC | VIRO | MBC | MBA | ENTO | TOX | ETV | MICOB | ALMACEN | FQ | GM | SALUD AMBIENTAL | Cantidad a adquirir | Cantidad cotizada | PROVEEDORES
[17 empty] | ANNAR | AVANTIKA | KASALAB | SCIENTIFIC PRODUCTS | EQUIPOS Y LABORATORIOS | ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR | HANNA INSTRUMENTS | QUIMITRONICA | LAB BRANDS | NVPLAB | ZIVOT | SANITAS | MICROSCOPIOS Y ESPECIALIDADES SAS | MACROSEARCH | AM LABTECH | IPR partes y Repuestos | BIORED INGENIERIA | INDUSTRIAS ASOCIADAS | INTERHOSPITALARIA | FRITEC | RISS TECHNOLOGY | FORMEX | 7TECH STORE | IMBERA | AQUALAB | PROMEDIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | DESVIACION ESTANDAR | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR
1 | Pipeta automática | Volumen variable 0,5µL a 10µL, division 0,01µL, Exactitud: ≤ ± 1%, 0,1µL, Coeficiente de variacion:≤0,5%, 0,05µL. Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos. AjusteCALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano, Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos, incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 12681235 | 9817500 | 8068200 | 9341500 | 2995051.5 |  | 16291100 | 7735000 | 14317604 | [15 empty] | 9528687 | 1905737.4 | 1905737 | 9528685 |  | 3851131.4025 | 5677555.5975 | 13379818.4025
| Pipeta automática | Volumen 10µL a 100µL, division 0,1µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 0,6µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 0,2µL. Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos. Ajuste/CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano, Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos.incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 4 |  | 10260894 | 7854000 | 6454560 | 7520800 | 2396041.2 |  | 13032880 | 6188000 | 10914680 | [15 empty] | 7655650.8 | 1913912.7 | 1913913 | 7655652 |  | 3094177.6644 | 4561473.1356 | 10749828.4644
| Pipeta automática | Volumen 20µL a 200µL, division 1µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 6µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 2µL. Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos.CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano. Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos, incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 7737439.5 | 5890500 | 4840920 | 5640600 | 2073170.4 |  | 9774660 | 4641000 | 9203460 | [15 empty] | 5750091.9 | 1916697.3 | 1916697 | 5750091 |  | 2259505.8384 | 3490586.0616 | 8009597.7384
| Pipeta automática | Volumen 100µL a 1000µL, division 1µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 6µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 2µL. Indicador de 4 dígitos para ajustes exactos. CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano. Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos.incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 6 | 6 |  | 14895468 | 11781000 | 9681840 | 11281200 | 3594061.8 |  | 19549320 | 9282000 | 16614780 | [15 empty] | 11384301.6 | 1897383.6 | 1897384 | 11384304 |  | 4584907.424 | 6799394.176 | 15969209.024
2 | Pipeta automática | Volumen 500µL a 5000µL, division 5µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 30µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 10µL.CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano. Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos.incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpiez | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2965480 | 1963500 | 1613640 | 1880200 |  |  | 3258220 | 1547000 | 3808000 | [15 empty] | 1993964 | 1993964 | 1993964 | 1993964 |  | 662582.0073 | 1331381.9927 | 2656546.0073
3 | Pipeta automática | Volumen 1000µL a 10000µL, division 10µL, Exactitud: ≤ ± 1,0%, CALIBRACION sin herramientas, manejable con una sola mano. Protección contra cambio del volumen. Código de color: rango de volumen codificado con colores, 3 años de garantía para las pipetas monocanales. Resistente a los rayos ultravioleta, Autoclavable a 121°C, embolo y expulsor resistentes a la corrosión. Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos.incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2965480 | 1963500 | 1613640 | 1785000 |  |  | 3740170 | 1547000 | 2942870 | [15 empty] | 2136248.3333 | 2136248.3333 | 2136248 | 2136248 |  | 809093.3645 | 1327154.9688 | 2945341.6978
4 | Pipeta automática electronica | Volumen 100µL a 1000µL, division 1µL, Exactitud: ≤ ± 0,6%, 6µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 2µL. Equipo de red 1 10V/50-60Hz, Estribo ajustable para el dedo. Código de color: rango de volumen codificado con colores. Resistente a los rayos ultravioleta, Con certificado de calibración (por laboratorio acreditado) en 3 puntos.incluye soporte organizador tipo lineal fabricado en material acrílico para pipetas automáticas, capacidad: cuatro (4) a seis (6) pipetas y desarmable para facil limpieza | 41121500- Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 11295837 | 9996000 | 6188000 | 9996000 |  |  | 9662800 | 6902000 | 5538260 | [15 empty] | 9139200 | 4569600 | 4569600 | 9139200 |  | 1825873.131 | 7313326.869 | 10965073.131
5 | Termohigrometro digital | Tipo de montaje: Montaje de pared o escritorio Memoria: Memoria de maximos y minimos Pantalla: LCD Resolución: Para temperatura: 0,1 °C Para humedad: 1 %HR o mejor Precision: Para temperatura: ± 1 C o mejor Para humedad: ± 5%HR o mejor Accesorios: Manual de usuario Accesorios necesarios para funcionamiento Sonda de temperatura externa (opcional) Incluir baterias AA o AAA o 9V Calibración: Certificado de calibración con laboratorio acreditado por ONAC en al menos 3 puntos de temperatura y 3 puntos en humedad. Garantía: Mínimo 1 año | 41112300-Instrumentos de medición de la humedad. 41112200- Instrumentos de medida de temperatura y calor. |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 15 | 13 |  | 16160735.5 | 6961500 | 29393000 | 5414500 |  |  | 16537430 | 6961500 | [16 empty] | 11655291.375 | 896560.875 | 896561 | 13448415 |  | 8364026.0687 | 3291265.3063 | 20019317.4437
6 | Termometro digital infrarrojo | Doble láser, Distancia de convergencia láser: 30 ”(76,2 cm). Rango: -58 ° F a 1,832 ° F (-50 ° C a 1,000 ° C). Repetibilidad: ± 0.5% o 1.8 ° F / 1 ° C. Precisión básica: ± (1% de la lectura + 2 ° F / 1 ° C). Resolución máxima: 0,1 ° F / ° C. Emisividad: 0,10 a 1,00 ajustable. Campo de visión (distancia al objetivo): 30: 1, calibrado con laboratorio acreditado en 3 puntos. | 41112200- Instrumentos de medida de temperatura y calor. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | 15308517 | 11602500 | 9460500 |  |  |  | 5155080 | [17 empty] | 8739360 | 2913120 | 2913120 | 11652480 |  | 3671853.9066 | 5067506.0934 | 12411213.9066
7 | Termometro digital con Sonda | - Rango: (-50 ° C a 70 ° C). - Exactitud: ±0,25°C - Precisión : ± 0,25°C en todo el intervalo. - Resolució: 0,01 ° C. - Sonda de longitud minima 3m. - Funcion de guardado de valores mínimos y máximos registrados. - Con multiples eventos de alarma para temperatura. - Calibrado con laboratorio acreditado en 3 puntos. - Garantia 1 año minimo. | 41112200- Instrumentos de medida de temperatura y calor. |  | 2 | 3 | [6 empty] | 5 | 5 | 15 | 10 |  | 8973790 | 6307000 | 17850000 |  |  | 21403054.4 | [18 empty] | 13411895 | 1341189.5 | 1341190 | 20117850 |  | 6195469.0572 | 7216425.9428 | 19607364.0572
8 | Datalogger de Temperatura con Sonda | -Sensor de temperatura: Sensor de temperatura canal externo: RTD PT100, Rango minimo: -20 a 180, Resolución 0,01°C, Precisión minima 0,1°C -Conexion inalambrica: Transceptor inalambrico con comunicacion bidireccional, Linea de vision tipica al aire libre/en interiores: hasta 2000 pies/hasta 500 pies, Aprobación: US (FCC), CA (IC), aprobado para uso en colombia. -Generalidades: descarga de datos: con cable USB (incluido) o con interfaz inalámbrica ACCESORIOS INCLUIDOS: -Sensor de temperatura RTD PT100, de 4 hilos, rango minimo -20°C a 180°C. Medidas dentro del ±20% a las indicadas: 3/16” de diámetro X 12” de largo con terminales con extensión de 36” de largo, sonda de acero inoxidable. -Interfaz inalambrica receptor/repetidor RF [RFC1000] -Calibrado en laboratorio acreditado en 3 puntos. -Garantia 1 año minimo | 41112200- Instrumentos de medida de temperatura y calor. |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 4284000 |  |  |  | 3160640 | [17 empty] | 3722320 | 1861160 | 1861160 | 3722320 |  | 561680 | 3160640 | 4284000
9 | Temporizador | Temporizador digital para laboratorio de tres tiempos. Funcion de reloj incluida. Tipo de montaje: Montaje de pared o escritorio. Configuración de tiempo máximo: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Configuración de tiempo mínimo: 1 segundo. Alarmas: Alarma sonora para indicación de finalización de conteo. Dirección de conteo: Cuenta regrevisa y contar hasta. Número de canales: 3 canales con indicación simultanea o mejor Accesorios: Baterías. Garantía: Mínimo 1 año. | 41122400-Instrumentos de laboratorio | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 | 3 |  | 2937396 |  | 5712000 |  |  |  | 1506540 | 535500 | [16 empty] | 2221968 | 740656 | 740656 | 2221968 |  | 1951599.4304 | 270368.5696 | 4173567.4304
10 | Agitador Magnetico | Con juego de barras de agitacion, con calefaccion/placa caliente de agitacion digital, velocidad de agitacion: 60-1150 RPM, Temperatura: de ambiente a 550 °C o mayor, material de la placa superior de ceramica, tamaño placa superior: 25,4 x 25,4 cm + o - 2 cm capacidad de carga maxima: 20 Litros, pantalla digital, voltaje 120V/60Hz. | 41103800- Equipo y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida o varillas en laboratorio |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 5 |  | 48504995 |  | 30940000 | 18623500 |  |  | 66241350 | 30940000 | 37211300 | [15 empty] | 36899073.75 | 7379814.75 | 7379815 | 22139445 |  | 16598509.2555 | 20300564.4945 | 53497583.0055
11 | Bomba de vacio de diafragma | Presion: 0 a 60 PSIG (413KPAG), vacio: 0 a 25,5 inHg/10mBar, Flujo maximo: 1,09 CFM (31,2 L/h), doble manometro, Tipo de motor: Capacitor permanente,Potecia 1/3 HP, Requerimientos electricos: 110/120V 50/60 HZ. Incluido adaptadores, mangueras e insumos para funcionamiento, manual de operación y garantía mínima de 1 año | 41105100-Bombas y conductos de laboratorio |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 12614000 |  |  |  | 10091200 | 47005000 | [16 empty] | 11352600 | 5676300 | 5676300 | 11352600 |  | 16838230.414 | -5485630.414 | 28190830.414
12 | Agitador o mezclador vaiven de tubos | Capacidad mínima de 15 tubos de hasta 120 mm de longitud. Almohadilla de sílica, antideslizante y reversible. Almohadilla puede usarse en autoclaves para desinfección. Velocidad 25 rpm Representa la velocidad de rotación del mezclador en revoluciones por minuto (rpm). Alimentación eléctrica: 110V 60 Hz. Con manual de operación y garantia minima de 1 año | 41103800- Equipo y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida o varillas en laboratorio | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 5533500 | 14280000 |  |  |  |  | 2499000 | 5800060 | [15 empty] | 4610853.3333 | 4610853.3333 | 4610853 | 4610853 |  | 4994457.0776 | -383603.7443 | 9605310.4109
13 | Agitador orbital de placas petri | Velocidad: 100 - 1200 rpm, Temporizador: 99,5 minutos con función «continua», Agitación orbital: amplitud 3 mm, dimensiones (mm): 260 x 320 x 130. Garantia 1 año. Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 41103800- Equipo y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida o varillas en laboratorio |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 12131974 | 15761474 | 8621474 |  |  |  | 8335874 | [16 empty] | 9696440.6667 | 9696440.6667 | 9696441 | 9696441 |  | 3021878.1249 | 6674562.5417 | 12718318.7916
14 | Balanza de precisión | Campo de pesaje [Max] 2000 g; Lectura [d] 0,1 g; Unidades de medición g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, tol; Linealidad ± 0,2 g; Reproducibilidad 0,1 g; Tiempo de estabilización 3 s ; Interfaces RS-232 de serie; Posibilidades de ajuste Ajuste con peso externo; Peso recomendado para ajuste 2 kg (M1); Temperatura de uso 5 °C – 35 °C; Dimensiones superficie de pesaje (A×P) 130×130 mm; Material de carcasa plástico; Dimensiones de carcasa (A×P×A)165×230×80 mm ; Material plato de pesaje acero inoxidable, Calibrado con laboratorio acreditado en todo el rango. Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera + adaptador a enchufe americano - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 41111500- Instrumentos de medición del peso | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 8026474 |  | 5527474 |  |  | 6869794 | 6479474 | [16 empty] | 7125247.3333 | 7125247.3333 | 7125247 | 7125247 |  | 895704.8658 | 6229542.4675 | 8020952.1992
15 | Bloque para Determinación de Sulfitos – Monier Williams | Temperatura de Trabajo: Ajustable de ambiente + 7 ºC a 400 ºC. Controlador de temperatura: Digital microprocesado PID con certificado de calibración RBC y con sensor tipo J. Precisión: ± 1 ºC. Capacidad: 3 pruebas. Vidriería: Constituida de condensadores ALLHIN tipo bola y globo de hondo redondo con tres bocas paralelas en borosilicato. Constitución del bloque: Aluminio fundido en caja de acero inoxidable. Dimensiones: Ancho=640 x Profundidad=310 x Alto=780mm. Peso: 30 kg. Voltaje / Potencia: 220 VAC / 1500 Watts, monofasico El proveedor debe suministrar todos los aditamentos para que el equipo funcione en las instalaciones del laboratorio tales como, clavijas, enchufes, mangueras, etc Garantia:1 año Incluye: Computador portatil con procesador intel Core i5 13Gen o mejor, RAM 16GB, SSD de 512 GB con Win11 | 41104800- Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 46800000 | [22 empty] | 46800000 | 46800000 | 46800000 | 46800000 |  | 0 | 46800000 | 46800000
16 | Centrifuga digital para tubos | Panel de control digital para programar la velocidad y controlar el tiempo de centrifugado. Velocidad: 0 a 4000rpm (regulable). Max RCF: 2350 x g. Capacidad Mínima: 12 tubos x 15ml. Material de estructura: Plástico reforzado altamente resistente. Energía: 220V 50/60Hz. Potencia: 250W, calibracion con laboratorio acreditado, con manual de operación y garantia minima de 1 año. Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 41103900 - Centrifugadoras de laboratorio y accesorios | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 34206474 |  | 71691474 |  |  | 33166414 | [17 empty] | 33686444 | 33686444 | 33686444 | 33686444 |  | 17920773.786 | 15765670.214 | 51607217.786
17 | Congelador Vertical | Rango de temperatura: -20 a -40 ℃. Capacidad el litro 270. Electricidad (V - Hz): 120V /60Hz. Material interno: Acero Inoxidable. Modo Enfriamiento: directo. Alarma visual: Alarma visual. Alarma sonora: Altas/Bajas; Falla de energía; Fallo de Sensor; Puerta entreabierta. Modo descongelación: descongelación.características para trabajar en ambientes de 10-32°C y humedad relativa inferior a 85%. Diseño de ruedas y patas ajustables, calibracion con laboratorio acreditado en 3 puntos, con manual de operación y grantia minima de 1 año | 41103000 - Equipo de enfriamiento para laboratorio | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 19635000 | 59381000 | 50813000 |  |  | 18560430 | 16660000 | [16 empty] | 26417107.5 | 26417107.5 | 26417108 | 26417108 |  | 18261323.3262 | 8155784.1738 | 44678430.8262
18 | Destilador De Kjeldahl+ Scrubber para neutralizacion de gases | - Digestor con levantamiento manual de mínimo 8 posiciones y con recipientes de mínimo 300 ml, el digestor debe permitir acoplar vasos de 400 ml para muestras de aguas - La configuración del sistema Kjeldahl debe permitir detectar muestra de agua con nitrógeno menor a 0,7 ppm Compatibilidad con scrubber ofrecido , debe encender de manera automática el Scrubber Temperatura max 430°C o superior - Scrubber de 4 etapas diferentes o más, tres de estas etapas deben ser los mecanismos de a. Condensación , b. Neutralización, c. Absorción, la cuarta etapa pueden ser de mecanismos cómo: Trampas de condensado por expansión, Trampas de agua o Reacción, estas cuatro etapas son requeridas para poder manejar todo tipo de muestras que emitan vapores peligrosos o que emitan alta cantidad de vapores cómo muestras acuosas. - Digestor debe permitir crear programas con hasta 40 rampas de calentamiento e incluir sistema para exportar resultados de la digestion para trazabilidad, software con acceso con contraseña por usuario y varios niveles de acceso. - Botellas o recipientes con capacidad de 3 litros o más para llenado con NaOH en el proceso de neutralización, con el fin de poder neutralizar gran cantidad de ácido proveniente de sistemas con más de 10 muestras. - El scrubber debe ser accionado automáticamente por el digestor, el digestor debe prender y accionar el funcionamiento automáticamente cómo mecanismo de seguridad y alerta de que el mismo esté prendido durante cada digestión, el scrubber debe ser compatible con el digestor. -Voltaje: 120/220v conexion Monofasica - El proveedor debe suministrar todos los aditamentos para que el equipo funcione en las instalaciones del laboratorio tales como, clavijas, enchufes, mangueras, etc Incluye: Computador portatil con procesador intel Core i5 13Gen o mejor, RAM 16GB, SSD de 512 GB con Win11 | 41104800 - Equipo y suministros de laboratorio para el vertido, la destilación, la evaporación y la extracción | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 116025000 | [16 empty] | 116025000 | 116025000 | 116025000 | 116025000 |  | 0 | 116025000 | 116025000
19 | Dosificador para medios de cultivo y reactivos acoplable a frasco: | Volumen:2,5ml a 25mL, graduacion: 0,5ml, Exactitud: ≤ ± 1,2%, 300µL, Coeficiente de variacion:≤0,2%, 50µL. Limitaciones de empleo: Presion de vapor hasta 500 mbar, densidad hasta 15°C a 40°C, medios de cultivo Agar hasta max. 60°C, viscosidad75 mm2/s Incluye: Tubo de dosificación flexible, canula de dosificacicon, tubo de aspiracion, unidad de dosificacion de recambio y adaptadores en PP(GL 45/32 y GL 45/S40), 1 año de garantia. | 41121500 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 4982292 | 7735000 | [6 empty] | 4462500 | [15 empty] | 5726597.3333 | 5726597.3333 | 5726597 | 5726597 |  | 1376354 | 4350243.3333 | 7102951.3333
20 | Equipo automatizado de microelisa | Equipo no usuario dependiente, con capacidad para procesar dos microplacas de 96 pozos. Con capacidad de 100 tubos por carga, 1 ensayo por tira y 110 ensayos por plato, que incluya lavador, incubador, con sensor de nivel líquido, detección de coagulo, de espuma y alarmas. Con Software para la gestión y análisis de los datos de control de calidad, gestión de los registros de datos de control de calidad interno, registro externo, configuración disponible de datos de control de calidad, dispositivos, marca de reactivos y método. Equipo de computo win 11 pro 64- core i5 de 13ava generacion minimo- 16 gb de ram ddr5 - ssd de 512 gb - unidad de almacenamiento secundaria de 1 tb software compatible con el equipo,incluye UPS y regulador que cubra y garantice la seguridad del equipo frente a fallas electricas, impresora, garantia minima de 2 años con 2 mantenimientos preventivos y calificacion (PQ). | 41115800-Analizadores, accesorios y suministros clínicos y diagnósticos | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 238000000 |  | 323085000 | [22 empty] | 280542500 | 280542500 | 280542500 | 280542500 |  | 42542500 | 238000000 | 323085000
25 | Juego de masas patron | CLASE E2 DE 10MG A 100GR, con certificado de calibracion en laboratorio acreditado | 41111500 - Instrumentos de medición del peso |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 3153500 | [22 empty] | 3153500 | 3153500 | 3153500 | 3153500 |  | 0 | 3153500 | 3153500
26 | Macropipeteador | Pipeteador compatible con pipetas de plástico o vidrio de 0,1 a 200ml. con filtro de membrana de 3 μm. Plástico | 41121500 - Equipo y suministros de pipetas y manipulación de líquidos | [8 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 2427124 | 3094000 | 1899240 | [5 empty] | 19335120 | [15 empty] | 2760562 | 690140.5 | 690141 | 2760564 |  | 488857.6905 | 2271704.3095 | 3249419.6905
27 | Microcentrifuga | Para separacion de muestras humanas liquidas recogidas en tubos de centrifugacion, Rotor o adaptador para tubos de 0,2/0,5/1,5/2,0 ml y Rotor para tira de PCR de 8 posiciones. Rango de velocidad segun el rotor, Valor RCF a velocidad maxima 17000 x g, tiempo de marcha ilimitado, Maxima energia cinetica 1,9 KNm y 2 años de garantia. Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera + adaptador a enchufe americano - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 41103900 - Centrifugadoras de laboratorio y accesorios |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 2 |  |  | 20521474 | 62171474 | 50271474 |  |  | 36598374 | [17 empty] | 43434924 | 21717462 | 21717462 | 21717462 |  | 15533831.6684 | 27901092.3316 | 58968755.6684
28 | Deshumidificador compacto multifunción | Atmosferas a Controlar: Deshumidificador para controlar atmósferas entre 40%HR y 90%HR. Espacio a Deshumidificar: Mínimo 400 m3 o un área de piso de mínimo 160 m2. Capacidad del Tanque: Mínimo 6 Litros. Capacidad de Deshumidificación: Mínimo 50 pintas/por día. Requerimiento Eléctrico: 110-120 VAC/ 56-60 Hz. Sistema de Control: Apagado automático e indicador LED para tanque lleno. Control digital de humedad relativa y tiempo. Drenaje: Manual y/o válvula de drenaje. Longitud del Cable de Poder: Mínimo 2 m. Accesorios: Accesorios necesarios para el funcionamiento. Garantía: Mínimo 1 año Incluye UPS: - 2.700W reales - Doble conversión - Onda seno pura - Tipo Torre - Display Entrada: - 80 a 150V AC Aprox. - Cable + clavija Salida: - Variación voltaje menor a 1% - minimo 4 Tomas - salidas AC + Bornera +adaptador a enchufe americano - múltiples voltajes configurables - 1 solo modulo - torre | 40101900 - Control de humedad |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 |  |  | 31231474 | [22 empty] | 31231474 | 5205245.6667 | 5205246 | 20820984 |  | 0 | 31231474 | 31231474
29 | Medidor Multiparámetro | - Medidor Multiparámetro Impermeable para pH / CE / OD / TEMP /Turbiedad - 3 años de garantía en el equipo - Tiempo de vida media de la sonda de conductividad y oxigeno disuelto superior a 5 años - Opción de registro de datos - Resolución pH=0,001 Precisión pH= 0,004 - Exactitud ORP= 0,2mV - Rango conductividad hasta =2000 ms/cm. - Función automática de datalogguer. - Exactitud de conductividad= mejor al 0,5% - Precisión de la temperatura = 0,1°C - Sonda de oxígeno disuelto con tecnología Óptica/luminiscencia (Libre de mantenimiento) | 41115600 - Instrumentos y accesorios de medición electroquímica |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 25600000 | [16 empty] | 25600000 | 25600000 | 25600000 | 25600000 |  | 0 | 25600000 | 25600000
29 | Sellador bandejas de recuento bacteriano | Equipo Sellador motorizado con rodillo térmico compatible con bandejas de recuento bacteriano Quanti-Tray/2000 Idexx similar a referencia 98-0002570-01 SELLADOR QUANTI TRAY SEALER PLUS Incluye: 1 suplemento de goma Quanti-Tray, 1 suplemento de goma Quanti-Tray/2000. | 41115600 - Instrumentos y accesorios de medición electroquímica |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | 46410000 | 46410000 | 46410000 | 46410000 | 46410000 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | Placa antivibraciones | Para amortiguar las vibraciones y oscilaciones susceptibles de distorsionar el resultado de pesaje de las balanzas de precisión y de análisis con una elevada exactitud. Optimizada ergonómicamente para poder trabajar sentado o de pie, superficies fáciles de limpiar, Dimensiones 565×450×60 mm. | 41122800 - Estantes, soportes y bandejas de laboratorio |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 6 | 6 |  |  | 7854000 | [22 empty] | 7854000 | 1309000 | 1309000 | 7854000 |  | 0 | 7854000 | 7854000
31 | Placa antivibraciones | Para amortiguar las vibraciones y oscilaciones susceptibles de distorsionar el resultado de pesaje de las balanzas de precisión analítica y semianalítica con una elevada exactitud. Optimizada ergonómicamente para poder trabajar sentado o de pie, superficies fáciles de limpiar, Dimensiones aproximadas anchoxaltoxfondo 320×60×390 mm. | 41122800 - Estantes, soportes y bandejas de laboratorio |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 1785000 | [22 empty] | 1785000 | 892500 | 892500 | 1785000 |  | 0 | 1785000 | 1785000
32 | Plancha de calentamiento y agitación | Unidad compacta con 3 posiciones de agitación y calentamiento independientes dimensiones de la placa: 600 x 270 mm. Capacidad para alojar vasos de precipitado de 2 a 3 litros. Unidad con un solo punto de alimentación, velocidad de agitación de hasta 1500 rpm. Tipo de controlador Analógico, Temperatura (métrico): de temperatura ambiente a 325 °C, Certificado de calibracion con laboratorio acreditado en 3 puntos. | 41102400 - Equipo de calefacción y secadores para laboratorio |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 34510000 | 45220000 | 40460000 | [20 empty] | 40063333.3333 | 20031666.6667 | 20031667 | 20031667 |  | 4381326.5368 | 35682006.7965 | 44444659.8702
34 | Refrigerador combinado con congelador vertical | Rangos de +2 a +10ºC y -10 a -30ºC o mayores, con incrementos de 0,1ºC; panel de control y alarma digital que permita almacenar datos de temperaturas; capacidad 200 a 300L refrigerador /100 a 200L congelador; puerta de vidrio para compartimento de refrigeración y puerta sólida para compartimento de congelador; Luz LED; 3 estantes de acero inoxidable extraíbles y regulables en altura en el compartimento refrigerador y, en el compartimento congelador con 2 cajoneras de acero inoxidable o aluminio con guías telescópicas y parte frontal de plexiglás conexión eléctrica a 110-120V/50-60Hz; calibración en sitio con laboratorio acreditado en 3 puntos tanto en congelacion como en refrigeracion; con manual de operación y garantía mínima de 1 año. | 41103000 - Equipo de enfriamiento para laboratorio |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 38675000 | 41650000 |  |  |  | 41754720 | [17 empty] | 40162500 | 40162500 | 40162500 | 40162500 |  | 1427751.4006 | 38734748.5994 | 41590251.4006
35 | Turbidimétro portatil | Rango de medida 0-1000 UNT, sistema óptico de dos detectores para compensar el color de la muestra, la fluctuación de la luz, y la luz difusa. Certificación: CE, Certificaciones de conformidad: CE/RoHS/WEEE, Compatibilidad de cubetas: 25 mm x 60 mm redonda (de vidrio de borosilicato, con tapa roscada), Conexión a red: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación o USB + alimentación), Exactitud: ± 2 % de la lectura mas luz difusa, Fuente de luz: Lámpara de Tungsteno, Luz difusa: < 0,02 NTU, Método de medida: Determinación turbidimétrica en RATIO, entre la señal de luz dispersa nefelométrica (90º) y la señal de luz dispersa transmitida. Modos de medición: Normal (presionar para obtener el resultado), Promedio Señal, Muestras de rápida sedimentación, QUE CUMPLA LA NORMATIVIDAD Método EPA 180.1, Rango de medición: 0 - 1000 NTU, Repetibilidad: ± 0.003 FNU ± 0,5% de la lectura (0 a 2 FNU), Unidades: UNT, Volumen de muestra: 15 mL. Certificado de calibracion con laboratorio acreditado en 4 puntos, Garantia de 1 año. | 47101500 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 25585000 | 22610000 | 10234000 |  | 9207254.91 | 14525140 |  | 18207000 | [15 empty] | 16394035 | 16394035 | 16394035 | 16394035 |  | 6575611.8086 | 9818423.1914 | 22969646.8086
36 | Vortex digital | Velocidad(rpm): 500-3000, Temporizador: 1-99 minutos o continuo, Funciones: Pulso -ON/OFF: 0,1 segundos - 99 minutos Controlador: Control y visualizacion digital de la velocidad y tiempo, Voltaje: 120V Accesorio incluidos: Vaso de expulsión, Plataforma de 3 pulgadas con cubierta de goma Garantía: Mínimo 1 año. | 41103800 - Equipo y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida o varillas en laboratorio |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 2975000 | 3451000 | 2737000 |  |  | 5481140 | [17 empty] | 3054333.3333 | 3054333.3333 | 3054333 | 3054333 |  | 1081825.0338 | 1972508.2996 | 4136158.3671
38 | Termociclador | • Volumen: 1 – 50 ul (10 – 50 recomendado) • Rampa máxima: 5°C/seg • Rampa promedio: 3.3°C/seg • Temperatura de la tapa: 30-110°C • Rango de temperatura: 4-100°C • Gradiente: 30-100°C, con intervalo 1-24°C • Exactitud de temperatura: ±0.2°C • Uniformidad de temperatura: ±0.3°C Especificaciones de la detección óptica • Sistema óptico: estado sólido • Escaneo: justo por encima de la muestra, pozo a pozo, con alta sensibilidad y consistencia y total exactitud. Recolecta información de todos los pozos de modo que es posible incorporar o editar la información de la placa de análisis sin perder información. • Excitación: 6 LEDs ya filtrados • Detección: 6 Fotodiodos ya filtrados • Rango de excitación: 450 – 684 nm • Rango de emisión: 515 – 730 nm • Capacidad multiplex: hasta 5 blancos por pozo • Tiempo de escaneo: 12 seg todos los canales, 3 segundos canal FAM/SYBR, FRET • Sensibilidad: 1 copia del blanco en el genoma humano • Rango dinámico: 10 órdenes de magnitud Adicional: - Equipo de computo win 11 pro 64- core i5 de 13ava generacion minimo- 16 gb de ram ddr5 - ssd de 512 gb - unidad de almacenamiento secundaria de 2 tb - software compatible con el equipo - UPS y regulador que cubra y garantice la seguridad del equipo frente a fallas electricas Garantia: Minima de 2 años con 2 mantenimientos preventivos y calificacion (PQ) | 41102400 - Equipo de calefacción y secadores para laboratorio | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 357000000 | [9 empty] | 293404020 | [10 empty] | 325202010 | 325202010 | 325202010 | 325202010 |  | 31797990 | 293404020 | 357000000
40 | Gabinete desecador | En material acrílico ambar o que proteja de luz; con Puerta de cierre hermético. Que cuente con termohigrometro, de fácil lectura: dimensiones: Dimensiones (a*f*h) Externas aproximadas 40*32*55 cm. Con bandeja para para material desecante tipo bandeja acrílica con perforaciones, bandejas para material incluidas: mínimo 3 de Altura ajustable | 41123000 - Desecadores y desecantes de laboratorio |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 21420000 | [22 empty] | 21420000 | 21420000 | 21420000 | 21420000 |  | 0 | 21420000 | 21420000
41 | Gabinete desecador | ensamblado en material acrílico transparente idóneo para generar un ambiente totalmente seco libre de humedad. Con facilidad de uso y gran hermeticidad. Que cuente con termohigrometro digital de gran pantalla, de fácil lectura: dimensiones: Dimensiones (a*f*h) Internas 38*30*53 cm, Externas 40*32*55 cm. Material de construcción Interno/Externo: Acrílico transparente, Selle puerta: marco en acero inoxidable, caucho tipo espuma siliconado. Con bandeja para para material desecante tipo bandeja acrílica con perforaciones, N° bandejas incluidas: 4 Altura ajustable: 40 mm mínimo entre bandeja, N° máximo de bandejas: 10 | 41123000 - Desecadores y desecantes de laboratorio |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  | 17493000 | [22 empty] | 17493000 | 5831000 | 5831000 | 17493000 |  | 0 | 17493000 | 17493000
42 | Microscopio Trinocular campo claro | • MICROSCOPIO TRINOCULAR • SISTEMA OPTICO CORREGIDO AL INFINITO • SISTEMA INTEGRADO DE LUZ TRANSMITIDA • ILUMINACION KOHLER (DIAFRAGMA DE CAMPO FIJO) • METODOS DE OBSERVACION: CAMPO CLARO, CAMPO OSCURO, CONFIGURABLES A FUTURO POLARIZACION SIMPLE, FLUORESCENCIA (EXCITACIONES AZULES) • DISTANCIA INTERPUPILAR: 48 - 75 mm • TUBO TRINOCULAR (ANTIFUNGICO) CON INCLINACIÓN: 30°, Selector de la trayectoria de luz: Ocular/Puerto de cámara = 100/ 0 o 0/100 • OCULARES: 10X / FN20 • AJUSTE DE DIOPTRÍAS: +/- 5 DIOPTRÍAS • PORTAOBJETIVOS GIRATORIO DE 5 POSICIONES, FIJO CON INCLINACION INTERNA • OBJETIVOS PLANACROMÁTICOS ANTIFUNGICOS PARA CONTRASTE DE FASE  PLAN ACHROMAT 10X OBJ, Ph1, NA 0.25, WD 10.6MM.  PLAN ACHROMAT 20X OBJ, Ph1, NA 0.40, WD 1.2mm.  PLAN ACHROMAT 40X OBJ, Ph2, NA 0.65, WD 0.6mm.  PLAN ACHROMAT 100X OBJ, Ph3, NA 1.25, WD 0.15mm • CONTROLES COAXIALES • TAMAÑO DE LA PLATINA: 211 mm × 154 mm • PLATINA MECÁNICA FIJA DE DESPLAZAMIENTO POR CABLEN RANGO DE DESPLAZAMIENTO (X × Y): 76 mm × 52 mm, AVANCE DE DESPLAZAMIENTO GRUESO:15mm, ESCALA DE POSICION DE LA MUESTRA • PARADA SUPERIOR: LÍMITE SUPERIOR AJUSTABLE • CONDENSADOR ABBE NA 1.25 PARA ACEITE DE INMERSION, DIAFRAGMA DE APERTURA DE IRIS • MECANISMO ENFOQUE: ENFOQUE PRECENTRADO, SISTEMA DE ENFOQUE COAXIAL GRUESO Y FINO CON AJUSTE DE TENSIÓN • PRECISIÓN ENFOQUE FINO: INCREMENTO MÍNIMO DE 2.5 μm • AVANCE POR ROTACIÓN PARA LA PERILLA MACROMÉTRICA: 36,8 mm CON TOPE DE ENFOQUE • ILUMINACIÓN LED, CONSUMO ENERGETICO DE 2.4 W (VALOR NOMINAL) HASTA 60.000 HORAS • FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100-240V | 41111700-Instrumentos y accesorios de visión y observación | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [10 empty] | 171241000 | 33811470 | 14042000 | 45713850 | [11 empty] | 31189106.6667 | 15594553.3333 | 15594553 | 15594553 |  | 61690290.6564 | -30501183.9897 | 92879397.3231
43 | Cerradura para cuarto frio | picaporte alto cerradura para cuarto frio con llave, y sistema de apertura desde adentro en caso de emergencia | 41103000- Equipo de enfriamiento para laboratorio | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | [15 empty] | 225500 | [9 empty] | 225500 | 112750 | 112750 | 225500 |  | 0 | 225500 | 225500
44 | Controlador digital con alarma | Controlador de temperatura para aplicaciones en refrigeración (congelados o enfriados) o calefacción. que cuente con alarma sonora (buzzer) interna y una entrada digital configurable para detección de puerta abierta y/o alarma externa/falta de energía. Si se configura para enfriamiento realizar deshielo natural por parada del compresor. La salida 2 ofrece la opción de actuar como contacto NC de la salida 1, como alarma de temperatura o para accionar un deshielo forzado (cuando usado para congelados). | 41112200-Instrumentos de medida de temperatura y calor | 1 |  | 2 | [8 empty] | 3 | 2 | [15 empty] | 439725 | [9 empty] | 439725 | 219862.5 | 219863 | 659589 |  | 0 | 439725 | 439725
44 | Motor ventilador Para Equipos De Refrigeración | Voltaje:120v Corriente:0,45A Potencia: 10/35W RPM: 1300-/550 Alto: 91,5mm ancho:82mm longitud del eje: 87mm | 41112200-Instrumentos de medida de temperatura y calor | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | 71685 | 97200 | 65684.05 |  | 78189.6833 | 78189.6833 | 78190 | 78190 |  | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
45 | Termómetro digital electrónico con sonda | Termómetro digital electrónico con sonda de penetración en acero inoxidable Checktemp C -50 a 150°C. Precisión ±0.2° C (±0.5°F). 3000 horas de duración de la batería (uso continuo), dimensiones 50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9“; 50 g (1.8 oz.) con certificado de calibracion de tercera parte acreditado ONAC en tres puntos de temperatura | 41112200-Instrumentos de medida de temperatura y calor | [10 empty] | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 27493890.9 | [9 empty] | 22669500 | 17877120 | [7 empty] | 22680170.3 | 756005.6767 | 756006 | 22680180 |  | 3926037.5297 | 18754132.7703 | 26606207.8297
46 | Refrigerador Horizontal | Refrigerador horizontal para vacunas Capacidad neta para vacunas 60 litros o mayor Rango de temperatura (+43°C AMB) +2 a +8C Certificaciones certificado con el estándar PQS Garantia. Minimo 1 año | 41103000 - Equipo de enfriamiento para laboratorio | [10 empty] | 53 | 53 | 53 | [18 empty] | 888498625 | 601106968 | 1305549000 |  |  |  |  | 744802796.5 | 14052882.9528 | 14052883 | 744802799 |  | 143695828.5 | 601106968 | 888498625
[44 empty] | TOTAL | 2020773278
[44 empty] | LSP 2025000166 |  | 1105297425
[44 empty] | SA 2025001275 |  | 22000000
[44 empty] | SA 2025001519 |  | 744802799
[44 empty] | SSP 2025001875 |  | 151869029
Note on Y9: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AA9: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AC9: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on Y10: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AA10: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AC10: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on Y11: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AA11: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on Y12: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AA12: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AC12: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AA13: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AC13: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AA14: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on U15: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on W15: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AC15: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on W16: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on X16: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on U17: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on V18: GM: No se toma en cuenta por bajo costo
Note on Z18: GM: no se toma en cuenta por el alto costo
Note on W20: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AB20: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on X21: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AA21: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AB22: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on W23: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on W24: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on X25: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on X27: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on W28: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on W33: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AC33: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta por el alto costo
Note on V34: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on W34: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on Z36: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AA36: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on Z37: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AA37: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AA41: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on V42: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on Z42: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al bajo costo
Note on AA43: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AD47: CENTRAL DE MUESTRAS GM: No se toma en cuenta debido al alto costo
Note on AN52: GM: No se toma en cuenta por alto costo