## RESUMEN DE CANTIDADES
ITEM | GRUPO | DESCRIPICIÓN |  |  | CANTIDAD SOLICITADA
|  | SERVICIO | AMBIENTE | NOMBRE DOTACIÓN
5 | 5 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIOS | CAMILLA FIJA DE EXAMEN | 14
6 | 6 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIOS | CAMILLA GINECOLOGICA | 2
13 | 13 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL DIGITAL | 1
59 | 19 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | LAVADORA INSTUMENTAL (LAVADORA ULTRASONICA) | 1
64 | 24 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIOS | TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO | 14
66 | 26 | CONSULTA EXTERNA | VESTIER | BANCA VESTIER | 2
67 | 27 | DEPOSITO | ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS | BASCULA 30KG | 1
69 | 29 | CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS | CARRO DE SUTURAS | 1
70 | 30 | DEPOSITOS | AMBIENTE LIMPIO Y SUCIO | COMPRESERO | 2
77 | 37 | BIENESTAR | SALA DE BIENESTAR | HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL | 2
79 | 39 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIOS | POLTRONA RECLINABLE | 1
82 | 42 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | SILLA PLASTICA | 3
87 | 47 | SALA DE ESPERA | SALA DE ESPERA 1,2 Y 3 PISO | TELEVISOR 65” | 3
88 | 48 | ADMINISTRATIVO | AUDITORIO | VIDEO BEAM | 1
TOTAL |  |  |  |  | 48

## 5.
GRUPO No. 5. CAMILLA FIJA DE EXAMEN
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA FIJA DE EXAMEN
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
NOTA: SE DEBE ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO Y EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE ANEXO
Camilla de trabajo pesado para transporte de pacientes.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
5.1 Generales | 5.1.1. Material |  | Acero coldrolled con acabados en pintura electrostática
| 5.1.2. Cantidad de planos |  | mínimo 2 planos
| 5.1.3 Capacidad de carga |  | mínimo 150 kg
| 5.1.4 Dimensiones totales |  | Ancho mínimo de 60 cm x largo mínimo de 180 cm x alto de mínimo 70 cm para todas las medidas se manejara una toleracia de ± 10 cm
5.2 Colchón forrado | 5.2.1 Tela |  | Impermeable
| 5.2.2 Forro |  | Lavable
| 5.2.3 Condiciones generales |  | Antialérgico, antifluido y sin costuras
| 5.2.4 Dimensiones del colchón |  | De acuerdo con el área de la superficie de la camilla, con un espesor de mínimo 5 cm
5.3 Movimientos | Ángulo del espaldar |  | 0° a 60° con sistema mecánico y/o electrico
5.4 Seguridad | Tipo |  | Tacos protectores - aislantes en las 4 patas
5.5 Accesorios | Una escalerilla de dos pasos con acabados en pitura electrostatica y/o cromada con escalones antideslizantes y topes antideslizantes en las 4 patas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 19 |  | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
5.6. GARANTIA | 5.6.1 1 AÑO
5.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
5.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
5.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
5.5. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 6.
GRUPO No.6. CAMILLA GINECOLOGICA
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CAMILLA GINECOLOGICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
NOTA: SE DEBE ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO Y EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE ANEXO
Camilla de trabajo pesado para ginecología de pacientes.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
6.1 Generales | 6.1.1. Tipo y material |  | Tipo diván
Construido en acero coldrolled con acabados en pintura electrostática
| 6.1.2. Cantidad de planos |  | 3 planos con baranda
Capacidad de carga mínimo 120 kg
| 6.1.3 Dimensiones totales |  | Ancho mínimo 50 cm x largo de 180 cm x alto de mínimo 70 cm
6.2 Tapizado | 6.2.1 Material |  | Antialérgico, antifluido y sin costuras
6.3 Movimientos | 6.3.1 Ángulo del espaldar |  | 0° a 45° con sistema mecánico y/o eléctrico
| 6.3.2 Ángulo de placa de piernas |  | 0 a -90° con sistema mecánico y/o eléctrico
6.4 Desplazamiento | 6.4.1 Ruedas |  | 4 ruedas de mínimo 4” con freno en mínimo 2 ruedas
6.6. Accesorios | 6.6.1. Dos pares de estribos en aluminio y/o acero inoxidable
6.6.2. Un par de taloneras fabricadas en aluminio y/o acero inoxidable
6.6.3. Una escalerilla de dos pasos fabricada en acero inoxidable y con superficie antideslizante
6.6.4. Una cinta métrica para medir la altura uterina
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 | 19 |  | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
6.6 GARANTIA | 6.6.1 1 AÑO
6.6.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
6.6.6. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
6.6.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
6.7 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual, en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
6.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo un (1) mantenimiento preventivo al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
6.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
6.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 13.
GRUPO No.13. EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL DIGITAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL DIGITAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
NOTA: SE DEBE ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO Y EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE ANEXO
El generador de rayos x modifica el voltaje y la corriente de entrada para recibir del tubo de rayos x la energía necesaria para producir un haz de rayos x de un kilovoltaje máximo deseado y una corriente medida en miliamperios para los estudios radiográficos dentales.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
13.1. Generales |  | 13.1.1 Equipo de Rayos - X Digital
13.1.2 Tipo fijo empotrado a la pared
13.2. Generador de Rayos - X |  | 13.2.1 Potencia de salida | Mínimo 0,50 kW
|  | 13.2.2 Tensión acumulada | 60 kV ± 10 kv
13.3. Tubo de rayos X |  | 13.3.1 Tubo de rayos X con sistema de refrigeración
13.3.2 Puntos focales 1 de mínimo 0,5 mm
13.4. Colimador |  | 13.4.2 Rotación x,y | 11.0°, 11.0°
13.4.3 Tipo cilíndrico
13.5. Alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC - 50 / 60 Hz
13.6. Tiempo de exposición |  | De 0.3 a 2.1 segundos
13.7. Tipo de paciente |  | Adulto - pediátrico
13.8. Indicadores |  | Audibles y visibles durante la emisión de rayos x
13.9. Disparador |  | Con cable de mínimo 5 m de longitud
13.10. Comunicación y software |  | Con protocolos de comunicación DICOM
Software que permita el descargue de imágenes
13.10. Accesorios | a. El equipo ofertado se deberá entregarse con estación de trabajo y pantalla LCD de mínimo 14 " para la visualización de las imágenes con su correspondiente mesa de trabajo-
b. Delantales plomados adulto: 2 pecho, 2 tiroides, 2 gónadas y dos protectores visuales
Delantales plomados pediátrica: 2 pecho, 2 tiroides, 2 gónadas y dos protectores visuales
c. Sistema de digitalización: 1 Radiovisografo compatible con el equipo ofertado, mínimo 100 fundas para el sensor.
d. instalación de señalización visual (Luz de advertencia), para radiación iónica.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 20 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
13.11. GARANTIA |  | 13.11.1 3 AÑOS
13.11.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
13.11.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
13.11.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
13.12 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
13.13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
13.14 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
13.15 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
13.16. ESTUDIO DE RADIOPROTECCIÓN |  | El oferente garantiza que realizara el estudio calidad y radioprotección de radiaciones ionizantes del bien ofertado
CARACTERISTICAS AMBIENTALES | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 19.
GRUPO NO. 19. LAVADORA INSTUMENTAL (LAVADORA ULTRASONICA)
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LAVADORA INSTUMENTAL (LAVADORA ULTRASONICA)
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
NOTA: SE DEBE ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO Y EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE ANEXO
Equipo que mediante ondas de sonido de alta frecuencia las ondas de sonido inducen una cavitación de alta energía. Durante este proceso se forman millones de diminutas burbujas que implosionan liberando una enorme cantidad de energía y de ondas de choque
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
19. 1 GENERALES. | 19.1.1 Estructura tanque interno |  | Acero inoxidable
| 19.1.4 Capacidad de cámara de lavado |  | Capacidad útil mínimo de 5 litros
| 19.1.6 Sistema de panel de control |  | Teclado de membrana o pulsadores
| 19.1.6 Sistema de drenaje |  | Llave de drenaje incluida en la estructura
| 19.1.7 Display |  | De visualización de los parámetros programados
| 19.1.14 Temperatura de operación |  | a. Temperatura ajustable del agua de lavado de 10 °C a 60 °C o superior
| 19.1.16 Temporizador de funcionamiento |  | de 0 a minimo 30 minutos
| 19.1.16 Alimentación eléctrica |  | 110 -120 VAC / 50 - 60 Hz
19.2 ACCESORIOS. |  | 19.2.1 Mínimo dos canastillas para instrumental
19.2.2 Una manguera de drenaje de mínimo 2 metros de longitud.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 28 |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
19.3 GARANTIA | 19.3.1 2 AÑOS
19.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
19.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
19.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en equipos que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
19.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
19.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
19.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
19.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 24.
GRUPO No. 24. TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
NOTA: SE DEBE ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO OFERTADO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO Y EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE ANEXO
Equipo cuya función es la medición de la presión arterial, dicho equipo es usado para determinar anomalías en la presión arterial como la hipotensión o la hipertensión.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
24.1 GENERALES | 24.1.1 Sistema |  | Electrónico
| 24.1.2 Rango de medición |  | De 0 a 300 mmHg
| 24.1.3 Display |  | LCD de mínimo 3 pulgadas
| 24.1.4 Tecnología de medida |  | Que soporte sobrepresiones de hasta 300 +/- 15 mmHg
| 24.1.5 Tolerancia de error |  | un máximo de +/- 5 mmHg; con una desviación estándar de +/- 8 mmHg
| 24.1.6 Tiempo de medición de presión arterial |  | Máximo de 40 segundos
| 24.1.7 Funcionamiento |  | Por red eléctrica y a batería
24.2 ACCESORIOS |  | 24.2.1 Dos brazaletes reusables adulto de una vía libre de látex
24.2.2 Un brazalete reusable para adulto obeso de una vía, libre de látex
442.3 Dos brazaletes reusables pediátricos de una vía, libre de látex
24.2.4 Dos mangueras de una vía para presión arterial no invasiva (PANI)
24.2.5 Un cargador de batería
24.2.6 Un juego adicional de baterías recargables
24.2.7 Una canastilla para almacenaje de accesorios
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 18 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
24.3 GARANTIA | 24.3.1 2 AÑOS
24.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
24.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
24.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
24.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
24.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
24.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
24.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  | Ofertar equipos con bajo consumo de energía y/o agua. Ofertar tecnologías libres de sustancias químicas como mercurio, plomo. Ofertar equipos que para su funcionamiento utilicen baterial recargables con el fin de garantizar una menor generación de residuos y mayor durabilidad. Ofertar equipos digitales con el fin de reducir la generación de residuos peligrosos, cuando aplique.

## 26.
GRUPO No. 26. BANCA VESTIER
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BANCA VESTIER
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
BANCA VESTIER
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1.ESPECIFICACIONES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
26. 1. CONDICIONES GENERALES | 26.1.1. Elaborado en lámina Cold Rolled (Calibre 20 +-2)
26.1.2. Cubierta fabricada en madera aglomerada de 19 mm de espesor acabado laminado plástico color teka mate, para fácil limpieza y desinfección
26.1.3. Estructura. Fabricada en tubo cuadrado de 1 1/4" acero al carbón calibre 18.
26.1.6 Dimensiones: Alto: 045 cms, Ancho: 035cms, Largo: 100cms.
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
56 | 12 | 0 | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
26.2. CONDICIONES DEL SERVICIO | 26.2.1. Garantía un (1) año.
26.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
26.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
26.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
26.3. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
26.4. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante un (1) año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## 27.
GRUPO No. 27. BASCULA 30KG
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
BASCULA 30KG
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
BASCULA 30KG
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
27. 1. Condiciones generales | 27. 1.1. Cuerpo elaborado en plástico alta resistencia
27. 1.2. Bandeja en acero inoxidable, medidas de la bandeja: 34Cm x 325CM x 114CM
27. 1.3. 5 dígitos para peso, precio y cantidad total.
27. 1.4. Cable de poder y baterías recargables y cargador.
27. 1.5. voltaje 110v / 60HZ
27. 1.6 Dimensiones: Alto: 045cms, Ancho: 035cms, Largo: 100cms.
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
41 |  | 11 | 15 | 0
27. Condiciones posventa |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
27.2. Condiciones del servicio | 27.2.1. Garantía un (1) año.
27.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
27.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
27.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
27.3. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
27.4. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## 29.
GRUPO No. 29. CARRO DE SUTURAS
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
CARRO DE SUTURAS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
CARRO DE SUTURAS
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
29.1. Condiciones generales | 29.1.1. Descripcion de compartimientos
29.1.2. Dos (2) cajones h 7,5 cm, tirador azul
29.1.3. Dos (2) cajones h 15 cm, tirador azul
29.1.4. Un (1) cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
29.1.5. Una (1) estructura superior porta accesorios de 2 barras
29.1.6. Una (1) estructura alveolar de 40 celdas
29.1.7. Cierre centralizado
29.1.8. Superficie extraíble
29.1.9. Superficie de trabajo h 100 cm
| 29.1.10 Esquinas |  | Con parachoques
| 29.1.11 Ruedas | 29.1.11.1. Cantidad | 4 ruedas, giratorias
|  | 29.1.11.2. Freno | Mínimo en dos de sus ruedas
|  | 29.1.11.3. Generales | Mínimo 1 rueda antiestática
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 31 | 22 | 0
3. Condiciones posventa |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
29.2. Condiciones del servicio | 29.2.1. Garantía un (1) año.
29.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
29.3. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
29.4.TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
29.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los elementos de mobiliario durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro e instalación de repuestos sin costo alguno para la Subred cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
29.6. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## 30.
GRUPO No. 30. COMPRESERO
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
COMPRESERO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
COMPRESERO
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
30.1. Condiciones generales | 30.1.1. Estructura en acero inoxidable
30.1.2. Tres (3) patas en su perímetro
30.1.3. 3 ruedas 2” plásticas
30.1.4. Diámetro 60Cm Altura 90Cm
30.1.5. Bolsa en tela para el carro
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
56 |  | 12 | 18 | 0
30. Condiciones posventa |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
30.2. Condiciones del servicio | 30.2.1. Garantía un (1) año.
30.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
30.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
30.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
30.3. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.
30.4. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante un (1) año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la Subred, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## 37.
GRUPO No. 37.HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
37.1 CONDICIONES GENERALES | 37.1.1 | Voltaje 110 voltios
| 37.1.2 | minimo 60 calentamientos diarios
| 37.1.3 | Caja en acero inoxidable
| 37.1.4 | Potencia mínima de 1000 watts
| 37.1.5 | Dimensiones Largo 57cm x fondo 52cm x alto 36cm
| 37.1.6 | Peso Neto15.4 Bruto 18 kgs Aproximado
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
48 |  | 10 | 15 | 0
2. CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
37.2. CONDICIONES DEL SERVICIO | 37.2.1 Garantía 1 año. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud de la Subred a la que va dirigido.
37.2.2 Tiempo de respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 24 horas
37.2.3 El oferente garantiza que en los casos en donde los daños de los bienes se deban a causas diferentes al mal uso, se soportará el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
37.2.4 Mantenimiento preventivo El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo (1) mantenimiento preventivo cada 6 meses a cada uno de los elementos de mobiliario. El cronograma de mantenimiento del mobiliario será suministrado en el momento de la entrega a la Subred asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
37.2.5 Mantenimiento correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los elementos de mobiliario durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro e instalación de repuestos sin costo alguno para la Subred cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.

## 39.
GRUPO No. 39.POLTRONA RECLINABLE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
POLTRONA RECLINABLE
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
POLTRONA RECLINABLE
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
39.1 CONDICIONES GENERALES | 39.1.1 | Estructura metálica
| 39.1.2 | Descansapies
| 39.1.3 | Tapizado en material sintético
| 39.1.4 | Espaldar reclinable
| 39.1.5 | Dimensiones .Ancho 83 cm – Alto 93 cm – Fondo 52 cm – Sillon extendido: 160 cm
| 39.1.6 | Color: según color manejado por la institucion.
| 39.1.7 | Mecanismo manual
| 39.1.8 | Inclinación minima de 160grados
| 39.1.9 | Capacidad mínima de peso 100kg
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO
42 |  | 19 | 21 | 0
3. CONDICIONES POSTVENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
39.2. CONDICIONES DEL SERVICIO | 39.2.1 Garantía 1 año. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por SUBRED, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
39.2.2 Transporte: EL PROPONENTE deberá asumir los gastos de custodia, seguros, almacenaje y transporte de los, objeto de esta contratación, hasta el lugar del destinatario final según la orden de pedido.
39.2.3 Procedimiento de Entrega de Pedidos: EL PROPONENTE debe estar en condiciones de entregar en los Puntos y Sedes señalas en el ítem “lugar prestación de servicio” al funcionario designado por la Entidad como responsable. Los elementos en óptimas condiciones, protegidos contra todo daño o deterioro. El horario de recepción de los pedidos es de 8:00 am. a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. de lunes a viernes, máximo durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud presentada por la EPS a través de la orden de pedido.
39.2.4 Tiempo de respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 24 horas

## 42.
GRUPO No. 42. SILLA PLASTICA
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
SILLA PLASTICA
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
SILLA PLASTICA
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
42.1. Condiciones generales | 42.1.1. Silla con brazos, material liviano y resistente al agua.
42.1.2. Dimensiones: Alto espaldar 37 x 43 cm.
42.1.3. 40x40 Cm Medidas del Asiento 40 x 40 cm
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
56 | 11 | 21 |  | OO
42. Condiciones posventa |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
42.2. Condiciones del servicio | 42.2.1. Garantía un (1) año.
42.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
42.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
42.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.

## 47.
GRUPO No. 47. TELEVISOR 65”
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
TELEVISOR 65”
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
TELEVISOR 65”
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
47.1. CONDICIONES GENERALES | 47.1.1. Pantalla 65”
47.1.2. 144,6 cm X 86,5 cm X 24.3 cm (Largo x Alto x Ancho
47.1.3. Conexión Bluetooth
47.1.4. Entrada USB-HDMI-Video,Audio
47.1.5 Salida de audio SPDIF
47.1.6 8Wx2
| 47.1.7 alimentacion electrica | 110-120, 50 a 60 hz
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
52 |  | 16 | 15 |  | 0
3. Condiciones posventa |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
47.2. CONDICIONES DE SERVICIO | 47.2.1. Garantía un (1) año.
47.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
47.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
47.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
47.3. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.

## 48.
GRUPO No. 48. VIDEO BEAM”
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
VIDEO BEAM
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
VIDEO BEAM
Imagen solo para referencia visual del elemento no constituye información comercial del producto.
1. ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
48.1. CONDICIONES GENERALES | 48.1.1. Brillo de 3000 lúmenes
48.1.2. Resolución XGA 1024 x 768
48.1.3. Dimensiones externas: Largo48.Cm x Ancho 36 x Profundo 30 cm
48.1.4. 2 x HDMI / 2 x VGA / 1 x S-Video
48.1.5. Vida útil lámpara: Fuente de luz Lámpara (1 x UHE)
48.1.6. Poder de lámpara 200W
48.1.7. Vida útil esperada brillo Medio 5000hrs / Alto 10.000hrs
48.1.8. Barra de seguridad para candado con ranura
48.1.9. Corrección trapezoidal: Vertical automático: ± 30 °
48.1.10. Manual-horizontal: ± 30 °
| 48.1.11 alimentacion electrica | 110-120, 50 a 60 hz
2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
39 |  | 11 | 20 |  | 0
3. Condiciones posventa |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO No.
48.2. CONDICIONES DE SERVICIO | 48.2.1. Garantía un (1) año.
48.2.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de siguiente a la entrega a satisfacción de cada elemento de mobiliario en las instalaciones definidas por la Subred, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de servicios de salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
48.2.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas y o desperfectos del mobiliario y que sea reportado supervisor del contrato y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del mobiliario respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en un tiempo acordado con el supervisor del contrato que no deberá superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del evento. Se exceptúan los casos de mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
48.2.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. Se exceptúan los casos de daños en el mobiliario que requieran preinstalación, los cuales no serán sustituidos, pero de igual forma la empresa contratista deberá generar acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por el tiempo que tome su reparación.
48.3. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas y se debe contar con disponibilidad para la prestación del servicio de mantenimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, para lo cual en el momento de la entrega del mobiliario en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y Número telefónico.