DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO Objeto: Prestar los servicios de intervenciones metrológicas, incluidos consumibles y repuestos de los equipos de medida de la oficina de laboratorios y control de calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima. GRUPO 1. MULTIMETRO GRUPO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MULTÍMETRO. ITEM; CANTIDAD; EQUIPO; CÓDIGO UNSPSC; REPOTENCIAMIENTO PREVENTIVO; PUNTOS DE CALIBRACIÓN. 1; 1; Multímetro Digitech Modelo: QM 1325 Código Interno I-FQ-EQ-018; 41121815 81101605 81101701 81101703 81101706 81141504; NO; El multímetro y el instrumento de referencia deben estar en paralelo. Puntos a Calibrar: 48,1 mV, 52,3 mV, 1161,8 mV y 5164 mV, Suministro de Bateria 9V. GRUPO 2. MANÓMETROS Y VACUÓMETROS GRUPO 2. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANÓMETROS Y VACUÓMETROS. ITEM; CANTIDAD; NOMBRE DE EQUIPO; CÓDIGO UNSPSC; REQUIERE BATERÍAS; INTERVENCIONES METROLÓGICAS. SI- NO; CALIBRACIÓN*; MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; 1; Sistema Automático de Inflación ENERSOL Fabricante: Digitron Código Interno: I-FQ-EQ-044B Intervalo de medición: 0 kPa a 13 kPa; 40151601 41112414 81101703 81101706 81141504; NO; Calibración en presión: Mínimo 10 puntos.; SI. 2; 1; Vacuometro asociado al Sistema de Integridad Húmedo ENERSOL Código Interno:I-FQ-EQ-045 Intervalo de medición: -64 kPa a 0 kPa; NO; En sitio Calibración en vacío: Mínimo 5 puntos; SI. 3; 1; Manómetro asociado al Equipo Pressure Leakage Tester For Testing Infusion Set ENERSOL Código Interno: I-FQ-EQ-061 Intervalo de medición: 0 kPa a 100 kPa; NO; En sitio Calibración en presión: Mínimo 10 puntos.; SI. 4; 1; Vacuometro asociado al Vacuum Leakage Tester For Testing Infusion Set ENERSOL Código Interno:I-FQ-EQ-062 Intervalo de medición: -40 kPa a 0 kPa; NO; En sitio Calibración en vacío: Mínimo 5 puntos; SI. 5; 1; Manómetro asociado al equipo de Dispositivo de Fuga de Líquido en Jeringas ENERSOL Código Interno: I-FQ-EQ-078 intervalo de medición: 0 kPa a 400 kPa; NO; En sitio Calibración en presión: Mínimo 10 puntos; SI. 6; 1; Vacuometro asociado al equipo de Dispositivo de Fuga de Aire en Jeringas ENERSOL Código Interno:I-FQ-EQ-079 Intervalo de medición: - 64 kPa a 0 kPa; NO; En sitio Calibración en vacío: Mínimo 5 puntos; SI. *Los puntos de calibración serán informados por el Laboratorio Físico-Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías previo a la calibración. GRUPO 3. EQUIPOS DIMENSIONALES GRUPO 3. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONALES. ITEM; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN; CÓDIGO UNSPSC; REQUIERE BATERÍAS; RANGO. SI- NO. 1; 1; Servicio de Calibración para Regla Metálica Código Interno: I-FQ-EQ-024; 81101703 81101706 81141504; NO; 0 mm a 300 mm. 2; 1; Servicio de Calibración para Regla Metálica Código Interno:I-FQ-EQ-059; NO; 0 mm a 150 mm. 3; 1; Servicio de Calibración para Micrómetro Digital Código Interno:I-FQ-EQ-056; NO; 0 mm a 25 mm. 4; 1; Servicio de Calibración para Flexómetro o Cinta métrica (antidobleces), Grado I. Código Interno: I-FQ-EQ-052; NO; 0 m a 7,5 m. 5; 1; Servicio de Calibración para Micrómetro Analogo Código Interno:I-FQ-EQ-007; NO; 0 mm a 25 mm. 6; 1; Servicio de Calibración para Barra Metálica. Código Interno: I-FQ-EQ-068B; NO; 0 cm -100 cm. GRUPO 4. COMPRESORES GRUPO 4. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPRESORES. ITEM; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO; CÓDIGO UNSPSC. LABORATORIO FISICO-MECANICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS. 1; 1; Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor Marca: Junnior, Código Interno: I-FQ-EQ-010, Modelo: UB-10. Debe incluir como mínimo los siguientes ítems: Revisión del estado del equipo, revisión del sistema de purga automática, e instalación del soporte del filtro de aire.; 40151601 41112414 41121815 81101605 81101701 81101703 81101706 81141504. 2; 1; Suministro de elemento filtrante coalescente para Compresor Marca: Junnior, Código Interno: I-FQ-EQ-010, Modelo: Mvb-10.. 3; 1; Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor Marca: SCHULZ Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220. Debe incluir como mínimo los siguientes ítems: Revisión del estado del equipo, cambio e instalación de cambio de los siguientes ítems: filtros de partículas, Filtro de agua, Filtro de aire y Correa.. 4; 2; Suministro de filtros de partículas para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.. 5; 1; Suministro de Filtro coalescente para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.. 6; 1; Suministro de Filtro de aire para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.. 7; 1; Suministro de Correa para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-038, Modelo: CVS 20/250- CVS 20/220.. 8; 1; Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor Marca: SCHULZ Código Interno: I-FQ-EQ-084. Modelo: CSV1515. Debe incluir como mínimo los siguientes ítems: Revisión del estado del equipo, cambio e instalación de cambio de los siguientes ítems: filtros de partículas, Filtro de agua, Filtro de aire y Correa.. 9; 2; Suministro de filtros de partículas para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-084. Modelo: CSV1515.. 10; 1; Suministro de Filtro coalescente para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-084. Modelo: CSV1515.. 11; 1; Suministro de Filtro de aire para Compresor Marca: SCHULZ. Código Interno: I-FQ-EQ-084. Modelo: CSV1515.. LABORATORIO MICROBIOLOGIA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS. 12; 1; Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor de aire de 100 Litros libre de aceite, 2 HP 220 V Marca: Districompresores, Código Interno: 28792, Modelo/Serial: 2HP220V. Debe incluir limpieza interna y externa y de filtros de aire, revisión de estado del equipo y del sistema de purga automática.; 40151601 41112414 41121815 81101605 81101701 81101703 81101706 81141504. 13; 1; Servicio de Repotenciamiento Preventivo para Compresor de aire de 160 Litros libre de aceite, 2 HP 220 V de dos motores Marca: Outstanding, Código Interno: 28779. Debe incluir limpieza interna y externa y de filtros de aire, revisión de estado del equipo y del sistema de purga automática.. GRUPO 5. CRONOMETROS GRUPO 5. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CRONOMETROS. ITEM; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN; CÓDIGO UNSPSC; REQUIERE BATERÍAS; RANGO. SI- NO. LABORATORIO FISICO-MECANICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS. 1; 1; Servicio de Calibración para Cronómetros Código Interno: I-FQ-EQ-073B; 81101703 81141504; NO; 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 600 segundos. 2; 1; Servicio de Calibración para Cronómetros Código Interno: I-FQ-EQ-074A; NO; 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 600 segundos. 3; 1; Servicio de Calibración para Cronómetros Código Interno: I-FQ-EQ-078A; NO; 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 600 segundos. 4; 1; Servicio de Calibración para Cronómetros Código Interno: I-FQ-EQ-079A; NO; 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, 240 segundos, 600 segundos. LABORATORIO FISICOQUIMICO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 5; 1; Servicio de Calibración para Cronómetro Marca: Casio Modelo: HS-10W Código Inventario: 03005; 81101703 81141504; SI 1 bateria; 60 segundos 120 segundos 180 segundos 360 segundos. GRUPO 6. MAQUINAS UNIVERSALES GRUPO 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁQUINA UNIVERSAL MARCA LLOYD. ITEM; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN; CÓDIGO UNSPSC; REPOTENCIAMIENTO PREVENTIVO*; CALIFICACION OPERACIONAL; PUNTOS DE CALIBRACIÓN; RANGO. 1; 1; Máquina Universal marca LLOYD, modelo LS1, serie 200499 Código Interno: I-FQ-EQ-040; 41121815 81101605 81101701 81101703 81101706 81141504; SI. Realizar una visita (programada), en la que se deben realizar las siguientes actividades como mínimo: • Limpieza del sistema • Inspección, lubricación, ajuste de partes.; SI; * Celda de 100 N y Celda de 250 N en tensión y compresión. * Para la variable fuerza el equipo será calibrado bajo los parámetros establecidos en la norma NTC-ISO-7500-1:2007." *Velocidad valor máximo de velocidad 500 mm/min Mínimo cinco (5) puntos; Celda de carga de 100N: (0,98 a 98) N TENSIÓN (4,9 a 93,16) N COMPRESIÓN Celda de carga de 250N: (4,9 a 93,16) N TENSIÓN (4,9 a 93,16) N COMPRESIÓN (100,0 a 240,0) N TENSIÓN (100,0 a 240,0) N COMPRESIÓN Velocidad valor máximo de velocidad 500 mm/min. 2; 1; Máquina Universal marca LLOYD, modelo LD10, serie 506 Código Interno: I-FQ-EQ-101; SI. Realizar una visita (programada), en la que se deben realizar las siguientes actividades como mínimo: • Limpieza del sistema • Inspección, lubricación, ajuste de partes.; SI Incluir soporte técnico para la estandarización ensayos de tensión batas quirúrgicas y guantes como mínimo de 64 horas durante el año de garantía del servicio.; * Celda de 10 KN, 500 N y Celda de 10 N en tensión y compresión. Para la variable fuerza el equipo será calibrado bajo los parámetros establecidos en la norma NTC-ISO-7500-1:2007." *Dimensional extensometro de 50 mm a 500 mm Minimo diez (10) puntos *Velocidad valor máximo de velocidad 500 mm/min Mínimo cinco (5) puntos.; Celda de carga de 10 KN: 10 000,0 N (500,0 a 10000,0 N) TENSIÓN 10 000,0 N (500,0 a 10000,0 N) COMPRESIÓN Celda de carga de 500 N: 500,0 N (100,0 a 500,0 N) TENSIÓN 500,0 N (100,0 a 500,0 N) COMPRESIÓN 500,0 N (0,977 a 87,968 N (0,1 a 9,0 kg)) TENSIÓN 500,0 N (0,977 a 87,968 N (0,1 a 9,0 kg)) COMPRESIÓN Celda de carga de 10 N: 10,0 N (0,098 a 0,977 N (0,01 a 0,1 kg)) TENSIÓN 10,0 N (0,098 a 0,977 N (0,01 a 0,1 kg)) COMPRESIÓN (0,98 a 98) N TENSIÓN (4,9 a 93,16) N COMPRESIÓN Dimensional de 50 mm a 500 mm Velocidad valor máximo de velocidad 500 mm/min. *Los puntos de calibración serán informados por el Laboratorio Físico-Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías previo a la calibración. GRUPO 7. BAROMETRO GRUPO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAROMETRO. ITEM; CANTIDAD; DESCRIPCIÓN; CÓDIGO UNSPSC. 1; 1; Calibración de barómetro digital marca: Electronic digital – Altimeter, identificación interna: I-FQ-EQ -044D por comparación con barómetro patrón. (Máximo 9 puntos). Rango de medición 555 hPa a 1100 hPa; 81101703 81141504 81101706 81101605. PARA TODOS LOS GRUPOS: NOTA 1: El contratista debe cubrir el total de los gastos incluyendo los generados por viáticos y/o por desplazamiento de personal que realizará las intervenciones requeridas o traslado de los equipos, de ser necesario. NOTA 2: Las fechas de ejecución del servicio se programarán de acuerdo con el plan metrológico establecido por cada grupo de laboratorio. NOTA 3: Para efectos del presente proceso se entiende por Intervenciones metrológicas conjunto de operaciones requeridas para realizar la confirmación metrológica de equipos de medición directa, indirecta, patrones de referencia y de monitoreo o cualquier otro incluido dentro de cada Plan de control de equipos e instrumentos para asegurarse de que sean conformes con los requisitos correspondientes a su uso previsto. Generalmente incluye calibración, verificación externa, calificación operacional y de desempeño y cualquier inspección, ajuste y reparación necesaria para disponerlo dentro de especificaciones según el uso, con el fin de establecer si satisfacen las especificaciones para las cuales fueron diseñadas cumpliendo con parámetros de calidad que contribuyan a garantizar la confiabilidad de los resultados.

Firma en Original representante legal del Proponente o del Proponente persona natural:

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad: